|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.07.2022 г. №.1098-2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования | 1 Наименование работ и (или) услуг:Техническое обслуживание аппаратов для замещения желудочков сердца2 Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг2.1Техническое обслуживание аппаратов для замещения желудочков сердца центрифу-жных Rotaflow, MAQUET Cardiopulmonary AG, Германия – 4 шт.2.2 Серийные номера аппаратов:- 94175360,- 94175361,- 94175363,- 941753642.3 Состав работ для каждого аппарата:Осмотр аппарата. Проверка истории тревог, выявление и анализ технических ошибок, и других возникавших в процессе эксплуатации неисправностейРазборка, чистка аппарата, проверкаВыполнение проверочных тестов отдельных узлов и модулей аппаратаНастройка и регулировка потенциометра кнопки управленияПроверка датчика потока, крышки – крепления, чисткаЗамена аккумулятора - 1 шт.Проверка файлов ошибокПроверка срабатывания защиты по уровню, наличию пузырьков, давлению, температуреПроверка аппарата и отдельных модулей на электробезопасность (наличие утечек) по стандартам IEC/EN 60101-1 с помощью тестера параметров безопасностиВыполнение автоматического теста, функциональная проверка работы аппарата на всех режимахПроверка разъемов ODU на консоли аппарата, очистка3 Требования к заменяемым запчастям:- аккумулятор Akkupack Rotaflow REF 70101.7188 (24 V, 5. Ah, 132 Wh) – 4 шт.- при выполнении работ должны использоваться оригинальные новые запасные части (за-пасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у ко-торых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потреби-тельские свойства);- все заменяемые части должны быть полностью совместимы с имеющимся у Заказчика оборудованием;- стоимость запчастей входит в стоимость контракта4 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- гарантия на оказанные услуги - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, экс-плуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя;- сохранение заявленных при государственной сертификации параметров изделия после проведения ремонта5 Требования к безопасности работ и (или) услуг:- наличие у Исполнителя лицензии на право производства и ТО МИ, согласно Положе-нию о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицин-ской техники.Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:- Методические рекомендации Минздрава России и Минпромнауки России «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденные 24.09.2003;- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок;- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицин-ские. Обслуживание техническое. Основные положения6 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта оказанных услуг,- заполнение журнала технического обслуживания заказчика7 Место выполнения работ и (или) оказания услуг:г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а/38 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – не более 10 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 21.07.2022 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |