|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.07.2022 г. №.1098-2022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования | 1 Наименование работ и (или) услуг: Техническое обслуживание аппаратов для замещения желудочков сердца 2 Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг 2.1 Техническое обслуживание аппаратов для замещения желудочков сердца центрифу-жных Rotaflow, MAQUET Cardiopulmonary AG, Германия – 4 шт. 2.2 Серийные номера аппаратов: - 94175360, - 94175361, - 94175363, - 94175364 2.3 Состав работ для каждого аппарата: Осмотр аппарата. Проверка истории тревог, выявление и анализ технических ошибок, и других возникавших в процессе эксплуатации неисправностей Разборка, чистка аппарата, проверка Выполнение проверочных тестов отдельных узлов и модулей аппарата Настройка и регулировка потенциометра кнопки управления Проверка датчика потока, крышки – крепления, чистка Замена аккумулятора - 1 шт. Проверка файлов ошибок Проверка срабатывания защиты по уровню, наличию пузырьков, давлению, температуре Проверка аппарата и отдельных модулей на электробезопасность (наличие утечек) по стандартам IEC/EN 60101-1 с помощью тестера параметров безопасности Выполнение автоматического теста, функциональная проверка работы аппарата на всех режимах Проверка разъемов ODU на консоли аппарата, очистка 3 Требования к заменяемым запчастям: - аккумулятор Akkupack Rotaflow REF 70101.7188 (24 V, 5. Ah, 132 Wh) – 4 шт. - при выполнении работ должны использоваться оригинальные новые запасные части (за-пасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у ко-торых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потреби-тельские свойства); - все заменяемые части должны быть полностью совместимы с имеющимся у Заказчика оборудованием; - стоимость запчастей входит в стоимость контракта 4 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - гарантия на оказанные услуги - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, экс-плуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя; - сохранение заявленных при государственной сертификации параметров изделия после проведения ремонта 5 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у Исполнителя лицензии на право производства и ТО МИ, согласно Положе-нию о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицин-ской техники. Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов: - Методические рекомендации Минздрава России и Минпромнауки России «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденные 24.09.2003; - ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок; - ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицин-ские. Обслуживание техническое. Основные положения 6 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг, - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 7 Место выполнения работ и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а/3 8 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 10 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 21.07.2022 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | | | |