## TDSheet
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  |  |  | Руководителю
Краевая клиническая больница
ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 226-99-97
Факс: 8 (391) 220-16-23
Е-mail: kkb@ medqorod. ru
Http://www.medgorod.ru
ОКПО 01913234
ИНН/КПП 2465030876/246501001
07.08.2023 г. №.1221-2023
На №_________ от ________________
О коммерческом предложении
Уважаемые господа!
Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента:
№ п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во, шт | Цена, рублей | Страна происхождения | Остаточный срок годности | ОКПД2\КТРУ | Код вида МИ
1 | Техническое обслуживание аппаратов для гемофильтрации | 1 Наименование услуг: Техническое обслуживание аппаратов для гемофильтрации 2 Требования к техническим характеристикам услуг: 2.1 Техническое обслуживание аппаратов для гемофильтрации Aquarius (каталожный № GE-F096-00), Nikkiso Europe GmbH, Германия, в количестве 11 шт. 2.1.1 Серийные номера аппаратов: 6561, 6562, 6563, 6564, 6649, 6650, 6651, 1180, 3677, 2496, 2578 2.1.2 Перечень работ для каждой единицы оборудования, выполняется однократно: 2.1.3 Проверка целостности аппарата: - электрических соединений, - деталей 2.1.4 Проверка электрических параметров и функциональных узлов прибора: - проверка исправности разъемов и кабеля сетевого электропитания, - напряжения блока питания, - проверка клапана линии воздуха, - проверка весов, - датчиков давления, - проверка насосов (4 шт.), - проверка дисплея, - проверка датчика воздуха, - проверка датчика утечки крови, - проверка гепаринового насоса-дозатора 2.1.5 Калибровки узлов аппарата: - напряжения блока питания, - датчика весов, - датчиков давления, - датчика скорости вращения насосов, - датчика линии, - датчика утечки крови 2.1.6 Замена деталей из расчёта на один аппарат: - батарея CMOS - 1 шт., - воздушный фильтр ловушки воздуха (на гепариновом насосе) - 1 шт., - аккумуляторы блока аварийного питания - 3 шт. 2.1.7 Регулировка зажимов датчиков давления 3 Требования к заменяемым запчастям Запасные части, используемые при оказании услуг: - батарея CMOS, каталожный № KM-E049-00 – 11 шт. - воздушный фильтр ловушки воздуха (на гепариновом насосе), каталожный № KT-F115-10 – 11 шт. - аккумуляторы блока аварийного питания, каталожный № BG-E422-00, тип AGM GS 1.3-6 – 33 шт. Запасные части входят в стоимость услуг, поставляются исполнителем При выполнении работ должны использоваться оригинальные новые запасные части (запасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены по-требительские свойства) Все заменяемые части должны быть полностью совместимы с имеющимся у Заказчика оборудованием 4 Требования к качеству выполняемых услуг: - гарантия на замененные запчасти – не менее 3 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - гарантия на оказанные услуги – не менее 3 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - выполнение услуг в соответствии с техническим регламентом и стандартами произ-водителя; - сохранение заявленных при государственной сертификации параметров изделия по-сле оказания услуг 5 Требования к безопасности услуг: - наличие у Исполнителя лицензии на право производства и ТО МИ, согласно Положе-нию о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспече-ния собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники. Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов: - ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок; - ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия меди-цинские. Обслуживание техническое. Основные положения 6 Требования к результатам услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 7 Место оказания услуг: - г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а 8 Иные показатели, связанные с определением соответствия оказанных услуг по-требностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1
Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.
Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91.
Предложения принимаются в срок до 10.08.2023 17:00:00 по местному времени.
Руководитель контрактной службы________________________/Алешечкина Е.А./
Исполнитель:
Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91