|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.09. 2 024 г. №.1296-2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Эндоскопическое оборудование | Система лазерная хирургическая диодная общего назначения/для различных областей примененияТребование к товару Поставляемые товары должны быть новыми товарами (товарами, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не ранее 2024 года выпуска. (данные требования является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки. Подтверждено условиями проекта контракта).Гарантийный срок производителя и поставщика – не менее 12 месяцев (данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки. Подтверждено условиями проекта контракта).Требования к упаковке - должна обеспечивать сохранность товаров при транспортировке, погрузке, выгрузке.№ п/п Наименование товара Количество, шт.1 Система лазерная хирургическая диодная общего назначения/для различных областей применения 1№ п/п Наименование характеристики Единица измерения характеристики Значение характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке1. Мощность излучения, Вт ≥ 30 и ≤ 50 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики2. Режим работы Импульсный;Непрерывный Значение характеристики не может изменяться участником закупки3. Тип лазера: полупроводниковый на лазерных диодах Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки4. Длина волны рабочего излучения мкм ≥ 0,97 и ≤ 0,98 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики5. Нижняя граница длительности импульса, паузы секунда ≤ 0,05 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики6. Верхняя граница длительности импульса, паузы секунда ≥1 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики7. Регулировка мощности излучения Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки8. Система передачи излучения Оптическое волокно Значение характеристики не может изменяться участником закупки9. Длина волны прицельного лазера нм ≥ 520 и ≤ 532 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики10. Регулировка яркости прицельного лазера Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки11. Расположение разъема для подключения световодных инструментов на передней панели аппарата Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки12. Расположение кнопки аварийного выключения, ключа включения, выключения, ручки регулировки на передней панели аппарата Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки13. Тип разъема: SMA-905 без системы распознавания производителя световода для подключения чипированных и не чипированных световодных инструментов любого производителя Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки14. Тип дисплея Цветной графический Значение характеристики не может изменяться участником закупки15. Диагональ дисплея дюйм ≥ 5,7 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики16. Выбор рабочих параметров: сенсорный экран Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки17. Регулировка параметровНе менее перечисленного:мощность лазерного излучения;длительность импульса излучения;интервал между импульсами;громкость звуковой индикации Значение характеристики не может изменяться участником закупки18. Цифровая индикация параметров Не менее перечисленного: энергия импульса; счетчик импульсов;суммарная доза энергии;суммарное время лазерного излучения Значение характеристики не может изменяться участником закупки19. Установка времени экспозиции лазерного излучения при помощи поворотного регулятора Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки20. Ограничение продолжительности работы лазерного излучения Без ограничений Значение характеристики не может изменяться участником закупки21. Внутренне воздушное охлаждение лазера Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки22. Автоматическое тестирование аппарата на наличие ошибок в системе управления при включении и в процессе работы Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки23. Возможность установки второго рабочего независимого лазерного канала для сочетанного воздействия излучений с разными длинами волн Возможность дооснащения Значение характеристики не может изменяться участником закупки24. Светопропускание волоконного инструмента ≥ 90 Значение характеристики не может изменяться участником закупки25. Габаритные размеры: высота мм ≤ 280 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики26. Габаритные размеры: ширина мм ≤ 280 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики27. Габаритные размеры: глубина мм ≤ 320 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики28. Вес аппарата без упаковки кг ≤ 10 Значение характеристики не может изменяться участником закупки29. Напряжение питания В ≤ 242 Значение характеристики не может изменяться участником закупки30. Потребляемая мощность ВА ≤ 250 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики31. Комплектация: Световод Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки32. Комплектация: Педаль ножная Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки33. Комплектация: Скалыватель волокна Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки34. Комплектация: Очки защитные Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиОбщие требованияДекларация соответствия или Сертификат соответствия НаличиеРегистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития НаличиеПаспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке НаличиеИнструкция по обработке, дезинфекции на русском языке НаличиеТехническая (сервисная) документация НаличиеДоставка оборудования до места монтажа НаличиеМонтаж оборудования, ввод в эксплуатацию НаличиеУтилизация транспортной упаковки после выполнения монтажа НаличиеПредпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудовании НаличиеРегламент технического обслуживания оборудования на весь срок эксплуатации, установленный производителем, на русском языке НаличиеИнструктаж технического персонала Заказчика техническому обслуживанию по регламентам производителя оборудования НаличиеГарантия поставщика и производителя с даты подписания акта ввода в эксплуатацию, месяцев Не менее 12Срок поставки с момента заключения контракта, дней Не более 90, начиная с 01.01.2025 г. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 20.09.2024 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |