|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 30/09/2021 г. №.1557-2021 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Оборудование эндоскопическое | Комплект эндоскопического оборудования для сложной интубации 1  № п/п Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару Значения технических параметров 1 Монитор Наличие 1.1 Диагональ, дюймов Не менее 7 1.2 Разрешение экрана, пиксель Не менее 800 х 480 1.3 Вход для камеры Не менее 2 1.4 HDMI порт Наличие 1.5 USB порт Наличие 1.6 Запись видео и фото в режиме реального времени Наличие 1.7 Возможность воспроизведения записанного видео и фото изображений Наличие 1.8 Возможность переноса данных с SD карты на USB накопитель Наличие 1.9 Защита от влаги Наличие 1.10 Ударостойкий пластиковый корпус Наличие 1.11 Интеллектуальное управление электропитанием Наличие 1.12 Перезаряжаемые литий-ионные аккумуляторы Наличие 1.13 Возможность крепления кронштейнаVesa Наличие 1.14 Крепление Наличие 1.15 Сетевой кабель Наличие 1.16 Защитный колпачок Наличие 2 Электронный модуль Наличие 2.1 Для CMOS мониторов Наличие 2.2 Для использования с клинками видеоларингоскопов Наличие 2.3 Возможность ручной и механической дезинфекции при температуре, градусов Цельсия Не более 60 3 Видеоларингоскоп Наличие 3.1 Клинок по MACINTOSH Наличие 3.2 Выполнен по CMOS-технологии Наличие 3.3 Размер, усл. ед. Не менее 3 3.4 С катетерным вводом в диапазоне, Шр От 14 до 16 3.5 Возможность обработки в моюще-дезинфицирующей машине Наличие 3.6 Возможность стерилизации газом Наличие 3.7 Возможность стерилизации плазмой Наличие 3.8 Возможность аппаратной химической стерилизации Наличие 4 Электронный модуль, карманный набор Наличие 4.1 Размер экрана, дюймов Не менее 2,4 4.2 Монитор подвижен на двух поворотных осях Наличие 4.3 Видеоматрица CMOS Наличие 4.4 Возможность работы с детскими клинками Наличие 4.5 Возможность работы с многоразовыми клинками Наличие 4.6 Перезаряжаемые Li-Ion батареи Наличие 5 Блок питания для карманного монитора Наличие 5.1 Зарядное устройство Наличие 5.2 Встроенный сетевой адаптер Наличие 5.3 Возможность дезинфекции протиранием Наличие 6 Корзинка, проволочная для чистки, стерилизации и хранения двух клинков видео ларингоскопа и электронного модуля Наличие 6.1 Держатель для крепления и герметизации электрических соединений Наличие 6.2 Габариты (ш x г x в), мм Не менее 260 x 120 x 170  Общие требования Декларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Наличие Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке Наличие Инструкция по обработке, дезинфекции на русском языке Наличие Техническая (сервисная) документация Наличие Гарантия поставщика и производителя, исчисляемая от даты подписания акта ввода в эксплуатацию, месяцев Не менее 12 Доставка оборудования до места монтажа Наличие Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию Наличие Предпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудовании Наличие Регламент технического обслуживания оборудования на весь срок эксплуатации, установленный производителем, на русском языке Наличие Инструктаж технического персонала Заказчика техническому обслуживанию по регламентам производителя оборудования Наличие Срок поставки и ввода в эксплуатацию с момента заключения контракта, дней Не более 30  ОКПД2 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки   1. Монитор эндоскопический с принадлежностями: 1. Монитор C-MAC. II. Монитор карманный С-МАС PM (Pocket Monitor), "Карл Шторц СЕ и Ко. КГ", Германия. РУ от 31.12.2019 № РЗН 2019/9503.  2. Ларингоскоп интубационный Airtraq Avant с принадлежностями. "ПРОДОЛ МЕДИТЕК ЛИМИТЕД", Китай. РУ от 28.04.2018 № РЗН 2018/7100. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2021, по заявкам заказчика.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 01.10.2021 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | | | |