|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.02. 2023 г. №.166-2023 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Оборудование реабилитационное | Описание объекта закупки  Наименование согласно Приказу Минздрава России от 31.07.2020 № 788н: Тренажер для пассивной разработки плеча (Код вида номенклатурной классификации 208810)  Наименование оборудования в соответствии с КТРУ: 26.60.13.190-00000033 Тренажер для пассивной разработки плеча  Требование к товару Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки. Подтверждено условиями проекта контракта).  Оборудование не ранее 2022 года выпуска. Гарантийный срок производителя и поставщика – не менее 12 месяцев (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки. Подтверждено условиями проекта контракта).  Требования к упаковке - должна обеспечивать сохранность товаров при транспортировке, погрузке, выгрузке.  № п/п Наименование товара Количество, шт.  1. Тренажер для пассивной разработки плеча 1  № п/п Наименование технических параметров Значение технических параметров  1. Назначение изделия Постоянная пассивная разработка плечевого сустава  2. Предупреждение развития осложнений после травмы, воспаления, а также снижения объема движений Наличие  3. Предупреждение развития суставных контрактур Наличие  4. Восстановление объема движений после операций Наличие  5. Стимуляция венозного кровообращения в верхних конечностях Наличие  6. Поддержание конгруэнтности суставных поверхностей Наличие  7. Снижение боли и отеков Наличие  8. Заживление хряща Наличие  9. Держатели для рук Наличие  10. Пульт дистанционного управления с цифровым дисплеем Наличие  11. Корпус пульта управления Анти-ударный  12. Изменение параметров угла сгибания, скорости движения, паузы, нагрузки, процедурного таймером Кнопочное с пульта  13. Остановка тренажера и выбор направления движения тренажера пациентом в любой момент времени Наличие  14. Минимальный угол сгибания в плечевом суставе при разогнутом локте, град. Не более 5  15. Максимальный угол сгибания в плечевом суставе при разогнутом локте, град. Не менее 110  16. Минимальный угол сгибания в плечевом суставе при соогнутом локте, град. Не более 30  17. Максимальный угол сгибания в плечевом суставе при согнутом локте, град. Не менее 110  18. Регулировка скорости движения Ступенчатая  19. Количество ступеней регулировки скорости движения, шт. Не менее 5  20. Минимальная скорость, град./мин Не более 90  21. Максимальная скорость, град./мин Не менее 130  22. Настройка силы сопротивления, после преодоления которой тренажер начинает движение в обратную сторону Наличие  23. Регулировка допустимой нагрузки на тренажёр регулировки нагрузки Ступенчатая  24. Количество ступеней, шт. Не менее 6  25. Минимальное значение программируемого процедурного таймера, сек Не более 60  26. Максимальное значение программируемого процедурного таймера, час Не менее 1  27. Минимальное значение программируемой паузы между циклами, сек Не более 0  28. Максимальное значение программируемой паузы между циклами, сек Не менее 30  29. Максимально допустимая масса пациента, кг Не менее 130  30. Минимальное значение роста пациента, мм Не более 1400  31. Максимальное значение роста пациента, мм Не менее 2000  32. Масса тренажера, кг Не более 77  33. Габаритные размеры тренажера (ДхШхВ), мм Не более 700x1000x1270  34. Электропитание, В, Гц 220, 50  35. Потребляемая мощность, ВА Не более 85  В случае наличия технических опечаток в единицах измерения показателей, их следует читать в соответствии с Международной системой единиц (СИ).  Обоснование необходимости использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии не установленных в соответствии с законодательством о техническом регулировании, законодательством о стандартизации РФ:  Применение параметров, условных обозначений и терминологии, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик товара, не учтенных Техническими Регламентами Таможенного Союза и национальными стандартами обусловлено необходимостью поставки товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени, удовлетворяющими потребности Заказчика.  Применение параметров, условных обозначений и терминологии, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик товара, не учтенных каталогом товаров, работ, услуг обусловлено необходимостью поставки товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени, удовлетворяющими потребности Заказчика. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 09.02.2023 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | | | |