|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.02. 2023 г. №.166-2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Оборудование реабилитационное | Описание объекта закупкиНаименование согласно Приказу Минздрава России от 31.07.2020 № 788н: Тренажер для пассивной разработки плеча (Код вида номенклатурной классификации 208810)Наименование оборудования в соответствии с КТРУ: 26.60.13.190-00000033 Тренажер для пассивной разработки плечаТребование к товару Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки. Подтверждено условиями проекта контракта).Оборудование не ранее 2022 года выпуска. Гарантийный срок производителя и поставщика – не менее 12 месяцев (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки. Подтверждено условиями проекта контракта).Требования к упаковке - должна обеспечивать сохранность товаров при транспортировке, погрузке, выгрузке.№ п/п Наименование товара Количество, шт.1. Тренажер для пассивной разработки плеча 1№ п/п Наименование технических параметров Значение технических параметров1. Назначение изделия Постоянная пассивная разработка плечевого сустава2. Предупреждение развития осложнений после травмы, воспаления, а также снижения объема движений Наличие3. Предупреждение развития суставных контрактур Наличие4. Восстановление объема движений после операций Наличие5. Стимуляция венозного кровообращения в верхних конечностях Наличие6. Поддержание конгруэнтности суставных поверхностей Наличие7. Снижение боли и отеков Наличие8. Заживление хряща Наличие9. Держатели для рук Наличие10. Пульт дистанционного управления с цифровым дисплеем Наличие11. Корпус пульта управления Анти-ударный12. Изменение параметров угла сгибания, скорости движения, паузы, нагрузки, процедурного таймером Кнопочное с пульта13. Остановка тренажера и выбор направления движения тренажера пациентом в любой момент времени Наличие14. Минимальный угол сгибания в плечевом суставе при разогнутом локте, град. Не более 515. Максимальный угол сгибания в плечевом суставе при разогнутом локте, град. Не менее 11016. Минимальный угол сгибания в плечевом суставе при соогнутом локте, град. Не более 3017. Максимальный угол сгибания в плечевом суставе при согнутом локте, град. Не менее 11018. Регулировка скорости движения Ступенчатая19. Количество ступеней регулировки скорости движения, шт. Не менее 520. Минимальная скорость, град./мин Не более 9021. Максимальная скорость, град./мин Не менее 13022. Настройка силы сопротивления, после преодоления которой тренажер начинает движение в обратную сторону Наличие23. Регулировка допустимой нагрузки на тренажёр регулировки нагрузки Ступенчатая24. Количество ступеней, шт. Не менее 625. Минимальное значение программируемого процедурного таймера, сек Не более 6026. Максимальное значение программируемого процедурного таймера, час Не менее 127. Минимальное значение программируемой паузы между циклами, сек Не более 028. Максимальное значение программируемой паузы между циклами, сек Не менее 3029. Максимально допустимая масса пациента, кг Не менее 13030. Минимальное значение роста пациента, мм Не более 140031. Максимальное значение роста пациента, мм Не менее 200032. Масса тренажера, кг Не более 7733. Габаритные размеры тренажера (ДхШхВ), мм Не более 700x1000x127034. Электропитание, В, Гц 220, 5035. Потребляемая мощность, ВА Не более 85В случае наличия технических опечаток в единицах измерения показателей, их следует читать в соответствии с Международной системой единиц (СИ).Обоснование необходимости использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии не установленных в соответствии с законодательством о техническом регулировании, законодательством о стандартизации РФ:Применение параметров, условных обозначений и терминологии, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик товара, не учтенных Техническими Регламентами Таможенного Союза и национальными стандартами обусловлено необходимостью поставки товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени, удовлетворяющими потребности Заказчика.Применение параметров, условных обозначений и терминологии, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик товара, не учтенных каталогом товаров, работ, услуг обусловлено необходимостью поставки товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени, удовлетворяющими потребности Заказчика. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 09.02.2023 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |