|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.11. 2 024 г. №.1701-2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Оборудование для стерилизации и дезинфекции | Наименование Оборудования в соответствии с КТРУ 32.50.50.190-00000621.Установка для деструкции и обеззараживания медицинских отходовНаименование товара Количество, шт.Установка для деструкции и обеззараживания медицинских отходов 1№ п/п Наименование характеристики Единица измерения характеристики Значение характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке1. Общие характеристики:1.1. Принцип обеззараживания должен обеспечивать накопление, временное хранение, транспортирование, уничтожение и захоронение отходов классов «Б» и «В» совместно с отходами класса «А» в соответствии с п.159 и п.200(в). СанПиН 2.1.3684-21 Соответствие Значение характеристики не может изменяться участником закупки1.2. Все виды отходов, подлежащих аппаратному обеззараживанию в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21, подлежат загрузке в установку без предварительной дезинфекции и сортировки Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки1.3. Спектр уничтожаемых видов инфекций должен включать в себя наиболее опасные и устойчивые формы, в том числе споровые Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки1.4. Степень обеззараживания – полная инактивация инфекционного начала Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки1.5. Характеристика отходов после обработки:обработка должна обеспечивать изменение товарного вида (измельчение, спекание, прессование и т.д.) и невозможность повторного использования в соответствии с п.200(к) СанПиН 2.1.3684-21 Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки1.6. Способ обеззараживания Воздействие насыщенным водяным паром под избыточным давлением Значение характеристики не может изменяться участником закупки1.7. Контроль эффективности каждого цикла обеззараживания должен осуществляться посредством индикаторов, помещаемых в рабочую камеру вместе с медицинскими отходами Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки1.8. Управление установкой, включая загрузку/выгрузку отходов осуществляется одним человеком Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки2. Функциональные и технические характеристики установки:2.1. Тип исполнения установки Проходной, двухдверный Значение характеристики не может изменяться участником закупки2.2. Управление Автоматическое с возможностью перепрограммирования программ без применения дополнительного оборудования Значение характеристики не может изменяться участником закупки2.3. Тип двери Автоматическая вертикально-скользящая слайдовая или распашная с автоматическим механизмом запирания Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики2.4. Способ уплотнения прокладки двери Сжатый воздух Значение характеристики не может изменяться участником закупки2.5. Функция автоматического удаления и установки дверного уплотнителя с целью минимизации риска его повреждения во время проведения сервисных работ Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки2.6. Фракционная вакуумная откачка воздуха из камеры Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки2.7. Камера прямоугольная, горизонтально расположенная Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки2.8. Материал камеры Нержавеющая сталь марки 1.4404или эквивалент Значение характеристики не может изменяться участником закупки2.9. Встроенный парогенератор с функцией автоматической очистки от солей и накипи перед запуском оборудования Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки2.10. Материал парогенератора Нержавеющая сталь Значение характеристики не может изменяться участником закупки2.11. Термоизоляция камеры, двери и парогенератора Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки2.12. Встроенный вакуумный водокольцевой насос Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки2.13. Фильтр очистки поступающего в камеру воздуха Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки2.14. Эффективность воздушного фильтра для частиц размером 0,3 мкм % не менее 99,5 Значение характеристики не может изменяться участником закупки2.15. Фильтр бактериальной очистки воздуха и пара удаляемых из стерилизатора Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки2.16. Система экономии потребления воды Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки2.17. Встроенный ЖК-дисплей, показывающий текущее состояние (температура и давление в камере, фаза цикла, время с начала цикла, неисправности) Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки2.18. Язык дисплея Русский Значение характеристики не может изменяться участником закупки2.19. Размер диагонали ЖК-дисплея дюйм не менее 7 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики2.20. Встроенный русифицированный принтер для вывода отчета о цикле Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки2.21. Манометры для дополнительного визуального контроля давления в камере и парогенераторе на стороне загрузки Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки2.22. Визуальный контроль уровня воды в парогенераторе на стороне загрузки Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки2.23. Программы обеззараживания встроенные Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки2.24. Программа для обеззараживания опасных медицинских отходов, температура обеззараживания 134 °С, время выдержки минут не менее 27 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики2.25. Программа для обеззараживания медицинских отходов, температура обеззараживания 120 °С, время выдержки минут не менее 45 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики2.26. Программа для обеззараживания материалов, чувствительных к вакууму, а также растворов в соответствующей таре, температура обеззараживания 120 °С, время выдержки минут не менее 45 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики2.27. Свободно-программируемый режим Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки2.28. Диапазон установки температуры обеззараживания °С не уже от 100 до 134 Значение характеристики не может изменяться участником закупки2.29. Диапазон установки времени обеззараживания минут не уже от 1 до 360 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики2.30. Тест проверки герметичности камеры Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки2.31. Тест определения полноты удаления воздуха из камеры и качества проникновения пара Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки2.32. Визуальное и звуковое оповещение о неисправности Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки2.33. Оповещение о необходимости проведения технического обслуживания на ЖК-дисплее Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки2.34. Встроенная система хранения данных позволяет оператору наблюдать за процессом в режиме реального времени, сохранять данные на внешний носитель Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки2.35. Порт для передачи данных на внешний носитель Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки2.36. Блокировка открытия двери в случае нештатной ситуации Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки2.37. Невозможность старта программы в случае неполного закрытия двери Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки2.38. Объем камеры л не менее 350 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики2.39. Размер камеры (В×Ш×Г) мм не менее 600×600×950 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики2.40. Потребляемая мощность кВт не более 42 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики2.41. Масса кг не более 1110 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики2.42. Внешние размеры установки (В×Ш×Г) мм не более 2200×1235×1310 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики2.43. Электропитание – напряжение, три фазы В 380 Значение характеристики не может изменяться участником закупки2.44. Электропитание – частота тока Гц 50 Значение характеристики не может изменяться участником закупки3 Комплект поставки одной установки:3.1. Тележка транспортная для механизации процесса загрузки и выгрузки отходов шт. не менее 2 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики3.2. Тележка загрузочная для размещения отходов шт. не менее 1 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиОбщие требованияДекларация соответствия или Сертификат соответствия НаличиеРегистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития НаличиеПаспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке НаличиеТехническая (сервисная) документация НаличиеДоставка оборудования до места монтажа НаличиеМонтаж оборудования, ввод в эксплуатацию НаличиеУтилизация транспортной упаковки после выполнения монтажа НаличиеПредпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудовании НаличиеРегламент технического обслуживания оборудования на весь срок эксплуатации, установленный производителем, на русском языке НаличиеИнструктаж технического персонала Заказчика техническому обслуживанию по регламентам производителя оборудования НаличиеГарантия поставщика и производителя с даты подписания акта ввода в эксплуатацию, месяцев Не менее 12Срок поставки с момента заключения контракта, дней Не более 90 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 28.11.2024 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |