|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.11. 2 024 г. №.1701-2024 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Оборудование для стерилизации и дезинфекции | Наименование Оборудования в соответствии с КТРУ 32.50.50.190-00000621. Установка для деструкции и обеззараживания медицинских отходов  Наименование товара Количество, шт. Установка для деструкции и обеззараживания медицинских отходов 1  № п/п Наименование характеристики Единица измерения характеристики Значение характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке 1. Общие характеристики: 1.1. Принцип обеззараживания должен обеспечивать накопление, временное хранение, транспортирование, уничтожение и захоронение отходов классов «Б» и «В» совместно с отходами класса «А» в соответствии с п.159 и п.200(в). СанПиН 2.1.3684-21 Соответствие Значение характеристики не может изменяться участником закупки 1.2. Все виды отходов, подлежащих аппаратному обеззараживанию в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21, подлежат загрузке в установку без предварительной дезинфекции и сортировки Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки 1.3. Спектр уничтожаемых видов инфекций должен включать в себя наиболее опасные и устойчивые формы, в том числе споровые Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки 1.4. Степень обеззараживания – полная инактивация инфекционного начала Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки 1.5. Характеристика отходов после обработки: обработка должна обеспечивать изменение товарного вида (измельчение, спекание, прессование и т.д.) и невозможность повторного использования в соответствии с п.200(к) СанПиН 2.1.3684-21 Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки 1.6. Способ обеззараживания Воздействие насыщенным водяным паром под избыточным давлением Значение характеристики не может изменяться участником закупки 1.7. Контроль эффективности каждого цикла обеззараживания должен осуществляться посредством индикаторов, помещаемых в рабочую камеру вместе с медицинскими отходами Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки 1.8. Управление установкой, включая загрузку/выгрузку отходов осуществляется одним человеком Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки 2. Функциональные и технические характеристики установки: 2.1. Тип исполнения установки Проходной, двухдверный Значение характеристики не может изменяться участником закупки 2.2. Управление Автоматическое с возможностью перепрограммирования программ без применения дополнительного оборудования Значение характеристики не может изменяться участником закупки 2.3. Тип двери Автоматическая вертикально-скользящая слайдовая или распашная с автоматическим механизмом запирания Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики 2.4. Способ уплотнения прокладки двери Сжатый воздух Значение характеристики не может изменяться участником закупки 2.5. Функция автоматического удаления и установки дверного уплотнителя с целью минимизации риска его повреждения во время проведения сервисных работ Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки 2.6. Фракционная вакуумная откачка воздуха из камеры Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки 2.7. Камера прямоугольная, горизонтально расположенная Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки 2.8. Материал камеры Нержавеющая сталь марки 1.4404 или эквивалент Значение характеристики не может изменяться участником закупки 2.9. Встроенный парогенератор с функцией автоматической очистки от солей и накипи перед запуском оборудования Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки 2.10. Материал парогенератора Нержавеющая сталь Значение характеристики не может изменяться участником закупки 2.11. Термоизоляция камеры, двери и парогенератора Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки 2.12. Встроенный вакуумный водокольцевой насос Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки 2.13. Фильтр очистки поступающего в камеру воздуха Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки 2.14. Эффективность воздушного фильтра для частиц размером 0,3 мкм % не менее 99,5 Значение характеристики не может изменяться участником закупки 2.15. Фильтр бактериальной очистки воздуха и пара удаляемых из стерилизатора Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки 2.16. Система экономии потребления воды Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки 2.17. Встроенный ЖК-дисплей, показывающий текущее состояние (температура и давление в камере, фаза цикла, время с начала цикла, неисправности) Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки 2.18. Язык дисплея Русский Значение характеристики не может изменяться участником закупки 2.19. Размер диагонали ЖК-дисплея дюйм не менее 7 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики 2.20. Встроенный русифицированный принтер для вывода отчета о цикле Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки 2.21. Манометры для дополнительного визуального контроля давления в камере и парогенераторе на стороне загрузки Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки 2.22. Визуальный контроль уровня воды в парогенераторе на стороне загрузки Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки 2.23. Программы обеззараживания встроенные Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки 2.24. Программа для обеззараживания опасных медицинских отходов, температура обеззараживания 134 °С, время выдержки минут не менее 27 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики 2.25. Программа для обеззараживания медицинских отходов, температура обеззараживания 120 °С, время выдержки минут не менее 45 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики 2.26. Программа для обеззараживания материалов, чувствительных к вакууму, а также растворов в соответствующей таре, температура обеззараживания 120 °С, время выдержки минут не менее 45 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики 2.27. Свободно-программируемый режим Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки 2.28. Диапазон установки температуры обеззараживания °С не уже от 100 до 134 Значение характеристики не может изменяться участником закупки 2.29. Диапазон установки времени обеззараживания минут не уже от 1 до 360 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики 2.30. Тест проверки герметичности камеры Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки 2.31. Тест определения полноты удаления воздуха из камеры и качества проникновения пара Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки 2.32. Визуальное и звуковое оповещение о неисправности Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки 2.33. Оповещение о необходимости проведения технического обслуживания на ЖК-дисплее Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки 2.34. Встроенная система хранения данных позволяет оператору наблюдать за процессом в режиме реального времени, сохранять данные на внешний носитель Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки 2.35. Порт для передачи данных на внешний носитель Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки 2.36. Блокировка открытия двери в случае нештатной ситуации Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки 2.37. Невозможность старта программы в случае неполного закрытия двери Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки 2.38. Объем камеры л не менее 350 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики 2.39. Размер камеры (В×Ш×Г) мм не менее 600×600×950 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики 2.40. Потребляемая мощность кВт не более 42 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики 2.41. Масса кг не более 1110 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики 2.42. Внешние размеры установки (В×Ш×Г) мм не более 2200×1235×1310 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики 2.43. Электропитание – напряжение, три фазы В 380 Значение характеристики не может изменяться участником закупки 2.44. Электропитание – частота тока Гц 50 Значение характеристики не может изменяться участником закупки 3 Комплект поставки одной установки: 3.1. Тележка транспортная для механизации процесса загрузки и выгрузки отходов шт. не менее 2 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики 3.2. Тележка загрузочная для размещения отходов шт. не менее 1 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики  Общие требования  Декларация соответствия или Сертификат соответствия Наличие Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Наличие Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке Наличие Техническая (сервисная) документация Наличие Доставка оборудования до места монтажа Наличие Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию Наличие Утилизация транспортной упаковки после выполнения монтажа Наличие Предпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудовании Наличие Регламент технического обслуживания оборудования на весь срок эксплуатации, установленный производителем, на русском языке Наличие Инструктаж технического персонала Заказчика техническому обслуживанию по регламентам производителя оборудования Наличие Гарантия поставщика и производителя с даты подписания акта ввода в эксплуатацию, месяцев Не менее 12 Срок поставки с момента заключения контракта, дней Не более 90 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 28.11.2024 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | | | |