|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2 022 г. №.\_1\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена без \* учета НДС, рублей** | **Ставка НДС (если применимо для предлагаемого медицинского изделия в соответствии ПП №688 ), %** | **Цена с НДС, рублей** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Оборудование лабораторное | Термостат суховоздушный ТС-1/80-СПУ:Без охлажденияАвтоматическое управлениеОбъем камеры: 80 лКамера из нержавеющей сталиДиапазон температур: от окружающей до +60˚СТермостат суховоздушный 5№п/п Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару Значения параметров1 Предназначен для проведения бактериологических, микробиоло-гических, санитарно-бактериологических, клинических, вирусо-логических и биохимических исследований Наличие2 Объем камеры, л Не менее 803 Мощность, кВт не более 0,34 Масса, кг не более 375 Габаритные размеры термостата, (ШхГхВ), мм Не более 530х531х7386 Внутренние размеры рабочей камеры, (ШхГхВ), мм Не более 400х410х5007 Задаваемые температурные режимы, °С С полным покрыти-ем диапазона от температуры, на 5С превышающей тем-пературу окружаю-щей среды, до +60С8 Непрерывное измерение температуры в рабочей камере и ее визу-альная индикация Наличие9 Время достижения установившегося режима при температуре 37С, минут не более 12010 Допустимое предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей камеры, оС От (-1) до (+2)11 Дискретность задаваемой температуры, ° С Не более 0,112 Питание 220 В/50 Гц Наличие13 Количество полок, шт. Не менее 214 Освещение Наличие15 Дополнительная стеклянная дверь для визуального наблюдения процессов, происходящих внутри камеры, не нарушая ее герме-тичности Наличие17 Подставка НаличиеОбщие требованияДекларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России НаличиеРегистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития НаличиеСертификат об утверждении типа средств измерений (для средств изме-рения, включая встроенные) НаличиеСвидетельство государственной поверки (для средств измерения) НаличиеГод выпуска Не ранее 2022Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке НаличиеТехническая (сервисная) документация НаличиеГарантия поставщика и производителя, исчисляемая с момента подпи-сания акта ввода в эксплуатацию Не менее 12 месяцевДоставка оборудования до места ввода в эксплуатацию НаличиеВвод в эксплуатацию НаличиеПредпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудо-вании НаличиеРегламент технического обслуживания оборудования на весь срок экс-плуатации, установленный производителем, на русском языке НаличиеИнструктаж технического персонала Заказчика техническому обслужи-ванию по регламентам производителя оборудования НаличиеСрок поставки и ввода в эксплуатацию с момента заключения контракта Не более 30 днейОКПД2 32.50.50.190КТРУ 32.50.50.190-00000839Модели:1. Термостаты суховоздушные ТВ-80, ТВ-80-1 по ТУ 9452-029-41457390-2006. ОАО "ГРПЗ"- филиал Касимовский приборный завод. РУ ФСР 2011/12366 от 03.02.2012.2. Термостаты электрические суховоздушные ТС-1/80 СПУ по ТУ 9452-002-00141798-97. ОАО "Смоленское СКТБ СПУ". РУ ФСР 2007/01585 от 27.12.2007. | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* п.9 Приказ Минздрава России от 15.05.2020 N 450н "Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий") |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 24.10.2022 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |