|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 15.03.2021 г. №.274-2021 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Оборудование для стерилизации и дезинфекции | Облучатель-рециркулятор бактерицидныйТехнические и функциональные характеристики облучателя-рециркулятора для поме-щений II-V категорий:Исполнение настенноеБактерицидная эффективность не менее 99,0 %Производительность не менее 90 м3Источник излучения - ртутная газоразрядная лампа низкого дав-ления с трубчатой стеклянной колбой, безозоновая наличиеМощность одной лампы не менее 15 ВтКоличество ламп в облучателе не менее 3 шт.Срок службы ламп не менее 9000 часовНоминальная длина волны излучения 253,7 нмРаботает в присутствии людей (закрытого типа) наличиеСчетчик часов отработанного времени ламп, обнуление при заме-не ламп наличиеИндивидуальная сигнализация выхода из строя ультрафиолетовых ламп и вентиляторов наличиеПотребляемая мощность от сети 220 В/50 Гц не более 100 ВтУровень шума не более 46 дБФильтровальный блок на входе со сменным воздушным фильтром устанавливается посредством упругих фиксаторов-защелок наличиеНаличие сменных воздушных фильтров не менее 12 шт. на единицу товараКонструкция корпуса рециркулятора позволяет проводить замену воздушного фильтра без применения инструмента наличиеГабариты не более 90х40х145 смВес не более 5,2 кг32.50.12.000 - Стерилизаторы хирургические или лабораторные | шт. | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 18.03.2021 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |