|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.02. 2 025 г. №.279-2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Оборудование диагностическое | 26.60.12.129-00000087 - Система для выборочного контроля физиологических показателей, клиническаяУказание дополнительных характеристик: Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090).Техническое задание на поставку системы мониторной для интенсивного наблюдения(8 параметров: мониторинг НИАД, ТЕМП, ЭКГ, Sp02, ИД, СВ, СО2)№ п/п Наименование товара Количество, шт.1 Система мониторинга физиологических показателей 5Наименование характеристики Значение характеристики Единица измерения характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявкеСистема мониторинга физиологических показателей (монитор) Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиКатегории пациентов Взрослые, дети, новорожденные Значение характеристики не может изменяться участником закупкиРеализация измеряемых и мониторируемых параметров Во встроенных в корпус монитора измерительных модулях или при помощи внешних многопараметрических модулей Значение характеристики не может изменяться участником закупкиВстроенная в корпус монитора ручка для транспортировки Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиКонструкция монитора без вентилятора Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСовместимость Полная совместимость с имеющейся у Заказчика центральной системой мониторинга физиологических показателей BeneVision (Регистрационное удостоверение РЗН 2020/9549. Производитель: Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.) Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДисплей: Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип дисплея цветной, сенсорный Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиРазмер по диагонали Не менее 15 дюйм Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиЧисло каналов отображения сигналов Не менее 10 штук Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиЧисло пикселей по горизонтали и вертикали Не менее 1280 x 768 пикселей Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиМинимальный угол обзора дисплейной панели и индикаторов сигналов тревог Не менее 170 градусов Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиУправление:Экран с мультисенсорным управлением (управление жестами) для перелистывания влево и вправо, для переключения экранов Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиФункциональные клавиши быстрого доступа: Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки- Клавиша запуска и остановки измерения неинвазивного артериального давления Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки- Клавиша запуска и остановки печати Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки- Клавиша приостановки сигналов тревог Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки- Клавиша сброса сигналов тревог Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиФункция блокировки сенсорного экрана Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиВвод параметров о пациенте при помощи экранной клавиатуры Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиНастраиваемые пользователем и отображаемые на сенсорном экране клавиши быстрого доступа к функциям Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиРежимы работыРежим мониторинга Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиАвтоматический переход в режим мониторинга при включении монитора Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиНочной режим Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиРежим ожидания Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиРучная регулировка яркости экрана наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиАвтоматическая регулировка яркости экрана в зависимости от освещенности наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиНастраиваемые пользователем цвета отображаемых значений и кривых мониторируемых параметров Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДоступ к меню каждого мониторируемого параметра при нажатии на параметр на сенсорном экране Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиРежим интубации Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТребования к оповещению медицинского персонала о превышении допустимых пределов мониторируемых параметров (сигналах тревог):Уведомление о сигналах тревог С помощью звуковых и световых индикаторов или экранных сообщений Значение характеристики не может изменяться участником закупкиФункция временного отключения сигнала тревоги Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиЧисло типов световой и звуковой сигнализации по приоритету не менее 3 штук Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиНастройка границ сигналов тревог по каждому параметру Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиАвтоматическая запись фрагментов мониторируемых параметров при возникновении сигнала тревоги с указанием времени и причины тревоги Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиОтображение сигналов тревог в виде списка с аннотацией и классификацией по приоритету и времени возникновения Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиХранение информации обо всех сигналах тревог Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДоступ к меню каждого параметра при нажатии на параметр на сенсорном экране Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиКоличество уровней громкости сигналов тревог Не менее 10 штук Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиИндикация типа питания, уровня заряда батарей Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиОтключение сигналов тревог, связанных с дыханием и CO2, при работе монитора в режиме интубации Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТребования к записи мониторируемых параметров:Отображение всех мониторируемых параметров В виде табличных и (или) графических трендов Значение характеристики не может изменяться участником закупкиФункция стоп-кадра кривых с возможностью печати Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСохранение стоп-кадра экрана на USB-накопителе Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДлительность записи трендов Не менее 120 час Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиМинимальное разрешение записи трендов Не более 1 минут Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиМаксимальное количество сохраняемых эпизодов, включая сигналы тревоги по параметрам, случаев аритмии, технических сигналов тревог Не менее 1000 штук Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиМаксимальное количество сохраняемых наборов измерений неинвазивного артериального давления Не менее 1000 штук Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиСохранение развернутых кривых параметров Не менее 48 часов Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиМаксимальная продолжительность записи кривых сегментов ST Не менее 120 часов Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиЭкран ОксиКРГ (oxyCRG) Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиОтображение трендов ЧСС, интервалов между ударами SpO2, сжатая кривая CO2 и дыхание, параметры и события ABD (апноэ, брадикардия, десатурация) Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиРегулировка пороговых значений событий ABD (апноэ, брадикардия, десатурация) Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиОтображение параметров событий ABD Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиОтображение статистики каждого сегмента SpO2 за 24 часа Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиГрафическое отображение текущего значения уровня SpO2 и целевого значения Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиВыбор конфигурации монитора для различных отделений из списка: общее, операционная, реанимация и интенсивная терапия, реанимация и интенсивная терапия новорожденных, кардиохирургия Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиФункция создания и сохранения конфигурации пользователя, включающей выбранные пользователем настройки монитора пациента Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТребования к передаче и обработке данных:Возможность объединения мониторов в единую информационную сеть и подключения к центральной станции BeneVision, имеющейся у Заказчика наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСетевой разъем для подключения к центральной станции, локальной сети и ПК RJ45 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиФормат передачи данных HL7 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиUSB разъем для сохранения на USB карту конфигураций монитора и данных пациента, подключения мыши, клавиатуры, дистанционного пульта для управления монитором пациента Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиКоличество USB разъемов Не менее 2 штук Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиТребования к перечню функций монитора, определяющих его классификационную принадлежность:Пульсоксиметрия Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиЭлектрокардиография по 3 отведениям Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиЭлектрокардиография по 5 отведениям Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиНеинвазивное измерение артериального давления Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиАнализ частоты дыхания Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиАнализ частоты сердечный сокращений и частоты пульса Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиИзмерение температуры тела пациента Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиИнвазивное измерение давления по двум каналам Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиКапнометрия в боковом потоке Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиИзмерение сердечного выброса методом термодилюции Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТребования к характеристикам мониторинга пульсоксиметрии:Диапазон измерения SpO2 от 0 до 100 % Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристикиДиапазон измерения периферического пульса по сигналу SpO2 От 30 до 300 уд/мин Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристикиИндикация перфузионного индекса и силы пульсации Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиПогрешность измерений в диапазоне значений SpO2 Не более ±2 % Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиПогрешность измерения периферического пульса по сигналу SpO2 Не более ±3 уд/мин Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиФункция мониторинга SpO2 и НИАД на одной конечности Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСовместный анализ параметров ЭКГ и SpO2 для получения результатов анализа аритмии и ЧСС Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиПри низком качестве сигнала SpO2 автоматическая корректировка частоты пульса по данным от сигнала ЭКГ Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТребования к характеристикам мониторинга ЭКГ:Количество мониторируемых ЭКГ 3 и 5 отведений Значение характеристики не может изменяться участником закупкиУсиление предустановленное и автоматическое Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиВыбор скорости развертки6,2512,52550 мм/сек Значение характеристики не может изменяться участником закупкиАнализ ST- сегмента по всем доступным отведениям Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиОтображение ST-графика на горизонтальной и векторной диаграммах Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиОтображение по выбору пользователя Абсолютных или относительных значений ST Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДетекция летальных аритмий Асистолии, брадикардии, тахикардии, фибрилляции желудочков и желудочковой тахикардии Значение характеристики не может изменяться участником закупкиКоличество типов определяемых аритмий Не менее 23 штук Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиЧисловой диапазон измерений ST сегмента От (-2,0) до 2,0 мВ Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристикиЧисловой диапазон измерения QT и QTc От 200 до 800 мс Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристикиПри отключении отведения автоматическое переключение на доступное отведение Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСовместный анализ параметров ЭКГ и SpO2 для получения результатов анализа аритмии и ЧСС Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиПри низком качестве сигнала ЭКГ автоматическая корректировка ЧСС по данным от сигнала SpO2 Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТребования к характеристикам неинвазивного мониторинга артериального давления:Систолическое давление, диапазон измерений, взрослые От 30 до 270 мм рт. ст. Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристикиДиастолическое давление, диапазон измерений, взрослые От 10 до 245 мм рт. ст. Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристикиСреднее давление, диапазон измерений, взрослые От 20 до 255 мм рт. ст. Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристикиСистолическое давление, диапазон измерений, новорожденные От 30 до 130 мм рт. ст. Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристикиДиастолическое давление, диапазон измерений, новорожденные От 10 до 115 мм рт. ст. Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристикиСреднее давление, диапазон измерений, новорожденные От 20 до 120 мм рт. ст. Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристикиРежимы измерения НИАД Однократное измерение, автоматическое измерение через заданные промежутки времени Значение характеристики не может изменяться участником закупкиКоличество интервалов времени автоматического измерения НИАД Не менее 15 штук Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиМинимальное значение интервала времени автоматического измерения НИАД Не более 1 минут Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиМаксимальное значение интервала времени автоматического измерения НИАД Не менее 480 минут Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиНепрерывное неинвазивное измерение артериального давления Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДлительность цикла в непрерывном режиме Не менее 5 минут Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиФункция защиты от избыточного давления Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДиапазон измерения частоты пульса по сигналу НИАД От 40 до 300 уд./мин Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристикиТребования к характеристикам мониторинга частоты дыхания:Метод измерения частоты дыхания – измерение импеданса между электродами ЭКГ Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиВыбор отведения для измерения I, II, Авто Значение характеристики не может изменяться участником закупкиМетод измерения частоты дыхания – анализ капнограммы Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДиапазон измерения частоты дыхания От 1 до 120 дых/мин Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристикиПогрешность определения частоты дыхания при частоте Не более ± 1 дых/мин Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиВыбор скорости развертки кривой 6,25 и 12,5 и 25 мм/с Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСигнал тревоги при апноэ Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТребования к характеристикам мониторинга частоты сердечных сокращений и частоты пульса:Диапазон измерений частоты сердечных сокращений, взрослые От 15 до 300 уд/мин Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристикиПогрешность определения частоты сердечных сокращений Не более ±1 уд/мин Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиАвтоматическое определение наличия кардиостимулятора Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТребования к характеристикам мониторинга температуры тела:Число каналов измерения температуры Не менее 2 штук Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиМинимальное значение границы диапазона измерения температуры тела Не более 0 °C Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиМаксимальное значение границы диапазона измерения температуры тела Не менее 45 °C Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиПогрешность измерения температуры тела Не более ±0,1 °C Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиРасчет и отображение разницы температур Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТребования к характеристикам инвазивного мониторинга давления ИАД:Диапазон измерения инвазивного артериального давления От (-50) до 360 мм рт. ст. Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристикиРасчет церебрального перфузионного давления Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиМаркеры измерения артериального давления, центрального венозного давления, давления в правом и левом предсердии, внутричерепного давления, давления в легочной артерии Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиИзмерение вариабельности пульсового давления Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиИмпеданс От 300 до 2000 Ом Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристикиФункция наложения кривых ИАД друг на друга Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДиапазон измерения частоты пульса по сигналу ИАД От 25 до 350 уд/мин Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристикиИзмерение давления заклинивания легочной артерии (ДЗЛА) Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиНастраиваемые кривые экрана ДЗЛА Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТребования к характеристикам мониторинга сердечного выбросаМетод измерения сердечного выброса: дискретный, методом термодилюции, инвазивный Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДиапазон измерений сердечного выброса От 0,1 до 20 л/мин Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристикиПогрешность измерений сердечного выброса Не более 5 % Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиДиапазон измерений температуры крови От 23 до 43 °C Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристикиДиапазон измерений температуры инъекции От 0 до 27 °C Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристикиОтображение на дисплее Кривая термодилюции, значения СВ и СИ, температуры крови Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТребования к характеристикам мониторинга капнометрииМетод мониторинга капнометрии Боковой поток Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДиапазон измерения концентрации С02 От 0 до 150 мм рт. ст. Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристикиАбсолютная погрешность Не более ±2 мм рт. ст. Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиОтносительная погрешность Не более ±5 % Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиОтносительная погрешность Не более ±10 % Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиОтображение на экране монитора- кривая CO2,- значения EtCO2,- FiCO2,- ЧДДП Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДиапазон измерения ЧДДП От 2 до 150 дых/мин Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристикиДиапазон изменения установки времени апноэ От 10 до 40 сек Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристикиФункция автоматического выбора достоверного источника данных частоты дыхания, автоматическое переключение между капнографией и импедансным методом Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиФункциональные приложения:Определение ранних признаков ухудшения состояния пациентов с отображением итоговой оценки состояния пациента на основании данных измеренных и введенных значений параметров Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиАвтоматическая оценка состояния пациента с учетом заданного пользователем интервала Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиЦветовая кодировка итоговой оценки для обозначения уровня риска ухудшения состояния пациента Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСигнал тревоги при превышении пороговых значений параметров и итоговой оценки Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиПросмотр трендов данных измерений, введенных данных, рассчитанные значения оценки Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСтатистические данные по ЭКГ за последние 24 часа Статистика по ЧСС, аритмиям, QT/QTc, сегменту ST Значение характеристики не может изменяться участником закупкиОпределение состояния кардиостимулятора: просмотр импульса кардиостимулятора, событий Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиВстроенный программно-аппаратный комплекс для проведения расчетов лекарственных препаратов, оксигенации, вентиляции, показателей гемодинамики, функции почек Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиГабаритные размеры:Высота Не более 300 мм Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиШирина Не более 200 мм Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиДлина Не более 400 мм Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиМасса Не более 4 кг Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиХарактеристики питания:Диапазон поддерживаемого напряжения от сети переменного тока От 100 до 240 В Значение характеристики не может изменяться участником закупкиЧастота 50 Гц Значение характеристики не может изменяться участником закупкиРезервный источник питания Встроенный литий-ионный аккумулятор Значение характеристики не может изменяться участником закупкиВремя работы от резервного источника питания Не менее 120 минут Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиКомплект поставки на одну единицу товараКабель ЭКГ с электродами: для взрослых, 5 отведений Не менее 1 штук Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиУдлинительный кабель для датчика SpO2 Не менее 1 штук Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики- длина удлинительного кабеля для датчика SpO2 Не менее 2 м Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиДатчик SpO2 для взрослых на палец, многоразовый Не менее 2 штук Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиТрубка НИАД Не менее 1 штук Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики- длина трубки НИАД Не менее 3 м Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиМанжета многоразовая для взрослых стандартная Не менее 1штук Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики- обхват плеча манжеты От 25 до 35 см Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристикиДатчик температуры, многоразовый, накожный, для взрослых Не менее 1 штук Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиВлагосборник для капнометрии в боковом потоке, для взрослых Не менее 2 штук Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиЛиния забора пробы газа, для взрослых Не менее 5 штук Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиНастенное крепление для монитора с изменением угла наклона и поворота Не менее 1 штук Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиОбщие требованияДекларация соответствия или Сертификат соответствия НаличиеРегистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития НаличиеСертификат утверждения средства измерения (для средств измерения) НаличиеСвидетельство государственной поверки (для средств измерения) НаличиеПаспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке НаличиеИнструкция по обработке, дезинфекции на русском языке НаличиеТехническая (сервисная) документация НаличиеДоставка оборудования до места монтажа НаличиеМонтаж оборудования, ввод в эксплуатацию НаличиеУтилизация транспортной упаковки после выполнения монтажа НаличиеПредпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудовании НаличиеРегламент технического обслуживания оборудования на весь срок эксплуатации, установленный производителем, на русском языке НаличиеИнструктаж технического персонала Заказчика техническому обслуживанию по регламентам производителя оборудования НаличиеГарантия поставщика и производителя с даты подписания акта ввода в эксплуатацию, месяцев Не менее 12Срок поставки с момента заключения контракта, дней Не более 90 | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 28.02.2025 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |