|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.02. 2 025 г. №.279-2025 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Оборудование диагностическое | 26.60.12.129-00000087 - Система для выборочного контроля физиологических показателей, клиническая  Указание дополнительных характеристик: Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090).  Техническое задание на поставку системы мониторной для интенсивного наблюдения (8 параметров: мониторинг НИАД, ТЕМП, ЭКГ, Sp02, ИД, СВ, СО2)  № п/п Наименование товара Количество, шт. 1 Система мониторинга физиологических показателей 5  Наименование характеристики Значение характеристики Единица измерения характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке Система мониторинга физиологических показателей (монитор) Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Категории пациентов Взрослые, дети, новорожденные Значение характеристики не может изменяться участником закупки Реализация измеряемых и мониторируемых параметров Во встроенных в корпус монитора измерительных модулях или при помощи внешних многопараметрических модулей Значение характеристики не может изменяться участником закупки Встроенная в корпус монитора ручка для транспортировки Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Конструкция монитора без вентилятора Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Совместимость Полная совместимость с имеющейся у Заказчика центральной системой мониторинга физиологических показателей BeneVision (Регистрационное удостоверение РЗН 2020/9549. Производитель: Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.) Значение характеристики не может изменяться участником закупки Дисплей: Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Тип дисплея цветной, сенсорный Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Размер по диагонали Не менее 15 дюйм Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Число каналов отображения сигналов Не менее 10 штук Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Число пикселей по горизонтали и вертикали Не менее 1280 x 768 пикселей Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Минимальный угол обзора дисплейной панели и индикаторов сигналов тревог Не менее 170 градусов Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Управление: Экран с мультисенсорным управлением (управление жестами) для перелистывания влево и вправо, для переключения экранов Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Функциональные клавиши быстрого доступа: Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Клавиша запуска и остановки измерения неинвазивного артериального давления Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Клавиша запуска и остановки печати Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Клавиша приостановки сигналов тревог Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Клавиша сброса сигналов тревог Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Функция блокировки сенсорного экрана Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Ввод параметров о пациенте при помощи экранной клавиатуры Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Настраиваемые пользователем и отображаемые на сенсорном экране клавиши быстрого доступа к функциям Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Режимы работы Режим мониторинга Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Автоматический переход в режим мониторинга при включении монитора Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Ночной режим Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Режим ожидания Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Ручная регулировка яркости экрана наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Автоматическая регулировка яркости экрана в зависимости от освещенности наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Настраиваемые пользователем цвета отображаемых значений и кривых мониторируемых параметров Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Доступ к меню каждого мониторируемого параметра при нажатии на параметр на сенсорном экране Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Режим интубации Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Требования к оповещению медицинского персонала о превышении допустимых пределов мониторируемых параметров (сигналах тревог): Уведомление о сигналах тревог С помощью звуковых и световых индикаторов или экранных сообщений Значение характеристики не может изменяться участником закупки Функция временного отключения сигнала тревоги Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Число типов световой и звуковой сигнализации по приоритету не менее 3 штук Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Настройка границ сигналов тревог по каждому параметру Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Автоматическая запись фрагментов мониторируемых параметров при возникновении сигнала тревоги с указанием времени и причины тревоги Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Отображение сигналов тревог в виде списка с аннотацией и классификацией по приоритету и времени возникновения Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Хранение информации обо всех сигналах тревог Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Доступ к меню каждого параметра при нажатии на параметр на сенсорном экране Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Количество уровней громкости сигналов тревог Не менее 10 штук Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Индикация типа питания, уровня заряда батарей Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Отключение сигналов тревог, связанных с дыханием и CO2, при работе монитора в режиме интубации Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Требования к записи мониторируемых параметров: Отображение всех мониторируемых параметров В виде табличных и (или) графических трендов Значение характеристики не может изменяться участником закупки Функция стоп-кадра кривых с возможностью печати Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Сохранение стоп-кадра экрана на USB-накопителе Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Длительность записи трендов Не менее 120 час Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Минимальное разрешение записи трендов Не более 1 минут Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Максимальное количество сохраняемых эпизодов, включая сигналы тревоги по параметрам, случаев аритмии, технических сигналов тревог Не менее 1000 штук Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Максимальное количество сохраняемых наборов измерений неинвазивного артериального давления Не менее 1000 штук Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Сохранение развернутых кривых параметров Не менее 48 часов Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Максимальная продолжительность записи кривых сегментов ST Не менее 120 часов Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Экран ОксиКРГ (oxyCRG) Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Отображение трендов ЧСС, интервалов между ударами SpO2, сжатая кривая CO2 и дыхание, параметры и события ABD (апноэ, брадикардия, десатурация) Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Регулировка пороговых значений событий ABD (апноэ, брадикардия, десатурация) Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Отображение параметров событий ABD Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Отображение статистики каждого сегмента SpO2 за 24 часа Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Графическое отображение текущего значения уровня SpO2 и целевого значения Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Выбор конфигурации монитора для различных отделений из списка: общее, операционная, реанимация и интенсивная терапия, реанимация и интенсивная терапия новорожденных, кардиохирургия Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Функция создания и сохранения конфигурации пользователя, включающей выбранные пользователем настройки монитора пациента Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Требования к передаче и обработке данных: Возможность объединения мониторов в единую информационную сеть и подключения к центральной станции BeneVision, имеющейся у Заказчика наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Сетевой разъем для подключения к центральной станции, локальной сети и ПК RJ45 Значение характеристики не может изменяться участником закупки Формат передачи данных HL7 Значение характеристики не может изменяться участником закупки USB разъем для сохранения на USB карту конфигураций монитора и данных пациента, подключения мыши, клавиатуры, дистанционного пульта для управления монитором пациента Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Количество USB разъемов Не менее 2 штук Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Требования к перечню функций монитора, определяющих его классификационную принадлежность: Пульсоксиметрия Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Электрокардиография по 3 отведениям Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Электрокардиография по 5 отведениям Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Неинвазивное измерение артериального давления Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Анализ частоты дыхания Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Анализ частоты сердечный сокращений и частоты пульса Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Измерение температуры тела пациента Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Инвазивное измерение давления по двум каналам Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Капнометрия в боковом потоке Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Измерение сердечного выброса методом термодилюции Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Требования к характеристикам мониторинга пульсоксиметрии: Диапазон измерения SpO2 от 0 до 100 % Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристики Диапазон измерения периферического пульса по сигналу SpO2 От 30 до 300 уд/мин Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристики Индикация перфузионного индекса и силы пульсации Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Погрешность измерений в диапазоне значений SpO2 Не более ±2 % Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Погрешность измерения периферического пульса по сигналу SpO2 Не более ±3 уд/мин Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Функция мониторинга SpO2 и НИАД на одной конечности Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Совместный анализ параметров ЭКГ и SpO2 для получения результатов анализа аритмии и ЧСС Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки При низком качестве сигнала SpO2 автоматическая корректировка частоты пульса по данным от сигнала ЭКГ Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Требования к характеристикам мониторинга ЭКГ: Количество мониторируемых ЭКГ 3 и 5 отведений Значение характеристики не может изменяться участником закупки Усиление предустановленное и автоматическое Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Выбор скорости развертки 6,25 12,5 25 50 мм/сек Значение характеристики не может изменяться участником закупки Анализ ST- сегмента по всем доступным отведениям Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Отображение ST-графика на горизонтальной и векторной диаграммах Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Отображение по выбору пользователя Абсолютных или относительных значений ST Значение характеристики не может изменяться участником закупки Детекция летальных аритмий Асистолии, брадикардии, тахикардии, фибрилляции желудочков и желудочковой тахикардии Значение характеристики не может изменяться участником закупки Количество типов определяемых аритмий Не менее 23 штук Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Числовой диапазон измерений ST сегмента От (-2,0) до 2,0 мВ Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристики Числовой диапазон измерения QT и QTc От 200 до 800 мс Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристики При отключении отведения автоматическое переключение на доступное отведение Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Совместный анализ параметров ЭКГ и SpO2 для получения результатов анализа аритмии и ЧСС Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки При низком качестве сигнала ЭКГ автоматическая корректировка ЧСС по данным от сигнала SpO2 Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Требования к характеристикам неинвазивного мониторинга артериального давления: Систолическое давление, диапазон измерений, взрослые От 30 до 270 мм рт. ст. Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристики Диастолическое давление, диапазон измерений, взрослые От 10 до 245 мм рт. ст. Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристики Среднее давление, диапазон измерений, взрослые От 20 до 255 мм рт. ст. Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристики Систолическое давление, диапазон измерений, новорожденные От 30 до 130 мм рт. ст. Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристики Диастолическое давление, диапазон измерений, новорожденные От 10 до 115 мм рт. ст. Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристики Среднее давление, диапазон измерений, новорожденные От 20 до 120 мм рт. ст. Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристики Режимы измерения НИАД Однократное измерение, автоматическое измерение через заданные промежутки времени Значение характеристики не может изменяться участником закупки Количество интервалов времени автоматического измерения НИАД Не менее 15 штук Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Минимальное значение интервала времени автоматического измерения НИАД Не более 1 минут Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Максимальное значение интервала времени автоматического измерения НИАД Не менее 480 минут Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Непрерывное неинвазивное измерение артериального давления Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Длительность цикла в непрерывном режиме Не менее 5 минут Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Функция защиты от избыточного давления Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Диапазон измерения частоты пульса по сигналу НИАД От 40 до 300 уд./мин Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристики Требования к характеристикам мониторинга частоты дыхания: Метод измерения частоты дыхания – измерение импеданса между электродами ЭКГ Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Выбор отведения для измерения I, II, Авто Значение характеристики не может изменяться участником закупки Метод измерения частоты дыхания – анализ капнограммы Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Диапазон измерения частоты дыхания От 1 до 120 дых/мин Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристики Погрешность определения частоты дыхания при частоте Не более ± 1 дых/мин Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Выбор скорости развертки кривой 6,25 и 12,5 и 25 мм/с Значение характеристики не может изменяться участником закупки Сигнал тревоги при апноэ Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Требования к характеристикам мониторинга частоты сердечных сокращений и частоты пульса: Диапазон измерений частоты сердечных сокращений, взрослые От 15 до 300 уд/мин Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристики Погрешность определения частоты сердечных сокращений Не более ±1 уд/мин Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Автоматическое определение наличия кардиостимулятора Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Требования к характеристикам мониторинга температуры тела: Число каналов измерения температуры Не менее 2 штук Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Минимальное значение границы диапазона измерения температуры тела Не более 0 °C Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Максимальное значение границы диапазона измерения температуры тела Не менее 45 °C Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Погрешность измерения температуры тела Не более ±0,1 °C Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Расчет и отображение разницы температур Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Требования к характеристикам инвазивного мониторинга давления ИАД: Диапазон измерения инвазивного артериального давления От (-50) до 360 мм рт. ст. Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристики Расчет церебрального перфузионного давления Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Маркеры измерения артериального давления, центрального венозного давления, давления в правом и левом предсердии, внутричерепного давления, давления в легочной артерии Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Измерение вариабельности пульсового давления Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Импеданс От 300 до 2000 Ом Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристики Функция наложения кривых ИАД друг на друга Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Диапазон измерения частоты пульса по сигналу ИАД От 25 до 350 уд/мин Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристики Измерение давления заклинивания легочной артерии (ДЗЛА) Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Настраиваемые кривые экрана ДЗЛА Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Требования к характеристикам мониторинга сердечного выброса Метод измерения сердечного выброса: дискретный, методом термодилюции, инвазивный Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Диапазон измерений сердечного выброса От 0,1 до 20 л/мин Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристики Погрешность измерений сердечного выброса Не более 5 % Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Диапазон измерений температуры крови От 23 до 43 °C Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристики Диапазон измерений температуры инъекции От 0 до 27 °C Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристики Отображение на дисплее Кривая термодилюции, значения СВ и СИ, температуры крови Значение характеристики не может изменяться участником закупки Требования к характеристикам мониторинга капнометрии Метод мониторинга капнометрии Боковой поток Значение характеристики не может изменяться участником закупки Диапазон измерения концентрации С02 От 0 до 150 мм рт. ст. Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристики Абсолютная погрешность Не более ±2 мм рт. ст. Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Относительная погрешность Не более ±5 % Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Относительная погрешность Не более ±10 % Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Отображение на экране монитора - кривая CO2, - значения EtCO2, - FiCO2, - ЧДДП Значение характеристики не может изменяться участником закупки Диапазон измерения ЧДДП От 2 до 150 дых/мин Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристики Диапазон изменения установки времени апноэ От 10 до 40 сек Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристики Функция автоматического выбора достоверного источника данных частоты дыхания, автоматическое переключение между капнографией и импедансным методом Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Функциональные приложения: Определение ранних признаков ухудшения состояния пациентов с отображением итоговой оценки состояния пациента на основании данных измеренных и введенных значений параметров Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Автоматическая оценка состояния пациента с учетом заданного пользователем интервала Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Цветовая кодировка итоговой оценки для обозначения уровня риска ухудшения состояния пациента Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Сигнал тревоги при превышении пороговых значений параметров и итоговой оценки Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Просмотр трендов данных измерений, введенных данных, рассчитанные значения оценки Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Статистические данные по ЭКГ за последние 24 часа Статистика по ЧСС, аритмиям, QT/QTc, сегменту ST Значение характеристики не может изменяться участником закупки Определение состояния кардиостимулятора: просмотр импульса кардиостимулятора, событий Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Встроенный программно-аппаратный комплекс для проведения расчетов лекарственных препаратов, оксигенации, вентиляции, показателей гемодинамики, функции почек Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Габаритные размеры: Высота Не более 300 мм Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Ширина Не более 200 мм Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Длина Не более 400 мм Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Масса Не более 4 кг Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Характеристики питания: Диапазон поддерживаемого напряжения от сети переменного тока От 100 до 240 В Значение характеристики не может изменяться участником закупки Частота 50 Гц Значение характеристики не может изменяться участником закупки Резервный источник питания Встроенный литий-ионный аккумулятор Значение характеристики не может изменяться участником закупки Время работы от резервного источника питания Не менее 120 минут Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Комплект поставки на одну единицу товара Кабель ЭКГ с электродами: для взрослых, 5 отведений Не менее 1 штук Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Удлинительный кабель для датчика SpO2 Не менее 1 штук Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики - длина удлинительного кабеля для датчика SpO2 Не менее 2 м Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Датчик SpO2 для взрослых на палец, многоразовый Не менее 2 штук Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Трубка НИАД Не менее 1 штук Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики - длина трубки НИАД Не менее 3 м Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Манжета многоразовая для взрослых стандартная Не менее 1 штук Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики - обхват плеча манжеты От 25 до 35 см Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристики Датчик температуры, многоразовый, накожный, для взрослых Не менее 1 штук Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Влагосборник для капнометрии в боковом потоке, для взрослых Не менее 2 штук Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Линия забора пробы газа, для взрослых Не менее 5 штук Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Настенное крепление для монитора с изменением угла наклона и поворота Не менее 1 штук Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики  Общие требования  Декларация соответствия или Сертификат соответствия Наличие Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Наличие Сертификат утверждения средства измерения (для средств измерения) Наличие Свидетельство государственной поверки (для средств измерения) Наличие Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке Наличие Инструкция по обработке, дезинфекции на русском языке Наличие Техническая (сервисная) документация Наличие Доставка оборудования до места монтажа Наличие Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию Наличие Утилизация транспортной упаковки после выполнения монтажа Наличие Предпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудовании Наличие Регламент технического обслуживания оборудования на весь срок эксплуатации, установленный производителем, на русском языке Наличие Инструктаж технического персонала Заказчика техническому обслуживанию по регламентам производителя оборудования Наличие Гарантия поставщика и производителя с даты подписания акта ввода в эксплуатацию, месяцев Не менее 12 Срок поставки с момента заключения контракта, дней Не более 90 | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 28.02.2025 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | | | |