|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 16.03.2021 г. №.283-1-2021 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Оборудование лабораторное | Наименование объекта закупки Количество, комплектовХолодильник комбинированный лабораторныйс принадлежностями 4№ п/п Функционально-технические характеристики,качественные и количественные требования к товару Значения технических параметров1 Холодильник комбинированный лабораторный1.1. Хранение лекарственных препаратов, вакцин, биологических об-разцов, тест-наборов и других фармацевтических средств. наличие1.2. Электронные блоки управления холодильной и морозильной ка-мер наличие1.3. Система принудительной циркуляции воздуха в холодильной ка-мере наличие1.4. Автоматическое поддержание температуры в камере наличие1.5. Сигнализация при отклонении температуры от заданной наличие1.6. Цифровое табло на панели управления для отображения темпера-туры наличие1.7. Возможность автономной работы холодильной и морозильной камеры наличие1.8. Внутренние полки Не менее 3 шт.1.9. Внутренние выдвижные ящики Не менее 2 шт.1.10. Дверь металлическая с замком Наличие1.11. Ручка для открывания Наличие1.12. Общий объем Не менее 250 л1.13. Объем холодильной камеры Не менее 170 л1.14. Температура в холодильной камере От (+2) до (+15) ºС1.15. Объем морозильной камеры Не менее 80 л1.16. Температура в морозильной камере От (-10 до (-25) ºС1.17. Количество компрессоров Не менее 21.18. Потребляемая мощность холодильной камеры 140 Вт/ч1.19. Потребляемая мощность морозильной камеры 120 Вт/ч1.20. Масса нетто Не более 68 кг1.21. Высота, не более Не более 1450 мм1.22. Ширина, не более Не более 600 мм1.23. Глубина, не более Не более 610 мм1.24. Цвет Белый2.1 Многоразовый комбинированный регистратор-индикатор с выносным инерцион-ным датчиком температуры2.2 Контроль температурного режима на всех уровнях «холодовой цепи» Наличие2.3 Встроенная функция регистрации температуры – «терморегистра-тор» Наличие2.4 Встроенная функция измерения температуры – «электронный термометр» Наличие2.5 Рабочий диапазон измеряемых температур От (-25) до (+45) °C2.6 Средство визуального отображения информации (жидкокристал-лический дисплей) Наличие2.7 Функциональная связь с компьютером для выведения информации на бумажный и внешний электронный носитель (для считывания и печати отчета встроенный порт USB) Наличие2.8 Функциональная связь с компьютером без применения специаль-ного программного обеспечения Наличие2.9 Погрешность измерения температуры оборудования для контроля температурного режима на рабочих диапазонах должна быть не более ± 0,5 ºС2.10 Электропитание автономное от встроенного элемента питания Наличие2.11 Частота опроса температуры не менее 60 изме-рений в час2.12 Датчик выносной, размещенный в ампуле с гликолем. Кабель плоский Наличие2.13 Подсоединение датчика к прибору путем штырькового разъема (micro-jack) Наличие2.14 Объем встроенной памяти не менее 25 000 за-писей2.15 Возможность неограниченного количества перезапусков (приос-тановление и возобновление контроля) с автоматическим сохра-нением в электронной памяти всех предыдущих нарушений Наличие2.16 Ресурс работы не менее 36 меся-цев2.17 Размер:2.18 Высота не менее 100 и не более 130 мм2.19 Ширина не менее 70 и не более 80 мм2.20 Толщина не менее 8 и не бо-лее 20 мм2.21 Вес не более 130 г3 Комплект поставки:3.1 Холодильник комбинированный 1 шт.3.2 Многоразовый комбинированный регистратор-индикатор с вы-носным инерционным датчиком температуры для морозильной камеры 2 шт.Общие требованияДекларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России НаличиеРегистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития НаличиеСертификат об утверждении типа средств измерений (для средств измерения, включая встроенные) НаличиеСвидетельство государственной поверки (для средств измерения) НаличиеПаспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке НаличиеИнструкция по обработке, дезинфекции на русском языке НаличиеТехническая (сервисная) документация НаличиеГарантия поставщика и производителя с даты подписания акта ввода в экс-плуатацию, месяцев Не менее 12Доставка оборудования до места монтажа НаличиеМонтаж оборудования, ввод в эксплуатацию НаличиеПредпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудовании НаличиеРегламент технического обслуживания оборудования на весь срок эксплуата-ции, установленный производителем, на русском языке НаличиеИнструктаж технического персонала Заказчика техническому обслуживанию по регламентам производителя оборудования НаличиеСрок поставки и ввода в эксплуатацию с момента заключения контракта, дней Не более 10ОКПД2 32.50.50.190 - Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки | шт. | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 19.03.2021 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |