|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.02. 2 025 г. №.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Оборудование лабораторное | Код КТРУ: 32.50.50.190-00000412 Размораживатель плазмы кровиНаименование товара Характеристики товара Кол-во Единица измеренияНаименование характеристики Значение характеристики Единица измерения характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявкеРазмораживатель плазмы крови Перемешивание разогреваемого продукта Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки 1 ШтукаСухая разморозка без контакта с водой Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиВозможность визуального контроля процесса через прозрачную крышку Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТеплоноситель Вода Значение характеристики не может изменяться участником закупкиЗащита теплоносителя от контаминации размораживаемым продуктом Наличие Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиКонтроль температуры Микропроцессорный Значение характеристики не может изменяться участником закупкиЗвуковая и световая сигнализация о завершении процедуры размораживания Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиЗвуковая и световая сигнализация о низком уровне теплоносителя Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиЗвуковая и световая сигнализация о превышении допустимой температуры Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиЗвуковая и световая сигнализация о наличии неисправности в системе терморегулирования Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиВремя размораживания 4 контейнеров объёмом 250 мл плазмы Не более 30 Минуты Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиТемпература теплоносителя Не менее 37 ℃ Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиГабариты аппарата (ШхГхВ) не более 420х600х320 мм Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиМасса изделия в сухом виде Не более 18 кг Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиМаксимальная одновременная загрузка размораживателя пакетами объёмом 250 мл Не менее 6 шт Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиОбщие требованияРегистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития НаличиеПаспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке НаличиеИнструкция по обработке, дезинфекции на русском языке НаличиеТехническая (сервисная) документация НаличиеДоставка оборудования до места монтажа НаличиеМонтаж оборудования, ввод в эксплуатацию НаличиеУтилизация транспортной упаковки после выполнения монтажа НаличиеПредпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудовании НаличиеРегламент технического обслуживания оборудования на весь срок эксплуатации, установленный производителем, на русском языке НаличиеИнструктаж технического персонала Заказчика техническому обслуживанию по регламентам производителя оборудования НаличиеГарантия поставщика и производителя с даты подписания акта ввода в эксплуатацию, месяцев Не менее 12Срок поставки с момента заключения контракта, дней Не более 120 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 03.03.2025 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |