|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.02. 2 025 г. №.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Оборудование лабораторное | Код КТРУ: 32.50.50.190-00000412 Размораживатель плазмы крови Наименование товара Характеристики товара Кол-во Единица измерения Наименование характеристики Значение характеристики Единица измерения характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке Размораживатель плазмы крови Перемешивание разогреваемого продукта Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки 1 Штука Сухая разморозка без контакта с водой Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Возможность визуального контроля процесса через прозрачную крышку Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Теплоноситель Вода Значение характеристики не может изменяться участником закупки Защита теплоносителя от контаминации размораживаемым продуктом Наличие Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Контроль температуры Микропроцессорный Значение характеристики не может изменяться участником закупки Звуковая и световая сигнализация о завершении процедуры размораживания Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Звуковая и световая сигнализация о низком уровне теплоносителя Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Звуковая и световая сигнализация о превышении допустимой температуры Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Звуковая и световая сигнализация о наличии неисправности в системе терморегулирования Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Время размораживания 4 контейнеров объёмом 250 мл плазмы Не более 30 Минуты Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Температура теплоносителя Не менее 37 ℃ Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Габариты аппарата (ШхГхВ) не более 420х600х320 мм Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Масса изделия в сухом виде Не более 18 кг Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Максимальная одновременная загрузка размораживателя пакетами объёмом 250 мл Не менее 6 шт Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики  Общие требования  Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Наличие Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке Наличие Инструкция по обработке, дезинфекции на русском языке Наличие Техническая (сервисная) документация Наличие Доставка оборудования до места монтажа Наличие Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию Наличие Утилизация транспортной упаковки после выполнения монтажа Наличие Предпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудовании Наличие Регламент технического обслуживания оборудования на весь срок эксплуатации, установленный производителем, на русском языке Наличие Инструктаж технического персонала Заказчика техническому обслуживанию по регламентам производителя оборудования Наличие Гарантия поставщика и производителя с даты подписания акта ввода в эксплуатацию, месяцев Не менее 12 Срок поставки с момента заключения контракта, дней Не более 120 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 03.03.2025 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | | | |