|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.02. 2 025 г. №.298-2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Техническое обслуживание аппаратов ИВЛ Hamilton |  Техническое обслуживание и ремонт аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария1. Описание работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования№ Наименование работы (услуги) Периодичность выполнения работ1. Аппарат ИВЛ Hamilton-Т1, sn 149791.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-Т1, sn 14979:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: HEPA фильтр каталожный номер № 161236 – 1 шт.- замена: платы датчиков давления № MSP161228 – 1 шт.- замена: обратного клапана в сборе № MSP161192 – 1 шт.- замена: мембраны экспираторного клапана (5 шт/уп) № 160500 – 1 шт.- замена: комплект клапана выдоха № 161175 – 1 шт.;- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно2 Аппарат ИВЛ Hamilton-Т1, sn 123332.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-Т1, sn 12333:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: HEPA фильтр каталожный номер № 161236 – 1 шт.- замена: платы датчиков давления № MSP161228 – 1 шт.- замена: обратного клапана в сборе № MSP161192 – 1 шт.- замена: мембраны экспираторного клапана (5 шт/уп) № 160500 – 1 шт.- замена: комплект клапана выдоха № 161175 – 1 шт.;- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно3 Аппарат ИВЛ Hamilton-C1, sn 267423.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С1, sn 26742:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: HEPA фильтр каталожный номер № 161236 – 1 шт.- замена: платы датчиков давления № MSP161228 – 1 шт.- замена: обратного клапана в сборе № MSP161192 – 1 шт.- замена: мембраны экспираторного клапана (5 шт/уп) № 160500 – 1 шт.- замена: комплект клапана выдоха № 161175 – 1 шт.;- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно4 Аппарат ИВЛ Hamilton-C1, sn 267414.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С1, sn 26741:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: HEPA фильтр каталожный номер № 161236 – 1 шт.- замена: мембраны экспираторного клапана (5 шт/уп) № 160500 – 1 шт.- замена: комплект клапана выдоха № 161175 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно5. Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 65645.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6564:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: датчик потока воздуха № MSP399123 – 1 шт.- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно6 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 64916.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6491:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: датчик потока воздуха № MSP399123 – 1 шт.- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно7 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 66897.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6689:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: датчик потока воздуха № MSP399123 – 1 шт.- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно8 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 65528.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6552:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: датчик потока воздуха № MSP399123 – 1 шт.- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно9 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 67769.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6776:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: датчик потока воздуха № MSP399123 – 1 шт.- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно10 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 650910.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6509:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: датчик потока воздуха № MSP399123 – 1 шт.- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно11 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 654511.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6545:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: датчик потока воздуха № MSP399123 – 1 шт.- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно12 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 655112.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6551:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: датчик потока воздуха № MSP399123 – 1 шт.- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно13 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 655013.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6550:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: датчик потока воздуха № MSP399123 – 1 шт.- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно14 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 645314.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6453:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: датчик потока воздуха № MSP399123 – 1 шт.- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно15 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 638715.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6387:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: плата датчиков давления № MSP160300 – 1 шт.- замена: предохранительный клапан № MSP160290 – 1 шт.- замена: датчик потока воздуха № MSP399123 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно16 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 678416.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6784:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: плата датчиков давления № MSP160300 – 1 шт.- замена: предохранительный клапан № MSP160290 – 1 шт.- замена: датчик потока воздуха № MSP399123 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно17 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 654917.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6549:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: плата датчиков давления № MSP160300 – 1 шт.- замена: предохранительный клапан № MSP160290 – 1 шт.- замена: датчик потока воздуха № MSP399123 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно18 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 654318.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6543:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: плата датчиков давления № MSP160300 – 1 шт.- замена: предохранительный клапан № MSP160290 – 1 шт.- замена: датчик потока воздуха № MSP399123 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно19 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 652819.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6528:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: плата датчиков давления № MSP160300 – 1 шт.- замена: предохранительный клапан № MSP160290 – 1 шт.- замена: датчик потока воздуха № MSP399123 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно20 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 646720.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6467:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: плата датчиков давления № MSP160300 – 1 шт.- замена: предохранительный клапан № MSP160290 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно21 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 644921.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6449:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: плата датчиков давления № MSP160300 – 1 шт.- замена: предохранительный клапан № MSP160290 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно22 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 644622.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6446:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: плата датчиков давления № MSP160300 – 1 шт.- замена: предохранительный клапан № MSP160290 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно23 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 641323.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6413:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: плата датчиков давления № MSP160300 – 1 шт.- замена: предохранительный клапан № MSP160290 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно24 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 643724.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6437:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: плата датчиков давления № MSP160300 – 1 шт.- замена: предохранительный клапан № MSP160290 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно25 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 648525.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6485:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: Фильтр противопылевой каталожный номер № 160215 – 1 шт.- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: воздуходувный модуль в сборе № MSP160250 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно26 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 645126.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6451:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: Фильтр противопылевой каталожный номер № 160215 – 1 шт.- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: воздуходувный модуль в сборе № MSP160250 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно27 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 636727.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6367:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: Фильтр противопылевой каталожный номер № 160215 – 1 шт.- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: воздуходувный модуль в сборе № MSP160250 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно28 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 679228.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6792:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: Фильтр противопылевой каталожный номер № 160215 – 1 шт.- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: воздуходувный модуль в сборе № MSP160250 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно29 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 655529.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6555:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: Фильтр противопылевой каталожный номер № 160215 – 1 шт.- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: воздуходувный модуль в сборе № MSP160250 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно30 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 678930.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6789:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: Фильтр противопылевой каталожный номер № 160215 – 1 шт.- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: воздуходувный модуль в сборе № MSP160250 – 1 шт.- замена: аккумулятора литий-ионный № MSP369106 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно31 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 645231.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6452:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: Фильтр противопылевой каталожный номер № 160215 – 1 шт.- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: воздуходувный модуль в сборе № MSP160250 – 1 шт.- замена: аккумулятора литий-ионный № MSP369106 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно32 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 646832.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6468:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: Фильтр противопылевой каталожный номер № 160215 – 1 шт.- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: воздуходувный модуль в сборе № MSP160250 – 1 шт.- замена: аккумулятора литий-ионный № MSP369106 – 1 шт.-проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно33 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 645033.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6450:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: Фильтр противопылевой каталожный номер № 160215 – 1 шт.- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: воздуходувный модуль в сборе № MSP160250 – 1 шт.- замена: аккумулятора литий-ионный № MSP369106 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно34 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 637534.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6375:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: Фильтр противопылевой каталожный номер № 160215 – 1 шт.- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: воздуходувный модуль в сборе № MSP160250 – 1 шт.- замена: аккумулятора литий-ионный № MSP369106 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно35 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 647635.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6476:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: аккумулятора литий-ионный № MSP369106 – 1 шт.- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно36 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 648236.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6482:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: аккумулятора литий-ионный № MSP369106 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно37 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 641437.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6414:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: аккумулятора литий-ионный № MSP369106 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно38 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 649738.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6497:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: аккумулятора литий-ионный № MSP369106 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно39 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 679039.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6790:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: аккумулятора литий-ионный № MSP369106 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно40 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 1135840.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 11358:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: крышки экспираторного клапана № 160245 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчикаоднократно41 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 519041.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 5190:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: крышки экспираторного клапана № 160245 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно42 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 534642.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 5346:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: крышки экспираторного клапана № 160245 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно43 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 825643.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 8256:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: крышки экспираторного клапана №1 60245 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно44 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 823144.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 8231:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: крышки экспираторного клапана № 160245 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно45 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 795245.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 7952:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: крышки экспираторного клапана № 160245 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно46 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 807746.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 8077:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: крышки экспираторного клапана № 160245 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно47 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 801747.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 8017:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: Фильтр противопылевой, каталожный номер № 160215 – 1 шт.- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: крышки экспираторного клапана № 160245 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно48 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 1132548.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 11325:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: Фильтр противопылевой, каталожный номер № 160215 – 1 шт.- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: крышки экспираторного клапана № 160245 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно49 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 1136749.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 11367:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: Фильтр противопылевой, каталожный номер № 160215 – 1 шт.- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: крышки экспираторного клапана № 160245 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно50 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 1130950.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 11309:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: Фильтр противопылевой, каталожный номер № 160215 – 1 шт.- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: крышки экспираторного клапана № 160245 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно51 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 1131951.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 11319:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: Фильтр противопылевой, каталожный номер № 160215 – 1 шт.- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: крышки экспираторного клапана № 160245 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно52 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 1132252.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 11322:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: Фильтр противопылевой, каталожный номер № 160215 – 1 шт.- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: крышки экспираторного клапана № 160245 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно53 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 1131453.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 11314:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: Фильтр противопылевой, каталожный номер № 160215 – 1 шт.- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: крышки экспираторного клапана № 160245 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно54 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 1134654.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 11346:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: Фильтр противопылевой, каталожный номер № 160215 – 1 шт.- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: крышки экспираторного клапана № 160245 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно55 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 1133555.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 11335:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: Фильтр противопылевой, каталожный номер № 160215 – 1 шт.- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: крышки экспираторного клапана № 160245 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно56 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 1070056.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 10700:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: Фильтр противопылевой, каталожный номер № 160215 – 1 шт.- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: крышки экспираторного клапана № 160245 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно57 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 1070957.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 10709:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: Фильтр противопылевой, каталожный номер № 160215 – 1 шт.- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: крышки экспираторного клапана № 160245 – 1 шт.- замена: передней панели дисплея № 160545 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно58 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 1069758.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 10697:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: Фильтр противопылевой, каталожный номер № 160215 – 1 шт.- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: крышки экспираторного клапана № 160245 – 1 шт.- замена: передней панели дисплея № 160545 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно59 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 961259.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 9612:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: Фильтр противопылевой, каталожный номер № 160215 – 1 шт.- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: крышки экспираторного клапана № 160245 – 1 шт.- замена: передней панели дисплея № 160545 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно60 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 962660.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 9626:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: Фильтр противопылевой, каталожный номер № 160215 – 1 шт.- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: платы панели управления № MSP160570 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно61 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 1137761.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 11377:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: Фильтр противопылевой, каталожный номер № 160215 – 1 шт.- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: платы панели управления № MSP160570 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно62 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 1133962.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 11339:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: Фильтр противопылевой, каталожный номер № 160215 – 1 шт.- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: платы панели управления № MSP160570 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно63 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 1134763.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 11347:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: Фильтр противопылевой, каталожный номер № 160215 – 1 шт.- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: датчика потока Sensirion № MSP161657 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно64 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 1129064.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 11290:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: Фильтр противопылевой, каталожный номер № 160215 – 1 шт.- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: датчика потока Sensirion № MSP161657 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно65 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 1136665.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 11366:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: Фильтр противопылевой, каталожный номер № 160215 – 1 шт.- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: датчика потока Sensirion № MSP161657 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно66 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 1137666.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 11376:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: Фильтр противопылевой, каталожный номер № 160215 – 1 шт.- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: датчика потока Sensirion № MSP161657 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно67 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 1136467.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 11364:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: датчика потока Sensirion № MSP161657 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно68 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 1132968.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 11329:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: датчика потока Sensirion № MSP161657 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно69 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 1137369.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 11373:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: датчика потока Sensirion № MSP161657 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно70 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 1125070.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 11250:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: датчика потока Sensirion № MSP161657 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно71 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 15310Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 15310:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: датчика потока Sensirion № MSP161657 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно72 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 15311Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 15311:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: миксер кислородный № MSP160226 – 1 шт.- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- замена: датчика потока Sensirion № MSP161657 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно73 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 15307Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 15307:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: миксер кислородный № MSP160226 – 1 шт.- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно74 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 15303Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 15303:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: миксер кислородный № MSP160226 – 1 шт.- замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно75 Аппарат ИВЛ Hamilton-Т1, sn 23869Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-Т1, sn 23869:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: HEPA фильтр, каталожный номер № 161236 – 1 шт.- замена: мембраны экспираторного клапана (5 шт/уп) № 160500 – 1 шт.- замена: комплект клапана выдоха № 161175 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчикаоднократно76 Аппарат ИВЛ Hamilton-Т1, sn 22269Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-Т1, sn 22269:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: HEPA фильтр, каталожный номер № 161236 – 1 шт.- замена: миксера кислорода MSP161609 – 1 шт.- замена: модуля турбины № MSP161170 – 1 шт.- замена: комплект клапана выдоха № 161175 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчикаоднократно77 Аппарат ИВЛ Hamilton-Т1, sn 22275Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-Т1, sn 22275:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена: HEPA фильтр каталожный номер № 161236 – 1 шт.- замена: миксера кислорода MSP161609 – 1 шт.- замена: модуля турбины № MSP161170 – 1 шт.- замена: комплект клапана выдоха № 161175 – 1 шт.- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно2. Гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 часов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг, в зависимости от того, какое событие произойдёт первым;3. Требования к безопасности работ и (или) услуг3.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на осуществление деятельности по техниче-скому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслу-живание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индиви-дуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2129 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техниче-скому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслу-живание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индиви-дуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), в части технического обслуживания групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса потенциального риска применения 2б, Анестезиологические и респиратор-ные медицинские изделия3.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслужива-нию медицинского оборудования, являющегося предметом контракта.Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договоры с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ.Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасно-сти не ниже 3-й группы при выполнении работ на объектах Заказчика.3.3. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному обо-рудованию:- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытатель-ное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное обору-дование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017.3.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, техниче-ской и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.3.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.3.6. При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной до-кументацией изготовителя.Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей техниче-ской документации изготовителя.Стоимость запасных частей входит в общую стоимость услуг.3.7. После окончания соответствующих работ по ТО МИ Исполнитель обязан сделать со-ответствующую отметку в журнале ТО МИ.3.8. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соот-ветствии с требованиями нормативных документов:- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия меди-цинские. Обслуживание техническое. Основные положения4. Срок оказания услуг: По заявке Заказчика с момента заключения контракта до 19.12.2025 г.5. Место оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А.Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 05.03.2025 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |