|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.02. 2 025 г. №.298-2025 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Техническое обслуживание аппаратов ИВЛ Hamilton | Техническое обслуживание и ремонт аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария  1. Описание работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования  № Наименование работы (услуги) Периодичность выполнения работ 1. Аппарат ИВЛ Hamilton-Т1, sn 14979 1.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-Т1, sn 14979: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: HEPA фильтр каталожный номер № 161236 – 1 шт. - замена: платы датчиков давления № MSP161228 – 1 шт. - замена: обратного клапана в сборе № MSP161192 – 1 шт. - замена: мембраны экспираторного клапана (5 шт/уп) № 160500 – 1 шт. - замена: комплект клапана выдоха № 161175 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 2 Аппарат ИВЛ Hamilton-Т1, sn 12333 2.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-Т1, sn 12333: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: HEPA фильтр каталожный номер № 161236 – 1 шт. - замена: платы датчиков давления № MSP161228 – 1 шт. - замена: обратного клапана в сборе № MSP161192 – 1 шт. - замена: мембраны экспираторного клапана (5 шт/уп) № 160500 – 1 шт. - замена: комплект клапана выдоха № 161175 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 3 Аппарат ИВЛ Hamilton-C1, sn 26742 3.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С1, sn 26742: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: HEPA фильтр каталожный номер № 161236 – 1 шт. - замена: платы датчиков давления № MSP161228 – 1 шт. - замена: обратного клапана в сборе № MSP161192 – 1 шт. - замена: мембраны экспираторного клапана (5 шт/уп) № 160500 – 1 шт. - замена: комплект клапана выдоха № 161175 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 4 Аппарат ИВЛ Hamilton-C1, sn 26741 4.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С1, sn 26741: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: HEPA фильтр каталожный номер № 161236 – 1 шт. - замена: мембраны экспираторного клапана (5 шт/уп) № 160500 – 1 шт. - замена: комплект клапана выдоха № 161175 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 5. Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 6564 5.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6564: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: датчик потока воздуха № MSP399123 – 1 шт. - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 6 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 6491 6.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6491: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: датчик потока воздуха № MSP399123 – 1 шт. - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 7 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 6689 7.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6689: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: датчик потока воздуха № MSP399123 – 1 шт. - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 8 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 6552 8.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6552: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: датчик потока воздуха № MSP399123 – 1 шт. - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 9 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 6776 9.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6776: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: датчик потока воздуха № MSP399123 – 1 шт. - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 10 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 6509 10.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6509: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: датчик потока воздуха № MSP399123 – 1 шт. - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 11 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 6545 11.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6545: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: датчик потока воздуха № MSP399123 – 1 шт. - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 12 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 6551 12.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6551: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: датчик потока воздуха № MSP399123 – 1 шт. - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 13 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 6550 13.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6550: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: датчик потока воздуха № MSP399123 – 1 шт. - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 14 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 6453 14.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6453: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: датчик потока воздуха № MSP399123 – 1 шт. - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 15 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 6387 15.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6387: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: плата датчиков давления № MSP160300 – 1 шт. - замена: предохранительный клапан № MSP160290 – 1 шт. - замена: датчик потока воздуха № MSP399123 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 16 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 6784 16.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6784: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: плата датчиков давления № MSP160300 – 1 шт. - замена: предохранительный клапан № MSP160290 – 1 шт. - замена: датчик потока воздуха № MSP399123 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 17 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 6549 17.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6549: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: плата датчиков давления № MSP160300 – 1 шт. - замена: предохранительный клапан № MSP160290 – 1 шт. - замена: датчик потока воздуха № MSP399123 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 18 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 6543 18.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6543: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: плата датчиков давления № MSP160300 – 1 шт. - замена: предохранительный клапан № MSP160290 – 1 шт. - замена: датчик потока воздуха № MSP399123 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 19 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 6528 19.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6528: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: плата датчиков давления № MSP160300 – 1 шт. - замена: предохранительный клапан № MSP160290 – 1 шт. - замена: датчик потока воздуха № MSP399123 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 20 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 6467 20.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6467: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: плата датчиков давления № MSP160300 – 1 шт. - замена: предохранительный клапан № MSP160290 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 21 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 6449 21.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6449: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: плата датчиков давления № MSP160300 – 1 шт. - замена: предохранительный клапан № MSP160290 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 22 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 6446 22.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6446: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: плата датчиков давления № MSP160300 – 1 шт. - замена: предохранительный клапан № MSP160290 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 23 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 6413 23.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6413: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: плата датчиков давления № MSP160300 – 1 шт. - замена: предохранительный клапан № MSP160290 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 24 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 6437 24.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6437: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: плата датчиков давления № MSP160300 – 1 шт. - замена: предохранительный клапан № MSP160290 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 25 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 6485 25.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6485: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: Фильтр противопылевой каталожный номер № 160215 – 1 шт. - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: воздуходувный модуль в сборе № MSP160250 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 26 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 6451 26.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6451: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: Фильтр противопылевой каталожный номер № 160215 – 1 шт. - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: воздуходувный модуль в сборе № MSP160250 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 27 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 6367 27.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6367: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: Фильтр противопылевой каталожный номер № 160215 – 1 шт. - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: воздуходувный модуль в сборе № MSP160250 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 28 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 6792 28.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6792: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: Фильтр противопылевой каталожный номер № 160215 – 1 шт. - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: воздуходувный модуль в сборе № MSP160250 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 29 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 6555 29.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6555: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: Фильтр противопылевой каталожный номер № 160215 – 1 шт. - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: воздуходувный модуль в сборе № MSP160250 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 30 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 6789 30.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6789: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: Фильтр противопылевой каталожный номер № 160215 – 1 шт. - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: воздуходувный модуль в сборе № MSP160250 – 1 шт. - замена: аккумулятора литий-ионный № MSP369106 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 31 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 6452 31.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6452: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: Фильтр противопылевой каталожный номер № 160215 – 1 шт. - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: воздуходувный модуль в сборе № MSP160250 – 1 шт. - замена: аккумулятора литий-ионный № MSP369106 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 32 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 6468 32.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6468: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: Фильтр противопылевой каталожный номер № 160215 – 1 шт. - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: воздуходувный модуль в сборе № MSP160250 – 1 шт. - замена: аккумулятора литий-ионный № MSP369106 – 1 шт. -проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 33 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 6450 33.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6450: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: Фильтр противопылевой каталожный номер № 160215 – 1 шт. - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: воздуходувный модуль в сборе № MSP160250 – 1 шт. - замена: аккумулятора литий-ионный № MSP369106 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 34 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 6375 34.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6375: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: Фильтр противопылевой каталожный номер № 160215 – 1 шт. - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: воздуходувный модуль в сборе № MSP160250 – 1 шт. - замена: аккумулятора литий-ионный № MSP369106 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 35 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 6476 35.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6476: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: аккумулятора литий-ионный № MSP369106 – 1 шт. - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 36 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 6482 36.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6482: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: аккумулятора литий-ионный № MSP369106 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 37 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 6414 37.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6414: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: аккумулятора литий-ионный № MSP369106 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 38 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 6497 38.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6497: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: аккумулятора литий-ионный № MSP369106 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 39 Аппарат ИВЛ Hamilton-C2, sn 6790 39.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 6790: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: аккумулятора литий-ионный № MSP369106 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 40 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 11358 40.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 11358: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: крышки экспираторного клапана № 160245 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 41 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 5190 41.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 5190: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: крышки экспираторного клапана № 160245 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 42 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 5346 42.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 5346: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: крышки экспираторного клапана № 160245 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 43 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 8256 43.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 8256: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: крышки экспираторного клапана №1 60245 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 44 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 8231 44.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 8231: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: крышки экспираторного клапана № 160245 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 45 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 7952 45.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 7952: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: крышки экспираторного клапана № 160245 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 46 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 8077 46.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 8077: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: крышки экспираторного клапана № 160245 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 47 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 8017 47.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 8017: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: Фильтр противопылевой, каталожный номер № 160215 – 1 шт. - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: крышки экспираторного клапана № 160245 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 48 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 11325 48.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 11325: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: Фильтр противопылевой, каталожный номер № 160215 – 1 шт. - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: крышки экспираторного клапана № 160245 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 49 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 11367 49.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 11367: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: Фильтр противопылевой, каталожный номер № 160215 – 1 шт. - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: крышки экспираторного клапана № 160245 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 50 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 11309 50.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 11309: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: Фильтр противопылевой, каталожный номер № 160215 – 1 шт. - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: крышки экспираторного клапана № 160245 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 51 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 11319 51.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 11319: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: Фильтр противопылевой, каталожный номер № 160215 – 1 шт. - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: крышки экспираторного клапана № 160245 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 52 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 11322 52.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 11322: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: Фильтр противопылевой, каталожный номер № 160215 – 1 шт. - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: крышки экспираторного клапана № 160245 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 53 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 11314 53.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 11314: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: Фильтр противопылевой, каталожный номер № 160215 – 1 шт. - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: крышки экспираторного клапана № 160245 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 54 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 11346 54.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 11346: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: Фильтр противопылевой, каталожный номер № 160215 – 1 шт. - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: крышки экспираторного клапана № 160245 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 55 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 11335 55.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 11335: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: Фильтр противопылевой, каталожный номер № 160215 – 1 шт. - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: крышки экспираторного клапана № 160245 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 56 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 10700 56.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С2, sn 10700: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: Фильтр противопылевой, каталожный номер № 160215 – 1 шт. - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: крышки экспираторного клапана № 160245 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 57 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 10709 57.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 10709: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: Фильтр противопылевой, каталожный номер № 160215 – 1 шт. - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: крышки экспираторного клапана № 160245 – 1 шт. - замена: передней панели дисплея № 160545 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 58 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 10697 58.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 10697: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: Фильтр противопылевой, каталожный номер № 160215 – 1 шт. - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: крышки экспираторного клапана № 160245 – 1 шт. - замена: передней панели дисплея № 160545 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 59 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 9612 59.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 9612: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: Фильтр противопылевой, каталожный номер № 160215 – 1 шт. - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: крышки экспираторного клапана № 160245 – 1 шт. - замена: передней панели дисплея № 160545 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 60 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 9626 60.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 9626: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: Фильтр противопылевой, каталожный номер № 160215 – 1 шт. - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: платы панели управления № MSP160570 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 61 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 11377 61.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 11377: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: Фильтр противопылевой, каталожный номер № 160215 – 1 шт. - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: платы панели управления № MSP160570 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 62 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 11339 62.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 11339: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: Фильтр противопылевой, каталожный номер № 160215 – 1 шт. - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: платы панели управления № MSP160570 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 63 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 11347 63.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 11347: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: Фильтр противопылевой, каталожный номер № 160215 – 1 шт. - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: датчика потока Sensirion № MSP161657 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 64 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 11290 64.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 11290: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: Фильтр противопылевой, каталожный номер № 160215 – 1 шт. - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: датчика потока Sensirion № MSP161657 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 65 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 11366 65.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 11366: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: Фильтр противопылевой, каталожный номер № 160215 – 1 шт. - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: датчика потока Sensirion № MSP161657 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 66 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 11376 66.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 11376: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: Фильтр противопылевой, каталожный номер № 160215 – 1 шт. - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: датчика потока Sensirion № MSP161657 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 67 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 11364 67.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 11364: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: датчика потока Sensirion № MSP161657 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 68 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 11329 68.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 11329: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: датчика потока Sensirion № MSP161657 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 69 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 11373 69.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 11373: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: датчика потока Sensirion № MSP161657 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 70 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 11250 70.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 11250: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: датчика потока Sensirion № MSP161657 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 71 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 15310 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 15310: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: датчика потока Sensirion № MSP161657 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 72 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 15311 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 15311: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: миксер кислородный № MSP160226 – 1 шт. - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - замена: датчика потока Sensirion № MSP161657 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 73 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 15307 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 15307: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: миксер кислородный № MSP160226 – 1 шт. - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 74 Аппарат ИВЛ Hamilton-C3, sn 15303 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-С3, sn 15303: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: миксер кислородный № MSP160226 – 1 шт. - замена: HEPA фильтр, каталожный № 160216 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно 75 Аппарат ИВЛ Hamilton-Т1, sn 23869 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-Т1, sn 23869: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: HEPA фильтр, каталожный номер № 161236 – 1 шт. - замена: мембраны экспираторного клапана (5 шт/уп) № 160500 – 1 шт. - замена: комплект клапана выдоха № 161175 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика    однократно 76 Аппарат ИВЛ Hamilton-Т1, sn 22269 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-Т1, sn 22269: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: HEPA фильтр, каталожный номер № 161236 – 1 шт. - замена: миксера кислорода MSP161609 – 1 шт. - замена: модуля турбины № MSP161170 – 1 шт. - замена: комплект клапана выдоха № 161175 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика    однократно 77 Аппарат ИВЛ Hamilton-Т1, sn 22275 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-Т1, sn 22275: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена: HEPA фильтр каталожный номер № 161236 – 1 шт. - замена: миксера кислорода MSP161609 – 1 шт. - замена: модуля турбины № MSP161170 – 1 шт. - замена: комплект клапана выдоха № 161175 – 1 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика однократно  2. Гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 часов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг, в зависимости от того, какое событие произойдёт первым; 3. Требования к безопасности работ и (или) услуг  3.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на осуществление деятельности по техниче-скому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслу-живание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индиви-дуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2129 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техниче-скому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслу-живание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индиви-дуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), в части технического обслуживания групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса потенциального риска применения 2б, Анестезиологические и респиратор-ные медицинские изделия 3.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслужива-нию медицинского оборудования, являющегося предметом контракта. Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договоры с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ. Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами). Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасно-сти не ниже 3-й группы при выполнении работ на объектах Заказчика. 3.3. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному обо-рудованию: - Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытатель-ное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО. - Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное обору-дование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017. 3.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, техниче-ской и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО. 3.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя. 3.6. При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной до-кументацией изготовителя. Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей техниче-ской документации изготовителя. Стоимость запасных частей входит в общую стоимость услуг. 3.7. После окончания соответствующих работ по ТО МИ Исполнитель обязан сделать со-ответствующую отметку в журнале ТО МИ. 3.8. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соот-ветствии с требованиями нормативных документов: - ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок. - ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия меди-цинские. Обслуживание техническое. Основные положения  4. Срок оказания услуг: По заявке Заказчика с момента заключения контракта до 19.12.2025 г.  5. Место оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А.  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 05.03.2025 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | | | |