|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.01.2022 г. №.3-2022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Эндоскопическое оборудование | Эндоскопы гибкие для исследования верхних дыхательных путей с принадлежностями  № Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару Значения технических параметров Единицы измерения 1 Направление обзора - прямое Наличие 2 Диапазон глубины резкости С полным покрытием диапазона от 3 до 50 мм 3 Угол поля зрения Не менее 120 градус 4 Наружный диаметр дистального конца Не более 5,9 мм 5 Наружный диаметр гибкой части Не более 6 мм 6 Диаметр инструментального канала Не менее 2,8 мм 7 Углы изгиба дистального конца: 8 вверх Не менее 180 градус 9 вниз Не менее 130 градус 10 Длина рабочей части Не менее 600 мм 11 Общая длина Не более 920 мм 12 Стандартный набор комплектующих изделий, необ-ходимых для использования эндоскопа по назначе-нию и предусмотренных эксплуатационной документацией на эндоскоп, в том числе чемодан для транспортировки (кейс), щетка чистящая, адаптеры, клапаны, инструкция по эксплуатации Наличие 13 Тестер для проверки на герметичность, совместимый с поставляемыми эндоскопами Не менее 1 шт.  Общие требования Декларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Наличие Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке Наличие Инструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации на русском языке Наличие Техническая (сервисная) документация Наличие Гарантия поставщика и производителя с даты подписания акта ввода в эксплуатацию Не менее 12 месяцев Доставка оборудования до места монтажа Наличие Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию Наличие Предпусковое обучение специалистов работе на поставляемом обору-довании Наличие Регламент технического обслуживания оборудования на весь срок экс-плуатации, установленный производителем, на русском языке Наличие Инструктаж технического персонала Заказчика техническому обслу-живанию по регламентам производителя оборудования Наличие Срок поставки и ввода в эксплуатацию с момента заключения контракта Не более 60 дней  26.60.12.119 Аппараты электродиагностические прочие   Модели:  1. Эндоскопы гибкие с принадлежностями: Бронхофиброскопы BF-TE2. "Олимпас Медикал Системс Корп.", Япония. РУ от 30.05.2017 г. № РЗН 2015/3464.  2. Эндоскопы гибкие для исследования верхних дыхательных путей с принадлежностями: Бронхоскопы, в исполнениях: FB-120T. "ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн", Япония. РУ от 20.07.2011 г. № ФСЗ 2011/10200.  3. Фиброскопы "ПЕНТАКС" для исследования дыхательных путей c принадлежностями - брон-хофиброскопы (вид 179300): FB-18V. "ХОЯ Корпорейшн", Япония. РУ от 30.09.2016 г. № ФСЗ 2008/01979. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 13.01.2022 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | | | |