|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.01.2022 г. №.4-2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Эндоскопическое оборудование | Нефроскоп для эндохирургических вмешательств с принадлежностями 1№ Функционально-технические характеристики,качественные и количественные требования к товару Значения технических параметров Единицы измерения1 Нефроскоп Наличие1.1 Расположение окуляра латерально-параллельное ра-бочей части наличие1.2 Угол поля зрения 12 градусы1.3 Диаметр рабочего канала не менее 3,5 мм1.4 Длина рабочей части не более 224 мм1.5 Стерилизация автоклавированием наличие1.6 Лазерная пайка дистального рабочего конца наличие2 Эндоскопические трубки Наличие2.1 Диаметр тубуса 20,8 Шр2.2 Длина рабочей части 204 мм2.3 Быстроразъёмное соединение с нефроскопом наличие2.4 Кран для системы орошения наличие2.5 Дистальный конец прямой наличие3 Обтуратор Наличие3.1 Обтуратор для тубуса типа Amplatz наличие3.2 Диаметр обтуратора 24,3 Шр3.3 Длина рабочей части не более 150 мм3.4 Стерилизация автоклавированием наличие3.5 Обтуратор полый, облегченный наличие4 Уплотнитель, мембрана, клапан Наличие4.1 Диаметр не более 15 мм4.2 Для инструментов диаметром от 3 до 6, значение па-раметра не требует конкретизации мм5 Уплотнители (крышки) Наличие5.1 Уплотнители для герметичного проведения инстру-ментов наличие5.2 Цветовой код синий наличие5.3 Количество в упаковке 10 шт. не менее 1 шт5.4 Стерилизация автоклавированием наличие5.5 Минимальный диаметр совместимых инструментов не менее 3,4 мм5.6 Максимальный диаметр совместимых инструментов не более 5,1 ммОбщие требованияДекларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России НаличиеРегистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития НаличиеПаспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке НаличиеИнструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации на русском языке НаличиеГарантия поставщика и производителя с даты подписания акта ввода в эксплуатацию Не менее 12 месяцевДоставка оборудования до места монтажа НаличиеМонтаж оборудования, ввод в эксплуатацию НаличиеПредпусковое обучение специалистов работе на поставляемом обору-довании НаличиеРегламент технического обслуживания оборудования на весь срок экс-плуатации, установленный производителем, на русском языке НаличиеИнструктаж технического персонала Заказчика техническому обслу-живанию по регламентам производителя оборудования НаличиеСрок поставки и ввода в эксплуатацию с момента заключения контракта Не более 60 дней32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировкиМодели:1. Эндоскопы Richard Wolf гибкие и жесткие для эндохирургических вмешательств, с принад-лежностями. Эндоскопы жесткие: Нефроскоп (вид 144940). "Рихард Вольф ГмбХ", Германия. РУ от 19.09.2016 г. № РЗН 2016/4699. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 13.01.2022 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |