|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.01.2022 г. №.4-2022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Эндоскопическое оборудование | Нефроскоп для эндохирургических вмешательств с принадлежностями 1  № Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару Значения технических параметров Единицы измерения 1 Нефроскоп Наличие 1.1 Расположение окуляра латерально-параллельное ра-бочей части наличие 1.2 Угол поля зрения 12 градусы 1.3 Диаметр рабочего канала не менее 3,5 мм 1.4 Длина рабочей части не более 224 мм 1.5 Стерилизация автоклавированием наличие 1.6 Лазерная пайка дистального рабочего конца наличие 2 Эндоскопические трубки Наличие 2.1 Диаметр тубуса 20,8 Шр 2.2 Длина рабочей части 204 мм 2.3 Быстроразъёмное соединение с нефроскопом наличие 2.4 Кран для системы орошения наличие 2.5 Дистальный конец прямой наличие 3 Обтуратор Наличие 3.1 Обтуратор для тубуса типа Amplatz наличие 3.2 Диаметр обтуратора 24,3 Шр 3.3 Длина рабочей части не более 150 мм 3.4 Стерилизация автоклавированием наличие 3.5 Обтуратор полый, облегченный наличие 4 Уплотнитель, мембрана, клапан Наличие 4.1 Диаметр не более 15 мм 4.2 Для инструментов диаметром от 3 до 6, значение па-раметра не требует конкретизации мм 5 Уплотнители (крышки) Наличие 5.1 Уплотнители для герметичного проведения инстру-ментов наличие 5.2 Цветовой код синий наличие 5.3 Количество в упаковке 10 шт. не менее 1 шт 5.4 Стерилизация автоклавированием наличие 5.5 Минимальный диаметр совместимых инструментов не менее 3,4 мм 5.6 Максимальный диаметр совместимых инструментов не более 5,1 мм  Общие требования Декларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Наличие Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке Наличие Инструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации на русском языке Наличие Гарантия поставщика и производителя с даты подписания акта ввода в эксплуатацию Не менее 12 месяцев Доставка оборудования до места монтажа Наличие Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию Наличие Предпусковое обучение специалистов работе на поставляемом обору-довании Наличие Регламент технического обслуживания оборудования на весь срок экс-плуатации, установленный производителем, на русском языке Наличие Инструктаж технического персонала Заказчика техническому обслу-живанию по регламентам производителя оборудования Наличие Срок поставки и ввода в эксплуатацию с момента заключения контракта Не более 60 дней  32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки   Модели:  1. Эндоскопы Richard Wolf гибкие и жесткие для эндохирургических вмешательств, с принад-лежностями. Эндоскопы жесткие: Нефроскоп (вид 144940). "Рихард Вольф ГмбХ", Германия. РУ от 19.09.2016 г. № РЗН 2016/4699. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 13.01.2022 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | | | |