|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю  |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14/03/2022 г. №.410-2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Генератор импульсов имплантируемый для нейростимуляции | Высота – 70,9 мм; длина – 49,5 мм; толщина корпуса – 11,3 мм; наружный материал корпуса – титан; 2 разъема для электродов; 16 независимых канала для стимуляции: 8 для каждого электрода; число групп программируемых параметров – от 1 до 4; число программ для каждой группы – от 1 до 4; неинвазивное изменение программ и снятие телеметрии – наличие; программирование каждого из 8 контактов электрода независимо как анод, катод или 0 – наличие; диапазон регулировки общей величины силы тока для всех контактов – от 0,1 до 25,5 мА с дискретностью 0,1 мА; диапазон регулировки длительности импульса – от 20 до 1000 мкс (210 мкс по умолчанию); диапазон регулировки частоты в режиме регулировки напряжения – от 2 до 1200 Гц; возможность непрерывного и циклического стимулирования – наличие; временной диапазон стимуляции в цикле – от 1 с до 90 мин; изменение полярности восьми контактов на каждом из 4 возможных 8-контактных электродов (выключен, положительный, отрицательный) – наличие; элемент питания неперезаряжаемый – 7,5 А/ч; возможность проведения КТ – наличие. Каждый имплантируемый генератор импульсов включает в себя: отвертка – 1 шт. в комплекте; трафарет имплантируемого генератора импульсов – 1 шт.; заглушки для разъёмов генератора импульсов – 2 шт.;  | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Кабель интраоперационный с удлинителем для тестовой стимуляции | Операционный кабель с удлинителем для тестовой стимуляции, длина − 61 см, совместим с 1 или 2 восьмиконтактными имплантируемыми электродамидля постоянной и тестовой стимуляции диаметром 1,3 мм, межконтактным расстоянием – 1,0 мм, длиной контактов – 3,0 мм. Операционный кабель позволяет использование электрода вместе со вставленным внутрь стилетом
 | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Пульт дистанционного управления | Режим работы непрерывный, беспроводное подключение к генератору импульсов на растоянии не менее 91 см | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Электрод имплантируемый | Форма – прямая. Длина: 70 см. Диаметр электрода – 1,3 мм. Форма контакта на дистальном конце – цилиндрическая; расстояние между контактами на дистальном конце – 6,0 мм; длина каждого контакта – 3,0 мм; общая длина контактов на дистальном конце – 66,0 мм; температура хранения электродов – от 0 °C до 45°C. Каждый электрод Linear 3-6 включает в себя: стилеты – 3 шт.: 2 изогнутых стилета, один из которых вставлен в электрод и один прямой стилет; игла для введения электрода с троакарным стилетом; холостой электрод - 1 шт.; фиксирующий рукав (фиксатор) − 4 шт. | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 17.03.2022 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Кайкова Ирина Владимировна, тел. 228-06-88 |