## TDSheet
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  |  |  | Руководителю
Краевая клиническая больница
ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 226-99-97
Факс: 8 (391) 220-16-23
Е-mail: kkb@ medqorod. ru
Http://www.medgorod.ru
ОКПО 01913234
ИНН/КПП 2465030876/246501001
17.03. 2023 г. №.443-23
На №_________ от ________________
О коммерческом предложении
Уважаемые господа!
Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента:
№ п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во, шт | Цена без * учета НДС, рублей | Ставка НДС (если применимо для предлагаемого медицинского изделия в соответствии ПП №688 ), % | Цена с НДС, рублей | ОКПД2\КТРУ | Код вида МИ
1 | Оборудование эндоскопическое | Описание объекта закупки Требование к товару Поставляемые комплектующие и принадлежности должны быть новыми, изготовленными не ранее, чем в 2022 году, не бывшими в употреблении, совместимые с соответствующим видом оборудования – видеопроцессор медицинский эндоскопический CV-190 PLUS и источник света эндоскопический CLV-190, рекомендованными заводом-изготовителем Olympus для использования совместно с оборудованием, эксплуатируемым Заказчиком. Гарантийный срок производителя и поставщика – не менее 12 месяцев (данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки. Подтверждено условиями проекта контракта). Требования к упаковке - должна обеспечивать сохранность товаров при транспортировке, погрузке, выгрузке. № п/п Наименование товара Количество, шт. 1 Гастровидеоскоп 2 № п/п Наименование технических параметров Значение технических параметров 1. Вывод изображения на монитор Наличие 2. Дополнительный канал подачи воды Наличие 3. Рабочая длина, мм Не менее 1030 4. Угол поля зрения, град Не менее 140 5. Направление обзора, град Не более 0 6. Глубина резкости в обычном режиме, мм С полным покрытием диапазона от 2 до 100 7. Угол изгиба дистального конца вверх, град Не менее 210 8. Угол изгиба дистального конца вниз, град Не менее 90 9. Угол изгиба дистального конца влево, град Не менее 100 10. Угол изгиба дистального конца вправо, град Не менее 100 11. Наружный диаметр дистального конца, мм Не более 9,2 12. Диаметр рабочей части, мм Не более 9,2 13. Диаметр инструментального канала, мм Не менее 2,8 14. Общая длина, мм Не менее 1350 15. Программируемые кнопки на рукоятке видеоэндоскопа для дистанционного управления, шт Не менее 4 16. Специальный разъём (заземления) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием Наличие 17. Минимальная дистанция видимости от дистального конца эндоскопа, мм Не более 3 18. Поддержка режима узкоспектрального освещения Наличие 19. Единый водонепроницаемый коннектор для подключения к видеосистеме одним движением Наличие Приобретение гастровидеоскопа для видеопроцессора медицинского эндоскопического CV-190 PLUS и источника света эндоскопического CLV-190, товарного знака "OLYMPUS", имеющегося в эксплуатации у заказчика, производится в соответствии с п. 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 г. «44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с требованиями технической документации. В случае наличия технических опечаток в единицах измерения показателей, их следует читать в соответствии с Международной системой единиц (СИ). Обоснование необходимости использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии не установленных в соответствии с законодательством о техническом регулировании, законодательством о стандартизации РФ: Применение параметров, условных обозначений и терминологии, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик товара, не учтенных Техническими Регламентами Таможенного Союза и национальными стандартами обусловлено необходимостью поставки товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика. Применение параметров, условных обозначений и терминологии, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик товара, не учтенных каталогом товаров, работ, услуг обусловлено необходимостью поставки товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика. ОКПД 26.60.12.119 | шт. | 2
Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку..
Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.
Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91.
Предложения принимаются в срок до 23.03.2023 17:00:00 по местному времени.
Руководитель контрактной службы________________________/Алешечкина Е.А./
Исполнитель:
Егоров Константин Павлович, тел. 202-68-91