## TDSheet
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  |  |  | Руководителю
Краевая клиническая больница
ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 226-99-97
Факс: 8 (391) 220-16-23
Е-mail: kkb@ medqorod. ru
Http://www.medgorod.ru
ОКПО 01913234
ИНН/КПП 2465030876/246501001
21.04.2023. №. 683-2023
На №_________ от ________________
О коммерческом предложении
Уважаемые господа!
Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента:
№ п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во, шт | Цена, рублей | Страна происхождения | Остаточный срок годности | ОКПД2\КТРУ | Код вида МИ
1 | Техническое обслуживание оборудования производства компании "Джонсон & Джонсон" | Техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования производства ком-пании Johnson & Johnson Medical, (США) Перечень медицинских изделий МИ (оборудования), являющихся предметом контракта: Наименование МИ Модель (марка) МИ Наименование изготови-теля Номер регистра-ционного удосто-верения Страна проис-хождения Год выпуска Зав. № 1. Стерилизатор медицинский Sterrad 100S Advanced Sterilization Products a Johnson & Johnson company ФС № 2005/842 от 21.06.2005 США 2008 J65050101083217 2. Стерилизатор медицинский Sterrad 100NX "Адвансд Стери-лизейшн Про-дактс", № РЗН 2015/2851 от 05.02.2018 США 2018 1042170174 3. Моечно-дезинфициру-ющий автома-тический ре-процессор для гибких эндо-скопов ENDOCLENS NSX Advanced Sterilization Products № ФСЗ 2011/10611 от 12.03.2018 США 2012 J65702700120391 4. Моечно-дезинфициру-ющий автома-тический ре-процессор для гибких эндо-скопов ENDOCLENS NSX Advanced Sterilization Products № ФСЗ 2011/10611 от 12.03.2018 США 2012 J65702700135015 1. Техническое обслуживание и ремонт низкотемпературного плазменного стерилиза-тора медицинского Sterrad 100S s/n J65050101083217. (Место размещения: ул. Партизана Железняка, 3-А/3, ЦСО) № Перечень работ по техническому обслуживанию первого уровня ТО1. Периодичность – один раз в течение срока действия контракта (согласно регламенту производителя через каждые 750 циклов или каждые 6 месяцев, в зависимости от то-го, что наступит ранее) 1.1 Внешний осмотр стерилизатора, кабелей питания, подключения Очистка дисплея, индикаторов, органов управления Осмотр и очистка уплотнителя двери Осмотр и очистка внутренней поверхности двери Осмотр и очистка пластины испарителя Слив конденсата из ресивера системы пневматики Слив конденсата из блока управления пневматикой Очистка фильтров Замена синтетического масла вакуумного насоса Замена масляного фильтра Проверка температуры двери и камеры стерилизатора Тестирование реле компрессора (диапазон включения/выключения) Тестирование производительности компрессора Тестирование герметичности пневматической системы (время утечки) Тестирование герметичности стерилизационной камеры Тестирование высоковольтного генератора плазмы Тестирование датчика безопасности двери Проверка журнала событий в памяти стерилизатора Проведение диагностических тестов подсистем стерилизатора Обновление информации в памяти стерилизатора Проведение тестового цикла стерилизации 1.2 Перечень работ по техническому обслуживанию второго уровня ТО2. Периодичность – один раз в течение срока действия контракта (согласно регламенту производителя через каждые 2250 циклов или каждые 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее) Внешний осмотр стерилизатора, кабелей питания, подключения Очистка дисплея, индикаторов, органов управления Осмотр и очистка внутренней поверхности двери Осмотр и очистка пластины испарителя Слив конденсата из ресивера системы пневматики Слив конденсата из блока управления пневматикой Очистка фильтров Очистка внутренних поверхностей камеры Очистка фильтра вакуумной магистрали Очистка механизма приёма кассет Очистка входного фильтра компрессора Замена синтетического масла вакуумного насоса Замена масляного фильтра Замена вакуумного уплотнителя двери Замена каталитического конвертера Замена фильтра ловушки влаги Замена уплотнительного кольца колбы фильтра ловушки влаги Замена антибактериального фильтра Замена ограничителей полок Замена разделителей электродов Проверка/калибровка температуры двери и камеры стерилизатора Тестирование реле компрессора (диапазон включения/выключения) Тестирование производительности компрессора Тестирование герметичности пневматической системы (время утечки) Тестирование герметичности стерилизационной камеры Тестирование высоковольтного генератора плазмы Тестирование датчика безопасности двери Калибровка датчика давления камеры Калибровка аналоговых каналов датчика давления Калибровка оптического усилителя Проверка/регулировка скорости вращения мотора протяжки кассеты Проверка напряжения питания испарителя Проверка электропитания стерилизатора Проверка блока питания постоянного тока Проверка журнала событий в памяти стерилизатора Обновление информации в памяти стерилизатора Проведение тестового цикла стерилизации 1.3 Диагностика неисправностей оборудования без ограничения по количеству визитов в пе-риод действия контракта в течение 14 дней с момента поступления заявки Заказчика. Замена запасных частей: - Лампа накаливания 58-01235-001 LAMP, T-5MM WEDGE BASE. Напряжение питания 12 В – 1 шт. - Клапан запорный 28-51919-001 AIR SWITCH ASSEMBLY - 1шт. - Клапан запорный 100176-01 CHECK VALVE QD 100S в сборе с фитингами 1/4” – 1 шт. 1.4 Документирование: по результатам проведенных работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ делается за-пись в журнале технического обслуживания собственника оборудования. 1.5. Состав набора изделий для технического обслуживания Sterrad 100S первого уровня ТО1 (05-06899-2-100) № Наименование Кол-во Ед. изм. 1 Синтетическое масло вакуумного насоса 1 литр 2 Емкость для отработанного масла 1 шт 3 Фильтр масляный 1 шт 4 Салфетка нетканая 1 шт 1.6. Состав набора изделий для технического обслуживания Sterrad 100S второго уровня ТО2 (05-06899-2-100 и 05-06899-2-200) № Наименование Кол-во Eд. изм. 1 Синтетическое масло вакуумного насоса 1 литр 2 Емкость для отработанного масла 1 шт 3 Фильтр масляный 1 шт 4 Салфетка нетканая 1 шт 5 Конвертер каталитический 1 шт 6 Переходник конвертера 1 шт 7 Уплотнитель двери камеры 1 шт 8 Фильтр бактериальный, НЕРА 1 шт 9 Фильтр ловушки влаги 1 шт 10 Уплотнительное кольцо колбы фильтра ловушки влаги 1 шт 11 Разделитель электрода 18 шт 12 Крепежные изделия 2 шт 13 Крепежные изделия 4 шт 14 Ограничитель полок 4 шт 2. Техническое обслуживание ТО и ремонт низкотемпературного плазменного стери-лизатора медицинского Sterrad 100NX, s/n 1042170174. (Место размещения: ул. Партизана Железняка, 3-А/3, ЦСО) № Перечень работ по техническому обслуживанию первого уровня ТО1. Периодичность – один раз в течение срока действия контракта (техническое обслу-живание первого уровня с интервалом через каждые 1500 циклов или каждые 6 ме-сяцев, в зависимости от того, что наступит ранее) 2.1 Внешний осмотр стерилизатора, кабелей питания, подключения Проверка истории циклов аппарата, установленной даты Проверка направляющих роликов двери камеры Проверка зубчатого ремня и муфты приводного вала двери Проверка механизма противовесов двери Проведение теста на герметичность Осмотр и очистка внутренней поверхности двери Замена пластиковых направляющих полок камеры, разделителей электрода и ручек полок Замена электромагнитных клапанов системы концентрирования Н2О2 Замена синтетического масла вакуумного насоса Замена масляного фильтра, проверка аварийного клапана Замена конвертера каталитического с переходником Замена корпусного фильтра Проверка температуры (камеры, двери, концентратора) Калибровка датчиков давления камеры и концентратора Обновление информации в памяти стерилизатора (ТО) Проверка и обновление до последней версии программного обеспечения стерилизатора Проведение тестового цикла стерилизации (материалы предоставляются Заказчиком) 2.2 Перечень работ по техническому обслуживанию второго уровня ТО2. Периодичность – один раз в течение срока действия контракта (согласно регламенту производителя с интервалом в 3000 циклов или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее) Внешний осмотр стерилизатора, кабелей питания, подключения Проверка истории циклов аппарата, установленной даты Проверка направляющих роликов двери камеры Проверка зубчатого ремня и муфты приводного вала двери Проверка механизма противовесов двери Осмотр и очистка внутренней поверхности двери Замена пластиковых направляющих полок камеры, разделителей электрода и ручек полок Замена электромагнитных клапанов системы концентрирования Н2О2 Замена синтетического масла вакуумного насоса Замена масляного фильтра, проверка аварийного клапана Замена каталитического конвертера с переходником Замена корпусного фильтра Замена уплотнителя двери камеры Замена защитного стекла канала детектора Н2О2, в камере Замена ультрафиолетовой лампы, защитного стекла и уплотнителя Замена клапана подачи Н2О2 Замена бактериального фильтра 0,2 мкм системы подачи Н2О2 (HEPA) Замена антибактериального фильтра вентиляционного клапана (HEPA) Замена датчиков температуры (двери, камеры, концентратора) Замена игл с уплотнителями механизма прокола кассеты Замена защитного стекла детектора Н2О2 Замена уплотнителей трубки подачи H2O2 Замена винта М3, крепления УФ-лампы в держателе Замена трубки возврата масла, 1/4" Замена переходника типа Луер, для крепления HEPA фильтра Замена бактериального фильтра 0,2 мкм HEPA Очистка принтерного механизма Проверка электропитания стерилизатора Проверка выходного напряжения блока питания постоянного тока Калибровка температурных контуров Калибровка датчиков давления камеры и концентратора Проведение теста на герметичность камеры и концентратора Тестирование высоковольтного генератора плазмы Калибровка системы мониторирования концентрации Н2О2 Проверка температуры (камеры, двери, концентратора) Обновление информации в памяти стерилизатора (ТО) Проверка и обновление до последней версии программного обеспечения стерилизатора Проведение тестового цикла стерилизации Заполнение и размещение наклейки о проведенном техническом обслуживании 2.3 Диагностика неисправностей оборудования без ограничения по количеству визитов в пе-риод действия контракта в течение 14 дней с момента поступления заявки Заказчика 2.4 Документирование: по результатам проведенных работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ делается за-пись в журнале технического обслуживания собственника оборудования. 2.5. Состав набора изделий для технического обслуживания Sterrad 100NX первого уровня ТО1 (05-53441-4-001) № Наименование Кол-во Ед. изм 1 Емкость для отработанного масла 3 шт 2 Синтетическое масло вакуумного насоса 3 литр 3 Фильтр масляный вакуумного насоса 1 шт 4 Салфетка нетканая 3 шт 5 Электромагнитный клапан, 24 Вольт 2 шт 6 Фильтр воздушный (корпусной) 1 шт 7 Конвертер каталитический 1 шт 8 Переходник конвертера 1 шт 9 Направляющая полки верхняя 2 шт 10 Разделитель электрода 4 шт 11 Ограничитель полки верхний 2 шт 12 Ограничитель полки нижний 2 шт 13 Разделитель электрода нижний 2 шт 14 Направляющая полки нижняя 2 шт 15 Разделитель электрода боковой 6 шт 16 Ручка полки 4 шт 2.6. Состав набора изделий для технического обслуживания Sterrad 100NX второго уровня ТО2 (05-53441-6-002) № Наименование Кол-во Eд. изм 1 Емкость для отработанного масла 3 шт 2 Синтетическое масло вакуумного насоса 3 литр 3 Фильтр масляный вакуумного насоса 1 шт 4 Салфетка нетканая 3 шт 5 Электромагнитный клапан, 24 Вольт 2 шт 6 Фильтр воздушный (корпусной) 1 шт 7 Конвертер каталитический 1 шт 8 Переходник конвертера 1 шт 9 Направляющая полки верхняя 2 шт 10 Разделитель электрода 4 шт 11 Ограничитель полки верхний 2 шт 12 Ограничитель полки нижний 2 шт 13 Разделитель электрода нижний 2 шт 14 Направляющая полки нижняя 2 шт 15 Разделитель электрода боковой 6 шт 16 Ручка полки 4 шт 17 Датчик температуры (термистор) 7 шт 18 Клапан доставки Н2О2, электромагнитный 1 шт 19 Фильтр бактериальный, НЕРА 1 шт 20 Уплотнитель трубки подачи Н2О2 2 шт 21 Лампа ультрафиолетовая 1 шт 22 Стекло защитное 2 шт 23 Стекло защитное детектора H2O2 1 шт 24 Уплотнитель двери камеры 2 шт 25 Уплотнитель держателя УФ-лампы 1 шт 26 Игла Н2О2 2 шт 27 Уплотнитель иглы Н2О2 2 шт 28 Винт М3, крепления УФ-лампы в держателе 1 шт 29 Трубка возврата масла, 1/4" 1 шт 30 Наклейка технического обслуживания 1 шт 31 Переходник тип Луер, для крепления HEPA фильтра 1 шт 32 Фильтр бактериальный 0,2 мкм 2 шт 3. Техническое обслуживание и ремонт моечно-дезинфицирующего автоматического репроцессора для гибких эндоскопов Endoclens NSX, s/n J65702700120391 (Место размещения: ул. Партизана Железняка, 3-А, отделение эндоскопии) № Перечень работ по техническому обслуживанию каждого моечно-дезинфицирующего автоматического репроцессора для гибких эндоскопов Endoclens NSX с интервалом 12 месяцев – один раз в период действия контракта 3.1 Внешний осмотр аппарата, кабелей питания, подключения воды Замена крышки тестового отверстия Замена сетчатой крышки сливного отверстия Замена резиновых колец ограничителей датчиков уровня воды Замена сетчатого фильтра сливного отверстия Замена фильтров магистрали подачи растворов с использованием пластиковых хомутов Замена пластиковой сетчатой корзины Замена металлических винтовых хомутов Замена фильтра слива дезинфектанта в резервуар Замена трубки подвода к фильтру слива дезинфектанта в резервуар Замена армированной ПВХ трубки соединения вентиляционных портов Замена фильтров воздушных трубки удаления воздуха Sol7, компрессоров AP1 и AP2 Замена переходника фильтра воздушного Замена трубки подачи воздуха с HEPA фильтром и обратным клапаном Чистка форсунок моечной камеры (по необходимости) Чистка сетчатого фильтра регулятора давления воды Проверка давления основного компрессора Проверка давления компрессора теста на герметичность Проверка блока питания (24 Вольт) Проверка на внутренние утечки Проверка режима работы датчика X3 Замена фильтров подачи воды Проведение цикла полной самодезинфекции (по необходимости, материалы предостав-ляются заказчиком) Замена дезинфектанта (по необходимости, материалы предоставляются Заказчиком) Сброс счётчика ТО Запуск цикла обработки Замена сетчатого фильтра сливного отверстия 3.2 Диагностика неисправностей оборудования без ограничения по количеству визитов в пе-риод действия контракта в течение 14 дней с момента поступления заявки Заказчика. Замена запасных частей: - Скоба крепления пробки тестового порта 104026-01 BRACKET, TEST PORT – 1 шт. 3.3 Документирование: по результатам проведенных работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ делается за-пись в журнале технического обслуживания собственника оборудования. 3.4. Состав набора изделий для технического обслуживания моечно-дезинфицирующего автоматического репроцессора для гибких эндоскопов Endoclens NSX (106478-01) № Наименование Кол-во Ед. изм. 1 Крышка тестового отверстия 1 шт 2 Сетчатая крышка сливного отверстия 1 шт 3 Резиновое кольцо ограничителя датчика уровня воды 2 шт 4 Сетчатый фильтр сливного отверстия 1 шт 5 Фильтр магистрали подачи растворов 2 шт 6 Хомут пластиковый 10 шт 7 Пластиковая сетчатая корзина 1 шт 8 Металлический винтовой хомут 6 шт 9 Фильтр слива дезинфектанта в резервуар 1 шт 10 Трубка подвода к сливу дезинфектанта в резервуар 1 шт 11 Армированная ПВХ трубка соединения вентиляционных портов 1 шт 12 Фильтр воздушный 3 шт 13 Переходник фильтра воздушного 1 шт 14 Трубка подвода воздуха с HEPA фильтром и обратным клапаном 1 шт 4. Техническое обслуживание и ремонт моечно-дезинфицирующего автоматического репроцессора для гибких эндоскопов Endoclens NSX, s/n J65702700135015 (Место размещения: ул. Партизана Железняка, 3-А, отделение эндоскопии) № Перечень работ по техническому обслуживанию каждого моечно-дезинфицирующего автоматического репроцессора для гибких эндоскопов Endoclens NSX с интервалом 12 месяцев – один раз в период действия контракта 4.1 Внешний осмотр аппарата, кабелей питания, подключения воды Замена крышки тестового отверстия Замена сетчатой крышки сливного отверстия Замена резиновых колец ограничителей датчиков уровня воды Замена сетчатого фильтра сливного отверстия Замена фильтров магистрали подачи растворов с использованием пластиковых хомутов Замена пластиковой сетчатой корзины Замена металлических винтовых хомутов Замена фильтра слива дезинфектанта в резервуар Замена трубки подвода к фильтру слива дезинфектанта в резервуар Замена армированной ПВХ трубки соединения вентиляционных портов Замена фильтров воздушных трубки удаления воздуха Sol7, компрессоров AP1 и AP2 Замена переходника фильтра воздушного Замена трубки подачи воздуха с HEPA фильтром и обратным клапаном Чистка форсунок моечной камеры (по необходимости) Чистка сетчатого фильтра регулятора давления воды Проверка давления основного компрессора Проверка давления компрессора теста на герметичность Проверка блока питания (24 Вольт) Проверка на внутренние утечки Проверка режима работы датчика X3 Замена фильтров подачи воды Проведение цикла полной самодезинфекции (по необходимости, материалы предостав-ляются заказчиком) Замена дезинфектанта (по необходимости, материалы предоставляются Заказчиком) Сброс счётчика ТО Запуск цикла обработки Замена сетчатого фильтра сливного отверстия 4.2 Диагностика неисправностей оборудования без ограничения по количеству визитов в пе-риод действия контракта в течение 14 дней с момента поступления заявки Заказчика. Замена запасных частей: - Скоба крепления пробки тестового порта 104026-01 BRACKET, TEST PORT – 1 шт. - Поплавковый датчик уровня 107075-01 FLOAT SWITCH – 1 шт. 4.3 Документирование: по результатам проведенных работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ делается за-пись в журнале технического обслуживания собственника оборудования. 4.4. Состав набора изделий для технического обслуживания моечно-дезинфицирующего автоматического репроцессора для гибких эндоскопов Endoclens NSX (106478-01) n/n Наименование Кол-во Ед. изм. 1 Крышка тестового отверстия 1 шт 2 Сетчатая крышка сливного отверстия 1 шт 3 Резиновое кольцо ограничителя датчика уровня воды 2 шт 4 Сетчатый фильтр сливного отверстия 1 шт 5 Фильтр магистрали подачи растворов 2 шт 6 Хомут пластиковый 10 шт 7 Пластиковая сетчатая корзина 1 шт 8 Металлический винтовой хомут 6 шт 9 Фильтр слива дезинфектанта в резервуар 1 шт 10 Трубка подвода к сливу дезинфектанта в резервуар 1 шт 11 Армированная ПВХ трубка соединения вентиляционных портов 1 шт 12 Фильтр воздушный 3 шт 13 Переходник фильтра воздушного 1 шт 14 Трубка подвода воздуха с HEPA фильтром и обратным клапаном 1 шт 5. Гарантия на оказанные услуги – 6 месяцев, гарантия на установленные запасные ча-сти – не менее 3 месяцев с даты установки. 6. Требования к безопасности работ и (или) услуг 6.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения соб-ственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники. Исполнитель должен иметь все необходимые лицензии, допуски, разрешения и обес-печить выполнение всех требований, установленных действующим законодательством к рабо-там по ТО МИ. 6.2. Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими доку-ментами (дипломами, сертификатами). Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасно-сти не ниже 3-й группы при выполнении работ на объектах Заказчика. 6.3. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному обо-рудованию: - Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное обору-дование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017. 6.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, техниче-ской и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО. 6.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя. 6.6. При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной до-кументацией изготовителя оборудования. Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей техниче-ской документации изготовителя. Стоимость запасных частей и наборов изделий для технического обслуживания входит в стоимость контракта. 6.7. После окончания соответствующих работ по ТО МИ Исполнитель обязан сделать со-ответствующую отметку в журнале ТО МИ. 6.8. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соот-ветствии с требованиями нормативных документов: - ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок. - ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия меди-цинские. Обслуживание техническое. Основные положения. 7. Срок оказания услуг: 12 месяцев с момента заключения контракта. 8. Место оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и 3-А/3. Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1
2 | Техническое обслуживание медицинского оборудования производства компании Johnson & Johnson Medical, (США) | 1. Техническое обслуживание и ремонт низкотемпературного плазменного стерилизатора медицинского Sterrad 100S s/n J65050101083217. (Место размещения: ул. Партизана Железняка, 3-А/3, ЦСО) № Перечень работ по техническому обслуживанию первого уровня ТО1. Периодичность – один раз в течение срока действия контракта (согласно регламенту производителя через каждые 750 циклов или каждые 6 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее) 1.1 Внешний осмотр стерилизатора, кабелей питания, подключения Очистка дисплея, индикаторов, органов управления Осмотр и очистка уплотнителя двери Осмотр и очистка внутренней поверхности двери Осмотр и очистка пластины испарителя Слив конденсата из ресивера системы пневматики Слив конденсата из блока управления пневматикой Очистка фильтров Замена синтетического масла вакуумного насоса Замена масляного фильтра Проверка температуры двери и камеры стерилизатора Тестирование реле компрессора (диапазон включения/выключения) Тестирование производительности компрессора Тестирование герметичности пневматической системы (время утечки) Тестирование герметичности стерилизационной камеры Тестирование высоковольтного генератора плазмы Тестирование датчика безопасности двери Проверка журнала событий в памяти стерилизатора Проведение диагностических тестов подсистем стерилизатора Обновление информации в памяти стерилизатора Проведение тестового цикла стерилизации 1.2 Перечень работ по техническому обслуживанию второго уровня ТО2. Периодичность – один раз в течение срока действия контракта (согласно регламенту производителя через каждые 2250 циклов или каждые 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее) Внешний осмотр стерилизатора, кабелей питания, подключения Очистка дисплея, индикаторов, органов управления Осмотр и очистка внутренней поверхности двери Осмотр и очистка пластины испарителя Слив конденсата из ресивера системы пневматики Слив конденсата из блока управления пневматикой Очистка фильтров Очистка внутренних поверхностей камеры Очистка фильтра вакуумной магистрали Очистка механизма приёма кассет Очистка входного фильтра компрессора Замена синтетического масла вакуумного насоса Замена масляного фильтра Замена вакуумного уплотнителя двери Замена каталитического конвертера Замена фильтра ловушки влаги Замена уплотнительного кольца колбы фильтра ловушки влаги Замена антибактериального фильтра Замена ограничителей полок Замена разделителей электродов Проверка/калибровка температуры двери и камеры стерилизатора Тестирование реле компрессора (диапазон включения/выключения) Тестирование производительности компрессора Тестирование герметичности пневматической системы (время утечки) Тестирование герметичности стерилизационной камеры Тестирование высоковольтного генератора плазмы Тестирование датчика безопасности двери Калибровка датчика давления камеры Калибровка аналоговых каналов датчика давления Калибровка оптического усилителя Проверка/регулировка скорости вращения мотора протяжки кассеты Проверка напряжения питания испарителя Проверка электропитания стерилизатора Проверка блока питания постоянного тока Проверка журнала событий в памяти стерилизатора Обновление информации в памяти стерилизатора Проведение тестового цикла стерилизации 1.3 Диагностика неисправностей оборудования без ограничения по количеству визитов в период действия контракта 1.4 Документирование: по результатам проведенных работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ делается запись в журнале технического обслуживания собственника оборудования. 1.5. Состав набора изделий для технического обслуживания Sterrad 100S первого уровня ТО1 n/n Наименование Кол-во Ед. изм 1 Синтетическое масло вакуумного насоса 1 литр 2 Емкость для отработанного масла 1 шт 3 Фильтр масляный 1 шт 4 Салфетка нетканая 1 шт 1.6. Состав набора изделий для технического обслуживания Sterrad 100S второго уровня ТО2 n/n Наименование Кол-во Eд. изм 1 Синтетическое масло вакуумного насоса 1 литр 2 Емкость для отработанного масла 1 шт 3 Фильтр масляный 1 шт 4 Салфетка нетканая 1 шт 5 Конвертер каталитический 1 шт 6 Переходник конвертера 1 шт 7 Уплотнитель двери камеры 1 шт 8 Фильтр бактериальный, НЕРА 1 шт 9 Фильтр ловушки влаги 1 шт 10 Уплотнительное кольцо колбы фильтра ловушки влаги 1 шт 11 Разделитель электрода 18 шт 12 Крепежные изделия 2 шт 13 Крепежные изделия 4 шт 14 Ограничитель полок 4 шт 5. Гарантия на оказанные услуги – до окончания срока действия контракта, гарантия на установленные запасные части – не менее трех месяцев с даты установки. 6. Требования к безопасности работ и (или) услуг 6.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно По-ложению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собст-венных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники. Исполнитель должен иметь все необходимые лицензии, допуски, разрешения и обеспечить выполнение всех требований, установленных действующим законодательством к работам по ТО МИ (ГОСТ Р 57501-2017). 6.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию медицинского оборудования, являющегося предметом контракта. Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договора с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ. Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами). Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на объектах Заказчика. 6.3. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию: - Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО. - Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568. 6.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО. 6.5. У исполнителя должна быть внедрена система менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485. 6.6. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя. 6.7. При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя оборудования. Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя. 6.8. После окончания соответствующих работ по ТО МИ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале ТО МИ. 6.9. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов: - письмо Министерства здравоохранения РФ от 27.10.2003 г. № 293-22/233 «О введении в действие методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники»»; - Методические рекомендации Минздрава России и Минпромнауки России «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденных 24.09.2003; - Руководство по организации ремонта и технического обслуживания медицинской техники РМТ 59498076-03-2003,СПб, 2003; - ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок. - ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения. 7. Срок оказания услуг: 12 месяцев с момента заключения контракта. 8. Место оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и 3-А/3. Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1
3 | Техническое обслуживание медицинского оборудования производства компании Johnson & Johnson Medical, (США) | 1. Техническое обслуживание и ремонт низкотемпературного плазменного стерилизатора медицинского Sterrad 100S s/n J65050101083217. (Место размещения: ул. Партизана Железняка, 3-А/3, ЦСО) № Перечень работ по техническому обслуживанию первого уровня ТО1. Периодичность – один раз в течение срока действия контракта (согласно регламенту производителя через каждые 750 циклов или каждые 6 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее) 1.1 Внешний осмотр стерилизатора, кабелей питания, подключения Очистка дисплея, индикаторов, органов управления Осмотр и очистка уплотнителя двери Осмотр и очистка внутренней поверхности двери Осмотр и очистка пластины испарителя Слив конденсата из ресивера системы пневматики Слив конденсата из блока управления пневматикой Очистка фильтров Замена синтетического масла вакуумного насоса Замена масляного фильтра Проверка температуры двери и камеры стерилизатора Тестирование реле компрессора (диапазон включения/выключения) Тестирование производительности компрессора Тестирование герметичности пневматической системы (время утечки) Тестирование герметичности стерилизационной камеры Тестирование высоковольтного генератора плазмы Тестирование датчика безопасности двери Проверка журнала событий в памяти стерилизатора Проведение диагностических тестов подсистем стерилизатора Обновление информации в памяти стерилизатора Проведение тестового цикла стерилизации 1.2 Перечень работ по техническому обслуживанию второго уровня ТО2. Периодичность – один раз в течение срока действия контракта (согласно регламенту производителя через каждые 2250 циклов или каждые 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее) Внешний осмотр стерилизатора, кабелей питания, подключения Очистка дисплея, индикаторов, органов управления Осмотр и очистка внутренней поверхности двери Осмотр и очистка пластины испарителя Слив конденсата из ресивера системы пневматики Слив конденсата из блока управления пневматикой Очистка фильтров Очистка внутренних поверхностей камеры Очистка фильтра вакуумной магистрали Очистка механизма приёма кассет Очистка входного фильтра компрессора Замена синтетического масла вакуумного насоса Замена масляного фильтра Замена вакуумного уплотнителя двери Замена каталитического конвертера Замена фильтра ловушки влаги Замена уплотнительного кольца колбы фильтра ловушки влаги Замена антибактериального фильтра Замена ограничителей полок Замена разделителей электродов Проверка/калибровка температуры двери и камеры стерилизатора Тестирование реле компрессора (диапазон включения/выключения) Тестирование производительности компрессора Тестирование герметичности пневматической системы (время утечки) Тестирование герметичности стерилизационной камеры Тестирование высоковольтного генератора плазмы Тестирование датчика безопасности двери Калибровка датчика давления камеры Калибровка аналоговых каналов датчика давления Калибровка оптического усилителя Проверка/регулировка скорости вращения мотора протяжки кассеты Проверка напряжения питания испарителя Проверка электропитания стерилизатора Проверка блока питания постоянного тока Проверка журнала событий в памяти стерилизатора Обновление информации в памяти стерилизатора Проведение тестового цикла стерилизации 1.3 Диагностика неисправностей оборудования без ограничения по количеству визитов в период действия контракта 1.4 Документирование: по результатам проведенных работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ делается запись в журнале технического обслуживания собственника оборудования. 1.5. Состав набора изделий для технического обслуживания Sterrad 100S первого уровня ТО1 n/n Наименование Кол-во Ед. изм 1 Синтетическое масло вакуумного насоса 1 литр 2 Емкость для отработанного масла 1 шт 3 Фильтр масляный 1 шт 4 Салфетка нетканая 1 шт 1.6. Состав набора изделий для технического обслуживания Sterrad 100S второго уровня ТО2 n/n Наименование Кол-во Eд. изм 1 Синтетическое масло вакуумного насоса 1 литр 2 Емкость для отработанного масла 1 шт 3 Фильтр масляный 1 шт 4 Салфетка нетканая 1 шт 5 Конвертер каталитический 1 шт 6 Переходник конвертера 1 шт 7 Уплотнитель двери камеры 1 шт 8 Фильтр бактериальный, НЕРА 1 шт 9 Фильтр ловушки влаги 1 шт 10 Уплотнительное кольцо колбы фильтра ловушки влаги 1 шт 11 Разделитель электрода 18 шт 12 Крепежные изделия 2 шт 13 Крепежные изделия 4 шт 14 Ограничитель полок 4 шт 5. Гарантия на оказанные услуги – до окончания срока действия контракта, гарантия на установленные запасные части – не менее трех месяцев с даты установки. 6. Требования к безопасности работ и (или) услуг 6.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно По-ложению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собст-венных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники. Исполнитель должен иметь все необходимые лицензии, допуски, разрешения и обеспечить выполнение всех требований, установленных действующим законодательством к работам по ТО МИ (ГОСТ Р 57501-2017). 6.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию медицинского оборудования, являющегося предметом контракта. Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договора с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ. Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами). Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на объектах Заказчика. 6.3. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию: - Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО. - Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568. 6.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО. 6.5. У исполнителя должна быть внедрена система менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485. 6.6. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя. 6.7. При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя оборудования. Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя. 6.8. После окончания соответствующих работ по ТО МИ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале ТО МИ. 6.9. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов: - письмо Министерства здравоохранения РФ от 27.10.2003 г. № 293-22/233 «О введении в действие методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники»»; - Методические рекомендации Минздрава России и Минпромнауки России «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденных 24.09.2003; - Руководство по организации ремонта и технического обслуживания медицинской техники РМТ 59498076-03-2003,СПб, 2003; - ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок. - ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения. 7. Срок оказания услуг: 12 месяцев с момента заключения контракта. 8. Место оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и 3-А/3. Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1
4 | Техническое обслуживание медицинского оборудования производства компании Johnson & Johnson Medical, (США) | 1. Техническое обслуживание и ремонт низкотемпературного плазменного стерилизатора медицинского Sterrad 100S s/n J65050101083217. (Место размещения: ул. Партизана Железняка, 3-А/3, ЦСО) № Перечень работ по техническому обслуживанию первого уровня ТО1. Периодичность – один раз в течение срока действия контракта (согласно регламенту производителя через каждые 750 циклов или каждые 6 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее) 1.1 Внешний осмотр стерилизатора, кабелей питания, подключения Очистка дисплея, индикаторов, органов управления Осмотр и очистка уплотнителя двери Осмотр и очистка внутренней поверхности двери Осмотр и очистка пластины испарителя Слив конденсата из ресивера системы пневматики Слив конденсата из блока управления пневматикой Очистка фильтров Замена синтетического масла вакуумного насоса Замена масляного фильтра Проверка температуры двери и камеры стерилизатора Тестирование реле компрессора (диапазон включения/выключения) Тестирование производительности компрессора Тестирование герметичности пневматической системы (время утечки) Тестирование герметичности стерилизационной камеры Тестирование высоковольтного генератора плазмы Тестирование датчика безопасности двери Проверка журнала событий в памяти стерилизатора Проведение диагностических тестов подсистем стерилизатора Обновление информации в памяти стерилизатора Проведение тестового цикла стерилизации 1.2 Перечень работ по техническому обслуживанию второго уровня ТО2. Периодичность – один раз в течение срока действия контракта (согласно регламенту производителя через каждые 2250 циклов или каждые 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее) Внешний осмотр стерилизатора, кабелей питания, подключения Очистка дисплея, индикаторов, органов управления Осмотр и очистка внутренней поверхности двери Осмотр и очистка пластины испарителя Слив конденсата из ресивера системы пневматики Слив конденсата из блока управления пневматикой Очистка фильтров Очистка внутренних поверхностей камеры Очистка фильтра вакуумной магистрали Очистка механизма приёма кассет Очистка входного фильтра компрессора Замена синтетического масла вакуумного насоса Замена масляного фильтра Замена вакуумного уплотнителя двери Замена каталитического конвертера Замена фильтра ловушки влаги Замена уплотнительного кольца колбы фильтра ловушки влаги Замена антибактериального фильтра Замена ограничителей полок Замена разделителей электродов Проверка/калибровка температуры двери и камеры стерилизатора Тестирование реле компрессора (диапазон включения/выключения) Тестирование производительности компрессора Тестирование герметичности пневматической системы (время утечки) Тестирование герметичности стерилизационной камеры Тестирование высоковольтного генератора плазмы Тестирование датчика безопасности двери Калибровка датчика давления камеры Калибровка аналоговых каналов датчика давления Калибровка оптического усилителя Проверка/регулировка скорости вращения мотора протяжки кассеты Проверка напряжения питания испарителя Проверка электропитания стерилизатора Проверка блока питания постоянного тока Проверка журнала событий в памяти стерилизатора Обновление информации в памяти стерилизатора Проведение тестового цикла стерилизации 1.3 Диагностика неисправностей оборудования без ограничения по количеству визитов в период действия контракта 1.4 Документирование: по результатам проведенных работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ делается запись в журнале технического обслуживания собственника оборудования. 1.5. Состав набора изделий для технического обслуживания Sterrad 100S первого уровня ТО1 n/n Наименование Кол-во Ед. изм 1 Синтетическое масло вакуумного насоса 1 литр 2 Емкость для отработанного масла 1 шт 3 Фильтр масляный 1 шт 4 Салфетка нетканая 1 шт 1.6. Состав набора изделий для технического обслуживания Sterrad 100S второго уровня ТО2 n/n Наименование Кол-во Eд. изм 1 Синтетическое масло вакуумного насоса 1 литр 2 Емкость для отработанного масла 1 шт 3 Фильтр масляный 1 шт 4 Салфетка нетканая 1 шт 5 Конвертер каталитический 1 шт 6 Переходник конвертера 1 шт 7 Уплотнитель двери камеры 1 шт 8 Фильтр бактериальный, НЕРА 1 шт 9 Фильтр ловушки влаги 1 шт 10 Уплотнительное кольцо колбы фильтра ловушки влаги 1 шт 11 Разделитель электрода 18 шт 12 Крепежные изделия 2 шт 13 Крепежные изделия 4 шт 14 Ограничитель полок 4 шт 5. Гарантия на оказанные услуги – до окончания срока действия контракта, гарантия на установленные запасные части – не менее трех месяцев с даты установки. 6. Требования к безопасности работ и (или) услуг 6.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно По-ложению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собст-венных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники. Исполнитель должен иметь все необходимые лицензии, допуски, разрешения и обеспечить выполнение всех требований, установленных действующим законодательством к работам по ТО МИ (ГОСТ Р 57501-2017). 6.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию медицинского оборудования, являющегося предметом контракта. Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договора с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ. Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами). Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на объектах Заказчика. 6.3. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию: - Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО. - Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568. 6.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО. 6.5. У исполнителя должна быть внедрена система менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485. 6.6. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя. 6.7. При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя оборудования. Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя. 6.8. После окончания соответствующих работ по ТО МИ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале ТО МИ. 6.9. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов: - письмо Министерства здравоохранения РФ от 27.10.2003 г. № 293-22/233 «О введении в действие методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники»»; - Методические рекомендации Минздрава России и Минпромнауки России «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденных 24.09.2003; - Руководство по организации ремонта и технического обслуживания медицинской техники РМТ 59498076-03-2003,СПб, 2003; - ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок. - ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения. 7. Срок оказания услуг: 12 месяцев с момента заключения контракта. 8. Место оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и 3-А/3. Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1
Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.
Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91.
Предложения принимаются в срок до 26.04.2023 17:00:00 по местному времени.
Руководитель контрактной службы________________________/Алешечкина Е.А./
Исполнитель:
Егоров Константин Павлович, тел. 202-68-91