|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 01.06.2021 г. №.689-2021 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **КТРУ** |
| 1 | Тубус KARL STORZ, внутренний с керамической изоляцией, ротационный, для тубуса резектоскопа 27050 SL, 26 Шр. | Тубус внутренний для внешнего тубуса резектоскопа 27050SL, имеет керамическую изоляцию на дистальном конце, ротационный, имеет запирающий замок, размер 26 Шр. Полная совместимость и подтвержденная безопасность использования с внешним тубусом резектоскопа 27050SL пр-ва КАРЛ ШТОРЦ Германия имеющегося в оснащении учреждения. | шт. | 1 |  |  |  |
| 2 | Рабочий элемент резектоскопа, монополярный | Рабочий элемент резектоскопа, монополярный, двигается при помощи пружины, опора большого пальца подвижная, в нерабочей позиции электрод находится внутри тубуса. Полная совместимость и подтвержденная безопасность использования с тубусом 27050XA и внешним тубусом резектоскопа 27050SL имеющегося в учреждении. Также полная совместимость и подтвержденная безопасность использования с высокочастотным кабелем, шнуром соединительным 277КЕ имеющимся в учреждении. | шт. | 1 |  |  |  |
| 3 | Щипцы с большими браншами для "каменной дорожки", жесткие | Щипцы по PEREZ-CASTRO с большими браншами для "каменной дорожки", жесткие имеют две подвижные бранши. Размер не более 4Шр, длина, не менее 60 см, цветовой код синий.Полная совместимость и подтвержденная безопасность использования с оборудованием КАРЛ ШТОРЦ Германия имеющихся в оснащении учреждения. | шт. | 2 |  |  |  |
| 4 | Захватывающие щипцы для фрагментов камней, с 2-мя подвижными браншами | Захватывающие щипцы для фрагментов камней, с 2-мя подвижными браншами, размер не более 4 Шр, жеские длинна не менее 60 см, цветовой код синийПолная совместимость и подтвержденная безопасность использования с уретеро - реноскопом КАРЛ ШТОРЦ Германия имеющихся в оснащении учреждения. | шт. | 2 |  |  |  |
| 5 | Щипцы захватывающие для удаления инородных тел | Щипцы захватывающие для удаления инородных тел, с двумя подвижными браншами, гибкие. Размер не более 7 Шр длина не менее 40 см.Полная совместимость и подтвержденная безопасность использования с оборудованием КАРЛ ШТОРЦ Германия имеющихся в оснащении учреждения. | шт. | 1 |  |  |  |
| 6 | Щипцы для удаления инородных тел | Щипцы для удаления инородных тел, с двумя подвижными браншами, гибкие. Размер не более 5 Шр длина не менее 40 см.Полная совместимость и подтвержденная безопасность использования с оборудованием КАРЛ ШТОРЦ Германия имеющихся в оснащении учреждения. | шт. | 1 |  |  |  |
| 7 | Щипцы захватывающие полужеские | Щипцы захватывающие полужеские, с двумя подвижными браншами. Размер не более 7 Шр, длина не менее 40 см.Полная совместимость и подтвержденная безопасность использования с оборудованием КАРЛ ШТОРЦ Германия имеющихся в оснащении учреждения. | шт. | 1 |  |  |  |
| 8 | Тубус, для цисто-уретроскопа 22 Fr., с вырезом | Тубус, для цисто-уретроскопа 22 Fr , с вырезом и обтюратором 27026 ВО, с 2-мя переходниками с замками LUER, цветовой код: синийПолная совместимость и подтвержденная безопасность использования с уретроскопом пр-ва КАРЛ ШТОРЦ Германия имеющихся в оснащении учреждения. | шт. | 2 |  |  |  |
| 9 | Щипцы захватывающие для больших камней и фрагментов, с тройными зубчатыми браншами | Щипцы захватывающие для больших камней и фрагментов, с тройными зубчатыми браншами и U - образной пружинной рукояткой. Размер ширина не менее 10,4 мм не более 10,6 мм, длина не менее 37,9 см не более 38,1 см цветовой код красно-черный. Полная совместимость и подтвержденная безопасность использования с оборудованием КАРЛ ШТОРЦ Германия имеющихся в оснащении учреждения. | шт. | 2 |  |  |  |
| 10 | Щипцы захватывающие для больших камней и фрагментов, с 2 мя подвижными и рифлеными браншами и кольцевой рукояткой | Щипцы захватывающие для больших камней и фрагментов, с 2 мя подвижными и рифлеными браншами и кольцевой рукояткой . Размер ширина не менее 10,4 мм не более 10,6 мм, длина не менее 37,9 см не более 38,1 см. Полная совместимость и подтвержденная безопасность использования с перкутанным нефроскопом КАРЛ ШТОРЦ Германия имеющихся в оснащении учреждения. | шт. | 2 |  |  |  |
| 11 | Тубус KARL STORZ, для цисто уретроскопа, размер 19 Fr. с вырезом | Тубус , для цисто уретроскопа, размер 19 Fr. с вырезом, цветовой код зеленый, в составе: 27026 ОВ тубус цисто уретроскопа 27026 ОО обтуратор С 2-мя переходниками с замками LUERПолная совместимость и подтвержденная безопасность использования с уретроскопом пр-ва КАРЛ ШТОРЦ Германия имеющихся в оснащении учреждения. | шт. | 2 |  |  |  |
| 12 | Рабочая вставка, с рычагом управления ALBARRAN | Рабочая вставка, с рычагом управления ALBARRAN, с 2-мя инструментальными каналами, с ускоренным регулированием. Полная совместимость и подтвержденная безопасность использования с уретроскопом и тубусом пр-ва КАРЛ ШТОРЦ Германия имеющихся в оснащении учреждения. | шт. | 1 |  |  |  |
| 13 | Корзина проволочная для чистки, стерилизации и хранения двух жестких эндоскопа | Корзина проволочная для чистки, стерилизации и хранения двух жестких эндоскопов и одного световодного кабеля с крышкой. Имеет держатели для адаптеров и силиконовые держатели для эндоскопов. Корзина предназначена для жестких эндоскопов диаметром не более 10 мм и рабочей длинной не более 20 см. Наружные размеры корзины не менее 352\*125\*54 мм. | уп | 25 |  |  |  |
| 14 | Корзина проволочная для чистки, стерилизации и хранения двух жестких эндоскопа | Корзина проволочная для чистки, стерилизации и хранения двух жестких эндоскопов и одного световодного кабеля с крышкой. Имеет держатели для адаптеров и силиконовые держатели для эндоскопов. Корзина предназначена для жестких эндоскопов диаметром не более 10 мм и рабочей длинной не более 32 см. Наружные размеры корзины не менее 487\*125\*54 мм. | уп | 20 |  |  |  |
| 15 | "Контейнер для стерилизации, хранения, транспортировки медицинских инструментов; размера 3\4 с принадлежностями | Контейнер для стерилизации, хранения, транспорти-ровки медицинских инструментов, в том числе загрязненных, инфицированных к месту мойки и дезинфекции, транспортировки медицинских отходов . Размер контейнера не менее 465х280х150 мм. Материал – алюминий. Метод стерилизации – паровая, форвакуумная стерилизация (автоклавирование). Стерилизуемый материал – медицинский инструмент, текстиль. Толщина стенок контейнера не более 2мм,толщина стенок основной и защитной крышки не более 1,5мм. В торцевых частях корпуса имеются держатели бирок и ручки для переноски контейнера. В крышке контейнера устанавливается круглый фильтр не менее Ø190 мм. Применяемые фильтры: тефлоновый длительного применения (не менее 1200 циклов стерилизации). Фильтры должен крепиться держателем из нержавеющей стали (без пластиковых элементов), имеющим уплотнения из жаростойкого силикона. Замки контейнеров должны быть выполнены из нержавеющей стали, имеют фиксатором замка с пружинным механизмом фиксации. Фиксатор замка с пружинным механизмом фиксации, обеспечивает надежную фиксацию замков при любых нагрузках на крышку контейнера и компенсирует нагрузку на уплотнительную прокладку крышки. Срок службы уплотнительной прокладки крышки - не менее 1000 циклов стерилизации. Защитная крышка в своей конструкции должна иметь замок для крепления к основной крышке. Закрытый контейнер должен обеспечивать хранение в стерильном состоянии до 6 месяцев. В комплекте алюминевая бирка с гравировкой. Размер бирки (ДхШ), см не менее 5х1,73. Цвет бирки зеленый или синий. В комплекте корзина из нержавеющей стали. Материал корзины подвергается конечной электролитической полировке. Размер корзины (ДхШхВ), мм не менее 400x250x50. Ручки корзины выполнены из проволоки, не менее 5 мм. Ручки корзины убираются внутрь корзины, в горизонтальную позицию. Сетка из тонкой изогнутой проволоки диаметром, не более 1 мм. Сетка должна иметь цельную структуру плетения по всему периметру корзины, к нижнему каркасу сетка крепится без разрыва плетения, края плетения крепятся к верхнему каркасу корзины высокоточной точечной сваркой, не создающей заусеницы и труднодоступные места. В углах края плетения должны схо-дяться в одну точку сливаясь друг с другом, что обеспечивает повышенную прочность конструкции. Проволока вертикального плетения с S-образными изгибами ассиметричной амплитуды в соседних рядах плетения, что позволяет волнообразно выполненной проволоке горизонтального плетения плотно прилегать к изгибам, огибать ее с разных сторон, предавая плетению усиленную жесткость и целостность ячеек плетения. Каркас корзины выполнен из проволоки, не более 6 мм. Регистрационное удостоверение и декларация соответсвия. | шт. | 15 |  |  |  |
| 16 | "Контейнер для стерилизации, хранения, транспортировки медицинских инструментов; размер 1\2 с принадлежностями | Контейнер для стерилизации, хранения, транспорти-ровки медицинских инструментов, в том числе загрязненных, инфицированных к месту мойки и дезинфекции, транспортировки медицинских отходов . Размер контейнера не менее 285х280х150 мм. Материал – алюминий. Метод стерилизации – паровая, форвакуумная стерилизация (автоклавирование). Стерилизуемый материал – медицинский инструмент, текстиль. Толщина стенок контейнера не более 2мм,толщина стенок основной и защитной крышки не более 1,5мм. В торцевых частях корпуса имеются держатели бирок и ручки для переноски контейнера. В крышке контейнера устанавливается круглый фильтр не менее Ø190 мм. Применяемые фильтры: тефлоновый длительного применения (не менее 1200 циклов стерилизации). Фильтры должен крепиться держателем из нержавеющей стали (без пластиковых элементов), имеющим уплотнения из жаростойкого силикона. Замки контейнеров должны быть выполнены из нержавеющей стали, имеют фиксатором замка с пружинным механизмом фиксации. Фиксатор замка с пружинным механизмом фиксации, обеспечивает надежную фиксацию замков при любых нагрузках на крышку контейнера и компенсирует нагрузку на уплотнительную прокладку крышки. Срок службы уплотнительной прокладки крышки - не менее 1000 циклов стерилизации. Защитная крышка в своей конструкции должна иметь замок для крепления к основной крышке. Закрытый контейнер должен обеспечивать хранение в стерильном состоянии до 6 месяцев. В комплекте алюминевая бирка с гравировкой. Размер бирки (ДхШ), см не менее 5х1,73. Цвет бирки зеленый или синий. В комплекте корзина из нержавеющей стали. Материал корзины подвергается конечной электролитической полировке. Размер корзины (ДхШхВ), мм не менее 250x240x50. Ручки корзины выполнены из проволоки, не более 5 мм. Ручки корзины убираются внутрь корзины, в горизонтальную позицию. Сетка из тонкой изогнутой проволоки диаметром, не более 1 мм. Сетка должна иметь цельную структуру плетения по всему периметру корзины, к нижнему каркасу сетка крепится без разрыва плетения, края плетения крепятся к верхнему каркасу корзины высокоточной точечной сваркой, не создающей заусеницы и труднодоступные места. В углах края плетения должны схо-дяться в одну точку сливаясь друг с другом, что обеспечивает повышенную прочность конструкции. Проволока вертикального плетения с S-образными изгибами ассиметричной амплитуды в соседних рядах плетения, что позволяет волнообразно выполненной проволоке горизонтального плетения плотно прилегать к изгибам, огибать ее с разных сторон, предавая плетению усиленную жесткость и целостность ячеек плетения. Каркас корзины выполнен из проволоки, не более 6 мм. Регистрационное удостоверение и декларация соответсвия. | шт. | 30 |  |  |  |
| 17 | Корзина проволочная для чистки, стерилизации и хранения одного жесткого эндоскопа | Корзина проволочная для чистки, стерилизации и хранения одного жесткого эндоскопа с крышкой. Имеет держатели для адаптеров и силиконовые держатели для эндоскопов. Корзина предназначена для жестких эндоскопов диаметром не более 5 мм и рабочей длинной не более 20 см. Наружные размеры корзины (Ш\*Г\*В) не менее 290\*60\*52 мм. | уп | 7 |  |  |  |
| 18 | Игла Вереша 2,1 мм, длина 130 мм, многоразовая | Эндоигла многоразовая, по VERESS, для пневмоперитонеума, с пружинящим тупым стилетом, с замком ЛЮЕР, диаметр 2.1 мм, длина 13 см с совместимыми разъемами подключения без переходников и адаптеров, с подтвержденной безопасностью использования с режимами инсуффляционных приборов, электронных пр-ва КАРЛ ШТОРЦ Германия имеющихся в оснащении учреждения | шт. | 5 |  |  |  |
| 19 | Игла Вереша 2,2 мм, длина 150 мм, многоразовая | Эндоигла многоразовая, по VERESS, длина 15 см. с пружинным тупым стилетом, для пневмоперитонеума в том числе и через пункция заднего свода, игла с совместимыми разъемами подключения без переходников и адаптеров, с подтвержденной безопасностью использования с режимами инсуффляционных приборов, электронных пр-ва КАРЛ ШТОРЦ Германия имеющихся в оснащении учреждения | шт. | 5 |  |  |  |
| 20 | Оптика Hopkins передне-бокового видения 30 ° | Оптика жесткая стержне-линзовая рабочая длина, не более 18 см. Оптика передне-бокового видения, не более 30 градусов. Диаметр не более 4 мм. Крупноформатная, с расширеным полем зрения. Имеет анти-рефлексное внутреннее покрытие, термический компенсатор длины, сапфировое стекло на дистальном конце оптики, встроенный оптоволонный световод. Подлежит стерилизации в автоклаве. Цветовой код красный. Используется для проведения артроскопических операций. Полная совместимость и подтвержденная безопасность использования с оборудованием пр-ва КАРЛ ШТОРЦ Германия (тубус артроскопа 28136CR) имеющихся в оснащении учреждения . | шт. | 4 |  |  |  |
| 21 | Щипцы SilCut, выкусыватель прямой, 3,4 мм, 12 см. | Выкусыватель усиленный с прямыми браншами. Ширина разреза не менее 3,4 мм. Диаметр тубуса не более 3 мм. Контроль передачи усилия резания на браншах. Тубус прямой. Рабочая длина не менее 12 см. Рукоятка имеет конектор для чистки. Подлежит стерилизации в автоклаве. Используется для проведения артроскопических операций. Полная совместимость и подтвержденная безопасность использования с оборудованием пр-ва КАРЛ ШТОРЦ Германия имеющихся в оснащении учреждения . | шт. | 2 |  |  |  |
| 22 | Щипцы SilCut, выкусыватель 3,4 мм, вверх на 15° | Выкусыватель усиленный имеет бранши загнутые вверх под углом не менее 15°. Ширина разреза не менее 3,4 мм. Диаметр тубуса не более 3 мм. Контроль передачи усилия резания на браншах. Режущий на сквозь. Тубус прямой. Рабочая длина не менее 12 см. Рукоятка имеет конектор для чистки. Подлежит стерилизации в автоклаве. Используется для проведения артроскопических операций. Полная совместимость и подтвержденная безопасность использования с оборудованием пр-ва КАРЛ ШТОРЦ Германия имеющихся в оснащении учреждения . | шт. | 3 |  |  |  |
| 23 | Тубус KARL STORZ, High-Flow артроскопический | Высокопоточный артроскопический тубус. Внешний диаметр не более 6 мм. Рабочая длина не более 13,5 см. Имеет два поворотных канала для аспирации и ирригации. Имеет самофиксирующийся механизм крепления к оптике. Используется с оптикой не более 70 градусов.Подлежит стерилизации в автоклаве. Используется для проведения артроскопических операций. Полная совместимость и подтвержденная безопасность использования с оборудованием пр-ва КАРЛ ШТОРЦ Германия имеющихся в оснащении учреждения . | шт. | 4 |  |  |  |
| 24 | Обтуратор полуострый, диаметр 4 мм | Обтюратор полуострый , для тубусов артроскопа. Диаметр не более 4 мм. Выполнен в виде стержня с полуострым дистальным концом. Проксимальный конец оснащен круглой "шляпкой" с утолщением и ответной частью самофиксирующего замка для фиксации в тубусе.. Подлежит стерилизации в автоклаве. Используется для проведения артроскопических операций. Полная совместимость и подтвержденная безопасность использования с оборудованием пр-ва КАРЛ ШТОРЦ Германия имеющихся в оснащении учреждения . | шт. | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 03.06.2021 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Шишкин Николай Викторович, тел. |