|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.05.2023 г. №.665-2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Пластина 3D Mesh для замещения и реконструкции дефектов черепа 100 x 150 мм, толщина 0,6 мм | Пластина предназначена для замещения и реконструкции дефектов черепа. Дизайн пластины-сетки - закрытая ячейка, что позволяет придавать ей сферическую форму без потери прочности для точного анатомического соответствия. Материал изготовления - титановый сплав Ti-6A1-4V. Конфигурация пластины – прямоугольная. Поверхность пластины - матовая, антибликовая. Пластина имеет ячеистую структуру (четырехугольники) с отверстиями для крепления винтом. Диаметр отверстий под шуруп не менее 1,5 мм. Ширина пластины не менее 95 мм и не более 105 мм. Длина пластины не менее 145 мм и не более 155 мм. Толщина сетки не менее 0,6 мм. Усилие на изгиб не менее 20 Н. Прочность пластины не менее 1,3 Мпа. Пластина нестерильная. Стерилизация стандартным автоклавированием. | Усл. Ед. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Шуруп самонарезающий для краниопластики Ø1.5 мм, длина 5 мм | "Предназначен для фиксации пластины для краниопластики. Шуруп должен быть изготовлен из титанового сплава марки Ti-6A1-4V. Должен иметь самонарезающую резьбу, низкий профиль. Высота профиля должна быть не более 0,45 мм.  | Усл. ед | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Кейдж | Изготовлены из материала – титановый сплав. Встроенный запирательный блокиратор сохраняет кейдж в целостности и предотвращает изменения высоты кейджа. Блокировка производится в один шаг. Предустановленная срединная часть делает подгонку кейджа вплоть до миллиметра по высоте. Большие окна позволяют in-situ введение костной крошки в кейдж. Проведения дистракции предварительно выбранного и собранного кейджа in-situ. Диаметр кейджа – для грудного отдела 18 мм. *Дистракция предварительно собранного кейджа (с концевыми крышками 0º и 3º) диаметром 18мм: от 20,5 до 27,5 мм (с полным покрытием диапозона), от 25 до 36,5 мм (с полным покрытием диапозона).* Установки кейджа при минимальном наборе инструментов (отвертка блокиратора и экспандера). Один и тот же кейдж применяется как для лордоза так и кифоза физиологического развернув концевые крышки на 180 град. Имеется литерная маркировка производителя. Материал многократно подвергается стерилизации. Совместимы с МРТ и КТ исследованиями. | Усл. ед | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента получения заявки на поставку до 17.12.2023 г. не более 5 заявок. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 05.05.2023 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| , тел. |