## TDSheet
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  |  |  | Руководителю
Краевая клиническая больница
ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 226-99-97
Факс: 8 (391) 220-16-23
Е-mail: kkb@ medqorod. ru
Http://www.medgorod.ru
ОКПО 01913234
ИНН/КПП 2465030876/246501001
05.05.2023 г. №.760-2023
На №_________ от ________________
О коммерческом предложении
Уважаемые господа!
Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента:
№ п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во, шт | Цена без * учета НДС, рублей | Ставка НДС (если применимо для предлагаемого медицинского изделия в соответствии ПП №688 ), % | Цена с НДС, рублей | ОКПД2\КТРУ | Код вида МИ
1 | Оборудование лабораторное | Анализатор мочи ИВД, лабораторный, полуавтоматический 3 КТРУ 26.60.12.119-00000335 № Наименование параметра Значение параметра 1 Тип анализатора - полуавтоматический портативный анализатор общего белка в моче. Лабораторный прибор, работающий от сети переменного тока, предназначенный для использования при качественном и/или количественном in vitro определении различных химических и клеточных компонентов в клиническом образце мочи, которые обычно включают в себя билирубин, глюкозу, гемоглобин, кетоны, нитриты, рН, белок, уробилиноген, удельную плотность, кровь, эритроциты, лейкоциты, цилиндры, соли, сперматозоиды и/или микроорганизмы (например, бактерии). Устройство использует технологию, которая может включать в себя электрический импеданс, электропроводность, спектрофотометрию ферментов, нефелометрию и/или фотометрию. Изделие работает при минимизированном участии оператора, некоторые (но не все) этапы анализа автоматизированы Наличие 2 Открытая система Наличие 3 Принцип измерения фотометрический и турбидиметрический Наличие 4 Рабочий диапазон длин волн, нм С полным покрытием диапазона от 595 до 605 5 Время фотометрирования , сек Не более 2 6 Измерение концентрации Наличие 7 Измерение оптической плотности растворов Наличие 8 Используемые методы: - с пирогаллоловым красным - с сульфосалициловой кислотой - Бредфорда Наличие 9 Диапазон показаний концентраций, г/л С полным покрытием диапазона от 0 до 9,99 10 Минимальное деление шкалы концентраций, г/л Не более 0,001 11 Измерительная кювета стандартная прямоугольная стеклянная или пластиковая с длиной оптического пути 10 мм Наличие (значение параметра не требует конкретизации) 12 Возможность калибровки по фактору и стандарту Наличие 13 Калибровка с повышенной точностью по стандарту в параллелях с автоматическим определением усредненного фактора Наличие 14 Энергонезависимое сохранение параметров калибровки без ограничения по времени Наличие 15 Контроль оптической системы по паспортизованным мерам Наличие 16 Электропитание автономное от батарей Наличие 17 Электропитание от сетевого адаптера ~220 В, 50 Гц Наличие 18 Автоконтроль параметров измерения Наличие 19 Вывод результатов на дисплей Наличие 20 Ток потребления при напряжении питания 6 В, мА Не более 20 21 Вес нетто (без комплекта батарей), грамм Не более 400 Комплект поставки: 22 Анализатор общего белка в моче фотометрический портативный, шт. 1 23 Кювета 10 мм оптическая стеклянная, шт. 2 24 Контрольная мера КМ1 1 25 Контрольная мера КМ2 1 26 Источник питания 1 27 Элементы питания, шт. 3 28 Руководство по эксплуатации с методикой поверки, шт. 1 Общие требования Декларация соответствия или Сертификат соответствия Наличие Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Наличие Сертификат об утверждении типа средств измерений Наличие Государственная поверка 2023 г. Наличие Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке Наличие Инструкция по обработке, дезинфекции на русском языке Наличие Техническая (сервисная) документация Наличие Доставка оборудования до места монтажа Наличие Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию Наличие Предпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудовании Наличие Регламент технического обслуживания оборудования на весь срок эксплуатации, установленный производителем, на русском языке Наличие Инструктаж технического персонала Заказчика техническому обслуживанию по регламентам производителя оборудования Наличие Гарантия поставщика и производителя с даты подписания акта ввода в эксплуатацию, месяцев Не менее 12 Срок поставки с момента заключения контракта Не более 30 дней | шт. | 3
* п.9 Приказ Минздрава России от 15.05.2020 N 450н "Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий")
Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку..
Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.
Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91.
Предложения принимаются в срок до 12.05.2023 17:00:00 по местному времени.
Руководитель контрактной службы________________________/Алешечкина Е.А./