|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 07.06.2021г. №.787-2021 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Ремонт диагностического медицинского оборудования | 1 Наименование работ и (или) услуг: Ремонт детектора линейного для флюорографа2 Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг2.1Ремонт детектора линейного 256С, серийный № ЛД4 13 541, из комплекта кабинета пе-редвижного флюорографического КФП-Ц-«РП»Разборка корпуса, замена неисправных электронных компонентовЗамена модуля фотодиодов 256а – 1 шт.Замена модуля фотодиодов 256b – 1 шт.Замена фотодиодов X-Card 256 – 10 шт.Сборка корпусаТестирование, проверка параметровПеречень деталей, подлежащих замене при выполнении ремонта:Модуль фотодиодов 256а:- напряжение питания – 12 В,- разрядность фотодиодов – 256,- количество фотодиодов на модуле – 5 шт.Модуль фотодиодов 256b:- напряжение питания – 12 В,- разрядность фотодиодов – 256,- количество фотодиодов на модуле – 5 шт.Фотодиод X-Card 256:- длина волны λmax: от 200 до 1000 нм,- число элементов: 256,- плотность пикселей: 0,2 мм х 256 каналов,- частота тактовых импульсов: от 40 до 2000 кГц,- выходное сопротивление 3 кОм3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и выполненные работы - не менее 3 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- при проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расход-ных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной доку-ментацией изготовителя оборудования;- качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей техниче-ской документации изготовителя4 Требования к безопасности работ и (или) услуг:- исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положе-нию о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения соб-ственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники. Исполнитель должен иметь все необходимые лицензии, допуски, разрешения и обеспечить выполнение всех требований, установленных действующим законодательством к работам по ТО МИ;- квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами);- исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО;- техническое обслуживание производится строго в соответствии с технической документа-цией на данное оборудование с применением инструментов, расходных материалов, про-граммного обеспечения и других средств диагностики, контроля и непосредственного про-изводства работ, разрешенных и рекомендованных производителем оборудования.Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:- письмо Министерства здравоохранения РФ от 27.10.2003 г. № 293-22/233 «О введе-нии в действие методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской тех-ники»»;- Методические рекомендации Минздрава России и Минпромнауки России «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденных 24.09.2003;- Руководство по организации ремонта и технического обслуживания медицинской техники РМТ 59498076-03-2003,СПб, 2003;- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения.5 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта оказанных услуг6 Место выполнения работ и (или) оказания услуг: ремонтная база исполнителя7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – в течение не более 60 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 10.06.2021 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |