## TDSheet
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  |  |  | Руководителю
Краевая клиническая больница
ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 226-99-97
Факс: 8 (391) 220-16-23
Е-mail: kkb@ medqorod. ru
Http://www.medgorod.ru
ОКПО 01913234
ИНН/КПП 2465030876/246501001
30.01. 2024 г. №. 87-2024
На №_________ от ________________
О коммерческом предложении
Уважаемые господа!
Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента:
№ п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во, шт | Цена, рублей | Страна происхождения | Остаточный срок годности | ОКПД2\КТРУ | Код вида МИ
1 | Ремонт рентгеновского оборудования | 1 Наименование работ и (или) услуг: Ремонт комплекса рентгеновского диагностиче-ского «РИМ» 2 Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг. Ремонт комплекса рентгеновского диагностического телеуправляемого «РИМ», ТУ 9442-001-78471775-2007 исполнение-02, заводской номер 055/12: - разборка/сборка аппарата; - замена цифрового детектора – 1 шт.; - настройка, калибровка; - послеремонтные испытания оборудования в целях подтверждения его работоспособно-сти; - внесение отметки о выполненных работах в журнале технического обслуживания обо-рудования Заказчика 3 Требования к заменяемым запчастям 3.1. Цифровой детектор Rayence 1417WCC/WCG (наименование по регистрационно-му удостоверению от 03.02.2023 № РЗН 2016/4459 – Устройство обработки рентгенов-ского изображения с принадлежностями) Сцинтиллятор Csl:Tl / Gd2O2S:Tb Активная область, мм 358×423 Количество пикс. 2816×3328 Размер пиксела, мкм 127 Разрешение, линий/мм 3,9 АЦП, бит 14/16 Время предпросмотра, сек ≤ 2 Диапазон энергий, кВп 40-150 Степень защиты IPX6 Интерфейсы 1Gbps Ethernet, 802.11 a/g/n/ac Wireless LAN (Опционально блок 1Gbps Ethernet) Размеры, мм 384(Ш) ×460(В)×15(Г) Вес с батареей, кг 3,1 3.2. Стоимость цифрового детектора входит в общую стоимость услуг 3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти - не менее 12 месяцев с момента подписания акта сда-чи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты новые, не находившиеся ранее в эксплуа-тации; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, экс-плуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Поло-жению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспече-ния собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) ме-дицинской техники. Исполнитель обязан иметь лицензию на право осуществления деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих). Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопас-ности соответствующей группы – наличие при оказании услуг. Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов: - ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок; - ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия меди-цинские. Обслуживание техническое. Основные положения 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: - г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А, каб. 1701 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. ед. | 1
Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.
Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91.
Предложения принимаются в срок до 03.02.2024 17:00:00 по местному времени.
Руководитель контрактной службы________________________/Алешечкина Е.А./
Исполнитель:
Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91