| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.medgorod.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 13.10.2017 г. №.724-2017 На №_________ от ________________ |  |  |  | Руководителю |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
| Уважаемые господа! |  |  |  |  |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во, шт | Цена, рублей | Производитель | Остаточный срок годности |
| 1 | Покрытие стерильное для эндовидеокамеры и артроскопических наконечников | Стерильный одноразовый рукав, изготовленный из прозрачного полипропилена, сформированный для асептического укрытия не стерильной видеокамеры либо кабеля, имеющий на рабочем конце эластичную герметизирующую вставку с отверстием 3 мм. и серкляж в виде липкой ленты для фиксации к эндовидеокамере либо наконечнику. | штука | 1 000 |  |  |  |
| 2 | Трубка для ирригации | Система трубок соединяет промывные мешки с промывной трубкой через острые наконечники и камеру давления, уровень которого считывается через камеру давления. На трубке установлен маркированный цветом коннектор для соединения с роликом помпы. Трубки устанавливаются из расчета на 1 операцию. Трубки совместимы с поточно-отточной артропомпой системы ФМС Дуо с интергрированным шейвером. Поставляются стерильными. В материалах из которых изготовлены трубки не содержится Ди-2-этилгексил фталат. | штука | 400 |  |  |  |
| 3 | Фиксатор якорный с 2 нитями | Якорный фиксатор предназначен для введения в губчатую кость - должен быть изготовлен из титана. Должен иметь форму винта длиной с переменным диаметром витков не менее и не более 13 мм в дину, диаметром не менее и не более 5,0 мм. В отверстия в основании фиксатора должны быть проведены две нерассасывающиеся нити. Фиксатор должен быть укреплен на одноразовом инсертере. Предназначен должен быть для рефиксации сухожилий вращательной манжеты плечевого сустава к кости. Фиксатор должен поставляться по 1 шт в упаковке. | штука | 100 |  |  |  |
| 4 | Фреза агрессивная | Насадка в комплекте с режущим лезвием, насадка представляет собой полую трубку с лезвием на конце, которая вращается в защитном кожухе с небольшим отверстием на конце для захвата и срезания тканей. Тип лезвия прямой, режущая часть полая сегментная фреза с 8 режущими зубьями и радиусным режущим диагональным краем на кожухе, режим работы вращение внутреннего лезвия по часовой стрелке, против часовой стрелки. Максимальная частота вращения 6000 об/мин. Длина рабочей части 130 мм, диаметр 4,2мм. Материал рабочей части медицинская нержавеющая сталь. Хвостовик - анодированный алюминий синего цвета с маркировкой светло-зеленого цвета на двух составных частях: защитный кожух и внутреннее лезвие, разборный с резиновыми уплотнителями - фиксаторами (отстыковывается внутреннее вращающееся лезвие для предстерилизационной обработки). Максимальный диаметр хвостовика 14мм. Общая длина насадки 194 мм. | штука | 50 |  |  |  |
| 5 | Фреза цилиндрическая | Насадка в комплекте с режущим лезвием, насадка представляет собой полую трубку с лезвием на конце, которая вращается в защитном кожухе с небольшим отверстием на конце для захвата и срезания тканей. Тип лезвия, фреза цилиндрической формы с активной режущей верхней частью представляющей из себя полусферу. Количество режущих ламелей 10. Имеются поперечные насечки для облегчения экскавации тканей и уменьшения биения инструмента. Режим работы вращение внутреннего лезвия по часовой стрелке, против часовой стрелки. Максимальная частота вращения 8000 об/мин. Длина рабочей части 130 мм, диаметр 5,5мм. Материал рабочей части медицинскаянержавеющая сталь. Хвостовик - анодированный алюминий синего цвета с маркировкой светло оранжевого цвета на двух составных частях: защитный кожух и внутреннее лезвие, разборный с резиновыми уплотнителями - фиксаторами (отстыковывается внутреннее вращающееся лезвие для предстерилизационной обработки). Максимальный диаметр хвостовика 14мм. Общая длина насадки 194 мм. | штука | 10 |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения по 20.12.2019г., по потребности Заказчика. |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки, разгрузки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск. |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04. |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04. |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в течение 5 календарных дней. |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы И.О. Куликова |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |
| Алешечкина Екатерина Александровна, тел. 220-16-04 |  |  |  |  |  |  |  |