| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 16.03.2017 г. №.__________ На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара:

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат рентгеновский стоматологический | 1 шт. |

| № | Наименование параметра | Наличие функции или требуемая величина параметра |
| --- | --- | --- |
| - Общие требования |  |  |
| 1.1 | Декларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие при поставке товара |
| 1.2 | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Приложить копию к заявке |
| 1.3 | Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие при поставке товара |
| 1.4 | Инструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации на русском языке | Наличие при поставке товара |
| 1.5 | Техническая (сервисная) документация | Наличие при поставке товара |
| 1.6 | Гарантия, подтвержденная производителем | Не менее 24 месяцев |
| 1.7 | Сервисное обслуживание | Не менее 12 месяцев |
| 1.8 | Доставка до места монтажа, ввод в эксплуатацию | Наличие |
| 1.9 | Монтаж и ввод в эксплуатацию | Наличие |
| 1.10 | Обучение специалистов заказчика работе на поставляемом оборудовании | Наличие |
| 1.11 | Срок поставки и ввода в эксплуатацию | Не более 30 дней с момента заключения контракта |
| - Технические характеристики |  |  |
| 2.1 | Напряжение питания | (220 В, 50 Гц) ± 10% |
| 2.2 | Генератор рентгеновского излучения высокочастотный с постоянным напряжением на выходе | Наличие |
| 2.3 | Рабочая частота генератора | Не менее 100 кГц |
| 2.4 | Номинальный размер фокусного пятна | Не более 0,7 мм |
| 2.5 | Анодная сила тока | Не менее 7 мА |
| 2.6 | Анодный угол | Не менее 16,0 градусов |
| 2.7 | Минимально допустимое значение слоя первого половинного ослабления радиации | Не менее 2,5 мм Al |
| 2.8 | Время экспозиции | В диапазоне от 0,01 до 3,2 с |
| 2.9 | Рабочий цикл | Не менее 1:30 |
| 2.10 | Расстояние от фокального пятна до объекта | От 20 до 30 см |
| 2.11 | Возможность установки трубки под нужным углом | Наличие |
| 2.12 | Максимальная мощность головки | Не менее 65 kV при 7 мА |
| 2.13 | Материал изготовления – металл | Наличие |
| 2.14 | Настенное крепление | Наличие |
| 2.15 | Рычаг | Не менее 6 степеней свободы |
| 2.16 | Длина рычага | Не менее 160 см |
| 2.17 | Фиксация рычага в положении экспозиции | Наличие |
| 2.18 | Дополнительный стабилизирующий механизм | Наличие |
| 2.19 2.20 | Дисплей с индикацией параметров экспозиции: | Наличие |
|  | - время экспозиции | Наличие |
|  | - доза излучения (мГрей/см2) | Наличие |
|  | Корпус трубки | Противоударный |
| 2.21 | Вес комплекта | Не более 40 кг |
| 2.22 | Сенсорная панель управления | Наличие |
| 2.23 | Звуковой сигнал, подтверждающий изменение параметров | Наличие |
| 2.24 | Возможность корректирования технических параметров вручную | Наличие |
| 2.25 | Беспроводной дистанционный пульт для активации рентгеновского излучения за пределами рентгеновского помещения | Наличие |
| 2.26 | Радиус действия беспроводного дистанционного пульта для активации рентгеновского излучения | Не менее 10 м |
| 2.27 | Автоматический выбор экспозиции: - пленочный/цифровой - детский/взрослый - разных групп зубов (не менее 6 вариантов) - окклюзия - прикусная рентгенограмма зубов | Наличие |
| 2.28 | Режимы определения экспозиции: - преднастроенный - мануальный | Наличие |
| 2.29 | Режимы работы: - пленочный; - цифровой | Наличие |
| 2.30 | Система самодиагностики при возможных нарушениях режима работы | Наличие |
| 2.31 | Возможность работы с любым радиовизиографом | Наличие |

Цена должна быть указана в рублях с учетом доставки  до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 23.02.2017 г. 16.00 по местному времени.

Исполнитель:

Начальник отдела по сервисному обслуживанию оборудования Егоров К.П., тел. (391) 220-02-91