| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница» ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| «21» сентября 2017 г. №.б/н На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

КГБУЗ «Краевая клиническая больница» просит Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки лабораторной медицинской центрифуги:

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центрифуга лабораторная медицинская универсальная (указать модель в соответствии с регистрационным удостоверением) | 2 шт. |

| № | Наименование параметра | Наличие функции или требуемая величина параметра |
| --- | --- | --- |
| - Общие требования |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Приложить копию к заявке |
| 1.2 | Декларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие при поставке |
| 1.5 | Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие при поставке |
| 1.6 | Инструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации | Наличие при поставке |
| 1.7 | Техническая (сервисная) документация | Наличие при поставке |
| 1.8 | Гарантия, подтвержденная производителем | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 1.9 | Доставка до места монтажа | Наличие |
| 1.10 | Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию | Наличие |
| 1.11 | Инструктаж специалистов работе на поставляемом оборудовании | Наличие |
| 1.12 | Срок поставки и ввода в эксплуатацию | Не более 30 дней с момента подписания контракта |
| - Технические и функциональные характеристики |  |  |
| 2 | Тип исполнения | Настольный |
|  | Тип электродвигателя бесщеточный | Наличие |
|  | Электропитание | 220 В/50 Гц |
|  | Цифровая индикация скорости и времени | Наличие |
|  | Диапазон скорости вращения | От 500 до 3000 об/мин |
|  | Шаг установки скорости | Не более 50 об/мин |
|  | Относительное центробежное ускорение | Не менее 1800 G |
|  | Максимальный размер применяемых пробирок | Не менее 62х115 мм |
|  | Максимальный объем применяемых пробирок | Не менее 180 мл |
|  | Регулировка времени работы | От 1 до 99 мин |
|  | Уровень звуковой мощности на расстоянии 1 м | Не более 65 дБ |
|  | Датчик дисбаланса | Наличие |
|  | Двухрежимная регулировка скорости (обороты в минуту или относительное центробежное ускорение) | Наличие |
|  | Экстренный электронный тормоз | Наличие |
|  | Время аварийного торможения | Не более 20 с |
|  | Автоматическая блокировка крышки при вращении ротора | Наличие |
|  | Ротор с качающимися стаканами | Наличие |
|  | Адаптеры для 48 вакуумных пробирок емкостью 10 мл | Наличие |
|  | Габаритные размеры | Не более 550 х 500 х 300 мм |
|  | Вес | Не более 45 кг |
|  | Потребляемая мощность | Не более 360 VA |

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 26.09.2017 г. 16.00 по местному времени.

Исполнитель:

Начальник отдела по сервисному обслуживанию оборудования Егоров К.П., тел. (391) 220-02-91