| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| «21» 09. 2017 г. №531-2017 На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

### КГБУЗ «Краевая клиническая больница» просит направить коммерческое предложение на право поставки диагностического медицинского оборудования:

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Суточный монитор артериального давления (указать модель в соответствии с регистрационным удостоверением) | 10 шт. |

| Наименование параметра | Наличие функции или требуемая величина параметра |
| --- | --- |
| - Общие требования |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Приложить копию к заявке |
| Декларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие при поставке |
| Сертификат об утверждении типа средств измерений | Наличие при поставке |
| Свидетельство государственной поверки (для средств измерения) | Наличие при поставке |
| Паспорт на изделие, инструкция по эксплуатации и программное обеспечение на русском языке | Наличие при поставке |
| Инструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации | Наличие при поставке |
| Техническая (сервисная) документация | Наличие при поставке |
| Доставка до места монтажа | Наличие |
| Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию | Наличие |
| Инструктаж специалистов работе на поставляемом оборудовании | Наличие |
| Срок поставки и ввода в эксплуатацию | Не более 30 дней с момента заключения контракта |
| Гарантия, подтвержденная производителем | Не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| - Технические и функциональные характеристики |  |
| 2.1. Суточный монитор для измерения артериального давления АД крови (неинвазивного) | Наличие |
| Метод измерения артериального давления осциллометрический или аускультативный | Наличие |
| Длительность мониторирования | Не менее 24 час |
| Диапазон программной установки промежутка времени между двумя измерениями АД | От 10 до 120 минут |
| Количество измерений, сохраняемых в мониторе АД | Не менее 200 |
| Внеплановый запуск измерения, остановка измерения | Наличие |
| Масса монитора (без элементов питания) | Не более 190 граммов |
| Защита аппарата от разряда дефибриллятора с соответствующей стандартной маркировкой на корпусе монитора АД | Наличие |
| Класс электробезопасности с маркировкой на корпусе монитора | Не менее BF |
| Питание от стандартных элементов питания типоразмера АА | Наличие |
| Внешнее зарядное устройство для аккумуляторов количеством | Не менее 3 шт. |
| Передача данных суточного мониторирования с монитора АД на рабочую станцию по кабелю связи USB или Bluetooth | Наличие |
| Для обеспечения безопасности пациента при мониторировании конструкция регистратора должна предусматривать дублирующий процессор, дублирующий датчик и дублирующий клапан | Наличие |
| Составной пневмошланг из двух частей, соединённых между собой посредством герметичного пневматического разъёма байонетного типа | Наличие |
| Конструкция пневмошланга должна обеспечивать штатное многократное отсоединение-присоединение его частей в процессе эксплуатации | Наличие |
| Пневматический разъём пневмошланга должен позволять свободное вращение составных частей байонетного разъёма без потери герметичности для предотвращения перекручивания пневмошланга манжеты. | Наличие |
| Общая длина пневмошланга для соединения манжеты с регистратором | Не менее 100 см |
| 2.2. Программное обеспечение для анализа результатов исследования | Наличие |
| Представление результатов в виде таблиц, графиков и гистограмм с функцией их редактирования | Наличие |
| Редактирование данных пациента, результатов, графиков и комментариев | Наличие |
| Расчет основных статистических показателей результатов исследования: средние значения САД, ДАД, СрАД, ЧСС за сутки, день, ночь и дополнительный интервал, вариабельность АД, индекс времени САД и ДАД, индекс площади САД и ДАД | Наличие |
| Расчет среднего пульсового АД | Наличие |
| Распечатка дневника пациента с автоматическим внесением данных пациента | Наличие |
| Исключение ошибочных измерений из анализа с автоматической коррекцией всех результатов анализа | Наличие |
| Автоматическая настройка нормативных значений АД для анализа данных СМАД в детском режиме | Наличие |
| Последовательное сравнение разных регистраций одного пациента | Наличие |
| Настройка цветовой гаммы представления результатов мониторинга | Наличие |
| Программное обеспечение для анализа данных суточного мониторирования АД позволяет изменять язык меню ПО c русского на английский для передачи данных исследования в клиники за пределы России | Наличие |
| Установка программного обеспечения на трёх рабочих местах заказчика | Наличие |
| - Комплект поставки на единицу оборудования |  |
| Носимый монитор АД с чехлом и двумя ремнями | 1 шт. |
| Устройство для связи монитора АД с рабочей станцией | 1 шт. |
| Программное обеспечение для анализа результатов исследования | 1 шт. |
| Съёмная пневмокамера для манжеты плечевой с диапазоном обхвата от 24 до 32 см | 1 шт. |
| Съёмный чехол для манжеты плечевой с диапазоном обхвата от 24 до 32 см | 2 шт. |
| Съёмная пневмокамера для манжеты плечевой с диапазоном обхвата от 28 до 40 см | 1 шт. |
| Съёмный чехол для манжеты плечевой с диапазоном обхвата от 28 до 40 см | 2 шт. |
| Съёмная пневмокамера для манжеты плечевой с диапазоном обхвата от 38 до 50 см | 1 шт. |
| Съёмный чехол для манжеты плечевой с диапазоном обхвата (плеча) от 38 до 50 см | 2 шт. |
| Зарядное устройство | 1 шт. |
| Аккумуляторы типоразмера АА | 4 шт. |
| Пневмошланг для соединения манжеты с регистратором | 6 шт. |
| Метр для измерения антропометрических данных | 1 шт. |
| Паспорт технический на монитор АД | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

Цена должна быть указана в рублях с учетом доставки  до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 25.09.2017 г. в 16.00 по местному времени.

Исполнитель:

Начальник отдела по сервисному обслуживанию оборудования Егоров К.П., тел. (391) 220-02-91