| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 05.06.2017 г. №. На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки дефибриллятора согласно прилагаемому описанию объекта закупки:

Описание объекта закупки

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дефибриллятор (указать модель в соответствии с регистрационным удостоверением) | 2 шт. |

| № | Наименование параметра | Наличие функции или требуемая величина параметра |
| --- | --- | --- |
| - Общие требования |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Приложить копию к заявке |
| 1.2 | Декларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие при поставке |
| 1.5 | Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие при поставке |
| 1.6 | Инструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации | Наличие при поставке |
| 1.7 | Техническая (сервисная) документация | Наличие при поставке |
| 1.8 | Гарантия, подтвержденная производителем | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 1.9 | Доставка до места монтажа | Наличие |
| 1.10 | Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию | Наличие |
| 1.11 | Инструктаж специалистов работе на поставляемом оборудовании | Наличие |
| 1.12 | Срок поставки и ввода в эксплуатацию | Не более 30 дней с момента подписания контракта |
| - Технические и функциональные характеристики |  |  |
| 2.1 | Внешний дефибриллятор с питанием от сети 220 В и аккумулятора | Наличие |
| 2.2 | ## Форма импульса | Монофазный демпфированный синусоидальный |
| 2.3 | Энергетические ступени (при импедансе 50 Ом), выбор энергии в ручном режиме | 20, 50, 100, 160, 250, 360 Дж |
| 2.4 | Время накопления энергии для разряда мощностью 360 Дж | Не более 7 сек |
| 2.5 | Функция автоматического сброса набранной энергии, если разряд не произведен в течение 15 сек | Наличие |
| 2.6 | Готовность к проведению разряда сопровождается звуковым сигналом | Наличие |
| 2.7 | ## Режим работы | Ручной асинхронный |
| 2.8 | ## Пара многоразовых внешних электродов для дефибрилляции («утюги»), взрослые  8 см и встроенные в них детские  5 см | Наличие |
| 2.9 | Индикация состояния прибора через светодиоды и акустические сигналы | Наличие |
| 2.10 | Питание от сети переменного тока 220 В и от встроенной аккумуляторной̆ батареи | Наличие |
| 2.11 | Время полной зарядки батареи | Не более 3,5 час. |
| 2.12 | Индикация степени зарядки аккумулятора (сигнализация при низком уровне зарядки) | Наличие |
| 2.13 | Количество дефибрилляций по 360 Дж при полностью заряженном аккумуляторе | Не менее 35 |
| 2.14 | Количество резервных дефибрилляций по 360 Дж после сигнала "аккумулятор разряжен" | Не менее 10 |
| 2.15 | Функция самотестирования прибора | Наличие |
| 2.16 | Габаритные размеры | Не более 40х12х48 см |
| 2.17 | Вес | Не более 9 кг |
| 2.18 | Гель электродный, тюбик 60 г | 1 шт. |

Цена должна быть указана в рублях с учетом доставки  до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 08.06.2017 г. в 16.00 по местному времени.

Исполнитель:

Начальник отдела по сервисному обслуживанию оборудования Егоров К.П., тел. (391) 220-02-91