| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 04.07.2017 г. №. На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

### КГБУЗ «Краевая клиническая больница» просит направить коммерческое предложение на право поставки облучателей-рециркуляторов воздуха ультрафиолетовых бактерицидных настенных:

| Наименование параметра | Наличие функции или требуемая величина параметра |
| --- | --- |
| - Общие требования |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Приложить копию к заявке |
| Декларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие при поставке |
| Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие при поставке |
| Инструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации | Наличие при поставке |
| Техническая (сервисная) документация | Наличие при поставке |
| Гарантия, подтвержденная производителем | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| Доставка до склада заказчика | Наличие |
| Срок поставки | Не более 30 дней с момента заключения контракта |
| 2. Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара: |  |
| Область применения: обеззараживание воздуха помещений I-V и II-V категорий лечебно-профилактических учреждений в присутствии людей |  |
| 2.1. Облучатель-рециркулятор для помещений I-V категорий (указать модель в соответствии с регистрационным удостоверением) | 2 шт. |
| Технические и функциональные характеристики облучателя-рециркулятора для помещений I-V категорий: |  |
| Исполнение | настенное |
| Бактерицидная эффективность | не менее 99,9 % |
| Производительность | не менее 90 м3 |
| Источник излучения - ртутная газоразрядная лампа низкого давления с трубчатой стеклянной колбой, безозоновая | наличие |
| Мощность одной лампы | не менее 15 Вт |
| Количество ламп в облучателе | не менее 5 шт. |
| Срок службы ламп | не менее 9000 часов |
| Номинальная длина волны излучения | 253,7 нм |
| Работает в присутствии людей (закрытого типа) | наличие |
| Счетчик часов отработанного времени ламп, обнуление при замене ламп | наличие |
| Индивидуальная сигнализация выхода из строя ультрафиолетовых ламп и вентиляторов | наличие |
| Потребляемая мощность от сети 220 В/50 Гц | не более 150 Вт |
| Уровень шума | не более 46 дБ |
| Фильтровальный блок на входе со сменным воздушным фильтром устанавливается посредством упругих фиксаторов-защелок | наличие |
| Наличие сменных воздушных фильтров | не менее 12 шт. на единицу товара |
| Конструкция корпуса рециркулятора позволяет проводить замену воздушного фильтра без применения инструмента | наличие |
| Габариты | не более 90х40х145 см |
| Вес | не более 5 кг |
| 2.2. Облучатель-рециркулятор для помещений II-V категорий (указать модель в соответствии с регистрационным удостоверением) | 13 шт. |
| Технические и функциональные характеристики облучателя-рециркулятора для помещений II-V категорий: |  |
| Исполнение | настенное |
| Бактерицидная эффективность | не менее 99,0 % |
| Производительность | не менее 90 м3 |
| Источник излучения - ртутная газоразрядная лампа низкого давления с трубчатой стеклянной колбой, безозоновая | наличие |
| Мощность одной лампы | не менее 15 Вт |
| Количество ламп в облучателе | не менее 3 шт. |
| Срок службы ламп | не менее 9000 часов |
| Номинальная длина волны излучения | 253,7 нм |
| Работает в присутствии людей (закрытого типа) | наличие |
| Счетчик часов отработанного времени ламп, обнуление при замене ламп | наличие |
| Индивидуальная сигнализация выхода из строя ультрафиолетовых ламп и вентиляторов | наличие |
| Потребляемая мощность от сети 220 В/50 Гц | не более 100 Вт |
| Уровень шума | не более 46 дБ |
| Фильтровальный блок на входе со сменным воздушным фильтром устанавливается посредством упругих фиксаторов-защелок | наличие |
| Наличие сменных воздушных фильтров | не менее 12 шт. на единицу товара |
| Конструкция корпуса рециркулятора позволяет проводить замену воздушного фильтра без применения инструмента | наличие |
| Габариты | не более 90х40х145 см |
| Вес | не более 5,2 кг |

Цена должна быть указана в рублях с учетом доставки  до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 06.07.2017 г. в 16.00 по местному времени.

Исполнитель: Начальник отдела по сервисному обслуживанию оборудования Егоров К.П., тел. (391) 220-02-91