| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| «02»10.2017 г. №553-2017 На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

### КГБУЗ «Краевая клиническая больница» просит направить коммерческое предложение на право поставки диагностического медицинского оборудования:

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электрокардиограф (указать модель в соответствии с регистрационным удостоверением) | 4 шт. |

| Наименование параметра | Наличие функции или требуемая величина параметра |
| --- | --- |
| Общие требования |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Приложить копию к заявке |
| Декларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие при поставке |
| Сертификат об утверждении типа средств измерений (для средств измерения) | Наличие при поставке |
| Свидетельство государственной поверки (для средств измерения) | Наличие при поставке |
| Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие при поставке |
| Инструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации | Наличие при поставке |
| Техническая (сервисная) документация | Наличие при поставке |
| Доставка до места монтажа | Наличие |
| Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию | Наличие |
| Инструктаж специалистов работе на поставляемом оборудовании | Наличие |
| Срок поставки и ввода в эксплуатацию | Не более 30 дней с момента заключения контракта |
| Гарантия, подтвержденная производителем | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| Технические и функциональные характеристики |  |
| Регистрация 12 стандартных отведений ЭКГ | Наличие |
| Группы отведений | Стандартное представление и по Кабрера |
| Режимы регистрации ручной и автоматический | Наличие |
| Чувствительность 1/4; 1/2; 1; 2 см/мВ или автоматическая | Наличие |
| Измерения: - сердечный ритм; - интервал R-R; - интервал QRS; - время QT; - электрическая ось; - SV1, RV5(6) | Наличие |
| Фильтр сети для частот 50/60 Гц со степенью подавления -20 дБ | Наличие |
| Фильтр мышечный для частот 25/35 Гц со степенью подавления -3 дБ | Наличие |
| Фильтр дрейфа базовой линии для частот 0,25/0,35 Гц со степенью подавления -3 дБ | Наличие |
| Частотный диапазон регистрируемых сигналов | От 0,05 до 150 Гц |
| Напряжение поляризации на входе в диапазоне | От -550 до +550 мВ |
| Коэффициент ослабления синфазного сигнала | Не менее 103 дБ |
| Частота дискретизации | Не менее 8000 Гц/канал |
| Разрядность аналого-цифрового преобразователя | Не менее 18 бит |
| Режимы самотестирования: - тест встроенного ЭКГ, - тестирование печати, - тест клавиатуры, - тест сенсорного ЖК- экрана, - тестирование звуковых сигналов | Наличие |
| Постоянная времени | Не более 3,2 сек |
| Входной импеданс | Не менее 50 МОм |
| Уровень внутренних шумов | Не более 20 мкВ |
| Калибровочное напряжение | 1 мВ ± 2% |
| Дисплей жидкокристаллический сенсорный | Наличие |
| Размер дисплея | Не менее 115 х 86 мм |
| Разрешающая способность дисплея | Не менее 320 х 240 точек |
| Одновременное отображение на дисплее 3; 6; 12 каналов | Наличие |
| Меню на русском языке | Наличие |
| Встроенный принтер | Наличие |
| Система записи | Термографическая матричная |
| Скорость печати 5; 10; 12,5; 25; 50 мм/сек | Наличие |
| Разрешающая способность записи | Не менее 8 точек/мм |
| Количество регистрируемых каналов 3; 3+1; 6 | Наличие |
| Объём внутренней памяти | Не менее 128 обследований |
| Анализ, интерпретация | Наличие |
| Анализ аритмии | Наличие |
| Питание от сети и от аккумулятора | Наличие |
| Потребляемая мощность | Не более 80 Вт |
| Аккумулятор и зарядное устройство | Встроенные |
| Время работы от аккумулятора | Не менее 90 минут непрерывной регистрации |
| Определение пейсмейкера | Наличие |
| Защита от дефибрилляции в кабеле пациента | Наличие |
| Подключение к компьютеру через порт RJ-45 | Наличие |
| Габариты | Не более 260 x 210 x 65 мм |
| Вес | Не более 2,5 кг |
| Комплект поставки |  |
| Электрокардиограф | 1 шт. |
| Кабель пациента 10-электродный | 1 шт. |
| Электроды для конечностей | 4 шт. |
| Электроды грудные | 6 шт. |
| Регистрационная бумага | 1 шт. |
| Сетевой кабель | 1 шт. |
| Гель для ЭКГ | 1 шт. |

Цена должна быть указана в рублях с учетом доставки  до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 05.10.2017 г. в 16.00 по местному времени.

Исполнитель:

Начальник отдела по сервисному обслуживанию оборудования Егоров К.П., тел. (391) 220-02-91