| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 08.09.2017 г. №.__________ На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки устройства для реабилитации:

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Горка взрослая для ходьбы (указать модель в соответствии с регистрационным удостоверением) | 1 шт. |

| № | Наименование параметра | Наличие функции или требуемая величина параметра |
| --- | --- | --- |
| - Общие требования |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Приложить копию к заявке |
| 1.2 | Декларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие при поставке |
| 1.5 | Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие при поставке |
| 1.6 | Инструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации | Наличие при поставке |
| 1.7 | Техническая (сервисная) документация | Наличие при поставке |
| 1.8 | Гарантия, подтвержденная производителем | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 1.9 | Доставка до места монтажа | Наличие |
| 1.10 | Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию | Наличие |
| 1.11 | Инструктаж специалистов работе на поставляемом оборудовании | Наличие |
| 1.12 | Срок поставки и ввода в эксплуатацию | Не более 30 дней с момента заключения контракта |
| - Технические и функциональные характеристики |  |  |
| 2.1 | Горка имеет две взаимно перпендикулярные лестничные секции со ступенями разной высоты и центральную площадку | Наличие |
| 2.2 | Высота | Не менее 137 см в нижнем положении поручней |
| 2.3 | Поручни лестничных секций съемные с возможностью регулировки по высоте. Ход регулировки | От 0 до 20 см |
| 2.4 | Общий вес горки | Не более 120 кг |
| 2.5 | Максимальный вес пациента | Не более 150 кг |
| 2.6 | Лестничная секция передняя | Наличие |
| 2.6.1 | Количество ступенек | 3 шт. |
| 2.6.2 | Длина ступеньки | 80 ± 1 см |
| 2.6.3 | Ширина ступеньки | 30 ± 1 см |
| 2.6.4 | Высота ступенек | 15 ± 0,5 см |
| 2.7 | Лестничная секция боковая | Наличие |
| 2.7.1 | Количество ступенек | 2 шт. |
| 2.7.2 | Длина ступеньки | 80 ± 1 см |
| 2.7.3 | Ширина ступеньки | 30 ± 1 см |
| 2.7.4 | Высоты ступенек | 20 ± 0,5 см |
| 2.8 | Центральная секция | Наличие |
| 2.8.1 | Длина | 80 ± 1 см |
| 2.8.2 | Ширина | 80 ± 1 см |
| 2.8.3 | Высота | 60 ± 1 см |
| 2.9 | Материалы |  |
| 2.9.1 | Рама из окрашенной стальной профильной трубы | Сечение от 4x4 см до 5х5 см |
| 2.9.2 | Поручни из окрашенной стальной круглой трубы | Диаметр от 3,8 см до 4,0 см |
| 2.9.3 | Лестничные и центральные секции - противоскользящий HPL-пластик | Толщина от 10 до 12 мм |

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 14.09.2017 г. 16.00 по местному времени.

Исполнитель:

Начальник отдела по сервисному обслуживанию оборудования Егоров К.П., тел. (391) 220-02-91