| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| «03»октября 2017 г. № 558-2017 На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

### КГБУЗ «Краевая клиническая больница» просит направить коммерческое предложение на право поставки медицинского оборудования:

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Противопролежневая система (указать модель в соответствии с регистрационным удостоверением) | 15 шт. |

| № | Наименование параметра | Наличие функции или требуемая величина параметра |
| --- | --- | --- |
| - Общие требования |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Приложить копию к заявке |
| 1.2 | Декларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие при поставке |
| 1.5 | Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие при поставке |
| 1.6 | Инструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации | Наличие при поставке |
| 1.7 | Техническая (сервисная) документация | Наличие при поставке |
| 1.8 | Гарантия, подтвержденная производителем | Не менее 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 1.9 | Доставка до места монтажа | Наличие |
| 1.10 | Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию | Наличие |
| 1.11 | Инструктаж специалистов работе на поставляемом оборудовании | Наличие |
| 1.12 | Срок поставки и ввода в эксплуатацию | Не более 30 дней с момента подписания контракта |
| - Технические и функциональные характеристики |  |  |
| 2.1 | ## Система состоит из воздушного компрессора с блоком управления и ячеистого надувного матраса, соединяемых посредством воздушных шлангов | Наличие |
|  | ## Статический режим, регулировка уровня жесткости матраса в зависимости от веса пациента | Наличие |
|  | ## Количество контуров ячеек | Не менее 2 |
| 2.2 | Ячеистый матрас: | Наличие |
|  | материал – нетоксичный гипоаллергенный поливинилхлорид, соответствующий требованиям обработки и дезинфекции | Наличие |
|  | куполообразные ячейки с вентиляционными отверстиями | Наличие |
|  | габариты | Не менее 200*90*7 см |
|  | максимальная нагрузка | Не менее 135 кг |
|  | ремонтный комплект, включающий клей и заплатки | Наличие |
| 2.3 | Воздушный компрессор: | Наличие |
|  | ручная регулировка давления | Наличие |
|  | периодичность цикла | Не более 12 минут |
|  | непрерывный 24-часовой режим работы | Наличие |
|  | давление в диапазоне | От 50 до 110 мм рт. ст |
|  | уровень шума | Не более 28 дБ |
|  | электропитание | 220 В/50 Гц |
|  | габариты | Не более 28*15*10 см |
|  | воздушный фильтр | Наличие |

Цена должна быть указана в рублях с учетом доставки  до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 05.10.2017 г. в 16.00 по местному времени.

Исполнитель:

Начальник отдела по сервисному обслуживанию оборудования Егоров К.П., тел. (391) 220-02-91