| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 05.06.2017 г. №. На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

### КГБУЗ «Краевая клиническая больница» просит направить коммерческое предложение на право поставки диагностического медицинского оборудования - комплекса компьютерного нейрофизиологического для исследования ЭМГ, РГ, ОАЭ и ВП со встроенной функциональной клавиатурой (компьютерный электронейромиограф) "Нейро-МВП-5" (Скайбокс), или эквивалента согласно прилагаемому описанию объекта закупки:

Описание объекта закупки

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс компьютерный нейрофизиологический для исследования ЭМГ, РГ, ОАЭ и ВП со встроенной функциональной клавиатурой (компьютерный электронейромиограф) | 1 комплект |

| Наименование параметра | Наличие функции или требуемая величина параметра |
| --- | --- |
| Назначение прибора - электронейромиографические исследования, регистрация и анализ вызванных потенциалов мозга |  |
| Общие требования |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Приложить копию к заявке |
| Декларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие при поставке |
| Сертификат об утверждении типа средств измерений | Наличие при поставке |
| Свидетельство государственной поверки (для средств измерения) | Наличие при поставке |
| Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие при поставке |
| Инструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации | Наличие при поставке |
| Техническая (сервисная) документация | Наличие при поставке |
| Доставка до места монтажа | Наличие |
| Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию | Наличие |
| Инструктаж специалистов работе на поставляемом оборудовании | Наличие |
| Срок поставки и ввода в эксплуатацию | Не более 60 дней с момента заключения контракта |
| Гарантия, подтвержденная производителем | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| Стимуляционная миография |  |
| Исследование скорости распространения возбуждения по двигательным волокнам, с автоматическим расчетом резидуальной латентности | Наличие |
| Исследование скорости распространения возбуждения по чувствительным волокнам (антидромная, ортодромная методики) | Наличие |
| Комбинированная проба СРВ (моторный и сенсорный ответ) | Наличие |
| Исследование F-волны |  |
| Исследование H-рефлекса | Наличие |
| Исследование Н-рефлекса при парной стимуляции | Наличие |
| Коллизия моторного и сенсорного проведения | Наличие |
| Сенсорный инчинг | Наличие |
| Моторный инчинг | Наличие |
| Ритмическая стимуляция | Наличие |
| Декремент-тест (ритмическая стимуляция) | Наличие |
| Стимуляция по произвольно заданному алгоритму любой длительности | Наличие |
| Проба с тетанизацией | Наличие |
| Игольчатая миография |  |
| Исследование спонтанной активности мышц при игольчатом отведении | Наличие |
| Автоматическая классификация феноменов спонтанной активности: фасцикуляций, фибрилляций, положительных острых волн | Наличие |
| Исследование интерференционной кривой при тоническом напряжении мышц при игольчатом отведении | Наличие |
| Регистрация и анализ спонтанной активности и интерференционной ЭМГ в одной пробе | Наличие |
| Турно-амплитудный анализ интерференционной кривой | Наличие |
| Анализ коротких сегментов и огибающей интерференционной кривой | Наличие |
| Возможность регистрации одновременно ПДЕ и спонтанной активности | Наличие |
| Исследование потенциалов двигательной единицы (ПДЕ) | Наличие |
| Автоматический поиск ПДЕ (multi-MUP) | Наличие |
| Регистрация ПДЕ без синхронизации по триггеру | Наличие |
| Регистрация ПДЕ с синхронизацией по триггеру | Наличие |
| Регистрация ПДЕ с онлайн-выделением потенциалов | Наличие |
| Усреднение ПДЕ | Наличие |
| Регистрация ЭМГ одиночного мышечного волокна (джиттер) с помощью специальной иглы для одиночного мышечного волокна | Наличие |
| Регистрация ЭМГ одиночного мышечного волокна (джиттер) с помощью концентрической иглы для ПДЕ | Наличие |
| Регистрация ЭМГ одиночного мышечного волокна со стимуляцией | Наличие |
| Регистрация ЭМГ одиночного мышечного волокна с онлайн-выделением пар | Наличие |
| Вызванные потенциалы мозга |  |
| Исследование зрительных вызванных потенциалов на вспышку света | Наличие |
| Исследование зрительных вызванных потенциалов на обращаемый паттерн | Наличие |
| Исследование слуховых коротколатентных вызванных потенциалов | Наличие |
| Исследование слуховых среднелатентных вызванных потенциалов | Наличие |
| Исследование слуховых длиннолатентных вызванных потенциалов | Наличие |
| Исследование соматосенсорных коротколатентных вызванных потенциалов | Наличие |
| Исследование соматосенсорных длиннолатентных вызванных потенциалов | Наличие |
| Исследование вестибулярных миогенных вызванных потенциалов | Наличие |
| Исследование когнитивных вызванных потенциалов (Р300, CNV, MMN) | Наличие |
| Специальные методики |  |
| Исследование мигательного рефлекса | Наличие |
| Исследование вызванного кожного симпатического потенциала (кожно-гальванической реакции) | Наличие |
| Сакральный рефлекс | Наличие |
| Бульбокавернозный рефлекс | Наличие |
| Оценка количества двигательных единиц (MUNE): инкрементальный метод и методом декомпозиции ПДЕ | Наличие |
| Транскраниальная магнитная стимуляция | Наличие |
| Исследование времени центрального моторного проведения | Наличие |
| Исследование М-ответа на магнитную стимуляцию | Наличие |
| Тест с тройной стимуляцией (TST) | Наличие |
| Программное обеспечение |  |
| Одновременный просмотр на экране нескольких обследований или нескольких проб одного обследования | Наличие |
| Встроенный редактор протокола обследования | Наличие |
| Автоматическая генерация протокола обследования (основные результаты исследования и словесное описание) с возможностью дальнейшего редактирования | Наличие |
| Возможность включения в протокол обследования графиков, рисунков и таблиц | Наличие |
| Возможность немодального ввода, т.е. выполнения других действий (например анализа ранее записанных кривых) одновременно с регистрацией сигналов | Наличие |
| Свободное масштабирование всех элементов интерфейса (меню, панелей инструментов, графиков, окон, таблиц, и т.п.) | Наличие |
| Возможность создания своих панелей инструментов, настройка их внешнего вида | Наличие |
| Возможность присвоения любых «горячих» клавиш любым командам меню | Наличие |
| База медицинских норм по основным параметрам (скорости, латентности, амплитуды и т.д.) для основных нервов и мышц, зависящих от пола и возраста пациента | Не менее: 50 нервов и корешков 50 мышц |
| Иллюстрированная система контекстных экранных подсказок по проведению обследований: точки наложения электродов, точки стимуляции, правила измерения расстояний и т.п. | Наличие |
| Операционная система | Windows Vista, Windows 7, 8 (32, 64 бит) |
| Технические параметры |  |
| Количество одновременно регистрируемых физических каналов ЭМГ, ВП | Не менее 5 |
| Интерфейс подключения к компьютеру | USB |
| Отсутствие необходимости установки дополнительных плат в компьютер | Наличие |
| Безопасность | тип BF |
| Программное задание частоты квантования | Наличие |
| Максимальная частота квантования сигнала, передаваемого в ПК для анализа | Не менее 100 кГц |
| Разрядность АЦП | Не менее 24 бит |
| Уровень внутренних шумов, приведенных ко входу (действующее значение) | Не более 0,5 мкВ |
| Входное сопротивление | Не менее 2000 МОм |
| Входная емкость усилителей | Не более 18 пФ |
| Нижняя граница полосы пропускания | Не уже 0,05–3000 Гц |
| Верхняя граница полосы пропускания | Не уже 10–20000 Гц |
| Чувствительность | Не уже 0,05 мкВ/дел - 50 мВ/дел |
| Скорость развёртки | Не уже 0,1 мс/дел - 20 с/дел |
| Отключаемый режекторный фильтр (рекурсивный, адаптивный) | 50 Гц |
| Синхровход для подключения стимуляторов сторонних фирм | Наличие |
| Характеристики токового стимулятора |  |
| Количество каналов | Не менее 4 (два стимулятора, по два выхода на каждый) |
| Амплитуда тока | Не уже 0,2–100 мА |
| Длительность стимула | Не уже 0,1–5 мс |
| Форма стимула | прямоугольник |
| Токовая стимуляция периодическими и случайными одиночными и спаренными импульсами, а также сериями импульсов и стимуляция по заданному алгоритму | Наличие |
| Частота импульсов при периодической стимуляции | Не уже 0,1–200 Гц |
| Межимпульсный интервал при парной стимуляции | Не уже 0,1–500 мс |
| Частота импульсов в серии при стимуляции трейнами | Не уже 10–500 Гц |
| Характеристики фотостимулятора |  |
| Независимое управление по правому и левому каналу | Наличие |
| Максимальная яркость свечения (для светодиодных очков) | (36000±360) кд/м2 |
| Частота импульсов стимуляции | Не уже 0.01–100 Гц |
| Длительность импульсов стимуляции | Не уже 2–1500 мс |
| Характеристики фоностимулятора |  |
| Уровень стимуляции | Не уже 0–139 дБ SPL |
| Частота импульсов стимуляции | Не уже 0,01–100 Гц |
| Длительность импульсов стимуляции | Не уже 50–50000000 мкс |
| Независимое управление по правому и левому каналу | Наличие |
| Форма стимула: | синусоида, меандр, трапеция, прямоугольник |
| Контралатеральное шумовое маскирование | Наличие |
| Латеральное шумовое маскирование | Наличие |
| Паттерн-стимулятор |  |
| Разрешение | не менее 320х240 точек, не менее 15 цветов |
| Поле предъявления | Весь экран, одна из половин, одна из четвертей, центральная часть |
| Частота стимуляции | Не уже 0,1–10 Гц |
| Вид рисунка | шахматный, горизонтальные (вертикальные) полосы, нарисованный пользователем |
| Комплект поставки |  |
| основной блок | 1 шт. |
| напольная стойка для миографа | 1 шт. |
| держатель миографа | 1 шт. |
| внешний разветвитель USB-порта | 1 шт. |
| сетевой развязывающий трансформатор | 1 шт. |
| кнопка регистрации реакции пациента | 1 шт. |
| комплект отводящих, заземляющих и стимулирующих электродов для реализации всех методик | 1 шт. |
| одноразовый концентрический игольчатый электрод | 25 шт. |
| многоразовый концентрический игольчатый электрод | 2 шт. |
| адаптер для подключения игольчатого электрода | 2 шт. |
| набор стимуляторов: |  |
| зрительный стимулятор (светодиодные очки) | 1 шт. |
| зрительный паттерн-стимулятор | 1 шт. |
| удлинитель SVGA | 1 шт. |
| слуховой стимулятор (аудиометрические наушники) | 1 шт. |
| токовый стимулирующий электрод с фиксированным межэлектродным расстоянием (взрослый) | 1 шт. |
| токовый вилочковый стимулирующий электрод с регулируемым межэлектродным расстоянием и поворотным механизмом | 1 шт. |
| звуковая колонка | 2 шт. |
| измерительная рулетка | 1 шт. |
| электродная клеящая паста | 1 шт. |
| абразивная паста для подготовки кожи | 1 шт. |
| электродный гель | 1 шт. |
| программное обеспечение для реализации всех указанных методик | Наличие |
| руководство по эксплуатации | Наличие |
| руководство пользователя | Наличие |
| методические указания | Наличие |
| методика поверки | Наличие |
| сумка для переноски | Наличие |
| Дополнительный комплект поставки |  |
| компьютер с ж/к монитором | Наличие |
| лазерный принтер | Наличие |
| тележка для размещения оборудования | Наличие |

Цена должна быть указана в рублях с учетом доставки  до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 08.06.2017 г. в 16.00 по местному времени.

Исполнитель:

Начальник отдела по сервисному обслуживанию оборудования Егоров К.П., тел. (391) 220-02-91