| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 08.09.2017 г. №.__________ На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки оборудования для реабилитации:

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стол-вертикализатор односекционный с электроприводом (указать модель в соответствии с регистрационным удостоверением) | 1 шт. |

| № | Наименование параметра | Наличие функции или требуемая величина параметра |
| --- | --- | --- |
| - Общие требования |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Приложить копию к заявке |
| 1.2 | Декларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие при поставке |
| 1.5 | Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие при поставке |
| 1.6 | Инструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации | Наличие при поставке |
| 1.7 | Техническая (сервисная) документация | Наличие при поставке |
| 1.8 | Гарантия, подтвержденная производителем | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 1.9 | Доставка до места монтажа | Наличие |
| 1.10 | Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию | Наличие |
| 1.11 | Инструктаж специалистов работе на поставляемом оборудовании | Наличие |
| 1.12 | Срок поставки и ввода в эксплуатацию | Не более 30 дней с момента заключения контракта |
| - Технические и функциональные характеристики |  |  |
| 2.1 | Односекционное ложе | Наличие |
| 2.2 | Односекционная подставка для ног из нескользящего материала с регулируемым углом наклона | Наличие |
| 2.3 | Электрическая регулировка угла наклона ложа, установка его из горизонтального положения в вертикальное | Наличие |
| 2.4 | Электрическая регулировка высоты в диапазоне | От 45 до 80 см |
| 2.5 | Упоры для рук из нержавеющей стали с бесступенчатой регулировкой по высоте | Наличие |
| 2.6 | Два узких ремня для фиксации пациента и один широкий ремень для крепления ног | Наличие |
| 2.7 | Индивидуально блокирующиеся колеса, номинальные диаметр | 125 мм |
| 2.8 | Центрально-блокирующиеся колеса | Наличие |
| 2.9 | Аккумуляторная батарея | Наличие |
| 2.10 | Ручная регулировка для экстренного привода стола в горизонтальное положение | Наличие |
| 2.11 | Материал покрытия из качественного кожзаменителя | Наличие |
| 2.12 | Закругленные формы стола для безопасности использования | Наличие |
| 2.13 | Максимальная нагрузка | Не менее 200 кг |
| 2.14 | Максимальная нагрузка при работе от аккумулятора | Не менее 130 кг |
| 2.15 | Электропитание | 220 В, 50 Гц |

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 14.09.2017 г. 16.00 по местному времени.

Исполнитель:

Начальник отдела по сервисному обслуживанию оборудования Егоров К.П., тел. (391) 220-02-91