| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 15.06.2017 г. №.б/н На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право оказание услуги на регламентное техническое обслуживание автоматических гематологических анализаторов XТ-4000i – 1 шт. и XТ-2000i -1 шт. производства «Сисмекс Корпорэйшн», Япония с заменой комплектующих изделий и запасных частей.

- Описание объекта закупки

| № | Для выполнения работ и (или) услуг с использованием товара |
| --- | --- |
| 1 | Наименование работ и (или) услуг: Регламентное техническое обслуживание автоматических гематологических анализаторов производства «Сисмекс Корпорэйшн», Япония |
| 2 | 2. Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг |
|  | Техническое обслуживание автоматических гематологических анализаторов XТ-4000i – 1 шт. и XТ-2000i -1 шт. производства «Сисмекс Корпорэйшн», Япония, с заменой запасных частей |
|  | 2.1. Техническое обслуживание компрессора: - Очистка снаружи и внутри; - Проверка и очистка цилиндров головок компрессора; - Замена уплотнений – 1 комплект; - Проверка трубок на загрязнения и повреждения, замена в случае необходимости; - Проверка уровня давления на соответствие нормативным регламентным параметрам; - Проверка мест соединений трубок |
|  | 2.2. Техническое обслуживание пневматической системы анализатора: - Очистка снаружи и внутри; - Проверка и чистка линий давления и вакуума; - Проверка вакуумного регулятора, чистка; - Проверка уровня давления на соответствие нормативным регламентным параметрам; - Проверка уровня вакуума на соответствие нормативным регламентным параметрам; - Чистка камеры-ловушки и проверка на наличие трещин; - Проверка уровня вакуума на соответствие нормативным регламентным параметрам |
|  | 2.3. Техническое обслуживание гидравлической системы Main Unit Hydraulic: - Проверка линии слива (включая Т-соединения) внутри и снаружи анализатора; - Проверка сливных камер (WC1/WC2) и датчиков в них, чистка; - Замена сливных трубок, проходящих под PV 17- 2 (WC1 выход) – 1 комплект; - Замена сливных трубок, проходящих под PV15 (CP Rinse Cup) – 1 комплект; - Замена сливных трубок, проходящих под PV06 (моющий узел ручного режима) – 1 комплект; - Проверка и чистка поворотного клапана SRV и поддона под ним; - Проверка и чистка моющего узла ручного режима; - Проверка всасывающей иглы, замена в случае выявления дефектов – 1 шт.; - Проверка на протечку поршня «WB injector» и замена тефлонового уплотнения – 1 шт.; - Проверка на протечку «sheath injector» и замена «syringe unit No.8 (C2/XE,XT)» – 1 шт.; - Проверка на протечку «FCM injector» и замена «syringe unit No.8 (C2/XE,XT)» – 1 шт.; - Проверка пережимных клапанов под реакционными камерами; - Замена «tube pharmed» под PV40, PV41, PV42 – 1 шт.; - Проверка на переполнение и кристаллизацию реакционных и смесительных камер; - Проверка на переполнение смесительной камеры FBA; - Проверка узла смесительного мотора; - Проверка узла измерения HGB на грязь и повреждения; - Проверка детекторного блока (RBC/PLT) на грязь и повреждения, если RBC- clog> 100 - очистка узла измерения RBC; - Проверка всех трубок на загрязнения и замена в случае необходимости – 1 комплект; - Чистка FCM flowcell; - Проверка и чистка узла прокалывателя; - Проверка иглы прокалывателя и резиновых прокладок, замена в случае необходимости – 1 комплект; - Проверка всасывающей трубки и замена в случае необходимости – 1 шт.; - Проверка механизма прокалывателя, настройка |
|  | 2.4. Техническое обслуживание пробозаборника - Чистка пробозаборника внутри и снаружи; - Проверка и чистка движущихся частей; - Проверка и чистка всех датчиков и микропереключателей |
|  | 2.5. Настройка анализатора - Настройка HGB blank по уровню 20 ± 5; - Настройка RBC-clog по уровню 100 ± 2; - Оптическая регулировка FSC, SSC и SFL; - Настройка чувствительности, BASO-X, DIFF-X, RBC-Y. Используется e-Checklevel 2 в качестве референсного материала; - Проверка настройки чувствительности WBC-Y, DIFF-Y, RBC-X с помощью свежей человеческой крови; - Проверка настройки ClosedMode по отношению к OpenMode; - Проверка настройки чувствительности PLT по уровню assyvalue ± 0,1fl; - Проверка и настройка ID анализатора; - Проверка настройки штативов |
|  | 2.6. Профилактика компьютера IPU: - очистка, проверка настроек монитора |
|  | 2.7. Перечень запасных частей, входящих в регламентный профнабор и подлежащих замене при оказании услуг: |
|  | Биологически совместимая трубка BPT ¼ IN X 1/8 IN, каталожный номер 44264865 (применяется в работе пережимного клапана) – 10 шт. |
|  | Биологически совместимая трубка BPT 1/32 INX 5/32 IN, каталожный номер 44264834 (применяется в работе пережимного клапана) – 4 шт. |
|  | Сальник тефлоновый AR401-P9-XC (предотвращает протекание жидкости из FCM Sheath Syringe или RBC Sheath Syringe через поршень, материал изготовления – фторопласт), каталожный номер 34682197 – 2 шт. |
|  | Резиновый уплотнитель No.81 (служит для уплотнения сальника иглопрокалывателя), каталожный номер 3682441 – 2 шт. |
|  | Сальник резиновый № 18, кольцо, служит для уплотнения сальника поршня системы дозирования, каталожный номер 34665689 – 4 шт. |
|  | Резиновый уплотнитель No.12 (внешний диаметр 5 мм, внутренний – 2 мм, служит для уплотнения сальника поршня FCM Sheath Syringe и RBC Sheath Syringe), каталожный номер 34324625 – 8 шт. |
|  | Прокалыватель № 1 (XE/EU), служит для прокалывания пробирок в автоматическом режиме измерения (материалы изготовления: металл, пластик) – 2 шт. |
| 3 | Требования к качеству работ и (или) услуг: Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и выполненные работы - не менее 3 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - запасные части, комплектующие изделия и материалы, используемые для выполнения работ, должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, не выставочными образцами), заводской сборки, свободными от прав на них третьих лиц и других обременений, не должны быть предметом спора или залога, должны соответствовать техническим условиям, изложенным в паспорте к ним |
| 4 | Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя лицензии на техническое обслуживание медицинской техники (приложить копию к заявке); - техническое обслуживание производится строго в соответствии с технической документацией на данное оборудование с применением инструментов, расходных материалов, программного обеспечения и других средств диагностики, контроля и непосредственного производства работ, разрешенных и рекомендованных производителем оборудования, необходимых для выполнения работ согласно технической документации. |
| 5 | Требования к результатам работ и (или) услуг: составление акта оказанных услуг |
| 6 | Место выполнения работ и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-з, клинико-диагностическая лаборатория гормональных и иммунологических методов исследований |
| 7 | Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – в течение не более 30 дней с момента заключения контракта |

Цена должна быть указана в российских рублях с учетом доставки  запасных частей до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 21.06.2017 г. 16.00 по местному времени.

Исполнитель:

Начальник отдела по сервисному обслуживанию оборудования Егоров К.П., тел. (391) 220-02-91