| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| «18» сентября 2017 г. №523-2017 На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

### КГБУЗ «Краевая клиническая больница» просит направить коммерческое предложение на право поставки диагностического медицинского оборудования:

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Регистратор амбулаторный индивидуальный трехканальный электрокардиографический (указать модель в соответствии с регистрационным удостоверением) | 20 шт. |

| Наименование параметра | Наличие функции или требуемая величина параметра |
| --- | --- |
| Общие требования |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Приложить копию к заявке |
| Декларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие при поставке |
| Сертификат об утверждении типа средств измерений | Наличие при поставке |
| Свидетельство государственной поверки (для средств измерения) | Наличие при поставке |
| Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие при поставке |
| Инструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации | Наличие при поставке |
| Техническая (сервисная) документация | Наличие при поставке |
| Доставка до места монтажа | Наличие |
| Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию | Наличие |
| Инструктаж специалистов работе на поставляемом оборудовании | Наличие |
| Срок поставки и ввода в эксплуатацию | Не более 30 дней с момента заключения контракта |
| Гарантия, подтвержденная производителем | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| Технические и функциональные характеристики |  |
| Число каналов регистрации ЭКГ | Не менее 3 |
| Возможность записи и анализа 2-канальной ЭКГ | Наличие |
| Продолжительность записи с аккумулятором 1800 мАч размера АА | Не менее 96 часов |
| Продолжительность записи с аккумулятором 2700 мАч размера АА | Не менее 7 суток |
| Тип съёмной карты памяти | SD или MMC |
| Запись ЭКГ без потери информации | Наличие |
| Необходимый объем памяти для сохранения 24 ч ЭКГ | Не более 32 Мбайт |
| Передача данных в компьютер по стандарту BlueTooth | Наличие |
| Световая индикация: |  |
| - режим работы регистратора | Наличие |
| - качество сигнала ЭКГ | Наличие |
| - состояние источника питания | Наличие |
| - связь по стандарту BlueTooth | Наличие |
| Возможность установки регистратора без использования компьютера устройства воспроизведения | Наличие |
| Диапазон входных напряжений электрокардиосигналов | От – 5 до + 5 мВ |
| Сохранение рабочих характеристик при постоянном напряжении | 300 ± 10 % мВ |
| Входной импеданс по всем входам | Не менее 10 МОм |
| Полоса пропускания усилителей при неравномерности 3 дБ | От 0,02 до 80 Гц |
| Частота оцифровки сигнала/разрядность АЦП | Не менее 8000 Гц/12 |
| Частота выборки для хранения данных | Не менее 200 Гц |
| Подключение prewired электродов со стандартным разъемом 1,5 мм без дополнительных адаптеров к регистратору | Наличие |
| Число источников питания типоразмера АА | 1 шт. |
| Масса регистратора (с аккумулятором) | Не более 45 (70) граммов |
| Габаритные размеры | Не более 70х70х25 мм |
| Совместимость с системой амбулаторной электрокардиографической «Махаон» по ТУ 9441-050-56723727-2006, имеющейся у заказчика | Наличие |
| Комплект поставки |  |
| Регистратор ЭКГ | 1 шт. |
| Чехол с креплением регистратора к одежде или белью пациента | 1 шт. |
| Комплект проводов отведений (7 шт.) | 1 шт. |
| Карта памяти стандарта SD или MMC | Объём не менее 128 МБ – 1 шт. |
| Комплект электродов одноразовых для длительной регистрации ЭКГ (комплект 30 шт.) | 1 шт. |
| Комплект эксплуатационной документации | 1 шт. |
| Аккумулятор типоразмера AA | 4 шт. |

Цена должна быть указана в рублях с учетом доставки  до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 21.09.2017 г. в 16.00 по местному времени.

Исполнитель:

Начальник отдела по сервисному обслуживанию оборудования Егоров К.П., тел. (391) 220-02-91