## TDSheet
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю
Краевая клиническая больница
ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 220-16-13
Факс: 8 (391) 220-16-23
Е-mail: kkb@ medqorod. ru
Http://wwwwww.kkb1.kkb1. krasu.ru
ОКПО 01913234
ИНН/КПП 2465030876/246501001
07.06.2017 г. №264-2017
На №_________ от ________________
О коммерческом предложении
Уважаемые господа!
Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара:
№ | Номенклатура | Полное описание |  | Ед. изм. | Кол-во
1 | Антеградный бедренный γ-штифт Ø11,0 мм длина 340 мм, левый | Антеградный бедренный γ-штифт бедренный штифт должен изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметры штифтов Ø9; 10; 11 и 12мм. Длина штифтов в диапазоне не менее, чем от 280мм до 440мм. Штифт имеет анатомический изгиб 6˚, соответствующий профилю костно-мозгового канала с точки введения в бедренную кость (с верхушки большого вертела). Штифты для бедренных костей долы быть для правой и левой конечностей. Дистальный конец штифта имеет коническую форму, заканчивающуюся радиусом R4 для предотвращения импиджмент синдрома. В дистальной части расположены отверстие Ø5мм для статического блокирования и паз Ø5×10мм для статического (при косом блокировании) или динамического блокирования. Также дистальная часть должна иметь 4-е продольные канавки от кончика штифта до дистального блокировочного отверстия для предотвращения "поршневого" эффекта при введении. Проксимальная часть штифта для всех типоразмеров имеет диаметр Ø17мм. От края проксимальной части, в медиально-латеральном направлении, расположены два отверстия. Одно отверстие Ø11мм под углом 130˚ для блокируемого шеечного винта или блокируемого 4-х лопастного спирального клинка. Для обеспечения более физиологичного распределения вертикальной нагрузки по оси бедра отверстие Ø11мм с латеральной стороны имеет внутреннюю выборку специальной формы. Второе отверстие Ø6,5мм для возможного введения деротационного винта. Торец проксимальной части штифта имеет два паза размером 3×2,5мм и внутреннее отверстие М12 для введения винта-заглушки и для присоединения основного направителя. Отверстие М12 должно заканчиваться отверстием М8 для введения внутреннего блокирующего винта. Все отверстия и паз для блокировки имеют сферические фаски для облегчения введения блокировочных винтов. Штифты должны иметь цветовую кодировку, маркировку диаметра, длины, индивидуальную маркировку и упаковку |  | шт. | 2
2 | Антеградный бедренный γ-штифт Ø11,0 мм длина 340 мм, правый | Антеградный бедренный γ-штифт бедренный штифт должен изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметры штифтов Ø9; 10; 11 и 12мм. Длина штифтов в диапазоне не менее, чем от 280мм до 440мм. Штифт имеет анатомический изгиб 6˚, соответствующий профилю костно-мозгового канала с точки введения в бедренную кость (с верхушки большого вертела). Штифты для бедренных костей долы быть для правой и левой конечностей. Дистальный конец штифта имеет коническую форму, заканчивающуюся радиусом R4 для предотвращения импиджмент синдрома. В дистальной части расположены отверстие Ø5мм для статического блокирования и паз Ø5×10мм для статического (при косом блокировании) или динамического блокирования. Также дистальная часть должна иметь 4-е продольные канавки от кончика штифта до дистального блокировочного отверстия для предотвращения "поршневого" эффекта при введении. Проксимальная часть штифта для всех типоразмеров имеет диаметр Ø17мм. От края проксимальной части, в медиально-латеральном направлении, расположены два отверстия. Одно отверстие Ø11мм под углом 130˚ для блокируемого шеечного винта или блокируемого 4-х лопастного спирального клинка. Для обеспечения более физиологичного распределения вертикальной нагрузки по оси бедра отверстие Ø11мм с латеральной стороны имеет внутреннюю выборку специальной формы. Второе отверстие Ø6,5мм для возможного введения деротационного винта. Торец проксимальной части штифта имеет два паза размером 3×2,5мм и внутреннее отверстие М12 для введения винта-заглушки и для присоединения основного направителя. Отверстие М12 должно заканчиваться отверстием М8 для введения внутреннего блокирующего винта. Все отверстия и паз для блокировки имеют сферические фаски для облегчения введения блокировочных винтов. Штифты должны иметь цветовую кодировку, маркировку диаметра, длины, индивидуальную маркировку и упаковку |  | шт. | 2
3 | Антеградный бедренный γ-штифт Ø11,0 мм длина 360 мм, левый | Антеградный бедренный γ-штифт бедренный штифт должен изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметры штифтов Ø9; 10; 11 и 12мм. Длина штифтов в диапазоне не менее, чем от 280мм до 440мм. Штифт имеет анатомический изгиб 6˚, соответствующий профилю костно-мозгового канала с точки введения в бедренную кость (с верхушки большого вертела). Штифты для бедренных костей долы быть для правой и левой конечностей. Дистальный конец штифта имеет коническую форму, заканчивающуюся радиусом R4 для предотвращения импиджмент синдрома. В дистальной части расположены отверстие Ø5мм для статического блокирования и паз Ø5×10мм для статического (при косом блокировании) или динамического блокирования. Также дистальная часть должна иметь 4-е продольные канавки от кончика штифта до дистального блокировочного отверстия для предотвращения "поршневого" эффекта при введении. Проксимальная часть штифта для всех типоразмеров имеет диаметр Ø17мм. От края проксимальной части, в медиально-латеральном направлении, расположены два отверстия. Одно отверстие Ø11мм под углом 130˚ для блокируемого шеечного винта или блокируемого 4-х лопастного спирального клинка. Для обеспечения более физиологичного распределения вертикальной нагрузки по оси бедра отверстие Ø11мм с латеральной стороны имеет внутреннюю выборку специальной формы. Второе отверстие Ø6,5мм для возможного введения деротационного винта. Торец проксимальной части штифта имеет два паза размером 3×2,5мм и внутреннее отверстие М12 для введения винта-заглушки и для присоединения основного направителя. Отверстие М12 должно заканчиваться отверстием М8 для введения внутреннего блокирующего винта. Все отверстия и паз для блокировки имеют сферические фаски для облегчения введения блокировочных винтов. Штифты должны иметь цветовую кодировку, маркировку диаметра, длины, индивидуальную маркировку и упаковку |  | шт. | 3
4 | Антеградный бедренный γ-штифт Ø11,0 мм длина 360 мм, правый | Антеградный бедренный γ-штифт бедренный штифт должен изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметры штифтов Ø9; 10; 11 и 12мм. Длина штифтов в диапазоне не менее, чем от 280мм до 440мм. Штифт имеет анатомический изгиб 6˚, соответствующий профилю костно-мозгового канала с точки введения в бедренную кость (с верхушки большого вертела). Штифты для бедренных костей долы быть для правой и левой конечностей. Дистальный конец штифта имеет коническую форму, заканчивающуюся радиусом R4 для предотвращения импиджмент синдрома. В дистальной части расположены отверстие Ø5мм для статического блокирования и паз Ø5×10мм для статического (при косом блокировании) или динамического блокирования. Также дистальная часть должна иметь 4-е продольные канавки от кончика штифта до дистального блокировочного отверстия для предотвращения "поршневого" эффекта при введении. Проксимальная часть штифта для всех типоразмеров имеет диаметр Ø17мм. От края проксимальной части, в медиально-латеральном направлении, расположены два отверстия. Одно отверстие Ø11мм под углом 130˚ для блокируемого шеечного винта или блокируемого 4-х лопастного спирального клинка. Для обеспечения более физиологичного распределения вертикальной нагрузки по оси бедра отверстие Ø11мм с латеральной стороны имеет внутреннюю выборку специальной формы. Второе отверстие Ø6,5мм для возможного введения деротационного винта. Торец проксимальной части штифта имеет два паза размером 3×2,5мм и внутреннее отверстие М12 для введения винта-заглушки и для присоединения основного направителя. Отверстие М12 должно заканчиваться отверстием М8 для введения внутреннего блокирующего винта. Все отверстия и паз для блокировки имеют сферические фаски для облегчения введения блокировочных винтов. Штифты должны иметь цветовую кодировку, маркировку диаметра, длины, индивидуальную маркировку и упаковку |  | шт. | 3
5 | Антеградный бедренный γ-штифт Ø11,0 мм длина 380 мм, левый | Антеградный бедренный γ-штифт бедренный штифт должен изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметры штифтов Ø9; 10; 11 и 12мм. Длина штифтов в диапазоне не менее, чем от 280мм до 440мм. Штифт имеет анатомический изгиб 6˚, соответствующий профилю костно-мозгового канала с точки введения в бедренную кость (с верхушки большого вертела). Штифты для бедренных костей долы быть для правой и левой конечностей. Дистальный конец штифта имеет коническую форму, заканчивающуюся радиусом R4 для предотвращения импиджмент синдрома. В дистальной части расположены отверстие Ø5мм для статического блокирования и паз Ø5×10мм для статического (при косом блокировании) или динамического блокирования. Также дистальная часть должна иметь 4-е продольные канавки от кончика штифта до дистального блокировочного отверстия для предотвращения "поршневого" эффекта при введении. Проксимальная часть штифта для всех типоразмеров имеет диаметр Ø17мм. От края проксимальной части, в медиально-латеральном направлении, расположены два отверстия. Одно отверстие Ø11мм под углом 130˚ для блокируемого шеечного винта или блокируемого 4-х лопастного спирального клинка. Для обеспечения более физиологичного распределения вертикальной нагрузки по оси бедра отверстие Ø11мм с латеральной стороны имеет внутреннюю выборку специальной формы. Второе отверстие Ø6,5мм для возможного введения деротационного винта. Торец проксимальной части штифта имеет два паза размером 3×2,5мм и внутреннее отверстие М12 для введения винта-заглушки и для присоединения основного направителя. Отверстие М12 должно заканчиваться отверстием М8 для введения внутреннего блокирующего винта. Все отверстия и паз для блокировки имеют сферические фаски для облегчения введения блокировочных винтов. Штифты должны иметь цветовую кодировку, маркировку диаметра, длины, индивидуальную маркировку и упаковку |  | шт. | 3
6 | Антеградный бедренный γ-штифт Ø11,0 мм длина 380 мм, правый | Антеградный бедренный γ-штифт бедренный штифт должен изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметры штифтов Ø9; 10; 11 и 12мм. Длина штифтов в диапазоне не менее, чем от 280мм до 440мм. Штифт имеет анатомический изгиб 6˚, соответствующий профилю костно-мозгового канала с точки введения в бедренную кость (с верхушки большого вертела). Штифты для бедренных костей долы быть для правой и левой конечностей. Дистальный конец штифта имеет коническую форму, заканчивающуюся радиусом R4 для предотвращения импиджмент синдрома. В дистальной части расположены отверстие Ø5мм для статического блокирования и паз Ø5×10мм для статического (при косом блокировании) или динамического блокирования. Также дистальная часть должна иметь 4-е продольные канавки от кончика штифта до дистального блокировочного отверстия для предотвращения "поршневого" эффекта при введении. Проксимальная часть штифта для всех типоразмеров имеет диаметр Ø17мм. От края проксимальной части, в медиально-латеральном направлении, расположены два отверстия. Одно отверстие Ø11мм под углом 130˚ для блокируемого шеечного винта или блокируемого 4-х лопастного спирального клинка. Для обеспечения более физиологичного распределения вертикальной нагрузки по оси бедра отверстие Ø11мм с латеральной стороны имеет внутреннюю выборку специальной формы. Второе отверстие Ø6,5мм для возможного введения деротационного винта. Торец проксимальной части штифта имеет два паза размером 3×2,5мм и внутреннее отверстие М12 для введения винта-заглушки и для присоединения основного направителя. Отверстие М12 должно заканчиваться отверстием М8 для введения внутреннего блокирующего винта. Все отверстия и паз для блокировки имеют сферические фаски для облегчения введения блокировочных винтов. Штифты должны иметь цветовую кодировку, маркировку диаметра, длины, индивидуальную маркировку и упаковку |  | шт. | 2
7 | Антеградный бедренный γ-штифт Ø11,0 мм длина 400 мм, левый | Антеградный бедренный γ-штифт бедренный штифт должен изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметры штифтов Ø9; 10; 11 и 12мм. Длина штифтов в диапазоне не менее, чем от 280мм до 440мм. Штифт имеет анатомический изгиб 6˚, соответствующий профилю костно-мозгового канала с точки введения в бедренную кость (с верхушки большого вертела). Штифты для бедренных костей долы быть для правой и левой конечностей. Дистальный конец штифта имеет коническую форму, заканчивающуюся радиусом R4 для предотвращения импиджмент синдрома. В дистальной части расположены отверстие Ø5мм для статического блокирования и паз Ø5×10мм для статического (при косом блокировании) или динамического блокирования. Также дистальная часть должна иметь 4-е продольные канавки от кончика штифта до дистального блокировочного отверстия для предотвращения "поршневого" эффекта при введении. Проксимальная часть штифта для всех типоразмеров имеет диаметр Ø17мм. От края проксимальной части, в медиально-латеральном направлении, расположены два отверстия. Одно отверстие Ø11мм под углом 130˚ для блокируемого шеечного винта или блокируемого 4-х лопастного спирального клинка. Для обеспечения более физиологичного распределения вертикальной нагрузки по оси бедра отверстие Ø11мм с латеральной стороны имеет внутреннюю выборку специальной формы. Второе отверстие Ø6,5мм для возможного введения деротационного винта. Торец проксимальной части штифта имеет два паза размером 3×2,5мм и внутреннее отверстие М12 для введения винта-заглушки и для присоединения основного направителя. Отверстие М12 должно заканчиваться отверстием М8 для введения внутреннего блокирующего винта. Все отверстия и паз для блокировки имеют сферические фаски для облегчения введения блокировочных винтов. Штифты должны иметь цветовую кодировку, маркировку диаметра, длины, индивидуальную маркировку и упаковку |  | шт. | 1
8 | Антеградный бедренный γ-штифт Ø11,0 мм длина 400 мм, правый | Антеградный бедренный γ-штифт бедренный штифт должен изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметры штифтов Ø9; 10; 11 и 12мм. Длина штифтов в диапазоне не менее, чем от 280мм до 440мм. Штифт имеет анатомический изгиб 6˚, соответствующий профилю костно-мозгового канала с точки введения в бедренную кость (с верхушки большого вертела). Штифты для бедренных костей долы быть для правой и левой конечностей. Дистальный конец штифта имеет коническую форму, заканчивающуюся радиусом R4 для предотвращения импиджмент синдрома. В дистальной части расположены отверстие Ø5мм для статического блокирования и паз Ø5×10мм для статического (при косом блокировании) или динамического блокирования. Также дистальная часть должна иметь 4-е продольные канавки от кончика штифта до дистального блокировочного отверстия для предотвращения "поршневого" эффекта при введении. Проксимальная часть штифта для всех типоразмеров имеет диаметр Ø17мм. От края проксимальной части, в медиально-латеральном направлении, расположены два отверстия. Одно отверстие Ø11мм под углом 130˚ для блокируемого шеечного винта или блокируемого 4-х лопастного спирального клинка. Для обеспечения более физиологичного распределения вертикальной нагрузки по оси бедра отверстие Ø11мм с латеральной стороны имеет внутреннюю выборку специальной формы. Второе отверстие Ø6,5мм для возможного введения деротационного винта. Торец проксимальной части штифта имеет два паза размером 3×2,5мм и внутреннее отверстие М12 для введения винта-заглушки и для присоединения основного направителя. Отверстие М12 должно заканчиваться отверстием М8 для введения внутреннего блокирующего винта. Все отверстия и паз для блокировки имеют сферические фаски для облегчения введения блокировочных винтов. Штифты должны иметь цветовую кодировку, маркировку диаметра, длины, индивидуальную маркировку и упаковку |  | шт. | 1
9 | Биодеградируемый пин 2,0 х 70 мм | Для фиксации переломов костей и остеотомии. Биодеградируемый стержень цилиндрической формы с рифлёной поверхностью, поставляемый стерильным в индивидуальной упаковке. Срок биодеградации не более 24 месяца. Сохраняющий прочностные характеристики не менее 8 недель после имплантации. Обладающий эффектом самофиксации под воздействием гидролиза.Изготовлен из упорядоченного биорассасывающегося сополимера PLGA 85/15 (сополимер молочной и когликоевой кислот 85/15) с показателями прочности не менее 120МРа.. Диаметром 2,0 мм и длиной 70 мм |  | шт. | 2
10 | Винт блокируемый 2.9 мм, длина 10 мм, самонарезающий, TAN | Винт блокируемый самонарезающий . Винт диаметром резьбы 2.9 .Винты должны существовать и поставляться с диаметром тела винта (без учета резьбы) 2.4 мм для обеспечения надежной фиксации в костных и хрящевых отделах ребер Винт длиной 10мм.Исполнение шлица в головке винта – крестообразный. Самонарезающие блокируемые винты должны быть изготовлены из сплава TAN (титан-алюминий-ниобий). |  | шт. | 5
11 | Винт блокируемый 2.9 мм, длина 8 мм, самонарезающий, TAN | Винт блокируемый самонарезающий. Винт диаметром резьбы 2.9мм. Винты должны существовать и поставляться с диаметром тела винта (без учета резьбы) 2.4 мм для обеспечения надежной фиксации в костных и хрящевых отделах ребер.Винт длиной 8 мм.Исполнение шлица в головке винта – крестообразный. Самонарезающие блокируемые винты должны быть выполнены из чистого титана (TiCP). |  | шт. | 5
12 | Винт блокируемый самонарезающий УС 2,7мм длина 20 мм | Назначение: Для фиксации пластин с угловой стабильностью УС. Описание: Винт блокируемый самонарезающий Ø2,7мм должен быть изготовлен из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Блокируемый винт Ø2,7мм должен иметь коническую головку с двухзаходной резьбой с шагом Р=0,3мм, обеспечивающей угловую стабильность и внутреннее отверстие Stardrive с размером Т8. Винт должен иметь специальную резьбу с шагом не более 0,6мм по всей длине и быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винт должен иметь длину от 6 до 30мм с шагом 2мм и иметь цветовую кодировку синего цвета. Винт должен иметь индивидуальную упаковку с маркировкой |  | шт. | 7
13 | Винт блокируемый самонарезающий УС 2,7мм длина 22 мм | Назначение: Для фиксации пластин с угловой стабильностью УС. Описание: Винт блокируемый самонарезающий Ø2,7мм должен быть изготовлен из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Блокируемый винт Ø2,7мм должен иметь коническую головку с двухзаходной резьбой с шагом Р=0,3мм, обеспечивающей угловую стабильность и внутреннее отверстие Stardrive с размером Т8. Винт должен иметь специальную резьбу с шагом не более 0,6мм по всей длине и быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винт должен иметь длину от 6 до 30мм с шагом 2мм и иметь цветовую кодировку синего цвета. Винт должен иметь индивидуальную упаковку с маркировкой |  | шт. | 5
14 | Винт блокируемый самонарезающий УС 2,7мм длина 26 мм | Назначение: Для фиксации пластин с угловой стабильностью УС. Описание: Винт блокируемый самонарезающий Ø2,7мм должен быть изготовлен из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Блокируемый винт Ø2,7мм должен иметь коническую головку с двухзаходной резьбой с шагом Р=0,3мм, обеспечивающей угловую стабильность и внутреннее отверстие Stardrive с размером Т8. Винт должен иметь специальную резьбу с шагом не более 0,6мм по всей длине и быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винт должен иметь длину от 6 до 30мм с шагом 2мм и иметь цветовую кодировку синего цвета. Винт должен иметь индивидуальную упаковку с маркировкой |  | шт. | 5
15 | Винт блокируемый самонарезающий УС Ø5,0 мм, длина 70 мм | Назначение: Для фиксации пластин с угловой стабильностью УС 5,0. Описание: Винт блокируемый самонарезающий Ø5,0мм должен быть изготовлен из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Блокируемый винт Ø5,0мм должен иметь коническую головку с двухзаходной резьбой с шагом не более Р=1,0мм, обеспечивающей угловую стабильность и шлиц под шестигранную отвертку S=3,5мм. Винт должен иметь специальную резьбу с шагом Р=1,0мм по всей длине и быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винт должен иметь длину от 14 до 90мм с шагом 2мм на длине от 14мм до 50мм, и шагом 5мм на длине от 50 до 90мм, и иметь цветовую кодировку желтого цвета. |  | шт. | 10
16 | Винт блокируемый самонарезающий УС Ø5,0 мм, длина 85 мм | Назначение: Для фиксации пластин с угловой стабильностью УС 5,0. Описание: Винт блокируемый самонарезающий Ø5,0мм должен быть изготовлен из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Блокируемый винт Ø5,0мм должен иметь коническую головку с двухзаходной резьбой с шагом не более Р=1,0мм, обеспечивающей угловую стабильность и шлиц под шестигранную отвертку S=3,5мм. Винт должен иметь специальную резьбу с шагом Р=1,0мм по всей длине и быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винт должен иметь длину от 14 до 90мм с шагом 2мм на длине от 14мм до 50мм, и шагом 5мм на длине от 50 до 90мм, и иметь цветовую кодировку желтого цвета. |  | шт. | 20
17 | Винт блокируемый самонарезающий УС Ø5,0 мм, длина 90 мм | Назначение: Для фиксации пластин с угловой стабильностью УС 5,0. Описание: Винт блокируемый самонарезающий Ø5,0мм должен быть изготовлен из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Блокируемый винт Ø5,0мм должен иметь коническую головку с двухзаходной резьбой с шагом не более Р=1,0мм, обеспечивающей угловую стабильность и шлиц под шестигранную отвертку S=3,5мм. Винт должен иметь специальную резьбу с шагом Р=1,0мм по всей длине и быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винт должен иметь длину от 14 до 90мм с шагом 2мм на длине от 14мм до 50мм, и шагом 5мм на длине от 50 до 90мм, и иметь цветовую кодировку желтого цвета. |  | шт. | 15
18 | Винт блокируемый самонарезающий УС Ø3,5мм, длина 16 мм | Назначение: Для фиксации пластин с угловой стабильностью УС 3,5. Описание: Винт блокируемый самонарезающий Ø3,5мм должен быть изготовлен из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Блокируемый винт Ø3,5мм должен иметь коническую головку с двухзаходной резьбой с шагом не более 0,8мм, обеспечивающей угловую стабильность и шлиц под шестигранную отвертку S=2,5мм. Винт должен иметь специальную резьбу с шагом Р=0,8мм по всей длине и быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винт должен иметь длину от 10 до 80мм с шагом 2мм на длине от 10мм до 40мм, и шагом 5мм на длине от 40 до 80мм, и иметь цветовую кодировку желтого цвета. Винт должен иметь индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 50
19 | Винт блокируемый самонарезающий УС Ø3,5мм, длина 18 мм | Назначение: Для фиксации пластин с угловой стабильностью УС 3,5. Описание: Винт блокируемый самонарезающий Ø3,5мм должен быть изготовлен из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Блокируемый винт Ø3,5мм должен иметь коническую головку с двухзаходной резьбой с шагом не более 0,8мм, обеспечивающей угловую стабильность и шлиц под шестигранную отвертку S=2,5мм. Винт должен иметь специальную резьбу с шагом Р=0,8мм по всей длине и быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винт должен иметь длину от 10 до 80мм с шагом 2мм на длине от 10мм до 40мм, и шагом 5мм на длине от 40 до 80мм, и иметь цветовую кодировку желтого цвета. Винт должен иметь индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 60
20 | Винт блокируемый самонарезающий УС Ø3,5мм, длина 20 мм | Назначение: Для фиксации пластин с угловой стабильностью УС 3,5. Описание: Винт блокируемый самонарезающий Ø3,5мм должен быть изготовлен из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Блокируемый винт Ø3,5мм должен иметь коническую головку с двухзаходной резьбой с шагом не более 0,8мм, обеспечивающей угловую стабильность и шлиц под шестигранную отвертку S=2,5мм. Винт должен иметь специальную резьбу с шагом Р=0,8мм по всей длине и быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винт должен иметь длину от 10 до 80мм с шагом 2мм на длине от 10мм до 40мм, и шагом 5мм на длине от 40 до 80мм, и иметь цветовую кодировку желтого цвета. Винт должен иметь индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 30
21 | Винт блокируемый самонарезающий УС Ø3,5мм, длина 22 мм | Назначение: Для фиксации пластин с угловой стабильностью УС 3,5. Описание: Винт блокируемый самонарезающий Ø3,5мм должен быть изготовлен из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Блокируемый винт Ø3,5мм должен иметь коническую головку с двухзаходной резьбой с шагом не более 0,8мм, обеспечивающей угловую стабильность и шлиц под шестигранную отвертку S=2,5мм. Винт должен иметь специальную резьбу с шагом Р=0,8мм по всей длине и быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винт должен иметь длину от 10 до 80мм с шагом 2мм на длине от 10мм до 40мм, и шагом 5мм на длине от 40 до 80мм, и иметь цветовую кодировку желтого цвета. Винт должен иметь индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 30
22 | Винт блокируемый самонарезающий УС Ø3,5мм, длина 24 мм | Назначение: Для фиксации пластин с угловой стабильностью УС 3,5. Описание: Винт блокируемый самонарезающий Ø3,5мм должен быть изготовлен из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Блокируемый винт Ø3,5мм должен иметь коническую головку с двухзаходной резьбой с шагом не более 0,8мм, обеспечивающей угловую стабильность и шлиц под шестигранную отвертку S=2,5мм. Винт должен иметь специальную резьбу с шагом Р=0,8мм по всей длине и быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винт должен иметь длину от 10 до 80мм с шагом 2мм на длине от 10мм до 40мм, и шагом 5мм на длине от 40 до 80мм, и иметь цветовую кодировку желтого цвета. Винт должен иметь индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 30
23 | Винт блокируемый самонарезающий УС Ø3,5мм, длина 26 мм | Назначение: Для фиксации пластин с угловой стабильностью УС 3,5. Описание: Винт блокируемый самонарезающий Ø3,5мм должен быть изготовлен из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Блокируемый винт Ø3,5мм должен иметь коническую головку с двухзаходной резьбой с шагом не более 0,8мм, обеспечивающей угловую стабильность и шлиц под шестигранную отвертку S=2,5мм. Винт должен иметь специальную резьбу с шагом Р=0,8мм по всей длине и быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винт должен иметь длину от 10 до 80мм с шагом 2мм на длине от 10мм до 40мм, и шагом 5мм на длине от 40 до 80мм, и иметь цветовую кодировку желтого цвета. Винт должен иметь индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 32
24 | Винт блокируемый самонарезающий УС Ø3,5мм, длина 30 мм | Назначение: Для фиксации пластин с угловой стабильностью УС 3,5. Описание: Винт блокируемый самонарезающий Ø3,5мм должен быть изготовлен из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Блокируемый винт Ø3,5мм должен иметь коническую головку с двухзаходной резьбой с шагом не более 0,8мм, обеспечивающей угловую стабильность и шлиц под шестигранную отвертку S=2,5мм. Винт должен иметь специальную резьбу с шагом Р=0,8мм по всей длине и быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винт должен иметь длину от 10 до 80мм с шагом 2мм на длине от 10мм до 40мм, и шагом 5мм на длине от 40 до 80мм, и иметь цветовую кодировку желтого цвета. Винт должен иметь индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 30
25 | Винт блокируемый самонарезающий УС Ø3,5мм, длина 32 мм | Назначение: Для фиксации пластин с угловой стабильностью УС 3,5. Описание: Винт блокируемый самонарезающий Ø3,5мм должен быть изготовлен из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Блокируемый винт Ø3,5мм должен иметь коническую головку с двухзаходной резьбой с шагом не более 0,8мм, обеспечивающей угловую стабильность и шлиц под шестигранную отвертку S=2,5мм. Винт должен иметь специальную резьбу с шагом Р=0,8мм по всей длине и быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винт должен иметь длину от 10 до 80мм с шагом 2мм на длине от 10мм до 40мм, и шагом 5мм на длине от 40 до 80мм, и иметь цветовую кодировку желтого цвета. Винт должен иметь индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 32
26 | Винт блокируемый самонарезающий УС Ø3,5мм, длина 36 мм | Назначение: Для фиксации пластин с угловой стабильностью УС 3,5. Описание: Винт блокируемый самонарезающий Ø3,5мм должен быть изготовлен из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Блокируемый винт Ø3,5мм должен иметь коническую головку с двухзаходной резьбой с шагом не более 0,8мм, обеспечивающей угловую стабильность и шлиц под шестигранную отвертку S=2,5мм. Винт должен иметь специальную резьбу с шагом Р=0,8мм по всей длине и быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винт должен иметь длину от 10 до 80мм с шагом 2мм на длине от 10мм до 40мм, и шагом 5мм на длине от 40 до 80мм, и иметь цветовую кодировку желтого цвета. Винт должен иметь индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 30
27 | Винт блокируемый самонарезающий УС Ø3,5мм, длина 38 мм | Назначение: Для фиксации пластин с угловой стабильностью УС 3,5. Описание: Винт блокируемый самонарезающий Ø3,5мм должен быть изготовлен из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Блокируемый винт Ø3,5мм должен иметь коническую головку с двухзаходной резьбой с шагом не более 0,8мм, обеспечивающей угловую стабильность и шлиц под шестигранную отвертку S=2,5мм. Винт должен иметь специальную резьбу с шагом Р=0,8мм по всей длине и быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винт должен иметь длину от 10 до 80мм с шагом 2мм на длине от 10мм до 40мм, и шагом 5мм на длине от 40 до 80мм, и иметь цветовую кодировку желтого цвета. Винт должен иметь индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 32
28 | Винт блокируемый самонарезающий УС Ø3,5мм, длина 40 мм | Назначение: Для фиксации пластин с угловой стабильностью УС 3,5. Описание: Винт блокируемый самонарезающий Ø3,5мм должен быть изготовлен из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Блокируемый винт Ø3,5мм должен иметь коническую головку с двухзаходной резьбой с шагом не более 0,8мм, обеспечивающей угловую стабильность и шлиц под шестигранную отвертку S=2,5мм. Винт должен иметь специальную резьбу с шагом Р=0,8мм по всей длине и быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винт должен иметь длину от 10 до 80мм с шагом 2мм на длине от 10мм до 40мм, и шагом 5мм на длине от 40 до 80мм, и иметь цветовую кодировку желтого цвета. Винт должен иметь индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 30
29 | Винт блокируемый самонарезающий УС Ø3,5мм, длина 42 мм | Назначение: Для фиксации пластин с угловой стабильностью УС 3,5. Описание: Винт блокируемый самонарезающий Ø3,5мм должен быть изготовлен из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Блокируемый винт Ø3,5мм должен иметь коническую головку с двухзаходной резьбой с шагом не более 0,8мм, обеспечивающей угловую стабильность и шлиц под шестигранную отвертку S=2,5мм. Винт должен иметь специальную резьбу с шагом Р=0,8мм по всей длине и быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винт должен иметь длину от 10 до 80мм с шагом 2мм на длине от 10мм до 40мм, и шагом 5мм на длине от 40 до 80мм, и иметь цветовую кодировку желтого цвета. Винт должен иметь индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 32
30 | Винт блокируемый самонарезающий УС Ø3,5мм, длина 45 мм | Назначение: Для фиксации пластин с угловой стабильностью УС 3,5. Описание: Винт блокируемый самонарезающий Ø3,5мм должен быть изготовлен из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Блокируемый винт Ø3,5мм должен иметь коническую головку с двухзаходной резьбой с шагом не более 0,8мм, обеспечивающей угловую стабильность и шлиц под шестигранную отвертку S=2,5мм. Винт должен иметь специальную резьбу с шагом Р=0,8мм по всей длине и быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винт должен иметь длину от 10 до 80мм с шагом 2мм на длине от 10мм до 40мм, и шагом 5мм на длине от 40 до 80мм, и иметь цветовую кодировку желтого цвета. Винт должен иметь индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 30
31 | Винт блокируемый самонарезающий УС Ø3,5мм, длина 50 мм | Назначение: Для фиксации пластин с угловой стабильностью УС 3,5. Описание: Винт блокируемый самонарезающий Ø3,5мм должен быть изготовлен из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Блокируемый винт Ø3,5мм должен иметь коническую головку с двухзаходной резьбой с шагом не более 0,8мм, обеспечивающей угловую стабильность и шлиц под шестигранную отвертку S=2,5мм. Винт должен иметь специальную резьбу с шагом Р=0,8мм по всей длине и быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винт должен иметь длину от 10 до 80мм с шагом 2мм на длине от 10мм до 40мм, и шагом 5мм на длине от 40 до 80мм, и иметь цветовую кодировку желтого цвета. Винт должен иметь индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 32
32 | Винт блокируемый самонарезающий УС Ø3,5мм, длина 55 мм | Назначение: Для фиксации пластин с угловой стабильностью УС 3,5. Описание: Винт блокируемый самонарезающий Ø3,5мм должен быть изготовлен из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Блокируемый винт Ø3,5мм должен иметь коническую головку с двухзаходной резьбой с шагом не более 0,8мм, обеспечивающей угловую стабильность и шлиц под шестигранную отвертку S=2,5мм. Винт должен иметь специальную резьбу с шагом Р=0,8мм по всей длине и быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винт должен иметь длину от 10 до 80мм с шагом 2мм на длине от 10мм до 40мм, и шагом 5мм на длине от 40 до 80мм, и иметь цветовую кодировку желтого цвета. Винт должен иметь индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 30
33 | Винт блокируемый самонарезающий УС Ø3,5мм, длина 65 мм | Назначение: Для фиксации пластин с угловой стабильностью УС 3,5. Описание: Винт блокируемый самонарезающий Ø3,5мм должен быть изготовлен из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Блокируемый винт Ø3,5мм должен иметь коническую головку с двухзаходной резьбой с шагом не более 0,8мм, обеспечивающей угловую стабильность и шлиц под шестигранную отвертку S=2,5мм. Винт должен иметь специальную резьбу с шагом Р=0,8мм по всей длине и быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винт должен иметь длину от 10 до 80мм с шагом 2мм на длине от 10мм до 40мм, и шагом 5мм на длине от 40 до 80мм, и иметь цветовую кодировку желтого цвета. Винт должен иметь индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 30
34 | Винт блокируемый самонарезающий УС Ø3,5мм, длина 70 мм | Назначение: Для фиксации пластин с угловой стабильностью УС 3,5. Описание: Винт блокируемый самонарезающий Ø3,5мм должен быть изготовлен из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Блокируемый винт Ø3,5мм должен иметь коническую головку с двухзаходной резьбой с шагом не более 0,8мм, обеспечивающей угловую стабильность и шлиц под шестигранную отвертку S=2,5мм. Винт должен иметь специальную резьбу с шагом Р=0,8мм по всей длине и быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винт должен иметь длину от 10 до 80мм с шагом 2мм на длине от 10мм до 40мм, и шагом 5мм на длине от 40 до 80мм, и иметь цветовую кодировку желтого цвета. Винт должен иметь индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 30
35 | Винт блокируемый самонарезающий УС Ø3,5мм, длина 75 мм | Назначение: Для фиксации пластин с угловой стабильностью УС 3,5. Описание: Винт блокируемый самонарезающий Ø3,5мм должен быть изготовлен из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Блокируемый винт Ø3,5мм должен иметь коническую головку с двухзаходной резьбой с шагом не более 0,8мм, обеспечивающей угловую стабильность и шлиц под шестигранную отвертку S=2,5мм. Винт должен иметь специальную резьбу с шагом Р=0,8мм по всей длине и быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винт должен иметь длину от 10 до 80мм с шагом 2мм на длине от 10мм до 40мм, и шагом 5мм на длине от 40 до 80мм, и иметь цветовую кодировку желтого цвета. Винт должен иметь индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 40
36 | Винт блокируемый самонарезающий УС Ø3,5мм, длина 80 мм | Назначение: Для фиксации пластин с угловой стабильностью УС 3,5. Описание: Винт блокируемый самонарезающий Ø3,5мм должен быть изготовлен из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Блокируемый винт Ø3,5мм должен иметь коническую головку с двухзаходной резьбой с шагом не более 0,8мм, обеспечивающей угловую стабильность и шлиц под шестигранную отвертку S=2,5мм. Винт должен иметь специальную резьбу с шагом Р=0,8мм по всей длине и быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винт должен иметь длину от 10 до 80мм с шагом 2мм на длине от 10мм до 40мм, и шагом 5мм на длине от 40 до 80мм, и иметь цветовую кодировку желтого цвета. Винт должен иметь индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 40 | 650
37 | Винт внутренний блокирующий | Винт внутренний блокирующий должен изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136.. Диаметр резьбы винта М8. Длина винта 21мм. Для блокирования шеечного винта Ø11/Ø2,8мм или 4-х лопастного спирального клинка Ø11/Ø2,8мм винт внутренний блокирующий должен иметь на конце цилиндрический упор длиной 2,5мм со сферическим окончанием R1,5мм. Проксимальная часть должна иметь внутренний шестигранник S=3,5мм. Винт внутренний блокирующий должен иметь цветовую кодировку зеленого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 19
38 | Винт деротационный Ø6,5 мм, длина 80 мм | Винт деротационный должен изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Наружный диаметр винта Ø6,5мм, внутренний Ø2,9мм. Длина винта от 55 до 110мм с шагом 5мм. Профиль резьбы специальный спонгиозный. Шаг резьбы 2,75мм, длина резьбы 15мм. Конец винта имеет специальную трехгранную заточку для самонарезания. Для введения винта на торце должно быть шестигранное отверстие размером S=4мм. Для предотвращения миграции винта через штифт на торце винта должно быть утолщение Ø7мм. Винты деротационные Ø6,5мм должны иметь цветовую кодировку синего цвета, маркировку диаметра, длины, индивидуальную маркировку и упаковку |  | шт. | 4
40 | Винт для блокировки стягивающий Ø4,0 мм, длина 45 мм | Винт для блокировки должен изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметр винта Ø4мм. Длина винта от 40 до 60мм с шагом 5мм. Профиль резьбы специальный спонгиозный Ø4×1,75мм, длиной 16мм. Конец винта имеет специальную 3-х заходную метчиковую заточку для самонарезания. Для обеспечения компрессии перед головкой винта нарезана специальная резьба Ø5×1,25мм длиной 4,5мм и 3-х заходной метчиковой заточкой. Диаметр головки винта Ø8мм, что позволяет вводить винты через троакар, не повреждая мягкие ткани. Для меньшего выступания головки винта над костью ее высота минимальна и составляет 3мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=3,5мм. Блокировочные винты Ø4мм должны иметь цветовую кодировку синего цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 2
41 | Винт для блокировки стягивающий Ø4,0 мм, длина 50 мм | Винт для блокировки должен изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметр винта Ø4мм. Длина винта от 40 до 60мм с шагом 5мм. Профиль резьбы специальный спонгиозный Ø4×1,75мм, длиной 16мм. Конец винта имеет специальную 3-х заходную метчиковую заточку для самонарезания. Для обеспечения компрессии перед головкой винта нарезана специальная резьба Ø5×1,25мм длиной 4,5мм и 3-х заходной метчиковой заточкой. Диаметр головки винта Ø8мм, что позволяет вводить винты через троакар, не повреждая мягкие ткани. Для меньшего выступания головки винта над костью ее высота минимальна и составляет 3мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=3,5мм. Блокировочные винты Ø4мм должны иметь цветовую кодировку синего цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 2
42 | Винт для блокировки стягивающий Ø4,0 мм, длина 55 мм | Винт для блокировки должен изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметр винта Ø4мм. Длина винта от 40 до 60мм с шагом 5мм. Профиль резьбы специальный спонгиозный Ø4×1,75мм, длиной 16мм. Конец винта имеет специальную 3-х заходную метчиковую заточку для самонарезания. Для обеспечения компрессии перед головкой винта нарезана специальная резьба Ø5×1,25мм длиной 4,5мм и 3-х заходной метчиковой заточкой. Диаметр головки винта Ø8мм, что позволяет вводить винты через троакар, не повреждая мягкие ткани. Для меньшего выступания головки винта над костью ее высота минимальна и составляет 3мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=3,5мм. Блокировочные винты Ø4мм должны иметь цветовую кодировку синего цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 2
43 | Винт для блокировки стягивающий Ø4,0 мм, длина 60 мм | Винт для блокировки должен изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметр винта Ø4мм. Длина винта от 40 до 60мм с шагом 5мм. Профиль резьбы специальный спонгиозный Ø4×1,75мм, длиной 16мм. Конец винта имеет специальную 3-х заходную метчиковую заточку для самонарезания. Для обеспечения компрессии перед головкой винта нарезана специальная резьба Ø5×1,25мм длиной 4,5мм и 3-х заходной метчиковой заточкой. Диаметр головки винта Ø8мм, что позволяет вводить винты через троакар, не повреждая мягкие ткани. Для меньшего выступания головки винта над костью ее высота минимальна и составляет 3мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=3,5мм. Блокировочные винты Ø4мм должны иметь цветовую кодировку синего цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 2
48 | Винт для блокировки фиксирующий Ø4,0 мм, длина 32 мм | Винт для блокировки должен изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметр винта Ø4мм. Длина винта от 24 до 60мм с шагом не более 2мм. Резьба 2-хзаходная со специальным фиксирующим профилем резьбы, под сверло Ø3,2мм. Конец винта имеет специальную 3-х заходную метчиковую заточку для самонарезания. Диаметр головки винта Ø8мм, что позволяет вводить винты через троакар, не повреждая мягкие ткани. Для меньшего выступания головки винта над костью ее высота минимальна и составляет 3мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=3,5мм. Блокировочные винты Ø4мм должны иметь цветовую кодировку синего цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 5
49 | Винт для блокировки фиксирующий Ø4,0 мм, длина 34 мм | Винт для блокировки должен изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметр винта Ø4мм. Длина винта от 24 до 60мм с шагом не более 2мм. Резьба 2-хзаходная со специальным фиксирующим профилем резьбы, под сверло Ø3,2мм. Конец винта имеет специальную 3-х заходную метчиковую заточку для самонарезания. Диаметр головки винта Ø8мм, что позволяет вводить винты через троакар, не повреждая мягкие ткани. Для меньшего выступания головки винта над костью ее высота минимальна и составляет 3мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=3,5мм. Блокировочные винты Ø4мм должны иметь цветовую кодировку синего цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 20
50 | Винт для блокировки фиксирующий Ø4,0 мм, длина 36 мм | Винт для блокировки должен изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметр винта Ø4мм. Длина винта от 24 до 60мм с шагом не более 2мм. Резьба 2-хзаходная со специальным фиксирующим профилем резьбы, под сверло Ø3,2мм. Конец винта имеет специальную 3-х заходную метчиковую заточку для самонарезания. Диаметр головки винта Ø8мм, что позволяет вводить винты через троакар, не повреждая мягкие ткани. Для меньшего выступания головки винта над костью ее высота минимальна и составляет 3мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=3,5мм. Блокировочные винты Ø4мм должны иметь цветовую кодировку синего цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 20
51 | Винт для блокировки фиксирующий Ø4,0 мм, длина 38 мм | Винт для блокировки должен изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметр винта Ø4мм. Длина винта от 24 до 60мм с шагом не более 2мм. Резьба 2-хзаходная со специальным фиксирующим профилем резьбы, под сверло Ø3,2мм. Конец винта имеет специальную 3-х заходную метчиковую заточку для самонарезания. Диаметр головки винта Ø8мм, что позволяет вводить винты через троакар, не повреждая мягкие ткани. Для меньшего выступания головки винта над костью ее высота минимальна и составляет 3мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=3,5мм. Блокировочные винты Ø4мм должны иметь цветовую кодировку синего цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 6
52 | Винт для блокировки фиксирующий Ø4,0 мм, длина 40 мм | Винт для блокировки должен изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметр винта Ø4мм. Длина винта от 24 до 60мм с шагом не более 2мм. Резьба 2-хзаходная со специальным фиксирующим профилем резьбы, под сверло Ø3,2мм. Конец винта имеет специальную 3-х заходную метчиковую заточку для самонарезания. Диаметр головки винта Ø8мм, что позволяет вводить винты через троакар, не повреждая мягкие ткани. Для меньшего выступания головки винта над костью ее высота минимальна и составляет 3мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=3,5мм. Блокировочные винты Ø4мм должны иметь цветовую кодировку синего цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 4
53 | Винт для блокировки фиксирующий Ø4,0 мм, длина 42 мм | Винт для блокировки должен изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметр винта Ø4мм. Длина винта от 24 до 60мм с шагом не более 2мм. Резьба 2-хзаходная со специальным фиксирующим профилем резьбы, под сверло Ø3,2мм. Конец винта имеет специальную 3-х заходную метчиковую заточку для самонарезания. Диаметр головки винта Ø8мм, что позволяет вводить винты через троакар, не повреждая мягкие ткани. Для меньшего выступания головки винта над костью ее высота минимальна и составляет 3мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=3,5мм. Блокировочные винты Ø4мм должны иметь цветовую кодировку синего цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 10
54 | Винт для блокировки фиксирующий Ø4,0 мм, длина 44 мм | Винт для блокировки должен изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметр винта Ø4мм. Длина винта от 24 до 60мм с шагом не более 2мм. Резьба 2-хзаходная со специальным фиксирующим профилем резьбы, под сверло Ø3,2мм. Конец винта имеет специальную 3-х заходную метчиковую заточку для самонарезания. Диаметр головки винта Ø8мм, что позволяет вводить винты через троакар, не повреждая мягкие ткани. Для меньшего выступания головки винта над костью ее высота минимальна и составляет 3мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=3,5мм. Блокировочные винты Ø4мм должны иметь цветовую кодировку синего цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 10
55 | Винт для блокировки фиксирующий Ø4,0 мм, длина 46 мм | Винт для блокировки должен изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметр винта Ø4мм. Длина винта от 24 до 60мм с шагом не более 2мм. Резьба 2-хзаходная со специальным фиксирующим профилем резьбы, под сверло Ø3,2мм. Конец винта имеет специальную 3-х заходную метчиковую заточку для самонарезания. Диаметр головки винта Ø8мм, что позволяет вводить винты через троакар, не повреждая мягкие ткани. Для меньшего выступания головки винта над костью ее высота минимальна и составляет 3мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=3,5мм. Блокировочные винты Ø4мм должны иметь цветовую кодировку синего цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 4
56 | Винт для блокировки фиксирующий Ø4,0 мм, длина 48 мм | Винт для блокировки должен изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметр винта Ø4мм. Длина винта от 24 до 60мм с шагом не более 2мм. Резьба 2-хзаходная со специальным фиксирующим профилем резьбы, под сверло Ø3,2мм. Конец винта имеет специальную 3-х заходную метчиковую заточку для самонарезания. Диаметр головки винта Ø8мм, что позволяет вводить винты через троакар, не повреждая мягкие ткани. Для меньшего выступания головки винта над костью ее высота минимальна и составляет 3мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=3,5мм. Блокировочные винты Ø4мм должны иметь цветовую кодировку синего цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 20
60 | Винт для блокировки фиксирующий Ø5,0 мм, длина 36 мм | Винт для блокировки должен изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметр винта Ø5мм. Длина винта от 30 до 50мм с шагом 2мм, и от 50 до 85мм с шагом 5мм. Резьба 2-х заходная со специальным фиксирующим профилем резьбы, под сверло Ø4мм. Винт самонарезающий, для чего на конце винт имеет специальную 3-х заходную метчиковую заточку. Диаметр головки винта Ø8мм, что позволяет вводить винты через троакар, не повреждая мягкие ткани. Для меньшего выступания головки винта над костью ее высота минимальна и составляет 3мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=3,5мм. Блокировочные винты Ø5мм должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой |  | шт. | 35
61 | Винт для блокировки фиксирующий Ø5,0 мм, длина 42 мм | Винт для блокировки должен изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметр винта Ø5мм. Длина винта от 30 до 50мм с шагом 2мм, и от 50 до 85мм с шагом 5мм. Резьба 2-х заходная со специальным фиксирующим профилем резьбы, под сверло Ø4мм. Винт самонарезающий, для чего на конце винт имеет специальную 3-х заходную метчиковую заточку. Диаметр головки винта Ø8мм, что позволяет вводить винты через троакар, не повреждая мягкие ткани. Для меньшего выступания головки винта над костью ее высота минимальна и составляет 3мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=3,5мм. Блокировочные винты Ø5мм должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой |  | шт. | 8
62 | Винт для блокировки фиксирующий Ø5,0 мм, длина 46 мм | Винт для блокировки должен изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметр винта Ø5мм. Длина винта от 30 до 50мм с шагом 2мм, и от 50 до 85мм с шагом 5мм. Резьба 2-х заходная со специальным фиксирующим профилем резьбы, под сверло Ø4мм. Винт самонарезающий, для чего на конце винт имеет специальную 3-х заходную метчиковую заточку. Диаметр головки винта Ø8мм, что позволяет вводить винты через троакар, не повреждая мягкие ткани. Для меньшего выступания головки винта над костью ее высота минимальна и составляет 3мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=3,5мм. Блокировочные винты Ø5мм должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой |  | шт. | 8
63 | Винт для блокировки фиксирующий Ø5,0 мм, длина 50 мм | Винт для блокировки должен изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметр винта Ø5мм. Длина винта от 30 до 50мм с шагом 2мм, и от 50 до 85мм с шагом 5мм. Резьба 2-х заходная со специальным фиксирующим профилем резьбы, под сверло Ø4мм. Винт самонарезающий, для чего на конце винт имеет специальную 3-х заходную метчиковую заточку. Диаметр головки винта Ø8мм, что позволяет вводить винты через троакар, не повреждая мягкие ткани. Для меньшего выступания головки винта над костью ее высота минимальна и составляет 3мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=3,5мм. Блокировочные винты Ø5мм должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой |  | шт. | 10
64 | Винт для блокировки фиксирующий Ø5,0 мм, длина 60 мм | Винт для блокировки должен изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметр винта Ø5мм. Длина винта от 30 до 50мм с шагом 2мм, и от 50 до 85мм с шагом 5мм. Резьба 2-х заходная со специальным фиксирующим профилем резьбы, под сверло Ø4мм. Винт самонарезающий, для чего на конце винт имеет специальную 3-х заходную метчиковую заточку. Диаметр головки винта Ø8мм, что позволяет вводить винты через троакар, не повреждая мягкие ткани. Для меньшего выступания головки винта над костью ее высота минимальна и составляет 3мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=3,5мм. Блокировочные винты Ø5мм должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой |  | шт. | 10
65 | Винт для блокировки фиксирующий Ø5,0 мм, длина 70 мм | Винт для блокировки должен изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметр винта Ø5мм. Длина винта от 30 до 50мм с шагом 2мм, и от 50 до 85мм с шагом 5мм. Резьба 2-х заходная со специальным фиксирующим профилем резьбы, под сверло Ø4мм. Винт самонарезающий, для чего на конце винт имеет специальную 3-х заходную метчиковую заточку. Диаметр головки винта Ø8мм, что позволяет вводить винты через троакар, не повреждая мягкие ткани. Для меньшего выступания головки винта над костью ее высота минимальна и составляет 3мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=3,5мм. Блокировочные винты Ø5мм должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой |  | шт. | 10
66 | Винт для блокировки фиксирующий Ø5,0 мм, длина 80 мм | Винт для блокировки должен изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметр винта Ø5мм. Длина винта от 30 до 50мм с шагом 2мм, и от 50 до 85мм с шагом 5мм. Резьба 2-х заходная со специальным фиксирующим профилем резьбы, под сверло Ø4мм. Винт самонарезающий, для чего на конце винт имеет специальную 3-х заходную метчиковую заточку. Диаметр головки винта Ø8мм, что позволяет вводить винты через троакар, не повреждая мягкие ткани. Для меньшего выступания головки винта над костью ее высота минимальна и составляет 3мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=3,5мм. Блокировочные винты Ø5мм должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой |  | шт. | 10
67 | Винт для блокировки фиксирующий Ø5.0 мм, длина 38 мм | Винт для блокировки должен изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметр винта Ø5мм. Длина винта от 30 до 50мм с шагом 2мм, и от 50 до 85мм с шагом 5мм. Резьба 2-х заходная со специальным фиксирующим профилем резьбы, под сверло Ø4мм. Винт самонарезающий, для чего на конце винт имеет специальную 3-х заходную метчиковую заточку. Диаметр головки винта Ø8мм, что позволяет вводить винты через троакар, не повреждая мягкие ткани. Для меньшего выступания головки винта над костью ее высота минимальна и составляет 3мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=3,5мм. Блокировочные винты Ø5мм должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой |  | шт. | 10
69 | Винт для прокс.блокировки стягивающий Ø5,0 мм, длина 70 мм | Винт для блокировки должен изготавливаться из титановых сплавов Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметр винта ø5мм. Длина винта от 50 до 70мм с шагом не менее 5мм. Профиль резьбы специальный спонгиозный ø5×1,75мм, длиной 16мм. Конец винта имеет специальную 3-х заходную метчиковую заточку для самонарезания. Для обеспечения компрессии перед головкой винта нарезана специальная резьба ø6×1,25мм длиной 4,5мм и 3-хзаходной метчиковой заточкой. Диаметр головки винта ø8мм, что позволяет вводить винты через троакар, не повреждая мягкие ткани. Для меньшего выступания головки винта над костью ее высота минимальна и составляет 3мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=3,5мм. Блокировочные винты ø5мм покрыты цветным анодированием желтого цвета. |  | шт. | 2
71 | Винт - заглушка, длина 8,5 мм, удлинение 0 | Винт-заглушка должен изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметр резьбы винта М7, диаметр тела Ø9,5мм. Должен иметь четыре типоразмера по длине - 8,5мм; 13,5мм; 18,5мм и 23,5мм, что соответствует удлинению 0мм; +5мм; +10мм и +15мм. Для обеспечения стабильности в системе "винт-штифт-кость" любой винт должен блокировать первый блокировочный винт специальным коническим межрезьбовым упором. Проксимальная часть винта-заглушки должна иметь внутреннее гексагональное отверстие S=3,5мм. Винт-заглушка должен иметь цветовую кодировку розового цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 4
72 | Винт канюлированный Ø 7,3 мм, резьба 16 мм, длина 70 мм | Винты канюлированные ø7,3 должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов в диапазоне от 60 до 120мм с шагом 5мм. Длина резьбы 16мм или 32мм. Профиль резьбы специальный спонгиозный упорный. Наружный диаметр резьбы ø7,3мм, шаг резьбы 2,75мм. Диаметр внутреннего отверстия для спицы ø2,8мм. Для самонарезания винты имеют специальную 3-х заходную заточку. Для облегчения удаления винты на задней части резьбы имеют две диаметрально противоположные проточки. Диаметр канюлированного сверла под резьбу ø5/2,8мм. Диаметр головки винта ø8,4мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=4,0мм. Наружная поверхность винтов имеет анодирование желто-коричневого цвета. |  | шт. | 4
73 | Винт канюлированный Ø 7,3 мм, резьба 16 мм, длина 80 мм | Винты канюлированные ø7,3 должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов в диапазоне от 60 до 120мм с шагом 5мм. Длина резьбы 16мм или 32мм. Профиль резьбы специальный спонгиозный упорный. Наружный диаметр резьбы ø7,3мм, шаг резьбы 2,75мм. Диаметр внутреннего отверстия для спицы ø2,8мм. Для самонарезания винты имеют специальную 3-х заходную заточку. Для облегчения удаления винты на задней части резьбы имеют две диаметрально противоположные проточки. Диаметр канюлированного сверла под резьбу ø5/2,8мм. Диаметр головки винта ø8,4мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=4,0мм. Наружная поверхность винтов имеет анодирование желто-коричневого цвета. |  | шт. | 2
74 | Винт канюлированный Ø 7,3 мм, резьба 16 мм, длина 90 мм | Винты канюлированные ø7,3 должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов в диапазоне от 60 до 120мм с шагом 5мм. Длина резьбы 16мм или 32мм. Профиль резьбы специальный спонгиозный упорный. Наружный диаметр резьбы ø7,3мм, шаг резьбы 2,75мм. Диаметр внутреннего отверстия для спицы ø2,8мм. Для самонарезания винты имеют специальную 3-х заходную заточку. Для облегчения удаления винты на задней части резьбы имеют две диаметрально противоположные проточки. Диаметр канюлированного сверла под резьбу ø5/2,8мм. Диаметр головки винта ø8,4мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=4,0мм. Наружная поверхность винтов имеет анодирование желто-коричневого цвета. |  | шт. | 2
75 | Винт канюлированный Ø 7.3 мм, резьба 32 мм, длина 100 мм | Винты канюлированные ø7,3 должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 60 до 120мм с шагом не более 5мм. Длина резьбы 32мм. Профиль резьбы специальный спонгиозный упорный. Наружный диаметр резьбы ø7,3мм, шаг резьбы 2,75мм. Диаметр внутреннего отверстия для спицы ø2,8мм. Для самонарезания винты имеют специальную 3-х заходную заточку. Для облегчения удаления винты на задней части резьбы имеют две диаметрально противоположные проточки. Диаметр канюлированного сверла под резьбу ø5/2,8мм. Диаметр головки винта ø8,4мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=4,0мм. Наружная поверхность винтов имеет анодирование желто-коричневого цвета. |  | шт. | 8
76 | Винт канюлированный Ø 7.3 мм, резьба 32 мм, длина 110 мм | Винты канюлированные ø7,3 должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 60 до 120мм с шагом не более 5мм. Длина резьбы 32мм. Профиль резьбы специальный спонгиозный упорный. Наружный диаметр резьбы ø7,3мм, шаг резьбы 2,75мм. Диаметр внутреннего отверстия для спицы ø2,8мм. Для самонарезания винты имеют специальную 3-х заходную заточку. Для облегчения удаления винты на задней части резьбы имеют две диаметрально противоположные проточки. Диаметр канюлированного сверла под резьбу ø5/2,8мм. Диаметр головки винта ø8,4мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=4,0мм. Наружная поверхность винтов имеет анодирование желто-коричневого цвета. |  | шт. | 8
77 | Винт канюлированный Ø4,0 мм, длина 32 мм | Назначение: для остеосинтеза дистального отдела лучевой кости, внутрисуставных переломов локтевого, лучезапястного и голеностопного суставов, переломов таранной кости, переломов лодыжек и пилона, остеосинтеза и артродеза костей предплюсны. Описание: Винт канюлированный Ø4,0мм должен изготавливаться из титановых сплавов Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов должна составлять от 28 до 54мм с шагом не более 2мм. Длина резьбы, в зависимости от длины винта, должна быть от 9 до 18мм. Профиль резьбы должен быть специальным спонгиозным упорным. Наружный диаметр резьбы должен составлять Ø4,0мм, шаг резьбы 1,75мм, диаметр внутреннего отверстия для спицы Ø1,3мм. Для самонарезания винт должен иметь специальную 2-х заходную заточку. Диаметр головки винта Ø5,0мм. В головке винта должно быть гексагональное отверстие под отвертку S=2,5мм. Наружная поверхность винта должна иметь цветное анодирование желто-коричневого цвета. |  | шт. | 4
78 | Винт канюлированный Ø4,0 мм, длина 36 мм | Назначение: для остеосинтеза дистального отдела лучевой кости, внутрисуставных переломов локтевого, лучезапястного и голеностопного суставов, переломов таранной кости, переломов лодыжек и пилона, остеосинтеза и артродеза костей предплюсны. Описание: Винт канюлированный Ø4,0мм должен изготавливаться из титановых сплавов Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов должна составлять от 28 до 54мм с шагом не более 2мм. Длина резьбы, в зависимости от длины винта, должна быть от 9 до 18мм. Профиль резьбы должен быть специальным спонгиозным упорным. Наружный диаметр резьбы должен составлять Ø4,0мм, шаг резьбы 1,75мм, диаметр внутреннего отверстия для спицы Ø1,3мм. Для самонарезания винт должен иметь специальную 2-х заходную заточку. Диаметр головки винта Ø5,0мм. В головке винта должно быть гексагональное отверстие под отвертку S=2,5мм. Наружная поверхность винта должна иметь цветное анодирование желто-коричневого цвета. |  | шт. | 4
79 | Винт канюлированный Ø4,0 мм, длина 40 мм | Назначение: для остеосинтеза дистального отдела лучевой кости, внутрисуставных переломов локтевого, лучезапястного и голеностопного суставов, переломов таранной кости, переломов лодыжек и пилона, остеосинтеза и артродеза костей предплюсны. Описание: Винт канюлированный Ø4,0мм должен изготавливаться из титановых сплавов Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов должна составлять от 28 до 54мм с шагом не более 2мм. Длина резьбы, в зависимости от длины винта, должна быть от 9 до 18мм. Профиль резьбы должен быть специальным спонгиозным упорным. Наружный диаметр резьбы должен составлять Ø4,0мм, шаг резьбы 1,75мм, диаметр внутреннего отверстия для спицы Ø1,3мм. Для самонарезания винт должен иметь специальную 2-х заходную заточку. Диаметр головки винта Ø5,0мм. В головке винта должно быть гексагональное отверстие под отвертку S=2,5мм. Наружная поверхность винта должна иметь цветное анодирование желто-коричневого цвета. |  | шт. | 4
80 | Винт канюлированный Ø4,0 мм, длина 44 мм | Назначение: для остеосинтеза дистального отдела лучевой кости, внутрисуставных переломов локтевого, лучезапястного и голеностопного суставов, переломов таранной кости, переломов лодыжек и пилона, остеосинтеза и артродеза костей предплюсны. Описание: Винт канюлированный Ø4,0мм должен изготавливаться из титановых сплавов Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов должна составлять от 28 до 54мм с шагом не более 2мм. Длина резьбы, в зависимости от длины винта, должна быть от 9 до 18мм. Профиль резьбы должен быть специальным спонгиозным упорным. Наружный диаметр резьбы должен составлять Ø4,0мм, шаг резьбы 1,75мм, диаметр внутреннего отверстия для спицы Ø1,3мм. Для самонарезания винт должен иметь специальную 2-х заходную заточку. Диаметр головки винта Ø5,0мм. В головке винта должно быть гексагональное отверстие под отвертку S=2,5мм. Наружная поверхность винта должна иметь цветное анодирование желто-коричневого цвета. |  | шт. | 4
81 | Винт канюлированный Ø4,0 мм, длина 48 мм | Назначение: для остеосинтеза дистального отдела лучевой кости, внутрисуставных переломов локтевого, лучезапястного и голеностопного суставов, переломов таранной кости, переломов лодыжек и пилона, остеосинтеза и артродеза костей предплюсны. Описание: Винт канюлированный Ø4,0мм должен изготавливаться из титановых сплавов Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов должна составлять от 28 до 54мм с шагом не более 2мм. Длина резьбы, в зависимости от длины винта, должна быть от 9 до 18мм. Профиль резьбы должен быть специальным спонгиозным упорным. Наружный диаметр резьбы должен составлять Ø4,0мм, шаг резьбы 1,75мм, диаметр внутреннего отверстия для спицы Ø1,3мм. Для самонарезания винт должен иметь специальную 2-х заходную заточку. Диаметр головки винта Ø5,0мм. В головке винта должно быть гексагональное отверстие под отвертку S=2,5мм. Наружная поверхность винта должна иметь цветное анодирование желто-коричневого цвета. |  | шт. | 5
82 | Винт канюлированный Ø4,0 мм, длина 52 мм | Назначение: для остеосинтеза дистального отдела лучевой кости, внутрисуставных переломов локтевого, лучезапястного и голеностопного суставов, переломов таранной кости, переломов лодыжек и пилона, остеосинтеза и артродеза костей предплюсны. Описание: Винт канюлированный Ø4,0мм должен изготавливаться из титановых сплавов Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов должна составлять от 28 до 54мм с шагом не более 2мм. Длина резьбы, в зависимости от длины винта, должна быть от 9 до 18мм. Профиль резьбы должен быть специальным спонгиозным упорным. Наружный диаметр резьбы должен составлять Ø4,0мм, шаг резьбы 1,75мм, диаметр внутреннего отверстия для спицы Ø1,3мм. Для самонарезания винт должен иметь специальную 2-х заходную заточку. Диаметр головки винта Ø5,0мм. В головке винта должно быть гексагональное отверстие под отвертку S=2,5мм. Наружная поверхность винта должна иметь цветное анодирование желто-коричневого цвета. |  | шт. | 5
83 | Винт канюлированный Ø7,3/16мм, длина 100 мм | Винты канюлированные ø7,3 должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов в диапазоне от 60 до 120мм с шагом 5мм. Длина резьбы 16мм или 32мм. Профиль резьбы специальный спонгиозный упорный. Наружный диаметр резьбы ø7,3мм, шаг резьбы 2,75мм. Диаметр внутреннего отверстия для спицы ø2,8мм. Для самонарезания винты имеют специальную 3-х заходную заточку. Для облегчения удаления винты на задней части резьбы имеют две диаметрально противоположные проточки. Диаметр канюлированного сверла под резьбу ø5/2,8мм. Диаметр головки винта ø8,4мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=4,0мм. Наружная поверхность винтов имеет анодирование желто-коричневого цвета. |  | шт. | 2
84 | Винт канюлированный Ø7,3/16мм, длина 105 мм | Винты канюлированные ø7,3 должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов в диапазоне от 60 до 120мм с шагом 5мм. Длина резьбы 16мм или 32мм. Профиль резьбы специальный спонгиозный упорный. Наружный диаметр резьбы ø7,3мм, шаг резьбы 2,75мм. Диаметр внутреннего отверстия для спицы ø2,8мм. Для самонарезания винты имеют специальную 3-х заходную заточку. Для облегчения удаления винты на задней части резьбы имеют две диаметрально противоположные проточки. Диаметр канюлированного сверла под резьбу ø5/2,8мм. Диаметр головки винта ø8,4мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=4,0мм. Наружная поверхность винтов имеет анодирование желто-коричневого цвета. |  | шт. | 2
85 | Винт канюлированный Ø7,3/16мм, длина 110 мм | Винты канюлированные ø7,3 должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов в диапазоне от 60 до 120мм с шагом 5мм. Длина резьбы 16мм или 32мм. Профиль резьбы специальный спонгиозный упорный. Наружный диаметр резьбы ø7,3мм, шаг резьбы 2,75мм. Диаметр внутреннего отверстия для спицы ø2,8мм. Для самонарезания винты имеют специальную 3-х заходную заточку. Для облегчения удаления винты на задней части резьбы имеют две диаметрально противоположные проточки. Диаметр канюлированного сверла под резьбу ø5/2,8мм. Диаметр головки винта ø8,4мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=4,0мм. Наружная поверхность винтов имеет анодирование желто-коричневого цвета. |  | шт. | 2
86 | Винт канюлированный Ø7,3/16мм, длина 120 мм | Винты канюлированные ø7,3 должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов в диапазоне от 60 до 120мм с шагом 5мм. Длина резьбы 16мм или 32мм. Профиль резьбы специальный спонгиозный упорный. Наружный диаметр резьбы ø7,3мм, шаг резьбы 2,75мм. Диаметр внутреннего отверстия для спицы ø2,8мм. Для самонарезания винты имеют специальную 3-х заходную заточку. Для облегчения удаления винты на задней части резьбы имеют две диаметрально противоположные проточки. Диаметр канюлированного сверла под резьбу ø5/2,8мм. Диаметр головки винта ø8,4мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=4,0мм. Наружная поверхность винтов имеет анодирование желто-коричневого цвета. |  | шт. | 2
87 | Винт канюлированный Ø7,3/16мм, длина 65 мм | Винты канюлированные ø7,3 должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов в диапазоне от 60 до 120мм с шагом 5мм. Длина резьбы 16мм или 32мм. Профиль резьбы специальный спонгиозный упорный. Наружный диаметр резьбы ø7,3мм, шаг резьбы 2,75мм. Диаметр внутреннего отверстия для спицы ø2,8мм. Для самонарезания винты имеют специальную 3-х заходную заточку. Для облегчения удаления винты на задней части резьбы имеют две диаметрально противоположные проточки. Диаметр канюлированного сверла под резьбу ø5/2,8мм. Диаметр головки винта ø8,4мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=4,0мм. Наружная поверхность винтов имеет анодирование желто-коричневого цвета. |  | шт. | 3
88 | Винт канюлированный Ø7,3/16мм, длина 75 мм | Винты канюлированные ø7,3 должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов в диапазоне от 60 до 120мм с шагом 5мм. Длина резьбы 16мм или 32мм. Профиль резьбы специальный спонгиозный упорный. Наружный диаметр резьбы ø7,3мм, шаг резьбы 2,75мм. Диаметр внутреннего отверстия для спицы ø2,8мм. Для самонарезания винты имеют специальную 3-х заходную заточку. Для облегчения удаления винты на задней части резьбы имеют две диаметрально противоположные проточки. Диаметр канюлированного сверла под резьбу ø5/2,8мм. Диаметр головки винта ø8,4мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=4,0мм. Наружная поверхность винтов имеет анодирование желто-коричневого цвета. |  | шт. | 3
89 | Винт канюлированный Ø7,3/16мм, длина 85 мм | Винты канюлированные ø7,3 должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов в диапазоне от 60 до 120мм с шагом 5мм. Длина резьбы 16мм или 32мм. Профиль резьбы специальный спонгиозный упорный. Наружный диаметр резьбы ø7,3мм, шаг резьбы 2,75мм. Диаметр внутреннего отверстия для спицы ø2,8мм. Для самонарезания винты имеют специальную 3-х заходную заточку. Для облегчения удаления винты на задней части резьбы имеют две диаметрально противоположные проточки. Диаметр канюлированного сверла под резьбу ø5/2,8мм. Диаметр головки винта ø8,4мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=4,0мм. Наружная поверхность винтов имеет анодирование желто-коричневого цвета. |  | шт. | 3
90 | Винт канюлированный Ø7,3/16мм, длина 95 мм | Винты канюлированные ø7,3 должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов в диапазоне от 60 до 120мм с шагом 5мм. Длина резьбы 16мм или 32мм. Профиль резьбы специальный спонгиозный упорный. Наружный диаметр резьбы ø7,3мм, шаг резьбы 2,75мм. Диаметр внутреннего отверстия для спицы ø2,8мм. Для самонарезания винты имеют специальную 3-х заходную заточку. Для облегчения удаления винты на задней части резьбы имеют две диаметрально противоположные проточки. Диаметр канюлированного сверла под резьбу ø5/2,8мм. Диаметр головки винта ø8,4мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=4,0мм. Наружная поверхность винтов имеет анодирование желто-коричневого цвета. |  | шт. | 2
91 | Винт канюлированный Ø7.3/32мм, длина 105 мм | Винты канюлированные ø7,3 должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 60 до 120мм с шагом не более 5мм. Длина резьбы 32мм. Профиль резьбы специальный спонгиозный упорный. Наружный диаметр резьбы ø7,3мм, шаг резьбы 2,75мм. Диаметр внутреннего отверстия для спицы ø2,8мм. Для самонарезания винты имеют специальную 3-х заходную заточку. Для облегчения удаления винты на задней части резьбы имеют две диаметрально противоположные проточки. Диаметр канюлированного сверла под резьбу ø5/2,8мм. Диаметр головки винта ø8,4мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=4,0мм. Наружная поверхность винтов имеет анодирование желто-коричневого цвета. |  | шт. | 3
92 | Винт канюлированный Ø7.3/32мм, длина 115 мм | Винты канюлированные ø7,3 должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 60 до 120мм с шагом не более 5мм. Длина резьбы 32мм. Профиль резьбы специальный спонгиозный упорный. Наружный диаметр резьбы ø7,3мм, шаг резьбы 2,75мм. Диаметр внутреннего отверстия для спицы ø2,8мм. Для самонарезания винты имеют специальную 3-х заходную заточку. Для облегчения удаления винты на задней части резьбы имеют две диаметрально противоположные проточки. Диаметр канюлированного сверла под резьбу ø5/2,8мм. Диаметр головки винта ø8,4мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=4,0мм. Наружная поверхность винтов имеет анодирование желто-коричневого цвета. |  | шт. | 3
93 | Винт канюлированный Ø7.3/32мм, длина 120 мм | Винты канюлированные ø7,3 должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 60 до 120мм с шагом не более 5мм. Длина резьбы 32мм. Профиль резьбы специальный спонгиозный упорный. Наружный диаметр резьбы ø7,3мм, шаг резьбы 2,75мм. Диаметр внутреннего отверстия для спицы ø2,8мм. Для самонарезания винты имеют специальную 3-х заходную заточку. Для облегчения удаления винты на задней части резьбы имеют две диаметрально противоположные проточки. Диаметр канюлированного сверла под резьбу ø5/2,8мм. Диаметр головки винта ø8,4мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=4,0мм. Наружная поверхность винтов имеет анодирование желто-коричневого цвета. |  | шт. | 3
94 | Винт канюлированный Ø7.3/32мм, длина 80 мм | Винты канюлированные фенестрированные ø7,3 должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 60 до 120мм с шагом не менее 5мм. Длина резьбы 16мм или 32мм. Профиль резьбы специальный спонгиозный упорный. Наружный диаметр резьбы ø7,3мм, шаг резьбы 2,75мм. Диаметр внутреннего отверстия для спицы ø2,8мм. Для самонарезания винты имеют специальную 3-х заходную заточку. В углублении резьбы, между витками, по спирали, с шагом 120°, должны располагаться одностенчатые отверстия диаметром Ø1,2мм.Для облегчения удаления винты на задней части резьбы имеют две диаметрально противоположные проточки. Диаметр канюлированного сверла под резьбу ø5/2,8мм. Диаметр головки винта ø8,4мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=4,0мм. Наружная поверхность винтов имеет анодирование желто-коричневого цвета. |  | шт. | 3
95 | Винт канюлированный Ø7.3/32мм, длина 85 мм | Винты канюлированные фенестрированные ø7,3 должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 60 до 120мм с шагом не менее 5мм. Длина резьбы 16мм или 32мм. Профиль резьбы специальный спонгиозный упорный. Наружный диаметр резьбы ø7,3мм, шаг резьбы 2,75мм. Диаметр внутреннего отверстия для спицы ø2,8мм. Для самонарезания винты имеют специальную 3-х заходную заточку. В углублении резьбы, между витками, по спирали, с шагом 120°, должны располагаться одностенчатые отверстия диаметром Ø1,2мм.Для облегчения удаления винты на задней части резьбы имеют две диаметрально противоположные проточки. Диаметр канюлированного сверла под резьбу ø5/2,8мм. Диаметр головки винта ø8,4мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=4,0мм. Наружная поверхность винтов имеет анодирование желто-коричневого цвета. |  | шт. | 3
96 | Винт канюлированный Ø7.3/32мм, длина 90 мм | Винты канюлированные фенестрированные ø7,3 должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 60 до 120мм с шагом не менее 5мм. Длина резьбы 16мм или 32мм. Профиль резьбы специальный спонгиозный упорный. Наружный диаметр резьбы ø7,3мм, шаг резьбы 2,75мм. Диаметр внутреннего отверстия для спицы ø2,8мм. Для самонарезания винты имеют специальную 3-х заходную заточку. В углублении резьбы, между витками, по спирали, с шагом 120°, должны располагаться одностенчатые отверстия диаметром Ø1,2мм.Для облегчения удаления винты на задней части резьбы имеют две диаметрально противоположные проточки. Диаметр канюлированного сверла под резьбу ø5/2,8мм. Диаметр головки винта ø8,4мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=4,0мм. Наружная поверхность винтов имеет анодирование желто-коричневого цвета. |  | шт. | 3
97 | Винт канюлированный Ø7.3/32мм, длина 95 мм | Винты канюлированные фенестрированные ø7,3 должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 60 до 120мм с шагом не менее 5мм. Длина резьбы 16мм или 32мм. Профиль резьбы специальный спонгиозный упорный. Наружный диаметр резьбы ø7,3мм, шаг резьбы 2,75мм. Диаметр внутреннего отверстия для спицы ø2,8мм. Для самонарезания винты имеют специальную 3-х заходную заточку. В углублении резьбы, между витками, по спирали, с шагом 120°, должны располагаться одностенчатые отверстия диаметром Ø1,2мм.Для облегчения удаления винты на задней части резьбы имеют две диаметрально противоположные проточки. Диаметр канюлированного сверла под резьбу ø5/2,8мм. Диаметр головки винта ø8,4мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=4,0мм. Наружная поверхность винтов имеет анодирование желто-коричневого цвета. |  | шт. | 3
40
98 | Винт кортикальный Ø 3,5 мм, длина 12 мм | Описание: Винты кортикальные Ø3,5мм должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 10 до 60мм. На длине от 10 до 40мм шаг 2мм, на длине от 40 до 60мм шаг 5мм. Профиль резьбы НА 3,5 должен соответствовать ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø3,5мм, шаг резьбы 1,25мм. Диаметр головки винта Ø6мм. В головке винта должно быть гексагональное отверстие S=2,5мм. Винты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 25
99 | Винт кортикальный Ø 3,5 мм, длина 14 мм | Описание: Винты кортикальные Ø3,5мм должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 10 до 60мм. На длине от 10 до 40мм шаг 2мм, на длине от 40 до 60мм шаг 5мм. Профиль резьбы НА 3,5 должен соответствовать ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø3,5мм, шаг резьбы 1,25мм. Диаметр головки винта Ø6мм. В головке винта должно быть гексагональное отверстие S=2,5мм. Винты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 25
100 | Винт кортикальный Ø 3,5 мм, длина 16 мм | Описание: Винты кортикальные Ø3,5мм должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 10 до 60мм. На длине от 10 до 40мм шаг 2мм, на длине от 40 до 60мм шаг 5мм. Профиль резьбы НА 3,5 должен соответствовать ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø3,5мм, шаг резьбы 1,25мм. Диаметр головки винта Ø6мм. В головке винта должно быть гексагональное отверстие S=2,5мм. Винты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 25
101 | Винт кортикальный Ø 3,5 мм, длина 18 мм | Описание: Винты кортикальные Ø3,5мм должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 10 до 60мм. На длине от 10 до 40мм шаг 2мм, на длине от 40 до 60мм шаг 5мм. Профиль резьбы НА 3,5 должен соответствовать ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø3,5мм, шаг резьбы 1,25мм. Диаметр головки винта Ø6мм. В головке винта должно быть гексагональное отверстие S=2,5мм. Винты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 8
102 | Винт кортикальный Ø 3,5 мм, длина 20 мм | Описание: Винты кортикальные Ø3,5мм должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 10 до 60мм. На длине от 10 до 40мм шаг 2мм, на длине от 40 до 60мм шаг 5мм. Профиль резьбы НА 3,5 должен соответствовать ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø3,5мм, шаг резьбы 1,25мм. Диаметр головки винта Ø6мм. В головке винта должно быть гексагональное отверстие S=2,5мм. Винты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 8
103 | Винт кортикальный Ø 3,5 мм, длина 22 мм | Описание: Винты кортикальные Ø3,5мм должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 10 до 60мм. На длине от 10 до 40мм шаг 2мм, на длине от 40 до 60мм шаг 5мм. Профиль резьбы НА 3,5 должен соответствовать ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø3,5мм, шаг резьбы 1,25мм. Диаметр головки винта Ø6мм. В головке винта должно быть гексагональное отверстие S=2,5мм. Винты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 8
104 | Винт кортикальный Ø 3,5 мм, длина 24 мм | Описание: Винты кортикальные Ø3,5мм должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 10 до 60мм. На длине от 10 до 40мм шаг 2мм, на длине от 40 до 60мм шаг 5мм. Профиль резьбы НА 3,5 должен соответствовать ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø3,5мм, шаг резьбы 1,25мм. Диаметр головки винта Ø6мм. В головке винта должно быть гексагональное отверстие S=2,5мм. Винты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 8
105 | Винт кортикальный Ø 3,5 мм, длина 26 мм | Описание: Винты кортикальные Ø3,5мм должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 10 до 60мм. На длине от 10 до 40мм шаг 2мм, на длине от 40 до 60мм шаг 5мм. Профиль резьбы НА 3,5 должен соответствовать ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø3,5мм, шаг резьбы 1,25мм. Диаметр головки винта Ø6мм. В головке винта должно быть гексагональное отверстие S=2,5мм. Винты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 8
106 | Винт кортикальный Ø 3,5 мм, длина 28 мм | Описание: Винты кортикальные Ø3,5мм должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 10 до 60мм. На длине от 10 до 40мм шаг 2мм, на длине от 40 до 60мм шаг 5мм. Профиль резьбы НА 3,5 должен соответствовать ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø3,5мм, шаг резьбы 1,25мм. Диаметр головки винта Ø6мм. В головке винта должно быть гексагональное отверстие S=2,5мм. Винты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 8
107 | Винт кортикальный Ø 3,5 мм, длина 30 мм | Описание: Винты кортикальные Ø3,5мм должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 10 до 60мм. На длине от 10 до 40мм шаг 2мм, на длине от 40 до 60мм шаг 5мм. Профиль резьбы НА 3,5 должен соответствовать ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø3,5мм, шаг резьбы 1,25мм. Диаметр головки винта Ø6мм. В головке винта должно быть гексагональное отверстие S=2,5мм. Винты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 8
108 | Винт кортикальный Ø 3,5 мм, длина 32 мм | Описание: Винты кортикальные Ø3,5мм должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 10 до 60мм. На длине от 10 до 40мм шаг 2мм, на длине от 40 до 60мм шаг 5мм. Профиль резьбы НА 3,5 должен соответствовать ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø3,5мм, шаг резьбы 1,25мм. Диаметр головки винта Ø6мм. В головке винта должно быть гексагональное отверстие S=2,5мм. Винты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 8
109 | Винт кортикальный Ø 3,5 мм, длина 34 мм | Описание: Винты кортикальные Ø3,5мм должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 10 до 60мм. На длине от 10 до 40мм шаг 2мм, на длине от 40 до 60мм шаг 5мм. Профиль резьбы НА 3,5 должен соответствовать ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø3,5мм, шаг резьбы 1,25мм. Диаметр головки винта Ø6мм. В головке винта должно быть гексагональное отверстие S=2,5мм. Винты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 8
110 | Винт кортикальный Ø 3,5 мм, длина 36 мм | Описание: Винты кортикальные Ø3,5мм должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 10 до 60мм. На длине от 10 до 40мм шаг 2мм, на длине от 40 до 60мм шаг 5мм. Профиль резьбы НА 3,5 должен соответствовать ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø3,5мм, шаг резьбы 1,25мм. Диаметр головки винта Ø6мм. В головке винта должно быть гексагональное отверстие S=2,5мм. Винты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 8
111 | Винт кортикальный Ø 3,5 мм, длина 38 мм | Описание: Винты кортикальные Ø3,5мм должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 10 до 60мм. На длине от 10 до 40мм шаг 2мм, на длине от 40 до 60мм шаг 5мм. Профиль резьбы НА 3,5 должен соответствовать ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø3,5мм, шаг резьбы 1,25мм. Диаметр головки винта Ø6мм. В головке винта должно быть гексагональное отверстие S=2,5мм. Винты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 8
112 | Винт кортикальный Ø 3,5 мм, длина 40 мм | Описание: Винты кортикальные Ø3,5мм должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 10 до 60мм. На длине от 10 до 40мм шаг 2мм, на длине от 40 до 60мм шаг 5мм. Профиль резьбы НА 3,5 должен соответствовать ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø3,5мм, шаг резьбы 1,25мм. Диаметр головки винта Ø6мм. В головке винта должно быть гексагональное отверстие S=2,5мм. Винты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 8
113 | Винт кортикальный Ø 3,5 мм, длина 42 мм | Описание: Винты кортикальные Ø3,5мм должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 10 до 60мм. На длине от 10 до 40мм шаг 2мм, на длине от 40 до 60мм шаг 5мм. Профиль резьбы НА 3,5 должен соответствовать ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø3,5мм, шаг резьбы 1,25мм. Диаметр головки винта Ø6мм. В головке винта должно быть гексагональное отверстие S=2,5мм. Винты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 8
114 | Винт кортикальный Ø 3,5 мм, длина 44 мм | Описание: Винты кортикальные Ø3,5мм должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 10 до 60мм. На длине от 10 до 40мм шаг 2мм, на длине от 40 до 60мм шаг 5мм. Профиль резьбы НА 3,5 должен соответствовать ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø3,5мм, шаг резьбы 1,25мм. Диаметр головки винта Ø6мм. В головке винта должно быть гексагональное отверстие S=2,5мм. Винты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 8
115 | Винт кортикальный Ø 3,5 мм, длина 45 мм | Описание: Винты кортикальные Ø3,5мм должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 10 до 60мм. На длине от 10 до 40мм шаг 2мм, на длине от 40 до 60мм шаг 5мм. Профиль резьбы НА 3,5 должен соответствовать ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø3,5мм, шаг резьбы 1,25мм. Диаметр головки винта Ø6мм. В головке винта должно быть гексагональное отверстие S=2,5мм. Винты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 8
116 | Винт кортикальный Ø 3,5 мм, длина 46 мм | Описание: Винты кортикальные Ø3,5мм должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 10 до 60мм. На длине от 10 до 40мм шаг 2мм, на длине от 40 до 60мм шаг 5мм. Профиль резьбы НА 3,5 должен соответствовать ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø3,5мм, шаг резьбы 1,25мм. Диаметр головки винта Ø6мм. В головке винта должно быть гексагональное отверстие S=2,5мм. Винты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 8
117 | Винт кортикальный Ø 3,5 мм, длина 48 мм | Описание: Винты кортикальные Ø3,5мм должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 10 до 60мм. На длине от 10 до 40мм шаг 2мм, на длине от 40 до 60мм шаг 5мм. Профиль резьбы НА 3,5 должен соответствовать ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø3,5мм, шаг резьбы 1,25мм. Диаметр головки винта Ø6мм. В головке винта должно быть гексагональное отверстие S=2,5мм. Винты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 8
118 | Винт кортикальный Ø 3,5 мм, длина 50 мм | Описание: Винты кортикальные Ø3,5мм должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 10 до 60мм. На длине от 10 до 40мм шаг 2мм, на длине от 40 до 60мм шаг 5мм. Профиль резьбы НА 3,5 должен соответствовать ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø3,5мм, шаг резьбы 1,25мм. Диаметр головки винта Ø6мм. В головке винта должно быть гексагональное отверстие S=2,5мм. Винты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 8
119 | Винт кортикальный Ø 3,5 мм, длина 55 мм | Описание: Винты кортикальные Ø3,5мм должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 10 до 60мм. На длине от 10 до 40мм шаг 2мм, на длине от 40 до 60мм шаг 5мм. Профиль резьбы НА 3,5 должен соответствовать ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø3,5мм, шаг резьбы 1,25мм. Диаметр головки винта Ø6мм. В головке винта должно быть гексагональное отверстие S=2,5мм. Винты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 8
120 | Винт кортикальный Ø 3,5 мм, длина 60 мм | Описание: Винты кортикальные Ø3,5мм должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 10 до 60мм. На длине от 10 до 40мм шаг 2мм, на длине от 40 до 60мм шаг 5мм. Профиль резьбы НА 3,5 должен соответствовать ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø3,5мм, шаг резьбы 1,25мм. Диаметр головки винта Ø6мм. В головке винта должно быть гексагональное отверстие S=2,5мм. Винты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 8
235
121 | Винт кортикальный самонарезающий 3,5 мм, длина 10 мм | Назначение: Для остеосинтеза таза. Описание: Винты кортикальные, самонарезающие Ø3,5мм изготавливаются из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 10 до 140мм. На длине от 10 до 40мм шаг 2мм, на длине от 40 до 140мм шаг 5мм. Профиль резьбы НА 3,5 соответствует международному стандарту ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø3,5мм, шаг резьбы 1,25мм. Диаметр головки винта Ø6мм. В головке винта должно быть гексагональное отверстие S=2,5мм. Винт должен быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 5
122 | Винт кортикальный самонарезающий 3,5 мм, длина 12 мм | Назначение: Для остеосинтеза таза. Описание: Винты кортикальные, самонарезающие Ø3,5мм изготавливаются из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 10 до 140мм. На длине от 10 до 40мм шаг 2мм, на длине от 40 до 140мм шаг 5мм. Профиль резьбы НА 3,5 соответствует международному стандарту ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø3,5мм, шаг резьбы 1,25мм. Диаметр головки винта Ø6мм. В головке винта должно быть гексагональное отверстие S=2,5мм. Винт должен быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 4
123 | Винт кортикальный самонарезающий 3,5 мм, длина 125 мм | Назначение: Для остеосинтеза таза. Описание: Винты кортикальные, самонарезающие Ø3,5мм изготавливаются из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 10 до 140мм. На длине от 10 до 40мм шаг 2мм, на длине от 40 до 140мм шаг 5мм. Профиль резьбы НА 3,5 соответствует международному стандарту ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø3,5мм, шаг резьбы 1,25мм. Диаметр головки винта Ø6мм. В головке винта должно быть гексагональное отверстие S=2,5мм. Винт должен быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 10
124 | Винт кортикальный самонарезающий 3,5 мм, длина 130 мм | Назначение: Для остеосинтеза таза. Описание: Винты кортикальные, самонарезающие Ø3,5мм изготавливаются из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 10 до 140мм. На длине от 10 до 40мм шаг 2мм, на длине от 40 до 140мм шаг 5мм. Профиль резьбы НА 3,5 соответствует международному стандарту ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø3,5мм, шаг резьбы 1,25мм. Диаметр головки винта Ø6мм. В головке винта должно быть гексагональное отверстие S=2,5мм. Винт должен быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 20
125 | Винт кортикальный самонарезающий 3,5 мм, длина 14 мм | Назначение: Для остеосинтеза таза. Описание: Винты кортикальные, самонарезающие Ø3,5мм изготавливаются из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 10 до 140мм. На длине от 10 до 40мм шаг 2мм, на длине от 40 до 140мм шаг 5мм. Профиль резьбы НА 3,5 соответствует международному стандарту ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø3,5мм, шаг резьбы 1,25мм. Диаметр головки винта Ø6мм. В головке винта должно быть гексагональное отверстие S=2,5мм. Винт должен быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 5
126 | Винт кортикальный самонарезающий 3,5 мм, длина 16 мм | Назначение: Для остеосинтеза таза. Описание: Винты кортикальные, самонарезающие Ø3,5мм изготавливаются из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 10 до 140мм. На длине от 10 до 40мм шаг 2мм, на длине от 40 до 140мм шаг 5мм. Профиль резьбы НА 3,5 соответствует международному стандарту ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø3,5мм, шаг резьбы 1,25мм. Диаметр головки винта Ø6мм. В головке винта должно быть гексагональное отверстие S=2,5мм. Винт должен быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 40
127 | Винт кортикальный самонарезающий 3,5 мм, длина 18 мм | Назначение: Для остеосинтеза таза. Описание: Винты кортикальные, самонарезающие Ø3,5мм изготавливаются из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 10 до 140мм. На длине от 10 до 40мм шаг 2мм, на длине от 40 до 140мм шаг 5мм. Профиль резьбы НА 3,5 соответствует международному стандарту ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø3,5мм, шаг резьбы 1,25мм. Диаметр головки винта Ø6мм. В головке винта должно быть гексагональное отверстие S=2,5мм. Винт должен быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 20
128 | Винт кортикальный самонарезающий 3,5 мм, длина 20 мм | Назначение: Для остеосинтеза таза. Описание: Винты кортикальные, самонарезающие Ø3,5мм изготавливаются из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 10 до 140мм. На длине от 10 до 40мм шаг 2мм, на длине от 40 до 140мм шаг 5мм. Профиль резьбы НА 3,5 соответствует международному стандарту ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø3,5мм, шаг резьбы 1,25мм. Диаметр головки винта Ø6мм. В головке винта должно быть гексагональное отверстие S=2,5мм. Винт должен быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 20
129 | Винт кортикальный самонарезающий 3,5 мм, длина 22 мм | Назначение: Для остеосинтеза таза. Описание: Винты кортикальные, самонарезающие Ø3,5мм изготавливаются из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 10 до 140мм. На длине от 10 до 40мм шаг 2мм, на длине от 40 до 140мм шаг 5мм. Профиль резьбы НА 3,5 соответствует международному стандарту ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø3,5мм, шаг резьбы 1,25мм. Диаметр головки винта Ø6мм. В головке винта должно быть гексагональное отверстие S=2,5мм. Винт должен быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 25
130 | Винт кортикальный самонарезающий 3,5 мм, длина 24 мм | Назначение: Для остеосинтеза таза. Описание: Винты кортикальные, самонарезающие Ø3,5мм изготавливаются из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 10 до 140мм. На длине от 10 до 40мм шаг 2мм, на длине от 40 до 140мм шаг 5мм. Профиль резьбы НА 3,5 соответствует международному стандарту ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø3,5мм, шаг резьбы 1,25мм. Диаметр головки винта Ø6мм. В головке винта должно быть гексагональное отверстие S=2,5мм. Винт должен быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 5
131 | Винт кортикальный самонарезающий 3,5 мм, длина 26 мм | Назначение: Для остеосинтеза таза. Описание: Винты кортикальные, самонарезающие Ø3,5мм изготавливаются из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 10 до 140мм. На длине от 10 до 40мм шаг 2мм, на длине от 40 до 140мм шаг 5мм. Профиль резьбы НА 3,5 соответствует международному стандарту ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø3,5мм, шаг резьбы 1,25мм. Диаметр головки винта Ø6мм. В головке винта должно быть гексагональное отверстие S=2,5мм. Винт должен быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 15
132 | Винт кортикальный самонарезающий 3,5 мм, длина 28 мм | Назначение: Для остеосинтеза таза Описание: Винты кортикальные Ø3,5мм должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 10 до 130мм. На длине от 10 до 40мм не более шаг 2мм, на длине от 40 до 130мм шаг не более 5мм. Профиль резьбы НА 3,5 соответствует международному стандарту ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø3,5мм, шаг резьбы 1,25мм. Диаметр головки винта Ø6мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=2,5мм. Винт должен быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 15
133 | Винт кортикальный самонарезающий 3,5 мм, длина 30 мм | Назначение: Для остеосинтеза таза Описание: Винты кортикальные Ø3,5мм должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 10 до 130мм. На длине от 10 до 40мм не более шаг 2мм, на длине от 40 до 130мм шаг не более 5мм. Профиль резьбы НА 3,5 соответствует международному стандарту ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø3,5мм, шаг резьбы 1,25мм. Диаметр головки винта Ø6мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=2,5мм. Винт должен быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 5
134 | Винт кортикальный самонарезающий 3,5 мм, длина 32 мм | Назначение: Для остеосинтеза таза Описание: Винты кортикальные Ø3,5мм должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 10 до 130мм. На длине от 10 до 40мм не более шаг 2мм, на длине от 40 до 130мм шаг не более 5мм. Профиль резьбы НА 3,5 соответствует международному стандарту ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø3,5мм, шаг резьбы 1,25мм. Диаметр головки винта Ø6мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=2,5мм. Винт должен быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 20
135 | Винт кортикальный самонарезающий 3,5 мм, длина 34 мм | Назначение: Для остеосинтеза таза. Описание: Винты кортикальные, самонарезающие Ø3,5мм изготавливаются из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 10 до 140мм. На длине от 10 до 40мм шаг 2мм, на длине от 40 до 140мм шаг 5мм. Профиль резьбы НА 3,5 соответствует международному стандарту ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø3,5мм, шаг резьбы 1,25мм. Диаметр головки винта Ø6мм. В головке винта должно быть гексагональное отверстие S=2,5мм. Винт должен быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 10
136 | Винт кортикальный самонарезающий 3,5 мм, длина 36 мм | Назначение: Для остеосинтеза таза. Описание: Винты кортикальные, самонарезающие Ø3,5мм изготавливаются из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 10 до 140мм. На длине от 10 до 40мм шаг 2мм, на длине от 40 до 140мм шаг 5мм. Профиль резьбы НА 3,5 соответствует международному стандарту ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø3,5мм, шаг резьбы 1,25мм. Диаметр головки винта Ø6мм. В головке винта должно быть гексагональное отверстие S=2,5мм. Винт должен быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 20
137 | Винт кортикальный самонарезающий 3,5 мм, длина 38 мм | Назначение: Для остеосинтеза таза. Описание: Винты кортикальные, самонарезающие Ø3,5мм изготавливаются из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 10 до 140мм. На длине от 10 до 40мм шаг 2мм, на длине от 40 до 140мм шаг 5мм. Профиль резьбы НА 3,5 соответствует международному стандарту ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø3,5мм, шаг резьбы 1,25мм. Диаметр головки винта Ø6мм. В головке винта должно быть гексагональное отверстие S=2,5мм. Винт должен быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 5
138 | Винт кортикальный самонарезающий 3,5 мм, длина 40 мм | Назначение: Для остеосинтеза таза Описание: Винты кортикальные Ø3,5мм должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 10 до 130мм. На длине от 10 до 40мм не более шаг 2мм, на длине от 40 до 130мм шаг не более 5мм. Профиль резьбы НА 3,5 соответствует международному стандарту ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø3,5мм, шаг резьбы 1,25мм. Диаметр головки винта Ø6мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=2,5мм. Винт должен быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 15
139 | Винт кортикальный самонарезающий 3,5 мм, длина 50 мм | Назначение: Для остеосинтеза таза. Описание: Винты кортикальные, самонарезающие Ø3,5мм изготавливаются из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 10 до 140мм. На длине от 10 до 40мм шаг 2мм, на длине от 40 до 140мм шаг 5мм. Профиль резьбы НА 3,5 соответствует международному стандарту ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø3,5мм, шаг резьбы 1,25мм. Диаметр головки винта Ø6мм. В головке винта должно быть гексагональное отверстие S=2,5мм. Винт должен быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 25
140 | Винт кортикальный самонарезающий 3,5 мм, длина 60 мм | Назначение: Для остеосинтеза таза Описание: Винты кортикальные Ø3,5мм должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 10 до 130мм. На длине от 10 до 40мм не более шаг 2мм, на длине от 40 до 130мм шаг не более 5мм. Профиль резьбы НА 3,5 соответствует международному стандарту ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø3,5мм, шаг резьбы 1,25мм. Диаметр головки винта Ø6мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=2,5мм. Винт должен быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 20
141 | Винт кортикальный самонарезающий 3,5 мм, длина 70 мм | Назначение: Для остеосинтеза таза. Описание: Винты кортикальные, самонарезающие Ø3,5мм изготавливаются из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 10 до 140мм. На длине от 10 до 40мм шаг 2мм, на длине от 40 до 140мм шаг 5мм. Профиль резьбы НА 3,5 соответствует международному стандарту ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø3,5мм, шаг резьбы 1,25мм. Диаметр головки винта Ø6мм. В головке винта должно быть гексагональное отверстие S=2,5мм. Винт должен быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 20
142 | Винт кортикальный самонарезающий 3,5 мм, длина 80 мм | Назначение: Для остеосинтеза таза Описание: Винты кортикальные Ø3,5мм должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 10 до 130мм. На длине от 10 до 40мм не более шаг 2мм, на длине от 40 до 130мм шаг не более 5мм. Профиль резьбы НА 3,5 соответствует международному стандарту ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø3,5мм, шаг резьбы 1,25мм. Диаметр головки винта Ø6мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=2,5мм. Винт должен быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 15
143 | Винт кортикальный самонарезающий 3.5 мм, длина 90 мм | Назначение: Для остеосинтеза таза Описание: Винты кортикальные Ø3,5мм должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 10 до 130мм. На длине от 10 до 40мм не более шаг 2мм, на длине от 40 до 130мм шаг не более 5мм. Профиль резьбы НА 3,5 соответствует международному стандарту ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø3,5мм, шаг резьбы 1,25мм. Диаметр головки винта Ø6мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=2,5мм. Винт должен быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную упаковку с маркировкой. |  | шт. | 10
144 | Винт кортикальный самонарезающий 4,5 мм, длина 120 мм | Назначение: Для остеосинтеза таза Описание: Винты кортикальные Ø4,5мм должны изготавливаться из титановых сплавов Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 14 до 40мм с шагом не более 2мм, от 40 до 140мм с шагом не более 5мм. Профиль резьбы НА 4,5 соответствует международному стандарту ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø4,5мм, шаг резьбы Р=1,75мм. Диаметр головки винта Ø8мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=3,5мм. Винт должен быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винты должны иметь цветовую кодировку желто-коричневого цвета. |  | шт. | 5
145 | Винт кортикальный самонарезающий 4,5 мм, длина 130 мм | Назначение: Для остеосинтеза таза Описание: Винты кортикальные Ø4,5мм должны изготавливаться из титановых сплавов Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 14 до 40мм с шагом не более 2мм, от 40 до 140мм с шагом не более 5мм. Профиль резьбы НА 4,5 соответствует международному стандарту ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø4,5мм, шаг резьбы Р=1,75мм. Диаметр головки винта Ø8мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=3,5мм. Винт должен быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винты должны иметь цветовую кодировку желто-коричневого цвета. |  | шт. | 5
146 | Винт кортикальный самонарезающий 4,5 мм, длина 140 мм | Назначение: Для остеосинтеза таза Описание: Винты кортикальные Ø4,5мм должны изготавливаться из титановых сплавов Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 14 до 40мм с шагом не более 2мм, от 40 до 140мм с шагом не более 5мм. Профиль резьбы НА 4,5 соответствует международному стандарту ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø4,5мм, шаг резьбы Р=1,75мм. Диаметр головки винта Ø8мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=3,5мм. Винт должен быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винты должны иметь цветовую кодировку желто-коричневого цвета. |  | шт. | 7
147 | Винт кортикальный самонарезающий 4,5 мм, длина 40 мм | Назначение: Для остеосинтеза таза Описание: Винты кортикальные Ø4,5мм должны изготавливаться из титановых сплавов Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 14 до 40мм с шагом не более 2мм, от 40 до 140мм с шагом не более 5мм. Профиль резьбы НА 4,5 соответствует международному стандарту ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø4,5мм, шаг резьбы Р=1,75мм. Диаметр головки винта Ø8мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=3,5мм. Винт должен быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винты должны иметь цветовую кодировку желто-коричневого цвета. |  | шт. | 20
148 | Винт кортикальный самонарезающий 4,5 мм, длина 45 мм | Назначение: Для остеосинтеза таза Описание: Винты кортикальные Ø4,5мм должны изготавливаться из титановых сплавов Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 14 до 40мм с шагом не более 2мм, от 40 до 140мм с шагом не более 5мм. Профиль резьбы НА 4,5 соответствует международному стандарту ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø4,5мм, шаг резьбы Р=1,75мм. Диаметр головки винта Ø8мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=3,5мм. Винт должен быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винты должны иметь цветовую кодировку желто-коричневого цвета. |  | шт. | 20
149 | Винт кортикальный самонарезающий 4.5 мм, длина 110 мм | Назначение: Для остеосинтеза таза Описание: Винты кортикальные Ø4,5мм должны изготавливаться из титановых сплавов Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Длина винтов от 14 до 40мм с шагом не более 2мм, от 40 до 140мм с шагом не более 5мм. Профиль резьбы НА 4,5 соответствует международному стандарту ISO 5835. Наружный диаметр резьбы Ø4,5мм, шаг резьбы Р=1,75мм. Диаметр головки винта Ø8мм. В головке винта имеется гексагональное отверстие под отвертку S=3,5мм. Винт должен быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винты должны иметь цветовую кодировку желто-коричневого цвета. |  | шт. | 5
150 | Винт самонарезающий Ø2,7мм, длина 38 мм | Назначение: Для фиксации пластин с угловой стабильностью УС 2,4/3,5. Описание: Винт блокируемый самонарезающий Ø2,7мм должен быть изготовлен из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Блокируемый винт Ø2,7мм должен иметь коническую головку с двухзаходной резьбой с шагом Р=0,3мм, обеспечивающей угловую стабильность и внутреннее отверстие Stardrive с размером Т8. Винт должен иметь специальную резьбу с шагом Р=0,6мм по всей длине и быть самонарезающий, для чего на конце винта должны быть три метчиковые заточки. Винт должен иметь длину от 6 до 40мм с шагом 2мм и иметь цветовую кодировку. Винт должен иметь индивидуальную упаковку с маркировкой |  | шт. | 20
151 | Винт шеечный Ø11 мм, длина 100 мм | Блокируемый шеечный винт должен изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Наружный диаметр винта Ø11мм, внутренний Ø2,9мм. Длина винта от 80 до 120мм с шагом не более 5мм. Профиль резьбы специальный спонгиозный компрессирующий с обратной конусностью для дополнительного обеспечения антиротационных свойств. Шаг резьбы 2,75мм, длина резьбы 27мм. Конец винта имеет специальную трехгранную заточку для самонарезания. Для соединения с отверткой в торце винта должно быть отверстие М6 и 4-е паза размером 3×2,5мм, которые в свою очередь должны быть сориентированы с 4-мя продольными пазами на теле винта для его блокирования в штифте. Шеечные винты Ø11мм должны иметь цветовую кодировку зеленого цвета, маркировку диаметра, длины, индивидуальную маркировку и упаковку |  | шт. | 1
152 | Винт шеечный Ø11 мм, длина 105 мм | Блокируемый шеечный винт должен изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Наружный диаметр винта Ø11мм, внутренний Ø2,9мм. Длина винта от 80 до 120мм с шагом не более 5мм. Профиль резьбы специальный спонгиозный компрессирующий с обратной конусностью для дополнительного обеспечения антиротационных свойств. Шаг резьбы 2,75мм, длина резьбы 27мм. Конец винта имеет специальную трехгранную заточку для самонарезания. Для соединения с отверткой в торце винта должно быть отверстие М6 и 4-е паза размером 3×2,5мм, которые в свою очередь должны быть сориентированы с 4-мя продольными пазами на теле винта для его блокирования в штифте. Шеечные винты Ø11мм должны иметь цветовую кодировку зеленого цвета, маркировку диаметра, длины, индивидуальную маркировку и упаковку |  | шт. | 4
153 | Винт шеечный Ø11 мм, длина 110 мм | Блокируемый шеечный винт должен изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Наружный диаметр винта Ø11мм, внутренний Ø2,9мм. Длина винта от 80 до 120мм с шагом не более 5мм. Профиль резьбы специальный спонгиозный компрессирующий с обратной конусностью для дополнительного обеспечения антиротационных свойств. Шаг резьбы 2,75мм, длина резьбы 27мм. Конец винта имеет специальную трехгранную заточку для самонарезания. Для соединения с отверткой в торце винта должно быть отверстие М6 и 4-е паза размером 3×2,5мм, которые в свою очередь должны быть сориентированы с 4-мя продольными пазами на теле винта для его блокирования в штифте. Шеечные винты Ø11мм должны иметь цветовую кодировку зеленого цвета, маркировку диаметра, длины, индивидуальную маркировку и упаковку |  | шт. | 4
154 | Винт шеечный Ø11 мм, длина 115 мм | Блокируемый шеечный винт должен изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Наружный диаметр винта Ø11мм, внутренний Ø2,9мм. Длина винта от 80 до 120мм с шагом не более 5мм. Профиль резьбы специальный спонгиозный компрессирующий с обратной конусностью для дополнительного обеспечения антиротационных свойств. Шаг резьбы 2,75мм, длина резьбы 27мм. Конец винта имеет специальную трехгранную заточку для самонарезания. Для соединения с отверткой в торце винта должно быть отверстие М6 и 4-е паза размером 3×2,5мм, которые в свою очередь должны быть сориентированы с 4-мя продольными пазами на теле винта для его блокирования в штифте. Шеечные винты Ø11мм должны иметь цветовую кодировку зеленого цвета, маркировку диаметра, длины, индивидуальную маркировку и упаковку |  | шт. | 2
155 | Винт шеечный Ø11 мм, длина 80 мм | Блокируемый шеечный винт должен изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Наружный диаметр винта Ø11мм, внутренний Ø2,9мм. Длина винта от 80 до 120мм с шагом не более 5мм. Профиль резьбы специальный спонгиозный компрессирующий с обратной конусностью для дополнительного обеспечения антиротационных свойств. Шаг резьбы 2,75мм, длина резьбы 27мм. Конец винта имеет специальную трехгранную заточку для самонарезания. Для соединения с отверткой в торце винта должно быть отверстие М6 и 4-е паза размером 3×2,5мм, которые в свою очередь должны быть сориентированы с 4-мя продольными пазами на теле винта для его блокирования в штифте. Шеечные винты Ø11мм должны иметь цветовую кодировку зеленого цвета, маркировку диаметра, длины, индивидуальную маркировку и упаковку |  | шт. | 2
156 | Винт шеечный Ø11 мм, длина 85 мм | Блокируемый шеечный винт должен изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Наружный диаметр винта Ø11мм, внутренний Ø2,9мм. Длина винта от 80 до 120мм с шагом не более 5мм. Профиль резьбы специальный спонгиозный компрессирующий с обратной конусностью для дополнительного обеспечения антиротационных свойств. Шаг резьбы 2,75мм, длина резьбы 27мм. Конец винта имеет специальную трехгранную заточку для самонарезания. Для соединения с отверткой в торце винта должно быть отверстие М6 и 4-е паза размером 3×2,5мм, которые в свою очередь должны быть сориентированы с 4-мя продольными пазами на теле винта для его блокирования в штифте. Шеечные винты Ø11мм должны иметь цветовую кодировку зеленого цвета, маркировку диаметра, длины, индивидуальную маркировку и упаковку |  | шт. | 2
157 | Винт шеечный Ø11 мм, длина 90 мм | Блокируемый шеечный винт должен изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Наружный диаметр винта Ø11мм, внутренний Ø2,9мм. Длина винта от 80 до 120мм с шагом не более 5мм. Профиль резьбы специальный спонгиозный компрессирующий с обратной конусностью для дополнительного обеспечения антиротационных свойств. Шаг резьбы 2,75мм, длина резьбы 27мм. Конец винта имеет специальную трехгранную заточку для самонарезания. Для соединения с отверткой в торце винта должно быть отверстие М6 и 4-е паза размером 3×2,5мм, которые в свою очередь должны быть сориентированы с 4-мя продольными пазами на теле винта для его блокирования в штифте. Шеечные винты Ø11мм должны иметь цветовую кодировку зеленого цвета, маркировку диаметра, длины, индивидуальную маркировку и упаковку |  | шт. | 4
158 | Винт шеечный Ø11 мм, длина 95 мм | Блокируемый шеечный винт должен изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Наружный диаметр винта Ø11мм, внутренний Ø2,9мм. Длина винта от 80 до 120мм с шагом не более 5мм. Профиль резьбы специальный спонгиозный компрессирующий с обратной конусностью для дополнительного обеспечения антиротационных свойств. Шаг резьбы 2,75мм, длина резьбы 27мм. Конец винта имеет специальную трехгранную заточку для самонарезания. Для соединения с отверткой в торце винта должно быть отверстие М6 и 4-е паза размером 3×2,5мм, которые в свою очередь должны быть сориентированы с 4-мя продольными пазами на теле винта для его блокирования в штифте. Шеечные винты Ø11мм должны иметь цветовую кодировку зеленого цвета, маркировку диаметра, длины, индивидуальную маркировку и упаковку |  | шт. | 4
159 | Винт - заглушка "γ"-штифт | Винт-заглушка для бедренных штифтов должен изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметр резьбы винта М12. Диаметр надштифтовой части соответствует диаметру проксимальной части штифта и составляет Ø17мм, внутренний Ø3мм. Выпускаются четырех типоразмеров с удлинением 1; 5; 10 и 15мм. Для облегчения введения винта в штифт, на конце винта имеется гладкая цилиндрическая часть диаметром Ø8мм, соответствующая внутреннему диаметру М12 в штифте. Введение и закручивание винта возможно либо специальным накидным ключом под шестигранный размер S=11мм или отверткой S=3,5мм, для чего проксимальная часть винта-заглушки имеет соответствующие наружные и внутренние гексагональные части. Винт-заглушка должен иметь цветовую кодировку зеленого цвета, маркировку удлинения, индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 5
160 | Винт - заглушка (дистальный) | Винт-заглушка для дистальных бедренных штифтов должен изготавливаться из титановых сплавов Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметр винта М8. Длина 10мм. Один конец винта имеет конусообразное окончание, которое при закручивании блокирует первый блокировочный винт, тем самым исключая микроподвижность. Введение и закручивание винта осуществляется отверткой S=3,5мм, для чего дистальная часть винта-заглушки имеет внутреннее гексагональное отверстие S=3,5мм. Винт-заглушка покрыт цветным анодированием желтого цвета. |  | шт. | 2
161 | Винт - заглушка A/R "эксперт" 11,5 мм, удлинение 0 | Винт-заглушка должен изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Винты должны быть канюлированные с диаметром внутреннего отверстия Ø3,5мм. Диаметр резьбы винта М8. Диаметр надштифтовой части соответствует диаметру проксимальной части штифта и составляет Ø12мм. Выпускаются пяти типоразмеров длиной 11,5мм; 16,5мм; 21,5мм; 26,5мм и 31,5мм с удлинением «0»; «5»; «10»; «15» и «20»мм. Для облегчения введения винта в штифт, на конце винта должна быть гладкая цилиндрическая часть диаметром Ø6,5мм. Для обеспечения стабильности в системе "винт-штифт-кость" любой винт-заглушка должен блокировать первый блокировочный винт специальным коническим межрезьбовым упором. Введение и закручивание винта возможно либо специальным накидным ключом под шестигранный размер S=11мм или отверткой S=3,5мм, для чего проксимальная часть винта-заглушки имеет соответствующие наружные и внутренние гексагональные части. Винт-заглушка должен иметь цветовую кодировку желтого цвета, маркировку удлинения, индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 4
162 | Винт - заглушка для большеберцовой кости | Винт-заглушка для большеберцовых штифтов должен изготавливаться из титановых сплавов ISO 5832 по ГОСТ 19807 или ASTM F136. Диаметр резьбы винта М6. Длина винта составляет 20мм. Для облегчения попадания винта в штифт, на конце винта имеется гладкая цилиндрическая часть диаметром ø4,5мм и длиной 6мм, соответствующая внутреннему диаметру М6 в штифте. Проксимальная часть винта-заглушки образована конусом с углом 30˚ для предотвращения выступания за наружную поверхность штифта. Введение и закручивание винта осуществляется отверткой S=3,5мм, для чего проксимальная часть винта-заглушки имеет соответствующие внутренние гексагональные части. Винт-заглушка покрыт цветным анодированием синего цвета для всех типоразмеров большеберцовых штифтов. |  | шт. | 5
163 | Пластина для ключицы с крючком УС3,5 лев., 3+5 отв., гл.кр.15мм | Назначение: Для остеосинтеза латеральных переломов ключицы и вывихов ключично-акромиального сочленения. Описание: Пластина для ключицы с крючком должна должен изготавливаться из титанового сплава Grade 4 по ASTM F136. Для оптимального подбора пластины и точек введения винтов, пластина для ключицы с крючком должна иметь три конических отверстия под винты с УС в проксимальной части и от 2-х до 7-ми отверстий в диафизарной части, и иметь 3 глубины крючка 12, 15 и 18мм, и быть в правом и левом исполнении. Общая длина проксимальной и диафизарной части до крючка должна быть (кол-во отв. в диафиз. части/длина, мм): 2/52мм; 3/64мм; 4/80мм; 5/92мм; 6/103мм; 7/114мм. Для упрощения размещения пластины на кости, диафизарная часть должна быть изогнута на 10º и иметь в передне-заднем направлении изгиб по радиусу R=170мм. Ширина диафизарной части 11мм, толщина 4мм. Для уменьшения степени повреждения или нарушения периостального кровоснабжения пластина должна иметь ограниченный контакт. Для минимизации риска конфликта пластины с окружающими мягкими тканями, ключично-акромиальном сочленением и ротаторной манжетой пластина должна иметь закругленный профиль, а крючок иметь плавный радиус изгиба, гладкую форму и офсет сзади. Отверстия на диафизарной части должны иметь восьмиобразную форму. В одном кольце должна быть 2-х заходная коническая резьба с шагом Р=0,8мм под винты Ø3,5мм с УС, в другом кольце должно быть компрессионное отверстие под кортикальные винты Ø3,5мм, позволяющее винту иметь отклонение влево и вправо до 15˚. Нижняя часть пазов под кортикальные винты должна иметь "юбку", позволяющую вводить винты с отклонением до 30˚. Диафизарный край пластины должен иметь 3-х стороннее коническое сужение с отверстием под спицу для удобства введения и первичной фиксации. Пластины должны иметь цветовую кодировку серого цвета, индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 4
164 | Пластина для ключицы с крючком УС3,5 пр., 3+5 отв., гл.кр.15мм | Назначение: Для остеосинтеза латеральных переломов ключицы и вывихов ключично-акромиального сочленения. Описание: Пластина для ключицы с крючком должна должен изготавливаться из титанового сплава Grade 4 по ASTM F136. Для оптимального подбора пластины и точек введения винтов, пластина для ключицы с крючком должна иметь три конических отверстия под винты с УС в проксимальной части и от 2-х до 7-ми отверстий в диафизарной части, и иметь 3 глубины крючка 12, 15 и 18мм, и быть в правом и левом исполнении. Общая длина проксимальной и диафизарной части до крючка должна быть (кол-во отв. в диафиз. части/длина, мм): 2/52мм; 3/64мм; 4/80мм; 5/92мм; 6/103мм; 7/114мм. Для упрощения размещения пластины на кости, диафизарная часть должна быть изогнута на 10º и иметь в передне-заднем направлении изгиб по радиусу R=170мм. Ширина диафизарной части 11мм, толщина 4мм. Для уменьшения степени повреждения или нарушения периостального кровоснабжения пластина должна иметь ограниченный контакт. Для минимизации риска конфликта пластины с окружающими мягкими тканями, ключично-акромиальном сочленением и ротаторной манжетой пластина должна иметь закругленный профиль, а крючок иметь плавный радиус изгиба, гладкую форму и офсет сзади. Отверстия на диафизарной части должны иметь восьмиобразную форму. В одном кольце должна быть 2-х заходная коническая резьба с шагом Р=0,8мм под винты Ø3,5мм с УС, в другом кольце должно быть компрессионное отверстие под кортикальные винты Ø3,5мм, позволяющее винту иметь отклонение влево и вправо до 15˚. Нижняя часть пазов под кортикальные винты должна иметь "юбку", позволяющую вводить винты с отклонением до 30˚. Диафизарный край пластины должен иметь 3-х стороннее коническое сужение с отверстием под спицу для удобства введения и первичной фиксации. Пластины должны иметь цветовую кодировку серого цвета, индивидуальную маркировку и упаковку. |  |  | 4
166 | Комплект деталей к компрессороно-дистракционным аппаратам Г.А.Илизарова (голень) КДАК-01 "МТ-Казань" | Состав набора: Наименование инструмента Кол.,шт. Балка 159 мм 1 Балка 236 мм 1 Балка с резьбовым хвостовиком 211 мм 1 Болт М6х10 20 Болт М6х16 50 Болт М6х30 10 Болт-спицефиксатор 90 Втулка 2 Гайка М6 100 Ключ рожковый S = 10 мм 2 Ключ торцевой S = 10 мм 1 Кронштейн с резьбовым отверстием 22 мм 8 Кронштейн с резьбовым отверстием 29 мм 8 Кронштейн с резьбовым отверстием 40 мм 6 Кронштейн с резьбовым отверстием 51 мм 4 Кронштейн с резьбовым хвостовиком 32 мм 4 Кронштейн с резьбовым хвостовиком 42 мм 4 Кронштейн с резьбовым хвостовиком 53 мм 2 Кронштейн с резьбовым хвостовиком 64 мм 2 Муфта резьбовая 20 мм 4 Планка 32 мм 15 Планка 49 мм 4 Планка 60 мм 2 Планка 71 мм 2 Планка винтообразная 46 мм 2 Планка винтообразная 67 мм 2 Полукольцо D = 130 мм 6 Полукольцо D = 150 мм 6 Полукольцо D = 160 мм 2 Спица гладкая 1,5х250 мм 10 Спица гладкая 1,8х350 мм 10 Спица с упорной площадкой 1,5х250 мм 10 Спица с упорной площадкой 2,0х400 мм 12 Стержень дистракционный 60 мм 3 Стержень дистракционный 80 мм 3 Стержень дистракционный 100 мм 3 Стержень резьбовой 80 мм 8 Стержень резьбовой 100 мм 8 Стержень резьбовой 150 мм 4 Стержень телескопический 240–350 мм 4 Стержень телескопический 290–400 мм 4 Шайба прокладочная 20 Шайба с пазом 8 |  | шт. | 5
167 | Винт мыщелковый блокирующий Ø5,0 (комплект) длина 90 мм | Мыщелковый блокирующий винт Ø5мм в сборе имеет длину от 40 до 120мм с шагом 5мм и состоит из: винт стягивающий – 1шт, винт-гайка – 1шт, шайба плоская – 2шт. Все детали комплекта должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Винт стягивающий имеет длину от 33 до 113мм с шагом не более 5мм, наружный Ø5мм, наружную резьбу на конце М4, другой конец имеет головку Ø8мм с внутренним шестигранником S=3,5мм. Винт-гайка канюлированная имеет длину 17мм, наружный Ø5мм, внутреннюю резьбу на конце М4, другой конец имеет головку Ø8мм с внутренним шестигранником S=3,5мм. Шайба плоская толщиной 2мм, наружным Ø14мм и внутренним Ø6,5мм имеет специальную внутреннюю и наружную фаску на внутреннем диаметре, позволяющие шайбе отклонятся от головки винта до 30º, тем самым обеспечивая надежный захват и удержание костных отломков. Все детали комплекта должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, маркировку диаметра, длины, индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 1
168 | Винт мыщелковый блокирующий Ø5,0 (комплект) длина 95 мм | Мыщелковый блокирующий винт Ø5мм в сборе имеет длину от 40 до 120мм с шагом 5мм и состоит из: винт стягивающий – 1шт, винт-гайка – 1шт, шайба плоская – 2шт. Все детали комплекта должны изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Винт стягивающий имеет длину от 33 до 113мм с шагом не более 5мм, наружный Ø5мм, наружную резьбу на конце М4, другой конец имеет головку Ø8мм с внутренним шестигранником S=3,5мм. Винт-гайка канюлированная имеет длину 17мм, наружный Ø5мм, внутреннюю резьбу на конце М4, другой конец имеет головку Ø8мм с внутренним шестигранником S=3,5мм. Шайба плоская толщиной 2мм, наружным Ø14мм и внутренним Ø6,5мм имеет специальную внутреннюю и наружную фаску на внутреннем диаметре, позволяющие шайбе отклонятся от головки винта до 30º, тем самым обеспечивая надежный захват и удержание костных отломков. Все детали комплекта должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, маркировку диаметра, длины, индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 1
190 | Пластина 1/3 трубчатая УС 3.5 мм, длина 112 мм, 9 отверстий | Назначение: Для остеосинтеза переломов малоберцовой кости. Описание: Пластины 1/3 под винты с угловой стабильностью Ø3,5мм должны изготавливаться из титанового сплава Grade 4 по ASTM F136. Ширина пластин не более 9мм, толщина не более 1,5мм. Пластины должны иметь типоразмерный ряд не менее, чем (длина в мм/количество отверстий): 52/4; 64/5; 76/6; 88/7; 100/8; 112/9; 124/10; 148/12. Отверстия должны быть конической формы с 2-х заходной резьбой. Расстояние между отверстиями 12мм, а между двумя центральными 16мм. Пластины должны иметь цветовую кодировку серого цвета, индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 10
191 | Пластина 1/3 трубчатая УС 3.5 мм, длина 88 мм, 7 отверстий | Назначение: Для остеосинтеза переломов малоберцовой кости. Описание: Пластины 1/3 под винты с угловой стабильностью Ø3,5мм должны изготавливаться из титанового сплава Grade 4 по ASTM F136. Ширина пластин не более 9мм, толщина не более 1,5мм. Пластины должны иметь типоразмерный ряд не менее, чем (длина в мм/количество отверстий): 52/4; 64/5; 76/6; 88/7; 100/8; 112/9; 124/10; 148/12. Отверстия должны быть конической формы с 2-х заходной резьбой. Расстояние между отверстиями 12мм, а между двумя центральными 16мм. Пластины должны иметь цветовую кодировку серого цвета, индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 10
192 | Пластина 1/3 трубчатая УС3,5 6 отв. | Назначение: Для остеосинтеза переломов малоберцовой кости. Описание: Пластины 1/3 под винты с угловой стабильностью Ø3,5мм должны изготавливаться из титанового сплава Grade 4 по ASTM F136. Ширина пластин не более 9мм, толщина не более 1,5мм. Пластины должны иметь типоразмерный ряд не менее, чем (длина в мм/количество отверстий): 52/4; 64/5; 76/6; 88/7; 100/8; 112/9; 124/10; 148/12. Отверстия должны быть конической формы с 2-х заходной резьбой. Расстояние между отверстиями 12мм, а между двумя центральными 16мм. Пластины должны иметь цветовую кодировку серого цвета, индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 10
193 | Пластина 1/4 трубчатая 8 отверстий | Назначение: Для остеосинтеза диафизарных переломов пястных костей и фаланг пальцев кисти. Описание: Пластины 1/4 под винты ø2,7мм должны изготавливаться из титанового сплава Grade 4 по ASTM F136. Ширина пластин не более 79мм, толщина не более 1,0мм. Пластины должны иметь типоразмерный ряд не менее, чем (длина в мм/количество отверстий): 26/3; 34/4; 42/5; 50/6; 58/7; 66/8. Диаметры отверстий должны быть Ø3,0мм. Расстояние между отверстиями 8мм. Пластины должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 7
195 | Пластина MatrixRIB. предизогнутая. левая, 18 отверстий, TAN | Требуется пластины для рёбер. Требуется пластины для остеосинтеза ребер, с цель восстановления и окончательной стабилизации каркасности грудной клетки и восстановления функций внешнего дыхания. Пластины должны существовать и поставляться с разной симметрией – для правой и для левой стороны. Пластины должны быть анатомически предизогнутыми и повторять форму ребер. Анатомически предызогнутые пластины должны иметь соответствующую кривизну для разного уровня и иметь от 15 до 18 отверстий. Должны существовать анатомически предызогнутые пластины: для остеосинтеза 3го ребра (правая и левая), 4-5го ребер (правая и левая), 6-7го ребер (правая и левая), 8-9 ребер (правая и левая), прямая пластина с длиной не менее 8 отверстий. Правосторонние и левосторонние анатомически предызогнутые пластины должны иметь разный цвет (цветовая кодировка) для упрощения идентификации стороны пластины в условиях экстренной операционной. Толщина пластин не должна превышать 1.5 мм, Все отверстия в пластинах должны быть блокируемыми (иметь резьбу) и совместимыми с блокируемыми винтами с диаметром шляпки не более 3.5 мм, диаметр тела винта – 2.9 мм. Пластины должны быть изготовлены из сплава TAN (титан-алюминий-ниобий Ti6Al7Nb) |  | шт. | 2
198 | Пластина дистальная бедренная УС 5.0, длина 210 мм, 8 отверстий, левая | Назначение: Для остеосинтеза переломов дистального отдела бедренной кости и их сочетание с диафизарными переломами бедренной кости. Описание: Пластина дистальная бедренная должна быть изготовлена из титанового сплава Grade 4 по ASTM F136, должна быть шириной 18мм и толщиной 6мм в диафизарной части, и плавно уменьшающийся до 3мм в проксимальной части. По всему периметру края пластины скруглены по R1,5мм. Пластины должны быть анатомически предизогнуты по форме латеральной поверхности мыщелка бедренной кости, иметь изгиб R1500 в сагиттальной плоскости, соответствующий анатомической форме бедренной кости и облегчающий установку пластины, и быть левого и правого исполнения. Пластины должны иметь следующий типоразмерный ряд (общая длина в мм/количество отверстий на диафизарной части): 156/5; 174/6; 210/8; 246/10; 282/12; 318/14; 354/16; 372/18. Расстояние между отверстиями 18мм. Отверстия должны иметь восьмиобразную форму и располагаться в шахматном порядке. В одном кольце должна быть 2-х заходная коническая резьба под винты Ø5,0мм с УС, в другом кольце должно быть компрессионное отверстие под кортикальные винты Ø4,5мм, позволяющее винту иметь отклонение влево и вправо до 15˚. Нижняя часть пазов под кортикальные винты должна иметь "юбку", позволяющую вводить винты с отклонением до 30˚. Внутренняя сторона пластины с ограниченным контактом для меньшей травмированности поверхности кости. Углубления минимального контакта расположены между отверстиями друг напротив друга с шагом не более 18мм, и образованы цилиндрической поверхностью Ø15мм под углом 15˚ кнаружи. Диафизарный край пластины должны иметь 3-х стороннее коническое сужение для удобства введения. Проксимальная часть пластины должна быть шириной не более 40мм и иметь 6 круглых отверстий конической формы с 2-х заходной резьбой под винты Ø5мм с УС. Центральное отверстие должно позволять установку комплекта мыщелкового блокирующего винта. Пластины должны иметь цветовую кодировку серого цвета, индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 2
199 | Пластина дистальная бедренная УС 5.0, длина 282 мм, 12 отверстий, левая | Назначение: Для остеосинтеза переломов дистального отдела бедренной кости и их сочетание с диафизарными переломами бедренной кости. Описание: Пластина дистальная бедренная должна быть изготовлена из титанового сплава Grade 4 по ASTM F136, должна быть шириной 18мм и толщиной 6мм в диафизарной части, и плавно уменьшающийся до 3мм в проксимальной части. По всему периметру края пластины скруглены по R1,5мм. Пластины должны быть анатомически предизогнуты по форме латеральной поверхности мыщелка бедренной кости, иметь изгиб R1500 в сагиттальной плоскости, соответствующий анатомической форме бедренной кости и облегчающий установку пластины, и быть левого и правого исполнения. Пластины должны иметь следующий типоразмерный ряд (общая длина в мм/количество отверстий на диафизарной части): 156/5; 174/6; 210/8; 246/10; 282/12; 318/14; 354/16; 372/18. Расстояние между отверстиями 18мм. Отверстия должны иметь восьмиобразную форму и располагаться в шахматном порядке. В одном кольце должна быть 2-х заходная коническая резьба под винты Ø5,0мм с УС, в другом кольце должно быть компрессионное отверстие под кортикальные винты Ø4,5мм, позволяющее винту иметь отклонение влево и вправо до 15˚. Нижняя часть пазов под кортикальные винты должна иметь "юбку", позволяющую вводить винты с отклонением до 30˚. Внутренняя сторона пластины с ограниченным контактом для меньшей травмированности поверхности кости. Углубления минимального контакта расположены между отверстиями друг напротив друга с шагом не более 18мм, и образованы цилиндрической поверхностью Ø15мм под углом 15˚ кнаружи. Диафизарный край пластины должны иметь 3-х стороннее коническое сужение для удобства введения. Проксимальная часть пластины должна быть шириной не более 40мм и иметь 6 круглых отверстий конической формы с 2-х заходной резьбой под винты Ø5мм с УС. Центральное отверстие должно позволять установку комплекта мыщелкового блокирующего винта. Пластины должны иметь цветовую кодировку серого цвета, индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 3
200 | Пластина дистальная бедренная УС 5.0, длина 282 мм, 12 отверстий, правая | Назначение: Для остеосинтеза переломов дистального отдела бедренной кости и их сочетание с диафизарными переломами бедренной кости. Описание: Пластина дистальная бедренная должна быть изготовлена из титанового сплава Grade 4 по ASTM F136, должна быть шириной 18мм и толщиной 6мм в диафизарной части, и плавно уменьшающийся до 3мм в проксимальной части. По всему периметру края пластины скруглены по R1,5мм. Пластины должны быть анатомически предизогнуты по форме латеральной поверхности мыщелка бедренной кости, иметь изгиб R1500 в сагиттальной плоскости, соответствующий анатомической форме бедренной кости и облегчающий установку пластины, и быть левого и правого исполнения. Пластины должны иметь следующий типоразмерный ряд (общая длина в мм/количество отверстий на диафизарной части): 156/5; 174/6; 210/8; 246/10; 282/12; 318/14; 354/16; 372/18. Расстояние между отверстиями 18мм. Отверстия должны иметь восьмиобразную форму и располагаться в шахматном порядке. В одном кольце должна быть 2-х заходная коническая резьба под винты Ø5,0мм с УС, в другом кольце должно быть компрессионное отверстие под кортикальные винты Ø4,5мм, позволяющее винту иметь отклонение влево и вправо до 15˚. Нижняя часть пазов под кортикальные винты должна иметь "юбку", позволяющую вводить винты с отклонением до 30˚. Внутренняя сторона пластины с ограниченным контактом для меньшей травмированности поверхности кости. Углубления минимального контакта расположены между отверстиями друг напротив друга с шагом не более 18мм, и образованы цилиндрической поверхностью Ø15мм под углом 15˚ кнаружи. Диафизарный край пластины должны иметь 3-х стороннее коническое сужение для удобства введения. Проксимальная часть пластины должна быть шириной не более 40мм и иметь 6 круглых отверстий конической формы с 2-х заходной резьбой под винты Ø5мм с УС. Центральное отверстие должно позволять установку комплекта мыщелкового блокирующего винта. Пластины должны иметь цветовую кодировку серого цвета, индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 3
201 | Пластина дистальная задне-наружная д/плечевой кости УС3,5 14 отв, левая | Назначение: Внутрисуставные переломы дистального отдела плечевой кости. Особенно рекомендована при остеопорозе. Надмыщелковые переломы дистального отдела плечевой кости. Несращение переломов дистального отдела плечевой кости. Описание: Пластина дистальная задне-наружная должен изготавливаться из титанового сплава Grade 4 по ASTM F136. Ширина пластины должна составлять не более 11мм, толщина не более 4мм. По всему периметру края пластины скруглены по R1,5мм. Пластина должна быть левого и правого исполнения с анатомическим изгибом, соответствующем профилю заднее-наружной поверхности мыщелка плечевой кости. На дистальном конце пластины должны быть четыре круглых отверстия конической формы с 2-х заходной резьбой. Толщина дистального конца не более 3мм. Пластины должны иметь следующий типоразмерный ряд (длина в мм/количество отверстий на диафизарной части): 94/5; 120/7; 146/9; 211/14. Расстояние между отверстиями 13мм. Отверстия на диафизарной части должны иметь восьмиобразную форму. В одном кольце должна быть 2-х заходная коническая резьба под винты Ø3,5мм с УС, в другом кольце должно быть компрессионное отверстие под кортикальные винты Ø3,5мм, позволяющее винту иметь отклонение влево и вправо до 15˚. Нижняя часть пазов под кортикальные винты должна иметь "юбку", позволяющую вводить винты с отклонением до 30˚. Край пластины, противоположный мыщелковому, должен иметь 3-х стороннее коническое сужение для удобства введения и отверстие под спицу. Внутренняя сторона пластины с ограниченным контактом для меньшей травмированности поверхности кости. Пластины должны иметь цветовую кодировку серого цвета, индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 3
202 | Пластина дистальная задне-наружная д/плечевой кости УС3,5 14 отв, правая | Назначение: Внутрисуставные переломы дистального отдела плечевой кости. Особенно рекомендована при остеопорозе. Надмыщелковые переломы дистального отдела плечевой кости. Несращение переломов дистального отдела плечевой кости. Описание: Пластина дистальная задне-наружная должен изготавливаться из титанового сплава Grade 4 по ASTM F136. Ширина пластины должна составлять не более 11мм, толщина не более 4мм. По всему периметру края пластины скруглены по R1,5мм. Пластина должна быть левого и правого исполнения с анатомическим изгибом, соответствующем профилю заднее-наружной поверхности мыщелка плечевой кости. На дистальном конце пластины должны быть четыре круглых отверстия конической формы с 2-х заходной резьбой. Толщина дистального конца не более 3мм. Пластины должны иметь следующий типоразмерный ряд (длина в мм/количество отверстий на диафизарной части): 94/5; 120/7; 146/9; 211/14. Расстояние между отверстиями 13мм. Отверстия на диафизарной части должны иметь восьмиобразную форму. В одном кольце должна быть 2-х заходная коническая резьба под винты Ø3,5мм с УС, в другом кольце должно быть компрессионное отверстие под кортикальные винты Ø3,5мм, позволяющее винту иметь отклонение влево и вправо до 15˚. Нижняя часть пазов под кортикальные винты должна иметь "юбку", позволяющую вводить винты с отклонением до 30˚. Край пластины, противоположный мыщелковому, должен иметь 3-х стороннее коническое сужение для удобства введения и отверстие под спицу. Внутренняя сторона пластины с ограниченным контактом для меньшей травмированности поверхности кости. Пластины должны иметь цветовую кодировку серого цвета, индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 3
205 | Пластина дистальная лучевая УС 2,4/3,5 левая, 7 отверстий | Назначение: Для остеосинтеза внутри и околосуставных переломов и остеотомий дистального отдела лучевой кости из ладонного доступа. Описание: Пластина дистальная лучевая УС должна должен изготавливаться из титанового сплава Grade 4 по ASTM F136. Ширина диафизарной части пластины должна быть не более 11 мм, толщина не более 2 мм. По всему периметру края пластины должны быть скруглены по R1,5мм. Пластина должна быть левого и правого исполнения. На одном конце пластина должна иметь Т-образный изгиб под 10°, соответствующий анатомической форме дистального отдела лучевой кости, на котором расположены семь круглых отверстия конической формы под винты 2,4/2,7мм УС. Длина Т-образной части должна быть не более 24мм. Пластина должна иметь на проксимальной Т-образной части 3 отверстия под спицу диаметром 1,5. Пластины должны иметь следующий типоразмерный ряд (общая длина, мм /длина диафизарной части, мм /количество отверстий): 61,5/43,5/3; 73,5/55,5/4; 85,5/67,5/5; 97,5/79,5/6; 109,5/91,5/7. Диафизарная часть пластины должна иметь реконструктивную форму. Отверстия на диафизарной части должны иметь восьмиобразную форму. В одном кольце должна быть 2-х заходная коническая резьба под винты Ø2,7/3,5мм с УС, в другом кольце должно быть компрессионное отверстие под кортикальные винты Ø3,5мм, позволяющее винту иметь отклонение влево и вправо до 15˚. Нижняя часть пазов под кортикальные винты должна иметь "юбку", позволяющую вводить винты с отклонением до 30˚. Дистальный край пластины должен иметь 3-х стороннее коническое сужение для удобства введения и отверстие под спицу Ø1,5мм. Пластины должны иметь цветовую кодировку серого цвета, индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 1
206 | Пластина дистальная лучевая УС 2,4/3,5 правая, 7 отверстий | Назначение: Для остеосинтеза внутри и околосуставных переломов и остеотомий дистального отдела лучевой кости из ладонного доступа. Описание: Пластина дистальная лучевая УС должна должен изготавливаться из титанового сплава Grade 4 по ASTM F136. Ширина диафизарной части пластины должна быть не более 11 мм, толщина не более 2 мм. По всему периметру края пластины должны быть скруглены по R1,5мм. Пластина должна быть левого и правого исполнения. На одном конце пластина должна иметь Т-образный изгиб под 10°, соответствующий анатомической форме дистального отдела лучевой кости, на котором расположены семь круглых отверстия конической формы под винты 2,4/2,7мм УС. Длина Т-образной части должна быть не более 24мм. Пластина должна иметь на проксимальной Т-образной части 3 отверстия под спицу диаметром 1,5. Пластины должны иметь следующий типоразмерный ряд (общая длина, мм /длина диафизарной части, мм /количество отверстий): 61,5/43,5/3; 73,5/55,5/4; 85,5/67,5/5; 97,5/79,5/6; 109,5/91,5/7. Диафизарная часть пластины должна иметь реконструктивную форму. Отверстия на диафизарной части должны иметь восьмиобразную форму. В одном кольце должна быть 2-х заходная коническая резьба под винты Ø2,7/3,5мм с УС, в другом кольце должно быть компрессионное отверстие под кортикальные винты Ø3,5мм, позволяющее винту иметь отклонение влево и вправо до 15˚. Нижняя часть пазов под кортикальные винты должна иметь "юбку", позволяющую вводить винты с отклонением до 30˚. Дистальный край пластины должен иметь 3-х стороннее коническое сужение для удобства введения и отверстие под спицу Ø1,5мм. Пластины должны иметь цветовую кодировку серого цвета, индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 4
207 | Пластина дистальная медиальная для плечевой кости УС 3.5 мм, длина 158 мм, 13 отверстий | Назначение: Для остеосинтеза переломов дистального отдела плечевой кости. Описание: Пластина дистальная медиальная должен изготавливаться из титанового сплава Grade 4 по ASTM F136. Ширина пластины не более 11мм, толщина не более 3,2мм. Профиль пластины образован двумя радиусами, наружным R18мм и внутренним R15мм. По всему периметру края пластины скруглены по R1,5мм. На одном конце пластина должна иметь утончение до 2мм и изгиб, соответствующий анатомической форме внутреннего мыщелка плечевой кости, на котором должны быть три круглых отверстия конической формы с 2-х заходной резьбой. Пластины имеют следующий типоразмерный ряд (длина в мм/количество отверстий): 80/7; 106/9; 132/11; 158/13; 184/15. Расстояние между отверстиями 13мм. Отверстия на диафизарной части должны иметь восьмиобразную форму. В одном кольце должна быть 2-х заходная коническая резьба под винты Ø3,5мм с УС, в другом кольце должно быть компрессионное отверстие под кортикальные винты Ø3,5мм, позволяющее винту иметь отклонение влево и вправо до 15˚. Нижняя часть пазов под кортикальные винты должна иметь "юбку", позволяющую вводить винты с отклонением до 30˚. Край пластины, противоположный мыщелковому, должен иметь 3-х стороннее коническое сужение для удобства введения и отверстие под спицу. Пластины должны иметь цветовую кодировку серого цвета, индивидуальную маркировку и упаковку |  | шт. | 3
208 | Пластина дистальная медиальная для плечевой кости УС 3.5 мм, длина 184 мм, 15 отверстий | Назначение: Для остеосинтеза переломов дистального отдела плечевой кости. Описание: Пластина дистальная медиальная должен изготавливаться из титанового сплава Grade 4 по ASTM F136. Ширина пластины не более 11мм, толщина не более 3,2мм. Профиль пластины образован двумя радиусами, наружным R18мм и внутренним R15мм. По всему периметру края пластины скруглены по R1,5мм. На одном конце пластина должна иметь утончение до 2мм и изгиб, соответствующий анатомической форме внутреннего мыщелка плечевой кости, на котором должны быть три круглых отверстия конической формы с 2-х заходной резьбой. Пластины имеют следующий типоразмерный ряд (длина в мм/количество отверстий): 80/7; 106/9; 132/11; 158/13; 184/15. Расстояние между отверстиями 13мм. Отверстия на диафизарной части должны иметь восьмиобразную форму. В одном кольце должна быть 2-х заходная коническая резьба под винты Ø3,5мм с УС, в другом кольце должно быть компрессионное отверстие под кортикальные винты Ø3,5мм, позволяющее винту иметь отклонение влево и вправо до 15˚. Нижняя часть пазов под кортикальные винты должна иметь "юбку", позволяющую вводить винты с отклонением до 30˚. Край пластины, противоположный мыщелковому, должен иметь 3-х стороннее коническое сужение для удобства введения и отверстие под спицу. Пластины должны иметь цветовую кодировку серого цвета, индивидуальную маркировку и упаковку |  | шт. | 3
213 | Пластина для остеосинтеза лонного сочленения 10 отв., угол изгиба 105˚ | Назначение: Для остеосинтеза разрывов лонного сочленения. Описание: Пластины для лонного сочленения под винты Ø3,5 и 4,0мм должны изготавливаться из титанового сплава Grade 4 по ASTM F136. Ширина пластин 12мм, толщина 3,0мм, длина 90мм. Пластина должна иметь три типоразмера по величине центрального изгиба в 105˚, 120° и 135°, и два типоразмера по количеству отверстий - 8 и 10 отверстий. Отверстия должны быть компрессионные, и располагаться слева и справа от центрального изгиба. На уровне третьего отверстия от центра должны быть два угловых изгиба вниз на 90° с отверстиями под винты для альтернативного введения винтов спереди. По всему периметру края пластины скруглены по R1,5мм. В передней части пластины должны быть три отверстия диаметром Ø2,1мм, расположенные под углом 30°, края отверстий должны иметь гладкие края. Пластины должны иметь цветовую кодировку серого цвета, маркировку величины угла, индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 1
214 | Пластина для остеосинтеза лонного сочленения 10 отв., угол изгиба 120˚ | Назначение: Для остеосинтеза разрывов лонного сочленения. Описание: Пластины для лонного сочленения под винты Ø3,5 и 4,0мм должны изготавливаться из титанового сплава Grade 4 по ASTM F136. Ширина пластин 12мм, толщина 3,0мм, длина 90мм. Пластина должна иметь три типоразмера по величине центрального изгиба в 105˚, 120° и 135°, и два типоразмера по количеству отверстий - 8 и 10 отверстий. Отверстия должны быть компрессионные, и располагаться слева и справа от центрального изгиба. На уровне третьего отверстия от центра должны быть два угловых изгиба вниз на 90° с отверстиями под винты для альтернативного введения винтов спереди. По всему периметру края пластины скруглены по R1,5мм. В передней части пластины должны быть три отверстия диаметром Ø2,1мм, расположенные под углом 30°, края отверстий должны иметь гладкие края. Пластины должны иметь цветовую кодировку серого цвета, маркировку величины угла, индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 1
215 | Пластина для остеосинтеза лонного сочленения 10 отв., угол изгиба 135˚ | Назначение: Для остеосинтеза разрывов лонного сочленения. Описание: Пластины для лонного сочленения под винты Ø3,5 и 4,0мм должны изготавливаться из титанового сплава Grade 4 по ASTM F136. Ширина пластин 12мм, толщина 3,0мм, длина 90мм. Пластина должна иметь три типоразмера по величине центрального изгиба в 105˚, 120° и 135°, и два типоразмера по количеству отверстий - 8 и 10 отверстий. Отверстия должны быть компрессионные, и располагаться слева и справа от центрального изгиба. На уровне третьего отверстия от центра должны быть два угловых изгиба вниз на 90° с отверстиями под винты для альтернативного введения винтов спереди. По всему периметру края пластины скруглены по R1,5мм. В передней части пластины должны быть три отверстия диаметром Ø2,1мм, расположенные под углом 30°, края отверстий должны иметь гладкие края. Пластины должны иметь цветовую кодировку серого цвета, маркировку величины угла, индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 1
216 | Пластина для остеосинтеза лонного сочленения 8 отв., угол изгиба 105˚ | Назначение: Для остеосинтеза разрывов лонного сочленения. Описание: Пластины для лонного сочленения под винты Ø3,5 и 4,0мм должны изготавливаться из титанового сплава Grade 4 по ASTM F136. Ширина пластин 12мм, толщина 3,0мм, длина 90мм. Пластина должна иметь три типоразмера по величине центрального изгиба в 105˚, 120° и 135°, и два типоразмера по количеству отверстий - 8 и 10 отверстий. Отверстия должны быть компрессионные, и располагаться слева и справа от центрального изгиба. На уровне третьего отверстия от центра должны быть два угловых изгиба вниз на 90° с отверстиями под винты для альтернативного введения винтов спереди. По всему периметру края пластины скруглены по R1,5мм. В передней части пластины должны быть три отверстия диаметром Ø2,1мм, расположенные под углом 30°, края отверстий должны иметь гладкие края. Пластины должны иметь цветовую кодировку серого цвета, маркировку величины угла, индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 1
217 | Пластина для остеосинтеза лонного сочленения 8 отв., угол изгиба 120˚ | Назначение: Для остеосинтеза разрывов лонного сочленения. Описание: Пластины для лонного сочленения под винты Ø3,5 и 4,0мм должны изготавливаться из титанового сплава Grade 4 по ASTM F136. Ширина пластин 12мм, толщина 3,0мм, длина 90мм. Пластина должна иметь три типоразмера по величине центрального изгиба в 105˚, 120° и 135°, и два типоразмера по количеству отверстий - 8 и 10 отверстий. Отверстия должны быть компрессионные, и располагаться слева и справа от центрального изгиба. На уровне третьего отверстия от центра должны быть два угловых изгиба вниз на 90° с отверстиями под винты для альтернативного введения винтов спереди. По всему периметру края пластины скруглены по R1,5мм. В передней части пластины должны быть три отверстия диаметром Ø2,1мм, расположенные под углом 30°, края отверстий должны иметь гладкие края. Пластины должны иметь цветовую кодировку серого цвета, маркировку величины угла, индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 1
218 | Пластина для остеосинтеза лонного сочленения 8 отв., угол изгиба 135˚ | Назначение: Для остеосинтеза разрывов лонного сочленения. Описание: Пластины для лонного сочленения под винты Ø3,5 и 4,0мм должны изготавливаться из титанового сплава Grade 4 по ASTM F136. Ширина пластин 12мм, толщина 3,0мм, длина 90мм. Пластина должна иметь три типоразмера по величине центрального изгиба в 105˚, 120° и 135°, и два типоразмера по количеству отверстий - 8 и 10 отверстий. Отверстия должны быть компрессионные, и располагаться слева и справа от центрального изгиба. На уровне третьего отверстия от центра должны быть два угловых изгиба вниз на 90° с отверстиями под винты для альтернативного введения винтов спереди. По всему периметру края пластины скруглены по R1,5мм. В передней части пластины должны быть три отверстия диаметром Ø2,1мм, расположенные под углом 30°, края отверстий должны иметь гладкие края. Пластины должны иметь цветовую кодировку серого цвета, маркировку величины угла, индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 1
219 | Пластина метафизарная дистальная большеберцовая УС 3,5/5,0 лев., 4+10 отв. | Назначение: Для остеосинтеза дистальных околосуставных и внутрисуставных переломов б/берцовой кости, распространяющихся на диафиз. Описание: Пластина дистальная медиальная должен изготавливаться из титанового сплава Grade 5 по ASTM F136. Ширина пластины не более 13,5мм, толщина не более 4,6мм. По всему периметру края пластины скруглены по R1,5мм. Пластина должна быть левого и правого исполнения с анатомическим профилем, соответствующем профилю медиальной поверхности дистального мыщелка б/берцовой кости. Дистальный конец пластины должен иметь утончение до 2мм, и занижение по ширине влево или вправо, в зависимости от конечности, и иметь четыре восьмиобразных отверстия для фиксации винтами с угловой стабильностью Ø3,5мм или кортикальными винтами Ø3,5мм. Пластины должны иметь следующий типоразмерный ряд (длина в мм/количество отверстий на диафизарной части): 126/4; 144/5; 162/6; 180/7; 198/8; 234/10. Расстояние между отверстиями на диафизарной части 18мм. Отверстия на диафизарной части должны иметь восьмиобразную форму. В одном кольце должна быть 2-х заходная коническая резьба под винты Ø5,0мм с УС, в другом кольце должно быть компрессионное отверстие под кортикальные винты Ø4,5мм, позволяющее винту иметь отклонение влево и вправо до 15˚. Нижняя часть пазов под кортикальные винты должна иметь "юбку", позволяющую вводить винты с отклонением до 30˚. Проксимальный край пластины должен иметь 3-х стороннее коническое сужение с отверстием под спицу для удобства введения и временной фиксации. Внутренняя сторона пластины с ограниченным контактом для меньшей травмированности поверхности кости. Пластины должны иметь цветовую кодировку серого цвета, индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 1
222 | Пластина метафизарная дистальная большеберцовая УС 3,5/5,0 правая, 4+10 отв. | Назначение: Для остеосинтеза дистальных околосуставных и внутрисуставных переломов б/берцовой кости, распространяющихся на диафиз. Описание: Пластина дистальная медиальная должен изготавливаться из титанового сплава Grade 5 по ASTM F136. Ширина пластины не более 13,5мм, толщина не более 4,6мм. По всему периметру края пластины скруглены по R1,5мм. Пластина должна быть левого и правого исполнения с анатомическим профилем, соответствующем профилю медиальной поверхности дистального мыщелка б/берцовой кости. Дистальный конец пластины должен иметь утончение до 2мм, и занижение по ширине влево или вправо, в зависимости от конечности, и иметь четыре восьмиобразных отверстия для фиксации винтами с угловой стабильностью Ø3,5мм или кортикальными винтами Ø3,5мм. Пластины должны иметь следующий типоразмерный ряд (длина в мм/количество отверстий на диафизарной части): 126/4; 144/5; 162/6; 180/7; 198/8; 234/10. Расстояние между отверстиями на диафизарной части 18мм. Отверстия на диафизарной части должны иметь восьмиобразную форму. В одном кольце должна быть 2-х заходная коническая резьба под винты Ø5,0мм с УС, в другом кольце должно быть компрессионное отверстие под кортикальные винты Ø4,5мм, позволяющее винту иметь отклонение влево и вправо до 15˚. Нижняя часть пазов под кортикальные винты должна иметь "юбку", позволяющую вводить винты с отклонением до 30˚. Проксимальный край пластины должен иметь 3-х стороннее коническое сужение с отверстием под спицу для удобства введения и временной фиксации. Внутренняя сторона пластины с ограниченным контактом для меньшей травмированности поверхности кости. Пластины должны иметь цветовую кодировку серого цвета, индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 1
224 | Пластина передне-наружная большеберцовая УС3,5 лев., 15 отв. | Назначение: Для остеосинтеза дистальных околосуставных и внутрисуставных переломов б/берцовой кости, распространяющихся на диафиз. Описание: Пластина передне-наружная должен изготавливаться из титанового сплава Grade 4 по ASTM F136. Ширина пластины составляет не более 11мм, толщина не более 4мм с уменьшением до 2мм в дистальном конце. По всему периметру края пластины скруглены по R1,5мм. Пластина должна быть левого и правого исполнения с анатомическим профилем, соответствующем профилю передне-наружной поверхности дистального мыщелка б/берцовой кости. Дистальный конец пластины должны быть изогнут на 85º влево или вправо, в зависимости от конечности, и иметь четыре круглых отверстия конической формы с 2-х заходной резьбой и тремя отверстиями под спицы. Пластины должны иметь следующий типоразмерный ряд (длина в мм/количество отверстий на диафизарной части): 110/7; 136/9; 162/11; 188/13; 214/15. Расстояние между отверстиями 13мм. Отверстия на диафизарной части должны иметь восьмиобразную форму. В одном кольце должна быть 2-х заходная коническая резьба под винты Ø3,5мм с УС, в другом кольце должно быть компрессионное отверстие под кортикальные винты Ø3,5мм, позволяющее винту иметь отклонение влево и вправо до 15˚. Нижняя часть пазов под кортикальные винты должна иметь "юбку", позволяющую вводить винты с отклонением до 30˚. Край пластины, противоположный мыщелковому, должен иметь 3-х стороннее коническое сужение для удобства введения и отверстие под спицу. Внутренняя сторона пластины с ограниченным контактом для меньшей травмированности поверхности кости. Пластины должны иметь цветовую кодировку серого цвета, индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 1
227 | Пластина передне-наружная большеберцовая УС3,5 прав., 15 отв. | Назначение: Для остеосинтеза дистальных околосуставных и внутрисуставных переломов б/берцовой кости, распространяющихся на диафиз. Описание: Пластина передне-наружная должен изготавливаться из титанового сплава Grade 4 по ASTM F136. Ширина пластины составляет не более 11мм, толщина не более 4мм с уменьшением до 2мм в дистальном конце. По всему периметру края пластины скруглены по R1,5мм. Пластина должна быть левого и правого исполнения с анатомическим профилем, соответствующем профилю передне-наружной поверхности дистального мыщелка б/берцовой кости. Дистальный конец пластины должны быть изогнут на 85º влево или вправо, в зависимости от конечности, и иметь четыре круглых отверстия конической формы с 2-х заходной резьбой и тремя отверстиями под спицы. Пластины должны иметь следующий типоразмерный ряд (длина в мм/количество отверстий на диафизарной части): 110/7; 136/9; 162/11; 188/13; 214/15. Расстояние между отверстиями 13мм. Отверстия на диафизарной части должны иметь восьмиобразную форму. В одном кольце должна быть 2-х заходная коническая резьба под винты Ø3,5мм с УС, в другом кольце должно быть компрессионное отверстие под кортикальные винты Ø3,5мм, позволяющее винту иметь отклонение влево и вправо до 15˚. Нижняя часть пазов под кортикальные винты должна иметь "юбку", позволяющую вводить винты с отклонением до 30˚. Край пластины, противоположный мыщелковому, должен иметь 3-х стороннее коническое сужение для удобства введения и отверстие под спицу. Внутренняя сторона пластины с ограниченным контактом для меньшей травмированности поверхности кости. Пластины должны иметь цветовую кодировку серого цвета, индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 1
229 | Пластина проксимальная большеберцовая УС3,5 лев., 10 отв. | Назначение: Для остеосинтеза внутрисуставных переломов б/берцовой кости. Описание: Пластина проксимальная должен изготавливаться из титанового сплава Grade 4 по ASTM F136. Ширина пластины составляет не более 11мм, толщина не более 4,0мм с уменьшением до 2мм в проксимальной части. По всему периметру края пластины скруглены по R1,5мм. Пластина должна быть левого и правого исполнения с анатомическим профилем, соответствующем профилю латеральной поверхности проксимального мыщелка б/берцовой кости. Проксимальный конец пластины должны быть изогнут на 90º влево или вправо, в зависимости от конечности, и иметь четыре круглых отверстия конической формы с 2-х заходной резьбой и тремя отверстиями под спицы. Пластины должны иметь следующий типоразмерный ряд (длина в мм/количество отверстий на диафизарной части): 100/6; 126/8; 152/10. Расстояние между отверстиями 13мм. Три проксимальных отверстия на диафизарной части должны быть круглые конической формы с 2-х заходной резьбой, остальные отверстия должны иметь восьмиобразную форму. В одном кольце должна быть 2-х заходная коническая резьба под винты Ø3,5мм с УС, в другом кольце должно быть компрессионное отверстие под кортикальные винты Ø3,5мм, позволяющее винту иметь отклонение влево и вправо до 15˚. Нижняя часть пазов под кортикальные винты должна иметь "юбку", позволяющую вводить винты с отклонением до 30˚. Дистальный край пластины должен иметь коническое сужение для удобства введения. Внутренняя сторона пластины с ограниченным контактом для меньшей травмированности поверхности кости. Пластины должны иметь цветовую кодировку серого цвета, индивидуальную маркировку и упаковку |  | шт. | 2
230 | Пластина проксимальная большеберцовая УС3,5 лев., 6 отв. | Назначение: Для остеосинтеза внутрисуставных переломов б/берцовой кости. Описание: Пластина проксимальная должен изготавливаться из титанового сплава Grade 4 по ASTM F136. Ширина пластины составляет не более 11мм, толщина не более 4,0мм с уменьшением до 2мм в проксимальной части. По всему периметру края пластины скруглены по R1,5мм. Пластина должна быть левого и правого исполнения с анатомическим профилем, соответствующем профилю латеральной поверхности проксимального мыщелка б/берцовой кости. Проксимальный конец пластины должны быть изогнут на 90º влево или вправо, в зависимости от конечности, и иметь четыре круглых отверстия конической формы с 2-х заходной резьбой и тремя отверстиями под спицы. Пластины должны иметь следующий типоразмерный ряд (длина в мм/количество отверстий на диафизарной части): 100/6; 126/8; 152/10. Расстояние между отверстиями 13мм. Три проксимальных отверстия на диафизарной части должны быть круглые конической формы с 2-х заходной резьбой, остальные отверстия должны иметь восьмиобразную форму. В одном кольце должна быть 2-х заходная коническая резьба под винты Ø3,5мм с УС, в другом кольце должно быть компрессионное отверстие под кортикальные винты Ø3,5мм, позволяющее винту иметь отклонение влево и вправо до 15˚. Нижняя часть пазов под кортикальные винты должна иметь "юбку", позволяющую вводить винты с отклонением до 30˚. Дистальный край пластины должен иметь коническое сужение для удобства введения. Внутренняя сторона пластины с ограниченным контактом для меньшей травмированности поверхности кости. Пластины должны иметь цветовую кодировку серого цвета, индивидуальную маркировку и упаковку |  | шт. | 2
231 | Пластина проксимальная большеберцовая УС3,5 прав., 10 отв. | Назначение: Для остеосинтеза внутрисуставных переломов б/берцовой кости. Описание: Пластина проксимальная должен изготавливаться из титанового сплава Grade 4 по ASTM F136. Ширина пластины составляет не более 11мм, толщина не более 4,0мм с уменьшением до 2мм в проксимальной части. По всему периметру края пластины скруглены по R1,5мм. Пластина должна быть левого и правого исполнения с анатомическим профилем, соответствующем профилю латеральной поверхности проксимального мыщелка б/берцовой кости. Проксимальный конец пластины должны быть изогнут на 90º влево или вправо, в зависимости от конечности, и иметь четыре круглых отверстия конической формы с 2-х заходной резьбой и тремя отверстиями под спицы. Пластины должны иметь следующий типоразмерный ряд (длина в мм/количество отверстий на диафизарной части): 100/6; 126/8; 152/10. Расстояние между отверстиями 13мм. Три проксимальных отверстия на диафизарной части должны быть круглые конической формы с 2-х заходной резьбой, остальные отверстия должны иметь восьмиобразную форму. В одном кольце должна быть 2-х заходная коническая резьба под винты Ø3,5мм с УС, в другом кольце должно быть компрессионное отверстие под кортикальные винты Ø3,5мм, позволяющее винту иметь отклонение влево и вправо до 15˚. Нижняя часть пазов под кортикальные винты должна иметь "юбку", позволяющую вводить винты с отклонением до 30˚. Дистальный край пластины должен иметь коническое сужение для удобства введения. Внутренняя сторона пластины с ограниченным контактом для меньшей травмированности поверхности кости. Пластины должны иметь цветовую кодировку серого цвета, индивидуальную маркировку и упаковку |  | шт. | 2
232 | Пластина проксимальная большеберцовая УС3,5 прав., 6 отв. | Назначение: Для остеосинтеза внутрисуставных переломов б/берцовой кости. Описание: Пластина проксимальная должен изготавливаться из титанового сплава Grade 4 по ASTM F136. Ширина пластины составляет не более 11мм, толщина не более 4,0мм с уменьшением до 2мм в проксимальной части. По всему периметру края пластины скруглены по R1,5мм. Пластина должна быть левого и правого исполнения с анатомическим профилем, соответствующем профилю латеральной поверхности проксимального мыщелка б/берцовой кости. Проксимальный конец пластины должны быть изогнут на 90º влево или вправо, в зависимости от конечности, и иметь четыре круглых отверстия конической формы с 2-х заходной резьбой и тремя отверстиями под спицы. Пластины должны иметь следующий типоразмерный ряд (длина в мм/количество отверстий на диафизарной части): 100/6; 126/8; 152/10. Расстояние между отверстиями 13мм. Три проксимальных отверстия на диафизарной части должны быть круглые конической формы с 2-х заходной резьбой, остальные отверстия должны иметь восьмиобразную форму. В одном кольце должна быть 2-х заходная коническая резьба под винты Ø3,5мм с УС, в другом кольце должно быть компрессионное отверстие под кортикальные винты Ø3,5мм, позволяющее винту иметь отклонение влево и вправо до 15˚. Нижняя часть пазов под кортикальные винты должна иметь "юбку", позволяющую вводить винты с отклонением до 30˚. Дистальный край пластины должен иметь коническое сужение для удобства введения. Внутренняя сторона пластины с ограниченным контактом для меньшей травмированности поверхности кости. Пластины должны иметь цветовую кодировку серого цвета, индивидуальную маркировку и упаковку |  | шт. | 2
233 | Пластина проксимальная д/плечевой кости УС3,5 4 отв. | Назначение: Переломы и переломовывихи проксимального отдела плечевой кости; несросшиеся переломы и ложные суставы проксимального отдела плечевой кости; для коррегирующей остеотомии проксимального отдела плечевой кости. Описание: пластина проксимальная плечевая должна изготавливаться из титанового сплава Grade 5 по ASTM F136. Толщина проксимальной части не более 3,2мм. Ширина проксимальной части не более 18мм, на которой расположены под разными углами не менее 6 круглых отверстий конической формы с 2-х заходной резьбой под винты с угловой стабильностью Ø3,5мм, и не менее 4х отверстий под спицу. Дистальная часть пластины шириной 14мм, толщиной 4мм. На дистальной части должно быть от четырех до одиннадцати отверстий, включая один восьмиобразный паз для осуществления компрессии, и три отверстия под спицу, одно из которых должно располагаться на дистальном 3-х стороннем коническом сужении. Отверстия под винты должны иметь восьмиобразную форму. В одном кольце должна быть 2-х заходная коническая резьба под винты Ø3,5мм с УС, в другом кольце должно быть компрессионное отверстие под кортикальные винты Ø3,5мм, позволяющее винту иметь отклонение влево и вправо до 15˚. Нижняя часть пазов под кортикальные винты должна иметь "юбку", позволяющую вводить винты с отклонением до 30˚. Расстояние между отверстиями 13мм. Проксимальная часть изогнута латеральнее на 10º. Все отверстия должны быть конической формы с 2-х заходной резьбой под винты с угловой стабильностью Ø3,5мм. Пластины имеют следующий типоразмерный ряд (длина в мм/количество отверстий на диафизарной части): 97/4; 123/6; 149/8; 188/11. Внутренняя сторона пластины с ограниченным контактом для меньшей травмированности поверхности кости. Пластины должны иметь цветовую кодировку серого цвета, должны иметь индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 3
234 | Пластина проксимальная д/плечевой кости УС3,5 6 отв. | Назначение: Переломы и переломовывихи проксимального отдела плечевой кости; несросшиеся переломы и ложные суставы проксимального отдела плечевой кости; для коррегирующей остеотомии проксимального отдела плечевой кости. Описание: пластина проксимальная плечевая должна изготавливаться из титанового сплава Grade 5 по ASTM F136. Толщина проксимальной части не более 3,2мм. Ширина проксимальной части не более 18мм, на которой расположены под разными углами не менее 6 круглых отверстий конической формы с 2-х заходной резьбой под винты с угловой стабильностью Ø3,5мм, и не менее 4х отверстий под спицу. Дистальная часть пластины шириной 14мм, толщиной 4мм. На дистальной части должно быть от четырех до одиннадцати отверстий, включая один восьмиобразный паз для осуществления компрессии, и три отверстия под спицу, одно из которых должно располагаться на дистальном 3-х стороннем коническом сужении. Отверстия под винты должны иметь восьмиобразную форму. В одном кольце должна быть 2-х заходная коническая резьба под винты Ø3,5мм с УС, в другом кольце должно быть компрессионное отверстие под кортикальные винты Ø3,5мм, позволяющее винту иметь отклонение влево и вправо до 15˚. Нижняя часть пазов под кортикальные винты должна иметь "юбку", позволяющую вводить винты с отклонением до 30˚. Расстояние между отверстиями 13мм. Проксимальная часть изогнута латеральнее на 10º. Все отверстия должны быть конической формы с 2-х заходной резьбой под винты с угловой стабильностью Ø3,5мм. Пластины имеют следующий типоразмерный ряд (длина в мм/количество отверстий на диафизарной части): 97/4; 123/6; 149/8; 188/11. Внутренняя сторона пластины с ограниченным контактом для меньшей травмированности поверхности кости. Пластины должны иметь цветовую кодировку серого цвета, должны иметь индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 3
235 | Пластина проксимальная д/плечевой кости УС3,5 8 отв. | Назначение: Переломы и переломовывихи проксимального отдела плечевой кости; несросшиеся переломы и ложные суставы проксимального отдела плечевой кости; для коррегирующей остеотомии проксимального отдела плечевой кости. Описание: пластина проксимальная плечевая должна изготавливаться из титанового сплава Grade 5 по ASTM F136. Толщина проксимальной части не более 3,2мм. Ширина проксимальной части не более 18мм, на которой расположены под разными углами не менее 6 круглых отверстий конической формы с 2-х заходной резьбой под винты с угловой стабильностью Ø3,5мм, и не менее 4х отверстий под спицу. Дистальная часть пластины шириной 14мм, толщиной 4мм. На дистальной части должно быть от четырех до одиннадцати отверстий, включая один восьмиобразный паз для осуществления компрессии, и три отверстия под спицу, одно из которых должно располагаться на дистальном 3-х стороннем коническом сужении. Отверстия под винты должны иметь восьмиобразную форму. В одном кольце должна быть 2-х заходная коническая резьба под винты Ø3,5мм с УС, в другом кольце должно быть компрессионное отверстие под кортикальные винты Ø3,5мм, позволяющее винту иметь отклонение влево и вправо до 15˚. Нижняя часть пазов под кортикальные винты должна иметь "юбку", позволяющую вводить винты с отклонением до 30˚. Расстояние между отверстиями 13мм. Проксимальная часть изогнута латеральнее на 10º. Все отверстия должны быть конической формы с 2-х заходной резьбой под винты с угловой стабильностью Ø3,5мм. Пластины имеют следующий типоразмерный ряд (длина в мм/количество отверстий на диафизарной части): 97/4; 123/6; 149/8; 188/11. Внутренняя сторона пластины с ограниченным контактом для меньшей травмированности поверхности кости. Пластины должны иметь цветовую кодировку серого цвета, должны иметь индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 4
236 | Пластина проксимальная локтевая УС3,5 лев., 12 отв. | Назначение: Для остеосинтеза переломов проксимального отдела локтевой кости Описание: Пластина проксимальная локтевая должна быть изготовлена из титанового сплава Grade 4 по ASTM F136 и быть толщиной 3мм в диафизарной части, и 2мм в проксимальной части. Все отверстия должны быть конической формы с 2-х заходной резьбой под винты с угловой стабильностью Ø3,5мм. Пластина должна быть анатомически предизогнута по проксимально-диафизарной форме локтевой кости и иметь по 6 типоразмера для левой и правой конечностей. Кол-во компресс. отв./длина внутренней части – должны быть: 2/87мм; 4/110мм; 6/133мм; 8/156мм; 10/180мм; 12/203мм. Пластина должна иметь изгиб 4º во фронтальной плоскости и 10º в медиально латеральном направлении влево и вправо, в зависимости от конечности. Диафизарный конец пластины должен заканчиваться сужением с тройным конусом и отверстием под спицу. Еще два отверстия под спицу должны располагаться в проксимальной части. Внутренняя сторона пластины с ограниченным контактом для меньшей травмированности поверхности кости. Пластины должны иметь цветовую кодировку серого цвета, индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 1
237 | Пластина проксимальная локтевая УС3,5 прав., 12 отв. | Назначение: Для остеосинтеза переломов проксимального отдела локтевой кости Описание: Пластина проксимальная локтевая должна быть изготовлена из титанового сплава Grade 4 по ASTM F136 и быть толщиной 3мм в диафизарной части, и 2мм в проксимальной части. Все отверстия должны быть конической формы с 2-х заходной резьбой под винты с угловой стабильностью Ø3,5мм. Пластина должна быть анатомически предизогнута по проксимально-диафизарной форме локтевой кости и иметь по 6 типоразмера для левой и правой конечностей. Кол-во компресс. отв./длина внутренней части – должны быть: 2/87мм; 4/110мм; 6/133мм; 8/156мм; 10/180мм; 12/203мм. Пластина должна иметь изгиб 4º во фронтальной плоскости и 10º в медиально латеральном направлении влево и вправо, в зависимости от конечности. Диафизарный конец пластины должен заканчиваться сужением с тройным конусом и отверстием под спицу. Еще два отверстия под спицу должны располагаться в проксимальной части. Внутренняя сторона пластины с ограниченным контактом для меньшей травмированности поверхности кости. Пластины должны иметь цветовую кодировку серого цвета, индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 1
239 | Пластина прямая узкая УС 3,5 длина 111 мм, 8 отв. | Назначение: Для остеосинтеза диафизарных переломов лучевой и локтевой костей. Описание: Пластины прямая узкая должны изготавливаться из титанового сплава Grade 5 по ASTM F136, имеют ограниченный контакт по всей длине. Ширина пластины составляет не более 11мм, толщина бне более 3,2мм. Профиль пластины образован двумя радиусами, наружным R18мм и внутренним R15мм. По всему периметру края пластины скруглены по R1,5мм. Пластины должны иметь следующий типоразмерный ряд (длина в мм/количество отверстий): 72/5; 85/6; 98/7; 111/8; 124/9; 137/10; 150/11; 163/12. Расстояние между отверстиями 13мм. Отверстия должны иметь восьмиобразную форму. В одном кольце должна быть 2-х заходная коническая резьба под винты Ø3,5мм с УС, в другом кольце должно быть компрессионное отверстие под кортикальные винты Ø3,5мм, позволяющее винту иметь отклонение влево и вправо до 15˚. Нижняя часть пазов под кортикальные винты должна иметь "юбку", позволяющую вводить винты с отклонением до 30˚. Внутренняя сторона пластины с ограниченным контактом для меньшей травмированности поверхности кости. Углубления минимального контакта расположены между отверстиями друг напротив друга с шагом 13мм, и образованы цилиндрической поверхностью Ø15мм под углом 15˚ кнаружи. Края пластины должны иметь 3-х стороннее коническое сужение для удобства введения. Восьмиобразные отверстия должны быть направлены навстречу друг другу в соотношении n/n или n/n+1, где n-количество отверстий. Пластины должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 5
240 | Пластина прямая узкая УС 3,5 длина 163 мм, 12 отв. | Назначение: Для остеосинтеза диафизарных переломов лучевой и локтевой костей. Описание: Пластины прямая узкая должны изготавливаться из титанового сплава Grade 5 по ASTM F136, имеют ограниченный контакт по всей длине. Ширина пластины составляет не более 11мм, толщина бне более 3,2мм. Профиль пластины образован двумя радиусами, наружным R18мм и внутренним R15мм. По всему периметру края пластины скруглены по R1,5мм. Пластины должны иметь следующий типоразмерный ряд (длина в мм/количество отверстий): 72/5; 85/6; 98/7; 111/8; 124/9; 137/10; 150/11; 163/12. Расстояние между отверстиями 13мм. Отверстия должны иметь восьмиобразную форму. В одном кольце должна быть 2-х заходная коническая резьба под винты Ø3,5мм с УС, в другом кольце должно быть компрессионное отверстие под кортикальные винты Ø3,5мм, позволяющее винту иметь отклонение влево и вправо до 15˚. Нижняя часть пазов под кортикальные винты должна иметь "юбку", позволяющую вводить винты с отклонением до 30˚. Внутренняя сторона пластины с ограниченным контактом для меньшей травмированности поверхности кости. Углубления минимального контакта расположены между отверстиями друг напротив друга с шагом 13мм, и образованы цилиндрической поверхностью Ø15мм под углом 15˚ кнаружи. Края пластины должны иметь 3-х стороннее коническое сужение для удобства введения. Восьмиобразные отверстия должны быть направлены навстречу друг другу в соотношении n/n или n/n+1, где n-количество отверстий. Пластины должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 5
241 | Пластина прямая узкая УС 3,5 длина 98 мм, 7 отв. | Назначение: Для остеосинтеза диафизарных переломов лучевой и локтевой костей. Описание: Пластины прямая узкая должны изготавливаться из титанового сплава Grade 5 по ASTM F136, имеют ограниченный контакт по всей длине. Ширина пластины составляет не более 11мм, толщина бне более 3,2мм. Профиль пластины образован двумя радиусами, наружным R18мм и внутренним R15мм. По всему периметру края пластины скруглены по R1,5мм. Пластины должны иметь следующий типоразмерный ряд (длина в мм/количество отверстий): 72/5; 85/6; 98/7; 111/8; 124/9; 137/10; 150/11; 163/12. Расстояние между отверстиями 13мм. Отверстия должны иметь восьмиобразную форму. В одном кольце должна быть 2-х заходная коническая резьба под винты Ø3,5мм с УС, в другом кольце должно быть компрессионное отверстие под кортикальные винты Ø3,5мм, позволяющее винту иметь отклонение влево и вправо до 15˚. Нижняя часть пазов под кортикальные винты должна иметь "юбку", позволяющую вводить винты с отклонением до 30˚. Внутренняя сторона пластины с ограниченным контактом для меньшей травмированности поверхности кости. Углубления минимального контакта расположены между отверстиями друг напротив друга с шагом 13мм, и образованы цилиндрической поверхностью Ø15мм под углом 15˚ кнаружи. Края пластины должны иметь 3-х стороннее коническое сужение для удобства введения. Восьмиобразные отверстия должны быть направлены навстречу друг другу в соотношении n/n или n/n+1, где n-количество отверстий. Пластины должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 2
242 | Пластина пяточная с УС 3,5мм, дл. 71мм, лев. | Назначение: Переломы пяточной кости. Описание: Пластины пяточные под винты Ø3,5 и 4,0мм должны изготавливаться из титанового сплава Grade 4 по ASTM F136. Толщина пластины должна быть не более 1,5мм, длина 60 или 71 мм, количество отверстий для обеих пластин не менее 14. Отверстия должны быть конической формы с 2-х заходной резьбой с шагом не более 0,8мм. Пластина должна иметь реконструктивный профиль. Основание пластины должно иметь Y-образную форму и иметь два ответвления, одно вверх под 45° с тремя отверстиями, второе вниз на 20° с шестью отверстиями. Максимальная высота пластины не должна быть больше 52мм. Пластина должна быть анатомической, для правой и левом конечности. Пластины должны иметь цветовую кодировку серого цвета, индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 1
243 | Пластина пяточная с УС 3,5мм, дл. 71мм, прав. | Назначение: Переломы пяточной кости. Описание: Пластины пяточные под винты Ø3,5 и 4,0мм должны изготавливаться из титанового сплава Grade 4 по ASTM F136. Толщина пластины должна быть не более 1,5мм, длина 60 или 71 мм, количество отверстий для обеих пластин не менее 14. Отверстия должны быть конической формы с 2-х заходной резьбой с шагом не более 0,8мм. Пластина должна иметь реконструктивный профиль. Основание пластины должно иметь Y-образную форму и иметь два ответвления, одно вверх под 45° с тремя отверстиями, второе вниз на 20° с шестью отверстиями. Максимальная высота пластины не должна быть больше 52мм. Пластина должна быть анатомической, для правой и левом конечности. Пластины должны иметь цветовую кодировку серого цвета, индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 1
244 | Пластина реконструктивная изогнутая R110 мм, 20 отверстий | Назначение: Для фиксации переломов вертлужной впадины. Описание: Пластины реконструктивная изогнутая должны изготавливаться из титанового сплава Grade 4 по ASTM F136. Пластина должна быть изогнута в двух типоразмерах по внутреннему радиусу R=90мм или 110мм, иметь от 6 до 22 отверстий, и длину от 72 до 217мм. Для уменьшения степени повреждения или нарушения периостального кровоснабжения пластина должна иметь ограниченный контакт. Ширина пластины должна быть 10мм, толщина 3мм. Для минимизации риска конфликта пластины с окружающими мягкими тканями пластина должна иметь закругленный профиль. Отверстия в пластине должны быть компрессионными и обеспечивать крепление винтами Ø3,5 и 4,0мм. Пластины должны иметь цветовую кодировку серого цвета, маркировку радиуса, индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 2
245 | Пластина реконструктивная изогнутая R110 мм, 22 отверстия | Назначение: Для фиксации переломов вертлужной впадины. Описание: Пластины реконструктивная изогнутая должны изготавливаться из титанового сплава Grade 4 по ASTM F136. Пластина должна быть изогнута в двух типоразмерах по внутреннему радиусу R=90мм или 110мм, иметь от 6 до 22 отверстий, и длину от 72 до 217мм. Для уменьшения степени повреждения или нарушения периостального кровоснабжения пластина должна иметь ограниченный контакт. Ширина пластины должна быть 10мм, толщина 3мм. Для минимизации риска конфликта пластины с окружающими мягкими тканями пластина должна иметь закругленный профиль. Отверстия в пластине должны быть компрессионными и обеспечивать крепление винтами Ø3,5 и 4,0мм. Пластины должны иметь цветовую кодировку серого цвета, маркировку радиуса, индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 2
246 | Пластина реконструктивная изогнутая R110/16 отв. | Назначение: Для фиксации переломов вертлужной впадины. Описание: Пластины реконструктивная изогнутая должны изготавливаться из титанового сплава Grade 4 по ASTM F136. Пластина должна быть изогнута в двух типоразмерах по внутреннему радиусу R=90мм или 110мм, иметь от 6 до 22 отверстий, и длину от 72 до 217мм. Для уменьшения степени повреждения или нарушения периостального кровоснабжения пластина должна иметь ограниченный контакт. Ширина пластины должна быть 10мм, толщина 3мм. Для минимизации риска конфликта пластины с окружающими мягкими тканями пластина должна иметь закругленный профиль. Отверстия в пластине должны быть компрессионными и обеспечивать крепление винтами Ø3,5 и 4,0мм. Пластины должны иметь цветовую кодировку серого цвета, маркировку радиуса, индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 1
247 | Пластина реконструктивная изогнутая R110/18 отв. | Назначение: Для фиксации переломов вертлужной впадины. Описание: Пластины реконструктивная изогнутая должны изготавливаться из титанового сплава Grade 4 по ASTM F136. Пластина должна быть изогнута в двух типоразмерах по внутреннему радиусу R=90мм или 110мм, иметь от 6 до 22 отверстий, и длину от 72 до 217мм. Для уменьшения степени повреждения или нарушения периостального кровоснабжения пластина должна иметь ограниченный контакт. Ширина пластины должна быть 10мм, толщина 3мм. Для минимизации риска конфликта пластины с окружающими мягкими тканями пластина должна иметь закругленный профиль. Отверстия в пластине должны быть компрессионными и обеспечивать крепление винтами Ø3,5 и 4,0мм. Пластины должны иметь цветовую кодировку серого цвета, маркировку радиуса, индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 1
248 | Пластина реконструктивная изогнутая R90 мм, 20 отверстий | Назначение: Для фиксации переломов вертлужной впадины. Описание: Пластины реконструктивная изогнутая должны изготавливаться из титанового сплава Grade 4 по ASTM F136. Пластина должна быть изогнута в двух типоразмерах по внутреннему радиусу R=90мм или 110мм, иметь от 6 до 22 отверстий, и длину от 72 до 217мм. Для уменьшения степени повреждения или нарушения периостального кровоснабжения пластина должна иметь ограниченный контакт. Ширина пластины должна быть 10мм, толщина 3мм. Для минимизации риска конфликта пластины с окружающими мягкими тканями пластина должна иметь закругленный профиль. Отверстия в пластине должны быть компрессионными и обеспечивать крепление винтами Ø3,5 и 4,0мм. Пластины должны иметь цветовую кодировку серого цвета, маркировку радиуса, индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 1
249 | Пластина реконструктивная изогнутая R90/16 отв. | Назначение: Для фиксации переломов вертлужной впадины. Описание: Пластины реконструктивная изогнутая должны изготавливаться из титанового сплава Grade 4 по ASTM F136. Пластина должна быть изогнута в двух типоразмерах по внутреннему радиусу R=90мм или 110мм, иметь от 6 до 22 отверстий, и длину от 72 до 217мм. Для уменьшения степени повреждения или нарушения периостального кровоснабжения пластина должна иметь ограниченный контакт. Ширина пластины должна быть 10мм, толщина 3мм. Для минимизации риска конфликта пластины с окружающими мягкими тканями пластина должна иметь закругленный профиль. Отверстия в пластине должны быть компрессионными и обеспечивать крепление винтами Ø3,5 и 4,0мм. Пластины должны иметь цветовую кодировку серого цвета, маркировку радиуса, индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 1
250 | Пластина реконструктивная изогнутая R90/18 отв. | Назначение: Для фиксации переломов вертлужной впадины. Описание: Пластины реконструктивная изогнутая должны изготавливаться из титанового сплава Grade 4 по ASTM F136. Пластина должна быть изогнута в двух типоразмерах по внутреннему радиусу R=90мм или 110мм, иметь от 6 до 22 отверстий, и длину от 72 до 217мм. Для уменьшения степени повреждения или нарушения периостального кровоснабжения пластина должна иметь ограниченный контакт. Ширина пластины должна быть 10мм, толщина 3мм. Для минимизации риска конфликта пластины с окружающими мягкими тканями пластина должна иметь закругленный профиль. Отверстия в пластине должны быть компрессионными и обеспечивать крепление винтами Ø3,5 и 4,0мм. Пластины должны иметь цветовую кодировку серого цвета, маркировку радиуса, индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 2
251 | Пластина реконструктивная изогнутая R90/6 отв | Назначение: Для фиксации переломов вертлужной впадины. Описание: Пластины реконструктивная изогнутая должны изготавливаться из титанового сплава Grade 4 по ASTM F136. Пластина должна быть изогнута в двух типоразмерах по внутреннему радиусу R=90мм или 110мм, иметь от 6 до 22 отверстий, и длину от 72 до 217мм. Для уменьшения степени повреждения или нарушения периостального кровоснабжения пластина должна иметь ограниченный контакт. Ширина пластины должна быть 10мм, толщина 3мм. Для минимизации риска конфликта пластины с окружающими мягкими тканями пластина должна иметь закругленный профиль. Отверстия в пластине должны быть компрессионными и обеспечивать крепление винтами Ø3,5 и 4,0мм. Пластины должны иметь цветовую кодировку серого цвета, маркировку радиуса, индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 1
252 | Пластина реконструктивная изогнутая R90/8 отв | Назначение: Для фиксации переломов вертлужной впадины. Описание: Пластины реконструктивная изогнутая должны изготавливаться из титанового сплава Grade 4 по ASTM F136. Пластина должна быть изогнута в двух типоразмерах по внутреннему радиусу R=90мм или 110мм, иметь от 6 до 22 отверстий, и длину от 72 до 217мм. Для уменьшения степени повреждения или нарушения периостального кровоснабжения пластина должна иметь ограниченный контакт. Ширина пластины должна быть 10мм, толщина 3мм. Для минимизации риска конфликта пластины с окружающими мягкими тканями пластина должна иметь закругленный профиль. Отверстия в пластине должны быть компрессионными и обеспечивать крепление винтами Ø3,5 и 4,0мм. Пластины должны иметь цветовую кодировку серого цвета, маркировку радиуса, индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 1
253 | Пластина реконструктивная УС3.5, длина 174 мм, 12 отверстий | Назначение: Для остеосинтеза переломов ключицы и малоберцовой кости. Описание: Пластины реконструктивные должны изготавливаться из титанового сплава Grade 5 по ASTM F136. Ширина пластин не более 10мм, толщина не более 3,1мм. Профиль пластины образован двумя радиусами, наружным R13мм и внутренним R10мм. По всему периметру края пластины скруглены по R1,5мм. Пластины должны иметь следующий типоразмерный ряд (длина в мм/количество отверстий): 76/5; 90/6; 104/7; 118/8; 146/10; 174/12. Расстояние между отверстиями 14мм. Для удобства моделирования пластины имеют боковые выборки, расположенные по краю пластины между отверстиями. Отверстия должны иметь восьмиобразную форму. В одном кольце должна быть 2-х заходная коническая резьба под винты Ø3,5мм с УС, в другом кольце должно быть компрессионное отверстие под кортикальные винты Ø3,5мм, позволяющее винту иметь отклонение влево и вправо до 15˚. Нижняя часть пазов под кортикальные винты должна иметь "юбку", позволяющую вводить винты с отклонением до 30˚. Края пластины должны иметь 3-х стороннее коническое сужение для удобства введения. Восьмиобразные отверстия должны быть направлены навстречу друг другу в соотношении n/n или n/n+1, где n-количество отверстий. Пластины должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 4
254 | Пластина реконструктивная УС3.5, длина 262 мм, 22 отверстия | Описание: Пластины реконструктивные под винты Ø3,5 и 4,0мм должны изготавливаться из титанового сплава Grade 5 по ASTM F136. Ширина пластин должна быть не более 10мм, толщина не более 2,8мм. Профиль пластины образован двумя радиусами, наружным R13мм и внутренним R10мм. По всему периметру края пластины скруглены по R1,5мм. Пластины имеют следующий типоразмерный ряд (длина в мм/количество отверстий): 58/5; 70/6; 82/7; 94/8; 118/10; 142/12; 166/14; 190/16; 214/18; 238/20; 262/22. Расстояние между отверстиями 12мм. Для удобства моделирования пластины имеют боковые выборки, расположенные по краю пластины между отверстиями. Пластины должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, индивидуальную маркировку и упаковку |  | шт. | 4
255 | Проксимальный бедренный γ-штифт Ø11,0 мм, длина 240 мм | Проксимальный бедренный штифт должен изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметры штифтов Ø9; 10; 11 и 12мм. Длина штифтов 180; 200; 220 и 240мм. Штифт имеет анатомический изгиб 6˚, соответствующий профилю костно-мозгового канала с точки введения в бедренную кость (с верхушки большого вертела). Штифты универсальные для бедренных костей правой и левой конечностей. Дистальный конец штифта имеет коническую форму, заканчивающуюся радиусом R4 для предотвращения импиджмент синдрома. В дистальной части расположены отверстие Ø5мм для статического блокирования и паз Ø5×10мм для статического (при косом блокировании) или динамического блокирования. Также дистальная часть должна иметь 4-е продольные канавки от кончика штифта до дистального блокировочного отверстия для предотвращения "поршневого" эффекта при введении. Проксимальная часть штифта для всех типоразмеров имеет диаметр Ø17мм. От края проксимальной части, в медиально-латеральном направлении, расположены два отверстия. Одно отверстие Ø11мм под углом 130˚ для блокируемого шеечного винта или блокируемого 4-х лопастного спирального клинка. Для обеспечения более физиологичного распределения вертикальной нагрузки по оси бедра отверстие Ø11мм с латеральной стороны имеет внутреннюю выборку специальной формы. Второе отверстие Ø6,5мм для возможного введения деротационного винта. Торец проксимальной части штифта имеет два паза размером 3×2,5мм и внутреннее отверстие М12 для введения винта-заглушки и для присоединения основного направителя. Отверстие М12 должно заканчиваться отверстием М8 для введения внутреннего блокирующего винта. Все отверстия и паз для блокировки имеют сферические фаски для облегчения введения блокировочных винтов. Штифты должны иметь цветовую кодировку зеленого цвета, маркировку диаметра, длины, индивидуальную маркировку и упаковку |  | шт. | 5
256 | Спица без упора L=370 мм, d=1,8 мм с защитным покрытием нитрида титана (TiN) | Хвостовики спиц должны обладать следующими параметрами: длина 10+1 мм, максимальная ширина 1,8 мм, толщина 1,1-0,1 мм. Поверхность спиц полированная до шероховатости Ra = 0.2 мкм. Спица должна иметь поверхность обработанную электролитно-плазменным методом. Радиус притупления рабочей части спиц не более 0,03 мм. Спица должна выдерживать усилия на разрыв не менее 130кгс/мм 2 Применяемые материалы: прутки с высокой нагортовкой поверхности ТУ 14-1-3192-81 из нержавеющей стали 12Х18Н9 по ГОСТ 5632-72. |  | шт. | 200
257 | Спица без упора L=250 мм, d=1,5 мм с защитным покрытием нитрида титана (TiN) | Хвостовики спиц должны обладать следующими параметрами: длина 10+1 мм, максимальная ширина 1,8 мм, толщина 1,1-0,1 мм. Поверхность спиц полированная до шероховатости Ra = 0.2 мкм. Спица должна иметь поверхность обработанную электролитно-плазменным методом. Радиус притупления рабочей части спиц не более 0,03 мм. Спица должна выдерживать усилия на разрыв не менее 130кгс/мм 2 Применяемые материалы: прутки с высокой нагортовкой поверхности ТУ 14-1-3192-81 из нержавеющей стали 12Х18Н9 по ГОСТ 5632-72. |  | шт. | 150
258 | Спица с упорной площадкой L=400 мм, d=1,8 мм с защитным покрытием нитрида титана (TiN) | Хвостовики спиц должны обладать следующими параметрами: длина 10+1 мм, максимальная ширина 1,8 мм, толщина 1,1-0,1 мм. Поверхность спиц полированная до шероховатости Ra = 0.2 мкм. Спица должна иметь поверхность обработанную электролитно-плазменным методом. Спицы с упорной площадкой должны выдерживать осевое усилие на сдвиг упора до 120 кг. (12,2 н.) включительно. Упор на спице должен быть выполнен из серебро - содержащего припоя ПСрМЦ-37. Радиус притупления рабочей части спиц не более 0,03 мм. Спица должна выдерживать усилия на разрыв не менее 130кгс/мм 2 Применяемые материалы: прутки с высокой нагортовкой поверхности ТУ 14-1-3192-81 из нержавеющей стали 12Х18Н9 по ГОСТ 5632-72. |  | шт. | 150
259 | Устройство для санации раневой поверхности | Равномерное орошение в пусльсирующем режиме одновременно с очисткой (аспирацией) раны при ортопедических операциях Рукоятка одноразовая, неразборная Кулисный переключатель, регулирующий величину давления подаваемой жидкости, меняя силу нажатия пальцем Подаваемое давление жидкости1,2 до 29 PSI (фунт на квадратный дюйм (0,07 кг/см2)) Механизм фиксации наконечника с принудительной блокировкой Наконечник высокопроизводительный одноразоваый Тип распыления жидкости для операций на бедре Веерный Тип распыления жидкости для операций на колене Душирующий Брызгозащита Длина наконечника Не менее 12 см Подача жидкости в наконечнике Аспирация жидкости в наконечнике Система параллельных трубок для подачи и эвакуации жидкости Батарейная упаковка, расположенная отдельно от рукоятки Работа от переменного тока |  | шт. | 7
260 | Цемент костный Synicem 1 средней вязкости 40 г | Костный цемент должен быть двухкомпонентным полимерным материалом с высокой степенью адгезии по отношению к костной ткани, состоящим из мелкодисперсного порошка и жидкого растворителя, полимеризующимся после смешивания при комнатной температуре. Полимер должен быть предпочтительно средней степени вязкости. Расфасовка 40 г. Должен поставляться в стерильном виде и иметь индивидуальную упаковку. |  | шт. | 25
261 | Шайба плоская д.13,0мм | Шайба плоская должна изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Наружный диаметр должен быть 13мм, внутренний диаметр 7мм, толщина 1,5мм. Под головку винта должна быть выполнена фаска 120. Наружная поверхность шайбы должна иметь анодирование желто-коричневого цвета. |  | шт. | 25
262 | Штифт бедренный A/R "эксперт" канюлированный Ø11,0 мм, дл. 360 мм | Штифт антеградно-ретроградный бедренный должен изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметры штифтов Ø9; 10; 11 и 12мм. Длина штифтов от 180 до 480мм. Штифты должны быть в канюлированном и полнотелом исполнении. При канюлированном исполнении диаметр внутреннего отверстия должен быть Ø4,5мм. Диаметры блокировочных отверстий и ширина пазов составляют 5мм (для штифтов Ø9мм; Ø10мм и 11мм) и 6мм (для штифтов Ø12мм). Штифт имеет анатомический изгиб по R1500мм, соответствующий профилю костно-мозгового канала бедренной кости. Штифты универсальные для антеградного и ретроградного введения для правой и левой конечностей. Дистальный конец штифта имеет коническую форму, заканчивающуюся радиусом R4 для предотвращения импиджемент-синдрома. В дистальной части расположены три отверстия и паз для блокировочных винтов. Два отверстия в медиально-латеральном на расстоянии 11мм и 38мм от дистального конца штифта, одно отверстие в передне-заднем направлении на расстоянии 49мм, и один паз с динамическим ходом 5мм на расстоянии 22мм от дистального конца штифта. Проксимальная часть штифта для всех типоразмеров имеет диаметр Ø12мм и содержит в себе четыре отверстия и паз. Три отверстия в медиально-латеральном направлении на расстоянии 13; 50 и 72мм соответственно для статической блокировки и паз с динамическим ходом 10мм для статической или динамической блокировки на расстоянии 23мм от проксимального края. Для дополнительной фиксации отломков при ретроградном введении одно отверстие расположено в передне-заднем направлении на расстоянии 62мм от проксимального края. Торец проксимальной части штифта имеет два паза размером 3×2,5мм в медиально-латеральном направлении и внутреннее отверстие М8 для присоединения основного направителя. Отверстие М8 также позволяет осуществлять компрессию при помощи компрессионного винта. Все отверстия и паз для блокировки, расположенные в медиально-латеральном направлении, имеют двухсторонние сферические фаски для облегчения введения блокировочных винтов. По всей длине изогнутой части штифта находятся от 2-х (на Ø9 и 10мм) до 4-х (на Ø11 и 12мм) продольных канавок для предотвращения "поршневого" эффекта при введении. Штифты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, маркировку диаметра, длины, индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 1
263 | Штифт бедренный A/R "эксперт" канюлированный Ø11,0 мм, дл. 380 мм | Штифт антеградно-ретроградный бедренный должен изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметры штифтов Ø9; 10; 11 и 12мм. Длина штифтов от 180 до 480мм. Штифты должны быть в канюлированном и полнотелом исполнении. При канюлированном исполнении диаметр внутреннего отверстия должен быть Ø4,5мм. Диаметры блокировочных отверстий и ширина пазов составляют 5мм (для штифтов Ø9мм; Ø10мм и 11мм) и 6мм (для штифтов Ø12мм). Штифт имеет анатомический изгиб по R1500мм, соответствующий профилю костно-мозгового канала бедренной кости. Штифты универсальные для антеградного и ретроградного введения для правой и левой конечностей. Дистальный конец штифта имеет коническую форму, заканчивающуюся радиусом R4 для предотвращения импиджемент-синдрома. В дистальной части расположены три отверстия и паз для блокировочных винтов. Два отверстия в медиально-латеральном на расстоянии 11мм и 38мм от дистального конца штифта, одно отверстие в передне-заднем направлении на расстоянии 49мм, и один паз с динамическим ходом 5мм на расстоянии 22мм от дистального конца штифта. Проксимальная часть штифта для всех типоразмеров имеет диаметр Ø12мм и содержит в себе четыре отверстия и паз. Три отверстия в медиально-латеральном направлении на расстоянии 13; 50 и 72мм соответственно для статической блокировки и паз с динамическим ходом 10мм для статической или динамической блокировки на расстоянии 23мм от проксимального края. Для дополнительной фиксации отломков при ретроградном введении одно отверстие расположено в передне-заднем направлении на расстоянии 62мм от проксимального края. Торец проксимальной части штифта имеет два паза размером 3×2,5мм в медиально-латеральном направлении и внутреннее отверстие М8 для присоединения основного направителя. Отверстие М8 также позволяет осуществлять компрессию при помощи компрессионного винта. Все отверстия и паз для блокировки, расположенные в медиально-латеральном направлении, имеют двухсторонние сферические фаски для облегчения введения блокировочных винтов. По всей длине изогнутой части штифта находятся от 2-х (на Ø9 и 10мм) до 4-х (на Ø11 и 12мм) продольных канавок для предотвращения "поршневого" эффекта при введении. Штифты должны иметь цветовую кодировку желтого цвета, маркировку диаметра, длины, индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 1
264 | Штифт дистальный бедренный Ø11.0 мм, длина 240 мм | Штифт интрамедуллярный дистальный бедренный должен изготавливаться из титановых сплавов Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Для короткой версии диаметры штифтов ø10; 11 и 12мм. Длина штифтов 200 и 240мм. Штифты прямого исполнения. Блокирование 4-х дистальных и 3-х проксимальных отверстий ø5мм под блокировочные винты осуществляется по направителю. Четыре дистальных отверстия имеют наклон 7˚ по отношению к оси костно-мозгового канала, что соответствует анатомическому наклону мыщелков бедренной кости и находятся на расстоянии 12; 29; 46 и 63мм от края соответственно. Штифты универсальные для бедренных костей правой и левой конечностей. В длинной версии диаметры штифтов ø9; 10 и 11мм. Длина от 280 до 420мм. Штифты имеют анатомический изгиб по R1500мм в диафизарной части, соответствующий профилю костно-мозгового канала бедренной кости. Штифты для бедренных костей правой и левой конечностей индивидуальны. Четыре дистальных отверстия также наклонены на 7˚ и блокируются по направителю. Проксимальный конец штифта имеет коническую форму, заканчивающуюся радиусом R4 для предотвращения импиджмент синдрома. В проксимальной части расположены два отверстия ø5мм для статического блокирования и паз ø5×10мм для динамического блокирования. Дистальная часть штифта для всех типоразмеров имеет диаметр ø13мм. Торец дистальной части штифта имеет два паза размером 3×2,5мм и внутреннее отверстие М8 для присоединения основного направителя. Все отверстия и паз для блокировки имеют сферические фаски для облегчения введения блокировочных винтов. Штифты покрыты цветным анодированием желтого цвета, который соответствует цвету бедренных блокировочных винтов, винтов-заглушек |  | шт. | 2
266 | Штифт интрамедуллярный "эксперт" Ø7,5 мм, длина 240 мм | Штифт интрамедуллярный для плечевой кости должен изготавливаться из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметры штифтов Ø6,7мм; Ø7,5мм и Ø9мм. Длина штифтов 150мм, далее от 180мм до 320мм с шагом 10мм. Штифты для антеградного введения. Проксимальная часть штифта на расстоянии 60мм от края изогнута на 4˚ по отношению к дистальной части для облегчения введения в костномозговой канал. Штифты универсальные для плечевой кости правой и левой конечностей. Дистальная часть штифтов Ø6,7мм имеет круглое сечение, штифты Ø7,5мм и Ø9мм должны иметь 6 продольных канавок. Дистальная часть имеет круглое сечение, и заканчивается скошенным под углом 30° к медиальной стороне конусом с радиусом R4 для предотвращения перфорации заднележащего кортикального слоя при введении штифта. В дистальной части, в передне-заднем направлении расположены три отверстия Ø4мм (для штифтов Ø7,5 и Ø9мм) или Ø3,5мм (для штифтов Ø6,7мм) для блокировочных винтов. Первое и второе отверстие отклонены под углом 20˚ влево и вправо. Расстояние от края дистальной части до первого и последующих отверстий составляет 15; 30 и 45мм соответственно. Проксимальная часть штифта имеет форму цилиндра Ø9,5мм. От края проксимальной части, в медиально-латеральном направлении, на расстоянии 10; 19; 25; 40; 65 и 79мм расположены шесть отверстий Ø4мм. Отверстие, находящиеся на расстоянии 40мм от края должно быть расположено под углом 60° кверху. Торец проксимальной части штифта имеет два паза размером 2×2мм и 3×2мм и внутреннее отверстие М6 для присоединения основного направителя. Все отверстия имеют сферические фаски для облегчения введения блокировочных винтов. Штифты длиной 150мм имеют только шесть отверстий в медиально-латеральном направлении. Штифты Ø7,5 и Ø9мм должны иметь цветное анодирование синего цвета, штифты Ø6,7мм цветное анодирование розового цвета дистальной части и синего цвета проксимальной части, которые соответствует цвету соответствующих блокировочных винтов. Штифты должны иметь маркировку диаметра, длины, индивидуальную маркировку и упаковку. |  | шт. | 2
267 | Штифт интрамедуллярный Ø7,5 мм, длина 205 мм | Штифт интрамедуллярный для плечевой кости должен изготавливаться из титановых сплавов Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметры штифтов ø6,7; 7,5 и 9,5мм. Длина штифтов от 205 до 300мм. Штифты для антеградного и ретроградного введения. Проксимальная часть штифта на расстоянии 55мм от края изогнута на 5˚ по отношению к дистальной части для облегчения введения в костномозговой канал. Штифты универсальные для плечевой кости правой и левой конечностей. Дистальная часть имеет круглое сечение, и заканчивается конусом с радиусом R4 для предотвращения импиджмент синдрома. В дистальной части расположены три отверстия ø4мм (для штифтов ø7,5 и 9,5мм) или ø3,5мм (для штифтов ø6,7мм) для блокировочных винтов. Одно отверстие в передне-заднем направлении и два отверстия в медиально-латеральном направлении. Расстояние от края дистальной части до первого и между отверстиями составляет 15мм. Проксимальная часть штифта имеет форму цилиндра ø8мм. От края проксимальной части, в медиально-латеральном направлении расположены два отверстия, первое прямое, на расстоянии 34мм, второе косое под углом 60˚ на расстоянии 25мм, для статической блокировки, и паз длиной 8мм для статической и/или динамической блокировки. Торец проксимальной части штифта имеет два паза размером 2×2,5мм и 2,5×2,5мм и внутреннее отверстие М5,5 (резьба дюймовая) для присоединения основного направителя. Все отверстия имеют сферические фаски для облегчения введения блокировочных винтов. Диаметр отверстий в штифтах ø7,5 и ø9,5мм составляет 4мм, для штифтов ø6,7мм диаметр отверстий составляет 3,5мм. Штифты покрыты цветным анодированием синего (для штифтов ø7,5 и ø9,5мм) и розового (для штифтов ø6,7мм) цвета, которые соответствуют цвету соответствующих блокировочных винтов, винтов-заглушек. |  | шт. | 1
268 | Штифт интрамедуллярный Ø7,5 мм, длина 220 мм | Штифт интрамедуллярный для плечевой кости должен изготавливаться из титановых сплавов Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметры штифтов ø6,7; 7,5 и 9,5мм. Длина штифтов от 205 до 300мм. Штифты для антеградного и ретроградного введения. Проксимальная часть штифта на расстоянии 55мм от края изогнута на 5˚ по отношению к дистальной части для облегчения введения в костномозговой канал. Штифты универсальные для плечевой кости правой и левой конечностей. Дистальная часть имеет круглое сечение, и заканчивается конусом с радиусом R4 для предотвращения импиджмент синдрома. В дистальной части расположены три отверстия ø4мм (для штифтов ø7,5 и 9,5мм) или ø3,5мм (для штифтов ø6,7мм) для блокировочных винтов. Одно отверстие в передне-заднем направлении и два отверстия в медиально-латеральном направлении. Расстояние от края дистальной части до первого и между отверстиями составляет 15мм. Проксимальная часть штифта имеет форму цилиндра ø8мм. От края проксимальной части, в медиально-латеральном направлении расположены два отверстия, первое прямое, на расстоянии 34мм, второе косое под углом 60˚ на расстоянии 25мм, для статической блокировки, и паз длиной 8мм для статической и/или динамической блокировки. Торец проксимальной части штифта имеет два паза размером 2×2,5мм и 2,5×2,5мм и внутреннее отверстие М5,5 (резьба дюймовая) для присоединения основного направителя. Все отверстия имеют сферические фаски для облегчения введения блокировочных винтов. Диаметр отверстий в штифтах ø7,5 и ø9,5мм составляет 4мм, для штифтов ø6,7мм диаметр отверстий составляет 3,5мм. Штифты покрыты цветным анодированием синего (для штифтов ø7,5 и ø9,5мм) и розового (для штифтов ø6,7мм) цвета, которые соответствуют цвету соответствующих блокировочных винтов, винтов-заглушек. |  | шт. | 1
269 | Штифт интрамедуллярный Ø7,5 мм, длина 230 мм | Штифт интрамедуллярный для плечевой кости должен изготавливаться из титановых сплавов Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметры штифтов ø6,7; 7,5 и 9,5мм. Длина штифтов от 205 до 300мм. Штифты для антеградного и ретроградного введения. Проксимальная часть штифта на расстоянии 55мм от края изогнута на 5˚ по отношению к дистальной части для облегчения введения в костномозговой канал. Штифты универсальные для плечевой кости правой и левой конечностей. Дистальная часть имеет круглое сечение, и заканчивается конусом с радиусом R4 для предотвращения импиджмент синдрома. В дистальной части расположены три отверстия ø4мм (для штифтов ø7,5 и 9,5мм) или ø3,5мм (для штифтов ø6,7мм) для блокировочных винтов. Одно отверстие в передне-заднем направлении и два отверстия в медиально-латеральном направлении. Расстояние от края дистальной части до первого и между отверстиями составляет 15мм. Проксимальная часть штифта имеет форму цилиндра ø8мм. От края проксимальной части, в медиально-латеральном направлении расположены два отверстия, первое прямое, на расстоянии 34мм, второе косое под углом 60˚ на расстоянии 25мм, для статической блокировки, и паз длиной 8мм для статической и/или динамической блокировки. Торец проксимальной части штифта имеет два паза размером 2×2,5мм и 2,5×2,5мм и внутреннее отверстие М5,5 (резьба дюймовая) для присоединения основного направителя. Все отверстия имеют сферические фаски для облегчения введения блокировочных винтов. Диаметр отверстий в штифтах ø7,5 и ø9,5мм составляет 4мм, для штифтов ø6,7мм диаметр отверстий составляет 3,5мм. Штифты покрыты цветным анодированием синего (для штифтов ø7,5 и ø9,5мм) и розового (для штифтов ø6,7мм) цвета, которые соответствуют цвету соответствующих блокировочных винтов, винтов-заглушек. |  | шт. | 1
270 | Штифт интрамедуллярный Ø7,5 мм, длина 240 мм | Штифт интрамедуллярный для плечевой кости должен изготавливаться из титановых сплавов Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметры штифтов ø6,7; 7,5 и 9,5мм. Длина штифтов от 205 до 300мм. Штифты для антеградного и ретроградного введения. Проксимальная часть штифта на расстоянии 55мм от края изогнута на 5˚ по отношению к дистальной части для облегчения введения в костномозговой канал. Штифты универсальные для плечевой кости правой и левой конечностей. Дистальная часть имеет круглое сечение, и заканчивается конусом с радиусом R4 для предотвращения импиджмент синдрома. В дистальной части расположены три отверстия ø4мм (для штифтов ø7,5 и 9,5мм) или ø3,5мм (для штифтов ø6,7мм) для блокировочных винтов. Одно отверстие в передне-заднем направлении и два отверстия в медиально-латеральном направлении. Расстояние от края дистальной части до первого и между отверстиями составляет 15мм. Проксимальная часть штифта имеет форму цилиндра ø8мм. От края проксимальной части, в медиально-латеральном направлении расположены два отверстия, первое прямое, на расстоянии 34мм, второе косое под углом 60˚ на расстоянии 25мм, для статической блокировки, и паз длиной 8мм для статической и/или динамической блокировки. Торец проксимальной части штифта имеет два паза размером 2×2,5мм и 2,5×2,5мм и внутреннее отверстие М5,5 (резьба дюймовая) для присоединения основного направителя. Все отверстия имеют сферические фаски для облегчения введения блокировочных винтов. Диаметр отверстий в штифтах ø7,5 и ø9,5мм составляет 4мм, для штифтов ø6,7мм диаметр отверстий составляет 3,5мм. Штифты покрыты цветным анодированием синего (для штифтов ø7,5 и ø9,5мм) и розового (для штифтов ø6,7мм) цвета, которые соответствуют цвету соответствующих блокировочных винтов, винтов-заглушек. |  | шт. | 1
271 | Штифт интрамедуллярный Ø7,5 мм, длина 250 мм | Штифт интрамедуллярный для плечевой кости должен изготавливаться из титановых сплавов Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметры штифтов ø6,7; 7,5 и 9,5мм. Длина штифтов от 205 до 300мм. Штифты для антеградного и ретроградного введения. Проксимальная часть штифта на расстоянии 55мм от края изогнута на 5˚ по отношению к дистальной части для облегчения введения в костномозговой канал. Штифты универсальные для плечевой кости правой и левой конечностей. Дистальная часть имеет круглое сечение, и заканчивается конусом с радиусом R4 для предотвращения импиджмент синдрома. В дистальной части расположены три отверстия ø4мм (для штифтов ø7,5 и 9,5мм) или ø3,5мм (для штифтов ø6,7мм) для блокировочных винтов. Одно отверстие в передне-заднем направлении и два отверстия в медиально-латеральном направлении. Расстояние от края дистальной части до первого и между отверстиями составляет 15мм. Проксимальная часть штифта имеет форму цилиндра ø8мм. От края проксимальной части, в медиально-латеральном направлении расположены два отверстия, первое прямое, на расстоянии 34мм, второе косое под углом 60˚ на расстоянии 25мм, для статической блокировки, и паз длиной 8мм для статической и/или динамической блокировки. Торец проксимальной части штифта имеет два паза размером 2×2,5мм и 2,5×2,5мм и внутреннее отверстие М5,5 (резьба дюймовая) для присоединения основного направителя. Все отверстия имеют сферические фаски для облегчения введения блокировочных винтов. Диаметр отверстий в штифтах ø7,5 и ø9,5мм составляет 4мм, для штифтов ø6,7мм диаметр отверстий составляет 3,5мм. Штифты покрыты цветным анодированием синего (для штифтов ø7,5 и ø9,5мм) и розового (для штифтов ø6,7мм) цвета, которые соответствуют цвету соответствующих блокировочных винтов, винтов-заглушек. |  | шт. | 1
272 | Штифт интрамедуллярный Ø7,5 мм, длина 260 мм | Штифт интрамедуллярный для плечевой кости должен изготавливаться из титановых сплавов Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметры штифтов ø6,7; 7,5 и 9,5мм. Длина штифтов от 205 до 300мм. Штифты для антеградного и ретроградного введения. Проксимальная часть штифта на расстоянии 55мм от края изогнута на 5˚ по отношению к дистальной части для облегчения введения в костномозговой канал. Штифты универсальные для плечевой кости правой и левой конечностей. Дистальная часть имеет круглое сечение, и заканчивается конусом с радиусом R4 для предотвращения импиджмент синдрома. В дистальной части расположены три отверстия ø4мм (для штифтов ø7,5 и 9,5мм) или ø3,5мм (для штифтов ø6,7мм) для блокировочных винтов. Одно отверстие в передне-заднем направлении и два отверстия в медиально-латеральном направлении. Расстояние от края дистальной части до первого и между отверстиями составляет 15мм. Проксимальная часть штифта имеет форму цилиндра ø8мм. От края проксимальной части, в медиально-латеральном направлении расположены два отверстия, первое прямое, на расстоянии 34мм, второе косое под углом 60˚ на расстоянии 25мм, для статической блокировки, и паз длиной 8мм для статической и/или динамической блокировки. Торец проксимальной части штифта имеет два паза размером 2×2,5мм и 2,5×2,5мм и внутреннее отверстие М5,5 (резьба дюймовая) для присоединения основного направителя. Все отверстия имеют сферические фаски для облегчения введения блокировочных винтов. Диаметр отверстий в штифтах ø7,5 и ø9,5мм составляет 4мм, для штифтов ø6,7мм диаметр отверстий составляет 3,5мм. Штифты покрыты цветным анодированием синего (для штифтов ø7,5 и ø9,5мм) и розового (для штифтов ø6,7мм) цвета, которые соответствуют цвету соответствующих блокировочных винтов, винтов-заглушек. |  | шт. | 1
273 | Штифт интрамедуллярный Ø7,5 мм, длина 270 мм | Штифт интрамедуллярный для плечевой кости должен изготавливаться из титановых сплавов Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметры штифтов ø6,7; 7,5 и 9,5мм. Длина штифтов от 205 до 300мм. Штифты для антеградного и ретроградного введения. Проксимальная часть штифта на расстоянии 55мм от края изогнута на 5˚ по отношению к дистальной части для облегчения введения в костномозговой канал. Штифты универсальные для плечевой кости правой и левой конечностей. Дистальная часть имеет круглое сечение, и заканчивается конусом с радиусом R4 для предотвращения импиджмент синдрома. В дистальной части расположены три отверстия ø4мм (для штифтов ø7,5 и 9,5мм) или ø3,5мм (для штифтов ø6,7мм) для блокировочных винтов. Одно отверстие в передне-заднем направлении и два отверстия в медиально-латеральном направлении. Расстояние от края дистальной части до первого и между отверстиями составляет 15мм. Проксимальная часть штифта имеет форму цилиндра ø8мм. От края проксимальной части, в медиально-латеральном направлении расположены два отверстия, первое прямое, на расстоянии 34мм, второе косое под углом 60˚ на расстоянии 25мм, для статической блокировки, и паз длиной 8мм для статической и/или динамической блокировки. Торец проксимальной части штифта имеет два паза размером 2×2,5мм и 2,5×2,5мм и внутреннее отверстие М5,5 (резьба дюймовая) для присоединения основного направителя. Все отверстия имеют сферические фаски для облегчения введения блокировочных винтов. Диаметр отверстий в штифтах ø7,5 и ø9,5мм составляет 4мм, для штифтов ø6,7мм диаметр отверстий составляет 3,5мм. Штифты покрыты цветным анодированием синего (для штифтов ø7,5 и ø9,5мм) и розового (для штифтов ø6,7мм) цвета, которые соответствуют цвету соответствующих блокировочных винтов, винтов-заглушек. |  | шт. | 1
274 | Штифт интрамедуллярный большеберцовый Ø8,0 мм, длина 315 мм | Штифт интрамедуллярный большеберцовый должен изготавливаться из титановых сплавов Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметры штифтов ø8; 9 и 10мм. Длина штифтов от 285 до 420мм. Проксимальная часть штифта на расстоянии 110мм от края изогнута на 8,5˚ по отношению к дистальной части для облегчения введения в костно-мозговой канал. Штифты универсальные для большеберцовых костей правой и левой конечностей. Сечение дистальной части соответствует форме костно-мозгового канала и имеет форму усеченного на треугольник цилиндра. Дистальный конец штифта имеет коническую форму кпереди, заканчивающуюся радиусом R4 для предотвращения перфорации заднележащего кортикального слоя при введении штифта. В дистальной части расположены три отверстия ø4мм (для штифтов ø8 и 9мм) или ø5мм (для штифтов ø10мм) для блокировочных винтов. Два отверстия в медиально-латеральном и одно в передне-заднем направлении. Расстояние от края дистальной части до первого отверстия и между ними составляет 15мм. Проксимальная часть штифта имеет форму цилиндра диаметром ø12мм, усеченного до квадрата сечением □9мм. От края проксимальной части, в медиально-латеральном направлении, на расстоянии 64,5мм расположено отверстие ø4мм (для штифтов ø8 и 9мм) или ø5мм (для штифтов ø10мм) для статической блокировки, паз размером 4×15,5мм (для штифтов ø8 и 9мм) или ø5×15,5мм (для штифтов ø10мм) для статической и/или динамической блокировки и два взаимно перпендикулярных отверстия для дополнительной блокировки, расположенных под углом 45˚ к продольной оси штифта. Проксимальная часть штифта имеет окончание под "ласточкин хвост" и внутреннее отверстие М6 для присоединения основного направителя. Все отверстия и паз для блокировки имеют двухсторонние сферические фаски для облегчения введения блокировочных винтов. Штифты покрыты цветным анодированием синего (для штифтов ø8 и 9мм) и желтого (для штифтов ø10мм) цвета, которые соответствует цвету соответствующих блокировочных винтов, винтов-заглушек. |  | шт. | 2
275 | Штифт интрамедуллярный большеберцовый Ø8,0 мм, длина 330 мм | Штифт интрамедуллярный большеберцовый должен изготавливаться из титановых сплавов Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметры штифтов ø8; 9 и 10мм. Длина штифтов от 285 до 420мм. Проксимальная часть штифта на расстоянии 110мм от края изогнута на 8,5˚ по отношению к дистальной части для облегчения введения в костно-мозговой канал. Штифты универсальные для большеберцовых костей правой и левой конечностей. Сечение дистальной части соответствует форме костно-мозгового канала и имеет форму усеченного на треугольник цилиндра. Дистальный конец штифта имеет коническую форму кпереди, заканчивающуюся радиусом R4 для предотвращения перфорации заднележащего кортикального слоя при введении штифта. В дистальной части расположены три отверстия ø4мм (для штифтов ø8 и 9мм) или ø5мм (для штифтов ø10мм) для блокировочных винтов. Два отверстия в медиально-латеральном и одно в передне-заднем направлении. Расстояние от края дистальной части до первого отверстия и между ними составляет 15мм. Проксимальная часть штифта имеет форму цилиндра диаметром ø12мм, усеченного до квадрата сечением □9мм. От края проксимальной части, в медиально-латеральном направлении, на расстоянии 64,5мм расположено отверстие ø4мм (для штифтов ø8 и 9мм) или ø5мм (для штифтов ø10мм) для статической блокировки, паз размером 4×15,5мм (для штифтов ø8 и 9мм) или ø5×15,5мм (для штифтов ø10мм) для статической и/или динамической блокировки и два взаимно перпендикулярных отверстия для дополнительной блокировки, расположенных под углом 45˚ к продольной оси штифта. Проксимальная часть штифта имеет окончание под "ласточкин хвост" и внутреннее отверстие М6 для присоединения основного направителя. Все отверстия и паз для блокировки имеют двухсторонние сферические фаски для облегчения введения блокировочных винтов. Штифты покрыты цветным анодированием синего (для штифтов ø8 и 9мм) и желтого (для штифтов ø10мм) цвета, которые соответствует цвету соответствующих блокировочных винтов, винтов-заглушек. |  | шт. | 2
276 | Штифт интрамедуллярный большеберцовый Ø8,0 мм, длина 345 мм | Штифт интрамедуллярный большеберцовый должен изготавливаться из титановых сплавов Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметры штифтов ø8; 9 и 10мм. Длина штифтов от 285 до 420мм. Проксимальная часть штифта на расстоянии 110мм от края изогнута на 8,5˚ по отношению к дистальной части для облегчения введения в костно-мозговой канал. Штифты универсальные для большеберцовых костей правой и левой конечностей. Сечение дистальной части соответствует форме костно-мозгового канала и имеет форму усеченного на треугольник цилиндра. Дистальный конец штифта имеет коническую форму кпереди, заканчивающуюся радиусом R4 для предотвращения перфорации заднележащего кортикального слоя при введении штифта. В дистальной части расположены три отверстия ø4мм (для штифтов ø8 и 9мм) или ø5мм (для штифтов ø10мм) для блокировочных винтов. Два отверстия в медиально-латеральном и одно в передне-заднем направлении. Расстояние от края дистальной части до первого отверстия и между ними составляет 15мм. Проксимальная часть штифта имеет форму цилиндра диаметром ø12мм, усеченного до квадрата сечением □9мм. От края проксимальной части, в медиально-латеральном направлении, на расстоянии 64,5мм расположено отверстие ø4мм (для штифтов ø8 и 9мм) или ø5мм (для штифтов ø10мм) для статической блокировки, паз размером 4×15,5мм (для штифтов ø8 и 9мм) или ø5×15,5мм (для штифтов ø10мм) для статической и/или динамической блокировки и два взаимно перпендикулярных отверстия для дополнительной блокировки, расположенных под углом 45˚ к продольной оси штифта. Проксимальная часть штифта имеет окончание под "ласточкин хвост" и внутреннее отверстие М6 для присоединения основного направителя. Все отверстия и паз для блокировки имеют двухсторонние сферические фаски для облегчения введения блокировочных винтов. Штифты покрыты цветным анодированием синего (для штифтов ø8 и 9мм) и желтого (для штифтов ø10мм) цвета, которые соответствует цвету соответствующих блокировочных винтов, винтов-заглушек. |  | шт. | 2
277 | Штифт интрамедуллярный большеберцовый Ø8,0 мм, длина 360 мм | Штифт интрамедуллярный большеберцовый должен изготавливаться из титановых сплавов Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметры штифтов ø8; 9 и 10мм. Длина штифтов от 285 до 420мм. Проксимальная часть штифта на расстоянии 110мм от края изогнута на 8,5˚ по отношению к дистальной части для облегчения введения в костно-мозговой канал. Штифты универсальные для большеберцовых костей правой и левой конечностей. Сечение дистальной части соответствует форме костно-мозгового канала и имеет форму усеченного на треугольник цилиндра. Дистальный конец штифта имеет коническую форму кпереди, заканчивающуюся радиусом R4 для предотвращения перфорации заднележащего кортикального слоя при введении штифта. В дистальной части расположены три отверстия ø4мм (для штифтов ø8 и 9мм) или ø5мм (для штифтов ø10мм) для блокировочных винтов. Два отверстия в медиально-латеральном и одно в передне-заднем направлении. Расстояние от края дистальной части до первого отверстия и между ними составляет 15мм. Проксимальная часть штифта имеет форму цилиндра диаметром ø12мм, усеченного до квадрата сечением □9мм. От края проксимальной части, в медиально-латеральном направлении, на расстоянии 64,5мм расположено отверстие ø4мм (для штифтов ø8 и 9мм) или ø5мм (для штифтов ø10мм) для статической блокировки, паз размером 4×15,5мм (для штифтов ø8 и 9мм) или ø5×15,5мм (для штифтов ø10мм) для статической и/или динамической блокировки и два взаимно перпендикулярных отверстия для дополнительной блокировки, расположенных под углом 45˚ к продольной оси штифта. Проксимальная часть штифта имеет окончание под "ласточкин хвост" и внутреннее отверстие М6 для присоединения основного направителя. Все отверстия и паз для блокировки имеют двухсторонние сферические фаски для облегчения введения блокировочных винтов. Штифты покрыты цветным анодированием синего (для штифтов ø8 и 9мм) и желтого (для штифтов ø10мм) цвета, которые соответствует цвету соответствующих блокировочных винтов, винтов-заглушек. |  | шт. | 1
278 | Штифт интрамедуллярный большеберцовый Ø9,0 мм, длина 315 мм | Штифт интрамедуллярный большеберцовый должен изготавливаться из титановых сплавов Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметры штифтов ø8; 9 и 10мм. Длина штифтов от 285 до 420мм. Проксимальная часть штифта на расстоянии 110мм от края изогнута на 8,5˚ по отношению к дистальной части для облегчения введения в костно-мозговой канал. Штифты универсальные для большеберцовых костей правой и левой конечностей. Сечение дистальной части соответствует форме костно-мозгового канала и имеет форму усеченного на треугольник цилиндра. Дистальный конец штифта имеет коническую форму кпереди, заканчивающуюся радиусом R4 для предотвращения перфорации заднележащего кортикального слоя при введении штифта. В дистальной части расположены три отверстия ø4мм (для штифтов ø8 и 9мм) или ø5мм (для штифтов ø10мм) для блокировочных винтов. Два отверстия в медиально-латеральном и одно в передне-заднем направлении. Расстояние от края дистальной части до первого отверстия и между ними составляет 15мм. Проксимальная часть штифта имеет форму цилиндра диаметром ø12мм, усеченного до квадрата сечением □9мм. От края проксимальной части, в медиально-латеральном направлении, на расстоянии 64,5мм расположено отверстие ø4мм (для штифтов ø8 и 9мм) или ø5мм (для штифтов ø10мм) для статической блокировки, паз размером 4×15,5мм (для штифтов ø8 и 9мм) или ø5×15,5мм (для штифтов ø10мм) для статической и/или динамической блокировки и два взаимно перпендикулярных отверстия для дополнительной блокировки, расположенных под углом 45˚ к продольной оси штифта. Проксимальная часть штифта имеет окончание под "ласточкин хвост" и внутреннее отверстие М6 для присоединения основного направителя. Все отверстия и паз для блокировки имеют двухсторонние сферические фаски для облегчения введения блокировочных винтов. Штифты покрыты цветным анодированием синего (для штифтов ø8 и 9мм) и желтого (для штифтов ø10мм) цвета, которые соответствует цвету соответствующих блокировочных винтов, винтов-заглушек. |  | шт. | 1
279 | Штифт интрамедуллярный большеберцовый Ø9,0 мм, длина 330 мм | Штифт интрамедуллярный большеберцовый должен изготавливаться из титановых сплавов Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметры штифтов ø8; 9 и 10мм. Длина штифтов от 285 до 420мм. Проксимальная часть штифта на расстоянии 110мм от края изогнута на 8,5˚ по отношению к дистальной части для облегчения введения в костно-мозговой канал. Штифты универсальные для большеберцовых костей правой и левой конечностей. Сечение дистальной части соответствует форме костно-мозгового канала и имеет форму усеченного на треугольник цилиндра. Дистальный конец штифта имеет коническую форму кпереди, заканчивающуюся радиусом R4 для предотвращения перфорации заднележащего кортикального слоя при введении штифта. В дистальной части расположены три отверстия ø4мм (для штифтов ø8 и 9мм) или ø5мм (для штифтов ø10мм) для блокировочных винтов. Два отверстия в медиально-латеральном и одно в передне-заднем направлении. Расстояние от края дистальной части до первого отверстия и между ними составляет 15мм. Проксимальная часть штифта имеет форму цилиндра диаметром ø12мм, усеченного до квадрата сечением □9мм. От края проксимальной части, в медиально-латеральном направлении, на расстоянии 64,5мм расположено отверстие ø4мм (для штифтов ø8 и 9мм) или ø5мм (для штифтов ø10мм) для статической блокировки, паз размером 4×15,5мм (для штифтов ø8 и 9мм) или ø5×15,5мм (для штифтов ø10мм) для статической и/или динамической блокировки и два взаимно перпендикулярных отверстия для дополнительной блокировки, расположенных под углом 45˚ к продольной оси штифта. Проксимальная часть штифта имеет окончание под "ласточкин хвост" и внутреннее отверстие М6 для присоединения основного направителя. Все отверстия и паз для блокировки имеют двухсторонние сферические фаски для облегчения введения блокировочных винтов. Штифты покрыты цветным анодированием синего (для штифтов ø8 и 9мм) и желтого (для штифтов ø10мм) цвета, которые соответствует цвету соответствующих блокировочных винтов, винтов-заглушек. |  | шт. | 2
280 | Штифт интрамедуллярный большеберцовый Ø9,0 мм, длина 345 мм | Штифт интрамедуллярный большеберцовый должен изготавливаться из титановых сплавов Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметры штифтов ø8; 9 и 10мм. Длина штифтов от 285 до 420мм. Проксимальная часть штифта на расстоянии 110мм от края изогнута на 8,5˚ по отношению к дистальной части для облегчения введения в костно-мозговой канал. Штифты универсальные для большеберцовых костей правой и левой конечностей. Сечение дистальной части соответствует форме костно-мозгового канала и имеет форму усеченного на треугольник цилиндра. Дистальный конец штифта имеет коническую форму кпереди, заканчивающуюся радиусом R4 для предотвращения перфорации заднележащего кортикального слоя при введении штифта. В дистальной части расположены три отверстия ø4мм (для штифтов ø8 и 9мм) или ø5мм (для штифтов ø10мм) для блокировочных винтов. Два отверстия в медиально-латеральном и одно в передне-заднем направлении. Расстояние от края дистальной части до первого отверстия и между ними составляет 15мм. Проксимальная часть штифта имеет форму цилиндра диаметром ø12мм, усеченного до квадрата сечением □9мм. От края проксимальной части, в медиально-латеральном направлении, на расстоянии 64,5мм расположено отверстие ø4мм (для штифтов ø8 и 9мм) или ø5мм (для штифтов ø10мм) для статической блокировки, паз размером 4×15,5мм (для штифтов ø8 и 9мм) или ø5×15,5мм (для штифтов ø10мм) для статической и/или динамической блокировки и два взаимно перпендикулярных отверстия для дополнительной блокировки, расположенных под углом 45˚ к продольной оси штифта. Проксимальная часть штифта имеет окончание под "ласточкин хвост" и внутреннее отверстие М6 для присоединения основного направителя. Все отверстия и паз для блокировки имеют двухсторонние сферические фаски для облегчения введения блокировочных винтов. Штифты покрыты цветным анодированием синего (для штифтов ø8 и 9мм) и желтого (для штифтов ø10мм) цвета, которые соответствует цвету соответствующих блокировочных винтов, винтов-заглушек. |  | шт. | 2
281 | Штифт интрамедуллярный бедренный Ø10,0 мм длина 380 мм | Штифт интрамедуллярный бедренный должен изготавливаться из титановых сплавов Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметры штифтов ø9; 10 и 11мм. Длина штифтов от 285 до 480мм. Штифт имеет анатомический изгиб по R1500мм, соответствующий профилю костно-мозгового канала бедренной кости. Штифты универсальные для бедренных костей правой и левой конечностей. Дистальный конец штифта имеет коническую форму, заканчивающуюся радиусом R4 для предотвращения импиджмент синдрома. В дистальной части расположены три отверстия ø5мм для блокировочных винтов. Два отверстия в медиально-латеральном и одно в передне-заднем направлении. Расстояние от края дистальной части до первого отверстия 15мм, между вторым и третьим отверстиями составляет 18мм. Проксимальная часть штифта для всех типоразмеров имеет диаметр ø12мм. От края проксимальной части, в медиально-латеральном направлении, на расстоянии 65мм расположено отверстие ø5мм для статической блокировки и паз размером 5×23,5мм для статической и/или динамической блокировки. Торец проксимальной части штифта имеет два паза размером 3×2,5мм и внутреннее отверстие М8 для присоединения основного направителя. Все отверстия и паз для блокировки имеют двухсторонние сферические фаски для облегчения введения блокировочных винтов. Штифты покрыты цветным анодированием желтого цвета, который соответствует цвету бедренных блокировочных винтов, винтов-заглушек |  | шт. | 3
282 | Штифт интрамедуллярный бедренный Ø10,0 мм, длина 340 мм | Штифт интрамедуллярный бедренный должен изготавливаться из титановых сплавов Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметры штифтов ø9; 10 и 11мм. Длина штифтов от 285 до 480мм. Штифт имеет анатомический изгиб по R1500мм, соответствующий профилю костно-мозгового канала бедренной кости. Штифты универсальные для бедренных костей правой и левой конечностей. Дистальный конец штифта имеет коническую форму, заканчивающуюся радиусом R4 для предотвращения импиджмент синдрома. В дистальной части расположены три отверстия ø5мм для блокировочных винтов. Два отверстия в медиально-латеральном и одно в передне-заднем направлении. Расстояние от края дистальной части до первого отверстия 15мм, между вторым и третьим отверстиями составляет 18мм. Проксимальная часть штифта для всех типоразмеров имеет диаметр ø12мм. От края проксимальной части, в медиально-латеральном направлении, на расстоянии 65мм расположено отверстие ø5мм для статической блокировки и паз размером 5×23,5мм для статической и/или динамической блокировки. Торец проксимальной части штифта имеет два паза размером 3×2,5мм и внутреннее отверстие М8 для присоединения основного направителя. Все отверстия и паз для блокировки имеют двухсторонние сферические фаски для облегчения введения блокировочных винтов. Штифты покрыты цветным анодированием желтого цвета, который соответствует цвету бедренных блокировочных винтов, винтов-заглушек |  | шт. | 2
283 | Штифт интрамедуллярный бедренный Ø10,0 мм, длина 360 мм | Штифт интрамедуллярный бедренный должен изготавливаться из титановых сплавов Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметры штифтов ø9; 10 и 11мм. Длина штифтов от 285 до 480мм. Штифт имеет анатомический изгиб по R1500мм, соответствующий профилю костно-мозгового канала бедренной кости. Штифты универсальные для бедренных костей правой и левой конечностей. Дистальный конец штифта имеет коническую форму, заканчивающуюся радиусом R4 для предотвращения импиджмент синдрома. В дистальной части расположены три отверстия ø5мм для блокировочных винтов. Два отверстия в медиально-латеральном и одно в передне-заднем направлении. Расстояние от края дистальной части до первого отверстия 15мм, между вторым и третьим отверстиями составляет 18мм. Проксимальная часть штифта для всех типоразмеров имеет диаметр ø12мм. От края проксимальной части, в медиально-латеральном направлении, на расстоянии 65мм расположено отверстие ø5мм для статической блокировки и паз размером 5×23,5мм для статической и/или динамической блокировки. Торец проксимальной части штифта имеет два паза размером 3×2,5мм и внутреннее отверстие М8 для присоединения основного направителя. Все отверстия и паз для блокировки имеют двухсторонние сферические фаски для облегчения введения блокировочных винтов. Штифты покрыты цветным анодированием желтого цвета, который соответствует цвету бедренных блокировочных винтов, винтов-заглушек |  | шт. | 2
284 | Штифт интрамедуллярный бедренный Ø10,0 мм, длина 400 мм | Штифт интрамедуллярный бедренный должен изготавливаться из титановых сплавов Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметры штифтов ø9; 10 и 11мм. Длина штифтов от 285 до 480мм. Штифт имеет анатомический изгиб по R1500мм, соответствующий профилю костно-мозгового канала бедренной кости. Штифты универсальные для бедренных костей правой и левой конечностей. Дистальный конец штифта имеет коническую форму, заканчивающуюся радиусом R4 для предотвращения импиджмент синдрома. В дистальной части расположены три отверстия ø5мм для блокировочных винтов. Два отверстия в медиально-латеральном и одно в передне-заднем направлении. Расстояние от края дистальной части до первого отверстия 15мм, между вторым и третьим отверстиями составляет 18мм. Проксимальная часть штифта для всех типоразмеров имеет диаметр ø12мм. От края проксимальной части, в медиально-латеральном направлении, на расстоянии 65мм расположено отверстие ø5мм для статической блокировки и паз размером 5×23,5мм для статической и/или динамической блокировки. Торец проксимальной части штифта имеет два паза размером 3×2,5мм и внутреннее отверстие М8 для присоединения основного направителя. Все отверстия и паз для блокировки имеют двухсторонние сферические фаски для облегчения введения блокировочных винтов. Штифты покрыты цветным анодированием желтого цвета, который соответствует цвету бедренных блокировочных винтов, винтов-заглушек |  | шт. | 1
285 | Штифт интрамедуллярный бедренный Ø11,0 мм, длина 360 мм | Штифт интрамедуллярный бедренный должен изготавливаться из титановых сплавов Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметры штифтов ø9; 10 и 11мм. Длина штифтов от 285 до 480мм. Штифт имеет анатомический изгиб по R1500мм, соответствующий профилю костно-мозгового канала бедренной кости. Штифты универсальные для бедренных костей правой и левой конечностей. Дистальный конец штифта имеет коническую форму, заканчивающуюся радиусом R4 для предотвращения импиджмент синдрома. В дистальной части расположены три отверстия ø5мм для блокировочных винтов. Два отверстия в медиально-латеральном и одно в передне-заднем направлении. Расстояние от края дистальной части до первого отверстия 15мм, между вторым и третьим отверстиями составляет 18мм. Проксимальная часть штифта для всех типоразмеров имеет диаметр ø12мм. От края проксимальной части, в медиально-латеральном направлении, на расстоянии 65мм расположено отверстие ø5мм для статической блокировки и паз размером 5×23,5мм для статической и/или динамической блокировки. Торец проксимальной части штифта имеет два паза размером 3×2,5мм и внутреннее отверстие М8 для присоединения основного направителя. Все отверстия и паз для блокировки имеют двухсторонние сферические фаски для облегчения введения блокировочных винтов. Штифты покрыты цветным анодированием желтого цвета, который соответствует цвету бедренных блокировочных винтов, винтов-заглушек |  | шт. | 2
286 | Пластина S-образная для ключицы УС3,5 8 отв., левая | Назначение: Для остеосинтеза переломов ключицы. Описание: Пластины S-образные должны изготавливаться из титанового сплава Grade 4 по ASTM F136. Ширина пластин не более 10мм, толщина не более 3,0мм. На внутренний поверхности имеется занижение профиля по радиусу R10мм. По всему периметру края пластины скруглены по R1,5мм. Пластины должны иметь типоразмерный ряд не менее (длина в мм/количество отверстий): 88/6; 102/7; 116/8. Расстояние между отверстиями не более 14мм. Пластины анатомически изогнутые для передне-верхнего наложения в левом и правом исполнении. Для удобства моделирования пластины имеют боковые выборки, расположенные по краю пластины между отверстиями. Отверстия должны иметь восьмиобразную форму. В одном кольце должна быть 2-х заходная коническая резьба под винты Ø3,5мм с УС, в другом кольце должно быть компрессионное отверстие под кортикальные винты Ø3,5мм, позволяющее винту иметь отклонение влево и вправо до 15˚. Нижняя часть пазов под кортикальные винты должна иметь "юбку", позволяющую вводить винты с отклонением до 30˚. Латеральный край пластины должен иметь 3-х стороннее коническое сужение для удобства введения. Восьмиобразные отверстия должны быть направлены навстречу друг другу в соотношении n/n или n/n+1, где n-количество отверстий. Пластины должны иметь цветовую кодировку серого цвета, индивидуальную маркировку и упаковку |  | шт. | 6
287 | Пластина S-образная для ключицы УС3,5 8 отв., правая | Назначение: Для остеосинтеза переломов ключицы. Описание: Пластины S-образные должны изготавливаться из титанового сплава Grade 4 по ASTM F136. Ширина пластин не более 10мм, толщина не более 3,0мм. На внутренний поверхности имеется занижение профиля по радиусу R10мм. По всему периметру края пластины скруглены по R1,5мм. Пластины должны иметь типоразмерный ряд не менее (длина в мм/количество отверстий): 88/6; 102/7; 116/8. Расстояние между отверстиями не более 14мм. Пластины анатомически изогнутые для передне-верхнего наложения в левом и правом исполнении. Для удобства моделирования пластины имеют боковые выборки, расположенные по краю пластины между отверстиями. Отверстия должны иметь восьмиобразную форму. В одном кольце должна быть 2-х заходная коническая резьба под винты Ø3,5мм с УС, в другом кольце должно быть компрессионное отверстие под кортикальные винты Ø3,5мм, позволяющее винту иметь отклонение влево и вправо до 15˚. Нижняя часть пазов под кортикальные винты должна иметь "юбку", позволяющую вводить винты с отклонением до 30˚. Латеральный край пластины должен иметь 3-х стороннее коническое сужение для удобства введения. Восьмиобразные отверстия должны быть направлены навстречу друг другу в соотношении n/n или n/n+1, где n-количество отверстий. Пластины должны иметь цветовую кодировку серого цвета, индивидуальную маркировку и упаковку |  | шт. | 6
288 | Штифт интрамедуллярный бедренный Ø11,0 мм, длина 380 мм | Штифт интрамедуллярный бедренный должен изготавливаться из титановых сплавов Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметры штифтов ø9; 10 и 11мм. Длина штифтов от 285 до 480мм. Штифт имеет анатомический изгиб по R1500мм, соответствующий профилю костно-мозгового канала бедренной кости. Штифты универсальные для бедренных костей правой и левой конечностей. Дистальный конец штифта имеет коническую форму, заканчивающуюся радиусом R4 для предотвращения импиджмент синдрома. В дистальной части расположены три отверстия ø5мм для блокировочных винтов. Два отверстия в медиально-латеральном и одно в передне-заднем направлении. Расстояние от края дистальной части до первого отверстия 15мм, между вторым и третьим отверстиями составляет 18мм. Проксимальная часть штифта для всех типоразмеров имеет диаметр ø12мм. От края проксимальной части, в медиально-латеральном направлении, на расстоянии 65мм расположено отверстие ø5мм для статической блокировки и паз размером 5×23,5мм для статической и/или динамической блокировки. Торец проксимальной части штифта имеет два паза размером 3×2,5мм и внутреннее отверстие М8 для присоединения основного направителя. Все отверстия и паз для блокировки имеют двухсторонние сферические фаски для облегчения введения блокировочных винтов. Штифты покрыты цветным анодированием желтого цвета, который соответствует цвету бедренных блокировочных винтов, винтов-заглушек |  | шт. | 2
289 | Штифт интрамедуллярный бедренный Ø11,0 мм, длина 400 мм | Штифт интрамедуллярный бедренный должен изготавливаться из титановых сплавов Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметры штифтов ø9; 10 и 11мм. Длина штифтов от 285 до 480мм. Штифт имеет анатомический изгиб по R1500мм, соответствующий профилю костно-мозгового канала бедренной кости. Штифты универсальные для бедренных костей правой и левой конечностей. Дистальный конец штифта имеет коническую форму, заканчивающуюся радиусом R4 для предотвращения импиджмент синдрома. В дистальной части расположены три отверстия ø5мм для блокировочных винтов. Два отверстия в медиально-латеральном и одно в передне-заднем направлении. Расстояние от края дистальной части до первого отверстия 15мм, между вторым и третьим отверстиями составляет 18мм. Проксимальная часть штифта для всех типоразмеров имеет диаметр ø12мм. От края проксимальной части, в медиально-латеральном направлении, на расстоянии 65мм расположено отверстие ø5мм для статической блокировки и паз размером 5×23,5мм для статической и/или динамической блокировки. Торец проксимальной части штифта имеет два паза размером 3×2,5мм и внутреннее отверстие М8 для присоединения основного направителя. Все отверстия и паз для блокировки имеют двухсторонние сферические фаски для облегчения введения блокировочных винтов. Штифты покрыты цветным анодированием желтого цвета, который соответствует цвету бедренных блокировочных винтов, винтов-заглушек |  | шт. | 1
Срок поставки: с момента заключения контракта до 20.12.2017 г., по потребности Заказчика.
Цена должна быть указана с учетом доставки, разгрузки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск.
Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04.
Предложения принимаются в срок до 13.06.2017 г. 14.00 по местному времени.
Руководитель контрактной службы И.О. Куликова
Исполнитель:
Алёшечкина Екатерина Александровна, тел. 220-16-04