| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3-а, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 E-mail: kkb@medgorod.ru Http:\\ www.medgorod.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 21.06.2018 г. №.491-18 На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

КГБУЗ «Краевая клиническая больница» просит Вас направить коммерческое предложение на поставку медициского оборудования для оснащения строящегося объекта – «Реконструкция КГБУЗ "Краевая клиническая больница", г. Красноярск»:

| № позиции | Наименование объекта закупки | Страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, рублей | Стоимость, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль многопараметрический измерительный с принадлежностями |  | К-кт | 8 |  |  |
| 2 | Монитор пациента |  | К-кт | 10 |  |  |
| 3 | Флюороскопическая система с принадлежностями |  | К-кт | 1 |  |  |
| 4 | Аппарат рентгенографический палатный передвижной разборный портативный |  | К-кт | 3 |  |  |
| 5 | Ультразвуковая портативная допплеровская система |  | К-кт | 1 |  |  |
| 6 | Монитор пациента многофункциональный |  | К-кт | 6 |  |  |
| 7 | Стойка эндоскопическая (2 комплекта) |  | К-кт | 1 |  |  |
| 8 | Аппарат хирургический для травматологии и комбустиологии с принадлежностями |  | К-кт | 5 |  |  |
| 9 | Устройство для экспресс-приготовления стерильных промывных растворов и подачи их к операционному полю |  | К-кт | 1 |  |  |
| 10 | Контрпульсатор внутриаортальный баллонный |  | К-кт | 1 |  |  |
| 11 | Инфузионные станции с тремя шприцевыми и одним перистальтическим насосом, с модулем передачи данных, крепление станции на мобильной стойке |  | К-кт | 9 |  |  |
| 12 | Инфузионные станции с тремя шприцевыми и одним перистальтическим насосом, с модулем передачи данных, крепление станции на консоль |  | К-кт | 25 |  |  |
| 13 | Противопролежневая система |  | Шт. | 30 |  |  |
| 14 | Насос для энтерального питания |  | К-кт | 17 |  |  |
| 15 | Комплект электрохирургического оборудования с принадлежностями |  | К-кт | 1 |  |  |
| 16 | Электрокоагулятор микроконтроллерный |  | К-кт | 3 |  |  |
| 17 | Аппарат хирургический для травматологии и ортопедии в варианте исполнения осциллирующая пила с принадлежностями |  | К-кт | 1 |  |  |
| 18 | Инфузионные станции с шестью шприцевыми и двумя перистальтическим насосами, с модулем передачи данных, крепление станции на консоли |  | К-кт | 10 |  |  |
| 19 | Электрический паровой стерилизатор |  | Шт. | 4 |  |  |
| 20 | Потолочная консоль для палат интенсивной терапии |  | К-кт | 6 |  |  |
| 21 | Система длительного холтеровского мониторинга ЭКГ (электрокардиограммы) и АД (артериального давления) |  | Шт. | 1 |  |  |
| 22 | Дефибриллятор-монитор |  | Шт. | 9 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

Описание объекта закупки

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 1 | Модуль многопараметрический измерительный с принадлежностями | 8 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
|  | ЖК TFT дисплей сенсорный | Наличие |
|  | Размер дисплея, дюйм | Не более 5 |
|  | Разрешение дисплея, пиксель | Не менее: 320х240 |
|  | Интерфейс пользователя русскоязычный цветной графический интуитивный | Наличие |
|  | Время работы на встроенной батарее, час | Не менее 3 |
|  | Отображение графических каналов, шт. | Не менее 3 |
|  | Время работы трендов, час | Не менее 48 |
|  | Минимальное разрешение записи трендов, сек | Не более 12 |
|  | Трехуровневая система тревог | Наличие |
|  | Уведомление о сигналах тревоги с помощью звуковых и световых индикаторов и экранных сообщений | Наличие |
|  | Функция временного отключения сигнала тревоги | Наличие |
|  | Настройка границ сигналов тревог по каждому параметру | Наличие |
|  | Автоматическая запись кривых (моментального снимка) мониторируемых параметров в высоком разрешении при возникновении сигнала тревоги с указанием времени и причины тревоги | Наличие |
|  | Отображение сигналов тревог в виде списка с аннотацией и классификацией по приоритету и времени возникновения | Наличие |
|  | Хранение информации всех сигналов тревог в течение, час | Не менее 48 |
|  | Настраиваемые профили экранов | Наличие |
|  | Запись всех мониторируемых параметров в виде табличных и графических трендов | Наличие |
|  | Передача сигнала тревоги в мониторную (информационную) сеть с указанием номера монитора (койки пациента), приоритета и причины тревоги | Наличие |
|  | Управление сигналами тревог монитора и ввод информации о пациенте с центральной станции | Наличие |
|  | Прямая передача данных (трендов, моментального снимка) на печать на сетевой принтер в составе мониторной сети | Наличие |
|  | Требования к перечню мониторируемых параметров: |  |
|  | Пульсоксиметрия | Наличие |
|  | ЭКГ от 1 до 12 отведений | Наличие |
|  | Неинвазивное артериальное давление | Наличие |
|  | Анализ частоты дыхания | Наличие |
|  | Анализ частоты сердечных сокращений и/или частоты пульса | Наличие |
|  | Температура тела пациента по 1 или более каналам | Наличие |
|  | Инвазивное давление по 1 или более каналам | Наличие |
|  | Диапазон измерения SpO2, % | С полным покрытием диапазона от 0 до 100 |
|  | Диапазон измерения периферического пульса по сигналу SpO2, ударов в минуту | С полным покрытием диапазона от 30 до 300 |
|  | Погрешность измерений в диапазоне значений (70-100) % SpO2, % | Не более 2 |
|  | Количество мониторируемых отведений ЭКГ, шт. | Не менее 3 |
|  | Количество отведений анализа аритмии, шт. | Не менее 3 |
|  | Анализ ST- сегмента по всем доступным отведениям | Наличие |
|  | Детекция летальных аритмий: асистолии, брадикардии, тахикардии, фибрилляции желудочков и желудочковой тахикардии | Наличие |
|  | Диапазон обнаружения ширины QRS-комплекса, мс | С полным покрытием диапазона от 200 до 700 |
|  | Числовой диапазон измерений ST-сегмента, мм | С полным покрытием диапазона от (-15) до 15 |
|  | Систолическое давление, диапазон измерений, взрослые, мм рт. ст. | С полным покрытием диапазона от 30 до 250 |
|  | Систолическое давление, диапазон измерений, дети, мм рт. ст. | С полным покрытием диапазона от 30 до 170 |
|  | Систолическое давление, диапазон измерений, новорожденные, мм рт. ст. | С полным покрытием диапазона от 30 до 130 |
|  | Диастолическое давление, диапазон измерений, взрослые, мм рт. ст. | С полным покрытием диапазона от 10 до 210 |
|  | Диастолическое давление, диапазон измерений, дети, мм рт. ст. | С полным покрытием диапазона от 10 до 130 |
|  | Диастолическое давление, диапазон измерений, новорожденные, мм рт. ст. | С полным покрытием диапазона от 10 до 100 |
|  | Среднее давление, диапазон измерений, взрослые, мм рт. ст. | С полным покрытием диапазона от 20 до 230 |
|  | Среднее давление, диапазон измерений, дети, мм рт. ст. | С полным покрытием диапазона от 20 до 150 |
|  | Среднее давление, диапазон измерений, новорожденные, мм рт. ст. | С полным покрытием диапазона от 20 до 110 |
|  | Режимы измерения: однократное измерение, автоматическое измерение через заданные промежутки времени | Наличие |
|  | Диапазон настройки интервалов времени автоматического измерения, мин | С полным покрытием диапазона от 1 до 240 |
|  | Метод измерения частоты дыхания – измерение импеданса между электродами ЭКГ | Наличие |
|  | Диапазон измерения частоты дыхания, взрослые, дых./мин | С полным покрытием диапазона от 0 до 120 |
|  | Диапазон измерения частоты дыхания, новорожденные, дых./мин | С полным покрытием диапазона от 0 до 155 |
|  | Сигнал тревоги при апноэ | Наличие |
|  | Диапазон измерений частоты сердечных сокращений и частоты пульса, 1/мин | С полным покрытием диапазона от 15 до 300 |
|  | Диапазон измерения частоты желудочковых эктрасистол, 1/мин | С полным покрытием диапазона от 0 до 300 |
|  | Количество каналов измерения температуры | Не менее 1 |
|  | Диапазон измерения температуры тела, оС | С полным покрытием диапазона от (-1) до 45 |
|  | Погрешность температуры тела, оС | Не более ±0,2 |
|  | Диапазон измерения инвазивного давления, мм рт. ст. | С полным покрытием диапазона от (-40) до 360 |
|  | Количество каналов измерения инвазивного давления | Не менее 1 |
|  | Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | Не более 365х253х190 |
|  | Масса, кг | Не более 6 |
|  | Потребляемая мощность, Вт | Не более 100 |
|  | Комплект поставки |  |
|  | Многопараметрический модуль – монитор, штук | Не менее 1 |
|  | Датчик температуры наружный многоразовый, штук | Не менее 1 |
|  | Датчик пульсоксиметрический взрослый многоразовый | Не менее 1 |
|  | Устройство для крепления, штук | Не менее 1 |
|  | Батарея аккумуляторная, штук | Не менее 1 |
|  | Блок питания, штук | Не менее 1 |
|  | Кабель соединительный для многопараметрического измерительного модуля, штук | Не менее 1 |
|  | Магистральный ЭКГ кабель, штук | Не менее 1 |
|  | ЭКГ кабель с 5 электродами с зажимом, штук | Не менее 1 |
|  | ЭКГ электроды, штук | Не менее 60 |
|  | Трубка для манжет для неинвазивного измерения АД у взрослых, штук | Не менее 1 |
|  | Манжета для неинвазивного измерения АД у взрослых, штук | Не менее 1 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 2 | Монитор пациента | 10 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
|  | Возрастная группа мониторируемых пациентов: взрослые и дети | Наличие |
|  | Конструкция: модульная | Наличие |
|  | Требования к дисплею: |  |
|  | интерфейс пользователя русскоязычный цветной графический интуитивный | Наличие |
|  | настраиваемые профили экранов | Наличие |
|  | размер дисплея по диагонали, дюймов | Не менее 15 |
|  | число отображаемых динамических графиков (волн) | Не менее 6 |
|  | разрешение по горизонтали х по вертикали, пикселей | Не менее 1024 х 768 |
|  | Требования к оповещению медицинского персонала о превышении допустимых пределов мониторируемых параметров (сигналов тревог): |  |
|  | уведомление пользователя о сигналах тревоги с помощью звуковых и световых индикаторов или экранных сообщений | Наличие |
|  | функция временного отключения сигнала тревоги | Наличие |
|  | количество типов световой и звуковой сигнализации по приоритету, шт | Не менее 3 шт. |
|  | настройка границ сигналов тревог по каждому параметру | Наличие |
|  | автоматическая запись кривых (моментального снимка) мониторируемых параметров в высоком разрешении при возникновении сигнала тревоги с указанием времени и причины тревоги | Наличие |
|  | отображение сигналов тревог в виде списка с аннотацией и классификацией по приоритету и времени возникновения | Наличие |
|  | Требования к записи мониторируемых параметров: |  |
|  | запись всех мониторируемых параметров в виде табличных и графических трендов | Наличие |
|  | длительность записи трендов, часов | Не менее 48 |
|  | Требования к перечню мониторируемых параметров: |  |
|  | пульсоксиметрия | Наличие |
|  | электрокардиограмма по 5 отведениям | Наличие |
|  | неинвазивное артериальное давление | Наличие |
|  | анализ частоты дыхания | Наличие |
|  | анализ частоты сердечных сокращений, частоты пульса | Наличие |
|  | Температура – 1 канал | Наличие |
|  | Инвазивное давление – 1 канал | Наличие |
|  | Капнография | Наличие |
|  | Требования к характеристикам мониторинга пульсоксиметрии: |  |
|  | Диапазон SpO2, % | С полным покрытием диапазона от 1 до 100 |
|  | Диапазон измерения периферического пульса по сигналу SpO2, ударов в минуту | С полным покрытием диапазона от 30 до 300 |
|  | Точность измерений в диапазоне значений от 70 до 100% SpO2, % | Не более ±2 |
|  | Требования к характеристикам мониторинга электрокардиограммы: |  |
|  | Количество мониторируемых отведений ЭКГ | Не менее 5 |
|  | Анализ ST- сегмента по всем доступным отведениям | Наличие |
|  | Числовой диапазон измерений ST сегмента, мм | С полным покрытием диапазона от (-15) до 15 |
|  | Требования к характеристикам мониторинга неинвазивного артериального давления: |  |
|  | Систолическое давление, диапазон измерений: |  |
|  | Взрослые, мм рт. ст. | С полным покрытием диапазона от 30 до 250 |
|  | Дети, мм рт. ст. | С полным покрытием диапазона от 30 до 170 |
|  | Диастолическое давление, диапазон измерений: |  |
|  | Взрослые, мм рт. ст. | С полным покрытием диапазона от 10 до 210 |
|  | Дети, мм рт. ст. | С полным покрытием диапазона от 10 до 130 |
|  | Среднее давление, диапазон измерений: |  |
|  | Взрослые, мм рт. ст. | С полным покрытием диапазона от 20 до 230 |
|  | Дети, мм рт. ст. | С полным покрытием диапазона от 20 до 150 |
|  | Режимы измерения НИАД: однократное измерение, автоматическое измерение через заданные промежутки времени | Наличие |
|  | Диапазон настройки интервалов времени автоматического измерения НИАД, минут | С полным покрытием диапазона от 1 до 240 |
|  | Требования к характеристикам мониторинга частоты дыхания |  |
|  | Метод измерения частоты дыхания – измерение импеданса между электродами ЭКГ | Наличие |
|  | Диапазон измерения дыхания, вдох/мин | С полным покрытием диапазона от 0 до 120 |
|  | Сигнал тревоги при апноэ | Наличие |
|  | Требования к характеристикам мониторинга частоты сердечных сокращений |  |
|  | Диапазон измерений частоты, сердечных сокращений, 1/мин | С полным покрытием диапазона от 15 до 300 |
|  | Требования к характеристикам мониторинга температуры тела: |  |
|  | Количество каналов измерения температуры | Не менее 1 |
|  | Диапазон измерения температуры тела, оС | С полным покрытием диапазона от 0 до 45 |
|  | Погрешность датчика температуры тела, % | Не более ± 0,2 |
|  | Требования к характеристикам мониторинга инвазивного давления: |  |
|  | Диапазон измерений инвазивного давления, мм рт. ст. | С полным покрытием диапазона от (-40) до 360 |
|  | Точность измерений инвазивного давления, % | Не более ±5 |
|  | Маркеры измерения артериального давления, центрального венозного давления, давления в правом, левом предсердии, в правом желудочке, внутричерепного давления, давления в легочной артерии | Наличие |
|  | Требования к характеристикам мониторинга капнометрии |  |
|  | Диапазон измерения концентрации СО, мм рт. ст. | С полным покрытием диапазона от 0 до 99 |
|  | Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | Не более 410x385x 190 |
|  | Масса, кг | Не более 7,5 |
|  | Время работы от встроенного источника питания, минут | Не менее 120 |
|  | Комплект поставки: |  |
|  | Монитор пациента с многопараметрическим модулем (монитором пациента): ЭКГ, ЧСС, дыхание, SpO2, НИАД, температура, шт. | Не мене 1 |
|  | Аккумулятор, шт. | Не менее 1 |
|  | Эзофагеальный температурный датчик, многоразовый, шт. | Не менее 1 |
|  | Многоразовый температурный накожный датчик, шт. | Не менее 1 |
|  | Кабель на 5 отведений ЭКГ, шт. | Не менее 1 |
|  | Электроды ЭКГ, шт. | Не менее 60 |
|  | Пульсоксиметрический датчик для взрослых, шт. | Не менее 1 |
|  | Трубка НИАД, шт. | Не менее 1 |
|  | Манжета для измерения НИАД многоразовая для взрослых, шт. | Не менее 1 |
|  | Капнографическое расширение и датчик для измерения капнографии или Модуль для измерения капнографии, шт. | Не менее 1 |
|  | Адаптер для капнографии, шт. | Не менее 1 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 3 | Флюороскопическая система с принадлежностями | 1 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |
| 1.1 | Рентгенологическая визуализация высокого разрешения при операциях на кисти, предплечье, локтевом суставе, стопе | Наличие |
| 2. Технические и функциональные характеристики |  |  |
| 2.1 | Генератор | наличие |
| 2.1.1. | Диапазон изменения напряжения, кВ | С полным покрытием диапазона от 40 до75 |
| 2.1.2. | Диапазон регулировки анодного тока, мкА | С полным покрытием диапазона от 20 до 100 |
| 2.1.3. | Автоматическое и ручное управление | наличие |
| 2.2 | Рентгеновская трубка c фиксированным анодом | наличие |
| 2.2.1 | Размер фокального пятна, микрон | не более 45 |
| 2.3 | Система позиционирования изоцентрической С-дуги, выполненная в виде трехзвенного держателя | наличие |
| 2.3.1 | Отклонение 1-го звена держателя относительно стойки аппарата в горизонтальной плоскости | наличие |
| 2.3.2 | Поворот 2-го звена держателя относительно 1-го в горизонтальной и вертикальной плоскостях | наличие |
| 2.3.3 | Поворот 3-го звена держателя с С-дугой относительно 2-го в горизонтальной плоскости | наличие |
| 2.3.4 | Соединение С-дуги с 3-м звеном держателя, обеспечивающее её поворот вокруг горизонтальной оси и орбитальное вращение в плоскости С-дуги | наличие |
| 2.3.5 | Суммарный поворот С-дуги вокруг горизонтальной оси не менее, градусов | 380 |
| 2.3.6 | Суммарный поворот С-дуги вокруг вертикальной оси не менее, градусов | 320 |
| 2.4 | Изоцентрическая С-дуга | наличие |
| 2.4.1 | Расстояние между источником излучения и приемником, см | не менее 36 |
| 2.4.2 | Глубина, см | не менее 36 |
| 2.4.3 | Орбитальное вращение, градусов | не менее 120 |
| 2.4.4 | Вертикальное перемещение, см | не менее 58 |
| 2.4.5 | Панель управления на С-дуге | наличие |
| 2.4.6 | Лазерный центратор | наличие |
| 2.5 | Видеосистема сверхвысокого разрешения | наличие |
| 2.5.1 | Пространственное разрешение | не менее 1000 х 1000 |
| 2.5.2 | Динамический диапазон, бит | не менее 16 |
| 2.5.3 | Двухпольный ЭОП со сцинциллятором на основе иодида цезия | наличие |
| 2.5.4 | Размер полей ЭОП, дюйм | Не более 4 и 6 |
| 2.6 | LCD монитор высокого разрешения | наличие |
| 2.6.1 | Расположение в непосредственной близости от хирургического поля | наличие |
| 2.6.2 | Разрешение, пикселей | не менее 1200 х 1600 |
| 2.6.3 | Сенсорный экран | наличие |
| 2.6.4 | Размер экрана монитора по диагонали, дюймов | не менее 20 |
| 2.6.5 | Автоматическая индикация дозы на мониторе | наличие |
| 2.6.6 | Возможность одновременного просмотра нескольких изображений | не менее 18 |
| 2.6.7 | Настройка монитора для изображений в формате DICOM | наличие |
| 2.6.8 | Шарнирное вращение | наличие |
| 2.6.9 | Диапазон вращения, градусов | не менее 350 |
| 2.6.10 | Возможность перевода монитора в транспортное горизонтальное положение | наличие |
| 2.7 | Возможности обработки изображений: |  |
| 2.7.1 | Шумоподавление и улучшение визуализации границ в реальном времени | наличие |
| 2.7.2 | Поворот изображения с помощью программных средств, зеркальное отображение, панорамное и увеличенное изображение | наличие |
| 2.7.3 | Режимы прямой и обратной кинопетли | наличие |
| 2.7.4 | Продолжительность записи одной кинопетли, сек | не менее 15 |
| 2.7.5 | Скорость записи кинопетли, кадров/сек | не менее 25 |
| 2.7.6 | Скорость линейной записи, кадров/сек | не менее 30 |
| 2.7.7 | Получение и запоминание изображений в ходе операции, изображений | не менее 150 |
| 2.7.8 | Автоматическая коррекция изображения при наличии металла в хирургическом поле | наличие |
| 2.7.9 | Автоматическая коррекция размытия движущегося изображения за счёт подстройки в режиме реального времени | наличие |
| 2.8 | Автоматический контроль дозы: |  |
| 2.8.1 | Минимизация экспозиции согласно алгоритму | наличие |
| 2.9 | Система хранения и передачи изображений | наличие |
| 2.9.1 | Хранение изображений на СD/DVD, USB носителях | наличие |
| 2.9.2 | Хранение изображений на жестком диске, изображений | не менее 7000 |
| 2.10 | Интерфейс пользователя | наличие |
| 2.10.1 | Индивидуальные предустановки пользователей | наличие |
| 2.10.2 | Авто-калибровка | наличие |
| 2.10.3 | Пленочная клавиатура | наличие |
| 2.10.4 | Источник бесперебойного питания (UPS) | наличие |
| 2.11 | Ножной переключатель проводной | наличие |
| 2.12 | Термопринтер | наличие |
| 2.12.1 | Цвет печати: черно-белый | наличие |
| 2.12.2 | Максимальный формат печати, мм | не менее 320 х 100 |
| 2.12.3 | Бумага для термопринтера, шт. | Не менее 4 |
| 2.13 | Расширенный DICOM: Modality Worklist, Store/Send, Print | наличие |
| 2.14 | Cтерильные чехлы для клавиатуры, шт | Не менее 20 |
| 2.15 | Cтерильные чехлы для прибора, шт. | Не менее 100 |
| 3. Требования к габаритам и весу |  |  |
| 3.1 | Высота, см | не более 170 |
| 3.2 | Ширина, см | не более 75 |
| 3.3 | Глубина, см | не более 85 |
| 3.4 | Масса, кг | не более 230 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 4 | Аппарат рентгенографический палатный передвижной разборный портативный | 3 |

| № п/п | Наименование товара, его показатели | Требуемое значение показателей |
| --- | --- | --- |
|  | Общие требования |  |
|  | Аппарат предназначен для проведения рентгенографии вне условий рентгеновского кабинета | Наличие |
|  | Аппарат обеспечивает мобильность и маневренность для перемещения в условиях ограниченного пространства (палаты) | Наличие |
|  | Снимок производится с помощью кнопки включения экспозиции | Наличие |
|  | Комплектация |  |
|  | Передвижной палатный аппарат с рентгенозащитным контейнером для хранения кассет различных типоразмеров | Наличие |
|  | Автоматизированное рабочее место врача рентгенолога | Наличие |
|  | CR-система передвижная с набором кассет | Наличие |
|  | Штатив |  |
|  | Максимальное фокусное расстояние, мм | не менее 2000 |
|  | Поворот излучателя по горизонтальной оси, градусов | не менее ±180 |
|  | Усилие перемещения аппарата по горизонтальной плоскости с твердым покрытием, Н | не более 250 |
|  | Усилия поворота моноблока вокруг оси вращения (по часовой и против часовой стрелки), Н | не более 40 |
|  | Ножные тормоза | Наличие |
|  | Для преодоления порогов наличие дополнительного опорного колеса | Наличие |
|  | Масса, кг | не более 85 |
|  | Длина питающего кабеля, метров | не менее 7 |
|  | Рентгенозащитный контейнер для хранения кассет различных типоразмеров | Наличие |
|  | Уровень рентгеновского поглощения рентгенозащитного контейнера эквивалентен, мм Al | не менее 2 |
|  | Рентгеновское питающее устройство (РПУ) моноблочного типа |  |
|  | Тип | Высокочастотный инверторный моноблок |
|  | Выходная мощность, кВт, | не менее 4 |
|  | Частота, кГц | не менее 40 |
|  | Пульсации выпрямленного напряжения, % | не более 3 |
|  | Напряжение, кВ | С полным покрытием диапазона от 40 до 110 |
|  | Минимальный шаг напряжения, кВ | Не менее 1 |
|  | Сила тока, мА | С полным покрытием диапазона от 25 до 80 |
|  | Диапазон, мАс | С полным покрытием диапазона от 0,2 до 320 |
|  | Длительность экспозиции, сек | С полным покрытием диапазона от 0,006 до 5 |
|  | Максимальная потребляемая мощность, кВА | не более 5 |
|  | Орган-автоматика выбора режимов работы аппарата с количеством режимов | не менее 50 |
|  | Эквивалентная по качеству фильтрация моноблока, мм Al, | не более 1,8 |
|  | Пульт управления РПУ с русскоязычным интерфейсом | Наличие |
|  | Рентгеновский излучатель |  |
|  | Номинальное анодное напряжение на рентгеновской трубке, кВ | не менее 110 |
|  | Размер эффективных фокусных пятен, мм: |  |
|  | - малый фокус | не более 0,5 х 0,5 |
|  | - большой фокус | не более 1,5 х 1,5 |
|  | Диафрагма (Коллиматор) |  |
|  | Регулируемая поворотная диафрагма, обеспечивающая размер рабочего поля при фокусном расстоянии 1000 мм, мм | не менее 430х430 |
|  | Встроенная рулетка для измерения расстояния | Наличие |
|  | Пульт управления |  |
|  | Цифровая индикация готовности, параметров экспозиции: кВ, мАс, сек., размера фокуса | Наличие |
|  | Индикация включения экспозиции (световая, звуковая) | Наличие |
|  | Система самодиагностики с индикацией кода ошибки | Наличие |
|  | Обеспечение проведения экспозиции с помощью выносной кнопки снимков | Наличие |
|  | Проводная кнопка, длина кабеля, метров | Не менее 7 |
|  | Кнопка управления световым центратором диафрагмы | Наличие |
|  | Кнопка переключения большого и малого фокуса | Наличие |
|  | CR-Система для получения цифровых изображений |  |
|  | CR-Система для получения цифровых изображений передвижная | Наличие |
|  | Набор кассет для передвижного аппарата: |  |
|  | 35х43 см, штук | Не менее 5 |
|  | 35х35 см, штук | Не менее 1 |
|  | 25х35 см, штук | Не менее 1 |
|  | Пропускная способность кассет 35х43, шт. в час | Не менее 45 |
|  | Размер CR-системы, см | Не более 34х68х45 |
|  | Вес, кг | Не более 25 |
|  | Автоматизированное рабочее место врача рентгенолога |  |
|  | Количество столов для АРМов, шт. | Не менее 1 |
|  | Количество стульев для АРМов, шт. | Не менее 1 |
|  | Количество монохромных мониторов для АРМов, шт. | Не менее 2 |
|  | Размер диагонали монохромного монитора, дюйм | не менее 19 |
|  | Источник бесперебойного питания, шт. | Не менее 1 |
|  | Тактовая частота процессора, ГГц | не менее 3,7 |
|  | Объем оперативной памяти, Гбайт | не менее 4,0 |
|  | Объем памяти жесткого диска, Тбайт | не менее 1,0 |
|  | Количество цветных мониторов | Не менее 1 |
|  | Размер диагонали монитора, дюйм | не менее 21 |
|  | Количество пикселей | не менее 2048 х 1536 |
|  | Функции автоматического рабочего места врача-рентгенолога: |  |
|  | Язык интерфейса оператора – русский | Наличие |
|  | Ведение базы данных пациентов: |  |
|  | Хранение следующих данных пациентов: Номер карты, ФИО, дата рождения, пол, группа, полис, адрес, телефон, профессия, диагноз, жалобы, комментарий. | Наличие |
|  | Функции работы с БД пациентов: добавление новых пациентов, редактирование, удаление записей о пациенте и исследовании. Поиск нужного пациента по любым его персональным данным, формирование списка пациентов по различным фильтрам. | Наличие |
|  | Ведение базы данных исследований, выполненных на аппарате: |  |
|  | Хранение следующей информации об исследовании: параметры экспозиции (кВ, мАс, сек), эффективная доза облучения пациента, тип исследования, анатомическая область, проекция, два протокола исследования с заключением, анамнез и ФИО врача, создавшего протокол, доступность изображений в исследовании (оперативно, снимок в архиве, наименование и тип носителя) | Наличие |
|  | Функции работы с БД исследований: добавление нового исследования, удаление исследования, добавление описания и заключения по исследованию, формирование списков исследований по различным критериям: выполненных, но неописанных, выполненных в указанном временном интервале. | Наличие |
|  | Работа с изображениями: |  |
|  | Поддерживаемые форматы изображений: DICOM | Наличие |
|  | Работа с изображениями и сопутствующей им информацией, полученной со следующих видов цифрового оборудования: |  |
|  | оборудования цифровой радиографии/рентгенографии (Digital Radiography) | Наличие |
|  | Просмотр и обработка изображений: |  |
|  | Функции визуального анализа: |  |
|  | вывод одновременно на просмотровый стол 16 изображений | Наличие |
|  | вывод изображения в размер экрана | Наличие |
|  | поворот изображения на угол, кратный 90 градусов | Наличие |
|  | зеркальное отображение изображения (вертикальное/горизонтальное) | Наличие |
|  | управление яркостью/контрастностью изображения | Наличие |
|  | просмотр изображения в негативе, позитиве | Наличие |
|  | Функции постобработки изображения: |  |
|  | автоматическое определение яркости и контраста изображения | Наличие |
|  | гамма-коррекция | Наличие |
|  | изменение резкости | Наличие |
|  | уровень шума | Наличие |
|  | усиление контраста малоконтрастных объектов | Наличие |
|  | выравнивание яркости изображения | Наличие |
|  | Функции рентгенометрии: |  |
|  | определение размеров | Наличие |
|  | определение расстояний | Наличие |
|  | определение углов | Наличие |
|  | определение площадей для прямоугольных и эллиптических областей | Наличие |
|  | определение статистических характеристик изображения и выделенной зоны интереса (минимальная, максимальная, средняя яркость, среднеквадратичное отклонение яркости) | Наличие |
|  | оценка оптической плотности в заданной точке | Наличие |
|  | получение гистограммы изображения | Наличие |
|  | Печать изображений: |  |
|  | Печать выбранных изображений вместе с аннотацией на принтеры формата А3, А4, А5. | Наличие |
|  | Печать изображений на медицинские термопринтеры мультиформатные пленочные камеры, определенные в системе | Наличие |
|  | Составление протоколов по исследованию: |  |
|  | печать протоколов исследований на принтер | Наличие |
|  | Формирование следующих отчетов: за день, по группам, с описанием. |  |
|  | Печать отчетов на офисный принтер | Наличие |
|  | Экспорт исследований на внешние носители информации: |  |
|  | Экспорт исследований и протоколов на жесткий диск в формате DICOM. | Наличие |
|  | Экспорт исследований и протоколов на диски CD/DVD в формате DICOMDIR, просмотр снимков. | Наличие |
|  | Экспорт исследований и протоколов на съёмные USB-носители | Наличие |
|  | Поддержка протокола DICOM: |  |
|  | Соответствие стандарту DICOM 3.0 | наличие |
|  | Проверка DICOM соединения (Verification as SCU). | Наличие |
|  | Передача изображений в формате DICOM во внешний архив формате DICOM (Storage as SCU). | Наличие |
|  | Печать на DICOM-принтер (Basic Grayscale Print Management as SCU). | Наличие |
|  | Предоставление документа соответствия DICOM (DICOM Conformance Statements) | Наличие |
|  | Интеграция с системой PACS заказчика | Наличие |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 5 | Ультразвуковая портативная доплеровская система | 1 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значение параметров |
|  | Максимальное количество одновременно отображаемых окон (допплерограмм, эхограмм) | Не менее 12 |
|  | Работа в режиме зуммирования (с максимальным разрешением) для любого из отображаемых окон | Наличие |
|  | Возможность подключения к стандартному компьютеру(ноутбуку) по USB (питание и передача сигнала) | Наличие |
| Допплеровский модуль |  |  |
|  | Набор датчиков: |  |
| 4.1 | 2 МГц (импульсное излучение, транскраниальный) | Наличие |
| 4.2 | 4 МГц (непрерывное излучение) | Наличие |
| 4.3 | 8 МГц (непрерывное излучение) | Наличие |
|  | Интенсивность излучения: |  |
| 5.1 | 2 МГц, мВт на мм2 | не более 1 |
| 5.2 | 4 и 8 МГц, мВт на мм2 | не более 0,4 |
|  | Диапазон частот, кГц | С полным покрытием диапазона от 0,1 до 20 |
|  | Палитры допплерограммы | Цветная – не менее 2, Черно-белая |
|  | Вычисление в реальном времени индексов: RI, PI, ISD, STI, HR, AI | Наличие |
|  | Вычисление в реальном времени кривых: Vs, Vd, Vave | Наличие |
|  | Ввод Формулы пользователя для вычисления произвольных параметров | Наличие |
| #### Работа с допплерограммами, спектрограммами |  |  |
|  | Кинопетля, сек. | Не менее 10 |
|  | Архивация допплерограмм на жестком диске | Наличие |
|  | Архивация кинопетли со звуковым сопровождением | Наличие |
|  | Возможность изменения полосы и скорости развертки спектрограммы, загруженной из архива | Наличие |
|  | Память допплерограмм, тысяч | Не менее 20 |
|  | Возможность одновременного вывода на экран допплерограмм из обследований, проведенных в разное время (динамическое наблюдение) | Наличие |
|  | Встроенные шаблоны «отчетов-заключений» | Наличие |
|  | Пользовательские шаблоны «отчетов-заключений» | Наличие |
| #### Справочные и дополнительные программы |  |  |
|  | Справочник по церебральной допплерографии (протокол обследований, анатомия, локация и описание допплерограмм артерий основания мозга) | Наличие |
| #### Дополнительные параметры |  |  |
|  | Потребляемая электрическая мощность, Вт | Не более 35 |
|  | Вес электронного модуля, кг | Не более 0,5 |
|  | Габаритные размеры без ПК, мм | Не более 155*180*35 |
|  | Сумка для транспортировки USB блока | Наличие |
|  | Ноутбук | Наличие |
| Комплектация |  |  |
|  | Электронный блок | Наличие |
|  | Сумка для транспортировки USB блока | Наличие |
|  | УЗ датчики 2,0; 4,0; 8,0 МГц, комплект | Не менее 1 |
|  | Ножная педаль | Наличие |
|  | USB кабель к электронному блоку | Наличие |
|  | УЗ гель, флакон 240 мл | Наличие |
|  | Электронный носитель для восстановления ПО на ПК (Windows 7, 8, 10) | Наличие |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 6 | Монитор пациента многофункциональный | 6 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
|  | Основные функции монитора: продолжительное наблюдение за параметрами жизнедеятельности пациента в реальном времени и информирование медицинского персонала о возникновении сигналов тревог при выходе параметров жизнедеятельности за пределы допустимых норм, в том числе посредством передачи сигналов тревог на центральный пульт и иные информационные системы ЛПУ | Наличие |
|  | Сфера применения: прикроватный, палатный | Наличие |
|  | Возрастная группа мониторируемых пациентов: взрослые, дети | Наличие |
|  | Характеристики монитора |  |
|  | Особенность конструкции: модульная | Наличие |
|  | Интерфейс пользователя: русскоязычный, цветной, графический, интуитивный | Наличие |
|  | Комплектация для анестезиологических отделений | Наличие |
|  | Дисплей |  |
|  | Размер диагонали дисплея, дюйм | Не менее 15 |
|  | Число каналов отображения кривых, штук | Не менее 6 |
|  | Разрешение (количество пикселей по горизонтали и вертикали), пикселей | Не менее: 800х600 |
|  | Требования к оповещению медицинского персонала о превышении допустимых пределов мониторируемых параметров (сигналов тревог): |  |
|  | Уведомление о сигналах тревоги с помощью звуковых и световых индикаторов или экранных сообщений | Наличие |
|  | Функция временного отключения сигнала тревоги | Наличие |
|  | Количество типов световой и звуковой сигнализации по приоритету, штук | Не менее 3 |
|  | Настройка границ сигналов тревог по каждому параметру | Наличие |
|  | Автоматическая запись кривых (моментального снимка) мониторируемых параметров в высоком разрешении при возникновении сигнала тревоги с указанием времени и причины тревоги | Наличие |
|  | Отображение сигналов тревог в виде списка с аннотацией и классификацией по приоритету и времени возникновения | Наличие |
|  | Хранение информации о всех сигналах тревог в течение, часов | Не менее 24 |
|  | Требования к записи мониторируемых параметров |  |
|  | Запись всех мониторируемых параметров в виде табличных и графических трендов | Наличие |
|  | Длительность записи трендов, часов | Не менее 24 |
|  | Минимальное разрешение записи трендов, секунд | Не более 12 |
|  | Требование к передаче и обработке данных |  |
|  | Калькулятор для расчета дозировки и концентрации лекарственных средств | Наличие |
|  | Сетевая карта для объединения мониторов в единую информационную сеть и подключения к центральной станции | Наличие |
|  | Распечатка данных на бумажном носителе | Наличие |
|  | Передача сигнала тревоги в мониторную (информационную) сеть с указанием номера монитора (койки пациента), приоритета и причины тревоги | Наличие |
|  | Функция просмотра данных мониторинга и информации о сигналах тревоги с других мониторов (коек), объединенных в единую сеть | Наличие |
|  | Управление сигналами тревог монитора и ввод информации о пациенте с центральной станции | Наличие |
|  | Требования к перечню мониторируемых параметров |  |
|  | Пульсоксиметрия | Наличие |
|  | ЭКГ, отведений | Не менее перечисленного: 3, 5, 12 |
|  | Неинвазивное артериальное давление | Наличие |
|  | Анализ частоты дыхания | Наличие |
|  | Анализ частоты сердечных сокращений и частоты пульса | Наличие |
|  | Температура тела пациента | Наличие |
|  | Инвазивное давление | Наличие |
|  | Измерение нейромышечной проводимости | Наличие |
|  | Использование модульной конструкции монитора пациента для расширения клинических параметров оборудования модулем измерения капнографии в основном потоке | Наличие |
|  | Использование модульной конструкции монитора пациента для расширения клинических параметров оборудования модулем измерения сердечного выброса методом термодилюции | Наличие |
|  | Основные требования к мониторируемым параметрам |  |
|  | Требования к характеристикам мониторинга пульсоксиметрии |  |
|  | Диапазон измерения SpO2, процентов | С полным покрытием диапазона от 1 до 100 |
|  | Диапазон измерения периферического пульса по сигналу SpO2, ударов в минуту | С полным покрытием диапазона от 30 до 240 |
|  | Точность измерения в диапазоне значений (70-100) % SpO2, процентов | Не более 2 |
|  | Требование к характеристикам мониторинга ЭКГ |  |
|  | Количество мониторированных отведений ЭКГ, штук | Не менее 5 |
|  | Количество отведений анализа аритмий, штук | Не менее 5 |
|  | Анализ ST-сегмента по всем доступным отведениям | Наличие |
|  | Детекция летальных аритмий: асистолии, брадикардии, тахикардии, фибрилляции желудочков и желудочковой тахикардии | Наличие |
|  | Диапазон обнаружения ширины QRS-комплекса, мс | С полным покрытием диапазона от 200 до 700 |
|  | Числовой диапазон измерений ST-сегмента, мм | С полным покрытием диапазона от (-15) до (+15) |
|  | Картирование ST сегмента | Наличие |
|  | Требование к характеристикам мониторинга неинвазивного артериального давления |  |
|  | Систолическое давление, диапазон измерений, взрослые, мм рт. ст. | С полным покрытием диапазона от 30 до 250 |
|  | Систолическое давление, диапазон измерений, дети, мм рт. ст. | С полным покрытием диапазона от 30 до 170 |
|  | Систолическое давление, диапазон измерений, новорожденные, мм рт. ст. | С полным покрытием диапазона от 30 до 130 |
|  | Диастолическое давление, диапазон измерений, взрослые, мм.рт.ст. | С полным покрытием диапазона от 10 до 210 |
|  | Диастолическое давление, диапазон измерений, дети, мм рт. ст. | С полным покрытием диапазона от 10 до 130 |
|  | Диастолическое давление, диапазон измерений, новорожденные, мм рт. ст. | С полным покрытием диапазона от 10 до 100 |
|  | Среднее давление, диапазон измерений, взрослые, мм рт. ст. | С полным покрытием диапазона от 20 до 230 |
|  | Среднее давление, диапазон измерений, дети, мм рт. ст. | С полным покрытием диапазона от 20 до 150 |
|  | Среднее давление, диапазон измерений, новорожденные, мм рт. ст. | С полным покрытием диапазона от 20 до 110 |
|  | Режимы измерения |  |
|  | Однократное измерение | Наличие |
|  | Автоматическое измерение через заданные промежутки времени | Наличие |
|  | Диапазон настройки интервалов времени автоматического измерения, минут | С полным покрытием диапазона от 1 до 45 |
|  | Требования к характеристикам мониторинга частоты дыхания |  |
|  | Метод измерения частоты дыхания: измерение импеданса между электродами ЭКГ | Наличие |
|  | Диапазон измерения частоты дыхания, взрослые, дыханий в минуту | С полным покрытием диапазона от 0 до 120 |
|  | Диапазон измерения частоты дыхания, новорожденные, дыханий в минуту | С полным покрытием диапазона от 0 до 155 |
|  | Сигнал тревоги при апноэ | Наличие |
|  | Требования к характеристикам мониторинга частоты сердечных сокращений и частоты пульса |  |
|  | Диапазон измерений частоты сердечных сокращений и частоты пульса, 1/мин | С полным покрытием диапазона от 15 до 300 |
|  | Диапазон измерения частоты желудочковых эктрасистол, 1/мин | С полным покрытием диапазона от 0 до 300 |
|  | Требования к характеристикам мониторинга температуры |  |
|  | Количество каналов измерения температуры, штук | Не менее 2 |
|  | Диапазон измерения температуры тела, градусов | С полным покрытием диапазона от (-1) до 45 |
|  | Погрешность температуры тела, градусов | Не более 0,2 |
|  | Требования к характеристикам мониторинга инвазивного давления |  |
|  | Диапазон измерения инвазивного давления, мм рт. ст. | С полным покрытием диапазона от (-40) до 360 |
|  | Диапазон регулировки нуля, мм рт. ст. | С полным покрытием диапазона от (-200) до (+200) |
|  | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Не более: 405х370х240 |
|  | Масса монитора, кг | Не более 11 |
|  | Количество каналов измерения инвазивного давления, штук | Не менее 1 |
|  | Требования к характеристикам мониторинга нейромышечной проводимости |  |
|  | Требуемые режимы стимуляции при измерении нейромышечной проводимости: серия из четырех импульсов, стимуляция двумя сериями импульсов, стимуляция одиночным импульсом | Наличие |
|  | Диапазон настройки стимулирующего импульса при измерении нейромышечной проводимости, мА | С полным покрытием диапазона от 5 до 60 |
|  | Диапазон настройки интервала измерения нейромышечной проводимости в режиме TOF, мА | С полным покрытием диапазона от 5 до 60 |
|  | Диапазон настройки интервала измерения нейромышечной проводимости в режиме ST, мА | С полным покрытием диапазона от 5 до 60 |
|  | Характеристики питания |  |
|  | Напряжение, В | С полным покрытием диапазона от 100 до 240 |
|  | Частота, Гц | С полным покрытием диапазона от 50 до 60 |
|  | Потребляемая мощность, Вт | Не более 150 |
|  | Дополнительные возможности |  |
|  | Возможность подключения периферийных устройств | Наличие |
|  | Возможность дооснащения модулями измерений | Наличие |
|  | Комплектация: |  |
|  | Основной блок монитора, штук | Не менее 1 |
|  | Многопараметрический измерительный сервер (МИС), штук | Не менее 1 |
|  | Сервер модульный для подключения измерительных модулей, штук | Не менее 1 |
|  | Сетевой кабель, штук | Не менее 1 |
|  | Магистральный ЭКГ кабель на 5 отведений, штук | Не менее 1 |
|  | ЭКГ электроды, штук | Не менее 50 |
|  | ЭКГ кабель на 5 отведений, штук | Не менее 1 |
|  | Датчик пульсоксиметрический для взрослых, штук | Не менее 1 |
|  | Манжета для измерения неинвазивного давления, взрослая, штук | Не менее 1 |
|  | Датчик накожный температурный, штук | Не менее 1 |
|  | Модуль измерения температуры, штук | Не менее 1 |
|  | Модуль НМТ, штук | Не менее 1 |
|  | Электроды ЭЭГ, штук | Не менее 25 |
|  | Универсальное монтажное крепление, штук | Не менее 1 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| № 7 | Стойка эндоскопическая (2 комплекта) | 1 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стойка мобильная для эндоскопического оборудования | Наличие |
| 1.1 | Крепление монитора через адаптер VESA | Наличие |
| 1.2 | Максимальная нагрузка от монитора, кг | Не более 15 |
| 1.3 | Перемещается на 4-х антистатических двойных роликах, 2 из них оборудованы тормозами | Наличие |
| 1.4 | Встроенный кабельный канал в вертикальной стойке, включая полку и кабельную намотку | Наличие |
| 1.5 | Размеры передвижной стойки (Ш x Вx Г), см | Не более 70 x 160 x 70 |
| 1.6 | Размеры полки (Ш x Г), мм | Не менее 450 x 350 |
| 1.7 | Диаметр роликов, мм | Не менее 100 |
| 2 | Полка для передвижной приборной стойки, включая монтажные принадлежности | Наличие |
| 2.1 | Размер (ш x г), мм | Не менее 450 x 350 |
| 2.2 | Нагрузка максимальная, кг | Не менее 12 |
| 3 | Видеокамера эндоскопическая, с принадлежн остями - Мобильная компактная эндоскопическая видеосистема для использования с головками видеокамеры и видеоэндоскопами | Наличие |
| 3.1 | Меню управления на русском языке | Наличие |
| 3.3 | Встроенные фильтры для использования с фиброскопами | Наличие |
| 3.4 | Разрешение, пкс | Не менее 1024 x 768 |
| 3.5 | DVI-D цифровой видеовход и выход | Наличие |
| 3.6 | Встроенный источник света, с гарантированным ресурсом работы не менее 25000 часов без замены ламп | Наличие |
| 3.7 | Регулируемая мощность света | Наличие |
| 3.8 | Цветовая температура, K | Не менее 6400 |
| 3.9 | Встроенный плоскоэкранный монитор, экран диагональю, дюйм | Не менее 15 |
| 3.10 | Возможность поворота изображения, градусов | Не менее 180 |
| 3.11 | Режим PIP (картинка в картинке) | Наличие |
| 3.12 | USB/SD разъемы памяти | Не менее 3 |
| 3.13 | Сохранение Фото, Видео и Аудио информации на USB накопитель или SD карту | Наличие |
| 3.14 | Простой просмотр сохраненных данных | Наличие |
| 3.15 | Прямая печать на USB принтер, с наличием интерфейса PostScript | Наличие |
| 3.16 | Русифицированное меню | Наличие |
| 3.17 | Клавиатура с usb, с русским алфавитом, герметичная для влажной обработки | Наличие |
| 3.18 | Разъем подключения педали управления | Наличие |
| 3.19 | Внешний подключаемый USB накопитель, размер, Гб | Не менее 8 |
| 4 | Головка эндовидеокамеры | Наличие |
| 4.1 | Размер CCD сенсора, дюйм | Не менее 1/2 |
| 4.2 | Цветовая система PAL | Наличие |
| 4.3 | Разрешение, пкс. | Не менее 752 х 582 |
| 4.4 | Горизонтальное разрешение, линий | Не менее 450 |
| 4.5 | Соотношение сигнал/шум, Дб | Не менее 50 |
| 4.6 | Минимальная чувствительность, люкс | Не менее 3 |
| 4.7 | Диапазон автоматической установки экспозиции, сек | С полным покрытием диапазона от 1/50 до 1/10000 |
| 4.8 | Встроенный парфокальный объектив | Наличие |
| 4.9 | Диапазон изменения фокусного расстояния, мм | С полным покрытием диапазона от 25 до 50 |
| 4.10 | Свободно программируемые кнопки управления, шт. | Не менее 2 |
| 5 | Медицинский плоско экранный монитор | Наличие |
| 5.1 | Формат изображения, автоматически выбираемый до Ful HD | Наличие |
| 5.2 | Металлический герметичный корпус для влажной дезинфекции | Наличие |
| 5.3 | Размер экрана, дюймы | Не менее 27 |
| 5.4 | Настенный, крепление стандарта VESA | Наличие |
| 5.5 | Соотношение сторон экрана | Не менее 16:9 |
| 5.6 | Меню управления на русском языке | Наличие |
| 5.7 | Разрешение максимальное, пкс | Не менее 1920 х 1080 |
| 5.8 | Угол обзора экрана, градусов | Не менее 178 |
| 5.9 | Сенсорное управление для влажной | Наличие |
| 5.10 | Входы DVI, RGB, 3G-SDI, S-Video, композит- видео, RS 232 | Наличие |
| 5.11 | Выходы DVI, S-Video, композит- видео | Наличие |
| 5.12 | Максимальная яркость, кд/м2 | Не менее 240 |
| 5.13 | Контраст | Не менее 3000:1 |
| 5.14 | Быстродействие для четкого изображения при движении, мс | Не более 12 |
| 5.15 | Количество цветов/оттенков, млн | Не менее 16,8 |
| 5.16 | Питание 100-240 VAC, 50 Гц | Наличие |
| 5.17 | Энергопотребление, Вт | Не более 45 |
| 6 | Держатель монитора, с встроенным кабельным каналом, для использования с монитором комплекта поставки | Наличие |
| 7 | Соединительный видеокабель, цифровой, длина, см | Не менее 180 |
| 8 | Блок видеокамеры эндоскопической с меню управления на русском языке | Наличие |
| 8.1 | Разрешение, пикселей | Не менее 1920 х 1080 |
| 8.2 | Прогрессивное сканирование | Наличие |
| 8.4 | Видео выход DVI-D, 3G - SDI | Наличие |
| 8.5 | Функция, разъемы подключения дополнительных модулей, систем документирования | Наличие |
| 8.6 | Функция дистанционного управления пользователем подключаемыми приборами комплекта поставки, их режимами работы и индикацией, в том числе из стерильной зоны | Наличие |
| 8.7 | Режим гомогенного освещения эндоскопической картинки | Наличие |
| 8.8 | Режим усиления контрастности анатомических структур | Наличие |
| 8.9 | Режимы сдвига спектра эндоскопического изображения | Не менее 2 |
| 8.10 | Выведение на один монитор одновременно двух изображений, стандартного и режима с включенным гомогенным освещением, усилением контрастности, сдвигом спектра на выбор пользователя | Наличие |
| 8.11 | Функция цифровой записи аудио, фото, видео и данных пациента на подключаемые напрямую внешние USB накопители | Наличие |
| 8.12 | Качество записи не менее Full HD (1080p) | Наличие |
| 8.16 | USB накопитель в комплекте поставки, объем в Гб | Не менее 32 |
| 8.17 | Класс безопасности не менее (CF) | Наличие |
| 8.18 | USB разъемы для подключения дополнительных устройств, клавиатура, мышь, принтер, шт. | Не менее 4 |
| 9 | Кабель, шнур сетевой | Наличие |
| 9.1 | Длина не менее, см.\ | не менее 200 |
| 10 | Головка камеры не менее чем 3-хчиповая FULL HD для стандартной и ICG диагностики | Наличие |
| 10.1 | Разрешение, пикселей | Не менее 1920 х 1080 |
| 10.2 | Режим флуоресцентной ICG ) с индоцианином зеленым (NIR - околоинфракрасной) диагностики, наличие фильтров | Наличие |
| 10.3 | Прогрессивное сканирование | Наличие |
| 10.4 | Режим гомогенного освещение эндоскопической картинки | Наличие |
| 10.5 | Режим усиления контрастности эндоскопической картинки | Наличие |
| 10.6 | Режимы сдвига спектра эндоскопического изображения | Не менее 2 |
| 10.7 | Класс безопасности не менее CF | Наличие |
| 11 | Источник холодного света ксеноновый | Наличие |
| 11.1 | Функция, разъемы для дистанционного централизованного управления из стерильной зоны режимами работы прибора, изменением индикации параметров | Наличие |
| 11.2 | Мощность лампы, Вт | не менее 300 |
| 11.3 | Цветовая температура, К | Не менее 6000 |
| 11.4 | Плавная регулировка яркости, автоматическая или ручная | Наличие |
| 11.5 | Встроенная помпа с воздушным фильтром | Наличие |
| 11.6 | Счетчик времени работы лампы с индикатором | Наличие |
| 12 | Лампа ксеноновая, для эндоскопических ксеноновых источников холодного света комплекта поставки | Наличие |
| 12.1 | Мощность, Вт | Не менее 300 |
| 12.2 | Напряжение, В | Не более 15 |
| 13 | Световод волоконнооптический для эндоскопических источников холодного света | Наличие |
| 13.1 | Поворотный замок со стороны эндоскопа | Наличие |
| 13.2 | Длина, см | Не менее 250 |
| 13.3 | Диаметр, мм | Не менее 4,8 |
| 13.4 | Автоклавируемый | Наличие |
| 14 | Универсальная помпа, для аспирации и ирригации | Наличие |
| 14.1 | Максимальное давление ирригации, мм рт. ст. | Не менее 400 |
| 14.2 | Максимальное давление аспирации, бар | Не менее (-0,7) |
| 14.3 | Мощность аспирации, л/мин | Не менее 3,5 |
| 14.4 | Мощность ирригации, л/мин | Не менее 3,5 |
| 15 | Банка для аспирата | Наличие |
| 15.1 | Объем, литр | Не менее 1,5 |
| 15.2 | Стерилизуемая | Наличие |
| 16 | Крышка для банки отсоса от эндоскопических аспирационно-ирригационных помп | Наличие |
| 16.1 | Стерилизуемая | Наличие |
| 16.2 | Применяется с аспирационными банками объемом, л | 1,5 и 5 |
| 16.3 | Клапан для защиты от переполнения | Наличие |
| 17 | Бутыль для промывающего раствора, стерилизуемая | Наличие |
| 17.1 | Объем, литр | Не менее 1 |
| 18 | Крышка бутыли, стерилизуемая | Наличие |
| 18.1 | для бутыли объемом, л | Не менее 1 |
| 19 | Держатель для бутыли отсоса, л | Не менее 1,5 |
| 20 | Набор силиконовых отсасывающих трубок, стерилизуемых. В наборе две трубки | Наличие |
| 20.1 | Для соединения аспирационной 5-ти литровой бутыли с помпой и аспирационного инструмента с бутылью | Наличие |
| 20.2 | Внешний диаметр, мм | Не более 12 |
| 20.3 | Внутренний диаметр, мм | Не менее 8 |
| 20.4 | Длина трубки от бутыли к прибору, см | Не менее 150 |
| 20.5 | Длина трубки от бутыли к инструменту, см | Не менее 250 |
| 21 | Набор из двух силиконовых промывающих трубок, стерилизуемых | Наличие |
| 21.1 | Для соединения ирригационной бутыли объемом до 1 литра с помпой и с ирригационным инструментом | Соответствие |
| 22 | Фильтр, бактериальный для использования с аспирационными помпами, одноразовый | Наличие |
| 22.1 | Тип подсоединения со стороны прибора - конус | Наличие |
| 22.2 | Гидрофобный с обеих сторон | Наличие |
| 22.3 | Размер пор фильтра, мкм | Не более 1,0 |
| 22.4 | Количество трубок в упаковке, шт./уп. | Не менее 10 |
| 23 | Пункционная игла для бутылок со стерильным раствором | Наличие |
| 24 | Эндоигла, пункционная для стерильного инфузионного раствора номинальным объёмом 0,5 л, стерилизуемая | Наличие |
| 24.1 | Рабочая длина, см | Не более 18 |
| 25 | Оптика гибкая стекловолоконная, для нейро-фиброскопии | Наличие |
| 25.1 | Возможность проводить через рабочий канал ригидного эндоскопа | Наличие |
| 25.2 | Инструментальный канал, мм | Не менее 1,2 |
| 25.3 | Угол видения, градусов | Не более 0 |
| 25.4 | Угол обзора, градусов | Не менее 90 |
| 25.5 | Рабочая длина, см | Не более 40 |
| 25.6 | Внешний диаметр, мм | Не менее 2,8 |
| 25.7 | Отклонение дистального кончика вверх, градусов | Не менее 170 |
| 25.8 | Отклонение дистального кончика вниз, градусов | Не менее 120 |
| 25.9 | В комплекте: |  |
| 25.10 | Чемодан | Наличие |
| 25.11 | Клапан выравнивания давления | Наличие |
| 26 | Пластмассовый контейнер для стерилизации гибких эндоскопов газом и плазмой пероксида водорода, а также для хранения | Наличие |
| 26.1 | Крышка | Наличие |
| 26.2 | Наружные размеры (ш x г x в), мм | Не менее 550 x 260 x 90 |
| 27 | Щипцы | Наличие |
| 27.1 | Для использования через рабочий канал нейрофиброскопа | Наличие |
| 27.2 | Внешняя часть браншей с перетяжками | Наличие |
| 27.3 | Внутренняя часть браншей плоская | Наличие |
| 27.4 | Рабочая часть гибкая | Наличие |
| 27.5 | Диаметр рабочей части, мм | Не более 1,0 |
| 27.6 | Рабочая длина, см | Не менее 60 |
| 28 | Зарядное устройство | Наличие |
| 28.1 | Для светодиодных источников света | Наличие |
| 28.2 | Одновременная зарядка источников | Не менее 2-х |
| 29 | LED-светодиодный источник света на батарее | Наличие |
| 29.1 | Перезаряжаемый | Наличие |
| 29.2 | С щелчковым соединением | Наличие |
| 29.3 | Яркость, люкс | Не менее 50 000 |
| 29.4 | Цветовая температура, К | Не менее 5 500 |
| 29.5 | Литиево-ионные батареи | Наличие |
| 29.6 | Время горения при 100 % яркости, минут | Не менее 40 |
| 29.7 | Вес, г | Не более 120 |
| 29.8 | Регулировка яркости | Наличие |
| 29.9 | Полностью погружаемый для чистки и дезинфекции | Наличие |
| 30 | Осветительная штанга с соединением для стекловолоконного световода | Наличие |
| 30.1 | Дистальный кончик штанги с небольшим изгибом | Наличие |
| 31 | Лигатурные резиновые кольца | Наличие |
| 31.1 | Усиленные, эластичные | Наличие |
| 31.3 | Количество колец в упаковке, шт./упак. | Не менее 100 |
| 32 | Крючок для склерозирования фистулы | Наличие |
| 32.1 | Рукоятка многогранная | Наличие |
| 32.2 | Изгиб по ARNOLD | Наличие |
| 32.3 | Длина, см | Не менее 18 |
| 33 | Манипулятор, инструмент для насосной лигатуры, для лечения геморроидальных узлов | Наличие |
| 33.1 | Возможность мобильного применения | Наличие |
| 33.2 | Рабочая длина, см | Не менее 14 |
| 33.3 | Диаметр отсасывающего отверстия мм, | Не менее 10 |
| 33.4 | Лигатурная насадка | Наличие |
| 33.5 | Рукоятка со встроенным вакуумным насосом | Наличие |
| 33.6 | Конус для наложения колец | Наличие |
| 33.7 | Лигатурные кольца, особо прочные, шт. | Не менее 100 |
| 34 | Лигатор, инструмент для насосной лигатуры для лечения геморроя | Наличие |
| 34.1 | Рукоятка несъемная | Наличие |
| 34.2 | Соединение для монополярной коагуляции | Наличие |
| 34.3 | Аспирационное отверстие, прямое | Наличие |
| 34.4 | Диаметр аспирационного отверстия, мм | Не менее 11 |
| 34.5 | Рабочая длина, см | Не менее 11 |
| 34.6 | Лигатурные кольца усиленные, особо прочные, количество, шт. | Не менее 100 |
| 34.7 | Инструмент для насосной лигатуры для лечения геморроя | Наличие |
| 35 | Тубус проктоскопа | Наличие |
| 35.1 | Обтуратор | Наличие |
| 35.2 | Внешний диаметр, мм | Не более 24 |
| 35.3 | Рабочая длина, см | Не менее 6,5 |
| 36 | Щипцы для захвата | Наличие |
| 36.1 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 36.2 | Длина, см | Не менее 36 |
| 36.3 | Обе бранши загнуты вниз | Наличие |
| 36.4 | Бранши зубчатые | Наличие |
| 36.5 | Одна бранша подвижна | Наличие |
| 36.6 | Ширина бранш, мм | Не менее 4,8 |
| 36.7 | Соединение для монополярной коагуляции | Наличие |
| 36.8 | Стерилизация в автоклаве | Наличие |
| 36.9 | Пластиковая рукоятка | Наличие |
| 36.10 | Увеличенная рабочая поверхность для пальцев | Наличие |
| 36.11 | Разборные | Наличие |
| 36.12 | Быстрое соединение тубуса по щелчковой системе | Наличие |
| 37 | Щипцы для захвата | Наличие |
| 37.1 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 37.2 | Длина, см | Не менее 36 |
| 37.3 | Обе бранши загнуты вниз | Наличие |
| 37.4 | Бранши зубчатые 2 x 4 | Наличие |
| 37.5 | Одна бранша подвижна | Наличие |
| 37.6 | Соединение для монополярной коагуляции | Наличие |
| 37.7 | Стерилизация в автоклаве | Наличие |
| 37.8 | Пластиковая рукоятка | Наличие |
| 37.9 | Увеличенная рабочая поверхность для пальцев | Наличие |
| 37.10 | Разборные | Наличие |
| 37.11 | Быстрое соединение тубуса по щелчковой системе | Наличие |
| 38 | Щипцы для захвата по KELLY | Наличие |
| 38.1 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 38.2 | Длина, см | Не менее 36 |
| 38.3 | Обе бранши загнуты вниз | Наличие |
| 38.4 | Бранши длинные | Наличие |
| 38.5 | Одна бранша подвижна | Наличие |
| 38.6 | Соединение для монополярной коагуляции | Наличие |
| 38.7 | Стерилизация в автоклаве | Наличие |
| 38.8 | Пластиковая рукоятка без фиксатора | Наличие |
| 38.9 | Увеличенная рабочая поверхность для пальцев | Наличие |
| 38.10 | Быстрое соединение тубуса по щелчковой системе | Наличие |
| 39 | Осветительная штанга с соединением для стекловолоконного световода | Наличие |
| 40 | Тампонодержатель | Наличие |
| 40.1 | Рабочая длина, см | Не более 30 |
| 41 | Биопсийные щипцы, поворотные, разборные | Наличие |
| 41.1 | Размер, мм | Не более 5 |
| 41.2 | Длина, см | Не менее 36 |
| 41.3 | Бранши вытянутые | Наличие |
| 41.4 | Бранши с округлым дистальным концом | Наличие |
| 41.5 | Одна бранша подвижна | Наличие |
| 41.6 | Тубус с коннектором для промывания | Наличие |
| 41.7 | Рукоятка без фиксатора с большой контактной поверхностью для пальцев | Наличие |
| 41.8 | Соединение для монополярной коагуляции | Наличие |
| 42 | Игла для пневмоперитонеума | Наличие |
| 42.1 | Пружинный механизм стилета | Наличие |
| 42.2 | Тупой дистальный конец стилета | Наличие |
| 42.3 | Замок LUER для чистки | Наличие |
| 42.4 | Стерилизация в автоклаве | Наличие |
| 42.5 | Диаметр, мм | Не менее 2,0 |
| 42.6 | Длина, см | Не менее 13 |
| 43 | Троакар | Наличие |
| 43.1 | Диаметр, мм | Не менее 13,5 |
| 43.2 | Длина, см | Не менее 11,5 |
| 43.3 | Стилет трокара конический | Наличие |
| 43.4 | Канюля без клапана | Наличие |
| 43.5 | Мультифункциональный клапан | Наличие |
| 44 | Троакар | Наличие |
| 44.1 | Пирамидальный стилет | Наличие |
| 44.2 | Замок LUER для инсуффляции | Наличие |
| 44.3 | Диаметр, мм | Не менее 13,5 |
| 44.4 | Длина, см | Не менее 10 |
| 45 | Колпачок уплотняющий, для инструментов, одноразовый | Наличие |
| 45.1 | Диаметр инструментов, мм | Не более 13 |
| 45.2 | Цветовой код: синий | Наличие |
| 45.3 | Упаковка, шт. | Не менее 10 |
| 46 | Переходник накидной | Наличие |
| 46.1 | Переходник двойной для инструментов диаметром, мм | От 13-10 и 13-5 |
| 47 | Троакар, в комплекте: | Наличие |
| 47.1 | Пирамидальный стилет | Наличие |
| 47.2 | Канюля троакара, с переходником замком LUER | Наличие |
| 47.3 | Диаметр, мм | Не менее 11 |
| 47.4 | Длина, см | Не более 10,5 |
| 47.5 | Многофункциональный клапан | Наличие |
| 48 | Троакар | Наличие |
| 48.1 | Диаметр, мм | Не менее 11 |
| 48.2 | Длина, см | Не менее 10 |
| 48.3 | Стилет пирамидальный | Наличие |
| 48.4 | Замок LUER для инсуффляции | Наличие |
| 48.5 | Клапан | Наличие |
| 49 | Троакар, в комплекте: | Наличие |
| 49.1 | Пирамидальный стилет | Наличие |
| 49.2 | Канюля троакара, с переходником замком LUER | Наличие |
| 49.3 | Диаметр, мм | Не менее 11 |
| 49.4 | Длина, см | Не менее 10,5 |
| 49.5 | Cиликоновый лепестковый клапан | Наличие |
| 50 | Колпачок уплотняющий, для инструментов, одноразовый | Наличие |
| 50.1 | Диаметр инструментов, мм | Не более 10 |
| 50.2 | Цветовой код: зеленый | Наличие |
| 50.3 | Количество колпачков в упаковке, шт./уп. | Не менее 10 |
| 51 | Силиконовый липестковый клапан | Наличие |
| 51.1 | Размер мм | Не менее 11 |
| 52 | Троакар, в комплекте: | Наличие |
| 52.1 | Пирамидальный стилет | Наличие |
| 52.2 | Канюля троакара, с переходником замком LUER | Наличие |
| 52.3 | Диаметр, мм | Не менее 6 |
| 52.4 | Длина, см | Не менее 10,5 |
| 52.5 | Многофункциональный клапан | Наличие |
| 53 | Троакар с пирамидальным стилетом | Наличие |
| 53.1 | Диаметр, мм | Не менее 6 |
| 53.2 | Длина, см | Не более 10 |
| 54 | Колпачок уплотняющий, для инструментов, одноразовый | Наличие |
| 54.1 | Диаметр инструментов, мм | От 5 до 5,5 |
| 54.2 | Цветовой код: черный | Наличие |
| 54.3 | Количество колпачков в упаковке, шт. | Не менее 10 |
| 55 | Канюля, с резьбой от дистального края, с поворотным инсуфляционным краном, для наложения пневмеперитонеума под оптическим визуальным контролем | Наличие |
| 55.1 | Диаметр, мм | Не менее 11 |
| 55.2 | Длина, см | Не менее 10,5 |
| 55.3 | В комплекте: канюля, мультифункциональный клапан, ограничитель рабочей длины, стерильный, в упаковке | Наличие |
| 56 | Редукционная гильза | Наличие |
| 56.1 | Диаметр инструмента, мм | Не менее 5 |
| 56.2 | Диаметр канюли троакара, мм | Не менее 11 |
| 56.3 | Стерилизация в автоклаве | Наличие |
| 57 | Переходник накидной | Наличие |
| 57.1 | Переходник для инструментов в диапазоне, мм | От 5 до 11 |
| 58 | Уплотняющий колпачок для троакаров | Наличие |
| 58.1 | Диаметр, мм | Не менее 6 |
| 58.2 | Используется с инструментами диаметром, мм | Не более 5 |
| 58.3 | Стерилизация в автоклаве | Наличие |
| 58.4 | Количество колпачков в упаковке, шт. | Не менее 5 |
| 59 | Уплотняющий колпачок для троакаров | Наличие |
| 59.1 | Диаметр, мм | Не менее 11 |
| 59.2 | Используется с инструментами диаметром, мм | Не более 10 |
| 59.3 | Стерилизация в автоклаве | Наличие |
| 59.4 | Количество колпачков в упаковке, шт./уп. | Не менее 5 |
| 60 | Рабочая вставка для разборных поворотных щипцов для диссекции и захвата | Наличие |
| 60.1 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 60.2 | Рабочая длина, см | Не менее 36 |
| 60.3 | Бранши изогнуты вниз | Наличие |
| 60.4 | Бранши с зубцами 2 х 4 | Наличие |
| 60.5 | Одна бранша подвижна | Наличие |
| 61 | Рабочая вставка для щипцов разборных, поворотных | Наличие |
| 61.1 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 61.2 | Рабочая длина, см | Не менее 36 |
| 61.3 | Бранши по KELLY, изогнуты вниз, длинные | Наличие |
| 61.4 | Одна бранша подвижна | Наличие |
| 62 | Рабочая вставка-ножницы | Наличие |
| 62.1 | Бранши изогнуты вниз влево | Наличие |
| 63 | Щипцы для захвата | Наличие |
| 63.1 | Поворотные | Наличие |
| 63.2 | Разборные | Наличие |
| 63.3 | Обе бранши подвижны | Наличие |
| 63.4 | Соединение для монополярной коагуляции | Наличие |
| 63.5 | Бранши окончатые | Наличие |
| 63.6 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 63.7 | Длина, см | Не менее 36 |
| 63.8 | Пластиковая рукоятка без фиксатора | Наличие |
| 63.9 | Увеличенная контактная поверхность для пальцев |  |
| 64 | Щипцы для захвата | Наличие |
| 64.1 | Обе бранши подвижны | Наличие |
| 64.2 | Бранши усиленные | Наличие |
| 64.3 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 64.4 | Длина, см | Не менее 36 |
| 64.5 | Пластмассовая рукоятка | Наличие |
| 64.6 | Быстрое соединение тубуса по щелчковой системе | Наличие |
| 64.7 | Тубус совместим со всеми видами рабочих вставок и рукоятками | Наличие |
| 65 | Ножницы крючкообразные | Наличие |
| 65.1 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 65.2 | Длина, см | Не менее 36 |
| 65.3 | Пластмассовая рукоятка | Наличие |
| 65.4 | Стерилизация в автоклаве | Наличие |
| 65.5 | Быстрое соединение тубуса по щелчковой системе | Наличие |
| 65.6 | Тубус совместим со всеми видами рабочих вставок и рукоятками | Наличие |
| 66 | Щипцы для захвата | Наличие |
| 66.1 | Поворотные | Наличие |
| 66.2 | Разборные | Наличие |
| 66.3 | Бранши окончатые | Наличие |
| 66.4 | На браншах тонкие атравматические насечки | Наличие |
| 66.5 | Одна бранша подвижна | Наличие |
| 66.6 | Соединение для монополярной коагуляции | Наличие |
| 66.7 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 66.8 | Длина, см | Не менее 36 |
| 66.9 | Пластиковая рукоятка с фиксатором | Наличие |
| 66.10 | Увеличенная рабочая поверхность для пальцев | Наличие |
| 66.11 | Быстрое соединение тубуса по щелчковой системе | Наличие |
| 66.12 | Тубус совместим со всеми видами рабочих вставок и рукоятками | Наличие |
| 66.13 | Стерилизация в автоклаве | Наличие |
| 67 | Щипцы для захвата кишечника | Наличие |
| 67.1 | Бранши окончатые | Наличие |
| 67.2 | Обе бранши подвижны | Наличие |
| 67.3 | Быстрое соединение тубуса по щелчковой системе | Наличие |
| 67.4 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 67.5 | Длина, см | Не менее 36 |
| 67.6 | Тубус совместим со всеми видами рабочих вставок и рукоятками | Наличие |
| 67.7 | Пластиковая рукоятка с фиксатором | Наличие |
| 67.8 | Увеличенная рабочая поверхность для пальцев | Наличие |
| 68 | Щипцы, поворотные, разборные | Наличие |
| 68.1 | Размер, мм | Не менее 10 |
| 68.2 | Длина, см | Не менее 36 |
| 68.3 | Бранши по BABCOCK | Наличие |
| 68.4 | Обе бранши подвижны | Наличие |
| 68.5 | Металлическая рукоятка с хирургическим фиксатором с увеличенной зоной контакта для пальцев | Наличие |
| 68.6 | Без соединения для монополярной коагуляции | Наличие |
| 68.7 | Замок LUER для чистки | Наличие |
| 69 | Щипцы для захвата по KELLY | Наличие |
| 69.1 | Обе бранши подвижны | Наличие |
| 69.2 | Бранши удлиненные | Наличие |
| 69.3 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 69.4 | Длина, см | Не менее 36 |
| 69.5 | Тубус совместим со всеми видами рабочих вставок и рукоятками | Наличие |
| 69.6 | Быстрое соединение тубуса по щелчковой системе | Наличие |
| 69.7 | Пластмассовая рукоятка | Наличие |
| 69.8 | Фиксатор на рукоятке | Наличие |
| 69.9 | Увеличенная рабочая поверхность для пальцев | Наличие |
| 70 | Щипцы для захвата | Наличие |
| 70.1 | Бранши окончатые | Наличие |
| 70.2 | Одна бранша подвижна | Наличие |
| 70.3 | Соединение для биполярной коагуляции | Наличие |
| 70.4 | Бранши плоские | Наличие |
| 70.5 | Поворотные | Наличие |
| 70.6 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 70.7 | Длина, см | Не менее 36 |
| 70.8 | Пластиковая рукоятка без фиксатора | Наличие |
| 70.9 | Быстрое соединение тубуса по щелчковой системе | Наличие |
| 70.10 | Замок LUER для чистки | Наличие |
| 71 | Ножницы | Наличие |
| 71.1 | Обе бранши подвижны | Наличие |
| 71.2 | Лезвия изогнутые | Наличие |
| 71.3 | Длина лезвий, мм | Не менее 15 |
| 71.4 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 71.5 | Длина, см | Не менее 36 |
| 71.6 | Стерилизация в автоклаве | Наличие |
| 71.7 | Быстрое соединение тубуса по щелчковой системе | Наличие |
| 71.8 | Тубус совместим со всеми видами рабочих вставок и рукоятками | Наличие |
| 71.9 | Пластиковая рукоятка без фиксатора | Наличие |
| 72 | Ножницы по METZENBAUM | Наличие |
| 72.1 | Обе бранши подвижны | Наличие |
| 72.2 | Керамическая изоляция на лезвиях | Наличие |
| 72.3 | Разборные | Наличие |
| 72.4 | Соединение для биполярной коагуляции | Наличие |
| 72.5 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 72.6 | Длина, см | Не менее 36 |
| 72.7 | Пластмассовая кольцевая рукоятка | Наличие |
| 72.8 | Быстрое соединение тубуса по щелчковой системе | Наличие |
| 72.9 | Замок LUER для чистки | Наличие |
| 73 | Анальный расширитель | Наличие |
| 74 | Щипцы для захвата | Наличие |
| 74.1 | Поворотные | Наличие |
| 74.2 | Разборные | Наличие |
| 74.3 | Соединение для биполярной коагуляции | Наличие |
| 74.4 | Бранши с особенно тонкими атравматическими зубцами | Наличие |
| 74.5 | Бранши окончатые | Наличие |
| 74.6 | Обе бранши подвижны | Наличие |
| 74.7 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 74.8 | Длина, см | Не менее 36 |
| 74.9 | Кольцевая рукоятка | Наличие |
| 74.10 | Без фиксатора на рукоятке | Наличие |
| 74.11 | Быстрое соединение тубуса по щелчковой системе | Наличие |
| 74.12 | Замок LUER для чистки | Наличие |
| 75 | Макроиглодержатель | Наличие |
| 75.1 | Карбид-вольфрамовые вставки на браншах | Наличие |
| 75.2 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 75.3 | Длина, см | Не менее 33 |
| 75.4 | Пистолетная рукоятка | Наличие |
| 75.5 | Фиксатор на рукоятке расположен слева | Наличие |
| 76 | Электрод для коагуляции и диссекции | Наличие |
| 76.1 | С соединением для монополярной коагуляции | Наличие |
| 76.2 | L-образный | Наличие |
| 76.3 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 76.4 | Длина, см | Не менее 43 |
| 76.5 | Сантиметровая разметка тубуса | Наличие |
| 77 | Электрод для коагуляции и диссекции | Наличие |
| 77.1 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 77.2 | Длина, см | Не менее 36 |
| 78 | Ретрактор для колоректальной хирургии | Наличие |
| 78.1 | Бранши длинные | Наличие |
| 78.2 | Силиконовые опоры на дистальных концах бранш | Наличие |
| 78.3 | Обе бранши подвижны | Наличие |
| 78.4 | Бранши открываются параллельно | Наличие |
| 78.5 | Диаметр, мм | Не менее 10 |
| 78.6 | Длина, см | Не менее 36 |
| 78.7 | Стерилизация в автоклаве | Наличие |
| 78.8 | Введение в брюшную полость в прямом положении | Наличие |
| 78.9 | Металлическая рукоятка | Наличие |
| 78.10 | Фиксатор активируется при раскрытии рукоятки | Наличие |
| 79 | Ретрактор для печени | Наличие |
| 79.1 | Средний | Наличие |
| 79.2 | Атравматичный | Наличие |
| 79.3 | Металлический стержень диаметром, мм | Не более 5 |
| 79.4 | Инструмент от проксимального конца к дистальному состоит из двух прямых участков, имеющих изгиб, находящихся в одной плоскости и, находящихся в перпендикулярной к ним плоскости участка образующего периметр полукруга и не много отклоненного дистального конца | Наличие |
| 79.5 | Проксимальная часть инструмента имеет расширенную часть для фиксации в держателе | Наличие |
| 80 | Ретрактор Т-образный, для колоректальной хирургии | Наличие |
| 80.1 | Ротационное колесо на проксимальной стороне для изгибания и управления дистальным концом | Наличие |
| 80.2 | Диаметр, мм | Не менее 10 |
| 80.3 | Длина, см | Не менее 30 |
| 80.4 | Дистальный конец ретрактора активируется вращением проксимальной части на рукоятке | Наличие |
| 80.5 | Введение в брюшную полость происходит в прямом положении | Наличие |
| 80.6 | Стерилизация в автоклаве | Наличие |
| 81 | Отклоняемый H образный ретрактор , для колоректальной хирургии | Наличие |
| 81.1 | Длинные бранши, две бранши подвижны, бранши открываются параллельно | Наличие |
| 81.2 | Размер, мм | Не более 10 |
| 81.3 | Длина, cм | Не менее 36 |
| 81.4 | Угол отклонения, градусов | Не менее 90° |
| 81.5 | Дистальный конец ретрактора активируется вращением проксимальной части на рукоятке | Наличие |
| 81.6 | Автоклавируемый | Наличие |
| 82 | Верхняя часть рукоятки ретрактора | Наличие |
| 82.1 | Стерилизация в автоклаве | Наличие |
| 85 | Жесткая стержне-линзовая оптика для стандартной и ICG диагностики | Наличие |
| 85.1 | Использование с индоцианином зеленым, для аутофлюоресценции | Наличие |
| 85.2 | Переключение между режимами, включение/отключение флуоресцентого фильтра на оптике | Наличие |
| 85.3 | Передне-бокового видения градусов | Не менее 30 |
| 85.4 | Диаметр, мм | Не более 10 |
| 85.5 | Сапфировая торцевая дистальная линза | Наличие |
| 85.6 | Рабочая длина, см | Не менее 31 |
| 85.7 | Термический компенсатор длины | Наличие |
| 85.8 | Анти-рефрексное внутреннее покрытие | Наличие |
| 85.9 | Автоклавируемая | Наличие |
| 85.10 | Со встроенным стекловолоконным световодом | Наличие |
| 85.11 | Крупноформатная, расширенное поле зрения, угол обзора градусов | Не менее 90° |
| 86 | Оптика жесткая со стеклянными линзами | Наличие |
| 86.1 | Угол видения, градусов | Не менее 30 |
| 86.2 | Угол обзора, градусов | Не менее 90 |
| 86.3 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 86.4 | Длина, см | Не менее 29 |
| 86.5 | Встроенный стекловолоконный световод | Наличие |
| 86.6 | Стерилизация в автоклаве | Наличие |
| 86.7 | Сапфировое стекло на дистальном конце оптики | Наличие |
| 86.8 | Анти-рефлексное внутреннее покрытие | Наличие |
| 86.9 | Цветовой код: красный | Наличие |
| 90 | Корзинка, проволочная для чистки, стерилизации и хранения двух оптик и одного световода, с крышкой | Наличие |
| 90.1 | Держатели для адаптеров | Наличие |
| 90.2 | Силиконовые держатели | Наличие |
| 90.3 | Наружные размеры (Ш x Г x В), мм | Не менее 450 х 125 х 50 |
| 90.4 | Для оптик диаметром, мм | Не более 10 |
| 90.5 | Для оптик длиной, см | Не более 32 |
| 92 | Эндоигла | Наличие |
| 92.1 | Диаметр, мм | Не менее 2,0 |
| 92.2 | Длина, см | Не менее 15 |
| 92.3 | Пружинный механизм стилета | Наличие |
| 92.4 | Тупой дистальный конец стилета | Наличие |
| 92.5 | Замок LUER для чистки | Наличие |
| 92.6 | Автоклавируемая | Наличие |
| 95 | Троакар, в комплекте: | Наличие |
| 95.1 | Пирамидальный стилет | Наличие |
| 95.2 | Канюля троакара, с переходником замком LUER | Наличие |
| 95.3 | Диаметр, мм | Не менее 11 |
| 95.4 | Длина, см | Не более 10,5 |
| 95.5 | Многофункциональный клапан | Наличие |
| 97 | Троакар, в комплекте: | Наличие |
| 97.1 | Пирамидальный стилет | Наличие |
| 97.2 | Канюля троакара, с переходником замком LUER | Наличие |
| 97.3 | Диаметр, мм | Не менее 6 |
| 97.4 | Длина, см | Не менее 10,5 |
| 97.5 | Многофункциональный клапан | Наличие |
| 99 | Троакар, в комплекте: | Наличие |
| 99.1 | Пирамидальный стилет | Наличие |
| 99.2 | Канюля троакара без переходника | Наличие |
| 99.3 | Диаметр, мм | Не менее 13,5 |
| 99.4 | Длина, см | Не более 11,5 |
| 99.5 | Многофункциональный клапан | Наличие |
| 101 | Редукционная гильза | Наличие |
| 101.1 | Диаметр инструмента, мм | Не менее 5 |
| 101.2 | Диаметр канюли троакара, мм | Не менее 11 |
| 101.3 | Стерилизация в автоклаве | Наличие |
| 102 | Переходник накидной | Наличие |
| 102.1 | Переходник для инструментов, мм | От 5 до 11 |
| 103 | Переходник накидной | Наличие |
| 103.1 | Переходник двойной для инструментов диаметром, мм | От 13-10 и 13-5 |
| 104 | Щипцы для захвата | Наличие |
| 104.1 | Поворотные | Наличие |
| 104.2 | Разборные | Наличие |
| 104.3 | Обе бранши подвижны | Наличие |
| 104.4 | Соединение для монополярной коагуляции | Наличие |
| 104.5 | Бранши окончатые | Наличие |
| 104.6 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 104.7 | Длина, см | Не менее 36 |
| 104.8 | Пластиковая рукоятка без фиксатора | Наличие |
| 104.9 | Увеличенная контактная поверхность для пальцев | Наличие |
| 105 | Щипцы для захвата по KELLY | Наличие |
| 105.1 | Обе бранши подвижны | Наличие |
| 105.2 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 105.3 | Длина, см | Не менее 36 |
| 105.4 | Соединение для монополярной коагуляции | Наличие |
| 105.5 | Пластиковая рукоятка без фиксатора | Наличие |
| 105.6 | Увеличенная рабочая поверхность для пальцев | Наличие |
| 105.7 | Быстрое соединение тубуса по щелчковой системе | Наличие |
| 105.8 | Тубус совместим со всеми видами рабочих вставок и рукоятками | Наличие |
| 106 | Щипцы | Наличие |
| 106.1 | Обе бранши подвижны | Наличие |
| 106.2 | Бранши усиленные | Наличие |
| 106.3 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 106.4 | Длина, см | Не менее 36 |
| 106.5 | Пластмассовая рукоятка | Наличие |
| 106.6 | Быстрое соединение тубуса по щелчковой системе | Наличие |
| 106.7 | Тубус совместим со всеми видами рабочих вставок и рукоятками | Наличие |
| 107 | Захватывающие щипцы, вращающиеся, с соединением для монополярной коагуляции, | Наличие |
| 107.1 | Щипцы для захвата | Наличие |
| 107.2 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 107.3 | Длина, см | Не менее 36 |
| 107.4 | Бранши атравматичные | Наличие |
| 107.5 | Бранши окончатые | Наличие |
| 107.6 | Одна бранша подвижна | Наличие |
| 107.7 | Пластиковая рукоятка без фиксатора | Наличие |
| 107.8 | Увеличенная рабочая поверхность для пальцев | Наличие |
| 107.9 | Тубус совместим со всеми видами рукояток | Наличие |
| 107.10 | Соединение для монополярной коагуляции | Наличие |
| 107.11 | Стерилизация в автоклаве | Наличие |
| 108 | Ножницы крючкообразные | Наличие |
| 108.1 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 108.2 | Длина, см | Не менее 36 |
| 108.3 | Пластмассовая рукоятка | Наличие |
| 108.4 | Стерилизация в автоклаве | Наличие |
| 108.5 | Быстрое соединение тубуса по щелчковой системе | Наличие |
| 108.6 | Тубус совместим со всеми видами рабочих вставок и рукоятками | Наличие |
| 109 | Рабочая вставка, ножницы крючкообразные | Наличие |
| 109.1 | Одна бранша подвижна | Наличие |
| 109.2 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 109.3 | Длина, см | Не менее 36 |
| 110 | Ножницы | Наличие |
| 110.1 | Обе бранши подвижны | Наличие |
| 110.2 | Лезвия изогнутые | Наличие |
| 110.3 | Длина лезвий, мм | Не менее 15 |
| 110.4 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 110.5 | Длина, см | Не менее 36 |
| 110.6 | Стерилизация в автоклаве | Наличие |
| 110.7 | Быстрое соединение тубуса по щелчковой системе | Наличие |
| 110.8 | Тубус совместим со всеми видами рабочих вставок и рукоятками | Наличие |
| 110.9 | Пластиковая рукоятка без фиксатора | Наличие |
| 111 | Электрод для коагуляции и диссекции | Наличие |
| 111.1 | С соединением для монополярной коагуляции | Наличие |
| 111.2 | L-образный | Наличие |
| 111.3 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 111.4 | Длина, см | Не менее 43 |
| 111.5 | Сантиметровая разметка тубуса | Наличие |
| 112 | Электрод для коагуляции и диссекции | Наличие |
| 112.1 | L-образная форма электрода | Наличие |
| 112.2 | Соединение для монополярной коагуляции | Наличие |
| 112.3 | Стерилизация в автоклаве | Наличие |
| 112.4 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 112.5 | Длина, см | Не менее 36 |
| 112.6 | Сантиметровая разметка тубуса | Наличие |
| 113 | Электрод для коагуляции и диссекции | Наличие |
| 113.1 | Форма шпателя | Наличие |
| 113.2 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 113.3 | Длина, см | Не менее 36 |
| 114 | Направитель нити, инструмент | Наличие |
| 114.1 | Диаметр, мм | Не более 2,8 |
| 114.2 | Длина, см | Не более 17 |
| 114.3 | Рукоятка кольцевая | Наличие |
| 115 | Канюля | Наличие |
| 115.1 | Размер, мм | Не более 5 |
| 115.2 | Длина, см | Не менее 36 |
| 115.3 | Для аспирации, ирригации | Наличие |
| 115.4 | Анти-рефлексное внутреннее покрытие линз | Наличие |
| 115.5 | Двухходовый кран | Наличие |
| 115.6 | Замок LUER для чистки | Наличие |
| 116 | Канюля | Наличие |
| 117.1 | Длина, см | Не менее 36 |
| 117.2 | Для аспирации, ирригации | Наличие |
| 117.3 | Для аспирации, ирригации | Наличие |
| 118 | Видеоинформационный центр | Наличие |
| 118.1 | Видеоинформационный центр | Наличие |
| 118.2 | Виды подключаемых эндоскопов: диагностические для взрослых, для детей; терапевтические; широко-канальные; двух-канальные (гастроскопы, колоноскопы с изменяемой жесткостью, дуоденоскопы, бронхоскопы, ультразвуковые эндоскопы, цистоскопы, рино-ларингоскопы, торакоскопы, лапароскопы) | Наличие |
| 118.3 | Подключаемые головки камер для соединения видеоинформационного центра и фиброэндоскопов, разновидностей | Не менее 12 |
| 118.4 | Стандарт HDTV для вывода изображения на монитор с возможностью подключения HD-эндоскопов (с матрицей сверхвысокого разрешения) | Наличие |
| 118.5 | Узкоспектральный режим NBI - обработка изображения в специальном спектре освещения для улучшения видимости кровеносных сосудов, выделения структур капилляров и других изменений на поверхности слизистой оболочки. | Наличие |
| 118.6 | Наличие двух типов изменения структурной детализации изображения: для крупных и мелких структур0 уровней для каждого режима | Не менее 4 |
| 118.7 | Функция усиления границ переходов (краевое усиление), уровней | Не менее 4 |
| 118.8 | Функция усиления контраста, уровней | Не менее 3 |
| 118.9 | Регулировка баланса белого цвета кнопкой на передней панели | Наличие |
| 118.10 | Регулировка экспозиции кнопками на передней панели | Наличие |
| 118.11 | Номинальное электронное увеличение изображения в 1,2 раза | Наличие |
| 118.12 | Номинальное электронное увеличение изображения в 1,5 раза | Наличие |
| 118.13 | Функция увеличения полученной картинки на мониторе | Наличие |
| 118.14 | Буферизация стоп-кадра | Наличие |
| 118.15 | Регулировка красного, синего и насыщенности цвета, положений для каждого цвета | Не менее 17 |
| 118.16 | Режим регулировки освещенности по автоматическому значению | Наличие |
| 118.17 | Режим регулировки освещенности по пиковому значения | Наличие |
| 118.18 | Функция автоматического усиления освещенности в случае удаления от исследуемого объекта | Наличие |
| 118.19 | Типы видеовыходов HD/SD SDI, RGBs, YPbPr, Y/C, BNC, D-Sub | Наличие |
| 118.20 | Два видеовхода для получения «картинки-в-картинке» | Наличие |
| 118.21 | Порт USB для подключения USB совместимых носителей (для хранения изображения) | Наличие |
| 118.22 | Функция идентификации подключаемого эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета | Наличие |
| 118.23 | Внутренняя память для ввода информации не менее о 40 пациентах (код, имя пациента, пол и возраст, дата рождения, дата и время исследования, имя доктора) | Наличие |
| 118.24 | Отображение на экране информация: код пациента, имя, пол и возраст, дата рождения, дата и время исследования, нумерация кадров, тип видеозаписи, установки изображения, имя доктора, комментарии | Наличие |
| 118.25 | 4 программируемых кнопки пользователя на клавиатуре и 2 на передней панели | Наличие |
| 118.26 | Кнопка сброса настроек следующих режимов: пользовательские настройки, источник сигнала, настройка цвета, «заморозка», индекс печати, увеличение, специальное освещение, курсор, секундомер, символы на экране, экспозиция, «картинка-в-картинке» | Наличие |
| 118.27 | Сопряжение с ультразвуковой системой для использования ультразвуковых видеоэндоскопов и датчиков, а также совместного управления с единой консоли ультразвукового центра | Наличие |
| 118.28 | Возможность работы в комплексе эндохирургического оборудования с управлением всем комплексом с единой консоли | Наличие |
| 118.29 | Возможность подключения к компьютерной сети/DICOM интерфейс | Наличие |
| 118.30 | Клавиатура с мини-джойстиком |  |
| 118.31 | Размеры видеоцентра, мм | Не более 382х91х490 |
| 118.32 | Вес прибора, кг | Не более 10,5 |
| 118.33 | Потребление электричества | Не более 150 VA (220-240 В) |
| 118.34 | Русификация меню пользователя | Наличие |
| 118.35 | Возможность выбора изображения с помощью кнопки на передней панели от различных источников (Эндоскоп, VCR/DVD, PC, принтер, видеовход) | Наличие |
| 119 | Ксеноновый источник света |  |
| 119.1 | Ксеноновый источник света с лампой, Вт | Не менее 300 |
| 119.2 | Возможность непрерывной работы, часов | Не менее 500 |
| 119.3 | Встроенная помпа типа «диафрагма» для подачи воздуха и воды с 4 режимами работы | Наличие |
| 119.4 | Подача воды путем нагнетания давления в контейнер с водой | Наличие |
| 119.5 | Автоматическая регулировка яркости, положений | Не менее 17 |
| 119.6 | Автоматическая и ручная регулировка яркости, положений | Не менее 17 |
| 119.7 | Узкоспектральный режим NBI - обработка изображения в специальном спектре освещения для улучшения видимости кровеносных сосудов, выделения структур капилляров и других изменений на поверхности слизистой оболочки. | Наличие |
| 119.8 | Функция транс иллюминации для кратковременной засветки при освещении труднодоступных областей | Наличие |
| 119.9 | Запасная галогенная лампа | наличие |
| 119.10 | Функция отключения при простое | Наличие |
| 119.11 | Принудительная вентиляция для охлаждения | Наличие |
| 119.12 | Размеры источника света, мм | Не более 370х150х476 |
| 119.13 | Вес прибора, кг | Не более 19 |
| 119.14 | Потребление электричества | Не более 600 VA (220-240 В) |
| 120 | Видеоколоноскоп с матрицей высокого разрешения с дополнительным каналом подачи воды |  |
| 120.1 | Видеоколоноскоп с матрицей высокого разрешения с дополнительным каналом подачи воды | Наличие |
| 120.2 | Встроенная цветная ПЗС матрица высокого разрешения в дистальном конце | Наличие |
| 120.3 | HDTV стандарт передаваемого изображения | Наличие |
| 120.4 | Узкоспектральный режим NBI - обработка изображения в специальном спектре освещения для улучшения видимости кровеносных сосудов, выделения структур капилляров и других изменений на поверхности слизистой оболочки. | Наличие |
| 120.5 | Поле обзора, градусов | Не менее 140 |
| 120.6 | Глубина резкости, мм | О 2 до100 |
| 120.7 | Диаметр дистального конца, мм | Не более 12,8 |
| 120.8 | Диаметр вводимой трубки, мм | Не более 12,8 |
| 120.9 | Диаметр внутреннего канала, мм | Не более 3,7 |
| 120.10 | Наличие дополнительного канала подачи воды | Наличие |
| 120.11 | Углы изгиба вверх/вниз рабочей части | Не менее 180 |
| 120.12 | Углы изгиба влево/вправо рабочей части | Не менее 160 |
| 120.13 | Длина рабочей части, мм | Не менее 1680 |
| 120.14 | Общая длина, мм | Не более 2005 |
| 120.15 | Минимально видимое расстояние от дистального конца, мм | Не более 5 |
| 120.16 | Возможность автоклавирования клапанов вода/воздух и аспирации | Наличие |
| 120.17 | Специальный разъем (заземление) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием | Наличие |
| 120.18 | 4 программируемых кнопок на рукоятке эндоскопа для дистанционного управления | Наличие |
| 120.19 | Функция идентификации эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета | Наличие |
| 120.20 | Фиксатор изгиба, позволяющий при его повороте либо свободно сгибать подвижную часть, либо блокировать подвижную часть в требуемом положении | Наличие |
| 120.21 | Конус, примыкающий к блоку управления, который предохраняет соединение между вводимой трубкой и блоком управления от перегибания | Наличие |
| 120.22 | Дополнительное впускное отверстие для воды, которое обеспечивает дополнительную подачу жидкости через дополнительный жидкостный канал для очистки операционного поля. | Наличие |
| 120.23 | Пассивно изгибаемая часть эндоскопа (технология отзывчивого введения эндоскопа), которая избегает препятствий при прохождении изгибов кишки | Наличие |
| 120.24 | Функция точной передачи усилия (технология отзывчивого введения эндоскопа), которая дает улучшенное управление и сохраняет крутящий момент при вращении эндоскопа | Наличие |
| 120.25 | Функция изменения жесткости вводимой части (технология отзывчивого введения эндоскопа) при помощи кольца регулировки жесткости, расположенного на рукоятке эндоскопа | Наличие |
| 120.26 | Возможность подключения эндоскопа к системе определения позиционирования | Наличие |
| 120.27 | Функция электронного масштабирования, которая позволяет увеличить содержимое эндоскопического изображения | Наличие |
| 120.28 | Функция электронного затвора, благодаря которой регулируется время экспозиции датчика изображения таким образом, чтобы на видеомониторе поддерживалась равномерная яркость изображения. | Наличие |
| 120.29 | Совместимость с высокочастотной каутеризацией | Наличие |
| 120.30 | Функция предзаморозки изображения или предварительного стоп-кадра, которая автоматически сохраняет непрерывные серии изображений, следующих друг за другом с высокой частотой, чтобы при активации функции стоп-кадр отобразить и сохранить самое резкое изображение нужного объекта | Наличие |
| 120.31 | Герметичный комбинированный коннектор для одновременного подключения к источнику света и процессору | Наличие |
| 120.32 | Видеоколоноскоп с матрицей высокого разрешения с дополнительным каналом подачи воды | Наличие |
| 121 | Видеомонитор медицинский |  |
| 121.1 | Видеомонитор медицинский | наличие |
| 121.2 | Тип монитора LCD | наличие |
| 121.3 | HDTV | наличие |
| 121.4 | Диагональ, дюйм | Не менее 26 |
| 121.5 | Угол поля зрения, по вертикали, градус | Не менее 178 |
| 121.6 | Угол поля зрения, по горизонтали, градус | Не менее 178 |
| 121.7 | Соотношение сторон 16:9 | наличие |
| 121.8 | Разрешение матрицы, точек | Не менее 1920x1080 |
| 121.9 | Кол-во цветов | Не менее 1073 |
| 121.10 | Видеовходы/выходы Y/С, BNC, D-Sub, DVI-D, HD/SDI | Наличие |
| 121.11 | Потребление энергии, VA | Не более 120 |
| 121.12 | Размеры монитора, см | Не менее 62х39х79 |
| 121.13 | Вес прибора, кг | Не более 7,8 |
| 121.14 | Встроенный AC адаптер | Наличие |
| 121.15 | Функция передачи HD сигнала (1080i/1080P) на второй монитор или записывающее устройство, включая PIP/POP | Наличие |
| 121.16 | Подсветка активных кнопок (при работе с меню) | Наличие |
| 122 | Передвижная рабочая станция |  |
| 122.1 | Передвижная рабочая станция | наличие |
| 122.2 | Материал-высокопрочный пластик | наличие |
| 122.3 | Глубина, мм | не более 700 |
| 122.4 | Ширина, мм | не более 650 |
| 122.5 | Высота в максимальной точке, мм | не более 2150 |
| 122.6 | антистатических роликов | не менее четырёх |
| 122.7 | ролики с тормозами | не менее двух |
| 122.8 | Вес, кг | не более 85 |
| 122.9 | Полка для оборудования, штук | не менее 4-х |
| 122.10 | Выдвижная полка для клавиатуры | Наличие |
| 122.11 | Держатель для ЖК монитора | Наличие |
| 122.12 | Держатель для гибких эндоскопов | наличие |
| 122.13 | Трансформатор с общим тумблером, розеток 220 В, штук | Не менее 12 |
| 122.14 | Регулировка полок по высоте | Наличие |
| 122.15 | Держатель для контейнера вода/воздух | Наличие |
| 122.16 | Держатель для кабелей | Наличие |
| 122.17 | Задняя крышка | Наличие |
| 122.18 | Дистанционный выключатель со световой индикацией | Наличие |
| 122.19 | Ручки для передвижения рабочей станции | Наличие |
| 122.20 | Нагрузочная способность каждой полки, кг | Не менее 20 |
| 122.21 | Максимальная мощность, VA | Не менее 1900 |
| 122.22 | Максимальная загрузка тележки без веса тележки, кг | Не менее 113 |
| 123 | Перистальтический Насос |  |
| 123.1 | Перистальтический промывочный насос, предназначенный для применения в медицинских учреждениях. Используется для промывания слизистой желудка и толстого кишечника с целью удаления крови, кала и других органических материалов для улучшения качества визуализации, постановки диагноза и проведения лечения при эндоскопических процедурах. Обеспечивает подачу воды в ЖКТ, чтобы создать среду для проведения эндоскопических ультразвуковых исследований. | наличие |
| 123.2 | Наличие функции сохранения и последующей загрузки сохранённых уровней подачи жидкости | Наличие |
| 123.3 | Наличие в стартовом комплекте педали (ножного выключателя) | Наличие |
| 123.4 | Наличие в стартовом комплекте контейнера для воды, объемом не менее 2,0 литров, шт. | Наличие, не менее 1 |
| 123.5 | Наличие индикаторов, отображающих текущую настройку скорости подачи воды | Наличие |
| 123.6 | Тип насоса | Перистальтический |
| 123.7 | Электропитание 220 В/50 Гц | Наличие |
| 123.9 | Вес (с пустым контейнером для воды), кг | Не более 4 |
| 123.10 | Кабель для дистанционного управления насосом | наличие |
| 124 | Эндоскопический инсуфлятор CO2 |  |
| 124.1 | Эндоскопический инсуфлятор | наличие |
| 124.2 | Используемый газ | CO2 |
| 124.3 | Максимальное давление подачи газа, кПа | Не менее 45 |
| 124.4 | Электропитание 220 В/50 Гц | Наличие |
| 124.5 | Возможность подключения к баллону | Наличие |
| 124.6 | Возможность подключения к медицинскому газопроводу | Наличие |
| 124.7 | Таймер подачи газа; три варианта установки (15 минут, 30 минут, Off – отключение таймера) | Наличие |
| 124.8 | Показатель давления при подключении к баллону со световой индикацией | Наличие |
| 124.9 | Пятиуровневый светодиодный индикатор | Наличие |
| 124.10 | Световая индикация работы | Наличие |
| 124.11 | Габариты корпуса прибора (Ш)х(В)х(Г), см | Не более 13 × 16 × 34 |
| 124.12 | Вес, кг | Не более 5 |
| 124.13 | Возможность автоклавирования дополнительных принадлежностей (трубок, шлангов) | Наличие |
| 124.14 | Возможность регулирования скорости потока CO2 с помощью трубок | Наличие |
| 124.14 | трубка для низкой скорости потока и для сверхнизкой скорости потока, в комплекте поставке, шт | Не менее 1 |
| 124.16 | Адаптер переходника для медицинского газопровода | Наличие |
| 124.17 | Нормативный срок использования газовых трубок для баллона, лет | Не менее 5 |
| 125 | Аспиратор эндоскопический |  |
| 125.1 | Аспиратор, возможность использования в эндоскопии и хирургии | Наличие |
| 125.2 | Создаваемое разрежение, кПа | не менее 95 |
| 125.3 | Датчик отображения создаваемого давления | Наличие |
| 125.4 | Вес прибора, кг | не более 10 |
| 125.5 | Габариты прибора, см | Не более 21 x 31 x 38 |
| 125.6 | Не менее 3-х режимов аспирации | Наличие |
| 125.7 | Наличие вакуумного регулятора для регулировки режимов аспирации | Наличие |
| 125.8 | Возможность использования с сосудами для аспирации на 1 л; 1,5 л; 2 л; 2,5 л | Наличие |
| 125.9 | Возможность использования с микробиологическими фильтрами | Наличие |
| 125.10 | Соединительная трубка стерильная не менее 2-х метров, 50 штук в упаковке, совместимая с аспиратором эндоскопическим, упаковок | не менее 1 |
| 125.11 | Крышка с поплавковым механизмом | Наличие |
| 125.12 | Сосуд для аспирации не менее 2-х литров, шт. | Не менее 2 |
| 125.13 | Опорная рейка для аспиратора эндоскопического, подходит к передвижной рабочей станцией | Наличие |
| 125.14 | Силиконовая трубка диаметром не менее 7x12 мм, длиной не менее 60 см, с 1 соединительной деталью и 1 соединительной деталью под номинальным углом 90° | Наличие |
| 125.15 | Одноразовый микробиологический фильтр, не менее 10 штук в упаковке, совмещённый с аспиратором эндоскопическим. | Наличие |
| 126 | Привод ультразвуковых датчиков |  |
| 126.1 | Устройство для применения совместно с ультразвуковыми центрами EU-ME1, имеющимися у заказчика | наличие |
| 126.2 | Обеспечение необходимой частоты вращения ультразвукового датчика | Наличие |
| 126.3 | Поддержка работы датчиков частот: 12 МГц, 20 МГц, 30 МГц. | Наличие |
| 126.4 | Поддержка работы датчиков 2D, 3D сканирования (DPR) | Наличие |
| 126.5 | Функция автоматического определения типа ультразвукового датчика. | Наличие |
| 126.6 | Функция передачи информации о типе и рабочей частоте датчика ультразвуковому центру | Наличие |
| 126.7 | Общая длина, мм | Не менее 1800 |
| 126.8 | Вес, кг | Не более 1,5 |
| 127 | Зонд ультразвуковой шт. | Не менее 2 |
| 127.1 | Зонд ультразвуковой | наличие |
| 127.2 | Ультразвуковое сканирование - механическое, радиальное | Наличие |
| 127.3 | Направление сканирования - перпендикулярно направлению ввода | Наличие |
| 127.4 | Номинальная частота сканирования - 12 МГц | Наличие |
| 127.5 | Рабочая длина, мм | Не менее 2050 |
| 127.6 | Общая длина, мм | Не менее 2140 |
| 127.7 | Внешний диаметр, мм | Не более 2,4 |
| 128 | Зонд ультразвуковой, шт. | Не менее 2 |
| 128.1 | Зонд ультразвуковой | наличие |
| 128.2 | Ультразвуковое сканирование - механическое, радиальное, с 3х – мерным режимом | Наличие |
| 128.3 | Направление сканирования - перпендикулярно направлению ввода | Наличие |
| 128.4 | Номинальная частота сканирования - 20 МГц | Наличие |
| 128.5 | Рабочая длина, мм | Не менее 2050 |
| 128.6 | Общая длина, мм | Не менее 2210 |
| 128.7 | Внешний диаметр, мм | Не более 3,1 |
| 129 | Зонд ультразвуковой |  |
| 129.1 | Зонд ультразвуковой | наличие |
| 129.2 | Ультразвуковое сканирование - механическое, радиальное | Наличие |
| 129.3 | Баллон с оболочкой на дистальном конце | Наличие |
| 129.4 | Направление сканирования - перпендикулярно направлению ввода | Наличие |
| 129.5 | Номинальная частота сканирования - 20 МГц | Наличие |
| 129.6 | Рабочая длина, мм | Не менее 2050 |
| 129.7 | Общая длина, мм | Не менее 2140 |
| 129.8 | Внешний диаметр, мм | Не более 2,6 |
| 130 | Зонд ультразвуковой |  |
| 130.1 | Зонд ультразвуковой | наличие |
| 130.2 | Ультразвуковое сканирование - механическое, радиальное, с 3х – мерным режимом | Наличие |
| 130.3 | Баллон с оболочкой на дистальном конце | Наличие |
| 130.4 | Направление сканирования - перпендикулярно направлению ввода | Наличие |
| 130.5 | Диапазон поступательного перемещения зонда, мм | С полным покрытием диапазона от 0 до 40 |
| 130.6 | Номинальная частота сканирования - 20 МГц | Наличие |
| 130.7 | Рабочая длина, мм | Не менее 2050 |
| 130.8 | Общая длина, мм | Не менее 2210 |
| 130.9 | Внешний диаметр, мм | Не более 2,5 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 8 | Аппарат хирургический для травматологии и комбустиологии с принадлежностями | 5 |
| № п/п | Описание требований | Наличие или предлагаемая величина параметра |
|  | Технические требования |  |
| 2. | Дерматом | 1 шт. |
|  | Привод аккумуляторный, автоклавируемый с электронным управлением | Наличие |
|  | Быстросъемная установка лезвия | Наличие |
|  | Ассиметричная конструкция отверстий под направляющие пины | Наличие или аналогичная конструкция для исключения неправильного расположения лезвия |
|  | Амплитуда движения лезвия, мм | От 3,0 до 3,2 |
|  | Принудительная блокировка мотора | Наличие |
|  | Максимальная частота осцилляций, осц. /мин. | Не менее 6 500 |
|  | Электронное управление, интегрированное в аккумулятор | Наличие |
|  | Вес (при полной готовности к эксплуатации), кг | Наличие 1,75 |
|  | Толщина срезания регулируется, цена деления, мм | Не более 0,1 |
|  | Минимальная толщина срезания, мм | Не более 0,2 |
|  | Максимальная толщина срезания, мм | Не менее 1,2 |
|  | Максимальная ширина срезания, мм | Не менее 78 |
|  | Ширина регулируется при помощи заслонок шириной, мм | Не более 8 |
|  | Габариты в полностью собранном состоянии (Д х Ш х В), мм | Не более 300 х 110 х 90 |
|  | Материалы позволяют проводить обработку дезинфицирующими и чистящими средствами, в том числе с высокими показателями (Ph ≥ 11) | Наличие |
|  | Крышка аккумуляторного отсека | Наличие |
|  | Приспособление для стерильной установки аккумулятора, материал - термостойкий стерилизуемый пластик | Наличие |
|  | Принцип установки аккумулятора: скрытый | Наличие |
|  | Соответствие нормам электробезопасности ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 | Наличие |
|  | Рабочий элемент | Тип BF |
|  | Предназначен для срезания кожного лоскута | Наличие |
|  | Возможность использования питания привода от сети (при использовании электрокрышки с кабелем, консолью) и от аккумулятора | Наличие |
|  | Корпус прямой формы с эргономичной строго отцентрованной ромбовидной рукояткой, одинаковый диаметр рукоятки по всей длине | Наличие |
|  | Аккумулятор | Наличие |
|  | Тип элементов никель-металгидридный или аналог | Наличие |
|  | Номинальная емкость, А*ч | Не менее 1,0 |
|  | Принцип установки аккумулятора: скрытый | Наличие |
|  | Функция сохранения информации о количестве циклов и об ошибках заряда/разряда | Наличие |
| 3. | Зарядное устройство | 1 шт. |
|  | Сетевое напряжение 220 В/50 Гц | Наличие |
|  | Количество гнезд для одновременной зарядки аккумуляторов, шт. | Не менее 4 |
|  | Функция автоматического самотестирования | Наличие |
|  | Информационные индикаторы на каждое гнездо | Наличие |
|  | Индикаторы наличия питания, процесса заряда, ошибки при сбое в сети, рекомендации замены элемента питания при выработке ресурса аккумулятора | Наличие |
|  | Рабочий элемент | тип BF |
| 4. | Сетевой кабель, с заземлением | 1 шт. |
| 4.1 | Длина, м | Не менее 5 |
| 5. | Аккумулятор | 1 шт. |
|  | Тип элементов никель-металгидридный | Наличие или аналог |
|  | Номинальная емкость, А*ч | Не менее 1,0 |
|  | Принцип установки аккумулятора: скрытый | Наличие |
|  | Функция сохранения информации о количестве циклов и об ошибках заряда/разряда | Наличие |
|  | Соответствие нормам электробезопасности ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 | Наличие |
| 6. | Приспособление для асептической замены/удаления электроадаптера, материал - термостойкий стерилизуемый пластик | 1 шт. |
| 7. | Средство для обработки и технического ухода за моторной системой, шт. | Не менее 6 |
|  | В виде спрея для лучшей обработки внутренних механизмов, баллон объемом, мл | Не менее 300 |
|  | Подходит для использования перед высокотемпературной стерилизацией, в том числе для высокоскоростных моторных систем | Наличие |
| 8. | Сетка стальная, на ножках, с рукоятками | 1 шт. |
|  | Внешний размер (длина х ширина х высота), мм | (404 х 251 х 104) ± 5 |
|  | Сетка из плоской стальной ленты, шириной, мм | не менее 1 |
|  | Рукоятки сетки фиксируется параллельно корпусу вовнутрь сетки и подниматься строго вертикально. Углы и края сетки сглаженные | Наличие |
|  | С двух сторон сетка имеет прорези для установки крышки и пластиковые съемные ножки. | Наличие |
|  | Сетка выдерживает многократную обработку | Наличие |
| 9. | Индивидуальные фиксаторы для установки в стальную сетку (корзину), комплект | Наличие |
|  | Машинная чистка установленных изделий и фиксация инструментов в положениях, предотвращающих скапливание конденсата в полостях во время мойки и стерилизации, а также соприкосновение с другими инструментами во время транспортировки и хранения. | Наличие |
|  | Съемный фиксатор устанавливается в сетке в желаемых положениях. | Наличие |
|  | Комплект включает фиксаторы для привода, крышки, приспособлений для асептической установки и замены аккумулятора, лезвий | Наличие |
| 10. | Лезвие для дерматома, упаковок | Не менее 30 |
|  | Габариты (Д х Ш), мм | (80 х 18) ± 2 |
|  | Предусмотрено единственное верное положение лезвия, при котором возможна работа. Ассиметричная конструкция отверстий под направляющие пины | Наличие или аналогичная конструкция для исключения неправильного расположения лезвия |
|  | Быстросъемная установка лезвия | Наличие |
|  | Индивидуальная упаковка двойная: внешняя - защищающая от повреждений во время транспортировки, внутренняя - стерильная. Наименование на упаковке на русском языке | Наличие |
|  | В упаковке, шт. | Не менее 10 |
| 11. | Комплектация: |  |
|  | Дерматом, шт. | 1 |
|  | Аккумулятор, шт. | 2 |
|  | Зарядное устройство, шт. | 1 |
|  | Кабель сетевой, шт. | 1 |
|  | Приспособление для замены аккумулятора, шт. | 1 |
|  | Средство для обработки, шт. | 6 |
|  | Cетка, шт. | 1 |
|  | Фиксаторы, шт. | 5 |
|  | Лезвие для дерматома, уп. | 30 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 9 | Устройство для экспресс-приготовления стерильных промывных растворов и подачи их к операционному полю | 1 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| Технические требования |  |  |
|  | Приготовление солевых стерильных промывных растворов на основе дистиллированной воды, готовых к употреблению, и подачи их по стерильному трубопроводу к месту применения при оперативном лечении гнойных заболеваний во внутренних полостях пациента | Наличие |
|  | Полезный объем приготовленного раствора, л | Не менее 18 |
|  | Время приготовления 18 дм3 стерильного, неохлажденного раствора, часов | Не более 1 |
|  | Время поддержания рабочей температуры раствора в режиме хранения, часов | Не менее 24 |
|  | Температура раствора в процессе хранения и вытеснения раствора в диапазоне, ºС | С полным покрытием диапазона от 25 до 42 с шагом установки не более ±0,2 |
|  | Рабочее давление в баке в процессе вытеснения раствора, кПа | Не более 150 |
|  | Максимальный расход раствора, л/мин. | Не более 5 |
|  | Температура стерилизации раствора, ºС | 123 ±3 |
|  | Время стерилизации в автоматическом режиме, минут | Не более 25 |
|  | Давление в баке в процесс стерилизации, МПа | Не более 0,15 |
|  | Мощность, потребляемая от сети в процессе стерилизации, кВт | Не более 5 |
|  | Мощность, потребляемая от сети в процессе хранения и вытеснения раствора, Вт | Не более 400 |
|  | Обеззараживание поступающего для вытеснения воздуха | Наличие |
|  | Напряжение питания 220 В/50 Гц | Наличие |
|  | Масса, кг | Не более 95 |
|  | Размеры, Д х Ш х В, см | Не более 70 х 61 х 110 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 10 | Контрпульсатор внутриаортальный баллонный | 1 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| Технические требования |  |  |
|  | Параметры электропитания (от сети, автономное от аккумуляторов) | Наличие |
|  | Автономная работа от аккумуляторов, часов | Не менее 3 |
|  | Механизм, обеспечивающий подачу постоянного объема гелия | Наличие |
|  | Отображение установленного объема гелия во внутриаортальном баллоне | Наличие |
|  | Автоматическая детекция и адаптация к нарушениям сердечного ритма | Наличие |
|  | Частота контрпульсации, циклов в минуту | С полным покрытием диапазона от 15 до 200 |
|  | Функция выбора различных соотношений контрпульсации по отношению к сердечным сокращениям, соотношений | Не менее 3 |
|  | Защита от помех, создаваемых электрохирургической аппаратурой, защита от разряда дефибриллятора | Наличие |
|  | Автоматический выбор отведения ЭКГ | Наличие |
|  | Автоматический выбор коэффициента усиления сигнала ЭКГ в автоматическом режиме | Наличие |
|  | Режим плавного отключения пациента от контрпульсации | Наличие |
|  | Возможность переключения с автоматического режима работы в ручной | Наличие |
|  | Функция ручной корректировки всех функций | Наличие |
|  | Функция использования внутриаортального баллонного катетера со встроенным оптическим датчиком | Наличие |
|  | Автоматическая калибровка оптоволоконного датчика давления баллонного катетера | Наличие |
|  | Баллонный внутриаортальный катетер с оптическим датчиком, 8 Fr, шт | Не менее 1 |
|  | Функция использования стандартных баллонных катетеров различных производителей | Наличие |
|  | Комплектация: |  |
|  | Аппарат для внутриаортальной баллонной контрпульсации с принадлежностями, шт | Не менее 1 |
|  | Баллоны для гелия, шт | Не менее 1 |
|  | Баллонный внутриаортальный катетер, шт | Не менее 1 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 11 | Инфузионные станции с тремя шприцевыми и одним перистальтическим насосом, с модулем передачи данных, крепление станции на мобильной стойке | 9 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| Технические требования |  |  |
|  | Инфузионная станция: |  |
|  | Центральное питание насосов | Наличие |
|  | Центральный вызов персонала | Наличие |
|  | Тип станции модульный, стыковка без внешних устройств | Наличие |
|  | Сочетание насосов в системе - свободная комбинация насосов перистальтических и шприцевых | Наличие |
|  | Количество объединяемых насосов - 1 перистальтический и 3 шприцевых насоса | Наличие |
|  | Фиксация насосов в системе - установка и извлечение простым защелкиванием | Наличие |
|  | Монтаж станции на мобильную стойку | Наличие |
|  | Электропитание основное: |  |
|  | Напряжение сети 220 В | Наличие |
|  | Частота сети 50 Гц | Наличие |
|  | Низковольтный источник постоянного тока 12 В | Наличие |
|  | Соединение с внешними устройствами с помощью интерфейсов Ethernet, RS232, USB Master/Slave, WLAN, PS/2 | Наличие |
|  | Контроль сигналов тревоги и остаточного времени инфузии на центральном посту при подключении через стандартную сеть LAN | Наличие |
|  | Режим контролируемой пациентом анальгезии (PCA) | Наличие |
|  | Подключение гарнитуры PCA к станции | Наличие |
|  | Центральная индикация состояния инфузионных насосов с разделением на рабочую, предупреждающую и тревожную | Наличие |
|  | Перистальтический насос: |  |
|  | Классификация | CF, Class II, защита от дефибрилляции |
|  | Размеры (Ш х В х Г), мм | Не более 215 х 115 х 125 |
|  | Вес, кг | Не более 1,5 |
|  | Тип модуля перистальтический, стыковка модулей без внешних устройств | Наличие |
|  | Интерфейс на русском языке | Наличие |
|  | Графический дисплей высокого разрешения, регулировка подсветки и контраста | Наличие |
|  | Погрешность инфузии, % | Не более ± 5 |
|  | Скорость инфузии с шагом 0,01 мл/ч в диапазоне, мл/ч | С полным покрытием диапазона от 0,1 до 1200 |
|  | Задаваемый объем инфузии с шагом 0,01 мл в диапазоне, мл | С полным покрытием диапазона от 0,1 до 9999 |
|  | Задаваемое время инфузии с шагом 1 мин в диапазоне, час:мин | С полным покрытием диапазона от 00:01 до 99:59 |
|  | Изменение скорости с остановкой инфузии и без остановки инфузии | Наличие |
|  | Расчет скорости по объёму и времени | Наличие |
|  | Расчет скорости по дозе в г, мг, мкг, нг, ммоль, мЭкв, ккал, в мин/ч/24ч, на вес, площадь поверхности тела | Наличие |
|  | Ввод веса пациента | Наличие |
|  | Скорость болюса в диапазоне, мл/ч | С полным покрытием диапазона от 1 до 1200 |
|  | Объем болюса в диапазоне, мл | С полным покрытием диапазона от 0,1 до 50 |
|  | Болюс «по требованию» | Наличие |
|  | Болюс с заданным объемом | Наличие |
|  | Болюс с заданным временем | Наличие |
|  | Болюс с заданной дозой | Наличие |
|  | Ввод болюса в единицах/кг, единицах/площадь поверхности тела | Наличие |
|  | Режим «Открытая вена» | Наличие |
|  | Режим «Пауза» с таймером обратного отсчета | Наличие |
|  | Список Лекарств | Не менее 1200 |
|  | Параметры препаратов, доступные в программе насоса: Название, концентрация, скорость по умолчанию, мин., макс.; дозировка по умолчанию, мин., макс.; параметры болюса по умолчанию, мин. и макс. | Наличие |
|  | Память в реальном времени, событий | Не менее 1000 |
|  | Режим контролируемой пациентом анальгезии (PCA) | Наличие |
|  | Подключение гарнитуры PCA | Наличие |
|  | Режим комбинированной инфузии | Наличие |
|  | Режим инфузии по целевой концентрации | Наличие |
|  | Встроенные фармакокинетические модели Marsh, Shnider | Наличие |
|  | Введение препаратов по заданным профилям: |  |
|  | Режим ускорения и замедления, 3 фазы | Наличие |
|  | Программируемый режим, 12 интервалов | Наличие |
|  | Прерывистый режим, 2 фазы | Наличие |
|  | Защита параметров | Наличие |
|  | Защита от свободного потока | Наличие |
|  | Автоматическая загрузка и выгрузка инфузионной линии | Наличие |
|  | Два датчика контроля давления – на входе и выходе | Наличие |
|  | Окклюзионное давление в диапазоне, ммHg | С полным покрытием диапазона от 225 до 900 |
|  | Функция «Антиболюс» | Наличие |
|  | Сигнализация оптическая и звуковая | Наличие |
|  | Индикаторы тревоги | Наличие |
|  | Причины тревоги: Батарея разряжается, батарея разряжена; окклюзия; воздух в линии; флакон (почти) пуст; ошибка установки; контроль дозы; объем введен; время истекло | Наличие |
|  | Шприцевой насос: |  |
|  | Классификация | CF, Class II, защита от дефибрилляции |
|  | Размеры (Ш х В х Г), мм | Не более 250 х 100 х 155 |
|  | Вес, кг | Не более 1,5 |
|  | Тип модуля шприцевой, стыковка модулей без внешних устройств | Наличие |
|  | Интерфейс на русском языке | Наличие |
|  | Графический дисплей высокого разрешения, регулировка подсветки и контраста | Наличие |
|  | Используемые шприцы различных производителей, мл | 5, 10, 20, 30, 50,60 |
|  | Автоматическое определение объема шприца | Наличие |
|  | Смена типа используемого шприца без необходимости калибровки прибора | Наличие |
|  | Погрешность инфузии, % | Не более ± 2 |
|  | Скорость инфузии с шагом не более 0,01 мл/ч в диапазоне, мл/ч | С полным покрытием диапазона от 0,01 до 999,9 |
|  | Задаваемый объем инфузии с шагом не более 0,01 мл в диапазоне, мл | С полным покрытием диапазона от 0,1 до 9999 |
|  | Задаваемое время инфузии с шагом 1 мин в диапазоне, час:мин | С полным покрытием диапазона от 00:01 до 99:59 |
|  | Изменение скорости с остановкой инфузии и без остановки инфузии | Наличие |
|  | Расчет скорости по дозе в г, мг, мкг, нг, ммоль, мЭкв, ккал, в мин/ч/24ч, на вес, площадь поверхности тела | Наличие |
|  | Ввод веса пациента | Наличие |
|  | Скорость болюса в диапазоне, мл/ч | С полным покрытием диапазона от 1 до 1800 |
|  | Объем болюса в диапазоне, мл | С полным покрытием диапазона от 0,1 до 50 |
|  | Болюс «по требованию» | Наличие |
|  | Болюс с заданным объемом | Наличие |
|  | Болюс с заданным временем | Наличие |
|  | Болюс с заданной дозой | Наличие |
|  | Ввод болюса в единицах/кг, единицах/площадь поверхности тела | Наличие |
|  | Режим «Открытая вена» | Наличие |
|  | Режим «Пауза» с таймером обратного отсчета | Наличие |
|  | Список Лекарств | Не менее 1200 |
|  | Параметры препаратов, доступные в программе насоса: Название, концентрация, скорость по умолчанию, мин., макс.; дозировка по умолчанию, мин., макс.; параметры болюса по умолчанию, мин. и макс. | Наличие |
|  | Память в реальном времени, событий | Не менее 1000 |
|  | Режим контролируемой пациентом анальгезии (PCA) | Наличие |
|  | Подключение гарнитуры PCA | Наличие |
|  | Режим инфузии по целевой концентрации | Наличие |
|  | Встроенные фармакокинетические модели Marsh, Shnider | Наличие |
|  | Введение препаратов по заданным профилям: |  |
|  | Режим ускорения и замедления, 3 фазы | Наличие |
|  | Программируемый режим, 12 интервалов | Наличие |
|  | Прерывистый режим, 2 фазы | Наличие |
|  | Защита параметров | Наличие |
|  | Защита от свободного потока | Наличие |
|  | Автоматическая загрузка и выгрузка шприца | Наличие |
|  | Окклюзионное давление в диапазоне, ммHg | С полным покрытием диапазона от 75 до 900 |
|  | Функция «Антиболюс» | Наличие |
|  | Сигнализация оптическая и звуковая | Наличие |
|  | Индикаторы тревоги | Наличие |
|  | Причины тревоги: Батарея разряжается, батарея разряжена; окклюзия; флакон (почти) пуст; ошибка установки шприца; контроль дозы; объем введен; время истекло | Наличие |
|  | Общие характеристики насосов: |  |
|  | Напряжение сети | Наличие |
|  | Частота сети 50 Гц | Наличие |
|  | Низковольтный источник постоянного тока 12В | Наличие |
|  | Работа от аккумулятора перистальтического насоса при скорости 125 мл/ч, часов | Не менее 4 |
|  | Работа от аккумулятора шприцевого насоса при скорости 25 мл/ч, часов | Не менее 8 |
|  | Зарядка аккумулятора, часов | Не более 6 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 12 | Инфузионные станции с тремя шприцевыми и одним перистальтическим насосом, с модулем передачи данных, крепление станции на консоль | 25 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| Технические требования |  |  |
|  | Инфузионная станция: |  |
|  | Центральное питание насосов | Наличие |
|  | Центральный вызов персонала | Наличие |
|  | Тип станции модульный, стыковка без внешних устройств | Наличие |
|  | Сочетание насосов в системе - свободная комбинация насосов перистальтических и шприцевых | Наличие |
|  | Количество объединяемых насосов - 1 перистальтический и 3 шприцевых насоса | Наличие |
|  | Фиксация насосов в системе - установка и извлечение простым защелкиванием | Наличие |
|  | Монтаж станции на потолочные и настенные консоли | Наличие |
|  | Электропитание основное от электросети 220 В/ 50 Гц | Наличие |
|  | Низковольтный источник постоянного тока 12 В | Наличие |
|  | Соединение с внешними устройствами с помощью интерфейсов Ethernet, RS232, USB Master/Slave, WLAN, PS/2 | Наличие |
|  | Контроль сигналов тревоги и остаточного времени инфузии на центральном посту при подключении через стандартную сеть LAN | Наличие |
|  | Режим контролируемой пациентом анальгезии (PCA) | Наличие |
|  | Подключение гарнитуры PCA к станции | Наличие |
|  | Центральная индикация состояния инфузионных насосов с разделением на рабочую, предупреждающую и тревожную | Наличие |
|  | Перистальтический насос: |  |
|  | Классификация CF, Class II, защита от дефибрилляции | Наличие |
|  | Размеры (Ш х В х Г), см | Не более 22 х 12 х 13 |
|  | Вес, кг | Не более 1,4 |
|  | Тип модуля перистальтический, стыковка модулей без внешних устройств | Наличие |
|  | Интерфейс на русском языке | Наличие |
|  | Графический дисплей, регулировка подсветки и контраста | Наличие |
|  | Погрешность инфузии, % | Не более ± 5 |
|  | Скорость инфузии с шагом не более 0,01 мл/ч в диапазоне, мл/ч | С полным покрытием диапазона от 0,1 до 1200 |
|  | Задаваемый объем инфузии с шагом не более 0,01 мл в диапазоне, мл | С полным покрытием диапазона от 0,1 до 9999 |
|  | Задаваемое время инфузии с шагом 1 минута в диапазоне, час:мин | С полным покрытием диапазона от 00:01 до 99:59 |
|  | Изменение скорости с остановкой инфузии и без остановки инфузии | Наличие |
|  | Расчет скорости по объёму и времени | Наличие |
|  | Расчет скорости по дозе в г, мг, мкг, нг, ммоль, мЭкв, ккал, в мин/ч/24ч, на вес, площадь поверхности тела | Наличие |
|  | Ввод веса пациента | Наличие |
|  | Скорость болюса в диапазоне, мл/ч | С полным покрытием диапазона от 1 до 1200 |
|  | Объем болюса в диапазоне, мл | С полным покрытием диапазона от 0,1 до 50 |
|  | Болюс «по требованию» | Наличие |
|  | Болюс с заданным объемом | Наличие |
|  | Болюс с заданным временем | Наличие |
|  | Болюс с заданной дозой | Наличие |
|  | Ввод болюса в единицах/кг, единицах/площадь поверхности тела | Наличие |
|  | Режим «Открытая вена» | Наличие |
|  | Режим «Пауза» с таймером обратного отсчета | Наличие |
|  | Список лекарств, препаратов | Не менее 1200 |
|  | Параметры препаратов, доступные в программе насоса: название, концентрация, скорость по умолчанию минимальная и максимальная; дозировка по умолчанию минимальная и максимальная; параметры болюса по умолчанию минимальные и максимальные | Наличие |
|  | Память в реальном времени, событий | Не менее 1000 |
|  | Режим контролируемой пациентом анальгезии (PCA) | Наличие |
|  | Подключение гарнитуры PCA | Наличие |
|  | Режим комбинированной инфузии | Наличие |
|  | Режим инфузии по целевой концентрации | Наличие |
|  | Встроенные фармакокинетические модели Marsh, Shnider | Наличие |
|  | Введение препаратов по заданным профилям: |  |
|  | Режим ускорения и замедления, 3 фазы | Наличие |
|  | Программируемый режим, 12 интервалов | Наличие |
|  | Прерывистый режим, 2 фазы | Наличие |
|  | Защита параметров | Наличие |
|  | Защита от свободного потока | Наличие |
|  | Автоматическая загрузка и выгрузка инфузионной линии | Наличие |
|  | Два датчика контроля давления – на входе и выходе | Наличие |
|  | Окклюзионное давление в диапазоне, ммHg | С полным покрытием диапазона от 225 до 900 |
|  | Функция «Антиболюс» | Наличие |
|  | Сигнализация оптическая и звуковая | Наличие |
|  | Индикаторы тревоги | Наличие |
|  | Причины тревоги: - батарея разряжается; - батарея разряжена; - окклюзия; - воздух в линии; - флакон почти пуст; - ошибка установки; - контроль дозы; - объем введен; - время истекло | Наличие |
|  | Шприцевой насос: |  |
|  | Классификация CF, Class II, защита от дефибрилляции | Наличие |
|  | Размеры (Ш х В х Г), см | Не более 25 х 10 х 16 |
|  | Вес, кг | Не более 1,4 |
|  | Тип модуля шприцевой, стыковка модулей без внешних устройств | Наличие |
|  | Интерфейс на русском языке | Наличие |
|  | Графический дисплей высокого разрешения, регулировка подсветки и контраста | Наличие |
|  | Используемые шприцы различных производителей, мл | 5, 10, 20, 30, 50,60 |
|  | Автоматическое определение объема шприца | Наличие |
|  | Смена типа используемого шприца без необходимости калибровки прибора | Наличие |
|  | Погрешность инфузии, % | Не более ± 2 |
|  | Скорость инфузии с шагом не более 0,01 мл/ч в диапазоне, мл/ч | С полным покрытием диапазона от 0,01 до 999,9 |
|  | Задаваемый объем инфузии с шагом 0,01 мл в диапазоне, мл | С полным покрытием диапазона от 0,1 до 9999 |
|  | Задаваемое время инфузии с шагом 1 мин в диапазоне, час:мин | С полным покрытием диапазона от 00:01 до 99:59 |
|  | Изменение скорости с остановкой инфузии и без остановки инфузии | Наличие |
|  | Расчет скорости по дозе в г, мг, мкг, нг, ммоль, мЭкв, ккал, в мин/ч/24ч, на вес, площадь поверхности тела | Наличие |
|  | Ввод веса пациента | Наличие |
|  | Скорость болюса в диапазоне, мл/ч | С полным покрытием диапазона от 1 до 1800 |
|  | Объем болюса в диапазоне, мл | С полным покрытием диапазона от 0,1 до 50 |
|  | Болюс «по требованию» | Наличие |
|  | Болюс с заданным объемом | Наличие |
|  | Болюс с заданным временем | Наличие |
|  | Болюс с заданной дозой | Наличие |
|  | Ввод болюса в единицах/кг, единицах/площадь поверхности тела | Наличие |
|  | Режим «Открытая вена» | Наличие |
|  | Режим «Пауза» с таймером обратного отсчета | Наличие |
|  | Список лекарств, препаратов | Не менее 1200 |
|  | Параметры препаратов, доступные в программе насоса: название; концентрация; скорость по умолчанию минимальная и максимальная; дозировка по умолчанию минимальная и максимальная, параметры болюса по умолчанию, минимальная и максимальная | Наличие |
|  | Память в реальном времени, событий | Не менее 1000 |
|  | Режим контролируемой пациентом анальгезии (PCA) | Наличие |
|  | Подключение гарнитуры PCA | Наличие |
|  | Режим инфузии по целевой концентрации | Наличие |
|  | Встроенные фармакокинетические модели Marsh, Shnider | Наличие |
|  | Введение препаратов по заданным профилям: |  |
|  | Режим ускорения и замедления, 3 фазы | Наличие |
|  | Программируемый режим, 12 интервалов | Наличие |
|  | Прерывистый режим, 2 фазы | Наличие |
|  | Защита параметров | Наличие |
|  | Защита от свободного потока | Наличие |
|  | Автоматическая загрузка и выгрузка шприца | Наличие |
|  | Окклюзионное давление в диапазоне, ммHg | С полным покрытием диапазона от 75 до 900 |
|  | Функция «Антиболюс» | Наличие |
|  | Сигнализация оптическая и звуковая | Наличие |
|  | Индикаторы тревоги | Наличие |
|  | Причины тревоги: - батарея разряжается; - батарея разряжена; - окклюзия; - флакон почти пуст; - ошибка установки шприца; - контроль дозы; - объем введен; - время истекло | Наличие |
|  | Электропитание основное от электросети 220 В/ 50 Гц | Наличие |
|  | Низковольтный источник постоянного тока 12 В | Наличие |
|  | Работа от аккумулятора перистальтического насоса при скорости 125 мл/ч, часов | Не менее 4 |
|  | Работа от аккумулятора шприцевого насоса при скорости 25 мл/ч, часов | Не менее 8 |
|  | Зарядка аккумулятора, часов | Не более 6 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| № 13 | Противопролежневая система | 30 шт. |
| № п/п | Наименование параметра | Наличие функции или требуемая величина параметра |
|  | Матрас изготовлен из нетоксичного поливинилхлорида | Наличие |
|  | Матрас пригоден для 1 стадии возникновения пролежней | Наличие |
|  | Матрац представляет собой куполообразные ячейки | Наличие |
|  | Насос с ручной регулировкой давления периодичность цикла, мин | Не менее 12 |
|  | Непрерывный режим работы, час | Не менее 24 |
|  | Габаритные размеры матраса, (ДхШхВ), мм | Не менее 2000х900х70 |
|  | Габаритные размеры насоса, (ДхШхВ), мм | Не более 240х120х90 |
|  | Максимальная нагрузка, кг | Не менее 135 |
|  | Питание, 220В, 50 Гц | Наличие |
|  | Давление мм рт. ст, | С полным покрытием диапазона от 50 до 110 |
|  | Уровень шума, дБ | Не более 40 |
|  | Ремонтный комплект (клей + заплатки) | Наличие |
|  | Гигиеническая обработка мыльным и дезинфицирующим раствором | Наличие |

| позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 14 | Насос для энтерального питания | 17 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| Технические требования |  |  |
|  | Насос энтеральный для введения энтеральных смесей, солевых растворов и питьевой воды | Наличие |
|  | Роторный принцип подачи питания | Наличие |
|  | Габариты (высота х ширина х глубина), см | Не более 14 х 12 х 12 |
|  | Вес, кг | Не более 0,5 |
|  | Классификация - CF, Class II, защищенный от дефибрилляции | Наличие |
|  | Защита от влаги - IP 22 | Наличие |
|  | Графический дисплей, подсветка экрана | Наличие |
|  | Диапазон скорости подачи раствора, мл/ч | С полным покрытием диапазона от 1 до 400 |
|  | Диапазон задаваемого объема, мл | С полным покрытием диапазона от 1 до 5000 |
|  | Диапазон задаваемого времени, часов | С полным покрытием диапазона от 15 минут до 24 |
|  | Погрешность введения, | Не более ± 10 |
|  | Автоматическое заполнение системы | Наличие |
|  | Расчет скорости через объем и время | Наличие |
|  | Изменение скорости без прерывания инфузии | Наличие |
|  | Контроль введенного объема | Наличие |
|  | Болюс по требованию | Наличие |
|  | Болюс с заданным объемом | Наличие |
|  | Болюс через заданный интервал | Наличие |
|  | Диапазон скорости в режиме болюса, мл/ч | С полным покрытием диапазона от 1 до 400 |
|  | Диапазон задаваемого объема в режиме болюсного введения, мл | С полным покрытием диапазона от 1 до 1000 |
|  | Система безопасности: |  |
|  | Датчик воздуха | Наличие |
|  | Датчик давления | Наличие |
|  | Максимальное окклюзионное давление, бар | Не более 1,5 |
|  | Регулировка уровня сигнала тревоги | Наличие |
|  | Блокировка данных | Наличие |
|  | Режим поддержания базовой скорости, мл/ч | Не менее 5 |
|  | Защита роторного механизма и системы для введения | Наличие |
|  | Оптическая и звуковая сигнализация | Наличие |
|  | Тревоги: - батарея разряжается, - батарея разряжена, - окклюзия, - воздух в линии, - флакон почти пуст, - ошибка установки линии, - дверца открыта, - неисправность насоса, - предупреждение о введенном объеме, времени инфузии | Наличие |
|  | Электропитание от сети 220 В/50 Гц | Наличие |
|  | Встроенный аккумулятор | Наличие |
|  | Работа от аккумулятора при скорости 50 мл/ч, часов | Не менее 30 |
|  | Работа от аккумулятора при скорости 400 мл/ч, часов | Не менее 10 |
|  | Время зарядки аккумулятора часов | Не более 5 |
|  | Комплектация прибора: |  |
|  | Насос, шт. | Не менее 1 |
|  | Аккумулятор, шт. | Не менее 1 |
|  | Универсальный зажим для вертикальных и горизонтальных панелей, шт. | Не менее 1 |
|  | Блок питания, шт. | Не менее 1 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 15 | Комплект электрохирургического оборудования с принадлежностями | 1 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
| 1. Высокочастотный (ВЧ) аппарат (блок-генератор) для атравматичных монополярных и биполярных коагуляций и сечений в регулируемой электрохирургии |  |  |
| 1.1 | Управление |  |
|  | Управление с помощью интерактивного меню, отображаемого на экране | Наличие |
|  | Автоматическое распознавание инструментов с автоматической настройкой параметров при подключении инструмента | Наличие |
|  | Пиктографическое отображение ожидаемого воздействия на ткань при выборе параметров | Наличие |
|  | Визуальное представление необходимой информации только для активного гнезда. | Наличие |
|  | Цветовая индикация активного ВЧ-гнезда | Наличие |
|  | Дистанционное переключение режимов резание-коагуляция: |  |
|  | - активирование с рукоятки держателя | Наличие |
|  | - активирование педалью | Наличие |
|  | Дистанционное переключение настроек и режимов аппарата из стерильной зоны: |  |
|  | - активирование с рукоятки держателя | Наличие |
|  | - активирование педалью | Наличие |
|  | Функция «Автостарт» – автоматическая активация инструмента при контакте с тканью | Наличие |
|  | Функция «Автостоп» - автоматическая деактивация моно- и биполярного инструмента с целью предотвращения налипания ткани на инструмент | Наличие |
|  | Возможность создания и сохранения в памяти аппарата до 198 индивидуальных пользовательских функций резания и коагуляции | не менее |
|  | Подключение 2-х ножных переключателей – возможность активации двух различных инструментов без необходимости изменения настроек в процессе эксплуатации | не менее |
| 1.2 | Техническое писание |  |
|  | Гнёзда (установочные места) в ВЧ приборе, шт.: | не менее 4 |
|  | 1. Универсальный биполярный разъём (Стандарт BI 22-28-8/4) для подключения: | Наличие |
|  | - вилки с контактными кольцами номинальным диаметром 8 мм и 4 мм. | Наличие |
|  | - вилки с номинальным расстоянием между контактами 22 мм. | Наличие |
|  | - вилки с номинальным расстоянием между контактами 28,5мм. | Наличие |
|  | 2. Универсальный монополярный разъём (Стандарт МО 3 pin - 9/5) для подключения: | Наличие |
|  | - 3х-штырьковой вилки международного стандарта | Наличие |
|  | - однополюсной вилки с контактом номинального диаметра 4 мм | Наличие |
|  | - вилки с контактами номинальным диаметром 9 мм и 5 мм | Наличие |
|  | 3. Универсальный мультифункциональный разъём (Стандарт МF)- шестиконтактный разъём для подключения моно- и биполярных инструментов, с автоматическим распознаванием типа инструмента и автоматической настройкой его параметров. | Наличие |
|  | 4. Универсальный разъём нейтрального электрода (Станларт NE 6 - NE 2 PIN) для подключения: | Наличие |
|  | - вилки нейтрального электрода с контактным кольцом номинальным диаметром 6,35 мм. | Наличие |
|  | - вилки нейтрального электрода с номинальным расстоянием между контактами 10 мм. | Наличие |
|  | Система автоматического регулирования пиковой мощности за счёт автоматического распознавания низкоомной нагрузки для обеспечения нормального выполнения начальной фазы разреза и предотвращения сильного коагуляционного некроза. | Наличие |
|  | Возможность установки дополнительных режимов резания и коагуляции в процессе эксплуатации. | Наличие |
|  | Система автоматического непрерывного расчёта выходной мощности минимально необходимой и достаточной для резания и коагуляции в монополярных и биполярных режимах. Мощность рассчитывается автоматически в реальном времени посредством обратной связи с возможностью ограничить верхнее значение диапазона мощности. | Наличие |
|  | - Мониторинг и автоматическое регулирование напряжения | Наличие |
|  | - Автоматическое регулирование искры (постоянный эффект воздействия на ткань, в независимости от ее сопротивления) | Наличие |
|  | - Автоматическое регулирование плазмы (постоянный эффект воздействия на ткань, в независимости от расстояния аппликатора до ткани) | Наличие |
|  | Защита от ошибок использования, отслеживающая нелогичные или неполные настройки, с автоматической подачей предупредительных звуковых и визуальных сообщений. | Наличие |
|  | Мониторинг целостности подключенных инструментов с выводом информации об ошибке с указанием её номера и сопровождаемая звуковым сигналом | Наличие |
|  | Визуализация применяемой мощности в виде столбовой диаграммы с указанием актуальных пиковых и средних значений выходной мощности соответствующего режима на момент активирования прибора | Наличие |
|  | Отсутствие вентеляционных отверстий на корпусе аппарата - замкнутая внутренняя система охлаждения с внутренними вентиляционными каналами и внешним радиатором | Наличие |
|  | Совместимость аппарата с операционными комплексами DaVinci, Karl Storz OR1 Neo, Wolf Core, Olympus Endo Alpha с подключением в единую систему и управлением через центральную консоль. | Наличие |
|  | Возможность подключения к аппарату дополнительных модулей и объединения их в единую рабочую хирургическую станцию с общим интерфейсом управления и настройкой параметров всех модулей через главное меню. Подключаемые модули: | Наличие |
|  | - Аргоно-плазменный коагулятор | Наличие |
|  | - Водоструйный диссектор | Наличие |
|  | - Модуль дополнительных разъёмов для инструментов | Возможность |
|  | - Дымоотсос | Возможность |
|  | - Ирригационная помпа | Возможность |
|  | - Аспиратор хирургический вакуумный | Возможность |
|  | - Монополярный стимулятор для интраоперационной локализации нервных и мышечных структур | Возможность |
| 1.3 | Нейтральный электрод |  |
|  | Система безопасности наложения нейтральных электродов для предотвращения ожогов | Наличие |
|  | Контроль подключения нейтрального электрода с цветовой индикацией. | Наличие |
|  | Контроль контакта кожа-электрод с измерением сопротивления в реальном времени. Числовое отображение измеренного сопротивления. | Наличие |
|  | Контроль симметрии протекания тока через двухсоставной нейтральный электрод. Цифровое отображение нарушения симметрии. | Наличие |
|  | Контроль контакта кожа-электрод с динамической верхней границей допустимого сопротивления для пациентов с низким сопротивлением кожи. Числовое отображение измеренного сопротивления. | Наличие |
| 1.4 | Технические характеристики |  |
|  | Габариты аппарата, см | не более 41*17*38 |
|  | Вес аппарата, кг | не более 9,5 |
|  | Цветной монитор, мм | не менее 130 x 96 |
|  | Максимальная мощность, Ватт | не менее 400 |
|  | Номинальная мощность резания при сопротивлении 500 Ом, Ватт | не менее 300 |
|  | Mаксимальная мощность коагулирования, Ватт | не менее 200 |
|  | Номинальная рабочая частота 350 kHz | Наличие |
| 1.5 | Монополярные режимы |  |
|  | Общее количество режимов монополярных | Не менее 9 |
|  | Режим "Мягкая коагуляция" - максимальное пиковое напряжение не более 190 Vp (не менее 8 настроек режима) | Наличие |
|  | Режим "Быстрая коагуляция с автоматическим дозированием мощности" - максимальное пиковое напряжение не более 2500 Vp (не менее 8 настроек режима) | Наличие |
|  | Режим "Быстрая коагуляция с фиксированной установленной мощностью" - для эммулирования грубых режимов коагуляции сторонних производителей, максимальное пиковое напряжение не более 1550 Vp (не менее 8 настроек режима) | Наличие |
|  | Режим "Форсированная коагуляция" - максимальное пиковое напряжение не более 1800 Vp, (не менее 4 настройки режима) | Наличие |
|  | Режим "Поверхностная коагуляция" - максимальное пиковое напряжение не более 4300 Vp, (не менее 2 настройки режима) | Наличие |
|  | Режим "Точечная коагуляция" - максимальное пиковое напряжение не более 110 Vp, (не менее 8 настроек режима) | Наличие |
|  | Режим "Коагуляция двумя инструментами одновременно" - максимальное пиковое напряжение не более 2000 Vp, (не менее 8 настроек режима) | Наличие |
|  | Режим "Автоматический режим резания" - максимальное пиковое напряжение не более 740 Vp, (не менее 8 настроек режима) | Наличие |
|  | Режим "Усиленный режим резания" - максимальное пиковое напряжение не более 950 Vp, (не менее 8 настроек режима) | Наличие |
|  | Режим "Сухое резание с автоматическим дозированием мощности" - максимальное пиковое напряжение не более 1450 Vp, (не менее 8 настроек режима) | Наличие |
|  | Режим "Сухое резание с фиксированной заданной мощностью" - для эммулирования грубых режимов резания сторонних производителей, максимальное пиковое напряжение не более 1550 Vp, (не менее 8 настроек режима) | Наличие |
|  | Режим "Точечное резание" - максимальное пиковое напряжение не более 390 Vp, (не менее 8 настроек режима) | Наличие |
|  | Режим "Фракционная коагуляция" - максимальное пиковое напряжение не более 770 Vp, (не менее 4 настройки режима) | Наличие |
|  | Режим "Фракционное резание" - максимальное пиковое напряжение не более 550 Vp, (не менее 4 настройки режима) | Наличие |
| 1.6 | Биполярные режимы |  |
|  | Общее количество режимов биполярных | Не менее 7 |
|  | Режим "Биполярное резание с регулированием напряжения" - максимальное пиковое напряжение не более 740 Vp, (не менее 8 настроек режима) | Наличие |
|  | Режим "Биполярное резание в жидкой среде с регулированием напряжения" - максимальное пиковое напряжение не более 640 Vp, (не менее 8 настроек режима) | Наличие |
|  | Режим "Биполярное точечное резание" - максимальное пиковое напряжение не более 390 Vp, (не менее 8 настроек режима) | Наличие |
|  | Режим "Биполярная мягкая коагуляция" - максимальное пиковое напряжение не более 190 Vp, (не менее 8 настроек режима) | Наличие |
|  | Режим "Биполярная мягкая коагуляция в жидкой среде" - максимальное пиковое напряжение не более 190 Vp, (не менее 8 настроек режима) | Наличие |
|  | Режим "Биполярная форсированная коагуляция" - максимальное пиковое напряжение не более 560 Vp, (не менее 2 настройки режима) | Наличие |
|  | Режим "Биполярная точечная коагуляция" - максимальное пиковое напряжение не более 110 Vp, (не менее 8 настроек режима) | Наличие |
|  | Режим легирование крупных сосудов до 7 мм, максимальное пиковое напряжение не более 220 Vp, (не менее 4 настройки режима) | Наличие |
| 1.7 | Режимы модуля аргоноплазменной коагуляции |  |
|  | Режим "Аргоноплазменное автоматическое резание" - APC AUTO CUT, максимальное пиковое напряжение не более 740 Vp, (не менее 8 настроек режима) | Наличие |
|  | Режим "Аргоноплазменный усиленный режим резания" - APC HIGH CUT, максимальное пиковое напряжение не более 950 Vp, (не менее 8 настроек режима) | Наличие |
|  | Режим "Аргоноплазменное сухое резание" - APC DRY CUT, максимальное пиковое напряжение не более 1450 Vp, (не менее 8 настроек режима) | Наличие |
|  | Режим "Аргоноплазменное сухое резание с фиксированным напряжением" - APC DRY CUT°, для эмулирования грубых режимов резания сторонних производителей, максимальное пиковое напряжение не более 1550 Vp, (не менее 8 настроек режима) | Наличие |
|  | Режим "Аргоноплазменный пульсовый режим" - PULSED APC, максимальное пиковое напряжение не более 4300 Vp, (не менее 2 настройки режима) | Наличие |
|  | Режим "Аргоноплазменный точечный режим" - PRECISE APC, максимальное пиковое напряжение не более 4300 Vp, (не менее 8 настроек режима) | Наличие |
|  | Режим "Аргоноплазменный форсированный режим" - FORCED APC, максимальное пиковое напряжение не более 4300 Vp | Наличие |
|  | Режим "Аргоноплазменная мягкая коагуляция" - APC SOFT COAG, максимальное пиковое напряжение не более 190 Vp, (не менее 8 настроек режима) | Наличие |
|  | Режим "Аргоноплазменная быстрая коагуляция" - APC SWIFT COAG, максимальное пиковое напряжение не более 2500 Vp, (не менее 8 настроек режима) | Наличие |
|  | Режим "Аргоноплазменная быстрая коагуляция с фиксированным напряжением" - APC SWIFT COAG°, для эмулирования грубых режимов коагуляции сторонних производителей, максимальное пиковое напряжение не более 1550 Vp, (не менее 8 настроек режима) | Наличие |
|  | Режим "Аргоноплазменная форсированная коагуляция" - APC FORCED COAG, максимальное пиковое напряжение не более 1800 Vp, (не менее 4 настройки режима) | Наличие |
|  | Режим "Аргоноплазменная коагуляция двумя инструментами одновременно" - APC TWIN COAG, максимальное пиковое напряжение не более 2000 Vp, (не менее 8 настроек режима) | Наличие |
| 1.8 | Установка апгрейдов |  |
|  | Апгрейд: легирование крупных сосудов до 7 мм | Наличие |
|  | Апгрейд: Фракционирование разрезов на интервалы коагуляции и резания | Наличие |
|  | Апгрейд: Исключительно точечное дозирование мощности при высочайшем уровне безопасности | Наличие |
|  | Апгрейд: Одновременная активация двух инструментов | Наличие |
| 1.9 | Электропитание |  |
|  | Номинальное напряжение сети 220 В | Наличие |
|  | Подключение к системе уравнивания потенциалов | Наличие |
|  | Номинальная частота сети 50 Гц | Наличие |
|  | Потребляемая мощность в дежурном режиме, Вт | Не более 40 |
|  | Потребляемая мощность при максимальном уровне ВЧ-мощности, Вт (ВА) | Не более 500 (920) |
|  | Классификация в соответствии РД ЕЭС 93/42 - II b | Наличие |
|  | Группа по электробезопасности в соответствии с EN60 601-1 - I | Наличие |
|  | Тип в соответствии с EN 60 601-1 - CF | Наличие |
| 2. Диссектор водоструйный для сечений, селективного воздействия на ткань с минимальной кровопотерей, c принадлежностями |  |  |
| 2.1 | Управление |  |
|  | Управление действиями оператора со стороны системы | Наличие |
|  | Активация ножным выключателем (педаль) | Наличие |
|  | Принцип «подключай и работай» | Наличие |
| 2.2 | Техническое описание |  |
|  | Интерактивное управление в форме открытого текстового диалога (сенсорное управление) | Наличие |
|  | Предварительный просмотр: перед активированием просмотр на экране дисплея графического представления влияния изменений параметров вмешательства на ткань | Наличие |
|  | Регулирование мощности водной струи | Наличие |
|  | Указатель мощности водной струи | Наличие |
|  | Настройка эффектов по медицинским показаниям, 9 режимов | Наличие |
|  | Полная совместимость с рабочей станцией | Наличие |
| 2.3 | Технические характеристики |  |
|  | Габариты аппарата, см | Не более 41*13*37 |
|  | Вес аппарата, кг | Не более 11 |
|  | Монитор, мм | Не менее 110 x 60 |
|  | Диапазон давления для сопла бар | С полным покрытием диапазона от 1 до 80 |
|  | Расход среды, мл/мин | С полным покрытием диапазона 1 до 55 |
|  | Номинальная частота 350 kHz | Наличие |
|  | Генерация давления с помощью стерильного одноразового двухпоршневого насоса | Наличие |
|  | Режущая среда - стерильный физиологический раствор | Наличие |
|  | Автоматическое регулирование системы отсоса, мбар | С полным покрытием диапазона от (-100) до (-800) |
| 2.4 | Электропитание |  |
|  | Номинальное напряжение сети 220 В | Наличие |
|  | Подключение к системе уравнивания потенциалов | Наличие |
|  | Номинальная частота сети 50 Гц | Наличие |
|  | Потребляемая мощность в дежурном режиме, Вт | Не более 40 |
|  | Потребляемая мощность при максимальном уровне ВЧ-мощности Вт (ВА) | Не более 500 (920) |
| 2.5 | Подключение других модулей |  |
|  | Насос для ополаскивания | Возможность |
| 3 | Коагулятор электрохирургический аргон-газовый |  |
| 3.1 | Управление |  |
|  | Управление действиями оператора со стороны системы | Наличие |
|  | Применение принципа «подключай и работай» для подключения инструментов и принадлежностей | Наличие |
|  | Интерактивное управление в форме открытого текстового диалога (сенсорное управление) | Наличие |
| 3.2 | Техническое описание |  |
|  | Гнёзда (установочные места) в ВЧ приборе: | Наличие |
|  | 1. APC гнездо (стандарт) | Наличие |
|  | 2. APC гнездо (стандарт), Монополярное гнёздо МО (стандарт) 3 pin - 9/5, Биполярное гнездо BI (стандарт) 8/4, Мультифункциональное гнездо МF-0 (стандарт) | Наличие |
|  | Опция объединения модуля в сеть | Наличие |
|  | Предварительный просмотр: перед активированием просмотр на экране дисплея графического представления влияния изменений параметров вмешательства на ткань | Наличие |
|  | Система автоматического регулирования пиковой мощности | Наличие |
|  | Регулирование напряжения | Наличие |
|  | Регулирование плазмы | Наличие |
|  | Указатель мощности | Наличие |
| 3.3 | Соединение |  |
|  | Пониженное напряжение на ВЧ хирургическом приборе | Наличие |
|  | Подключение к системе уравнивания потенциалов | Наличие |
| 3.4 | Технические характеристики |  |
|  | Электропитание от ВЧ хирургического прибора | Наличие |
|  | Габариты аппарата, см | не более 41*8*37 |
|  | Вес аппарата, кг | не более 4,8 |
| 3.5 | Параметры рабочего газа |  |
|  | Вид газа: Аргон 4.8 (не менее 99,998 %) | Наличие |
|  | Плотность (относительно плотности воздуха, принимаемой за единицу) 1,38 | Наличие |
|  | Критическая температура – (-122) °С | Наличие |
|  | Цвет - бесцветный | Наличие |
|  | Предупредительный запах отсутствует | Наличие |
|  | Предел взрывоопасной концентрации (объемный % в воздухе) - не горючий | Наличие |
| 3.6 | Характеристики аппарата по газу |  |
|  | Давление на входе (5 + 2)*105 Па | Наличие |
|  | Максимальное выходное давление 2 * 105 + 4 * 104 Па | Наличие |
|  | Регулируемый расход аргона от 0,1 до 8 л/мин, ограничение со стороны подключенного инструмента, настройка с шагом не более 0,1 л/мин | Наличие |
|  | Допуск номинально расхода (в диапазоне от 0,2 до 5 л/мин) + 20 % | Наличие |
|  | Продолжительность продувки не более 3 с | Наличие |
|  | Индикация остаточного газа активируется при 7 * 105 Па (7 бар) | Наличие |
|  | Индикация остаточного газа | Наличие |
|  | Индикация остаточного давления - Манометр баллона | Наличие |
|  | Аргон-пламенная коагуляция отключается при входном давлении не более 3* 105 Па (не более 3 бар) | Наличие |
| 4. Комплект поставки |  |  |
| 4.1 | Высокочастотный (ВЧ) аппарат (блок- генератор) для атравматичных монополярных и биполярных коагуляций и сечений в регулируемой электрохирургии, штук | Не менее 7 |
| 4.2 | Функция: легирование крупных сосудов до 7 мм. Обеспечивает возможность легирования крупных сосудов до 7 мм, максимальное пиковое напряжение не более 220 Vp, (не менее 4 настройки режима), штук | Не менее 3 |
| 4.3 | Функция: Фракционирование разрезов на интервалы коагуляции и резания. Позволяет проводить разрезы, состоящие из интервалов коагуляции и резанья. Режим используется в эндоскопии с электродами типа «игла» или «проволочная петля», штук | Не менее 3 |
| 4.4 | Функция режима щадящего автоматического резанья. Обеспечивает автоматическое регулирование качества разреза, тонкую юстировку при соблюдении безопасности с помощью системы регулирования напряжения, самоадаптирующейся к действиям хирурга. Используется для точной подстройки мощности и регулировки эффектов в микрохирургии, обеспечивая минимальный некроз в зоне воздействия на ткани, штук | Не менее 7 |
| 4.5 | Держатель электрода с 2-мя кнопками с кабелем, тонкий, штук | Не менее 14 |
|  | Предназначен для использования с электродами номинальным диаметром 2,35 мм | Соответствие |
|  | Держатель монополярный, тонкий | Соответствие |
|  | Опорная деталь электродов с защитой от кручения | Соответствие |
|  | Кнопка «Разрез» для активации режима через инструмент | Наличие |
|  | Кнопка «Коагуляция» для активации режима через инструмент | Наличие |
|  | Форма держателя эргономичная | Соответствие |
|  | C интегрированным кабелем | Наличие |
|  | Длина кабеля, см | не менее 400 |
| 4.6 | Электрод-шпатель с изолированным стержнем, штук | Не менее 14 |
|  | Номинальный диаметр стержня, мм | 2,4 |
|  | Номинальные размеры, мм | 2,3 x 19 |
|  | Форма | прямой |
|  | Длина, мм | Не менее 180 |
|  | Гибкость | жёсткий |
|  | Цвет | чёрный |
|  | Машинная очистка, температура, °C | не более 95 |
|  | Стерилизация в автоклаве, температура, °C | не более 138 |
| 4. 7 | Электрод-шпатель, упаковок | Не менее 5 |
|  | Номинальный диаметр стержня, мм | 2,4 |
|  | Размеры номинальные, мм | 2,3 x 19 |
|  | Форма | прямой |
|  | Длина мм | Не менее 45 |
|  | Гибкость | жёсткий |
|  | Цвет | чёрный |
|  | Машинная очистка, температура, °C | не более 95 |
|  | Стерилизация в автоклаве, температура, °C | не более 138 |
|  | Упаковочная единица, штук | Не менее 5 |
| 4.8 | Электрод-шарик прямой, упаковка | Не менее 1 |
|  | Номинальный диаметр стержня, мм | 2,4 |
|  | Размер номинальный, mm | Ø 5 |
|  | Форма | прямой |
|  | Длина, мм | Не менее 40 |
|  | Гибкость | жёсткий |
|  | Цвет | чёрный |
|  | Машинная очистка, температура, °C | не более 95 |
|  | Стерилизация в автоклаве, температура, °C | не более 138 |
|  | Упаковочная единица, штук | Не менее 5 |
| 4.9 | Электрод-шарик прямой, штук | Не менее 5 |
|  | Номинальный диаметр стержня | 2,4 мм |
|  | Размер номинальный, mm | Ø 5 |
|  | Форма | прямой |
|  | Длина, мм | Не менее 110 |
|  | Гибкость | жёсткий |
|  | Цвет | чёрный |
|  | Машинная очистка, температура, °C | не более 95 |
|  | Стерилизация в автоклаве, температура, °C | не более 138 |
| 4.10 | Электрод - петля проволочная, упаковок | Не менее 3 |
|  | Номинальный диаметр стержня, мм | 2,4 |
|  | Размер номинальный, mm | Ø 16 |
|  | Форма | прямой |
|  | Длина, мм | Не менее 40 |
|  | Гибкость | жёсткий |
|  | Цвет | чёрный |
|  | Машинная очистка, температура, °C | не более 95 |
|  | Стерилизация в автоклаве, температура, °C | не более 138 |
|  | Машинная очистка, температура, °C | не более 95 |
| 4.11 | Электрод - петля проволочная, вольфрамовый, штук | Не менее 7 |
|  | Номинальный диаметр стержня, мм | 2,4 |
|  | Размер номинальный, мм | 10х15 |
|  | Форма | прямой |
|  | Длина, мм | Не менее 135 |
|  | Материал | вольфрам |
|  | Цвет | чёрный |
|  | Машинная очистка, температура, °C | не более 95 |
|  | Стерилизация в автоклаве, температура, °C | не более 138 |
| 4.12 | Электрод - петля проволочная, вольфрамовый, штук | Не менее 3 |
|  | Номинальный диаметр стержня, мм | 2,4 |
|  | Размер номинальный, мм | 15х20 |
|  | Форма | прямой |
|  | Длина, мм | Не менее 140 |
|  | Материал | вольфрам |
|  | Цвет | чёрный |
|  | Машинная очистка, температура, °C | не более 95 |
|  | Стерилизация в автоклаве, температура, °C | не более 138 |
| 4.13 | Электрод-игла | Не менее 3 штуки |
|  | Номинальный диаметр стержня, мм | 2,4 |
|  | Размер номинальный, мм | 0,5 × 3 |
|  | Форма | прямой |
|  | Длина, мм | Не менее 35 |
|  | Материал | вольфрам |
|  | Цвет | чёрный |
|  | Машинная очистка, температура, °C | не более 95 |
|  | Стерилизация в автоклаве, температура, °C | не более 138 |
| 4.14 | Кабель соединительный для биполярных пинцетов, штук | Не менее 14 |
|  | Длина кабеля, м | Не менее 4 |
| 4.15 | Пинцет биполярный, штук | Не менее 7 |
|  | Форма | штыковидный |
|  | Исполнение | тупой |
|  | Длина, мм | Не менее 245 и не более 250 |
|  | Ширина браншей, мм | не более 2 и не менее 1,5 |
|  | Материал браншей | Неадгезивный |
|  | Машинная очистка, температура, °C | не более 95 |
|  | Стерилизация в автоклаве, температура, °C | не более 138 |
| 4.16 | Пинцет биполярный прямой, штук | Не менее 7 |
|  | Форма | прямой |
|  | Исполнение | тупой |
|  | Длина, мм | Не менее 255 и не более 260 |
|  | Ширина браншей, мм | не более 2 и не менее 1,5 |
|  | Машинная очистка, температура, °C | не более 95 |
|  | Стерилизация в автоклаве, температура, °C | не более 138 |
| 4.17 | Пинцет биполярный штыковидный, штук | Не менее 7 |
|  | Форма | штыковидный |
|  | Исполнение | тупой |
|  | Длина, мм | Не менее 185 и не более 190 |
|  | Ширина браншей, мм | не более 1 и не менее 0,7 |
|  | Машинная очистка, температура, °C | не более 95 |
|  | Стерилизация в автоклаве, температура, °C | не более 138 |
| 4.18 | Биполярный зажим легирующий лапароскопический, полуглубокий, штук | Не менее 1 |
|  | Длина инструмента, мм | не менее 340 |
|  | Исполнение Maryland, гладкий | Наличие |
|  | Инструмент используется многократно | Соответствие |
|  | Диаметр стержня, мм | Не более 5 |
|  | Соединительный кабель не более 4 м | Наличие |
|  | Поверхности захвата | средней глубины |
|  | Покрытие | покрытие с низкой адгезией |
|  | Подключение | Мультифункциональное гнездо МF-0 (стандарт) |
|  | Автоматическое распознавание аппаратом типа инструмента и автоматическая настройка его параметров | Соответствие |
| 4.19 | Биполярные ножницы, штук | Не менее 1 |
|  | Длина, мм | Не более 350 и не менее 340 |
|  | Исполнение | нижняя бранша неподвижная, верхняя подвижная, строго посередине зауженная |
|  | Подключение | Биполярный разъем |
| 4.20 | Биполярные ножницы BiSekt 230, изогнутые, штук | Не менее 1 |
|  | Длина, мм | Не более 230 и не менее 225 |
|  | Исполнение | изогнутые |
|  | Подключение | Биполярный разъем |
| 4.21 | Биполярный зажим легирующий, штук | Не менее 3 |
|  | Длина инструмента, мм | не более 280 и не менее 270 |
|  | Инструмент является высокоэкономичным: используется многократно, процедура сберегает время и шовный материал | Соответствие |
|  | Поверхность бранш | гладкий |
|  | С термической изоляцией для открытых хирургических операций | Соответствие |
|  | Форма бранш под номинальным углом, градусов | 25 |
|  | Длина кабеля, м | Не более 4 |
|  | Упаковочная единица | 1 штука |
|  | Автоматическое распознавание аппаратом типа инструмента и автоматическая настройка его параметров | Соответствие |
|  | Подключение | Мультифункциональное гнездо МF-0 (стандарт) |
| 4.22 | Биполярный зажим легирующий, штук | Не менее 3 |
|  | Длина инструмента, мм | не более 150 и не менее 140 |
|  | Инструмент является высокоэкономичным: используется многократно, процедура сберегает время и шовный материал | Соответствие |
|  | Поверхность бранш | гладкий |
|  | С термической изоляцией для открытых хирургических операций | Соответствие |
|  | Форма бранш под номинальным углом, градусов | 23 |
|  | Длина кабеля, м | Не более 4 |
|  | Упаковочная единица, штука | Не мене 1 |
|  | Автоматическое распознавание аппаратом типа инструмента и автоматическая настройка его параметров | Соответствие |
|  | Подключение | Мультифункциональное гнездо МF-0 (стандарт) |
| 4.23 | Нейтральный электрод стерильный в упаковке без кабеля, упаковок | Не менее 7 |
|  | Система безопасности наложения нейтральных электродов | Наличие |
|  | Система контроля предотвращения ожогов | Наличие |
|  | Контроль безопасности наложения нейтрального электрода (цветовой индикатор) | Наличие |
|  | Контроль контакта кожа-электрод с измерением сопротивления в реальном времени | Наличие |
|  | Числовое отображение измеренного сопротивления контакта кожа-электрод | Наличие |
|  | Контроль симметрии протекания тока через двухсоставный нейтральный электрод | Наличие |
|  | Эффективная контактная поверхность разделенных нейтральных электродов площадью, см2 | не более 85 |
|  | Эквипотенциальное кольцо площадью, см2 | не более 23 |
|  | Упаковочная единица, штук/упаковке | не менее 50 |
| 4.24 | Соединительный кабель для 2-х составных нейтральных электродов с зажимом, штук | Не менее 7 |
|  | Длина, м | Не более 4 |
| 4.25 | Педаль - ножной переключатель однопедальный, штук | Не менее 3 |
|  | Переключатель должен иметь не менее одной педали | Наличие |
|  | Ножной выключатель взрывозащищенный | Соответствие |
|  | Корпус ножного выключателя водонепроницаемый | Соответствие |
|  | Педали выключателя имеют нескользящие резиновые основания | Наличие |
|  | Интегрированный соединительный, м | не менее 5 |
|  | Педаль должна иметь цветовую индикацию | Соответствие |
| 4.26 | Педаль - ножной переключатель двухпедальный со скобой и c кнопкой переключения функций, штук | Не менее 7 |
|  | Переключатель должен иметь не менее двух педалей | Наличие |
|  | Ножной выключатель взрывозащищенный | Соответствие |
|  | Корпус ножного выключателя водонепроницаемый | Соответствие |
|  | Педали выключателя имеют нескользящие резиновые основания | Наличие |
|  | Интегрированный соединительный, м | не менее 5 |
|  | Педаль имеет специальную металлическою скобу для дополнительной устойчивости | Наличие |
|  | Переключатель должен иметь не менее двух педалей | Наличие |
|  | Переключатель должен иметь разную цветовую индикацию педалей | Соответствие |
|  | Кнопка «Ремоделирование» позволяет осуществлять «дистанционное» управление функциями и параметрами коагулятора, из стерильной зоны, с помощью имеющейся на педали кнопки, например, переключение функций, сохраненных в ВЧ-хирургическом блоке (например, между режимами резанье/коагуляция) | Наличие |
|  | Металлическая скобка, предназначенная для защиты педали от механического воздействия | Наличие |
| 4.27 | Нейтральный электрод из проводящего силикона многоразовый, штук | Не менее 7 |
|  | Поверхность контакта, см2 | Не менее 500 |
|  | Соединительный кабель длиной не менее 40 см | Наличие |
|  | Размеры, мм | Не менее 295 x 172 |
|  | Подключение ЭКГ разъём, номинальный Ø 4 мм | Наличие |
|  | Очистка и обработка - протирать или дезинфицировать спреем | Соответствие |
| 4.28 | Соединительный кабель для нейтральных электродов, штук | Не менее 7 |
|  | Длина, м | Не более 4 |
| 4.29 | Коагулятор электрохирургический аргон-газовый, штук | Не менее 1 |
| 4.30 | Баллон для аргона, штуки | Не менее 1 |
|  | Баллон для аргона, объем, л | не менее 5 |
|  | Высота, см | не более 60 |
|  | Диаметр, см | не более 14 |
|  | Вес, кг | не более 8,8 |
| 4.31 | Мембранный фильтр, упаковка | Не менее 1 |
|  | Количество в упаковке, штук | Не менее 50 |
| 4.32 | Соединительный шланг с редуктором и рукояткой | Не менее 1 упаковки |
|  | Предназначен для подключения газовых баллонов к ВЧ-хирургическому блоку | Соответствие |
|  | Редуктор для регулирования давления в газовом баллоне | Наличие |
|  | Шланг длиной, м, | не менее 0,5 |
|  | Возможность ручного подключения | Наличие |
| 4.33 | Приборная тележка для аппаратов, штук | Не менее 1 |
|  | Вес, кг | не более 29 |
|  | Ширина, мм | не более 630 |
|  | Высота, мм | не более 940 |
|  | Глубина, мм | не более 630 |
|  | 4 роликовых колеса | Наличие |
|  | Диаметр колес, мм | Не менее 100 |
|  | фиксирующие тормоза | Не менее двух |
|  | сетевой вход | Не менее одного |
|  | сетевой выход | Не менее трех |
|  | Отсутствие вентиляционных отверстий | Соответствие |
|  | Магнитная дверца для защиты баллонов с инертным газом | Наличие |
| 4.34 | Крепежный комплект для электрохирургического аппарата, комплекта | Не менее 1 |
| 4.35 | Крепежный комплект для коагулятора электрохирургического аргон-газового, комплект | Не менее 1 |
| 4.36 | Аргон-держатель электродов с 2-мя кнопками, с кабелем, штук | Не менее 2 |
|  | Возможность переключения режимов с рукоятки | Наличие |
|  | Длина кабеля, метров | Не менее 4 и не более 4,45 |
|  | Многоразового использования | Соответствие |
|  | Машинная очистка, температура, °C | не более 95 |
|  | Стерилизация в автоклаве, температура, °C | не более 138 |
| 4.37 | Аргон-аппликатор, жёсткий с изолированным стержнем с регулируемым электродом шпателем, штук | Не менее 2 |
|  | Длина, мм | Не менее 100 |
|  | Многоразового использования | Соответствие |
|  | Машинная очистка, температура, °C | не более 95 |
|  | Стерилизация в автоклаве, температура, °C | не более 138 |
| 4.38 | Аргон-аппликатор гибкий, штук | Не менее 1 |
|  | Длина, мм | Не менее 320 |
|  | Исполнение | Гибкий |
|  | Диаметр, мм | Не менее 5 |
|  | Многоразового использования | Соответствие |
|  | Машинная очистка, температура, °C | не более 95 |
|  | Стерилизация в автоклаве, температура, °C | не более 138 |
| 4.39 | Аргон-аппликатор, жёсткий с изолированным стержнем с регулируемым электродом шпателем, штук | Не менее 2 |
|  | Длина, мм | Не более 35 |
|  | Многоразового использования | Соответствие |
|  | Машинная очистка, температура, °C | не более 95 |
|  | Стерилизация в автоклаве, температура, °C | не более 138 |
| 4.40 | Кабель соединительный для монополярных инструментов, штук | Не менее 1 |
|  | Длина, метров | не менее 4 |
| 4.41 | Кабель соединительный для биполярных ножниц, штук | Не менее 1 |
|  | Длина кабеля, м | Не более 4 |
| 4.42 | Шина для инструментов, длина не менее 260 мм, штук | Не менее 1 |
| 4.43 | Корзина для инструментов, штук | Не менее 1 |
| 4.44 | Адаптер для промывки, упаковка | Не менее 1 |
|  | Количество в упаковке, штук | Не менее 5 |
| 4.45 | Диссектор водоструйный для сечений, селективного воздействия на ткань с минимальной кровопотерей, c принадлежностями, штук | Не менее 2 |
| 4.46 | Набор принадлежностей для крепления прибора на тележке, штук | Не менее 2 |
| 4.47 | Педаль - ножной переключатель однопедальный, штук | Не менее 2 |
| 4.48 | Крючок для подвешивания мешка с промывочной жидкостью на шине – держателе, штук | Не менее 2 |
| 4.49 | Принадлежности для насоса, упаковок | Не менее 4 |
|  | Двухпоршневый насос для водоструйного диссектора | Наличие |
|  | Одноразового применения, стерильный | Наличие |
|  | Упаковка по 5 шт. | Наличие |
|  | Класс IIа в соответствии с директивой ЕС 93/42 EWG | Наличие |
| 4.50 | Аппликатор для хирургии печени, упаковка | Не менее 1 |
|  | Прямая форма наконечника | Наличие |
|  | Диаметр номинальный 6 мм | Наличие |
|  | Длина номинальная 65 мм | Наличие |
|  | Возможность проведения аспирации | Наличие |
|  | Одноразового применения, стерильный | Наличие |
|  | Упаковка по 5 шт. | Наличие |
|  | Класс IIb в соответствии с директивой ЕС 93/42 EWG | Наличие |
| 4.51 | Многофункциональный инструмент с надежной арго-ноплазменной коагуляцией и водоструйной функцией, упаковка | Не менее 1 |
|  | Инструмент подходит для участков с синдромом Барретта любой локализации и просвета пищевода | Соответствие |
|  | Не нужно менять инструмент между процессом элевации и абляции | Соответствие |
|  | Зонд со встроенным фильтром для защиты от заражения | Соответствие |
|  | Диаметр номинальный, мм | 2,3 |
|  | Длина не менее, м | 1,9 |
|  | Совместимость VIO, ERBEJET 2, APC 2 | Соответствие |
|  | Гибкий | Соответствие |
|  | Одноразовое изделие | Соответствие |
|  | Упаковочная единица, штук | Не менее 5 |
| 4.52 | Аппликатор для полного мезоректального иссечения, упаковка | не менее 1 |
|  | Прямая форма наконечника | Наличие |
|  | Диаметр номинальный, мм | 6 |
|  | Длина, мм | Не менее 306 |
|  | Возможность проведения аспирации | Наличие |
|  | Одноразового применения, стерильный | Наличие |
|  | Упаковка по 5 шт. | Наличие |
|  | Класс IIb в соответствии с директивой ЕС 93/42 EWG | Наличие |
| 4.53 | Гибридный зонд для эндоскопии, упаковка | Не менее 1 |
|  | Гибкий зонд | Наличие |
|  | Диаметр номинальный, мм | 2,3 |
|  | Длина, м | не менее 1,9 |
|  | Одноразового применения, стерильный | Наличие |
|  | Упаковка по 5 шт. | Наличие |
|  | Класс IIb в соответствии с директивой ЕС 93/42 EWG | Наличие |
|  | Длина иглы, мм | Не менее 5 |
|  | Наконечник Т-образный | Наличие |
|  | Подключение: монополярный - международный стандарт (3-контакта) + водоструйный диссектор | Наличие |
|  | Возможность проведения монополярной коагуляции | Наличие |
|  | Класс IIb в соответствии с директивой ЕС 93/42 EWG | Наличие |
| 4.54 | Гибридный зонд для эндоскопии, упаковка | Не менее 1 |
|  | Гибкий зонд | Наличие |
|  | Диаметр номинальный, мм | 2,3 |
|  | Длина, м | Не менее 1,9 |
|  | Одноразового применения, стерильный | Наличие |
|  | Упаковка по 5 шт. | Наличие |
|  | Класс IIb в соответствии с директивой ЕС 93/42 EWG | Наличие |
|  | Длина иглы, мм | Не менее 5 |
|  | Наконечник О-образный | Наличие |
|  | Подключение: монополярный - международный стандарт (3-контакта) + водоструйный диссектор | Наличие |
|  | Возможность проведения монополярной коагуляции | Наличие |
|  | Класс IIb в соответствии с директивой ЕС 93/42 EWG | Наличие |
| 4.55 | Гибридный зонд для эндоскопии, упаковка | Не менее 1 |
|  | Гибкий зонд | Наличие |
|  | Диаметр номинальный 2,3 мм | Наличие |
|  | Длина не менее 1,9 м | Наличие |
|  | Одноразового применения, стерильный | Наличие |
|  | Упаковка по 5 шт. | Наличие |
|  | Класс IIb в соответствии с директивой ЕС 93/42 EWG | Наличие |
|  | Длина иглы 5 мм | Наличие |
|  | Наконечник I-образный | Наличие |
|  | Подключение: монополярный - международный стандарт (3-контакта) + водоструйный диссектор | Наличие |
|  | Возможность проведения монополярной коагуляции | Наличие |
|  | Класс IIb в соответствии с директивой ЕС 93/42 EWG | Наличие |
| 4.56 | Зонд для эндоскопии, упаковка | Не менее 1 |
|  | Гибкий зонд | Наличие |
|  | Диаметр номинальный 1,3 мм | Наличие |
|  | Длина не менее 2,2 м | Наличие |
|  | Одноразового применения, стерильный | Наличие |
|  | Упаковка по 5 шт. | Наличие |
|  | Класс IIb в соответствии с директивой ЕС 93/42 EWG | Наличие |
| 4.57 | Аппликатор для хирургии печени, упаковка | Не менее 1 |
|  | Прямая форма наконечника | Наличие |
|  | Диаметр номинальный 6 мм | Наличие |
|  | Длина не менее 80 мм | Наличие |
|  | Возможность проведения аспирации | Наличие |
|  | Одноразового применения, стерильный | Наличие |
|  | Упаковка по 5 шт. | Наличие |
|  | Класс IIb в соответствии с директивой ЕС 93/42 EWG | Наличие |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 16 | Электрокоагулятор микроконтроллерный | 3 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| Общие требования |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |
| Технические требования |  |  |
|  | Система непрерывного мониторинга импеданса ткани и корректировки выходных сигналов в зависимости от измеренного импеданса, р/сек | Не менее 100 |
|  | биполярные режимы - прецизионный, стандартный, макро | Наличие |
|  | автобиполярный режим | Наличие |
|  | режимы монополярного рассечения | не менее 3 |
|  | режимы контактной коагуляции | не менее 3 |
|  | режимы бесконтактной коагуляции | не менее 3 |
|  | возможность одновременной коагуляции двумя рабочими инструментами | Наличие |
|  | непрерывный мониторинг качества контакта пластины пациента | Наличие |
|  | возможность использования совместно с блоком подачи аргона | Наличие |
|  | возможность совместного использования с ультразвуковым деструктором для проведения коагуляции синхронно с УЗ-фрагментацией | Наличие |
|  | шаг регулировки установок мощности с выведением точных значений на индикаторы, Вт | Не более 1,0 |
|  | Выходная мощность в биполярном режиме, Вт | Не менее 70 |
|  | Частота на выходе в биполярном режиме, кГц | Не менее 400 |
|  | Значение крест-фактора в биполярном режиме (параметр определяющий возможность коагулировать без резания) | 1,5 |
|  | Возможность проведения автоматического цикла коагуляции (аутобиполяра) | Наличие |
|  | Выбор алгоритма старта аутобиполярного цикла - с ножной педалью и без нее | Наличие |
|  | Диапазон регулировки времени задержки аутобиполяра, сек | С полным покрытием диапазона от 0 до 2,5 |
|  | Шаг регулировки времени задержки аутобиполяра, сек | Не более 0,5 |
|  | Диапазон регулировки импеданса отключения, Ом | С полным покрытием диапазона от 1500 до 2200 |
|  | Выходная мощность низковольтного рассечения, Вт | Не менее 300 |
|  | Выходная мощность чистого резания, Вт | Не менее 300 |
|  | Частота на выходе (чистое резание), кГц | Не менее 350 |
|  | Значение крест-фактора (параметр определяющий возможность коагулировать без резания) | Не менее 1,5 |
|  | Резание с гемостазом, выходная мощность, Вт | Не менее 200 |
|  | Частота на выходе (резание с гемостазом), кГц | 350 |
|  | скважность (длительность подачи энергии по отношению к общей длительности цикла), % | Не менее 50 |
|  | Значение крест-фактора (параметр определяющий возможность коагулировать без резания) | Не менее 2,5 |
|  | Выходная мощность в режиме монополярной коагуляции, Вт | Не менее 120 |
|  | Контактная коагуляция - частота на выходе, кГц | Не менее 240 |
|  | скважность (длительность подачи энергии по отношению к общей длительности цикла), % | Не более 8 |
|  | Бесконтактная коагуляция (фульгурация) - частота на выходе, кГц | Не менее 350 |
|  | Возможность проведения высоковольтной бесконтактной коагуляции (спрей) для максимальной площади коагуляции с минимальной глубиной некроза | Наличие |
|  | В режиме спрей подача энергии модулируется случайными пакетами импульсов с различным рабочим циклом для равномерного воздействия на всю площадь коагуляции | Наличие |
|  | Возможность одновременной коагуляции в ране двумя инструментами с автоматическим распределением мощности между ними | Наличие |
|  | Непрерывный мониторинг импеданса пластины пациента с подачей сигналов тревоги (светового и звукового) и автоматической деактивацией рабочего инструмента в случае выхода за границы безопасного интервала, изменения величины импеданса | Наличие |
|  | Частота измерения импеданса, кГц | Не менее 50 |
|  | Пределы безопасного импеданса ткани, в диапазоне, Ом | От не менее 5 до не более 135 |
|  | Максимально допустимое изменение импеданса от измеренного в начале операции, % | Не более 40 |
|  | Регулировка громкости сигнала активации, в диапазоне, дБ | С полным покрытием диапазона от 45 до 65 |
|  | Громкость сигнала опасности, дБ | Не менее 60 |
|  | Ток утечки по низкой частоте, мкА | Не более 50 |
|  | Ток утечки высокой частоты биполярный, мА | Не более 60 |
|  | Ток утечки высокой частоты монополярный, мА | Не более 150 |
|  | Прочее |  |
|  | Комплект поставки: |  |
|  | Электрокоагулятор, шт. | 1 |
|  | Переключатель педальный биполярный, шт. | 1 |
|  | Переключатель педальный монополярный двухклавишный, шт. | 1 |
|  | Кабель соединительный биполярный многоразовый для пинцетов, шт. | 2 |
|  | Электро-пинцет биполярный байонетный, длина 23 см, ширина браншей 0,7 мм, шт. | 1 |
|  | Электрод-пинцет коагуляционный, прямой, длина 22 см, шт. | 2 |
|  | Электрод-пинцет коагуляционный, прямой, длина 25 см, шт. | 2 |
|  | Электрод-петля, монополярный, многоразовый, шт. | 1 |
|  | Электрод-шарик, монополярный, многоразовый, диаметр 5,6 мм, шт. | 1 |
|  | Электрод-игла, микрохирургический, монополярный, прямой, длина 5,4 см, одноразовый, шт. | 10 |
|  | Кабель соединительный биполярный для инструментов Storz, шт. | 2 |
|  | Держатель электродов, многоразовый, шт. | 10 |

| № позиции | Наименование объекта закупки |  | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- | --- |
| № 17 | Аппарат хирургический для травматологии и ортопедии в варианте исполнения осциллирующая пила с принадлежностями |  | 1 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару |  | Значения параметров |
| Технические требования |  |  |  |
|  | Осциллирующая пила, привод автоклавируемый | Наличие |  |
|  | Максимальная мощность, Вт | Не менее 250 |  |
|  | Максимальная частота осцилляции, осц/мин | Не менее 15 000 |  |
|  | Вес (при полной готовности к эксплуатации), кг | Не более 1,6 |  |
|  | Габариты Д х Ш х В, мм | Не более 165 х 45 х 200 |  |
|  | Соответствие нормам электробезопасности ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 | Наличие |  |
|  | Рабочий элемент (защита от поражения током), не ниже | Тип BF |  |
|  | Возможность использования питания привода от сети (при использовании электрокрышки с кабелем, консолью) и от аккумулятора | Наличие |  |
|  | Корпус Г-образной формы с эргономичной строго отцентрованной рукояткой, одинаковое сечение рукоятки по всей длине | Наличие |  |
|  | Корпус из сплава, предотвращающий негативное воздействие электромагнитных волн и позволяющего проводить обработку всеми дезинфицирующими средствами в том числе с высокими показателями (Ph ≥ 11) | Наличие |  |
|  | Электронное управление, интегрированное в аккумулятор, не подвергается стерилизации | Наличие |  |
|  | Звуковой сигнал информирующий о готовности к работе аккумулятора и привода | Наличие |  |
|  | Принудительная блокировка мотора по технике безопасности | Наличие |  |
|  | Плавная регулировка скорости в зависимости от силы нажатия управляющих кнопок | Наличие |  |
|  | Принцип установки аккумулятора: скрытый, внутрь рукоятки | Наличие |  |
|  | Приспособление для асептической установки аккумулятора, термостойкий автоклавируемый пластик | Наличие |  |
|  | Крышка | Наличие |  |
|  | Лазерная маркировка каталожного и серийного номеров для быстрой идентификации и учета, а также даты рекомендованного технического обслуживания. | Наличие |  |
|  | Индивидуальная упаковка, наименование на упаковке на русском языке, инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | Аккумулятор, шт. | 1 |  |
|  | Постоянное напряжение, В | Не менее 9,5 и не более 10,5 |  |
|  | Номинальная емкость, А*ч | Не менее 1,95 |  |
|  | Вес, кг | Не более 0,43 |  |
|  | Габариты (Д x Ш x В), мм | Не более 140 х 45 х 50 |  |
|  | Принцип установки аккумулятора: скрытый, внутрь рукоятки | Наличие |  |
|  | Интегрированный блок электроники с функцией сохранения информации о количестве циклов и об ошибках заряда/разряда | Наличие |  |
|  | Соответствие нормам электробезопасности ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 | Наличие |  |
|  | Маркировка каталожного и серийного номеров для быстрой идентификации и учета, а также маркировка даты рекомендованного технического обслуживания. | Наличие |  |
|  | Зарядное устройство, шт. | 1 |  |
|  | Электропитание 220 В/50 Гц | Наличие |  |
|  | Количество гнезд для одновременной зарядки аккумуляторов, шт. | Не менее 4 |  |
|  | Функция автоматического самотестирования | Наличие |  |
|  | Информационные индикаторы на каждое гнездо | Наличие |  |
|  | Индикаторы наличия питания, процесса заряда, ошибки при сбое в сети, рекомендации замены элемента питания при выработке ресурса аккумулятора | Наличие |  |
|  | Вес, кг | Не более 3,5 |  |
|  | Габариты (Д х Ш х В), мм | Не более 440 х 140 х 180 |  |
|  | Соответствие нормам электробезопасности ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 | Наличие |  |
|  | Сетевой кабель, с заземлением, шт. | 1 |  |
|  | Длина, м | Не менее 5 |  |
|  | Аккумулятор, шт. | 1 |  |
|  | Постоянное напряжение, В | Не менее 9,5, Не более 10,5 |  |
|  | Номинальная емкость, А*ч | Не менее 1,95 |  |
|  | Вес, кг | Не более 0,43 |  |
|  | Габариты (Д x Ш x В), мм | Не более 140 х 45 х 50 |  |
|  | Принцип установки аккумулятора: скрытый, внутрь рукоятки | Наличие |  |
|  | Интегрированный блок электроники с функцией сохранения информации о количестве циклов и об ошибках заряда/разряда | Наличие |  |
|  | Соответствие нормам электробезопасности ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 | Наличие |  |
|  | Маркировка каталожного и серийного номеров для быстрой идентификации и учета, а также маркировка даты рекомендованного технического обслуживания. | Наличие |  |
|  | Приспособление для асептической замены/удаления электроадаптера, термостойкий пластик, шт. | Не мене 1 |  |
|  | Средство для обработки и технического ухода за моторной системой, шт. | Не мене 12 |  |
|  | Подходит для использования перед высокотемпературной стерилизацией, в том числе для высокоскоростных моторных систем | Наличие |  |
|  | Сетка стальная, на ножках, с рукоятками, шт. | Не менее 1 |  |
|  | Внешний размер (длина х ширина х высота), мм | Не менее 403 х 251 х 104; Не более 407 х 255 х 108. |  |
|  | Сетка для контейнеров изготовлена из плоской стальной ленты | Наличие |  |
|  | Рукоятки сетки фиксируются параллельно корпусу вовнутрь сетки и подниматься строго вертикально. Углы и края сетки сглажены | Наличие |  |
|  | С двух сторон сетка имеет прорези для установки крышки, пластиковые съемные ножки. | Наличие |  |
|  | Сетка выдерживает многократную обработку | Наличие |  |
|  | Индивидуальные фиксаторы для установки в стальную сетку (корзину), шт. | Не менее 8 |  |
|  | Машинная чистка установленных изделий, фиксация инструментов в положениях, предотвращающих скапливание конденсата в полостях во время мойки и стерилизации, а также соприкосновение с другими инструментами во время транспортировки и хранения. | Наличие |  |
|  | Комплект включает фиксаторы для привода, крышки, приспособлений для асептической установки и замены аккумулятора, лезвий | Наличие |  |
|  | Лезвие осциллирующее, шт. | Не менее 20 |  |
|  | Рабочая длина, мм | Не менее 24,0; Не более 26,0 |  |
|  | Ширина лезвия, мм | Не менее 4,0; Не более 6,0 |  |
|  | Толщина лезвия, мм | Не менее 0,45; Не более 0,55 |  |
|  | Толщина пропила, мм | Не менее 0,45; Не более 0,55 |  |
|  | Срок сохранения стерильности в заводской упаковке, лет | Не менее 8 |  |
|  | Индивидуальная упаковка двойная: внешняя –защищающая от повреждений во время транспортировки, внутренняя – барьерная (стерильная) | Наличие |  |
|  | Наименование на упаковке на русском языке | Наличие |  |
|  | Многоразового использования | Наличие |  |
|  | Лазерная маркировка каталожного номера для идентификации и учета | Наличие |  |
|  | Лезвие осциллирующее, шт. | Не менее 20 |  |
|  | Рабочая длина, мм | Не менее 34,0; Не более 36,0 |  |
|  | Ширина лезвия, мм | Не менее 8,0; Не более 10,0 |  |
|  | Толщина лезвия, мм | Не менее 0,45; Не более 0,55 |  |
|  | Толщина пропила, мм | Не менее 0,75; Не более 0,85 |  |
|  | Срок сохранения стерильности в заводской упаковке, лет | Не менее 8 |  |
|  | Индивидуальная упаковка двойная: внешняя –защищающая от повреждений во время транспортировки, внутренняя – барьерная (стерильная) | Наличие |  |
|  | Наименование на упаковке на русском языке | Наличие |  |
|  | Многоразового использования | Наличие |  |
|  | Лазерная маркировка каталожного номера для идентификации и учета | Наличие |  |
|  | Лезвие осциллирующее, шт. | Не менее 20 |  |
|  | Рабочая длина, мм | Не менее 48,0; Не более 50,0 |  |
|  | Ширина лезвия, мм | Не менее 8,0; Не более 10,0 |  |
|  | Толщина лезвия, мм | Не менее 0,45; Не более 0,55 |  |
|  | Толщина пропила, мм | Не менее 0,75; Не более 0,85 |  |
|  | Срок сохранения стерильности в заводской упаковке, лет | Не менее 8 |  |
|  | Индивидуальная упаковка двойная: внешняя –защищающая от повреждений во время транспортировки, внутренняя – барьерная (стерильная) | Наличие |  |
|  | Наименование на упаковке на русском языке | Наличие |  |
|  | Многоразового использования | Наличие |  |
|  | Лазерная маркировка каталожного номера для идентификации и учета | Наличие |  |
|  | Лезвие осциллирующее, шт. | 20 |  |
|  | Рабочая длина, мм | Не менее 48,0; Не более 50,0 |  |
|  | Ширина лезвия, мм | Не менее 18,0; Не более 20,0 |  |
|  | Толщина лезвия, мм | Не менее 0,65; Не более 0,75 |  |
|  | Толщина пропила, мм | Не менее 0,85; Не более 0,95 |  |
|  | Срок сохранения стерильности в заводской упаковке, лет | Не менее 8 |  |
|  | Индивидуальная упаковка двойная: внешняя –защищающая от повреждений во время транспортировки, внутренняя – барьерная (стерильная) | Наличие |  |
|  | Наименование на упаковке на русском языке | Наличие |  |
|  | Многоразового использования | Наличие |  |
|  | Лазерная маркировка каталожного номера для идентификации и учета | Наличие |  |
|  | Лезвие осциллирующее, шт. | Не менее 50 |  |
|  | Рабочая длина, мм | Не менее 89,0; Не более 91,0 |  |
|  | Ширина лезвия, мм | Не менее 12,0; Не более 13,0 |  |
|  | Толщина лезвия, мм | Не менее 1,26; Не более 1,28 |  |
|  | Срок сохранения стерильности в заводской упаковке, лет | Не менее 8 |  |
|  | Индивидуальная упаковка двойная: внешняя –защищающая от повреждений во время транспортировки, внутренняя – барьерная (стерильная) | Наличие |  |
|  | Наименование на упаковке на русском языке | Наличие |  |
|  | Одноразового использования | Наличие |  |
|  | Лазерная маркировка каталожного номера для идентификации и учета | Наличие |  |
|  | Лезвие осциллирующее, шт. | Не менее 100 |  |
|  | Рабочая длина, мм | Не менее 89,0; Не более 91,0 |  |
|  | Ширина лезвия, мм | Не менее 18,0; Не более 19,0 |  |
|  | Толщина лезвия, мм | Не менее 1,26; Не более 1,28 |  |
|  | Срок сохранения стерильности в заводской упаковке, лет | Не менее 8 |  |
|  | Индивидуальная упаковка двойная: внешняя –защищающая от повреждений во время транспортировки, внутренняя – барьерная (стерильная) | Наличие |  |
|  | Наименование на упаковке на русском языке | Наличие |  |
|  | Одноразового использования | Наличие |  |
|  | Лазерная маркировка каталожного номера для идентификации и учета | Наличие |  |
|  | Лезвие осциллирующее, шт. | 50 |  |
|  | Рабочая длина, мм | Не менее 89,0; Не более 91,0 |  |
|  | Ширина лезвия, мм | Не менее 22,0; Не более 23,0 |  |
|  | Толщина лезвия, мм | Не менее 1,26; Не более 1,28 |  |
|  | Срок сохранения стерильности в заводской упаковке, лет | Не менее 8 |  |
|  | Индивидуальная упаковка двойная: внешняя –защищающая от повреждений во время транспортировки, внутренняя – барьерная (стерильная) | соответствие |  |
|  | Наименование на упаковке на русском языке | Наличие |  |
|  | Одноразового использования | Наличие |  |
|  | Лазерная маркировка каталожного номера для идентификации и учета | Наличие |  |
|  | Лезвие осциллирующее, шт. | 50 |  |
|  | Рабочая длина | Не менее 64,0мм; Не более 66,0мм |  |
|  | Ширина лезвия | Не менее 18,0мм; Не более 20,0мм |  |
|  | Толщина лезвия | Не менее 0,85мм; Не более 0,95мм |  |
|  | Срок сохранения стерильности в заводской упаковке, лет | Не менее 8 |  |
|  | Индивидуальная упаковка двойная: внешняя –защищающая от повреждений во время транспортировки, внутренняя – барьерная (стерильная) | Наличие |  |
|  | Наименование на упаковке на русском языке | Наличие |  |
|  | Многоразового использования | Наличие |  |
|  | Лазерная маркировка каталожного номера для идентификации и учета | Наличие |  |
|  | Лезвие осциллирующее, шт. | 10 |  |
|  | Рабочая длина мм | Не менее 64,0; Не более 66,0 |  |
|  | Ширина лезвия мм | Не менее 18,0; Не более 20,0 |  |
|  | Толщина лезвия мм | Не менее 0,85; Не более 0,95 |  |
|  | Срок сохранения стерильности в заводской упаковке, лет | Не менее 8 |  |
|  | Индивидуальная упаковка двойная: внешняя –защищающая от повреждений во время транспортировки, внутренняя – барьерная (стерильная) | Наличие |  |
|  | Наименование на упаковке на русском языке | Наличие |  |
|  | Многоразового использования | Наличие |  |
|  | Лазерная маркировка каталожного номера для идентификации и учета | Наличие |  |
|  | Комплектация: |  |  |
|  | Осциллирующая пила, шт. | Не менее 1 |  |
|  | Зарядное устройство, шт. | Не менее 1 |  |
|  | Сетевой кабель, шт. | Не менее 1 |  |
|  | Аккумулятор, шт. | Не менее 2 |  |
|  | Приспособление для асептической замены аккумулятора, шт. | Не менее 1 |  |
|  | Средство для обработки, шт. | Не менее 12 |  |
|  | Сетка стальная, шт. | Не менее 1 |  |
|  | Фиксатор, шт. | Не менее 5 |  |
|  | Лезвия, шт. | Не менее 340 |  |

| № позиции | Наименование объекта закупки |  | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- | --- |
| № 18 | Инфузионные станции с шестью шприцевыми и двумя перистальтическим насосами, с модулем передачи данных, крепление станции на консоли |  | 10 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару |  | Значения параметров |
| Инфузионная станция: |  |  |  |
|  | Центральное питание насосов | Наличие |  |
|  | Центральный вызов персонала | Наличие |  |
|  | Тип станции модульный, стыковка без внешних устройств | Наличие |  |
|  | Сочетание насосов в системе - свободная комбинация насосов перистальтических и шприцевых | Наличие |  |
|  | Количество объединяемых насосов – 2 перистальтических и 6 шприцевых насоса | Наличие |  |
|  | Фиксация насосов в системе – установка и извлечение простым защелкиванием | Наличие |  |
|  | Монтаж станции на потолочные и настенные консоли | Наличие |  |
|  | Электропитание основное: |  |  |
|  | Напряжение сети, В | 220 |  |
|  | Частота сети, Гц | 50 |  |
|  | Низковольтный источник постоянного тока, В | 12 |  |
|  | Соединение с внешними устройствами с помощью интерфейсов Ethernet, RS232, USB Master/Slave, WLAN, PS/2 | Наличие |  |
|  | Контроль сигналов тревоги и остаточного времени инфузии на центральном посту при подключении через стандартную сеть LAN | Наличие |  |
|  | Режим контролируемой пациентом анальгезии (PCA) | Наличие |  |
|  | Подключение гарнитуры PCA к станции | Наличие |  |
|  | Центральная индикация состояния инфузионных насосов с разделением на рабочую, предупреждающую и тревожную | Наличие |  |
| Перистальтический насос: |  |  |  |
|  | КлассификацияCF, Class II, защита от дефибрилляции | Наличие |  |
|  | Размеры (Ш х В х Г), мм | Не более 214 х 68 х 124 |  |
|  | Вес, кг | Не более 1,4 |  |
|  | Тип модуля перистальтический, стыковка модулей без внешних устройств | Наличие |  |
|  | Интерфейс на русском языке | Наличие |  |
|  | Графический дисплей высокого разрешения, регулировка подсветки и контраста | Наличие |  |
|  | Погрешность инфузии, % | Не более ± 5 |  |
|  | Скорость инфузии с шагом 0,01 мл/ч в диапазоне, мл/ч | С полным покрытием диапазона от 0,1 до 1200 |  |
|  | Задаваемый объем инфузии с шагом 0,01 мл в диапазоне, мл | С полным покрытием диапазона от 0,1 до 9999 |  |
|  | Задаваемое время инфузии с шагом 1 мин в диапазоне, час:мин | С полным покрытием диапазона от 00:01 до 99:59 |  |
|  | Изменение скорости с остановкой инфузии и без остановки инфузии | Наличие |  |
|  | Расчет скорости по объёму и времени | Наличие |  |
|  | Расчет скорости по дозе в г, мг, мкг, нг, ммоль, мЭкв, ккал, в мин/ч/24ч, на вес, площадь поверхности тела | Наличие |  |
|  | Ввод веса пациента | Наличие |  |
|  | Скорость болюса в диапазоне, мл/ч | С полным покрытием диапазона от 1 до 1200 |  |
|  | Объем болюса в диапазоне, мл | С полным покрытием диапазона от 0,1 до 50 |  |
|  | Болюс «по требованию» | Наличие |  |
|  | Болюс с заданным объемом | Наличие |  |
|  | Болюс с заданным временем | Наличие |  |
|  | Болюс с заданной дозой | Наличие |  |
|  | Ввод болюса в единицах/кг, единицах/площадь поверхности тела | Наличие |  |
|  | Режим «Открытая вена» | Наличие |  |
|  | Режим «Пауза» с таймером обратного отсчета | Наличие |  |
|  | Список Лекарств, препаратов | Не менее 1200 |  |
|  | Параметры препаратов, доступные в программе насоса: Название, концентрация, скорость по умолчанию, мин., макс.; дозировка по умолчанию, мин., макс.; параметры болюса по умолчанию, мин. и макс. | Наличие |  |
|  | Память в реальном времени, событий | Не менее 1000 |  |
|  | Режим контролируемой пациентом анальгезии (PCA) | Наличие |  |
|  | Подключение гарнитуры PCA | Наличие |  |
|  | Режим комбинированной инфузии | Наличие |  |
|  | Режим инфузии по целевой концентрации | Наличие |  |
|  | Встроенные фармакокинетические модели Marsh, Shnider | Наличие |  |
|  | Введение препаратов по заданным профилям: |  |  |
|  | Режим ускорения и замедления, 3 фазы | Наличие |  |
|  | Программируемый режим, 12 интервалов | Наличие |  |
|  | Прерывистый режим, 2 фазы | Наличие |  |
|  | Защита параметров | Наличие |  |
|  | Защита от свободного потока | Наличие |  |
|  | Автоматическая загрузка и выгрузка инфузионной линии | Наличие |  |
|  | Два датчика контроля давления – на входе и выходе | Наличие |  |
|  | Окклюзионное давление в диапазоне, ммHg | С полным покрытием диапазона от 225 до 900 |  |
|  | Функция «Антиболюс» | Наличие |  |
|  | Сигнализация оптическая и звуковая | Наличие |  |
|  | Индикаторы тревоги | Наличие |  |
|  | Причины тревоги: Батарея разряжается, батарея разряжена; окклюзия; воздух в линии; флакон (почти) пуст; ошибка установки; контроль дозы; объем введен; время истекло | Наличие |  |
|  | Шприцевой насос: |  |  |
|  | КлассификацияCF, Class II, защита от дефибрилляции | Наличие |  |
|  | Размеры (Ш х В х Г), мм | Не более 249 х 68 х 152 |  |
|  | Вес, кг | Не более 1,4 |  |
|  | Тип модуля шприцевой, стыковка модулей без внешних устройств | Наличие |  |
|  | Интерфейс на русском языке | Наличие |  |
|  | Графический дисплей высокого разрешения, регулировка подсветки и контраста | Наличие |  |
|  | Используемые шприцы различных производителей, мл | 2/3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 |  |
|  | Автоматическое определение объема шприца | Наличие |  |
|  | Смена типа используемого шприца без необходимости калибровки прибора | Наличие |  |
|  | Погрешность инфузии,% | Не более ± 2 |  |
|  | Скорость инфузии с шагом 0,01 мл/ч в диапазоне, мл/ч | С полным покрытием диапазона от 0,01 до 999,9 |  |
|  | Задаваемый объем инфузии с шагом 0,01 мл в диапазоне, мл | С полным покрытием диапазона от 0,1 до 9999 |  |
|  | Задаваемое время инфузии с шагом 1 мин в диапазоне, час:мин | С полным покрытием диапазона от 00:01 до 99:59 |  |
|  | Изменение скорости с остановкой инфузии и без остановки инфузии | Наличие |  |
|  | Расчет скорости по дозе в г, мг, мкг, нг, ммоль, мЭкв, ккал, в мин/ч/24ч, на вес, площадь поверхности тела | Наличие |  |
|  | Ввод веса пациента | Наличие |  |
|  | Скорость болюса в диапазоне, мл/ч | С полным покрытием диапазона от 1 до 1800 |  |
|  | Объем болюса в диапазоне, мл | С полным покрытием диапазона от 0,1 до 50 |  |
|  | Болюс «по требованию» | Наличие |  |
|  | Болюс с заданным объемом | Наличие |  |
|  | Болюс с заданным временем | Наличие |  |
|  | Болюс с заданной дозой | Наличие |  |
|  | Ввод болюса в единицах/кг, единицах/площадь поверхности тела | Наличие |  |
|  | Режим «Открытая вена» | Наличие |  |
|  | Режим «Пауза» с таймером обратного отсчета | Наличие |  |
|  | Список Лекарств, препаратов | Не менее 1200 |  |
|  | Параметры препаратов, доступные в программе насоса: Название, концентрация, скорость по умолчанию, мин., макс.; дозировка по умолчанию, мин., макс.; параметры болюса по умолчанию, мин. и макс. | Наличие |  |
|  | Память в реальном времени, событий | Не менее 1000 |  |
|  | Режим контролируемой пациентом анальгезии (PCA) | Наличие |  |
|  | Подключение гарнитуры PCA | Наличие |  |
|  | Режим инфузии по целевой концентрации | Наличие |  |
|  | Встроенные фармакокинетические модели Marsh, Shnider | Наличие |  |
|  | Введение препаратов по заданным профилям: |  |  |
|  | Режим ускорения и замедления, 3 фазы | Наличие |  |
|  | Программируемый режим, 12 интервалов | Наличие |  |
|  | Прерывистый режим, 2 фазы | Наличие |  |
|  | Защита параметров | Наличие |  |
|  | Защита от свободного потока | Наличие |  |
|  | Автоматическая загрузка и выгрузка шприца | Наличие |  |
|  | Окклюзионное давление в диапазоне, ммHg | С полным покрытием диапазона от 75 до 900 |  |
|  | Функция «Антиболюс» | Наличие |  |
|  | Сигнализация оптическая и звуковая | Наличие |  |
|  | Индикаторы тревоги | Наличие |  |
|  | Причины тревоги: Батарея разряжается, батарея разряжена; окклюзия; флакон (почти) пуст; ошибка установки шприца; контроль дозы; объем введен; время истекло | Наличие |  |
|  | Общие характеристики насосов: |  |  |
|  | Напряжение сети, В | 220 |  |
|  | Частота сети, Гц | 50 |  |
|  | Низковольтный источник постоянного тока, В | 12 |  |
|  | Работа от аккумулятора перистальтического насоса при скорости 125 мл/ч, часов | Не менее 4 |  |
|  | Работа от аккумулятора шприцевого насоса при скорости 25 мл/ч, часов | Не менее 8 |  |
|  | Зарядка аккумулятора, часов | Не более 6 |  |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 19 | Электрический паровой стерилизатор | 4 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| Технические требования |  |  |
|  | Стерилизация паровым методом небулайзеров, бутылочек | Наличие |
|  | Время стерилизации, минут | Не более 10 |
|  | Вместимость: бутылочек объёмом 330 мл, шт. | Не менее 6 |
|  | Функция автоматического отключения | Наличие |
|  | Стерильность при закрытой крышке, часов | Не менее 24 |
|  | Потребляемая мощность, кВт | Не более 0,7 |
|  | Напряжение питания 220 В/50 Гц | Наличие |
|  | Масса, кг | Не более 2 |
|  | Размеры,Ш х Гх В, см | Не более 35 х 16 х 30 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 20 | Потолочная консоль для палат интенсивной терапии | 6 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| 1. | Модуль рассчитан на 1 место и представляет собой подвесной потолочный блок, к которому подведен кислород, сжатый воздух, вакуум, разъем RJ 45, розетки с защитным заземлением и отдельные заземляющие разъемы. | Соответствие |
| 1.1 | Консольный блок: | Наличие |
| 1.1.1 | - Материал корпуса консоли | Двухсекционный алюминиевый профиль |
| 1.1.2 | - Корпус консоли стойкий к дезинфектантом | Соответствие |
| 1.1.3 | - Комплект крепежной арматуры, для потолочного крепления консоли, включая две несущие стойки с закладными элементами | Наличие |
| 1.1.4 | - Линии медгазов и электропроводки внутри консоли имеют отдельные каналы подводки. Подготовленные внутренние трубопроводы для подачи газа каждого типа, соединены с газовыми разъемами, промаркированы в соответствии с типом газа, подводимым по трубопроводу. | Наличие |
| 1.1.5 | - Декоративный короб, закрывающий потолочное крепление, с возможностью демонтажа для сервисного доступа к узлам подключения электропитания и медицинских газов | Наличие |
| 1.1.6 | - Вертикальный консольный блок, шт | Не менее 1 |
| 1.1.7 | - Длина консольного блока, мм | не менее 2000 |
| 1.1.8 | - Глубина консольного блока, мм | не менее 80 |
| 1.1.9 | - Высота консольного блока, мм | не менее 250 |
| 1.1.10 | - Максимально возможная нагрузка на один модуль, включая оборудование консоли и внешнее лечебное оборудование, кг | не менее 100 |
| 1.1.11 | - В состав консоли входит комплект крепежных элементов | Наличие |
| 1.1.12 | - Направляющие рельсы для размещения навесного оборудования, шт. | Не менее 2 |
| 1.1.12.1 | - Габариты рельсов для размещения для размещения навесного оборудования, мм | не менее 2000х30х10 |
| 1.1.12.2 | - Травмобезопасность | Отсутствие острых кромок, концы рельсов защищены колпачками |
| 1.2 | Электророзетки: | Наличие |
| 1.2.1 | - Количество электрических розеток, шт. | Не менее 12 |
| 1.2.2 | - Клеммы для подключения линий электричества 220 В, 20 А | Наличие |
| 1.2.3 | - Универсальные заземляющие клеммы | Наличие |
| 1.2.4 | - Универсальный разъем RJ 45 для информационных сигналов, шт. | Не менее 2 |
| 1.3 | Клапаны медгазов: | Наличие |
| 1.3.1 | - Разборный клапан из цветного металла с маркировочным кольцом и идентификационным замком на каждый тип газа и буквенным обозначением со встроенным сервисным запорным устройством, соответствие стандарту DIN 13260-2 | Соответствие |
| 1.3.2 | - Пропускная способность, при величине входного давления 0,4 МПа, л/мин | Не менее 40 |
| 1.3.3 | - Пропускная способность для клапанов вакуума при величине разряжения на входе минус 50 кПа, л/мин. | Не менее 10 |
| 1.3.6 | - Клапан кислорода (O2) (Кислород, стандарта DIN), шт. | Не менее 2 |
| 1.3.7 | - Клапан вакуума (VAC) (Вакуум, стандарта DIN), шт. | Не менее 2 |
| 1.3.8 | - Клапан (Air) (Сжатый воздух, стандарта DIN), шт. | Не менее 1 |
| 1.3.9 | - Устройство для увлажнения кислорода | Наличие |
| 1.3.9.1 | - Относительная влажность кислорода на выходе из увлажнителя, % | не менее 85 |
| 1.3.9.2 | -Рабочий объем банки увлажнителя для жидкости, мл | не менее 500 |
| 1.3.9.3 | -Максимальное рабочее давление, кПа | 3 |
| 1.3.9.4 | -Расходомер (флоуметр), показывающий, поплавкового типа | Наличие |
| 1.3.9.5 | -Соединение емкости для воды и расходомера разъемное, резьбового типа. | Наличие |
| 1.3.9.6 | -Возможность регулирования потока кислорода, л/мин | С полным покрытием диапазона от 1 до 20 |
| 1.3.9.7 | -Масса увлажнителя в полном комплекте поставки, кг | Не более 2 |
| 1.3.9.8 | -Габаритные размеры увлажнителя без шланга, мм | не более 110х110х440 |
| 1.3.9.9 | -Материал банки | Прозрачный, небьющийся поликарбонат |
| 1.3.9.10 | -Материал крышки | Небьющийся АБС-поликарбонат |
| 1.3.9.11 | -Защитный клапан, предохраняющий от избыточного давления | Наличие |
| 1.3.9.12 | -Материал выходного порта | полипропилен |
| 1.3.9.13 | -Выходной порт крышки подходит для коннекторов от любых интубационных трубок | Соответствие |
| 1.3.9.14 | -Цена деления шкалы объема, мл | не более 50 |
| 1.3.9.15 | -Возможность химической стерилизации | Наличие |
| 1.3.9.16 | -Подключение к клапанной системе кислородной штекером стандарта DIN с помощью армированного шланга со штекером | Наличие |
| 1.3.9.17 | -Корзина со струбциной, для крепления увлажнителя на рельс | Наличие |
| 1.3.9.18 | -Габаритные размеры корзины, мм | Не менее 130х100х110 |
| 1.3.9.19 | -Материал изготовления корзины | Стальная проволока |
| 1.3.9.20 | -Покрытие | Гальваническое покрытие (никель не менее Н9) |
| 1.3.9.21 | -Материалы покрытия всех частей штатива корзины должны быть устойчивы к дезинфекции и обработке | Соответствие |
| 1.3.9.22 | -Вес, г | Не более 200 |
| 1.3.9.23 | -Наличие струбцины для крепления на технологический рельс | Соответствие |
| 1.3.10 | - Регулятор вакуума | Наличие |
| 1.3.10.1 | -Диапазон регулирования глубины вакуума, МПа | С полным покрытием диапазона от (-0,08) до (-0,01) |
| 1.3.10.2 | -Производительность регулятора при вакууме -0,08 МПа достигает, л/мин | не менее 30 |
| 1.3.10.3 | -Возможность прямого подключения к клапанной системе стандарта DIN | Наличие |
| 1.3.10.4 | -Манометр показывающего типа со шкалой, МПа | С полным покрытием диапазона от 0 до (-0,1) |
| 1.3.10.5 | -Дополнительная точная регулировка разрежения | Наличие |
| 1.3.10.6 | -Возможность химической стерилизации | Наличие |
| 1.3.10.7 | -Габаритные размеры, мм | не более 115х90х70 |
| 1.3.11 | - Контейнер-сборник с крышкой. Оснащен предохранительным клапаном, препятствующим попаданию абсорбируемых масс в магистраль. Комплектация: емкость; крышка; корзинка сетчатая (крепление на рельс); комплект силиконовых шлангов, шт | Не менее 2 |
| 1.3.11.1 | -Материал контейнера-сборника | Прозрачный, ударопрочный |
| 1.3.11.2 | -Деление шкалы контейнера-сборника, мл | Не более 50 |
| 1.3.11.3 | -Объем контейнера-сборника, л | Не менее 2,5 |
| 1.3.11.4 | -Возможность химической стерилизации контейнера-сборника | Наличие |
| 1.3.11.5 | -Наличие на крышке присоединительных штуцеров для присоединения шлангов с маркировкой направления потока | Наличие |
| 1.3.11.6 | -Габаритные размеры корзины под контейнер-сборник | не менее 160х150 |
| 1.3.11.7 | -Материал изготовления | Стальная проволока |
| 1.3.11.8 | -Покрытие | Гальваническое покрытие (никель не менее Н9) |
| 1.3.11.9 | -Материалы покрытия всех частей корзины должны быть устойчивы к дезинфекции и обработке | Соответствие |
| 1.3.11.10 | -Вес, г | Не более 500 |
| 1.3.11.11 | -Гарантийное и сервисное обслуживание контейнера-сборника и корзины, лет | Не менее 1 от даты ввода в эксплуатацию |
| 1.3.11.12 | -Регистрационное удостоверение Минздрава России на контейнер-сборник и корзины | Наличие |
| 1.3.11.13 | -Сертификат соответствия Госстандарта России на контейнер-сборник и корзину | Наличие |
| 1.3.12 | - Тубус для катетеров | Наличие |
| 1.4 | Подвесной модуль полок для размещения оборудования, шт. | Не менее 1 |
| 1.4.1 | -Системы перемещения позволяет разместить различное оборудование | Соответствие |
| 1.4.2 | -Полки могут линейно перемещаться вдоль консоли, а также поворачиваться на 360º вокруг оси своего подвеса и устанавливать полки на нужную пользователю высоту | Соответствие |
| 1.4.3 | -Габаритные размеры системы (ДхШ), мм | не менее 600х620 |
| 1.4.4 | -Количество полок в системе, шт. | не менее 2 |
| 1.4.5 | -Габариты полки без ящика, мм | не более 620х324х24 |
| 1.4.6 | -Приборная полка с ящиком, шт. | не менее 1 |
| 1.4.7 | -Габариты приборной полки с ящиком, мм | Не более 620х324х150 |
| 1.4.8 | -Максимальная нагрузка на полки, кг | не более 20 |
| 1.4.9 | -Рельс для крепления навесного оборудования, шт. | не менее 4 |
| 1.4.10 | -Габариты рельсов для крепления навесного оборудования (длина - ширина - толщина ), мм | не менее 200х30х10 |
| 1.4.11 | -Травмобезопасность | Отсутствие острых кромок, концы рельсов защищены колпачками |
| 1.4.12 | -Материал должен быть устойчив к дезинфекции и обработке | Соответствие |
| 1.5. | -Капельница навесная с возможностью регулировки высоты положения, шт. | не менее 2 |
| 1.5.1 | -Габаритные размеры, мм | Не менее 1200х700х200 |
| 1.5.2 | -Наличие крепления на технологический рельс с возможностью свободного перемещения | Наличие |
| 1.5.3 | -Вес, кг | Не более 2 |
| 1.5.4 | -Максимальная нагрузка на «Капельницу навесную, с регулировкой высоты положения», кг | Не менее 4 |
| 1.5.5 | -Материалы покрытия всех частей полки должны быть устойчивы к дезинфекции и обработке | Соответствие |
| 1.5.6 | -Наличие кронштейнов для крепления ёмкостей для инфузионных растворов, шт. | не менее 2 |
| 1.6 | -Штанга для инфузоматов, шт. | Не менее 2 |
| 1.7 | - Лампа с изменяемой геометрией (светодиодная), шт. | Наличие |
| 1.7.1 | -Наличие крепления на технологический рельс с возможностью свободного перемещения | Наличие |
| 1.7.2 | -Кронштейн с изменяемой геометрией | Наличие |
| 1.7.3 | -Электропитание | 220В, 50Гц |
| 1.7.4 | -Требования по электробезопасности | Класс защиты I тип В. |
| 1.7.5 | -Материалы покрытия всех частей светильника должны быть устойчивы к дезинфекции и обработке | Соответствие |
| 2 | 2. Дополнительное оборудование |  |
| 2.1 | Адаптер для подключения к O2, DIN, шт. | Не менее 2 |
| 2.1.1 | Адаптер подключения к сжатому воздуху, DIN, шт. | Не менее 2 |
| 2.1.2 | Адаптер подключения к вакууму, DIN, шт. | Не менее 1 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 21 | Система длительного холтеровского мониторинга ЭКГ (электрокардиограммы) и АД (артериального давления) | 1 |
| №п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значение параметров |
| 1. | Анализ данных длительного холтеровского мониторинга ЭКГ | Наличие |
| 1.1 | База всех холтеровских регистраций с информацией о регистрации и ее статусе | Наличие |
| 1.2 | Ввод данных пациента как до, так и после переноса записи из регистратора в программу | Наличие |
| 1.3 | Редактирование данных пациента после считывания записи с регистратора | Наличие |
| 1.4 | Стандартный анализ аритмий с построением трендов и таблиц | Наличие |
| 1.5 | Стандартный анализ изменений уровня и наклона сегмента ST с построением трендов и таблиц | Наличие |
| 1.6 | Анализ вариабельности ритма сердца по временным параметрам | Наличие |
| 1.7 | Автоматическая оценка комплексов QRS с последующим формированием шаблонов | Наличие |
| 1.8 | Ссылка с тренда ST на фрагмент ЭКГ в одном окне | Наличие |
| 1.9 | Просмотр полной суточной записи ЭКГ | Наличие |
| 1.10 | Возможность удаления фрагментов записи ЭКГ | Наличие |
| 1.11 | Редактирование отдельных комплексов, участков записи, и классов подобных комплексов, собранных в шаблоны | Наличие |
| 1.12 | Цветовая маркировка ЭКГ-комплексов (нормальные сокращения, желудочковые экстрасистолы, наджелудочковые экстрасистолы, импульсы кардиостимулятора, артефакты, калибровочные импульсы) | Наличие |
| 1.13 | Реанализ записи с измененными параметрами | Наличие |
| 1.14 | Измерение ЭКГ на экране (автоматический измеритель) | Наличие |
| 1.15 | Воспроизведение информации, записанной на встроенный диктофон | Наличие |
| 1.16 | Возможность редактирования трендов | Наличие |
| 1.17 | Построение гистограммы | Наличие |
| 1.18 | Построение дифференциальной гистограммы | Наличие |
| 1.19 | Построение тахограммы | Наличие |
| 1.20 | Анализ работы имплантированного электрокардиостимулятора | Наличие |
| 1.21 | Анализ многодневной записи | Наличие |
| 1.22 | Русифицированное программное обеспечение | Наличие |
| 1.23 | Возможность при необходимости изменить язык программного обеспечения на английский и немецкий языки | Наличие |
| 1.24 | Формирование отчета в формате PDF | Наличие |
| 1.25 | Выбор параметров отчета | Наличие |
| 1.26 | Полная распечатка всей ЭКГ | Наличие |
| 2. | Анализ данных суточного мониторинга АД | наличие |
| 2.1 | Наглядное представление результатов в виде таблиц, графиков и гистограмм | Наличие |
| 2.2 | Настройка интерфейса программы по желанию пользователя (размер, форма, содержание окон) | Наличие |
| 2.3 | Русифицированное программное обеспечение | Наличие |
| 2.4 | Возможность при необходимости изменить язык программного обеспечения на английский и немецкий языки | Наличие |
| 2.5 | Редактирование данных пациента, результатов, графиков и комментариев | Наличие |
| 2.6 | Распечатка дневника пациента с автоматическим внесением данных пациента | Наличие |
| 2.7 | Расчет основных статистических показателей мониторинга АД: усредненные значения САД, ДАД, СрАД, ЧСС за сутки, день, ночь, суточный индекс, нагрузка давлением, вариабельность АД, пульсовое АД | Наличие |
| 2.8 | Автоматическая классификация суточного профиля АД | Наличие |
| 2.9 | Возможность исключения ошибочных измерений из анализа с автоматической коррекцией всех результатов анализа | Наличие |
| 2.10 | Возможность включения в анализ измерений, ошибочно исключенных ранее | Наличие |
| 2.11 | Свободное формирование заключительного отчета: врачебное заключение на русском языке, выбор представления гистограмм (процентное, численное), графиков (их цвет и количество) | Наличие |
| 2.12 | Использования акронимов: их создание и редактирование | Наличие |
| 2.13 | Возможность настройки цветовой гаммы представления результатов мониторинга | Наличие |
| 2.14 | Сохранение результатов измерений в формате Microsoft Excel с целью расширенного математического и статистического анализа | Наличие |
| 2.15 | Сохранение данных регистрации в формате PDF | Наличие |
| 2.16 | Ведение единой базы данных регистраций ЭКГ и АД | Наличие |
| 3. | Носимый регистратор ЭКГ | 1 шт. |
| 3.1 | Регистратор ЭКГ, предназначенный для непрерывной записи данных в амбулаторных и стационарных условиях | Наличие |
| 3.2 | Принцип действия регистраторов ЭКГ основан на непрерывном не инвазивном измерении биоэлектрических потенциалов сердца посредством накладываемых на кожу электродов с последующим усилением, обработкой и одновременной регистрацией кардиосигналов по не менее | 3 канала |
| 3.3 | Длительность регистрации ЭКГ, ч | не менее 48 |
| 3.4 | Сохранение данных на съемной SD-карте памяти | Наличие |
| 3.5 | Возможность использования различных SD карт | Наличие |
| 3.6 | Количество регистрируемых отведений | не менее 3 |
| 3.7 | Жидкокристаллический цветной дисплей | Наличие |
| 3.7.1 | Диагональ, мм | не менее 35 |
| 3.8 | защита от влаги | не менее IPX4 |
| 3.9 | Встроенный в регистратор диктофон | Наличие |
| 3.10 | Детекция кардиостимулятора | Наличие |
| 3.11 | Ввод событий во время записи с помощью выбора иконок-маркеров событий: движение, сон, покой | Наличие |
| 3.12 | Проверка качества ЭКГ сигнала по всем 3-м каналам на дисплее монитора без подключения к ПК | Наличие |
| 3.13 | Выбор продолжительности регистрации 8, 12, 24, 48, 72 часа | Наличие |
| 3.14 | Ввод событий во время записи | Наличие |
| 3.15 | Частота оцифровки ЭКГ сигнала, Гц | не менее 1 000 |
| 3.16 | Разрешение, бит | не менее 12 |
| 3.17 | Питание от батареи, шт. | не более 1 |
| 3.18 | Работа от перезаряжаемых батарей | Наличие |
| 3.19 | Распознавание импульсов пейсмекера, автономно на каждом из каналов регистрации | Наличие |
| 3.20 | Диапазон измерения входных напряжений, мВ | С полным покрытием диапазона от 0,05 до 10 |
| 3.21 | Предел допускаемой погрешности измерения напряжения в диапазоне от 0,1 до 0,5 мВ, % | не более ± 10 % |
| 3.22 | Предел допускаемой погрешности измерения напряжения в диапазоне от 0,5 до 10,0 мВ, % | не более ± 5 % |
| 3.23 | Диапазон измерения частоты сердечных сокращений (ЧСС), 1/мин | С полным покрытием диапазона от 30 до 240 |
| 3.24 | Коэффициент подавления синфазной помехи, дБ | не менее 100 |
| 3.25 | Уровень внутренних шумов в каналах ЭКГ, приведенных к входу, мкВ | не более 20 |
| 3.26 | Входной импеданс, МОм | не менее 50 |
| 3.27 | Вес с батареей, гр | не более 120 |
| 3.28 | Размеры, мм | не более 60 х 100 х 25 |
| 4. | Носимый регистратор АД | Не менее 5 |
| 4.1 | Два метода измерения: аускультативный и осциллометрический | Наличие |
| 4.2 | Длительность мониторинга, ч | не менее 48 |
| 4.3 | Количество измерений за период мониторинга | не менее 400 |
| 4.4 | Диапазон измерений АД, мм рт.ст. | С полным покрытием диапазона от 30 до 300 |
| 4.5 | Точность измерений АД, мм рт.ст. | не менее 3 |
| 4.6 | Диапазон измерений пульса , уд. в мин. | С полным покрытием диапазона от 25 до 200 |
| 4.7 | Встроенный в регистратор диктофон | Наличие |
| 4.8 | Возможность свободного программирования и сохранения индивидуальных программ измерений | Наличие |
| 4.9 | Установка интервалов измерений, мин | С полным покрытием диапазона от 5 до 90 |
| 4.10 | Дисплей | Наличие |
| 4.10.1 | диагональ, мм | Не менее 40 |
| 4.10.2 | подсветка экрана | Наличие |
| 4.10.3 | отображение статуса регистрации, заряда батареи, даты | Наличие |
| 4.10.4 | визуализация результатов измерений в процессе исследования | Наличие |
| 4.10.5 | просмотр результатов всех измерений на дисплее регистратора по завершении мониторирования | Наличие |
| 4.11 | Ввод данных пациента, программирование длительности и режима работы регистратора и запуск регистрации в автономном режиме | Наличие |
| 4.12 | Ввод данных пациента, программирование длительности и режима работы регистратора и запуск регистрации через установленную на ПК программу | Наличие |
| 4.13 | Внеплановый запуск измерения | Наличие |
| 4.14 | Экстренное прерывание измерения | Наличие |
| 4.15 | Выбор установок в регистраторе для взрослых , детей | Наличие |
| 4.16 | Питание от аккумуляторов, шт. | не более 2 |
| 4.17 | Связь с ПК через USB порт | Наличие |
| 4.18 | Ступенчатое стравливание воздуха из манжеты | Наличие |
| 4.19 | Ручной выбор скорости стравливания воздуха из манжеты | Наличие |
| 4.20 | Автоматическое определение скорости стравливания воздуха из манжеты | Наличие |
| 4.21 | Сохранение данных в формате PDF, Excel | Наличие |
| 4.22 | Вес с аккумуляторами, гр | не более 200 |
| 4.23 | Размер, мм | не более 105 х 70 х 30 |
| 4 | Рабочая станция | Наличие |
| 4.1 | Оперативная память, Гб | не менее 8 |
| 4.2 | Жесткий, Гб | не менее 500 |
| 4.3 | Архивирующее устройство | CD и/или DVD RW |
| 4.4 | Цветной монитор | Наличие |
| 4.5 | Диагональ, дюймов | не менее 24 |
| 4.6 | Лазерный принтер | Наличие |
| 4.7 | Компьютерный манипулятор типа "мышь" | Наличие |
| 4.8 | Клавиатура | Наличие |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 22 | Дефибриллятор-монитор | 9 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| Технические требования |  |  |
|  | Бифазная форма дефибрилляционного импульса | Наличие |
|  | Максимальная энергия дефибрилляционного разряда в ручном режиме, Дж | не менее 200 |
|  | Максимальная энергия дефибрилляционного разряда в полуавтоматическом режиме, Дж | не менее 200 |
|  | Количество энергетических установочных уровней доз энергии разряда, уровней | не менее 18 |
|  | Время набора энергии заряда до 200 Дж, сек | не более 7 |
|  | Габариты аппарата: |  |
|  | Высота, см | не более 33 |
|  | Ширина, см | не более 27 |
|  | Глубина, см | не более 36 |
|  | Вес с батареей, кг | не более 5,6 |
|  | Индикация на мониторе набранной энергии разряда | Наличие |
|  | Функция самотестирования блока дефибриллятора | Наличие |
|  | Самотестирование при включении | Наличие |
|  | Периодическое самотестирование при включенном приборе | Наличие |
|  | Режимы работы дефибриллятора |  |
|  | Ручной асинхронный | Наличие |
|  | Ручной синхронизированный с R -зубцом ЭКГ пациента | Наличие |
|  | Полуавтоматический с анализом ритма на предмет наличия жизнеугрожающих аритмий, требующих проведения дефибрилляции (ФЖ и ЖТ без пульса) | Наличие |
|  | Голосовые подсказки на русском языке при работе в полуавтоматическом режиме | Наличие |
|  | Встроенный ЭКГ- мониторинг | Наличие |
|  | Количество ЭКГ отведений | не менее 3 |
|  | Масштаб кривой ЭКГ : |  |
|  | Нижний предел, см/мВ | не более 0,3 |
|  | Верхний предел, см/мВ | не менее 5,5 |
|  | Автономное мониторирование ЭКГ от аккумулятора, мин. | не менее 240 |
|  | Мониторинг ЧСС, минимальное значение, уд./мин | не более 30 |
|  | Мониторинг ЧСС, максимальное значение, уд./мин | не менее 300 |
|  | Настройки тревог частоты сердечных сокращений (ЧСС) | Наличие |
|  | Режим кардиостимуляции (водитель ритма) | наличие |
|  | Тип кардиостимуляции | Неинвазивная кардиостимуляция |
|  | Форма волны энергии | Монофазный прямоугольник |
|  | Режимы кардиостимуляции - по необходимости | Наличие |
|  | Режимы кардиостимуляции - непрерывный | Наличие |
|  | Диапазон регулировка амплитуды силы тока при стимуляции, мА | С полным покрытием диапазона от 5 до 200 |
|  | Длительность импульса, мс | Не менее 20 |
|  | Диапазон регулировок частоты кардиостимуляции, уд./мин | С полным покрытием диапазона от 30 до 180 |
|  | Диапазон импеданса, при котором возможна кардиостимуляция, Ом | С полным покрытием диапазона от 25 до 175 |
|  | Пульсоксиметрия | наличие |
|  | Диапазон измерения частоты пульса, Уд/мин | С полным покрытием диапазона от 20 до 250 |
|  | Диапазон измерения сатурации кислорода, % | С полным покрытием диапазона от 70 до 100 |
|  | Перфузия, % | Не более 0,2 |
|  | Настройки тревог SpO2 | Наличие |
|  | Интервал обновления изображения на экране, сек | Не более 6 |
|  | Система неинвазивного измерения артериального давления (НИАД) | наличие |
|  | Категории пациентов: Взрослые, Дети, Новорожденные | наличие |
|  | Метод измерения Осциллометрический | наличие |
|  | Режим измерения - ручной | наличие |
|  | Режим измерения - автоматический | наличие |
|  | Интервалы времени измерения в автоматическом режиме на выбор, минут | 1, 3, 5, 10, 15, 30, 60, 120 |
|  | Значения, отображаемые на экране: -Систолическое артериальное давление, диастолическое артериальное давление, - среднее артериальное давление, - настройки тревог | наличие |
|  | Величина погрешности для измерения давления, мм рт.ст. | Не более 3 |
|  | Диапазон измерений систолического давления у взрослых, мм рт.ст. | С полным покрытием диапазона от 40 до 260 |
|  | Диапазон измерений систолического давления у детей, мм рт.ст. | С полным покрытием диапазона от 40 до 160 |
|  | Диапазон измерений систолического давления у новорождённых, мм рт.ст. | С полным покрытием диапазона от 20 до 130 |
|  | Диапазон измерений диастолического давления у взрослых, мм рт.ст. | С полным покрытием диапазона от 20 до 200 |
|  | Диапазон измерений диастолического давления у детей, мм рт.ст. | С полным покрытием диапазона от 20 до 120 |
|  | Диапазон измерений диастолического давления у новорождённых, мм рт.ст. | С полным покрытием диапазона от 20 до 100 |
|  | Жидкокристаллический дисплей | Наличие |
|  | Размер дисплея (Ш*В) , мм | не менее 150 х 90 |
|  | Встроенный принтер | Наличие |
|  | Ширина распечатки принтера, мм | не менее 48 |
|  | Сетевое питание | Наличие |
|  | Аккумуляторное питание | Наличие |
|  | Встроенное зарядное устройство для аккумулятора | Наличие |
|  | Расположение терапевтического порта на передней или верхней панели дефибриллятора | Наличие |
|  | Расположение разъема ЭКГ на передней или верхней панели дефибриллятора | Наличие |
|  | Расположение выделенной кнопки для распечатки итогового отчета на передней панели дефибриллятора | Наличие |
|  | Выделенная кнопка для введения протокола лечения пациента (события) | Наличие |
|  | Хранение и передача данных |  |
|  | Внешняя карта памяти для сохранения произошедших событий и данных ЭКГ | Наличие |
|  | Канал передачи данных по протоколу Bluetooth для передача данных ЭКГ на внешнее устройство для хранения и расшифровки данных | Наличие |
|  | Диапазон рабочей температуры, минимальное значение, °С | не более 5 |
|  | Диапазон рабочей температуры, максимальное значение, °С | не менее 40 |
|  | Комплектация |  |
|  | ЭКГ-кабель пациента на 3 отведения, шт. | не менее 1 |
|  | Аккумулятор, шт. | не менее 1 |
|  | Электроды дефибрилляционные утюжковые («взрослые-детские»), комплект | не менее 1 |
|  | Электроды многофункциональные клеящиеся одноразовые взрослые для дефибрилляции, кардиостимуляции и мониторирования ЭКГ, одноразовые взрослые, пара | не менее 1 |
|  | Одноразовые ЭКГ электроды, упак. | Не менее 1 |
|  | Датчик пульсоксиметрии, шт. | Не менее 1 |
|  | Манжета НИАД, шт. | Не менее 1 |
|  | Карта памяти, шт. | Не менее1 |
|  | Термобумага для регистрации данных, шт. | Не менее 1 |
|  | Токопроводящий гель для дефибрилляции, жидкий, шт. | Не менее 1 |

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не ранее 2018 года выпуска.

Требования к упаковке - должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, погрузке, выгрузке.

Цена контракта включает в себя – стоимость Товара, расходы на уплату налогов, таможенные сборы, иные обязательные платежи, упаковку, затраты по хранению, оформлению соответствующих документов, доставку до объекта, разгрузку, сборку, крепление, расстановку и ввод в эксплуатацию в помещениях согласно проектному плану, утилизацию упаковочного материала, расходы на обслуживание товара в гарантийный срок, предпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудовании, инструктаж технического персонала Заказчика техническому обслуживанию по регламентам производителя оборудования, а также иные подобные расходы.

Предлагаемое к поставке оборудование должно иметь регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

Гарантийный срок – не менее 12 месяцев со дня ввода Объекта в эксплуатацию и не менее, чем срок действия гарантии производителя поставляемого товара. Поставщик предоставляет гарантию производителя на товар сроком не менее 12 месяцев;

Объем гарантий – в случае обнаружения недостатков Товара, Поставщик обязуется безвозмездно устранить недостатки или произвести замену на аналогичный Товар не позднее, чем через 10 календарных дней с момента получения претензии Заказчика. В случае невозможности