| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| «27_»11_2017 г. №б/н На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

### КГБУЗ «Краевая клиническая больница» просит направить коммерческое предложение на право поставки лабораторного оборудования:

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Микроскоп тринокулярный Микмед-6 вариант 7 | 1 шт. |

| № | Наименование параметра | Наличие функции или требуемая величина параметра |
| --- | --- | --- |
| Технические и функциональные характеристики |  |  |
| 1 | Методы исследования | Светлое поле, фазовый контраст*, темное поле*, в поляризованных лучах*, визуализация и компьютерный анализ на основе цифровой камеры высокого разрешения с адаптером C- mount* |
| 2 | Увеличение, крат | 40 - 1000 (1500 - с окулярами 15х*) |
| 3 | Насадка | Тринокулярная |
| 4 | Бинокулярный тубус | по Зидентопфу |
| 5 | Наклон окулярных тубусов | 30 град. |
| 6 | Регулировка межзрачкового расстояния | От 47 до 75 мм |
| 7 | Изменение положения высоты выходных зрачков | Возможность работы в очках |
| 8 | Вращение насадки в горизонтальной плоскости | 360 |
| 9 | Параллельность лучей, выходящих из окуляров насадки для наблюдения при любом межзрачковом расстоянии, в направлениях: Вертикальном - расхождение не более, мин Горизонтальном - схождение не более, мин расхождение не более, мин (Обеспечение требований стандарта ISO 13485) | + 15 20 60 |
| 10 | Методы исследования | Светлое поле, фазовый контраст, темное поле, в поляризованных лучах, визуализация и компьютерный анализ на основе цифровой камеры высокого разрешения с адаптером C- mount |
| 11 | Револьвер | 5-гнездный |
| 12 | Объективы - планахроматы (тубус на бесконечность): | 4х/0,10 |
|  |  | 10х/0,25 |
|  |  | 20х/0,45 |
|  |  | 40х/0,65 |
|  |  | 100х/1,25 OIL |
| 13 | Освещение - встроенное по Келлеру | Центрируемая и фокусируемая ирисовая полевая диафрагма |
| 14 | Окуляры широкопольные центрированные с диоптрийным механизмом и наглазниками | 10х/22; |
| 15 | Линейное поле в пространстве изображений, не менее | 22 мм |
| 16 | Предметный столик | Двухкоординатный с препаратоводителем, с возможностью установки двух препаратов одновременно. Диапазон перемещения 78х54мм. |
| 17 | Конденсор светлого поля с ирисовой апертурной диафрагмой | числовая апертура 1, 25 |
| 18 | Коллектор | Съёмный блок узла коллектора, выдвигающийся вперёд по направляющим салазкам, обеспечивающий оптимальный тепловой режим и удобную безопасную замену лампы |
| 19 | Габаритные размеры микроскопа, мм | 240х260х420 |
| 20 | Масса, кг | 10 |
| 21 | Источник света | светодиод |
| 22 | Дополнительный окуляр | 10x/18 со шкалой (D 23.2 мм) |
| 23 | Дополнительный объектив для микроскопа | 40х/0,65 SP |

Цена должна быть указана в рублях с учетом доставки  до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 30.11.2017 г. в 16.00 по местному времени.

Исполнитель:

Начальник отдела по сервисному обслуживанию оборудования Егоров К.П., тел. (391) 220-02-91