| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3-а, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 E-mail: kkb@medgorod.ru Http:\\ www.medgorod.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 08.06.2018 г. №.374-18 На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

КГБУЗ «Краевая клиническая больница» просит Вас направить коммерческое предложение на поставку оборудования для оснащения строящегося объекта – «Реконструкция КГБУЗ "Краевая клиническая больница", г. Красноярск»:

| № позиции | Наименование объекта закупки | Страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, рублей | Стоимость, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль многопараметрический измерительный с принадлежностями |  | К-кт | 8 |  |  |
| 2 | Монитор пациента |  | К-кт | 10 |  |  |
| 3 | Флюороскопическая система с принадлежностями |  | К-кт | 1 |  |  |
| 4 | Аппарат рентгенографический палатный передвижной разборный портативный |  | К-кт | 3 |  |  |
| 5 | Ультразвуковая портативная допплеровская система |  | К-кт | 1 |  |  |
| 6 | Монитор пациента многофункциональный |  | К-кт | 6 |  |  |
| 7 | Стойка эндоскопическая (2 комплекта) |  | К-кт | 1 |  |  |
| 8 | Аппарат хирургический для травматологии и комбустиологии с принадлежностями |  | К-кт | 5 |  |  |
| 9 | Устройство для экспресс-приготовления стерильных промывных растворов и подачи их к операционному полю |  | К-кт | 1 |  |  |
| 10 | Контрпульсатор внутриаортальный баллонный |  | К-кт | 1 |  |  |
| 11 | Инфузионные станции с тремя шприцевыми и одним перистальтическим насосом, с модулем передачи данных, крепление станции на мобильной стойке |  | К-кт | 9 |  |  |
| 12 | Инфузионные станции с тремя шприцевыми и одним перистальтическим насосом, с модулем передачи данных, крепление станции на консоль |  | К-кт | 25 |  |  |
| 13 | Противопролежневая система |  | Шт | 30 |  |  |
| 14 | Насос для энтерального питания |  | К-кт | 17 |  |  |
| 15 | Комплект электрохирургического оборудования с принадлежностями |  | К-кт | 1 |  |  |
| 16 | Электрокоагулятор микроконтроллерный |  | К-кт | 3 |  |  |
| 17 | Аппарат хирургический для травматологии и ортопедии в варианте исполнения осциллирующая пила с принадлежностями |  | К-кт | 1 |  |  |
| 18 | Инфузионные станции с шестью шприцевыми и двумя перистальтическим насосами, с модулем передачи данных, крепление станции на консоли |  | К-кт | 10 |  |  |
| 19 | Электрический паровой стерилизатор |  | Шт. | 4 |  |  |
| 20 | Потолочная консоль для палат интенсивной терапии |  | К-кт | 6 |  |  |
| 21 | Система длительного холтеровского мониторинга ЭКГ/АД и обработки данных с принадлежностями: программно-аппаратное обеспечение с регистраторами, ноутбук 350х210х260 |  | Шт. | 1 |  |  |
| 22 | Дефибриллятор-монитор |  | Шт. | 9 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 1 | Модуль многопараметрический измерительный с принадлежностями | 8 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
|  | ЖК TFT дисплей | Наличие |
|  | Размер дисплея, дюйм | Не более 3,5 |
|  | Разрешение дисплея, точек | Не более: 320х240 |
|  | Время работы на встроенной батарее, часов | Не менее 3 |
|  | Работа в обычной и беспроводной сети | Наличие |
|  | Подключение к компьютеру | Наличие |
|  | Отображение графических каналов, штук | Не более 3 |
|  | Функция “большие цифры” | Наличие |
|  | Время работы трендов, часов | Не более 48 |
|  | Горизонтальный тренд, показывающий отклонения от сохраненной базовой линии (общую тенденцию параметра к изменению в ту или другую сторону) | Наличие |
|  | Преконфигурация в виде заданных профилей и областей применения | Наличие |
|  | Трехуровневая система тревог | Наличие |
|  | Возможность дооснащения ручкой переноски (не входит в базовую комплектацию) | Наличие |
|  | Отображение на дисплее монитора отведений ЭКГ в реальном времени с 5-ти электродного кабеля с реконструкцией или с 10 электродов одномоментно, штук | Не более 12 |
|  | Анализ аритмий | Наличие |
|  | Анализ сегмента ST до отведений, штук | Не более 12 |
|  | Картирование сегмента ST - графическое представление состояния ST-сегмента по 12 отведениям с отображением динамики изменений в виде 2-х многоосных круговых диаграмм | Наличие |
|  | Анализ сегментов QT и QTc | Наличие |
|  | Перенос информации с монитора на монитор с ее последующим воспроизведением | Наличие |
|  | Мониторирование основных параметров жизнедеятельности пациента, а именно – ЭКГ и Дыхание, SPO2 и Плетизмограмма пульса, неинвазивное артериальное давление, а также температура и инвазивное артериальное давление | Наличие |
|  | Комплект поставки |  |
|  | Многопараметрический модуль – монитор, штук | Не менее 1 |
|  | Датчик температуры наружный многоразовый, штук | Не менее 1 |
|  | Датчик пульсоксиметрический взрослый многоразовый | Не менее 1 |
|  | Устройство для крепления, штук | Не менее 1 |
|  | Батарея аккумуляторная, штук | Не менее 1 |
|  | Блок питания, штук | Не менее 1 |
|  | Кабель соединительный для многопараметрического измерительного модуля, штук | Не менее 1 |
|  | Магистральный ЭКГ кабель, штук | Не менее 1 |
|  | ЭКГ кабель с 5 электродами с зажимом, штук | Не менее 1 |
|  | ЭКГ электроды, штук | Не менее 300 |
|  | Трубка для манжет для неинвазивного измерения АД у взрослых, штук | Не менее 1 |
|  | Манжета для неинвазивного измерения АД у взрослых, штук | Не менее 1 |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 2 | Монитор пациента | 10 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
|  | Возрастная группа мониторируемых пациентов: взрослые и дети | Наличие |
|  | Конструкция: модульная | Наличие |
|  | Требования к дисплею: |  |
|  | интерфейс пользователя русскоязычный цветной графический интуитивный | Наличие |
|  | настраиваемые профили экранов | Наличие |
|  | размер дисплея по диагонали | Не менее 12 дюймов |
|  | число отображаемых динамических графиков (волн) | Не менее 6 |
|  | разрешение по горизонтали х по вертикали | Не менее 1024 х 768 пикселей |
|  | Требования к оповещению медицинского персонала о превышении допустимых пределов мониторируемых параметров (сигналов тревог): |  |
|  | уведомление пользователя о сигналах тревоги с помощью звуковых и световых индикаторов или экранных сообщений | Наличие |
|  | функция временного отключения сигнала тревоги | Наличие |
|  | количество типов световой и звуковой сигнализации по приоритету | Не менее 4 шт. |
|  | настройка границ сигналов тревог по каждому параметру | Наличие |
|  | автоматическая запись кривых (моментального снимка) мониторируемых параметров в высоком разрешении при возникновении сигнала тревоги с указанием времени и причины тревоги | Наличие |
|  | отображение сигналов тревог в виде списка с аннотацией и классификацией по приоритету и времени возникновения | Наличие |
|  | Требования к записи мониторируемых параметров: |  |
|  | запись всех мониторируемых параметров в виде табличных и графических трендов | Наличие |
|  | длительность записи трендов | Не менее 48 часов |
|  | Требования к перечню мониторируемых параметров: |  |
|  | пульсоксиметрия | Наличие |
|  | электрокардиограмма по 5 отведениям | Наличие |
|  | неинвазивное артериальное давление | Наличие |
|  | анализ частоты дыхания | Наличие |
|  | анализ частоты сердечных сокращений, частоты пульса | Наличие |
|  | Температура – 1 канал | Наличие |
|  | Инвазивное давление – 1 канал | Наличие |
|  | Капнография | Наличие |
|  | Требования к характеристикам мониторинга пульсоксиметрии: |  |
|  | Диапазон SpO2, | От 0 до 100% |
|  | Диапазон измерения периферического пульса по сигналу SpO2 | От 30 до 250 ударов в минуту |
|  | Точность измерений в диапазоне значений 70-100% SpO2 | Не более ±2 % |
|  | Требования к характеристикам мониторинга электрокардиограммы: |  |
|  | Количество мониторируемых отведений ЭКГ | Не менее 5 |
|  | Анализ ST- сегмента по всем доступным отведениям | Наличие |
|  | Числовой диапазон измерений ST сегмента | От (-9) до 9 мм |
|  | Требования к характеристикам мониторинга неинвазивного артериального давления: |  |
|  | Систолическое давление, диапазон измерений: |  |
|  | Взрослые | От 30 до 260 мм. рт. ст. |
|  | Дети | От 30 до 180 мм. рт. ст. |
|  | Диастолическое давление, диапазон измерений: |  |
|  | Взрослые | От 25 до 245 мм. рт. ст. |
|  | Дети | От 25 до 150 мм. рт. ст. |
|  | Среднее давление, диапазон измерений: |  |
|  | Взрослые | От 25 до 255 мм. рт. ст. |
|  | Дети, | От 25 до 160 мм. рт. ст. |
|  | Режимы измерения НИАД: однократное измерение, автоматическое измерение через заданные промежутки времени | Наличие |
|  | Диапазон настройки интервалов времени автоматического измерения НИАД | От 1 до 240 минут |
|  | Требования к характеристикам мониторинга частоты дыхания |  |
|  | Метод измерения частоты дыхания – измерение импеданса между электродами ЭКГ | Наличие |
|  | Диапазон измерения дыхания | От 4 до 120 вдох/мин |
|  | Сигнал тревоги при апноэ | Наличие |
|  | Требования к характеристикам мониторинга частоты сердечных сокращений |  |
|  | Диапазон измерений частоты, сердечных сокращений | От 30 до 250 1/мин |
|  | Требования к характеристикам мониторинга температуры тела: |  |
|  | Количество каналов измерения температуры | Не менее 1 |
|  | Диапазон измерения температуры тела | От 10 до 45 оС |
|  | Погрешность датчика температуры тела | Не более ± 0,1 % |
|  | Требования к характеристикам мониторинга инвазивного давления: |  |
|  | Диапазон измерений инвазивного давления | От (-25) до 320 мм. рт. ст. |
|  | Точность измерений инвазивного давления | Не более ±5 % |
|  | Маркеры измерения артериального давления, центрального венозного давления, давления в правом, левом предсердии, в правом желудочке, внутричерепного давления, давления в легочной артерии | Наличие |
|  | Требования к характеристикам мониторинга капнометрии |  |
|  | Диапазон измерения концентрации СО | От 0 до 150 мм. рт. ст. |
|  | Габаритные размеры (ВхШхГ) | Не более 41 x 37 x 22 см |
|  | Масса | Не более 10 кг |
|  | Время работы от встроенного источника питания | Не менее 120 минут |
|  | Комплект поставки: |  |
|  | Монитор пациента с многопараметрическим модулем (монитором пациента): ЭКГ, ЧСС, дыхание, SpO2, НИАД, температура | 1 шт. |
|  | Аккумулятор | Не менее 1 шт. |
|  | Эзофагеальный температурный датчик, многоразовый | Не менее 1 шт. |
|  | Многоразовый температурный накожный датчик | Не менее 1 шт. |
|  | Кабель на 5 отведений ЭКГ | Не менее 1 шт. |
|  | Электроды ЭКГ | Не менее 60 шт. |
|  | Пульсоксиметрический датчик для взрослых | Не менее 1 шт. |
|  | Трубка НИАД | Не менее 1 шт. |
|  | Манжета для измерения НИАД многоразовая для взрослых | Не менее 1 шт. |
|  | Капнографическое расширение и датчик для измерения капнографии или Модуль для измерения капнографии | Не менее 1 шт. |
|  | Адаптер для капнографии | Не менее 1 шт. |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 3 | Флюороскопическая система с принадлежностями | 1 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |
| 1.1 | Рентгенологическая визуализация высокого разрешения при операциях на кисти, предплечье, локтевом суставе, стопе | Наличие |
| 1.2 | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |
| 2. Технические и функциональные характеристики |  |  |
| 2.1 | Генератор | наличие |
| 2.1.1. | Диапазон изменения напряжения | От 40 до75 кВ |
| 2.1.2. | Диапазон регулировки анодного тока | От 20 до 100 мкА |
| 2.1.3. | Автоматическое и ручное управление | наличие |
| 2.2 | Рентгеновская трубка c фиксированным анодом | наличие |
| 2.2.1 | Размер фокального пятна | не более 45 микрон |
| 2.3 | Система позиционирования изоцентрической С-дуги, выполненная в виде трехзвенного держателя | наличие |
| 2.3.1 | Отклонение 1-го звена держателя относительно стойки аппарата в горизонтальной плоскости | наличие |
| 2.3.2 | Поворот 2-го звена держателя относительно 1-го в горизонтальной и вертикальной плоскостях | наличие |
| 2.3.3 | Поворот 3-го звена держателя с С-дугой относительно 2-го в горизонтальной плоскости | наличие |
| 2.3.4 | Соединение С-дуги с 3-м звеном держателя, обеспечивающее её поворот вокруг горизонтальной оси и орбитальное вращение в плоскости С-дуги | наличие |
| 2.3.5 | Суммарный поворот С-дуги вокруг горизонтальной оси не менее | 380 градусов |
| 2.3.6 | Суммарный поворот С-дуги вокруг вертикальной оси не менее | 320 градусов |
| 2.4 | Изоцентрическая С-дуга | наличие |
| 2.4.1 | Расстояние между источником излучения и приемником | не менее 36 см |
| 2.4.2 | Глубина | не менее 36 см |
| 2.4.3 | Орбитальное вращение | не менее 120 градусов |
| 2.4.4 | Вертикальное перемещение | не менее 58 см |
| 2.4.5 | Панель управления на С-дуге | наличие |
| 2.4.6 | Лазерный центратор | наличие |
| 2.5 | Видеосистема сверхвысокого разрешения | наличие |
| 2.5.1 | Пространственное разрешение | не менее 1000 х 1000 |
| 2.5.2 | Динамический диапазон | не менее 16 бит |
| 2.5.3 | Двухпольный ЭОП со сцинциллятором на основе иодида цезия | наличие |
| 2.5.4 | Размер полей ЭОП | Не более 4"/6" |
| 2.6 | LCD монитор высокого разрешения | наличие |
| 2.6.1 | Расположение в непосредственной близости от хирургического поля | наличие |
| 2.6.2 | Разрешение | не менее 1200 х 1600 |
| 2.6.3 | Сенсорный экран | наличие |
| 2.6.4 | Размер экрана монитора по диагонали | не менее 20 дюймов |
| 2.6.5 | Автоматическая индикация дозы на мониторе | наличие |
| 2.6.6 | Возможность одновременного просмотра нескольких изображений | не менее 18 |
| 2.6.7 | Настройка монитора для изображений в формате DICOM | наличие |
| 2.6.8 | Шарнирное вращение | наличие |
| 2.6.9 | Диапазон вращения | не менее 350 градусов |
| 2.6.10 | Возможность перевода монитора в транспортное горизонтальное положение | наличие |
| 2.7 | Возможности обработки изображений: |  |
| 2.7.1 | Шумоподавление и улучшение визуализации границ в реальном времени | наличие |
| 2.7.2 | Поворот изображения с помощью программных средств, зеркальное отображение, панорамное и увеличенное изображение | наличие |
| 2.7.3 | Режимы прямой и обратной кинопетли | наличие |
| 2.7.4 | Продолжительность записи одной кинопетли | не менее 15 сек |
| 2.7.5 | Скорость записи кинопетли | не 25 кадров/сек |
| 2.7.6 | Скорость линейной записи | не менее 30 кадров/сек |
| 2.7.7 | Получение и запоминание изображений в ходе операции | не менее 150 изображений |
| 2.7.8 | Автоматическая коррекция изображения при наличии металла в хирургическом поле | наличие |
| 2.7.9 | Автоматическая коррекция размытия движущегося изображения за счёт подстройки в режиме реального времени | наличие |
| 2.8 | Автоматический контроль дозы: |  |
| 2.8.1 | Минимизация экспозиции согласно алгоритму | наличие |
| 2.9 | Система хранения и передачи изображений | наличие |
| 2.9.1 | Хранение изображений на СD/DVD, USB носителях | наличие |
| 2.9.2 | Хранение изображений на жестком диске | не менее 7000 изображений |
| 2.10 | Интерфейс пользователя | наличие |
| 2.10.1 | Индивидуальные предустановки пользователей | наличие |
| 2.10.2 | Авто-калибровка | наличие |
| 2.10.3 | Пленочная клавиатура | наличие |
| 2.10.4 | Источник бесперебойного питания (UPS) | наличие |
| 2.11 | Ножной переключатель проводной | наличие |
| 2.12 | Термопринтер | наличие |
| 2.12.1 | Цвет печати: черно-белый | наличие |
| 2.12.2 | Максимальный формат печати | не менее 320 х 100 мм |
| 2.12.3 | Бумага для термопринтера | Не менее 4 шт. |
| 2.13 | Расширенный DICOM: Modality Worklist, Store/Send, Print | наличие |
| 2.14 | Cтерильные чехлы для прибора | Не менее 100 шт. |
| 3. Требования к габаритам и весу |  |  |
| 3.1 | Высота | не более 170 см |
| 3.2 | Ширина | не более 75 см |
| 3.3 | Глубина | не более 85 см |
| 3.4 | Масса | не более 230 кг |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 4 | Аппарат рентгенографический палатный передвижной разборный портативный | 3 |

| № п/п | Наименование товара, его показатели | Требуемое значение показателей |
| --- | --- | --- |
|  | Общие требования |  |
|  | Аппарат предназначен для проведения рентгенографии вне условий рентгеновского кабинета | Наличие |
|  | Аппарат обеспечивает мобильность и маневренность для перемещения в условиях ограниченного пространства (палаты) | Наличие |
|  | Снимок производится с помощью кнопки включения экспозиции | Наличие |
|  | Комплектация |  |
|  | Передвижной палатный аппарат с рентгенозащитным контейнером для хранения кассет различных типоразмеров | Наличие |
|  | Автоматизированное рабочее место врача рентгенолога | Наличие |
|  | CR-система передвижная с набором кассет | Наличие |
|  | Штатив |  |
|  | Максимальное фокусное расстояние, мм | не менее 2000 |
|  | Поворот излучателя по горизонтальной оси, градусов | не менее ±180 |
|  | Усилие перемещения аппарата по горизонтальной плоскости с твердым покрытием, Н | не более 250 |
|  | Усилия поворота моноблока вокруг оси вращения (по часовой и против часовой стрелки), Н | не более 40 |
|  | Ножные тормоза | Наличие |
|  | Для преодоления порогов наличие дополнительного опорного колеса | Наличие |
|  | Масса, кг | не более 85 |
|  | Длина питающего кабеля, метров | не менее 7 |
|  | Рентгенозащитный контейнер для хранения кассет различных типоразмеров | Наличие |
|  | Уровень рентгеновского поглощения рентгенозащитного контейнера эквивалентен, мм Al | не менее 2 |
|  | Рентгеновское питающее устройство (РПУ) моноблочного типа |  |
|  | Тип | Высокочастотный инверторный моноблок |
|  | Выходная мощность, кВт, | не менее 4 |
|  | Частота, кГц | не менее 40 |
|  | Пульсации выпрямленного напряжения, % | не более 3 |
|  | Напряжение, кВ | Диапазон с полным покрытием от 40 до 110 |
|  | Минимальный шаг напряжения, кВ | Не менее 1 |
|  | Сила тока, мА | Диапазон с полным покрытием от25до 80 |
|  | Диапазон мАс | С полным покрытием от 0,2 до 320 |
|  | Минимальный шаг мАс | Не более 25% от текущего значения по шкале Ренара |
|  | Длительность экспозиции, сек | Диапазон с полным покрытием от 0,006 до |
|  | Максимальная потребляемая мощность, кВА (~кВт) | не более |
|  | Орган-автоматика выбора режимов работы аппарата с количеством программ, | не менее |
|  | Эквивалентная по качеству фильтрация моноблока, мм Al, | не более 1,8 |
|  | Пульт управления РПУ с русскоязычным интерфейсом | Наличие |
|  | Рентгеновский излучатель |  |
|  | Номинальное анодное напряжение на рентгеновской трубке, кВ, | не менее 110 |
|  | Размер эффективных фокусных пятен, мм: |  |
|  | - малый фокус | не более 0,5 х 0,5 |
|  | - большой фокус | не более 1,5 х 1,5 |
|  | Диафрагма (Коллиматор) |  |
|  | Регулируемая поворотная диафрагма, обеспечивающая размер рабочего поля, мм при фокусном расстоянии 1000 мм | не менее 430х430 |
|  | Встроенная рулетка для измерения расстояния | Наличие |
|  | Пульт управления |  |
|  | Цифровая индикация готовности, параметров экспозиции: кВ, мАс, сек., размера фокуса | Наличие |
|  | Индикация включения экспозиции (световая, звуковая) | Наличие |
|  | Система самодиагностики с индикацией кода ошибки | Наличие |
|  | Обеспечение проведения экспозиции с помощью выносной кнопки снимков | Наличие |
|  | Проводная кнопка, длина кабеля, метров | Не менее 7 |
|  | Кнопка управления световым центратором диафрагмы | Наличие |
|  | Кнопка переключения большого и малого фокуса | Наличие |
|  | CR-Система для получения цифровых изображений |  |
|  | CR-Система для получения цифровых изображений передвижная | Наличие |
|  | Набор кассет для передвижного аппарата: |  |
|  | 35х43 см | Не менее 5 шт |
|  | 35х35 см | Не менее 1 шт |
|  | 25х35 см | Не менее 1 шт |
|  | Пропускная способность, кассет 35х43 см в час | Не менее 45 |
|  | Размер CR-системы, см | 34х68х45 |
|  | Вес, кг | Не более 25 |
|  | Автоматизированное рабочее место врача рентгенолога |  |
|  | Количество столов для АРМов, шт. | Не менее 1 |
|  | Количество стульев для АРМов, шт. | Не менее 1 |
|  | Количество монохромных мониторов для АРМов, шт. | Не менее 2 |
|  | Размер диагонали монохромного монитора, дюйм | не менее 19 |
|  | Источник бесперебойного питания, шт. | Не менее 1 |
|  | Тактовая частота процессора, ГГц | не менее 3,7 |
|  | Объем оперативной памяти, Гбайт | не менее 4,0 |
|  | Объем памяти жесткого диска, Тбайт | не менее 1,0 |
|  | Количество цветных мониторов | Не менее 1 |
|  | Размер диагонали монитора, дюйм | не менее 21 |
|  | Количество пикселей | не менее 2048 х 1536 |
|  | Функции ПО автоматического рабочего места врача-рентгенолога: |  |
|  | Язык интерфейса оператора – русский | Наличие |
|  | Ведение базы данных пациентов: |  |
|  | Хранение следующих данных пациентов: Номер карты, ФИО, дата рождения, пол, группа, полис, адрес, телефон, профессия, диагноз, жалобы, комментарий. | Наличие |
|  | Функции работы с БД пациентов: добавление новых пациентов, редактирование, удаление записей о пациенте и исследовании. Поиск нужного пациента по любым его персональным данным, формирование списка пациентов по различным фильтрам. | Наличие |
|  | Ведение базы данных исследований, выполненных на аппарате: |  |
|  | Хранение следующей информации об исследовании: параметры экспозиции (кВ, мАс, сек), эффективная доза облучения пациента, тип исследования, анатомическая область, проекция, два протокола исследования с заключением, анамнез и ФИО врача, создавшего протокол, доступность изображений в исследовании (оперативно, снимок в архиве, наименование и тип носителя) | Наличие |
|  | Функции работы с БД исследований: добавление нового исследования, удаление исследования, добавление описания и заключения по исследованию, формирование списков исследований по различным критериям: выполненных, но неописанных, выполненных в указанном временном интервале. | Наличие |
|  | Работа с изображениями: |  |
|  | Поддерживаемые форматы изображений: DICOM | Наличие |
|  | Работа с изображениями и сопутствующей им информацией, полученной со следующих видов цифрового оборудования: |  |
|  | оборудования цифровой радиографии/рентгенографии (Digital Radiography) | Наличие |
|  | Просмотр и обработка изображений: |  |
|  | Функции визуального анализа: |  |
|  | вывод одновременно на просмотровый стол 16 изображений | Наличие |
|  | вывод изображения в размер экрана | Наличие |
|  | поворот изображения на угол, кратный 90 градусов | Наличие |
|  | зеркальное отображение изображения (вертикальное/горизонтальное) | Наличие |
|  | управление яркостью/контрастностью изображения | Наличие |
|  | просмотр изображения в негативе, позитиве | Наличие |
|  | Функции постобработки изображения: |  |
|  | автоматическое определение яркости и контраста изображения | Наличие |
|  | гамма-коррекция | Наличие |
|  | изменение резкости | Наличие |
|  | уровень шума | Наличие |
|  | усиление контраста малоконтрастных объектов | Наличие |
|  | выравнивание яркости изображения | Наличие |
|  | Функции рентгенометрии: |  |
|  | определение размеров | Наличие |
|  | определение расстояний | Наличие |
|  | определение углов | Наличие |
|  | определение площадей для прямоугольных и эллиптических областей | Наличие |
|  | определение статистических характеристик изображения и выделенной зоны интереса (минимальная, максимальная, средняя яркость, среднеквадратичное отклонение яркости) | Наличие |
|  | оценка оптической плотности в заданной точке | Наличие |
|  | получение гистограммы изображения | Наличие |
|  | Печать изображений: |  |
|  | Печать выбранных изображений вместе с аннотацией на принтеры формата А3, А4, А5. | Наличие |
|  | Печать изображений на медицинские термопринтеры мультиформатные пленочные камеры, определенные в системе | Наличие |
|  | Составление протоколов по исследованию: |  |
|  | печать протоколов исследований на принтер | Наличие |
|  | Формирование следующих отчетов: за день, по группам, с описанием. |  |
|  | Печать отчетов на офисный принтер | Наличие |
|  | Экспорт исследований на внешние носители информации: |  |
|  | Экспорт исследований и протоколов на жесткий диск в формате DICOM. | Наличие |
|  | Экспорт исследований и протоколов на диски CD/DVD в формате DICOMDIR вместе с программой просмотра снимков. | Наличие |
|  | Экспорт исследований и протоколов на съёмные USB-носители | Наличие |
|  | Поддержка протокола DICOM: |  |
|  | Соответствие стандарту DICOM 3.0 | наличие |
|  | Проверка DICOM соединения (Verification as SCU). | Наличие |
|  | Передача изображений в формате DICOM во внешний архив формате DICOM (Storage as SCU). | Наличие |
|  | Печать на DICOM-принтер (Basic Grayscale Print Management as SCU). | Наличие |
|  | Предоставление документа соответствия DICOM (DICOM Conformance Statements) | Наличие |
|  | Интеграция с системой PACS | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 5 | Ультразвуковая портативная допплеровская система | 1 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
|  | Предназначен для проведения доплеровских исследований периферического кровообращения и автоматического расчета плече-лодыжечного индекса, скрининговой диагностики окклюзирующих поражений сосудов мозга и конечностей, а также для диагностики и оценки риска развития инсульта, диагностики параметров кровообращения в остром периоде инсульта, диагностики и контроля лечения церебрального васоспазма, оценки мозгового кровотока при внутричерепной гипертензии, диагностики смерти мозга, нейрохирургии | Наличие |
|  | Портативный электронный блок | Наличие |
|  | Встроенные модули: |  |
|  | Модуль допплеровский с каналами, МГц | Не менее перечисленного: 2, 4, 8, 16 |
|  | Модуль пневмоплетизмографии | Наличие |
|  | Модуль фотоплетизмографии | Наличие |
|  | Режимы работы ультразвуковых каналов: |  |
|  | CW (непрерывно-волновой) | Наличие |
|  | PW (импульсно-волновой) | Наличие |
|  | M (цветовое картирование кровотока) | Наличие |
|  | M+PW (цветовое картирование кровотокас звуковым сопровождением лоцируемогообьёма) | Наличие |
|  | Датчики: |  |
|  | Ультразвуковой допплеровский зонд PW, МГц | Не менее 2 |
|  | Ультразвуковой допплеровский зонд PW и CW, МГц | Не менее 4 |
|  | Ультразвуковой допплеровский зонд PW и CW, МГц | Не менее 8 |
|  | Возможность дооснащения ультразвуковым допплеровским зондом PW, МГц (не входит в базовую комплектацию) | Не менее 16 |
|  | Диапазон регистрации скоростей: |  |
|  | УЗ зонд 2 МГц, см/с | С полным покрытием диапазона от 4 до 150 |
|  | УЗ зонд 4 МГц (при угле наклона датчика 45º), см/с | С полным покрытием диапазона от 6 до 300 |
|  | УЗ зонд 8 МГц (при угле наклона датчика 45º), см/с | С полным покрытием диапазона от 4 до 150 |
|  | УЗ зонд 16 МГц (при угле наклона датчика 45º), см/с | С полным покрытием диапазона от 1 до 140 |
|  | Глубина зондирования и объем выборки в PW режиме: |  |
|  | УЗ зонд 2 МГц, мм | С полным покрытием диапазона от 15 до 120 |
|  | УЗ зонд 4 МГц, мм | С полным покрытием диапазона от 5 до 75 |
|  | УЗ зонд 8 МГц, мм | С полным покрытием диапазона от 3 до 45 |
|  | УЗ зонд 16 МГц, мм | С полным покрытием диапазона от 3 до 20 |
|  | Интенсивность ультразвукового излучения: |  |
|  | в PW режиме, мВт/ см2 | Не менее 250 |
|  | в CW режиме, мВт/см2 | Не менее 40 |
|  | Дисплей: цветной ЖК | Наличие |
|  | Диагональ, дюйм | Не менее 6,5 |
|  | Разрешение, точек | Не менее: 320х240 |
|  | Громкоговоритель: | Наличие |
|  | встроенные динамики, штук | Не менее 2 |
|  | разъем для наушников | Наличие |
|  | Встроенный термопринтер | Наличие |
|  | Электропитание: |  |
|  | Сеть, В | 220 |
|  | Частота, Гц | 50 |
|  | Аккумуляторная никель-металлогидридная перезаряжаемая батарея | Наличие |
|  | Время непрерывной работы от батареи, часов | Не менее 2 |
|  | Срок службы батареи, лет | Не менее 2 |
|  | Класс электробезопасности | Не менее II |
|  | Тип электробезопасности | Не менее BF |
|  | Потребляемая мощность, ВА | Не более 30 |
|  | Вес электронного блока без принадлежностей, кг | Не более 3 |
|  | Габаритные размеры основного блока (Д х Ш х В), мм | Не более: 320х250х105 |
|  | Функции программного обеспечения: |  |
|  | Отображение в реальном времени цветных спектрограмм и огибающей скоростей прямого и обратного артериального, венозного потоков | Наличие |
|  | Автоматический расчет в режиме реального времени скоростей кровотока: систолической скорости (S), диастолической скорости (D), средней скорости (М) кровотока | Наличие |
|  | Автоматический расчет в режиме реального времени следующих индексов: сопротивления (RI), пульсационного индекса (PI), индекса Стюарта (S и D), индекса спектрального расширения (SB, %), частоты сердечных сокращений (HR) | Наличие |
|  | Стерео аудио-воспроизведение допплеровского сигнала с выделением звуковых каналов потоков к датчику и от датчика | Наличие |
|  | Обсчет характеристик спектрограмм в «ручном» режиме: расчет параметров кровотока по выбранным фрагментам | Наличие |
|  | Встроенная система управления интерфейсом, сохраняющая индивидуальные настройки пользователя | Наличие |
|  | Регулировка масштаба отображения допплеровских скоростей кровотока | Наличие |
|  | Регулировка времени развертки (скорости развертки) | Наличие |
|  | Режимы автоматической и "ручной" регулировки усиления допплеровского сигнала | Наличие |
|  | Регулировка «нулевой» линии | Наличие |
|  | Автоматический расчет плече-лодыжечного индекса (ABI) справа и слева | Наличие |
|  | Автоматический расчет пальце- плечевого индекса (ТBI) справа и слева | Наличие |
|  | Управление прибором: тачскрин, приборная клавиатура, педаль "стоп-пуск" | Наличие |
|  | Подключение к ПК через USBинтерфейс | Наличие |
|  | Комплектация: |  |
|  | Портативный электронный блок, штук | Не менее 1 |
|  | Блок питания электронного блока, штук | Не менее 1 |
|  | Ультразвуковой зонд 2 МГц PW карандашного типа, штук | Не менее 1 |
|  | Ультразвуковой зонд 4 МГц PW и CW карандашного типа, штук | Не менее 1 |
|  | Ультразвуковой зонд 8 МГц PW и CW карандашного типа, штук | Не менее 1 |
|  | Термобумага для принтера, рулон/штук | Не менее 2 |
|  | Соединительная трубка манжеты с электронным блоком, длина 300 см, штук | Не менее 1 |
|  | Пневмоманжета для измерения АД на плече и голени (22-33) см, штук | Не менее 4 |
|  | Пневмоманжета пальчиковая, штук | Не менее 1 |
|  | Датчик для фотоплетизмографии, штук | Не менее 1 |
|  | Ножная педаль (старт и стоп), штук | Не менее 1 |
|  | УЗ контактный гель - флакон 250 мл, штук | Не менее 1 |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование объекта закупки |  | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- | --- |
| № 6 | Монитор пациента многофункциональный |  | 6 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару |  | Значения параметров |
|  | Основные функции монитора: продолжительное наблюдение за параметрами жизнедеятельности пациента в реальном времени и информирование медицинского персонала о возникновении сигналов тревог при выходе параметров жизнедеятельности за пределы допустимых норм, в том числе посредством передачи сигналов тревог на центральный пульт и иные информационные системы ЛПУ |  | Наличие |
|  | Сфера применения: прикроватный, палатный |  | Наличие |
|  | Возрастная группа мониторируемых пациентов: взрослые, дети |  | Наличие |
|  | Характеристики монитора |  |  |
|  | Особенность конструкции: модульная |  | Наличие |
|  | Интерфейс пользователя: русскоязычный, цветной, графический, интуитивный |  | Наличие |
|  | Комплектация для анестезиологических отделений |  | Наличие |
|  | Дисплей |  |  |
|  | Размер диагонали дисплея, дюйм |  | Не менее 15 |
|  | Число каналов отображения кривых, штук |  | Не менее 6 |
|  | Разрешение (количество пикселей по горизонтали и вертикали), пикселей |  | Не менее: 800х600 |
|  | Требования к оповещению медицинского персонала о превышении допустимых пределов мониторируемых параметров (сигналов тревог): |  |  |
|  | Уведомление о сигналах тревоги с помощью звуковых и световых индикаторов или экранных сообщений | Наличие |  |
|  | Функция временного отключения сигнала тревоги | Наличие |  |
|  | Количество типов световой и звуковой сигнализации по приоритету, штук | Не менее 3 |  |
|  | Настройка границ сигналов тревог по каждому параметру | Наличие |  |
|  | Автоматическая запись кривых (моментального снимка) мониторируемых параметров в высоком разрешении при возникновении сигнала тревоги с указанием времени и причины тревоги | Наличие |  |
|  | Отображение сигналов тревог в виде списка с аннотацией и классификацией по приоритету и времени возникновения | Наличие |  |
|  | Хранение информации о всех сигналах тревог в течение, часов | Не менее 24 |  |
|  | Требования к записи мониторируемых параметров |  |  |
|  | Запись всех мониторируемых параметров в виде табличных и графических трендов | Наличие |  |
|  | Длительность записи трендов, часов | Не менее 24 |  |
|  | Минимальное разрешение записи трендов, секунд | Не более 12 |  |
|  | Требование к передаче и обработке данных |  |  |
|  | Калькулятор для расчета дозировки и концентрации лекарственных средств | Наличие |  |
|  | Сетевая карта для объединения мониторов в единую информационную сеть и подключения к центральной станции | Наличие |  |
|  | Распечатка данных на бумажном носителе | Наличие |  |
|  | Передача сигнала тревоги в мониторную (информационную) сеть с указанием номера монитора (койки пациента), приоритета и причины тревоги | Наличие |  |
|  | Функция просмотра данных мониторинга и информации о сигналах тревоги с других мониторов (коек), объединенных в единую сеть | Наличие |  |
|  | Управление сигналами тревог монитора и ввод информации о пациенте с центральной станции | Наличие |  |
|  | Требования к перечню мониторируемых параметров |  |  |
|  | Пульсоксиметрия | Наличие |  |
|  | ЭКГ, отведений | Не менее перечисленного: 3, 5, 12 |  |
|  | Неинвазивное артериальное давление | Наличие |  |
|  | Анализ частоты дыхания | Наличие |  |
|  | Анализ частоты сердечных сокращений и частоты пульса | Наличие |  |
|  | Температура тела пациента | Наличие |  |
|  | Инвазивное давление | Наличие |  |
|  | Измерение нейромышечной проводимости | Наличие |  |
|  | Использование модульной конструкции монитора пациента для расширения клинических параметров оборудования модулем измерения капнографии в основном потоке | Наличие |  |
|  | Использование модульной конструкции монитора пациента для расширения клинических параметров оборудования модулем измерения сердечного выброса методом термодилюции | Наличие |  |
|  | Основные требования к мониторируемым параметрам |  |  |
|  | Требования к характеристикам мониторинга пульсоксиметрии |  |  |
|  | Диапазон измерения SpO2, процентов | С полным покрытием диапазона от 1 до 100 |  |
|  | Диапазон измерения периферического пульса по сигналу SpO2, ударов в минуту | С полным покрытием диапазона от 30 до 240 |  |
|  | Точность измерения в диапазоне значений (70-100) % SpO2, процентов | Не более 2 |  |
|  | Требование к характеристикам мониторинга ЭКГ |  |  |
|  | Количество мониторированных отведений ЭКГ, штук | Не менее 5 |  |
|  | Количество отведений анализа аритмий, штук | Не менее 5 |  |
|  | Анализ ST-сегмента по всем доступным отведениям | Наличие |  |
|  | Детекция летальных аритмий: асистолии, брадикардии, тахикардии, фибрилляции желудочков и желудочковой тахикардии | Наличие |  |
|  | Диапазон обнаружения ширины QRS-комплекса, мс | С полным покрытием диапазона от 200 до 700 |  |
|  | Числовой диапазон измерений ST-сегмента, мм | С полным покрытием диапазона от (-15) до (+15) |  |
|  | Картирование ST сегмента | Наличие |  |
|  | Требование к характеристикам мониторинга неинвазивного артериального давления |  |  |
|  | Систолическое давление, диапазон измерений, взрослые, мм.рт.ст. | С полным покрытием диапазона от 30 до 250 |  |
|  | Систолическое давление, диапазон измерений, дети, мм.рт.ст. | С полным покрытием диапазона от 30 до 170 |  |
|  | Систолическое давление, диапазон измерений, новорожденные, мм.рт.ст. | С полным покрытием диапазона от 30 до 130 |  |
|  | Диастолическое давление, диапазон измерений, взрослые, мм.рт.ст. | С полным покрытием диапазона от 10 до 210 |  |
|  | Диастолическое давление, диапазон измерений, дети, мм.рт.ст. | С полным покрытием диапазона от 10 до 130 |  |
|  | Диастолическое давление, диапазон измерений, новорожденные, мм.рт.ст. | С полным покрытием диапазона от 10 до 100 |  |
|  | Среднее давление, диапазон измерений, взрослые, мм.рт.ст. | С полным покрытием диапазона от 20 до 230 |  |
|  | Среднее давление, диапазон измерений, дети, мм.рт.ст. | С полным покрытием диапазона от 20 до 150 |  |
|  | Среднее давление, диапазон измерений, новорожденные, мм.рт.ст. | С полным покрытием диапазона от 20 до 110 |  |
|  | Режимы измерения |  |  |
|  | Однократное измерение | Наличие |  |
|  | Автоматическое измерение через заданные промежутки времени | Наличие |  |
|  | Диапазон настройки интервалов времени автоматического измерения, минут | С полным покрытием диапазона от 1 до 45 |  |
|  | Требования к характеристикам мониторинга частоты дыхания |  |  |
|  | Метод измерения частоты дыхания: измерение импеданса между электродами ЭКГ | Наличие |  |
|  | Диапазон измерения частоты дыхания, взрослые, дыханий в минуту | С полным покрытием диапазона от 0 до 120 |  |
|  | Диапазон измерения частоты дыхания, новорожденные, дыханий в минуту | С полным покрытием диапазона от 0 до 155 |  |
|  | Сигнал тревоги при апноэ | Наличие |  |
|  | Требования к характеристикам мониторинга частоты сердечных сокращений и частоты пульса |  |  |
|  | Диапазон измерений частоты сердечных сокращений и частоты пульса, 1/мин | С полным покрытием диапазона от 15 до 300 |  |
|  | Диапазон измерения частоты желудочковых эктрасистол, 1/мин | С полным покрытием диапазона от 0 до 300 |  |
|  | Требования к характеристикам мониторинга температуры |  |  |
|  | Количество каналов измерения температуры, штук | Не менее 2 |  |
|  | Диапазон измерения температуры тела, градусов | С полным покрытием диапазона от (-1) до 45 |  |
|  | Погрешность температуры тела, градусов | Не более 0,2 |  |
|  | Требования к характеристикам мониторинга инвазивного давления |  |  |
|  | Диапазон измерения инвазивного давления, мм.р.ст. | С полным покрытием диапазона от (-40) до 360 |  |
|  | Диапазон регулировки нуля, мм.рт.ст. | С полным покрытием диапазона от (-200) до (+200) |  |
|  | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Не более: 405х370х240 |  |
|  | Масса монитора, кг | Не более 11 |  |
|  | Количество каналов измерения инвазивного давления, штук | Не менее 1 |  |
|  | Требования к характеристикам мониторинга нейромышечной проводимости |  |  |
|  | Требуемые режимы стимуляции при измерении нейромышечной проводимости: серия из четырех импульсов, стимуляция двумя сериями импульсов, стимуляция одиночным импульсом | Наличие |  |
|  | Диапазон настройки стимулирующего импульса при измерении нейромышечной проводимости, мА | С полным покрытием диапазона от 5 до 60 |  |
|  | Диапазон настройки интервала измерения нейромышечной проводимости в режиме TOF, мА | С полным покрытием диапазона от 5 до 60 |  |
|  | Диапазон настройки интервала измерения нейромышечной проводимости в режиме ST, мА | С полным покрытием диапазона от 5 до 60 |  |
|  | Характеристики питания |  |  |
|  | Напряжение, В | С полным покрытием диапазона от 100 до 240 |  |
|  | Частота, Гц | С полным покрытием диапазона от 50 до 60 |  |
|  | Потребляемая мощность, Вт | Не более 150 |  |
|  | Дополнительные возможности |  |  |
|  | Возможность подключения периферийных устройств | Наличие |  |
|  | Возможность дооснащения модулями измерений | Наличие |  |
|  | Комплектация: |  |  |
|  | Основной блок монитора, штук | Не менее 1 |  |
|  | Многопараметрический измерительный сервер (МИС), штук | Не менее 1 |  |
|  | Сервер модульный для подключения измерительных модулей, штук | Не менее 1 |  |
|  | Сетевой кабель, штук | Не менее 1 |  |
|  | Магистральный ЭКГ кабель на 5 отведений, штук | Не менее 1 |  |
|  | ЭКГ электроды, штук | Не менее 50 |  |
|  | ЭКГ кабель на 5 отведений, штук | Не менее 1 |  |
|  | Датчик пульсоксиметрический для взрослых, штук | Не менее 1 |  |
|  | Манжета для измерения неинвазивного давления, взрослая, штук | Не менее 1 |  |
|  | Датчик накожный температурный, штук | Не менее 1 |  |
|  | Модуль измерения температуры, штук | Не менее 1 |  |
|  | Модуль НМТ, штук | Не менее 1 |  |
|  | Электроды ЭЭГ, штук | Не менее 25 |  |
|  | Универсальное монтажное крепление, штук | Не менее 1 |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |  |

| № позиции | Наименование объекта закупки |  | Количество, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 7 | Стойка эндоскопическая (2 комплекта) |  | 1 |  |
| Общие требования |  |  |  |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  | Наличие, приложить копию к заявке |  |  |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стойка мобильная для эндоскопического оборудования | Наличие |
| 1.1 | Крепление монитора через адаптер VESA | Наличие |
| 1.2 | Максимальная нагрузка от монитора | Не более 15 кг |
| 1.3 | Перемещается на 4-х антистатических двойных роликах, 2 из них оборудованы тормозами | Наличие |
| 1.4 | Встроенный кабельный канал в вертикальной стойке, включая полку и кабельную намотку | Наличие |
| 1.5 | Размеры передвижной стойки (Ш x Вx Г), мм | Не более 700 x 1600 x 700 |
| 1.6 | Размеры полки (Шx Г), мм | Не менее 450 x 350 |
| 1.7 | Диаметр роликов, мм | Не менее 100 |
| 2 | Полка для передвижной приборной стойки, включая монтажные принадлежности | Наличие |
| 2.1 | Размер (ш x г), мм | Не менее 450 x 350 |
| 2.2 | Нагрузка максимальная, кг | Не менее 12 |
| 3 | Видеокамера эндоскопическая, с принадлежностями - Мобильная компактная эндоскопическая видеосистема для использования с головками видеокамеры и видеоэндоскопами | Наличие |
| 3.1 | Меню управления на русском языке | Наличие |
| 3.3 | Встроенные фильтры для использования с фиброскопами | Наличие |
| 3.4 | Разрешение, пкс | Не менее 1024 x 768 |
| 3.5 | DVI-D цифровой видевход и выход | Наличие |
| 3.6 | Встроенный источник света, с гарантированым ресурсом работы не менее 25000 часов без замены ламп | Наличие |
| 3.7 | Регулируемая мощность света | Наличие |
| 3.8 | Цветовая температура, K | Не менее 6400 |
| 3.9 | Встроенный плоскоэкранный монитор, экран диагональю, дюйм | Не менее 15 |
| 3.10 | Возможность поворота изображения на, градусов | Не менее 180 |
| 3.11 | Режим PIP (картинка в картинке) | Наличие |
| 3.12 | USB/SD разъемы памяти | Не менее 3 |
| 3.13 | Сохранение Фото, Видео и Аудио информации на USB накопитель или SD карту | Наличие |
| 3.14 | Простой просмотр сохраненных данных | Наличие |
| 3.15 | Прямая печать на USB принтер, с наличием интерфейса PostScript | Наличие |
| 3.16 | Русифицированное меню | Наличие |
| 3.17 | Клавиатура с usb, с русским алфавитом, герметичная для влажной обработки | Наличие |
| 3.18 | Разъем подключения педали управления | Наличие |
| 3.19 | Внешний подключаемый USB накопитель, размер, Гб | Не менее 8 |
| 4 | Головка эндовидеокамеры | Наличие |
| 4.1 | Размер CCD сенсора, дюйм | Не менее 1/2 |
| 4.2 | Цветовая система PAL | Наличие |
| 4.3 | Разрешение, пкс. | Не менее 752 х 582 |
| 4.4 | Горизонтальное разрешение, линий | Не менее 450 |
| 4.5 | Соотношение сигнал/шум, Дб | Не менее 50 |
| 4.6 | Минимальная чувствительность, люкс | Не менее 3 |
| 4.7 | Диапазон автоматической установки экспозиции | От 1/50 до 1/10000 сек |
| 4.8 | Встроенный парфокальный объектив | Наличие |
| 4.9 | Диапазон изменения фокусного расстояния, | От 25 до 50 мм |
| 4.10 | Свободно программируемые кнопки управления, шт. | Не менее 2 |
| 5 | Медицинский плоско экранный монитор | Наличие |
| 5.1 | Формат изображения, автоматически выбираемый до Full HD | Наличие |
| 5.2 | Металлический герметичный корпус для влажной дезинфекции | Наличие |
| 5.3 | Размер экрана, дюймы | Не менее 27 |
| 5.4 | Настенный, крепление стандарта VESA | Наличие |
| 5.5 | Соотношение сторон экрана | Не менее 16:9 |
| 5.6 | Меню управления на русском языке | Наличие |
| 5.7 | Разрешение максимальное, пкс | Не менее 1920 Х 1080 |
| 5.8 | Угол обзора экрана, градусов | Не менее 178 |
| 5.9 | Сенсорное управление для влажной | Наличие |
| 5.10 | Входы DVI, RGB, 3G-SDI, S-Video, композит- видео, RS 232 | Наличие |
| 5.11 | Выходы DVI, S-Video, композит- видео | Наличие |
| 5.12 | Максимальная яркость, кд/м2 | Не менее 240 |
| 5.13 | Контраст | Не менее 3000:1 |
| 5.14 | Быстродействие для четкого изображения при движении, мс | Не более 12 |
| 5.15 | Количество цветов/оттенков, млн | Не менее 16,8 |
| 5.16 | Питание 100-240 VAC, 50/60 Гц | Наличие |
| 5.17 | Энергопотребление, Вт | Не более 45 |
| 5.18 | Рабочая температура, градусов С | Наличие от 0 до 40 |
| 6 | Держатель монитора, с встроенным кабельным каналом, для использования с монитором комплекта поставки | Наличие |
| 7 | Соединительный видеокабель, цифровой, длина, см | Не менее 180 |
| 8 | Блок видеокамеры эндоскопической с меню управления на русском языке | Наличие |
| 8.1 | Разрешение, пикселей | Не менее 1920 х 1080 |
| 8.2 | Прогрессивное сканирование | Наличие |
| 8.4 | Видео выход DVI-D, 3G - SDI | Наличие |
| 8.5 | Функция, разъемы подключения дополнительных модулей, систем документирования | Наличие |
| 8.6 | Функция дистанционного управления пользователем подключаемыми приборами комплекта поставки, их режимами работы и индикацией, в том числе из стерильной зоны | Наличие |
| 8.7 | Режим гомогенного освещения эндоскопической картинки | Наличие |
| 8.8 | Режим усиления контрастности анатомических структур | Наличие |
| 8.9 | Режимы сдвига спектра эндоскопического изображения | Не менее 2 |
| 8.10 | Выведение на один монитор одновременно двух изображений, стандартного и режима с включенным гомогенным освещением, усилением контрастности, сдвигом спектра на выбор пользователя | Наличие |
| 8.11 | Функция цифровой записи аудио, фото, видео и данных пациента на подключаемые напрямую внешние USB накопители | Наличие |
| 8.12 | Качество записи не менее Full HD (1080p) | Наличие |
| 8.16 | USB накопитель в комплекте поставки, объем в Гб | Не менее 32 |
| 8.17 | Класс безопасности не менее (CF) | Наличие |
| 8.18 | USB разъемы для подключения дополнительных устройств, клавиатура, мышь, принтер | Не менее 4 шт. |
| 9 | Кабель, шнур сетевой | Наличие |
| 9.1 | Длина | Не менее 200 см |
| 10 | Головка камеры не менее чем 3-хчиповая FULL HD для стандартной и ICG диагностики | Наличие |
| 10.1 | Разрешение, пикселей | Не менее 1920 х 1080 |
| 10.2 | Режим флуоресцентной ICG с индоцианином зеленым (NIR - околоинфракрасной) диагностики, наличие фильтров | Наличие |
| 10.3 | Прогрессивное сканирование | Наличие |
| 10.4 | Режим гомогенного освещение эндоскопической картинки | Наличие |
| 10.5 | Режим усиления контрастности эндоскопической картинки | Наличие |
| 10.6 | Режимы сдвига спектра эндоскопического изображения | Не менее 2 |
| 10.7 | Класс безопасности не менее CardiacFloatingDefib (CF) | Наличие |
| 11 | Источник холодного света ксеноновый | Наличие |
| 11.1 | Функция, разъемы для дистанционного централизованного управления из стерильной зоны режимами работы прибора, изменением индикации параметров | Наличие |
| 11.2 | Мощность лампы, Вт | не менее 300 |
| 11.3 | Цветовая температура, К | Не менее 6000 |
| 11.4 | Плавная регулировка яркости, автоматическая или ручная | Наличие |
| 11.5 | Встроенная помпа с воздушным фильтром | Наличие |
| 11.6 | Счетчик времени работы лампы с индикатором | Наличие |
| 12 | Лампа ксеноновая, для эндоскопических ксеноновых источников холодного света комплекта поставки | Наличие |
| 12.1 | Мощность, Вт | Не менее 300 |
| 12.2 | Напряжение В | Не более 15 |
| 13 | Световод волоконнооптический для эндоскопических источников холодного света | Наличие |
| 13.1 | Поворотный замок со стороны эндоскопа | Наличие |
| 13.2 | Длина, см | Не менее 250 |
| 13.3 | Диаметр, мм | Не менее 4,8 |
| 13.4 | Автоклавируемый | Наличие |
| 14 | Универсальная помпа, для аспирации и ирригации | Наличие |
| 14.1 | Максимальное давление ирригации, мм рт ст | Не менее 400 |
| 14.2 | Максимальное давление аспирации, бар | Не менее -0,7 |
| 14.3 | Мощность аспирации, л/мин | Не менее 3,5 |
| 14.4 | Мощность ирригации, л/мин | Не менее 3,5 |
| 15 | Банка для аспирата | Наличие |
| 15.1 | Объем, литр | Не менее 1,5 |
| 15.2 | Стерилизуемая | Наличие |
| 16 | Крышка для банки отсоса от эндоскопических аспирационно-ирригационных помп | Наличие |
| 16.1 | Стерилизуемая | Наличие |
| 16.2 | Применяется с аспирационными банками объемом, л | 1,5 и/или 5 |
| 16.3 | Клапан для защиты от переполнения | Наличие |
| 17 | Бутыль для промывающего раствора, стерилизуемая | Наличие |
| 17.1 | Объем, литр | Не менее 1 |
| 18 | Крышка бутыли, стерилизуемая | Наличие |
| 18.1 | для бутыли объемом л | Не менее 1 |
| 19 | Держатель для бутыли отсоса, л | Не менее 1,5 |
| 20 | Набор силиконовых отсасывающих трубок, стерилизуемых. В наборе две трубки | Наличие |
| 20.1 | Для соединения аспирационной 5-ти литровой бутыли с помпой и аспирационного инструмента с бутылью | Наличие |
| 20.2 | Внешний диаметр, мм | Не более 12 |
| 20.3 | Внутренний диаметр, мм | Не менее 8 |
| 20.4 | Длина трубки от бутыли к прибору, см | Не менее 150 |
| 20.5 | Длина трубки от бутыли к инструменту, см | Не менее 250 |
| 21 | Набор силиконовых промывающих трубок, стерилизуемых. В наборе две трубки | Наличие |
| 21.1 | Для соединения ирригационной бутыли объемом до 1 литра с помпой и с ирригационным инструментом | Соответствие |
| 1 | Стойка мобильная для эндоскопического оборудования | Наличие |
| 1.1 | Крепление монитора через адаптер VESA | Наличие |
| 1.2 | Максимальная нагрузка от монитора, кг | Не более 15 |
| 1.3 | Перемещается на 4-х антистатических двойных роликах, 2 из них оборудованы тормозами | Наличие |
| 1.4 | Встроенный кабельный канал в вертикальной стойке, включая полку и кабельную намотку | Наличие |
| 1.5 | Размеры передвижной стойки (Ш x Вx Г), мм | Не более 700 x 1600 x 700 |
| 1.6 | Размеры полки (Ш x Г), мм | Не менее 450 x 350 |
| 1.7 | Диаметр роликов, мм | Не менее 100 |
| 2 | Полка для передвижной приборной стойки, включая монтажные принадлежности | Наличие |
| 2.1 | Размер (ш x г), мм | Не менее 450 x 350 |
| 2.2 | Нагрузка максимальная, кг | Не менее 12 |
| 3 | Видеокамера эндоскопическая, с принадлежностями - Мобильная компактная эндоскопическая видеосистема для использования с головками видеокамеры и видеоэндоскопами | Наличие |
| 3.1 | Меню управления на русском языке | Наличие |
| 3.3 | Встроенные фильтры для использования с фиброскопами | Наличие |
| 3.4 | Разрешение , пкс | Не менее 1024 x 768 |
| 3.5 | DVI-D цифровой видевход и выход | Наличие |
| 3.6 | Встроенный источник света, с гарантированым ресурсом работы не менее 25000 часов без замены ламп | Наличие |
| 3.7 | Регулируемая мощность света | Наличие |
| 3.8 | Цветовая температура, K | Не менее 6400 |
| 3.9 | Встроенный плоскоэкранный монитор, экран диагональю, дюйм | Не менее 15 |
| 3.10 | Возможность поворота изображения | Не менее 180 градусов |
| 3.11 | Режим PIP (картинка в картинке) | Наличие |
| 3.12 | USB/SD разъемы памяти | Не менее 3 |
| 3.13 | Сохранение Фото, Видео и Аудио информации на USB накопитель или SD карту | Наличие |
| 3.14 | Простой просмотр сохраненных данных | Наличие |
| 3.15 | Прямая печать на USB принтер, с наличием интерфейса PostScript | Наличие |
| 3.16 | Русифицированное меню | Наличие |
| 3.17 | Клавиатура с usb, с русским алфавитом, герметичная для влажной обработки | Наличие |
| 3.18 | Разъем подключения педали управления | Наличие |
| 3.19 | Внешний подключаемый USB накопитель, размер, Гб | Не менее 8 |
| 4 | Головка эндовидеокамеры | Наличие |
| 4.1 | Размер CCD сенсора, дюйм | Не менее 1/2 |
| 4.2 | Цветовая система PAL | Наличие |
| 4.3 | Разрешение, пкс. | Не менее 752 х 582 |
| 4.4 | Горизонтальное разрешение, линий | Не менее 450 |
| 4.5 | Соотношение сигнал/шум, Дб | Не менее 50 |
| 4.6 | Минимальная чувствительность, люкс | Не менее 3 |
| 4.7 | Диапазон автоматической установки экспозиции | От 1/50 до 1/10000 сек |
| 4.8 | Встроенный парфокальный объектив | Наличие |
| 4.9 | Диапазон изменения фокусного расстояния | От 25 до 50 мм |
| 4.10 | Свободно программируемые кнопки управления, шт. | Не менее 2 |
| 5 | Медицинский плоско экранный монитор | Наличие |
| 5.1 | Формат изображения, автоматически выбираемый до Ful HD | Наличие |
| 5.2 | Металлический герметичный корпус для влажной дезинфекции | Наличие |
| 5.3 | Размер экрана, дюймы | Не менее 27 |
| 5.4 | Настенный, крепление стандарта VESA | Наличие |
| 5.5 | Соотношение сторон экрана | Не менее 16:9 |
| 5.6 | Меню управления на русском языке | Наличие |
| 5.7 | Разрешение максимальное, пкс | Не менее 1920 Х 1080 |
| 5.8 | Угол обзора экрана, градусов | Не менее 178 |
| 5.9 | Сенсорное управление для влажной | Наличие |
| 5.10 | Входы DVI, RGB, 3G-SDI, S-Video, композит- видео, RS 232 | Наличие |
| 5.11 | Выходы DVI, S-Video, композит- видео | Наличие |
| 5.12 | Максимальная яркость, кд/м2 | Не менее 240 |
| 5.13 | Контраст | Не менее 3000:1 |
| 5.14 | Быстродействие для четкого изображения при движении, мс | Не более 12 |
| 5.15 | Количество цветов/оттенков, млн | Не менее 16,8 |
| 5.16 | Питание 100-240 VAC, 50/60 Гц | Наличие |
| 5.17 | Энергопотребление, Вт | Не более 45 |
| 6 | Держатель монитора, с встроенным кабельным каналом, для использования с монитором комплекта поставки | Наличие |
| 7 | Соединительный видеокабель, цифровой, длина, см | Не менее 180 |
| 8 | Блок видеокамеры эндоскопической с меню управления на русском языке | Наличие |
| 8.1 | Разрешение, пикселей | Не менее 1920 х 1080 |
| 8.2 | Прогрессивное сканирование | Наличие |
| 8.4 | Видео выход DVI-D, 3G - SDI | Наличие |
| 8.5 | Функция, разъемы подключения дополнительных модулей, систем документирования | Наличие |
| 8.6 | Функция дистанционного управления пользователем подключаемыми приборами комплекта поставки, их режимами работы и индикацией, в том числе из стерильной зоны | Наличие |
| 8.7 | Режим гомогенного освещения эндоскопической картинки | Наличие |
| 8.8 | Режим усиления контрастности анатомических структур | Наличие |
| 8.9 | Режимы сдвига спектра эндоскопического изображения | Не менее 2 |
| 8.10 | Выведение на один монитор одновременно двух изображений, стандартного и режима с включенным гомогенным освещением, усилением контрастности, сдвигом спектра на выбор пользователя | Наличие |
| 8.11 | Функция цифровой записи аудио, фото, видео и данных пациента на подключаемые напрямую внешние USB накопители | Наличие |
| 8.12 | Качество записи не менее Full HD (1080p) | Наличие |
| 8.16 | USB накопитель в комплекте поставки, объем в Гб | Не менее 32 |
| 8.17 | Класс безопасности не менее (CF) | Наличие |
| 8.18 | USB разъемы для подключения дополнительных устройств, клавиатура, мышь, принтер, не менее 4 шт. | Наличие |
| 9 | Кабель, шнур сетевой | Наличие |
| 9.1 | Длина не менее 200 см. | не менее 200 см. |
| 10 | Головка камеры не менее чем 3-хчиповая FULL HD для стандартной и ICG диагностики | Наличие |
| 10.1 | Разрешение, пикселей | Не менее 1920 х 1080 |
| 10.2 | Режим флуоресцентной ICG ) с индоцианином зеленым (NIR - околоинфракрасной) диагностики, наличие фильтров | Наличие |
| 10.3 | Прогрессивное сканирование | Наличие |
| 10.4 | Режим гомогенного освещение эндоскопической картинки | Наличие |
| 10.5 | Режим усиления контрастности эндоскопической картинки | Наличие |
| 10.6 | Режимы сдвига спектра эндоскопического изображения | Не менее 2 |
| 10.7 | Класс безопасности не менее CF | Наличие |
| 11 | Источник холодного света ксеноновый | Наличие |
| 11.1 | Функция, разъемы для дистанционного централизованного управления из стерильной зоны режимами работы прибора, изменением индикации параметров | Наличие |
| 11.2 | Мощность лампы, Вт | не менее 300 |
| 11.3 | Цветовая температура, К | Не менее 6000 |
| 11.4 | Плавная регулировка яркости, автоматическая или ручная | Наличие |
| 11.5 | Встроенная помпа с воздушным фильтром | Наличие |
| 11.6 | Счетчик времени работы лампы с индикатором | Наличие |
| 12 | Лампа ксеноновая, для эндоскопических ксеноновых источников холодного света комплекта поставки | Наличие |
| 12.1 | Мощность, Вт | Не менее 300 |
| 12.2 | Напряжение, В | Не более 15 |
| 13 | Световод волоконнооптический для эндоскопических источников холодного света | Наличие |
| 13.1 | Поворотный замок со стороны эндоскопа | Наличие |
| 13.2 | Длина, см | Не менее 250 |
| 13.3 | Диаметр, мм | Не менее 4,8 |
| 13.4 | Автоклавируемый | Наличие |
| 14 | Универсальная помпа, для аспирации и ирригации | Наличие |
| 14.1 | Максимальное давление ирригации, мм рт. ст. | Не менее 400 |
| 14.2 | Максимальное давление аспирации, бар | Не менее -0,7 |
| 14.3 | Мощность аспирации, л/мин | Не менее 3,5 |
| 14.4 | Мощность ирригации, л/мин | Не менее 3,5 |
| 15 | Банка для аспирата | Наличие |
| 15.1 | Объем, литр | Не менее 1,5 |
| 15.2 | Стерилизуемая | Наличие |
| 16 | Крышка для банки отсоса от эндоскопических аспирационно-ирригационных помп | Наличие |
| 16.1 | Стерилизуемая | Наличие |
| 16.2 | Применяется с аспирационными банками объемом, л | 1,5 и/или 5 |
| 16.3 | Клапан для защиты от переполнения | Наличие |
| 17 | Бутыль для промывающего раствора, стерилизуемая | Наличие |
| 17.1 | Объем, литр | Не менее 1 |
| 18 | Крышка бутыли, стерилизуемая | Наличие |
| 18.1 | для бутыли объемом л | Не менее 1 |
| 19 | Держатель для бутыли отсоса, л | Не менее 1,5 |
| 20 | Набор силиконовых отсасывающих трубок, стерилизуемых. В наборе две трубки | Наличие |
| 20.1 | Для соединения аспирационной 5-ти литровой бутыли с помпой и аспирационного инструмента с бутылью | Наличие |
| 20.2 | Внешний диаметр, мм | Не более 12 |
| 20.3 | Внутренний диаметр, мм | Не менее 8 |
| 20.4 | Длина трубки от бутыли к прибору, см | Не менее 150 |
| 20.5 | Длина трубки от бутыли к инструменту, см | Не менее 250 |
| 21 | Набор из двух силиконовых промывающих трубок, стерилизуемых | Наличие |
| 21.1 | Для соединения ирригационной бутыли объемом до 1 литра с помпой и с ирригационным инструментом | Соответствие |
| 22 | Фильтр, бактериальный для использования с аспирационными помпами, одноразовый | Наличие |
| 22.1 | Тип подсоединения со стороны прибора - конус | Наличие |
| 22.2 | Гидрофобный с обеих сторон | Наличие |
| 22.3 | Размер пор фильтра, мкм | Не более 1,0 |
| 22.4 | Количество трубок в упаковке, шт./уп. | Не менее 10 |
| 23 | Пункционная игла для бутылок со стерильным раствором | Наличие |
| 24 | Эндоигла, пункционная для стерильного инфузионного раствора номинальным объёмом 0,5 л, стерилизуемая | Наличие |
| 24.1 | Рабочая длина, см | Не более 18 |
| 25 | Оптика гибкая стекловолоконная, для нейро-фиброскопии | Наличие |
| 25.1 | Возможность проводить через рабочий канал ригидного эндоскопа | Наличие |
| 25.2 | Инструментальный канал, мм | Не менее 1,2 |
| 25.3 | Угол видения, градусов | Не более 0 |
| 25.4 | Угол обзора, градусов | Не менее 90 |
| 25.5 | Рабочая длина, см | Не более 40 |
| 25.6 | Внешний диаметр, мм | Не менее 2,8 |
| 25.7 | Отклонение дистального кончика вверх, градусов | Не менее 170 |
| 25.8 | Отклонение дистального кончика вниз, градусов | Не менее 120 |
| 25.9 | В комплекте: |  |
| 25.10 | Чемодан | Наличие |
| 25.11 | Клапан выравнивания давления | Наличие |
| 26 | Пластмассовый контейнер для стерилизации гибких эндоскопов газом и плазмой пероксида водорода (Sterrad), а также для хранения | Наличие |
| 26.1 | Крышка | Наличие |
| 26.2 | Наружные размеры (ш x г x в), мм | Не менее 550 x 260 x 90 |
| 27 | Щипцы | Наличие |
| 27.1 | Для использования через рабочий канал нейрофиброскопа | Наличие |
| 27.2 | Внешняя часть браншей с перетяжками | Наличие |
| 27.3 | Внутренняя часть браншей плоская | Наличие |
| 27.4 | Рабочая часть гибкая | Наличие |
| 27.5 | Диаметр рабочей части, мм | Не более 1,0 |
| 27.6 | Рабочая длина, см | Не менее 60 |
| 28 | Зарядное устройство | Наличие |
| 28.1 | Для светодиодных источников света | Наличие |
| 28.2 | Одновременная зарядка источников | Не менее 2-х |
| 29 | LED-светодиодный источник света на батарее | Наличие |
| 29.1 | Перезаряжаемый | Наличие |
| 29.2 | С щелчковым соединением | Наличие |
| 29.3 | Яркость, люкс | Не менее 50 000 |
| 29.4 | Цветовая температура, К | Не менее 5 500 |
| 29.5 | Литиево-ионные батареи | Наличие |
| 29.6 | Время горения при 100 % яркости, минут | Не менее 40 |
| 29.7 | Вес, г | Не более 120 |
| 29.8 | Регулировка яркости | Наличие |
| 29.9 | Полностью погружаемый для чистки и дезинфекции | Наличие |
| 30 | Осветительная штанга с соединением для стекловолоконного световода | Наличие |
| 30.1 | Дистальный кончик штанги с небольшим изгибом | Наличие |
| 31 | Лигатурные резиновые кольца | Наличие |
| 31.1 | Усиленные, эластичные | Наличие |
| 31.3 | Количество колец в упаковке, шт./упак. | Не менее 100 |
| 32 | Крючок для склерозирования фистулы | Наличие |
| 32.1 | Рукоятка многогранная | Наличие |
| 32.2 | Изгиб по ARNOLD | Наличие |
| 32.3 | Длина, см | Не менее 18 |
| 33 | Манипулятор, инструмент для насосной лигатуры, для лечения геморроидальных узлов | Наличие |
| 33.1 | Возможность мобильного применения | Наличие |
| 33.2 | Рабочая длина, см | Не менее 14 |
| 33.3 | Диаметр отсасывающего отверстия мм, | Не менее 10 |
| 33.4 | Лигатурная насадка | Наличие |
| 33.5 | Рукоятка со встроенным вакуумным насосом | Наличие |
| 33.6 | Конус для наложения колец | Наличие |
| 33.7 | Лигатурные кольца, особо прочные | Не менее 100 шт. |
| 34 | Лигатор, инструмент для насосной лигатуры для лечения геморроя | Наличие |
| 34.1 | Рукоятка несъемная | Наличие |
| 34.2 | Соединение для монополярной коагуляции | Наличие |
| 34.3 | Аспирационное отверстие, прямое | Наличие |
| 34.4 | Диаметр аспирационного отверстия, мм | Не менее 11 |
| 34.5 | Рабочая длина, см | Не менее 11 |
| 34.6 | Лигатурные кольца усиленные, особо прочные, количество, шт. | Не менее 100 |
| 34.7 | Инструмент для насосной лигатуры для лечения геморроя | Наличие |
| 35 | Тубус проктоскопа | Наличие |
| 35.1 | Обтуратор | Наличие |
| 35.2 | Внешний диаметр, мм | Не более 24 |
| 35.3 | Рабочая длина, см | Не менее 6.5 |
| 36 | Щипцы для захвата | Наличие |
| 36.1 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 36.2 | Длина, см | Не менее 36 |
| 36.3 | Обе бранши загнуты вниз | Наличие |
| 36.4 | Бранши зубчатые | Наличие |
| 36.5 | Одна бранша подвижна | Наличие |
| 36.6 | Ширина бранш, мм | Не менее 4,8 |
| 36.7 | Соединение для монополярной коагуляции | Наличие |
| 36.8 | Стерилизация в автоклаве | Наличие |
| 36.9 | Пластиковая рукоятка | Наличие |
| 36.10 | Увеличенная рабочая поверхность для пальцев | Наличие |
| 36.11 | Разборные | Наличие |
| 36.12 | Быстрое соединение тубуса по щелчковой системе | Наличие |
| 37 | Щипцы для захвата | Наличие |
| 37.1 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 37.2 | Длина, см | Не менее 36 |
| 37.3 | Обе бранши загнуты вниз | Наличие |
| 37.4 | Бранши зубчатые 2 x 4 | Наличие |
| 37.5 | Одна бранша подвижна | Наличие |
| 37.6 | Соединение для монополярной коагуляции | Наличие |
| 37.7 | Стерилизация в автоклаве | Наличие |
| 37.8 | Пластиковая рукоятка | Наличие |
| 37.9 | Увеличенная рабочая поверхность для пальцев | Наличие |
| 37.10 | Разборные | Наличие |
| 37.11 | Быстрое соединение тубуса по щелчковой системе | Наличие |
| 38 | Щипцы для захвата по KELLY | Наличие |
| 38.1 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 38.2 | Длина, см | Не менее 36 |
| 38.3 | Обе бранши загнуты вниз | Наличие |
| 38.4 | Бранши длинные | Наличие |
| 38.5 | Одна бранша подвижна | Наличие |
| 38.6 | Соединение для монополярной коагуляции | Наличие |
| 38.7 | Стерилизация в автоклаве | Наличие |
| 38.8 | Пластиковая рукоятка без фиксатора | Наличие |
| 38.9 | Увеличенная рабочая поверхность для пальцев | Наличие |
| 38.10 | Быстрое соединение тубуса по щелчковой системе | Наличие |
| 39 | Осветительная штанга с соединением для стекловолоконного световода | Наличие |
| 40 | Тампонодержатель | Наличие |
| 40.1 | Рабочая длина, см | Не более 30 |
| 41 | Биопсийные щипцы, поворотные, разборные | Наличие |
| 41.1 | Размер, мм | Не более 5 |
| 41.2 | Длина, см | Не менее 36 |
| 41.3 | Бранши вытянутые | Наличие |
| 41.4 | Бранши с округлым дистальным концом | Наличие |
| 41.5 | Одна бранша подвижна | Наличие |
| 41.6 | Тубус с коннектором для промывания | Наличие |
| 41.7 | Рукоятка без фиксатора с большой контактной поверхностью для пальцев | Наличие |
| 41.8 | Соединение для монополярной коагуляции | Наличие |
| 42 | Игла для пневмоперитонеума | Наличие |
| 42.1 | Пружинный механизм стилета | Наличие |
| 42.2 | Тупой дистальный конец стилета | Наличие |
| 42.3 | Замок LUER для чистки | Наличие |
| 42.4 | Стерилизация в автоклаве | Наличие |
| 42.5 | Диаметр, мм | Не менее 2,0 |
| 42.6 | Длина, см | Не менее 13 |
| 43 | Троакар | Наличие |
| 43.1 | Диаметр, мм | Не менее 13,5 |
| 43.2 | Длина, см | Не менее 11,5 |
| 43.3 | Стилет трокара конический | Наличие |
| 43.4 | Канюля без клапана | Наличие |
| 43.5 | Мультифункциональный клапан | Наличие |
| 44 | Троакар | Наличие |
| 44.1 | Пирамидальный стилет | Наличие |
| 44.2 | Замок LUER для инсуффляции | Наличие |
| 44.3 | Диаметр, мм | Не менее 13,5 |
| 44.4 | Длина, см | Не менее 10 |
| 45 | Колпачок уплотняющий, для инструментов, одноразовый | Наличие |
| 45.1 | Диаметр инструментов, мм | Не более 13 |
| 45.2 | Цветовой код: синий | Наличие |
| 45.3 | Упаковка, шт./уп. | Не менее 10 |
| 46 | Переходник накидной | Наличие |
| 46.1 | Переходник для инструментов диаметром, мм | От 13-10 и 13-5 |
| 47 | Троакар , в комплекте: | Наличие |
| 47.1 | Пирамидальный стилет | Наличие |
| 47.2 | Канюля троакара, с переходником замком LUER | Наличие |
| 47.3 | Диаметр, мм | Не менее 11 |
| 47.4 | Длина, см | Не более 10,5 |
| 47.5 | Многофункциональный клапан | Наличие |
| 48 | Троакар | Наличие |
| 48.1 | Диаметр, мм | Не менее 11 |
| 48.2 | Длина, см | Не менее 10 |
| 48.3 | Стилет пирамидальный | Наличие |
| 48.4 | Замок LUER для инсуффляции | Наличие |
| 48.5 | Клапан | Наличие |
| 49 | Троакар, в комплекте: | Наличие |
| 49.1 | Пирамидальный стилет | Наличие |
| 49.2 | Канюля троакара, с переходником замком LUER | Наличие |
| 49.3 | Диаметр, мм | Не менее 11 |
| 49.4 | Длина, см | Не менее 10,5 |
| 49.5 | Cиликоновый лепестковый клапан | Наличие |
| 50 | Колпачок уплотняющий, для инструментов, одноразовый | Наличие |
| 50.1 | Диаметр инструментов, мм | Не более 10 |
| 50.2 | Цветовой код: зеленый | Наличие |
| 50.3 | Количество колпачков в упаковке, шт./уп. | Не менее 10 |
| 51 | Силиконовый липестковый клапан | Наличие |
| 51.1 | Размер мм | Не менее 11 |
| 52 | Троакар, в комплекте: | Наличие |
| 52.1 | Пирамидальный стилет | Наличие |
| 52.2 | Канюля троакара, с переходником замком LUER | Наличие |
| 52.3 | Диаметр, мм | Не менее 6 |
| 52.4 | Длина, см | Не менее 10,5 |
| 52.5 | Многофункциональный клапан | Наличие |
| 53 | Троакар с пирамидальным стилетом | Наличие |
| 53.1 | Диаметр, мм | Не менее 6 |
| 53.2 | Длина, см | Не более 10 |
| 54 | Колпачок уплотняющий, для инструментов, одноразовый | Наличие |
| 54.1 | Диаметр инструментов, мм | От 5 до 5,5 |
| 54.2 | Цветовой код: черный | Наличие |
| 54.3 | Количество колпачков в упаковке, шт./уп. | Не менее 10 |
| 55 | Канюля, с резьбой от дистального края, с поворотным инсуфляционным краном, для наложения пневмеперитонеума под оптическим визуальным контролем | Наличие |
| 55.1 | Диаметр, мм | Не менее 11 |
| 55.2 | Длина, см | Не менее 10,5 |
| 55.3 | В комплекте: канюля, мультифункциональный клапан, ограничитель рабочей длины, стерильный, в упаковке | Наличие |
| 56 | Редукционная гильза | Наличие |
| 56.1 | Диаметр инструмента, мм | Не менее 5 |
| 56.2 | Диаметр канюли троакара, мм | Не менее 11 |
| 56.3 | Стерилизация в автоклаве | Наличие |
| 57 | Переходник накидной | Наличие |
| 57.1 | Переходник для инструментов в диапазоне, мм | От 5 до 11 |
| 58 | Уплотняющий колпачок для троакаров | Наличие |
| 58.1 | Диаметр, мм | Не менее 6 |
| 58.2 | Используется с инструментами диаметром, мм | Не более 5 |
| 58.3 | Стерилизация в автоклаве | Наличие |
| 58.4 | Количество колпачков в упаковке, шт./уп. | Не менее 5 |
| 59 | Уплотняющий колпачок для троакаров | Наличие |
| 59.1 | Диаметр, мм | Не менее 11 |
| 59.2 | Используется с инструментами диаметром, мм | Не более 10 |
| 59.3 | Стерилизация в автоклаве | Наличие |
| 59.4 | Количество колпачков в упаковке, шт./уп. | Не менее 5 |
| 60 | Рабочая вставка для разборных поворотных щипцов для диссекции и захвата | Наличие |
| 60.1 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 60.2 | Рабочая длина, см | Не менее 36 |
| 60.3 | Бранши изогнуты вниз | Наличие |
| 60.4 | Бранши с зубцами 2 х 4 | Наличие |
| 60.5 | Одна бранша подвижна | Наличие |
| 61 | Рабочая вставка для щипцов разборных, поворотных | Наличие |
| 61.1 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 61.2 | Рабочая длина, см | Не менее 36 |
| 61.3 | Бранши по KELLY, изогнуты вниз, длинные | Наличие |
| 61.4 | Одна бранша подвижна | Наличие |
| 62 | Рабочая вставка-ножницы | Наличие |
| 62.1 | Бранши изогнуты вниз влево | Наличие |
| 63 | Щипцы для захвата | Наличие |
| 63.1 | Поворотные | Наличие |
| 63.2 | Разборные | Наличие |
| 63.3 | Обе бранши подвижны | Наличие |
| 63.4 | Соединение для монополряной коагуляции | Наличие |
| 63.5 | Бранши окончатые | Наличие |
| 63.6 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 63.7 | Длина, см | Не менее 36 |
| 63.8 | Пластиковая рукоятка без фиксатора | Наличие |
| 63.9 | Увеличенная контактная поверхность для пальцев |  |
| 64 | Щипцы для захвата | Наличие |
| 64.1 | Обе бранши подвижны | Наличие |
| 64.2 | Бранши усиленные | Наличие |
| 64.3 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 64.4 | Длина, см | Не менее 36 |
| 64.5 | Пластмассовая рукоятка | Наличие |
| 64.6 | Быстрое соединение тубуса по щелчковой системе | Наличие |
| 64.7 | Тубус совместим со всеми видами рабочих вставок и рукоятками | Наличие |
| 65 | Ножницы крючкообразные | Наличие |
| 65.1 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 65.2 | Длина, см | Не менее 36 |
| 65.3 | Пластмассовая рукоятка | Наличие |
| 65.4 | Стерилизация в автоклаве | Наличие |
| 65.5 | Быстрое соединение тубуса по щелчковой системе | Наличие |
| 65.6 | Тубус совместим со всеми видами рабочих вставок и рукоятками | Наличие |
| 66 | Щипцы для захвата | Наличие |
| 66.1 | Поворотные | Наличие |
| 66.2 | Разборные | Наличие |
| 66.3 | Бранши окончатые | Наличие |
| 66.4 | На браншах тонкие атравматические насечки | Наличие |
| 66.5 | Одна бранша подвижна | Наличие |
| 66.6 | Соединение для монополярной коагуляции | Наличие |
| 66.7 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 66.8 | Длина, см | Не менее 36 |
| 66.9 | Пластиковая рукоятка с фиксатором | Наличие |
| 66.10 | Увеличенная рабочая поверхность для пальцев | Наличие |
| 66.11 | Быстрое соединение тубуса по щелчковой системе | Наличие |
| 66.12 | Тубус совместим со всеми видами рабочих вставок и рукоятками | Наличие |
| 66.13 | Стерилизация в автоклаве | Наличие |
| 67 | Щипцы для захвата кишечника | Наличие |
| 67.1 | Бранши окончатые | Наличие |
| 67.2 | Обе бранши подвижны | Наличие |
| 67.3 | Быстрое соединение тубуса по щелчковой системе | Наличие |
| 67.4 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 67.5 | Длина, см | Не менее 36 |
| 67.6 | Тубус совместим со всеми видами рабочих вставок и рукоятками | Наличие |
| 67.7 | Пластиковая рукоятка с фиксатором | Наличие |
| 67.8 | Увеличенная рабочая поверхность для пальцев | Наличие |
| 68 | Щипцы, поворотные, разборные | Наличие |
| 68.1 | Размер, мм | Не менее 10 |
| 68.2 | Длина, см | Не менее 36 |
| 68.3 | Бранши по BABCOCK | Наличие |
| 68.4 | Обе бранши подвижны | Наличие |
| 68.5 | Металлическая рукоятка с хирургическим фиксатором с увеличенной зоной контакта для пальцев | Наличие |
| 68.6 | Без соединения для монополярной коагуляции | Наличие |
| 68.7 | Замок LUER для чистки | Наличие |
| 69 | Щипцы для захвата по KELLY | Наличие |
| 69.1 | Обе бранши подвижны | Наличие |
| 69.2 | Бранши удлиненные | Наличие |
| 69.3 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 69.4 | Длина, см | Не менее 36 |
| 69.5 | Тубус совместим со всеми видами рабочих вставок и рукоятками | Наличие |
| 69.6 | Быстрое соединение тубуса по щелчковой системе | Наличие |
| 69.7 | Пластмассовая рукоятка | Наличие |
| 69.8 | Фиксатор на рукоятке | Наличие |
| 69.9 | Увеличенная рабочая поверхность для пальцев | Наличие |
| 70 | Щипцы для захвата | Наличие |
| 70.1 | Бранши окончатые | Наличие |
| 70.2 | Одна бранша подвижна | Наличие |
| 70.3 | Соединение для биполярной коагуляции | Наличие |
| 70.4 | Бранши плоские | Наличие |
| 70.5 | Поворотные | Наличие |
| 70.6 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 70.7 | Длина, см | Не менее 36 |
| 70.8 | Пластиковая рукоятка без фиксатора | Наличие |
| 70.9 | Быстрое соединение тубуса по щелчковой системе | Наличие |
| 70.10 | Замок LUER для чистки | Наличие |
| 71 | Ножницы | Наличие |
| 71.1 | Обе бранши подвижны | Наличие |
| 71.2 | Лезвия изогнутые | Наличие |
| 71.3 | Длина лезвий, мм | Не менее 15 |
| 71.4 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 71.5 | Длина, см | Не менее 36 |
| 71.6 | Стерилизация в автоклаве | Наличие |
| 71.7 | Быстрое соединение тубуса по щелчковой системе | Наличие |
| 71.8 | Тубус совместим со всеми видами рабочих вставок и рукоятками | Наличие |
| 71.9 | Пласиковая рукоятка без фиксатора | Наличие |
| 72 | Ножницы по METZENBAUM | Наличие |
| 72.1 | Обе бранши подвижны | Наличие |
| 72.2 | Керамическая изоляция на лезвиях | Наличие |
| 72.3 | Разборные | Наличие |
| 72.4 | Соединение для биполярной коагуляции | Наличие |
| 72.5 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 72.6 | Длина, см | Не менее 36 |
| 72.7 | Пластмассовая кольцевая рукоятка | Наличие |
| 72.8 | Быстрое соединение тубуса по щелчковой системе | Наличие |
| 72.9 | Замок LUER для чистки | Наличие |
| 73 | Анальный расширитель | Наличие |
| 74 | Щипцы для захвата | Наличие |
| 74.1 | Поворотные | Наличие |
| 74.2 | Разборные | Наличие |
| 74.3 | Соединение для биполярной коагуляции | Наличие |
| 74.4 | Бранши с особенно тонкими атравматическими зубцами | Наличие |
| 74.5 | Бранши окончатые | Наличие |
| 74.6 | Обе бранши подвижны | Наличие |
| 74.7 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 74.8 | Длина, см | Не менее 36 |
| 74.9 | Кольцевая рукоятка | Наличие |
| 74.10 | Без фиксатора на рукоятке | Наличие |
| 74.11 | Быстрое соединение тубуса по щелчковой системе | Наличие |
| 74.12 | Замок LUER для чистки | Наличие |
| 75 | Макроиглодержатель | Наличие |
| 75.1 | Карбид-вольфрамовые вставки на браншах | Наличие |
| 75.2 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 75.3 | Длина, см | Не менее 33 |
| 75.4 | Пистолетная рукоятка | Наличие |
| 75.5 | Фиксатор на рукоятке расположен слева | Наличие |
| 76 | Электрод для коагуляции и диссекции | Наличие |
| 76.1 | С соединением дял монополярной коагуляции | Наличие |
| 76.2 | L-образный | Наличие |
| 76.3 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 76.4 | Длина, см | Не менее 43 |
| 76.5 | Сантиметровая разметка тубуса | Наличие |
| 77 | Электрод для коагуляции и диссекции | Наличие |
| 77.1 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 77.2 | Длина, см | Не менее 36 |
| 78 | Ретрактор для колоректальной хирургии | Наличие |
| 78.1 | Бранши длинные | Наличие |
| 78.2 | Силиконовые опоры на дистальных концах бранш | Наличие |
| 78.3 | Обе бранши подвижны | Наличие |
| 78.4 | Бранши открываются параллельно | Наличие |
| 78.5 | Диаметр, мм | Не менее 10 |
| 78.6 | Длина, см | Не менее 36 |
| 78.7 | Стерилизация в автоклаве | Наличие |
| 78.8 | Введение в брюшную полость в прямом положении | Наличие |
| 78.9 | Металлическая рукоятка | Наличие |
| 78.10 | Фиксатор активируется при раскрытии рукоятки | Наличие |
| 79 | Ретрактор для печени | Наличие |
| 79.1 | Средний | Наличие |
| 79.2 | Атравматичный | Наличие |
| 79.3 | Металлический стержень диаметром, мм | Не более 5 |
| 79.4 | Инструмент от проксимального конца к дистальному состоит из двух прямых участков, имеющиз изгиб, находящихся в одной плоскости и, находящихся в перпендикулярной к ним плоскости участка образующего периметр полукруга и не много отклоненного дистального конца | Наличие |
| 79.5 | Проксимальная часть инструмента имеет расширенную часть для фиксации в держателе | Наличие |
| 80 | Ретрактор Т-образный, для колоректальной хирургии | Наличие |
| 80.1 | Ротационное колесо на проксимальной стороне для изгибания и управления дистальным концом | Наличие |
| 80.2 | Диаметр, мм | Не менее 10 |
| 80.3 | Длина, см | Не менее 30 |
| 80.4 | Дистальный конец ретрактора активируется вращением проксимальной части на рукоятке | Наличие |
| 80.5 | Введение в брюшную полость происходит в прямом положении | Наличие |
| 80.6 | Стерилизация в автоклаве | Наличие |
| 81 | Отклоняемый H образный ретрактор , для колоректальной хирургии | Наличие |
| 81.1 | Длинные бранши, две бранши подвижны, бранши открываются параллельно | Наличие |
| 81.2 | Размер, мм | Не более 10 |
| 81.3 | Длина, cм | Не менее 36 |
| 81.4 | Угол отклонения, градусов | Не менее 90° |
| 81.5 | Дистальный конец ретрактора активируется вращением проксимальной части на рукоятке | Наличие |
| 81.6 | Автоклавируемый | Наличие |
| 82 | Верхняя часть рукоятки ретрактора | Наличие |
| 82.1 | Стерилизация в автоклаве | Наличие |
| 85 | Жесткая стержне-линзовая оптика для стандартной и ICG диагностики | Наличие |
| 85.1 | Использование с индоцианином зеленым, для аутофлюоресценции | Наличие |
| 85.2 | Переключение между режимами, включение/отключение флуоресцентого фильтра на оптике | Наличие |
| 85.3 | Передне-бокового видения градусов | Не менее 30 |
| 85.4 | Диаметр, мм | Не более 10 |
| 85.5 | Сапфировая торцевая дистальная линза | Наличие |
| 85.6 | Рабочая длина, см | Не менее 31 |
| 85.7 | Термический компенсатор длины | Наличие |
| 85.8 | Анти-рефрексное внутреннее покрытие | Наличие |
| 85.9 | Автоклавируемая | Наличие |
| 85.10 | Со встроенным стекловолоконным световодом | Наличие |
| 85.11 | Крупноформатная, расширенное поле зрения, угол обзора градусов | Не менее 90° |
| 86 | Оптика жесткая со стеклянными линзами | Наличие |
| 86.1 | Угол видения, градусов | Не менее 30 |
| 86.2 | Угол обзора, градусов | Не менее 90 |
| 86.3 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 86.4 | Длина, см | Не менее 29 |
| 86.5 | Встроенный стекловолоконный световод | Наличие |
| 86.6 | Стерилизация в автоклаве | Наличие |
| 86.7 | Сапфировое стекло на дистальном конце оптики | Наличие |
| 86.8 | Анти-рефлексное внутреннее покрытие | Наличие |
| 86.9 | Цветовой код: красный | Наличие |
| 90 | Корзинка, проволочная для чистки, стерилизации и хранения двух оптик и одного световода, с крышкой | Наличие |
| 90.1 | Держатели для адаптеров | Наличие |
| 90.2 | Силиконовые держатели | Наличие |
| 90.3 | Наружные размеры (Ш x Г x В), мм | Не менее 450 х 125 х 50 |
| 90.4 | Для оптик диаметром, мм | Не более 10 |
| 90.5 | Для оптик длиной, см | Не более 32 |
| 92 | Эндоигла | Наличие |
| 92.1 | Диаметр, мм | Не менее 2,0 |
| 92.2 | Длина, см | Не менее 15 |
| 92.3 | Пружинный механизм стилета | Наличие |
| 92.4 | Тупой дистальный конец стилета | Наличие |
| 92.5 | Замок LUER для чистки | Наличие |
| 92.6 | Автоклавируемая | Наличие |
| 95 | Троакар, в комплекте: | Наличие |
| 95.1 | Пирамидальный стилет | Наличие |
| 95.2 | Канюля троакара, с переходником замком LUER | Наличие |
| 95.3 | Диаметр, мм | Не менее 11 |
| 95.4 | Длина, см | Не более 10,5 |
| 95.5 | Многофункциональный клапан | Наличие |
| 97 | Троакар, в комплекте: | Наличие |
| 97.1 | Пирамидальный стилет | Наличие |
| 97.2 | Канюля троакара, с переходником замком LUER | Наличие |
| 97.3 | Диаметр, мм | Не менее 6 |
| 97.4 | Длина, см | Не менее 10,5 |
| 97.5 | Многофункциональный клапан | Наличие |
| 99 | Троакар, в комплекте: | Наличие |
| 99.1 | Пирамидальный стилет | Наличие |
| 99.2 | Канюля трокара без переходника | Наличие |
| 99.3 | Диаметр, мм | Не менее 13,5 |
| 99.4 | Длина, см | Не более 11,5 |
| 99.5 | Многофункциональный клапан | Наличие |
| 101 | Редукционная гильза | Наличие |
| 101.1 | Диаметр инструмента, мм | Не менее 5 |
| 101.2 | Диаметр канюли троакара, мм | Не менее 11 |
| 101.3 | Стерилизация в автоклаве | Наличие |
| 102 | Переходник накидной | Наличие |
| 102.1 | Переходник для инструментов в диапазоне, мм | От 5 до 11 |
| 103 | Переходник накидной | Наличие |
| 103.1 | Переходник для инструментов диаметром, мм | От 13-10 и 13-5 |
| 104 | Щипцы для захвата | Наличие |
| 104.1 | Поворотные | Наличие |
| 104.2 | Разборные | Наличие |
| 104.3 | Обе бранши подвижны | Наличие |
| 104.4 | Соединение для монополряной коагуляции | Наличие |
| 104.5 | Бранши окончатые | Наличие |
| 104.6 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 104.7 | Длина, см | Не менее 36 |
| 104.8 | Пластиковая рукоятка без фиксатора | Наличие |
| 104.9 | Увеличенная контактная поверхность для пальцев |  |
| 105 | Щипцы для захвата по KELLY | Наличие |
| 105.1 | Обе бранши подвижны | Наличие |
| 105.2 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 105.3 | Длина, см | Не менее 36 |
| 105.4 | Соединение для монополярной коагуляции | Наличие |
| 105.5 | Пластиковая рукоятка без фиксатора | Наличие |
| 105.6 | Увеличенная рабочая поверхность для пальцев | Наличие |
| 105.7 | Быстрое соединение тубуса по щелчковой системе | Наличие |
| 105.8 | Тубус совместим со всеми видами рабочих вставок и рукоятками | Наличие |
| 106 | Щипцы | Наличие |
| 106.1 | Обе бранши подвижны | Наличие |
| 106.2 | Бранши усиленные | Наличие |
| 106.3 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 106.4 | Длина, см | Не менее 36 |
| 106.5 | Пластмассовая рукоятка | Наличие |
| 106.6 | Быстрое соединение тубуса по щелчковой системе | Наличие |
| 106.7 | Тубус совместим со всеми видами рабочих вставок и рукоятками | Наличие |
| 107 | Захватывающие щипцы, вращающиеся, с соединением для монополярной коагуляции, | Наличие |
| 107.1 | Щипцы для захвата | Наличие |
| 107.2 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 107.3 | Длина, см | Не менее 36 |
| 107.4 | Бранши атравматичные | Наличие |
| 107.5 | Бранши окончатые | Наличие |
| 107.6 | Одна бранша подвижна | Наличие |
| 107.7 | Пластиковая рукоятка без фиксатора | Наличие |
| 107.8 | Увеличенная рабочая поверхность для пальцев | Наличие |
| 107.9 | Тубус совместим со всеми видами рукояток | Наличие |
| 107.10 | Соединение для монополярной коагуляции | Наличие |
| 107.11 | Стерилизация в автоклаве | Наличие |
| 108 | Ножницы крючкообразные | Наличие |
| 108.1 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 108.2 | Длина, см | Не менее 36 |
| 108.3 | Пластмассовая рукоятка | Наличие |
| 108.4 | Стерилизация в автоклаве | Наличие |
| 108.5 | Быстрое соединение тубуса по щелчковой системе | Наличие |
| 108.6 | Тубус совместим со всеми видами рабочих вставок и рукоятками | Наличие |
| 109 | Рабочая вставка, ножницы кручкообразные | Наличие |
| 109.1 | Одна бранша подвижна | Наличие |
| 109.2 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 109.3 | Длина, см | Не менее 36 |
| 110 | Ножницы | Наличие |
| 110.1 | Обе бранши подвижны | Наличие |
| 110.2 | Лезвия изогнутые | Наличие |
| 110.3 | Длина лезвий, мм | Не менее 15 |
| 110.4 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 110.5 | Длина, см | Не менее 36 |
| 110.6 | Стерилизация в автоклаве | Наличие |
| 110.7 | Быстрое соединение тубуса по щелчковой системе | Наличие |
| 110.8 | Тубус совместим со всеми видами рабочих вставок и рукоятками | Наличие |
| 110.9 | Пласиковая рукоятка без фиксатора | Наличие |
| 111 | Электрод для коагуляции и диссекции | Наличие |
| 111.1 | С соединением дял монополярной коагуляции | Наличие |
| 111.2 | L-образный | Наличие |
| 111.3 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 111.4 | Длина, см | Не менее 43 |
| 111.5 | Сантиметровая разметка тубуса | Наличие |
| 112 | Электрод для коагуляции и диссекции | Наличие |
| 112.1 | L-образная форма электрода | Наличие |
| 112.2 | Соединение для монополярной коагуляции | Наличие |
| 112.3 | Стерилизация в автоклаве | Наличие |
| 112.4 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 112.5 | Длина, см | Не менее 36 |
| 112.6 | Сантиметровая разметка тубуса | Наличие |
| 113 | Электрод для коагуляции и диссекции | Наличие |
| 113.1 | Форма шпателя | Наличие |
| 113.2 | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 113.3 | Длина, см | Не менее 36 |
| 114 | Направитель нити, инструмент | Наличие |
| 114.1 | Диаметр, мм | Не более 2,8 |
| 114.2 | Длина, см | Не более 17 |
| 114.3 | Рукоятка кольцевая | Наличие |
| 115 | Канюля | Наличие |
| 115.1 | Размер, мм | Не более 5 |
| 115.2 | Длина, см | Не менее 36 |
| 115.3 | Для аспирации, ирригации | Наличие |
| 115.4 | Анти-рефлексное внутреннее покрытие линз | Наличие |
| 115.5 | Двухходовый кран | Наличие |
| 115.6 | Замок LUER для чистки | Наличие |
| 116 | Канюля | Наличие |
| 117.1 | Длина, см | Не менее 36 |
| 117.2 | Для аспирации, ирригации | Наличие |
| 117.3 | Для аспирации, ирригации | Наличие |
| 118 | Видеоинформационный центр |  |
| 118.1 | Видеоинформационный центр для подключения эндоскопов | Видео и фибро |
| 118.2 | Виды подключаемых эндоскопов: диагностические для взрослых, для детей; терапевтические; широко-канальные; двух-канальные (гастроскопы, колоноскопы с изменяемой жесткостью, дуоденоскопы, бронхоскопы, ультразвуковые эндоскопы, цистоскопы, рино-ларингоскопы, торакоскопы, лапароскопы) | Наличие |
| 118.3 | Подключаемые головки камер для соединения видеоинформационного центра и фиброэндоскопов | Не менее 12 разновидностей |
| 118.4 | Стандарт HDTV для вывода изображения на монитор с возможностью подключения HD-эндоскопов (с матрицей сверхвысокого разрешения) | Наличие |
| 118.5 | Узкоспектральный режим NBI - обработка изображения в специальном спектре освещения для улучшения видимости кровеносных сосудов, выделения структур капилляров и других изменений на поверхности слизистой оболочки. | Наличие |
| 118.6 | Наличие двух типов изменения структурной детализации изображения: для крупных и мелких структур | Не менее 4 уровней для каждого режима |
| 118.7 | Функция усиления границ переходов (краевое усиление) | Не менее 4 уровней |
| 118.8 | Функция усиления контраста | Не менее 3 уровней |
| 118.9 | Регулировка баланса белого цвета кнопкой на передней панели | Наличие |
| 118.10 | Регулировка экспозиции кнопками на передней панели | Наличие |
| 118.11 | Номинальное электронное увеличение изображения в 1,2 раза | Наличие |
| 118.12 | Номинальное электронное увеличение изображения в 1,5 раза | Наличие |
| 118.13 | Функция увеличения полученной картинки на мониторе | Наличие |
| 118.14 | Буферизация стоп-кадра | Наличие |
| 118.15 | Регулировка красного, синего и насыщенности цвета | Не менее 17 положений для каждого цвета |
| 118.16 | Режим регулировки освещенности по автоматическому значению | Наличие |
| 118.17 | Режим регулировки освещенности по пиковому значения | Наличие |
| 118.18 | Функция автоматического усиления освещенности в случае удаления от исследуемого объекта | Наличие |
| 118.19 | Типы видеовыходов | HD/SD SDI, RGBs, YPbPr, Y/C, BNC, D-Sub |
| 118.20 | Два видеовхода для получения «картинки-в-картинке» | Наличие |
| 118.21 | Порт USB | для подключения USB совместимых носителей (для хранения изображения) |
| 118.22 | Функция идентификации подключаемого эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета | Наличие |
| 118.23 | Внутренняя память для ввода информации не менее о 40 пациентах (код, имя пациента, пол и возраст, дата рождения, дата и время исследования, имя доктора) | Наличие |
| 118.24 | Отображение на экране информация: код пациента, имя, пол и возраст, дата рождения, дата и время исследования, нумерация кадров, тип видеозаписи, установки изображения, имя доктора, комментарии | Наличие |
| 118.25 | 4 программируемых кнопки пользователя на клавиатуре и 2 на передней панели | Наличие |
| 118.26 | Кнопка сброса настроек следующих режимов: пользовательские настройки, источник сигнала, настройка цвета, «заморозка», индекс печати, увеличение, специальное освещение, курсор, секундомер, символы на экране, экспозиция, «картинка-в-картинке» | Наличие |
| 118.27 | Сопряжение с ультразвуковой системой для использования ультразвуковых видеоэндоскопов и датчиков, а также совместного управления с единой консоли ультразвукового центра | Наличие |
| 118.28 | Возможность работы в комплексе эндохирургичекского оборудования с управлением всем комплексом с единой консоли | Наличие |
| 118.29 | Возможность подключения к компьютерной сети/DICOM интерфейс | Наличие |
| 118.30 | Клавиатура с мини-джойстиком |  |
| 118.31 | Размеры видеоцентра, мм | Не более 382х91х490 |
| 118.32 | Вес прибора, кг | Не более 10,5 |
| 118.33 | Потребление электричества | Не более 150 VA (220-240 В) |
| 118.34 | Русификация меню пользователя | Наличие |
| 118.35 | Возможность выбора изображения с помощью кнопки на передней панели от различных источников (Эндоскоп, VCR/DVD, PC, принтер, видеовход) | Наличие |
| 119 | Ксеноновый источник света |  |
| 119.1 | Ксеноновый источник света с лампой | Не менее 300 Вт |
| 119.2 | Возможность непрерывной работы | Не менее 500 ч |
| 119.3 | Встроенная помпа типа «диафрагма» для подачи воздуха и воды с 4 режимами работы | Наличие |
| 119.4 | Подача воды путем нагнетания давления в контейнер с водой | Наличие |
| 119.5 | Автоматическая регулировка яркости | Не менее 17 положений |
| 119.6 | Автоматическая и ручная регулировка яркости | Не менее 17 положений |
| 119.7 | Узкоспектральный режим NBI - обработка изображения в специальном спектре освещения для улучшения видимости кровеносных сосудов, выделения структур капилляров и других изменений на поверхности слизистой оболочки. | Наличие |
| 119.8 | Функция транс иллюминации для кратковременной засветки при освещении труднодоступных областей | Наличие |
| 119.9 | Запасная галогенная лампа | наличие |
| 119.10 | Функция отключения при простое | Наличие |
| 119.11 | Принудительная вентиляция для охлаждения | Наличие |
| 119.12 | Размеры источника света, мм | Не более 370х150х476 |
| 119.13 | Вес прибора, кг | Не более 19 |
| 119.14 | Потребление электричества | Не более 600 VA (220-240 В) |
| 120 | Видеоколоноскоп с матрицей высокого разрешения с дополнительным каналом подачи воды |  |
| 120.1 | Видеоколоноскоп с матрицей высокого разрешения с дополнительным каналом подачи воды | Наличие |
| 120.2 | Встроенная цветная ПЗС матрица высокого разрешения в дистальном конце | Наличие |
| 120.3 | HDTV стандарт передаваемого изображения | Наличие |
| 120.4 | Узкоспектральный режим NBI - обработка изображения в специальном спектре освещения для улучшения видимости кровеносных сосудов, выделения структур капилляров и других изменений на поверхности слизистой оболочки. | Наличие |
| 120.5 | Поле обзора | Не менее 140º |
| 120.6 | Глубина резкости, мм | О 2 до100 |
| 120.7 | Диаметр дистального конца, мм | Не более 12,8 |
| 120.8 | Диаметр вводимой трубки, мм | Не более 12,8 |
| 120.9 | Диаметр внутреннего канала, мм | Не более 3,7 |
| 120.10 | Наличие дополнительного канала подачи воды | Наличие |
| 120.11 | Углы изгиба вверх/вниз рабочей части | Не менее 180 |
| 120.12 | Углы изгиба влево/вправо рабочей части | Не менее 160 |
| 120.13 | Длина рабочей части, мм | Не менее 1680 |
| 120.14 | Общая длина, мм | Не более 2005 |
| 120.15 | Минимально видимое расстояние от дистального конца, мм | Не более 5 |
| 120.16 | Возможность автоклавирования клапанов вода/воздух и аспирации | Наличие |
| 120.17 | Специальный разъем (заземление) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием | Наличие |
| 120.18 | 4 программируемых кнопок на рукоятке эндоскопа для дистанционного управления | Наличие |
| 120.19 | Функция идентификации эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета | Наличие |
| 120.20 | Фиксатор изгиба, позволяющий при его повороте либо свободно сгибать подвижную часть, либо блокировать подвижную часть в требуемом положении | Наличие |
| 120.21 | Конус, примыкающий к блоку управления, который предохраняет соединение между вводимой трубкой и блоком управления от перегибания | Наличие |
| 120.22 | Дополнительное впускное отверстие для воды, которое обеспечивает дополнительную подачу жидкости через дополнительный жидкостный канал для очистки операционного поля. | Наличие |
| 120.23 | Пассивно изгибаемая часть эндоскопа (технология отзывчивого введения эндоскопа), которая избегает препятствий при прохождении изгибов кишки | Наличие |
| 120.24 | Функция точной передачи усилия (технология отзывчивого введения эндоскопа), которая дает улучшенное управление и сохраняет крутящий момент при вращении эндоскопа | Наличие |
| 120.25 | Функция изменения жесткости вводимой части (технология отзывчивого введения эндоскопа) при помощи кольца регулировки жесткости, расположенного на рукоятке эндоскопа | Наличие |
| 120.26 | Возможность подключения эндоскопа к системе определения позиционирования | Наличие |
| 120.27 | Функция электронного масштабирования, которая позволяет увеличить содержимое эндоскопического изображения | Наличие |
| 120.28 | Функция электронного затвора, благодаря которой регулируется время экспозиции датчика изображения таким образом, чтобы на видеомониторе поддерживалась равномерная яркость изображения. | Наличие |
| 120.29 | Совместимость с высокочастотной каутеризацией | Наличие |
| 120.30 | Функция предзаморозки изображения или предварительного стоп-кадра, которая автоматически сохраняет непрерывные серии изображений, следующих друг за другом с высокой частотой, чтобы при активации функции стоп-кадр отобразить и сохранить самое резкое изображение нужного объекта | Наличие |
| 120.31 | Герметичный комбинированный коннектор для одновременного подключения к источнику света и процессору | Наличие |
| 120.32 | Видеоколоноскоп с матрицей высокого разрешения с дополнительным каналом подачи воды | Наличие |
| 121 | Видеомонитор медицинский |  |
| 121.1 | Видеомонитор медицинский | наличие |
| 121.2 | Тип монитора LCD | наличие |
| 121.3 | HDTV | наличие |
| 121.4 | Диагональ | Не менее 26 |
| 121.5 | Угол поля зрения, по вертикали | Не менее 178 |
| 121.6 | Угол поля зрения, по горизонтали | Не менее 178 |
| 121.7 | Соотношение сторон 16:9 | наличие |
| 121.8 | Разрешение матрицы, точек | Не менее 1920x1080 |
| 121.9 | Кол-во цветов | Не менее 1073 (10 bit) |
| 121.10 | Видеовходы/выходы Y/С, BNC, D-Sub, DVI-D, HD/SDI | Наличие |
| 121.11 | Потребление энергии | Не более 120 VA |
| 121.12 | Размеры монитора (см) | Не менее 62х39х79 |
| 121.13 | Вес прибора | Не более 7,8 кг |
| 121.14 | Встроенный AC адаптер | Наличие |
| 121.15 | Функция передачи HD сигнала (1080i/1080P) на второй монитор или записывающее устройство, включая PIP/POP | Наличие |
| 121.16 | Подсветка активных кнопок (при работе с меню) | Наличие |
| 122 | Передвижная рабочая станция |  |
| 122.1 | Передвижная рабочая станция | наличие |
| 122.2 | Материал-высокопрочный пластик | наличие |
| 122.3 | Глубина | не более 700 мм |
| 122.4 | Ширина | не более 650 мм |
| 122.5 | Высота | не более 2150 мм в максимальной точке |
| 122.6 | антистатических роликов | не менее четырёх |
| 122.7 | ролики с тормозами | не менее двух |
| 122.8 | вес | не более 85 кг |
| 122.9 | Полка для оборудования | не менее 4-х |
| 122.10 | Выдвижная полка для клавиатуры | Наличие |
| 122.11 | Держатель для ЖК монитора | Наличие |
| 122.12 | Держатель для гибких эндоскопов | наличие |
| 122.13 | Трансформатор с общим тумблером | Не менее 12 розеток 220 В |
| 122.14 | Регулировка полок по высоте | Наличие |
| 122.15 | Держатель для контейнера вода/воздух | Наличие |
| 122.16 | Держатель для кабелей | Наличие |
| 122.17 | Задняя крышка | Наличие |
| 122.18 | Дистанционный выключатель со световой индикацией | Наличие |
| 122.19 | Ручки для передвижения рабочей станции | Наличие |
| 122.20 | Нагрузочная способность каждой полки | Не менее 20 кг |
| 122.21 | Максимальная мощность | Не менее 1900 VA |
| 122.22 | Максимальная загрузка тележки без веса тележки | Не менее 113 кг |
| 123 | Перистальтический Насос |  |
| 123.1 | Перистальтический промывочный насос, предназначенный для применения в медицинских учреждениях. Используется для промывания слизистой желудка и толстого кишечника с целью удаления крови, кала и других органических материалов для улучшения качества визуализации, постановки диагноза и проведения лечения при эндоскопических процедурах. Обеспечивает подачу воды в ЖКТ, чтобы создать среду для проведения эндоскопических ультразвуковых исследований. | наличие |
| 123.2 | Наличие функции сохранения и последующей загрузки сохранённых уровней подачи жидкости | Наличие |
| 123.3 | Наличие в стартовом комплекте педали (ножного выключателя) | Наличие |
| 123.4 | Наличие в стартовом комплекте контейнера для воды, объемом не менее 2,0 лиров | Наличие, не менее 1 шт |
| 123.5 | Наличие индикаторов, отображающих текущую настройку скорости подачи воды | Наличие |
| 123.6 | Тип насоса | Перистальтический |
| 123.7 | Электропитание | 220 В/50 Гц |
| 123.9 | Вес (с пустым контейнером для воды) | Не более 4 кг |
| 123.10 | Кабель для дистанционного управления насосом | наличие |
| 124 | Эндоскопический инсуфлятор CO2 |  |
| 124.1 | Эндоскопический инсуфлятор | наличие |
| 124.2 | Используемый газ | CO2 |
| 124.3 | Максимальное давление подачи газа | Не менее 45 кПа |
| 124.4 | Электропитание | 220 В/50 Гц |
| 124.5 | Возможность подключения к баллону | Наличие |
| 124.6 | Возможность подключения к медицинскому газопроводу | Наличие |
| 124.7 | Наличие таймера подачи газа | Наличие, три варианта установки (15 минут, 30 минут, Off – отключение таймера) |
| 124.8 | Показатель давления при подключении к баллону со световой индикацией | Наличие |
| 124.9 | Пятиуровневый светодиодный индикатор | Наличие |
| 124.10 | Световая индикация работы | Наличие |
| 124.11 | Габариты корпуса прибора | Не более 13 (Ш) × 16 (В) × 34 (Г) см |
| 124.12 | Вес | Не более 5 кг |
| 124.13 | Возможность автоклавирования дополнительных принадлежностей (трубок, шлангов) | Наличие |
| 124.14 | Возможность регулирования скорости потока CO2 с помощью трубок | Наличие |
| 124.14 | трубка для низкой скорости потока и для сверхнизкой скорости потока, в комплекте поставке, шт | Не менее 1 |
| 124.16 | Адаптер переходника для медицинского газопровода | Наличие |
| 124.17 | Срок использования газовых трубок для баллона | Не менее 5 лет |
| 125 | Аспиратор эндоскопический |  |
| 125.1 | Аспиратор, возможность использования в эндоскопии и хирургии | Наличие |
| 125.2 | Создаваемое разрежение | не менее 95 кПа |
| 125.3 | Датчик отображения создаваемого давления | Наличие |
| 125.4 | Вес прибора | не более 10 кг |
| 125.5 | Габариты прибора | Не более 21 x 31 x 38 см |
| 125.6 | Не менее 3-х режимов аспирации | Наличие |
| 125.7 | Наличие вакуумного регулятора для регулировки режимов аспирации | Наличие |
| 125.8 | Возможность использования с сосудами для аспирации на 1 л; 1,5 л; 2 л; 2,5 л | Наличие |
| 125.9 | Возможность использования с микробиологическими фильтрами | Наличие |
| 125.10 | Соединительная трубка стерильная не менее 2-х метров, 50 штук в упаковке, совместимая с аспиратором эндоскопическим. | Наличие, не менее 1 упаковки |
| 125.11 | Крышка с поплавковым механизмом | Наличие |
| 125.12 | Сосуд для аспирации не менее 2-х литров | Наличие, не менее 2 шт |
| 125.13 | Опорная рейка для аспиратора эндоскопического, подходит к передвижной рабочей станцией | Наличие |
| 125.14 | Силиконовая трубка диаметром не менее 7x12 мм, длиной не менее 60 см, с 1 соединительной деталью и 1 соединительной деталью под номинальным углом 90° | Наличие |
| 125.15 | Одноразовый микробиологический фильтр 10 штук в упаковке, совмещённый с аспиратором эндоскопическим. | Наличие |
| 126 | Привод ультразвуковых датчиков |  |
| 126.1 | Устройство для применения совместно с ультразвуковыми центрами EU-ME1, имеющимися у заказчика | наличие |
| 126.2 | Обеспечение необходимой частоты вращения ультразвукового датчика | Наличие |
| 126.3 | Поддержка работы датчиков частот: 12 МГц, 20 МГц, 30 МГц. | Наличие |
| 126.4 | Поддержка работы датчиков 2D, 3D сканирования (DPR) | Наличие |
| 126.5 | Функция автоматического определения типа ультразвукового датчика. | Наличие |
| 126.6 | Функция передачи информации о типе и рабочей частоте датчика ультразвуковому центру | Наличие |
| 126.7 | Общая длина | Не менее 1800 мм |
| 126.8 | Вес | Не более 1,5 кг |
| 127 | Зонд ультразвуковой | Не менее 2 шт |
| 127.1 | Зонд ультразвуковой | наличие |
| 127.2 | Ультразвуковое сканирование - механическое, радиальное | Наличие |
| 127.3 | Направление сканирования - перпендикулярно направлению ввода | Наличие |
| 127.4 | Номинальная частота сканирования - 12 МГц | Наличие |
| 127.5 | Рабочая длина | Не менее 2050 мм |
| 127.6 | Общая длина | Не менее 2140 мм |
| 127.7 | Внешний диаметр | Не более 2,4 мм |
| 128 | Зонд ультразвуковой | Не менее 2 шт |
| 128.1 | Зонд ультразвуковой | наличие |
| 128.2 | Ультразвуковое сканирование - механическое, радиальное, с 3х – мерным режимом | Наличие |
| 128.3 | Направление сканирования - перпендикулярно направлению ввода | Наличие |
| 128.4 | Номинальная частота сканирования - 20 МГц | Наличие |
| 128.5 | Рабочая длина | Не менее 2050 мм |
| 128.6 | Общая длина | Не менее 2210 мм |
| 128.7 | Внешний диаметр | Не более 3,1 мм |
| 129 | Зонд ультразвуковой |  |
| 129.1 | Зонд ультразвуковой | наличие |
| 129.2 | Ультразвуковое сканирование - механическое, радиальное | Наличие |
| 129.3 | Баллон с оболочкой на дистальном конце | Наличие |
| 129.4 | Направление сканирования - перпендикулярно направлению ввода | Наличие |
| 129.5 | Номинальная частота сканирования - 20 МГц | Наличие |
| 129.6 | Рабочая длина | Не менее 2050 мм |
| 129.7 | Общая длина | Не менее 2140 мм |
| 129.8 | Внешний диаметр | Не более 2,6 мм |
| 130 | Зонд ультразвуковой |  |
| 130.1 | Зонд ультразвуковой | наличие |
| 130.2 | Ультразвуковое сканирование - механическое, радиальное, с 3х – мерным режимом | Наличие |
| 130.3 | Баллон с оболочкой на дистальном конце | Наличие |
| 130.4 | Направление сканирования - перпендикулярно направлению ввода | Наличие |
| 130.5 | Диапазон поступательного перемещения зонда 0- 40 мм | Наличие |
| 130.6 | Номинальная частота сканирования - 20 МГц | Наличие |
| 130.7 | Рабочая длина | Не менее 2050 мм |
| 130.8 | Общая длина | Не менее 2210 мм |
| 130.9 | Внешний диаметр | Не более 2,5 мм |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 8 | Аппарат хирургический для травматологии и комбустиологии с принадлежностями | 5 |
| № п/п | Описание требований | Наличие или предлагаемая величина параметра |
| 1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |
|  | Технические требования |  |
| 2. | Дерматом | 1 шт. |
|  | Привод аккумуляторный, автоклавируемый с электронным управлением | Наличие |
|  | Быстросъемная установка лезвия | Наличие |
|  | Ассиметричная конструкция отверстий под направляющие пины | Наличие или аналогичная конструкция для исключения неправильного расположения лезвия |
|  | Амплитуда движения лезвия | От 3,0 до 3,2 мм |
|  | Принудительная блокировка мотора | Наличие |
|  | Максимальная частота осцилляций | Не менее 6 500 осц. /мин. |
|  | Электронное управление, интегрированное в аккумулятор | Наличие |
|  | Вес (при полной готовности к эксплуатации) | От 1,25 до 1,75 кг |
|  | Толщина срезания регулируется, цена деления | Не более 0,1 мм |
|  | Минимальная толщина срезания | Не более 0,2 мм |
|  | Максимальная толщина срезания | Не менее 1,2 мм |
|  | Максимальная ширина срезания | Не менее 78 мм |
|  | Ширина регулируется при помощи заслонок шириной | Не более 8 мм |
|  | Габариты в полностью собранном состоянии (Д х Ш х В) | Не более 300 х 110 х 90 мм |
|  | Материалы позволяют проводить обработку дезинфицирующими и чистящими средствами, в том числе с высокими показателями (Ph ≥ 11) | Наличие |
|  | Крышка аккумуляторного отсека | Наличие |
|  | Приспособление для стерильной установки аккумулятора, материал - термостойкий стерилизуемый пластик | Наличие |
|  | Принцип установки аккумулятора: скрытый | Наличие |
|  | Соответствие нормам электробезопасности ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 | Наличие |
|  | Рабочий элемент | Тип BF |
|  | Предназначен для срезания кожного лоскута | Наличие |
|  | Возможность использования питания привода от сети (при использовании электрокрышки с кабелем, консолью) и от аккумулятора | Наличие |
|  | Корпус прямой формы с эргономичной строго отцентрованной ромбовидной рукояткой, одинаковый диаметр рукоятки по всей длине | Наличие |
|  | Аккумулятор | Наличие |
|  | Тип элементов никель-металгидридный или аналог | Наличие |
|  | Номинальная емкость | Не менее 1,0 А*ч |
|  | Принцип установки аккумулятора: скрытый | Наличие |
|  | Функция сохранения информации о количестве циклов и об ошибках заряда/разряда | Наличие |
| 3. | Зарядное устройство | 1 шт. |
|  | Сетевое напряжение | Не уже 220 В/50 Гц |
|  | Количество гнезд для одновременной зарядки аккумуляторов | Не менее 4 шт. |
|  | Функция автоматического самотестирования | Наличие |
|  | Информационные индикаторы на каждое гнездо | Наличие |
|  | Индикаторы наличия питания, процесса заряда, ошибки при сбое в сети, рекомендации замены элемента питания при выработке ресурса аккумулятора | Наличие |
|  | Рабочий элемент | тип BF |
| 4. | Сетевой кабель, с заземлением | 1 шт. |
| 4.1 | Длина | Не менее 5 м |
| 5. | Аккумулятор | 1 шт. |
|  | Тип элементов никель-металгидридный | Наличие или аналог |
|  | Номинальная емкость | Не менее 1,0 А*ч |
|  | Принцип установки аккумулятора: скрытый | Наличие |
|  | Функция сохранения информации о количестве циклов и об ошибках заряда/разряда | Наличие |
|  | Соответствие нормам электробезопасности ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 | Наличие |
| 6. | Приспособление для асептической замены/удаления электроадаптера, материал - термостойкий стерилизуемый пластик | 1 шт. |
| 7. | Средство для обработки и технического ухода за моторной системой | Не менее 6 шт. |
|  | В виде спрея для лучшей обработки внутренних механизмов, баллон объемом | Не менее 300 мл |
|  | Подходит для использования перед высокотемпературной стерилизацией, в том числе для высокоскоростных моторных систем | Наличие |
| 8. | Сетка стальная, на ножках, с рукоятками | 1 шт. |
|  | Внешний размер (длина х ширина х высота) | (404 х 251 х 104) ± 5 мм |
|  | Сетка из плоской стальной ленты, шириной | не менее 1 мм |
|  | Рукоятки сетки фиксируется параллельно корпусу вовнутрь сетки и подниматься строго вертикально. Углы и края сетки сглаженные | Наличие |
|  | С двух сторон сетка имеет прорези для установки крышки и пластиковые съемные ножки. | Наличие |
|  | Сетка выдерживает многократную обработку | Наличие |
| 9. | Индивидуальные фиксаторы для установки в стальную сетку (корзину), комплект | Наличие |
|  | Машинная чистка установленных изделий и фиксация инструментов в положениях, предотвращающих скапливание конденсата в полостях во время мойки и стерилизации, а также соприкосновение с другими инструментами во время транспортировки и хранения. | Наличие |
|  | Съемный фиксатор устанавливается в сетке в желаемых положениях. | Наличие |
|  | Комплект включает фиксаторы для привода, крышки, приспособлений для асептической установки и замены аккумулятора, лезвий | Наличие |
| 10. | Лезвие для дерматома | 30 уп. |
|  | Габариты (Д х Ш) | (80 х 18) ± 2 мм |
|  | Предусмотрено единственное верное положение лезвия, при котором возможна работа. Ассиметричная конструкция отверстий под направляющие пины | Наличие или аналогичная конструкция для исключения неправильного расположения лезвия |
|  | Быстросъемная установка лезвия | Наличие |
|  | Индивидуальная упаковка двойная: внешняя - защищающая от повреждений во время транспортировки, внутренняя - стерильная. Наименование на упаковке на русском языке | Наличие |
|  | В упаковке | Не менее 10 шт. |
| 11. | Комплектация: |  |
|  | Дерматом | 1 шт. |
|  | Аккумулятор | 2 шт. |
|  | Зарядное устройство | 1 шт. |
|  | Кабель сетевой | 1 шт. |
|  | Приспособление для замены аккумулятора | 1 шт. |
|  | Средство для обработки | 6 шт. |
|  | Cетка | 1 шт. |
|  | Фиксаторы | 5 шт. |
|  | Лезвие для дерматома | 30 уп. |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 9 | Устройство для экспресс-приготовления стерильных промывных растворов и подачи их к операционному полю | 1 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| Технические требования |  |  |
|  | Приготовление солевых стерильных промывных растворов на основе дистиллированной воды, готовых к употреблению, и подачи их по стерильному трубопроводу к месту применения при оперативном лечении гнойных заболеваний во внутренних полостях пациента | Наличие |
|  | Полезный объем приготовленного раствора | Не менее 18 л |
|  | Время приготовления 18 дм3 стерильного, неохлажденного раствора | Не более 1 часа |
|  | Время поддержания рабочей температуры раствора в режиме хранения | Не менее 24 часов |
|  | Температура раствора в процессе хранения и вытеснения раствора в диапазоне | От 25 до 42 с шагом установки не более ±0,2 ºС |
|  | Рабочее давление в баке в процессе вытеснения раствора | Не более 150 кПа |
|  | Максимальный расход раствора | Не более 5 л/мин. |
|  | Температура стерилизации раствора | 123 ±3 ºС |
|  | Время стерилизации в автоматическом режиме | Не более 25 минут |
|  | Давление в баке в процесс стерилизации | Не более 0,15 МПа |
|  | Мощность, потребляемая от сети в процессе стерилизации | Не более 5 кВт |
|  | Мощность, потребляемая от сети в процессе хранения и вытеснения раствора | Не более 400 Вт |
|  | Обеззараживание поступающего для вытеснения воздуха | Наличие |
|  | Напряжение питания 220 В/50 Гц | Наличие |
|  | Масса | Не более 95 кг |
|  | Размеры, Д х Ш х В | Не более 70 х 61 х 110 см |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование объекта закупки |  | Количество, комплектов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №10 | Контрпульсатор внутриаортальный баллонный |  | 1 |  |  |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару |  | Значения параметров |  |  |
| Технические требования: |  |  |  |  |  |
|  |  | Параметры электропитания (от сети, автономное от аккумуляторов) |  | Наличие |  |
|  |  | Работа аппарата от сети переменного тока |  | 220 В/50 Гц |  |
|  |  | Автономная работа от аккумуляторов, часов |  | Не менее 3 часов |  |
|  |  | Потребляемая мощность, Вт |  | Не более 420 |  |
|  |  | Механизм, обеспечивающий подачу постоянного объема гелия |  | Наличие |  |
|  |  | Отображение установленного объема гелия во внутриаортальном баллоне |  | Наличие |  |
|  |  | Автоматическая детекция и адаптация к нарушениям сердечного ритма |  | Наличие |  |
|  |  | Частота контрпульсации в диапазоне (или более широком), циклов в минуту |  | С полным покрытием диапазона от 40 до 200 |  |
|  |  | Возможность выбора различных соотношений контрпульсации по отношению к сердечным сокращениям, штук |  | Не менее 3 |  |
|  |  | Синхронизация рабочего цикла баллона с кривой аортального давления. |  | Наличие |  |
|  |  | Защита от помех, создаваемых электрохирургической аппаратурой, защита от разряда дефибриллятора |  | Наличие |  |
|  |  | Автоматическое удаление конденсата |  | Наличие |  |
|  |  | Время, необходимое для начала полноценной контрпульсации, с момента подсоединения внутриаортального баллонного катетера, секунд |  | Не более 60 |  |
|  |  | Автоматический выбор триггерного сигнала |  | Наличие |  |
|  |  | Автоматический выбор отведения ЭКГ |  | Наличие |  |
|  |  | Автоматический выбор коэффициента усиления сигнала ЭКГ в автоматическом режиме |  | Наличие |  |
|  |  | Режим плавного отключения пациента от контрпульсации |  | Наличие |  |
|  |  | Возможность переключения с автоматического режима работы в ручной |  | Наличие |  |
|  |  | Возможность ручной корректировки всех функций |  | Наличие |  |
|  |  | Параметры, отображаемые на консоли управления: режим, рабочий триггер, ЭКГ, отведение и источник, временные установки, синхронизация, установки тревоги, гемодинамика пациента |  | Наличие |  |
|  |  | Возможность использования внутриаортального баллонного катетера со встроенным оптическим датчиком с внешним |  | Наличие |  |
|  |  | Автоматическая калибровка оптоволоконного датчика давления баллонного катетера |  | Наличие |  |
|  |  | Функция вывода результатов на принтер |  | Наличие |  |
| Баллонный внутриаортальный катетер с фиброоптическим датчиком измерения давления: |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер баллона, Фр, |  | Не более 8 |  |
|  |  | Объем раздуваемого баллона, мл |  | Не менее 50 |  |
|  |  | Длина баллона, мм |  | Не более 258 |  |
|  |  | Диаметр баллона, мм |  | Не более 17,4 |  |
|  |  | Комплект постановки со струнным проводником размером 0,025” |  | Наличие |  |
|  |  | Размер дилятатора-интродьюсера, Фр. |  | Не более 8 |  |
|  |  | Игла для установки, размером 18 Ga |  | Наличие |  |
|  |  | Комплект для облегченной постановки пациентам с выраженной подкожно-жировой клетчаткой. |  | Наличие |  |
|  |  | Устройство фиксации баллонного катетера |  | Наличие |  |
| Комплект поставки (не менее): |  |  |  |  |  |
|  |  | Аппарат для внутриаортальной баллонной контрпульсации с принадлежностями, шт. |  |  | Не менее 1 |
|  |  | Баллоны для гелия, шт. |  |  | Не менее 1 |
|  |  | Баллонный внутриаортальный катетер, шт. |  |  | Не менее 1 |
|  |  | Комплект для постановки баллонного внутриаортального баллонного катетера, шт. |  |  | Не менее 1 |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  |  | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 11 | Инфузионные станции с тремя шприцевыми и одним перистальтическим насосом, с модулем передачи данных, крепление станции на мобильной стойке | 9 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| Технические требования |  |  |
|  | Инфузионная станция: |  |
|  | Центральное питание насосов | Наличие |
|  | Центральный вызов персонала | Наличие |
|  | Тип станции модульный, стыковка без внешних устройств | Наличие |
|  | Сочетание насосов в системе - свободная комбинация насосов перистальтических и шприцевых | Наличие |
|  | Количество объединяемых насосов - 1 перистальтический и 3 шприцевых насоса | Наличие |
|  | Фиксация насосов в системе - установка и извлечение простым защелкиванием | Наличие |
|  | Монтаж станции на мобильную стойку | Наличие |
|  | Электропитание основное: |  |
|  | Напряжение сети | 220 В |
|  | Частота сети | 50 Гц |
|  | Низковольтный источник постоянного тока 12 В | Наличие |
|  | Соединение с внешними устройствами с помощью интерфейсов Ethernet, RS232, USB Master/Slave, WLAN, PS/2 | Наличие |
|  | Контроль сигналов тревоги и остаточного времени инфузии на центральном посту при подключении через стандартную сеть LAN | Наличие |
|  | Режим контролируемой пациентом анальгезии (PCA) | Наличие |
|  | Подключение гарнитуры PCA к станции | Наличие |
|  | Центральная индикация состояния инфузионных насосов с разделением на рабочую, предупреждающую и тревожную | Наличие |
|  | Перистальтический насос: |  |
|  | Классификация | CF, Class II, защита от дефибрилляции |
|  | Размеры (Ш х В х Г) | Не более 215 х 115 х 125 мм |
|  | Вес | Не более 1,5 кг |
|  | Тип модуля перистальтический, стыковка модулей без внешних устройств | Наличие |
|  | Интерфейс на русском языке | Наличие |
|  | Графический дисплей высокого разрешения, регулировка подсветки и контраста | Наличие |
|  | Погрешность инфузии | Не более ± 5% |
|  | Скорость инфузии с шагом 0,01 мл/ч в диапазоне, | От 0,1 до 1200 мл/ч |
|  | Задаваемый объем инфузии с шагом 0,01 мл в диапазоне | От 0,1 до 9999 мл |
|  | Задаваемое время инфузии с шагом 1 мин в диапазоне | От 00:01 до 99:59 час:мин |
|  | Изменение скорости с остановкой инфузии и без остановки инфузии | Наличие |
|  | Расчет скорости по объёму и времени | Наличие |
|  | Расчет скорости по дозе в г, мг, мкг, нг, ммоль, мЭкв, ккал, в мин/ч/24ч, на вес, площадь поверхности тела | Наличие |
|  | Ввод веса пациента | Наличие |
|  | Скорость болюса в диапазоне | От 1 до 1200 мл/ч |
|  | Объем болюса в диапазоне | От 0,1 до 50 мл |
|  | Болюс «по требованию» | Наличие |
|  | Болюс с заданным объемом | Наличие |
|  | Болюс с заданным временем | Наличие |
|  | Болюс с заданной дозой | Наличие |
|  | Ввод болюса в единицах/кг, единицах/площадь поверхности тела | Наличие |
|  | Режим «Открытая вена» | Наличие |
|  | Режим «Пауза» с таймером обратного отсчета | Наличие |
|  | Список Лекарств | Не менее 1200 препаратов |
|  | Параметры препаратов, доступные в программе насоса: Название, концентрация, скорость по умолчанию, мин., макс.; дозировка по умолчанию, мин., макс.; параметры болюса по умолчанию, мин. и макс. | Наличие |
|  | Память в реальном времени | Не менее 1000 событий |
|  | Режим контролируемой пациентом анальгезии (PCA) | Наличие |
|  | Подключение гарнитуры PCA | Наличие |
|  | Режим комбинированной инфузии | Наличие |
|  | Режим инфузии по целевой концентрации | Наличие |
|  | Встроенные фармакокинетические модели Marsh, Shnider | Наличие |
|  | Введение препаратов по заданным профилям: |  |
|  | Режим ускорения и замедления, 3 фазы | Наличие |
|  | Программируемый режим, 12 интервалов | Наличие |
|  | Прерывистый режим, 2 фазы | Наличие |
|  | Защита параметров | Наличие |
|  | Защита от свободного потока | Наличие |
|  | Автоматическая загрузка и выгрузка инфузионной линии | Наличие |
|  | Два датчика контроля давления – на входе и выходе | Наличие |
|  | Окклюзионное давление в диапазоне | От 225 до 900 ммHg |
|  | Функция «Антиболюс» | Наличие |
|  | Сигнализация оптическая и звуковая | Наличие |
|  | Индикаторы тревоги | Наличие |
|  | Причины тревоги: Батарея разряжается, батарея разряжена; окклюзия; воздух в линии; флакон (почти) пуст; ошибка установки; контроль дозы; объем введен; время истекло | Наличие |
|  | Шприцевой насос: |  |
|  | Классификация | CF, Class II, защита от дефибрилляции |
|  | Размеры (Ш х В х Г) | Не более 250 х 100 х 155 мм |
|  | Вес | Не более 1,5 кг |
|  | Тип модуля шприцевой, стыковка модулей без внешних устройств | Наличие |
|  | Интерфейс на русском языке | Наличие |
|  | Графический дисплей высокого разрешения, регулировка подсветки и контраста | Наличие |
|  | Используемые шприцы различных производителей | 5, 10, 20, 30, 50,60 мл |
|  | Автоматическое определение объема шприца | Наличие |
|  | Смена типа используемого шприца без необходимости калибровки прибора | Наличие |
|  | Погрешность инфузии | Не более ± 2% |
|  | Скорость инфузии с шагом 0,01 мл/ч в диапазоне, | От 0,01 до 999,9 мл/ч |
|  | Задаваемый объем инфузии с шагом 0,01 мл в диапазоне | От 0,1 до 9999 мл |
|  | Задаваемое время инфузии с шагом 1 мин в диапазоне, | От 00:01 до 99:59 час:мин |
|  | Изменение скорости с остановкой инфузии и без остановки инфузии | Наличие |
|  | Расчет скорости по дозе в г, мг, мкг, нг, ммоль, мЭкв, ккал, в мин/ч/24ч, на вес, площадь поверхности тела | Наличие |
|  | Ввод веса пациента | Наличие |
|  | Скорость болюса в диапазоне | От 1 до 1800 мл/ч |
|  | Объем болюса в диапазоне | От 0,1 до 50 мл |
|  | Болюс «по требованию» | Наличие |
|  | Болюс с заданным объемом | Наличие |
|  | Болюс с заданным временем | Наличие |
|  | Болюс с заданной дозой | Наличие |
|  | Ввод болюса в единицах/кг, единицах/площадь поверхности тела | Наличие |
|  | Режим «Открытая вена» | Наличие |
|  | Режим «Пауза» с таймером обратного отсчета | Наличие |
|  | Список Лекарств не менее | Не менее 1200 препаратов |
|  | Параметры препаратов, доступные в программе насоса: Название, концентрация, скорость по умолчанию, мин., макс.; дозировка по умолчанию, мин., макс.; параметры болюса по умолчанию, мин. и макс. | Наличие |
|  | Память в реальном времени | Не менее 1000 событий |
|  | Режим контролируемой пациентом анальгезии (PCA) | Наличие |
|  | Подключение гарнитуры PCA | Наличие |
|  | Режим инфузии по целевой концентрации | Наличие |
|  | Встроенные фармакокинетические модели Marsh, Shnider | Наличие |
|  | Введение препаратов по заданным профилям: |  |
|  | Режим ускорения и замедления, 3 фазы | Наличие |
|  | Программируемый режим, 12 интервалов | Наличие |
|  | Прерывистый режим, 2 фазы | Наличие |
|  | Защита параметров | Наличие |
|  | Защита от свободного потока | Наличие |
|  | Автоматическая загрузка и выгрузка шприца | Наличие |
|  | Окклюзионное давление в диапазоне | От 75 до 900 ммHg |
|  | Функция «Антиболюс» | Наличие |
|  | Сигнализация оптическая и звуковая | Наличие |
|  | Индикаторы тревоги | Наличие |
|  | Причины тревоги: Батарея разряжается, батарея разряжена; окклюзия; флакон (почти) пуст; ошибка установки шприца; контроль дозы; объем введен; время истекло | Наличие |
|  | Общие характеристики насосов: |  |
|  | Напряжение сети, В | 220 |
|  | Частота сети, Гц | 50 |
|  | Низковольтный источник постоянного тока 12В | Наличие |
|  | Работа от аккумулятора шприцевого насоса при скорости 125 мл/ч | Не менее 4 час. |
|  | Работа от аккумулятора перистальтического насоса при скорости 25 мл/ч | Не менее 8 час. |
|  | Зарядка аккумулятора | Не более 6 час. |
|  | Дополнительные требования |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 12 | Инфузионные станции с тремя шприцевыми и одним перистальтическим насосом, с модулем передачи данных, крепление станции на консоль | 25 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| Технические требования |  |  |
|  | Инфузионная станция: |  |
|  | Центральное питание насосов | Наличие |
|  | Центральный вызов персонала | Наличие |
|  | Тип станции модульный, стыковка без внешних устройств | Наличие |
|  | Сочетание насосов в системе - свободная комбинация насосов перистальтических и шприцевых | Наличие |
|  | Количество объединяемых насосов - 1 перистальтический и 3 шприцевых насоса | Наличие |
|  | Фиксация насосов в системе - установка и извлечение простым защелкиванием | Наличие |
|  | Монтаж станции на потолочные и настенные консоли | Наличие |
|  | Электропитание основное от электросети 220 В/ 50 Гц | Наличие |
|  | Низковольтный источник постоянного тока 12 В | Наличие |
|  | Соединение с внешними устройствами с помощью интерфейсов Ethernet, RS232, USB Master/Slave, WLAN, PS/2 | Наличие |
|  | Контроль сигналов тревоги и остаточного времени инфузии на центральном посту при подключении через стандартную сеть LAN | Наличие |
|  | Режим контролируемой пациентом анальгезии (PCA) | Наличие |
|  | Подключение гарнитуры PCA к станции | Наличие |
|  | Центральная индикация состояния инфузионных насосов с разделением на рабочую, предупреждающую и тревожную | Наличие |
|  | Перистальтический насос: |  |
|  | Классификация CF, Class II, защита от дефибрилляции | Наличие |
|  | Размеры (Ш х В х Г) | Не более 22 х 12 х 13 см |
|  | Вес | Не более 1,4 кг |
|  | Тип модуля перистальтический, стыковка модулей без внешних устройств | Наличие |
|  | Интерфейс на русском языке | Наличие |
|  | Графический дисплей, регулировка подсветки и контраста | Наличие |
|  | Погрешность инфузии | Не более ± 5% |
|  | Скорость инфузии с шагом 0,01 мл/ч в диапазоне | От 0,1 до 1200 мл/ч |
|  | Задаваемый объем инфузии с шагом 0,01 мл в диапазоне | От 0,1 до 9999 мл |
|  | Задаваемое время инфузии с шагом 1 минута в диапазоне, | От 00:01 до 99:59 час:мин |
|  | Изменение скорости с остановкой инфузии и без остановки инфузии | Наличие |
|  | Расчет скорости по объёму и времени | Наличие |
|  | Расчет скорости по дозе в г, мг, мкг, нг, ммоль, мЭкв, ккал, в мин/ч/24ч, на вес, площадь поверхности тела | Наличие |
|  | Ввод веса пациента | Наличие |
|  | Скорость болюса в диапазоне | От 1 до 1200 мл/ч |
|  | Объем болюса в диапазоне | От 0,1 до 50 мл |
|  | Болюс «по требованию» | Наличие |
|  | Болюс с заданным объемом | Наличие |
|  | Болюс с заданным временем | Наличие |
|  | Болюс с заданной дозой | Наличие |
|  | Ввод болюса в единицах/кг, единицах/площадь поверхности тела | Наличие |
|  | Режим «Открытая вена» | Наличие |
|  | Режим «Пауза» с таймером обратного отсчета | Наличие |
|  | Список лекарств, препаратов | Не менее 1200 |
|  | Параметры препаратов, доступные в программе насоса: название, концентрация, скорость по умолчанию минимальная и максимальная; дозировка по умолчанию минимальная и максимальная; параметры болюса по умолчанию минимальные и максимальные | Наличие |
|  | Память в реальном времени | Не менее 1000 событий |
|  | Режим контролируемой пациентом анальгезии (PCA) | Наличие |
|  | Подключение гарнитуры PCA | Наличие |
|  | Режим комбинированной инфузии | Наличие |
|  | Режим инфузии по целевой концентрации | Наличие |
|  | Встроенные фармакокинетические модели Marsh, Shnider | Наличие |
|  | Введение препаратов по заданным профилям: |  |
|  | Режим ускорения и замедления, 3 фазы | Наличие |
|  | Программируемый режим, 12 интервалов | Наличие |
|  | Прерывистый режим, 2 фазы | Наличие |
|  | Защита параметров | Наличие |
|  | Защита от свободного потока | Наличие |
|  | Автоматическая загрузка и выгрузка инфузионной линии | Наличие |
|  | Два датчика контроля давления – на входе и выходе | Наличие |
|  | Окклюзионное давление в диапазоне | От 225 до 900 ммHg |
|  | Функция «Антиболюс» | Наличие |
|  | Сигнализация оптическая и звуковая | Наличие |
|  | Индикаторы тревоги | Наличие |
|  | Причины тревоги: - батарея разряжается; - батарея разряжена; - окклюзия; - воздух в линии; - флакон почти пуст; - ошибка установки; - контроль дозы; - объем введен; - время истекло | Наличие |
|  | Шприцевой насос: |  |
|  | Классификация CF, Class II, защита от дефибрилляции | Наличие |
|  | Размеры (Ш х В х Г) | Не более 25 х 10 х 16 см |
|  | Вес | Не более 1,4 кг |
|  | Тип модуля шприцевой, стыковка модулей без внешних устройств | Наличие |
|  | Интерфейс на русском языке | Наличие |
|  | Графический дисплей высокого разрешения, регулировка подсветки и контраста | Наличие |
|  | Используемые шприцы различных производителей | 5, 10, 20, 30, 50,60 мл |
|  | Автоматическое определение объема шприца | Наличие |
|  | Смена типа используемого шприца без необходимости калибровки прибора | Наличие |
|  | Погрешность инфузии | Не более ± 2 % |
|  | Скорость инфузии с шагом 0,01 мл/ч в диапазоне | От 0,01 до 999,9 мл/ч |
|  | Задаваемый объем инфузии с шагом 0,01 мл в диапазоне | От 0,1 до 9999 мл |
|  | Задаваемое время инфузии с шагом 1 мин в диапазоне, | От 00:01 до 99:59 час:мин |
|  | Изменение скорости с остановкой инфузии и без остановки инфузии | Наличие |
|  | Расчет скорости по дозе в г, мг, мкг, нг, ммоль, мЭкв, ккал, в мин/ч/24ч, на вес, площадь поверхности тела | Наличие |
|  | Ввод веса пациента | Наличие |
|  | Скорость болюса в диапазоне | От 1 до 1800 мл/ч |
|  | Объем болюса в диапазоне | От 0,1 до 50 мл |
|  | Болюс «по требованию» | Наличие |
|  | Болюс с заданным объемом | Наличие |
|  | Болюс с заданным временем | Наличие |
|  | Болюс с заданной дозой | Наличие |
|  | Ввод болюса в единицах/кг, единицах/площадь поверхности тела | Наличие |
|  | Режим «Открытая вена» | Наличие |
|  | Режим «Пауза» с таймером обратного отсчета | Наличие |
|  | Список лекарств, препаратов | Не менее 1200 |
|  | Параметры препаратов, доступные в программе насоса: название; концентрация; скорость по умолчанию минимальная и максимальная; дозировка по умолчанию минимальная и максимальная, параметры болюса по умолчанию, минимальная и максимальная | Наличие |
|  | Память в реальном времени | Не менее 1000 событий |
|  | Режим контролируемой пациентом анальгезии (PCA) | Наличие |
|  | Подключение гарнитуры PCA | Наличие |
|  | Режим инфузии по целевой концентрации | Наличие |
|  | Встроенные фармакокинетические модели Marsh, Shnider | Наличие |
|  | Введение препаратов по заданным профилям: |  |
|  | Режим ускорения и замедления, 3 фазы | Наличие |
|  | Программируемый режим, 12 интервалов | Наличие |
|  | Прерывистый режим, 2 фазы | Наличие |
|  | Защита параметров | Наличие |
|  | Защита от свободного потока | Наличие |
|  | Автоматическая загрузка и выгрузка шприца | Наличие |
|  | Окклюзионное давление в диапазоне | От 75 до 900 ммHg |
|  | Функция «Антиболюс» | Наличие |
|  | Сигнализация оптическая и звуковая | Наличие |
|  | Индикаторы тревоги | Наличие |
|  | Причины тревоги: - батарея разряжается; - батарея разряжена; - окклюзия; - флакон почти пуст; - ошибка установки шприца; - контроль дозы; - объем введен; - время истекло | Наличие |
|  | Электропитание основное от электросети 220 В/ 50 Гц | Наличие |
|  | Низковольтный источник постоянного тока 12 В | Наличие |
|  | Работа от аккумулятора шприцевого насоса при скорости 125 мл/ч | Не менее 4 часов |
|  | Работа от аккумулятора перистальтического насоса при скорости 25 мл/ч | Не менее 8 часов |
|  | Зарядка аккумулятора | Не более 6 часов |
|  | Дополнительные требования |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № 13 | Противопролежневая система | 30 шт. |  |
| № п/п | Наименование параметра |  | Наличие функции или требуемая величина параметра |
| - Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  | Приложить копию к заявке |
| - Технические и функциональные характеристики |  |  |  |
| 2.1 | ## Система состоит из воздушного компрессора с блоком управления и ячеистого надувного матраса, соединяемых посредством воздушных шлангов |  | Наличие |
|  | ## Статический режим, регулировка уровня жесткости матраса в зависимости от веса пациента |  | Наличие |
|  | ## Количество контуров ячеек |  | Не менее 2 |
| 2.2 | Ячеистый матрас: |  | Наличие |
|  | материал – нетоксичный гипоаллергенный поливинилхлорид, соответствующий требованиям обработки и дезинфекции |  | Наличие |
|  | куполообразные ячейки с вентиляционными отверстиями |  | Наличие |
|  | габариты |  | Не менее 200*90*7 см |
|  | максимальная нагрузка |  | Не менее 135 кг |
|  | ремонтный комплект, включающий клей и заплатки |  | Наличие |
| 2.3 | Воздушный компрессор: |  | Наличие |
|  | ручная регулировка давления |  | Наличие |
|  | периодичность цикла |  | Не более 12 минут |
|  | непрерывный 24-часовой режим работы |  | Наличие |
|  | давление в диапазоне |  | От 50 до 110 мм рт. ст |
|  | уровень шума |  | Не более 28 дБ |
|  | электропитание |  | 220 В/50 Гц |
|  | габариты |  | Не более 28*15*10 см |
|  | воздушный фильтр |  | Наличие |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 14 | Насос для энтерального питания | 17 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| Технические требования |  |  |
|  | Насос энтеральный для введения энтеральных смесей, солевых растворов и питьевой воды | Наличие |
|  | Роторный принцип подачи питания | Наличие |
|  | Габариты (высота х ширина х глубина) | Не более 14 х 12 х 12 см |
|  | Вес | Не более 0,5 кг |
|  | Классификация - CF, Class II, защищенный от дефибрилляции | Наличие |
|  | Защита от влаги - IP 22 | Наличие |
|  | Графический дисплей, подсветка экрана | Наличие |
|  | Диапазон скорости подачи раствора | От 1 до 400 мл/ч |
|  | Диапазон задаваемого объема | От 1 до 5000 мл |
|  | Диапазон задаваемого времени | От 15 минут до 24 часов |
|  | Погрешность введения | Не более ± 10 % |
|  | Автоматическое заполнение системы | Наличие |
|  | Расчет скорости через объем и время | Наличие |
|  | Изменение скорости без прерывания инфузии | Наличие |
|  | Контроль введенного объема | Наличие |
|  | Болюс по требованию | Наличие |
|  | Болюс с заданным объемом | Наличие |
|  | Болюс через заданный интервал | Наличие |
|  | Диапазон скорости в режиме болюса | От 1 до 400 мл/ч |
|  | Диапазон задаваемого объема в режиме болюсного введения | От 1 до 1000 мл |
|  | Система безопасности: |  |
|  | Датчик воздуха | Наличие |
|  | Датчик давления | Наличие |
|  | Максимальное окклюзионное давление | Не более 1,5 бар |
|  | Регулировка уровня сигнала тревоги | Наличие |
|  | Блокировка данных | Наличие |
|  | Режим поддержания базовой скорости | Не менее 5 мл/ч |
|  | Защита роторного механизма и системы для введения | Наличие |
|  | Оптическая и звуковая сигнализация | Наличие |
|  | Тревоги: - батарея разряжается, - батарея разряжена, - окклюзия, - воздух в линии, - флакон почти пуст, - ошибка установки линии, - дверца открыта, - неисправность насоса, - предупреждение о введенном объеме, времени инфузии | Наличие |
|  | Электропитание от сети 220 В/50 Гц | Наличие |
|  | Встроенный аккумулятор | Наличие |
|  | Работа от аккумулятора при скорости 50 мл/ч | Не менее 30 часов |
|  | Работа от аккумулятора при скорости 400 мл/ч | Не менее 10 часов |
|  | Время зарядки аккумулятора | Не более 5 часов |
|  | Комплектация прибора: |  |
|  | Насос | Не менее 1 шт. |
|  | Аккумулятор | Не менее 1 шт. |
|  | Универсальный зажим для вертикальных и горизонтальных панелей | Не менее 1 шт. |
|  | Блок питания | Не менее 1 шт. |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 15 | Комплект электрохирургического оборудования с принадлежностями | 1 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
| 1. Высокочастотный (ВЧ) аппарат (блок-генератор) для атравматичных монополярных и биполярных коагуляций и сечений в регулируемой электрохирургии |  |  |
| 1.1 | Управление |  |
|  | Управление с помощью интерактивного меню, отображаемого на экране | Наличие |
|  | Автоматическое распознавание инструментов с автоматической настройкой параметров при подключении инструмента | Наличие |
|  | Пиктографическое отображение ожидаемого воздействия на ткань при выборе параметров | Наличие |
|  | Визуальное представление необходимой информации только для активного гнезда. | Наличие |
|  | Цветовая индикация активного ВЧ-гнезда | Наличие |
|  | Дистанционное переключение режимов резание-коагуляция: |  |
|  | - активирование с рукоятки держателя | Наличие |
|  | - активирование педалью | Наличие |
|  | Дистанционное переключение настроек и режимов аппарата из стерильной зоны: |  |
|  | - активирование с рукоятки держателя | Наличие |
|  | - активирование педалью | Наличие |
|  | Функция «Автостарт» – автоматическая активация инструмента при контакте с тканью | Наличие |
|  | Функция «Автостоп» - автоматическая деактивация моно- и биполярного инструмента с целью предотвращения налипания ткани на инструмент | Наличие |
|  | Возможность создания и сохранения в памяти аппарата до 198 индивидуальных пользовательских программ резания и коагуляции | не менее |
|  | Подключение 2-х ножных переключателей – возможность активации двух различных инструментов без необходимости изменения настроек в процессе эксплуатации | не менее |
| 1.2 | Техническое писание |  |
|  | Гнёзда (установочные места) в ВЧ приборе: | не менее 4 шт. |
|  | 1. Универсальный биполярный разъём (Стандарт BI 22-28-8/4) для подключения: | Наличие |
|  | - вилки с контактными кольцами номинальным диаметром 8 мм и 4 мм. | Наличие |
|  | - вилки с номинальным расстоянием между контактами 22 мм. | Наличие |
|  | - вилки с номинальным расстоянием между контактами 28,5мм. | Наличие |
|  | 2. Универсальный монополярный разъём (Стандарт МО 3 pin - 9/5) для подключения: | Наличие |
|  | - 3х-штырьковой вилки международного стандарта | Наличие |
|  | - однополюсной вилки с контактом номинального диаметра 4 мм | Наличие |
|  | - вилки с контактами номинальным диаметром 9 мм и 5 мм | Наличие |
|  | 3. Универсальный мультифункциональный разъём (Стандарт МF)- шестиконтактный разъём для подключения моно- и биполярных инструментов, с автоматическим распознаванием типа инструмента и автоматической настройкой его параметров. | Наличие |
|  | 4. Универсальный разъём нейтрального электрода (Станларт NE 6 - NE 2 PIN) для подключения: | Наличие |
|  | - вилки нейтрального электрода с контактным кольцом номинальным диаметром 6,35 мм. | Наличие |
|  | - вилки нейтрального электрода с номинальным расстоянием между контактами 10 мм. | Наличие |
|  | Система автоматического регулирования пиковой мощности за счёт автоматического распознавания низкоомной нагрузки для обеспечения нормального выполнения начальной фазы разреза и предотвращения сильного коагуляционного некроза. | Наличие |
|  | Возможность установки дополнительных режимов резания и коагуляции в процессе эксплуатации. | Наличие |
|  | Система автоматического непрерывного расчёта выходной мощности минимально необходимой и достаточной для резания и коагуляции в монополярных и биполярных режимах. Мощность рассчитывается автоматически в реальном времени посредством обратной связи с возможностью ограничить верхнее значение диапазона мощности. | Наличие |
|  | - Мониторинг и автоматическое регулирование напряжения | Наличие |
|  | - Автоматическое регулирование искры (постоянный эффект воздействия на ткань, в независимости от ее сопротивления) | Наличие |
|  | - Автоматическое регулирование плазмы (постоянный эффект воздействия на ткань, в независимости от расстояния аппликатора до ткани) | Наличие |
|  | Защита от ошибок использования, отслеживающая нелогичные или неполные настройки, с автоматической подачей предупредительных звуковых и визуальных сообщений. | Наличие |
|  | Мониторинг целостности подключенных инструментов с выводом информации об ошибке с указанием её номера и сопровождаемая звуковым сигналом | Наличие |
|  | Визуализация применяемой мощности в виде столбовой диаграммы с указанием актуальных пиковых и средних значений выходной мощности соответствующего режима на момент активирования прибора | Наличие |
|  | Отсутствие вентеляционных отверстий на корпусе аппарата - замкнутая внутренняя система охлаждения с внутренними вентиляционными каналами и внешним радиатором | Наличие |
|  | Совместимость аппарата с операционными комплексами DaVinci, Karl Storz OR1 Neo, Wolf Core, Olympus Endo Alpha с подключением в единую систему и управлением через центральную консоль. | Наличие |
|  | Возможность подключения к аппарату дополнительных модулей и объединения их в единую рабочую хирургическую станцию с общим интерфейсом управления и настройкой параметров всех модулей через главное меню. Подключаемые модули: | Наличие |
|  | - Аргоно-плазменный коагулятор | Наличие |
|  | - Водоструйный диссектор | Наличие |
|  | - Модуль дополнительных разъёмов для инструментов | Возможность |
|  | - Дымоотсос | Возможность |
|  | - Ирригационная помпа | Возможность |
|  | - Аспиратор хирургический вакуумный | Возможность |
|  | - Монополярный стимулятор для интраоперационной локализации нервных и мышечных структур | Возможность |
| 1.3 | Нейтральный электрод |  |
|  | Система безопасности наложения нейтральных электродов для предотвращения ожогов | Наличие |
|  | Контроль подключения нейтрального электрода с цветовой индикацией. | Наличие |
|  | Контроль контакта кожа-электрод с измерением сопротивления в реальном времени. Числовое отображение измеренного сопротивления. | Наличие |
|  | Контроль симметрии протекания тока через двухсоставной нейтральный электрод. Цифровое отображение нарушения симметрии. | Наличие |
|  | Контроль контакта кожа-электрод с динамической верхней границей допустимого сопротивления для пациентов с низким сопротивлением кожи. Числовое отображение измеренного сопротивления. | Наличие |
| 1.4 | Технические характеристики |  |
|  | Габариты аппарата | не более 41*17*38 см |
|  | Вес аппарата | не более 9,5 кг |
|  | Цветной монитор | не менее 130 x 96 мм |
|  | Максимальная мощность | не менее 400 Ватт |
|  | Номинальная мощность резания при сопротивлении в 500 Ом | не менее 300 Ватт |
|  | Mаксимальная мощность коагулирования | не менее 200 Ватт |
|  | Номинальная рабочая частота 350 kHz | Наличие |
| 1.5 | Монополярные режимы |  |
|  | Общее количество режимов монополярных | Не менее 9 |
|  | Режим "Мягкая коагуляция" - максимальное пиковое напряжение не более 190 Vp (8 настроек режима) | Наличие |
|  | Режим "Быстрая коагуляция с автоматическим дозированием мощности" - максимальное пиковое напряжение не более 2500 Vp (8 настроек режима) | Наличие |
|  | Режим "Быстрая коагуляция с фиксированной установленной мощностью" - для эммулирования грубых режимов коагуляции сторонних производителей, максимальное пиковое напряжение не более 1550 Vp (8 настроек режима) | Наличие |
|  | Режим "Форсированная коагуляция" - максимальное пиковое напряжение не более 1800 Vp, (4 настройки режима) | Наличие |
|  | Режим "Поверхностная коагуляция" - максимальное пиковое напряжение не более 4300 Vp, (2 настройки режима) | Наличие |
|  | Режим "Точечная коагуляция" - максимальное пиковое напряжение не более 110 Vp, (8 настроек режима), опция | Возможность |
|  | Режим "Коагуляция двумя инструментами одновременно" - максимальное пиковое напряжение не более 2000 Vp, (8 настроек режима), опция | Возможность |
|  | Режим "Автоматический режим резания" - максимальное пиковое напряжение не более 740 Vp, (8 настроек режима) | Наличие |
|  | Режим "Усиленный режим резания" - максимальное пиковое напряжение не более 950 Vp, (8 настроек режима) | Наличие |
|  | Режим "Сухое резание с автоматическим дозированием мощности" - максимальное пиковое напряжение не более 1450 Vp, (8 настроек режима) | Наличие |
|  | Режим "Сухое резание с фиксированной заданной мощностью" - для эммулирования грубых режимов резания сторонних производителей, максимальное пиковое напряжение не более 1550 Vp, (8 настроек режима) | Наличие |
|  | Режим "Точечное резание" - максимальное пиковое напряжение не более 390 Vp, (8 настроек режима) | Возможность |
|  | Режим "Фракционная коагуляция" - максимальное пиковое напряжение не более 770 Vp, (4 настройки режима) | Возможность |
|  | Режим "Фракционное резание" - максимальное пиковое напряжение не более 550 Vp, (4 настройки режима) | Возможность |
| 1.6 | Биполярные режимы |  |
|  | Общее количество режимов биполярных | Не менее 7 |
|  | Режим "Биполярное резание с регулированием напряжения" - максимальное пиковое напряжение не более 740 Vp, (8 настроек режима) | Наличие |
|  | Режим "Биполярное резание в жидкой среде с регулированием напряжения" - максимальное пиковое напряжение не более 640 Vp, (8 настроек режима) | Наличие |
|  | Режим "Биполярное точечное резание" - максимальное пиковое напряжение не более 390 Vp, (8 настроек режима), опция | Возможность |
|  | Режим "Биполярная мягкая коагуляция" - максимальное пиковое напряжение не более 190 Vp, (8 настроек режима) | Наличие |
|  | Режим "Биполярная мягкая коагуляция в жидкой среде" - максимальное пиковое напряжение не более 190 Vp, (8 настроек режима) | Наличие |
|  | Режим "Биполярная форсированная коагуляция" - максимальное пиковое напряжение не более 560 Vp, (2 настройки режима) | Наличие |
|  | Режим "Биполярная точечная коагуляция" - максимальное пиковое напряжение не более 110 Vp, (8 настроек режима), опция | Возможность |
|  | Режим легирование крупных сосудов до 7 мм, максимальное пиковое напряжение не более 220 Vp, (4 настройки режима) | Наличие |
| 1.7 | Режимы модуля аргоноплазменной коагуляции |  |
|  | Режим "Аргоноплазменное автоматическое резание" - APC AUTO CUT, максимальное пиковое напряжение не более 740 Vp, (8 настроек режима) | Наличие |
|  | Режим "Аргоноплазменный усиленный режим резания" - APC HIGH CUT, максимальное пиковое напряжение не более 950 Vp, (8 настроек режима) | Наличие |
|  | Режим "Аргоноплазменное сухое резание" - APC DRY CUT, максимальное пиковое напряжение не более 1450 Vp, (8 настроек режима) | Наличие |
|  | Режим "Аргоноплазменное сухое резание с фиксированным напряжением" - APC DRY CUT°, для эмулирования грубых режимов резания сторонних производителей, максимальное пиковое напряжение не более 1550 Vp, (8 настроек режима) | Наличие |
|  | Режим "Аргоноплазменный пульсовый режим" - PULSED APC, максимальное пиковое напряжение не более 4300 Vp, (2 настройки режима) | Наличие |
|  | Режим "Аргоноплазменный точечный режим" - PRECISE APC, максимальное пиковое напряжение не более 4300 Vp, (8 настроек режима) | Возможность |
|  | Режим "Аргоноплазменный форсированный режим" - FORCED APC, максимальное пиковое напряжение не более 4300 Vp | Наличие |
|  | Режим "Аргоноплазменная мягкая коагуляция" - APC SOFT COAG, максимальное пиковое напряжение не более 190 Vp, (8 настроек режима) | Наличие |
|  | Режим "Аргоноплазменная быстрая коагуляция" - APC SWIFT COAG, максимальное пиковое напряжение не более 2500 Vp, (8 настроек режима) | Наличие |
|  | Режим "Аргоноплазменная быстрая коагуляция с фиксированным напряжением" - APC SWIFT COAG°, для эмулирования грубых режимов коагуляции сторонних производителей, максимальное пиковое напряжение не более 1550 Vp, (8 настроек режима) | Наличие |
|  | Режим "Аргоноплазменная форсированная коагуляция" - APC FORCED COAG, максимальное пиковое напряжение не более 1800 Vp, (4 настройки режима) | Наличие |
|  | Режим "Аргоноплазменная коагуляция двумя инструментами одновременно" - APC TWIN COAG, максимальное пиковое напряжение не более 2000 Vp, (8 настроек режима), опция | Возможность |
| 1.8 | Установка апгрейдов |  |
|  | Апгрейд: легирование крупных сосудов до 7 мм | Наличие |
|  | Апгрейд: Фракционирование разрезов на интервалы коагуляции и резания | Наличие |
|  | Апгрейд: Исключительно точечное дозирование мощности при высочайшем уровне безопасности | Наличие |
|  | Апгрейд: Одновременная активация двух инструментов | Возможность |
| 1.9 | Электропитание |  |
|  | Номинальное напряжение сети 220 В | Наличие |
|  | Подключение к системе уравнивания потенциалов | Наличие |
|  | Номинальная частота сети 50 Гц | Наличие |
|  | Потребляемая мощность в дежурном режиме | Не более 40 Вт |
|  | Потребляемая мощность при максимальном уровне ВЧ-мощности | Не более 500Вт/ 920ВА |
|  | Классификация в соответствии РД ЕЭС 93/42 - II b | Наличие |
|  | Группа по электробезопасности в соответствии с EN60 601-1 - I | Наличие |
|  | Тип в соответствии с EN 60 601-1 - CF | Наличие |
| 2. Диссектор водоструйный для сечений, селективного воздействия на ткань с минимальной кровопотерей, c принадлежностями |  |  |
| 2.1 | Управление |  |
|  | Управление действиями оператора со стороны системы | Наличие |
|  | Активация ножным выключателем (педаль) | Наличие |
|  | Принцип «подключай и работай» | Наличие |
| 2.2 | Техническое описание |  |
|  | Интерактивное управление в форме открытого текстового диалога (сенсорное управление) | Наличие |
|  | Предварительный просмотр: перед активированием просмотр на экране дисплея графического представления влияния изменений параметров вмешательства на ткань | Наличие |
|  | Регулирование мощности водной струи | Наличие |
|  | Указатель мощности водной струи | Наличие |
|  | Настройка эффектов по медицинским показаниям, 9 программ | Наличие |
|  | Полная совместимость с рабочей станцией | Наличие |
| 2.3 | Технические характеристики |  |
|  | Габариты аппарата | Не более 41*13*37 см |
|  | Вес аппарата | Не более 11 кг |
|  | Монитор | Не более 110 x 60 мм |
|  | Диапазон давления для сопла | От 1 до 80 бар (от 100 до 8000 кПа) |
|  | Расход среды | От 1 до 55 мл/мин |
|  | Номинальная частота 350 kHz | Наличие |
|  | Генерация давления с помощью стерильного одноразового двухпоршневого насоса | Наличие |
|  | Режущая среда - стерильный физиологический раствор | Наличие |
|  | Автоматическое регулирование системы отсоса | от -100 до -800 мбар |
| 2.4 | Электропитание |  |
|  | Номинальное напряжение сети 220 В | Наличие |
|  | Подключение к системе уравнивания потенциалов | Наличие |
|  | Номинальная частота сети 50 Гц | Наличие |
|  | Потребляемая мощность в дежурном режиме | Не более 40 Вт |
|  | Потребляемая мощность при максимальном уровне ВЧ-мощности | Не более 500Вт / 920ВА |
| 2.5 | Подключение других модулей |  |
|  | Насос для ополаскивания | Возможность |
| 3 | Коагулятор электрохирургический аргон-газовый |  |
| 3.1 | Управление |  |
|  | Управление действиями оператора со стороны системы | Наличие |
|  | Применение принципа «подключай и работай» для подключения инструментов и принадлежностей | Наличие |
|  | Интерактивное управление в форме открытого текстового диалога (сенсорное управление) | Наличие |
| 3.2 | Техническое описание |  |
|  | Гнёзда (установочные места) в ВЧ приборе: | Наличие |
|  | 1. APC гнездо (стандарт) | Наличие |
|  | 2. APC гнездо (стандарт), Монополярное гнёздо МО (стандарт) 3 pin - 9/5, Биполярное гнездо BI (стандарт) 8/4, Мультифункциональное гнездо МF-0 (стандарт) | Наличие |
|  | Опция объединения модуля в сеть | Наличие |
|  | Предварительный просмотр: перед активированием просмотр на экране дисплея графического представления влияния изменений параметров вмешательства на ткань | Наличие |
|  | Система автоматического регулирования пиковой мощности | Наличие |
|  | Регулирование напряжения | Наличие |
|  | Регулирование плазмы | Наличие |
|  | Указатель мощности | Наличие |
| 3.3 | Соединение |  |
|  | Пониженное напряжение на ВЧ хирургическом приборе | Наличие |
|  | Подключение к системе уравнивания потенциалов | Наличие |
| 3.4 | Технические характеристики |  |
|  | Электропитание от ВЧ хирургического прибора | Наличие |
|  | Габариты аппарата | не более 41*8*37 см |
|  | Вес аппарата | не более 4,8 кг |
| 3.5 | Параметры рабочего газа |  |
|  | Вид газа: Аргон 4.8 (99,998 %) | Наличие |
|  | Плотность (относительно плотности воздуха, принимаемой за единицу) 1,38 | Наличие |
|  | Критическая температура – (-122) °С | Наличие |
|  | Цвет - бесцветный | Наличие |
|  | Предупредительный запах отсутствует | Наличие |
|  | Предел взрывоопасной концентрации (объемный % в воздухе) -не горючий | Наличие |
| 3.6 | Характеристики аппарата по газу |  |
|  | Давление на входе (5 + 2)*105 Па 5 + 2 бар | Наличие |
|  | Максимальное выходное давление 2 * 105 + 4 * 104 Па (2 + 0,4 бар) | Наличие |
|  | Регулируемый расход аргона от 0,1 до 8 л/мин, ограничение со стороны подключенного инструмента, настройка с шагом не более 0,1 л/мин | Наличие |
|  | Допуск номинально расхода (в диапазоне от 0,2 до 5 л/мин) + 20 % | Наличие |
|  | Продолжительность продувки не более 3 с | Наличие |
|  | Индикация остаточного газа активируется при 7 * 105 Па (7 бар) | Наличие |
|  | Индикация остаточного газа | Наличие |
|  | Индикация остаточного давления - Манометр баллона | Наличие |
|  | Аргон-пламенная коагуляция отключается при входном давлении не более 3* 105 Па (не более 3 бар) | Наличие |
| 4. Комплект поставки |  |  |
| 4.1 | Высокочастотный (ВЧ) аппарат (блок- генератор) для атравматичных монополярных и биполярных коагуляций и сечений в регулируемой электрохирургии | Не менее 7 штук |
| 4.2 | Функция: легирование крупных сосудов до 7 мм. Обеспечивает возможность легирования крупных сосудов до 7 мм, максимальное пиковое напряжение не более 220 Vp, (4 настройки режима) | Не менее 3 штук |
| 4.3 | Функция: Фракционирование разрезов на интервалы коагуляции и резания. Позволяет проводить разрезы, состоящие из интервалов коагуляции и резанья. Режим используется в эндоскопии с электродами типа «игла» или «проволочная петля» | Не менее 3 штук |
| 4.4 | Функция режима щадящего автоматического резанья. Обеспечивает автоматическое регулирование качества разреза, тонкую юстировку при соблюдении безопасности с помощью системы регулирования напряжения, самоадаптирующейся к действиям хирурга. Используется для точной подстройки мощности и регулировки эффектов в микрохирургии, обеспечивая минимальный некроз в зоне воздействия на ткани | Не менее 7 штук |
| 4.5 | Держатель электрода с 2-мя кнопками с кабелем тонкий | Не менее 14 штук |
|  | Предназначен для использования с электродами номинальбным диаметром 2,35 мм | Соответствие |
|  | Держатель монополярный, тонкий | Соответствие |
|  | Опорная деталь электродов с защитой от кручения | Соответствие |
|  | Кнопка «Разрез» для активации режима через инструмент | Наличие |
|  | Кнопка «Коагуляция» для активации режима через инструмент | Наличие |
|  | Форма держателя эргономичная | Соответствие |
|  | C интегрированным кабелем | Наличие |
|  | Длина кабеля | не менее 400 см |
| 4.6 | Электрод-шпатель с изолированным стержнем | Не менее 14 штук |
|  | Номинальный диаметр стержня | 2,4 мм |
|  | Номинальные размеры | 2,3 x 19 мм |
|  | Форма | прямой |
|  | Длина | Не менее 180 мм |
|  | Гибкость | жёсткий |
|  | Цвет | чёрный |
|  | Машинная очистка | не более 95 °C |
|  | Стерилизация в автоклаве | не более 138 °C |
| 4. 7 | Электрод-шпатель | Не менее 5 упаковок |
|  | Номинальный диаметр стержня | 2,4 мм |
|  | Размеры | 2,3 x 19 мм |
|  | Форма | прямой |
|  | Длина | Не менее 45 мм |
|  | Гибкость | жёсткий |
|  | Цвет | чёрный |
|  | Машинная очистка | не более 95 °C |
|  | Стерилизация в автоклаве | не более 138 °C |
|  | Упаковочная единица | 5 штук |
| 4.8 | Электрод-шарик прямой | Не менее 1 упаковки |
|  | Номинальный диаметр стержня | 2,4 мм |
|  | Размер номинальный | Ø 5 mm |
|  | Форма | прямой |
|  | Длина | Не менее 40 мм |
|  | Гибкость | жёсткий |
|  | Цвет | чёрный |
|  | Машинная очистка | не более 95 °C |
|  | Стерилизация в автоклаве | не более 138 °C |
|  | Упаковочная единица | 5 штук |
| 4.9 | Электрод-шарик прямой | Не менее 5 штук |
|  | Номинальный диаметр стержня | 2,4 мм |
|  | Размер номинальный | Ø 5 mm |
|  | Форма | прямой |
|  | Длина | Не менее 110 мм |
|  | Гибкость | жёсткий |
|  | Цвет | чёрный |
|  | Машинная очистка | не более 95 °C |
|  | Стерилизация в автоклаве | не более 138 °C |
| 4.10 | Электрод - петля проволочная | Не менее 3 упаковок |
|  | Номинальный диаметр стержня | 2.4 мм |
|  | Размер номинальный | Ø 16 mm |
|  | Форма | прямой |
|  | Длина | Не менее 40 мм |
|  | Гибкость | жёсткий |
|  | Цвет | чёрный |
|  | Машинная очистка | не более 95 °C |
|  | Стерилизация в автоклаве | не более 138 °C |
|  | Упаковочная единица | 5 штук |
| 4.11 | Электрод - петля проволочная, вольфрамовый | Не менее 7 штук |
|  | Номинальный диаметр стержня | 2,4 мм |
|  | Размер номинальный | 10х15 мм |
|  | Форма | прямой |
|  | Длина | Не менее 135 мм |
|  | Материал | вольфрам |
|  | Цвет | чёрный |
|  | Машинная очистка | не более 95 °C |
|  | Стерилизация в автоклаве | не более 138 °C |
| 4.12 | Электрод - петля проволочная, вольфрамовый | Не менее 3 штук |
|  | Номинальный диаметр стержня | 2,4 мм |
|  | Размер номинальный | 15х20 мм |
|  | Форма | прямой |
|  | Длина | Не менее 140 мм |
|  | Материал | вольфрам |
|  | Цвет | чёрный |
|  | Машинная очистка | не более 95 °C |
|  | Стерилизация в автоклаве | не более 138 °C |
| 4.13 | Электрод-игла | Не менее 3 штуки |
|  | Номинальный диаметр стержня | 2,4 мм |
|  | Размер номинальный | 0,5 × 3 мм |
|  | Форма | прямой |
|  | Длина | Не менее 35 мм |
|  | Материал | вольфрам |
|  | Цвет | чёрный |
|  | Машинная очистка | не более 95 °C |
|  | Стерилизация в автоклаве | не более 138 °C |
| 4.14 | Кабель соединительный для биполярных пинцетов | Не менее 14 штук |
|  | Длина кабеля | Не более 4 м |
| 4.15 | Пинцет биполярный | Не менее 7 штук |
|  | Форма | штыковидный |
|  | Исполнение | тупой |
|  | Длина | Не менее 245 мм не более 250 мм |
|  | Ширина браншей | не более 2 мм и не менее 1,5 мм |
|  | Материал браншей | Неадгезивный |
|  | Машинная очистка | не более 95 °C |
|  | Стерилизация в автоклаве | не более 138 °C |
| 4.16 | Пинцет биполярный прямой | Не менее 7 штук |
|  | Форма | прямой |
|  | Исполнение | тупой |
|  | Длина | Не менее 255 мм не более 260 мм |
|  | Ширина браншей | не более 2 мм и не менее 1,5 мм |
|  | Машинная очистка | не более 95 °C |
|  | Стерилизация в автоклаве | не более 138 °C |
| 4.17 | Пинцет биполярный штыковидный | Не менее 7 штук |
|  | Форма | штыковидный |
|  | Исполнение | тупой |
|  | Длина | Не менее 185 мм не более 190 мм |
|  | Ширина браншей | не более 1 мм и не менее 0,7 мм |
|  | Машинная очистка | не более 95 °C |
|  | Стерилизация в автоклаве | не более 138 °C |
| 4.18 | Биполярный зажим легирующий лапароскопический, полуглубокий | Не менее 1 штуки |
|  | Длина инструмента | не менее 340 мм |
|  | Исполнение | Maryland, гладкий |
|  | Инструмент используется многократно | Соответствие |
|  | Диаметр стержня | Не более 5 мм |
|  | Соединительный кабель не более 4 м | Наличие |
|  | Поверхности захвата | средней глубины |
|  | Покрытие | покрытие с низкой адгезией |
|  | Подключение | Мультифункциональное гнездо МF-0 (стандарт) |
|  | Автоматическое распознавание аппаратом типа инструмента и автоматическая настройка его параметров | Соответствие |
| 4.19 | Биполярные ножницы | Не менее 1 штуки |
|  | Длина | Не более 350 мм и не менее 340 мм |
|  | Исполнение | нижняя бранша неподвижная, верхняя подвижная, строго посередине зауженная |
|  | Подключение | Биполярный разъем |
| 4.20 | Биполярные ножницы BiSekt 230, изогнутые, длина 230 мм | Не менее 1 штуки |
|  | Длина | Не более 230 мм и не менее 225 мм |
|  | Исполнение | изогнутые |
|  | Подключение | Биполярный разъем |
| 4.21 | Биполярный зажим легирующий | Не менее 3 штук |
|  | Длина инструмента | не более 280 мм и не менее 270 мм |
|  | Инструмент является высокоэкономичным: используется многократно, процедура сберегает время и шовный материал | Соответствие |
|  | Поверхность бранш | гладкий |
|  | С термической изоляцией для открытых хирургических операций | Соответствие |
|  | Форма бранш | под номинальным углом 25° |
|  | Длина кабеля | Не более 4 м |
|  | Упаковочная единица | 1 штука |
|  | Автоматическое распознавание аппаратом типа инструмента и автоматическая настройка его параметров | Соответствие |
|  | Подключение | Мультифункциональное гнездо МF-0 (стандарт) |
| 4.22 | Биполярный зажим легирующий | Не менее 3 штук |
|  | Длина инструмента | не более 150 мм и не менее 140 мм |
|  | Инструмент является высокоэкономичным: используется многократно, процедура сберегает время и шовный материал | Соответствие |
|  | Поверхность бранш | гладкий |
|  | С термической изоляцией для открытых хирургических операций | Соответствие |
|  | Форма бранш | под номинальным углом 23° |
|  | Длина кабеля | Не более 4 м |
|  | Упаковочная единица | 1 штука |
|  | Автоматическое распознавание аппаратом типа инструмента и автоматическая настройка его параметров | Соответствие |
|  | Подключение | Мультифункциональное гнездо МF-0 (стандарт) |
| 4.23 | Нейтральный электрод стерильный в упаковке без кабеля | Не менее 7 упаковок |
|  | Система безопасности наложения нейтральных электродов | Наличие |
|  | Система контроля предотвращения ожогов | Наличие |
|  | Контроль безопасности наложения нейтрального электрода (цветовой индикатор) | Наличие |
|  | Контроль контакта кожа-электрод с измерением сопротивления в реальном времени | Наличие |
|  | Числовое отображение измеренного сопротивления контакта кожа-электрод | Наличие |
|  | Контроль симметрии протекания тока через двухсоставный нейтральный электрод | Наличие |
|  | Эффективная контактная поверхность разделенных нейтральных электродов площадью | не более 85 см |
|  | Эквипотенциальное кольцо площадью | не более 23 см |
|  | Упаковочная единица | не менее 50 штук/упаковке |
| 4.24 | Соединительный кабель для 2-х составных нейтральных электродов с зажимом | Не менее 7 штук |
|  | Длина | Не более 4 м |
| 4.25 | Педаль - ножной переключатель однопедальный | Не менее 3 штук |
|  | Переключатель должен иметь не менее одной педали | Наличие |
|  | Ножной выключатель взрывозащищенный | Соответствие |
|  | Корпус ножного выключателя водонепроницаемый | Соответствие |
|  | Педали выключателя имеют нескользящие резиновые основания | Наличие |
|  | Интегрированный соединительный кабель длиной не менее 5 м | не менее 5 м |
|  | Педаль должна иметь цветовую индикацию | Соответствие |
| 4.26 | Педаль - ножной переключатель двухпедальный со скобой и c кнопкой переключения программ | Не менее 7 штук |
|  | Переключатель должен иметь не менее двух педалей | Наличие |
|  | Ножной выключатель взрывозащищенный | Соответствие |
|  | Корпус ножного выключателя водонепроницаемый | Соответствие |
|  | Педали выключателя имеют нескользящие резиновые основания | Наличие |
|  | Интегрированный соединительный кабель длиной 5 м | Наличие |
|  | Педаль имеет специальную металлическою скобу для дополнительной устойчивости | Наличие |
|  | Переключатель должен иметь не менее двух педалей | Наличие |
|  | Переключатель должен иметь разную цветовую индикацию педалей | Соответствие |
|  | Кнопка «Ремоделирование» позволяет осуществлять «дистанционное» управление функциями и параметрами коагулятора, из стерильной зоны, с помощью имеющейся на педали кнопки, например, переключение программ, сохраненных в ВЧ-хирургическом блоке (например, между режимами резанье/коагуляция) | Наличие |
|  | Металлическая скобка, предназначенная для защиты педали от механического воздействия | Наличие |
| 4.27 | Нейтральный электрод из проводящего силикона многоразовый | Не менее 7 штук |
|  | Поверхность контакта | Не менее 500 см2 |
|  | Соединительный кабель длиной не менее 40 см | Наличие |
|  | Размеры | Не менее 295 x 172 мм |
|  | Подключение ЭКГ разъём, номинальный Ø 4 мм | Наличие |
|  | Очистка и обработка - протирать или дезинфицировать спреем | Соответствие |
| 4.28 | Соединительный кабель для нейтральных электродов | Не менее 7 штук |
|  | Длина | Не более 4 м |
| 4.29 | Коагулятор электрохирургический аргон-газовый | Не менее 1 штуки |
| 4.30 | Баллон для аргона | Не менее 1 штуки |
|  | Баллон для аргона, объем, л, не менее | 5 |
|  | Высота, см, не более | 60 |
|  | Диаметр, см, не более | 14 |
|  | Вес, кг, не более | 8,8 |
| 4.31 | Мембранный фильтр | Не менее 1 упаковки |
|  | Количество в упаковке | Не менее 50 штук |
| 4.32 | Соединительный шланг с редуктором и рукояткой | Не менее 1 упаковки |
|  | Предназначен для подключения газовых баллонов к ВЧ-хирургическому блоку | Соответствие |
|  | Редуктор для регулирования давления в газовом баллоне | Наличие |
|  | Шланг длиной, м, не менее | 0,5 |
|  | Возможность ручного подключения | Наличие |
| 4.33 | Приборная тележка для аппаратов | Не менее 1 штуки |
|  | Вес | не более 29 кг |
|  | Ширина | не более 630 мм |
|  | Высота | не более 940 мм |
|  | Глубина | не более 630 мм |
|  | 4 роликовых колеса | Наличие |
|  | Диаметр колес | Не менее 100 мм |
|  | фиксирующие тормоза | Не менее двух |
|  | сетевой вход | Не менее одного |
|  | сетевой выход | Не менее трех |
|  | Отсутствие вентиляционных отверстий | Соответствие |
|  | Магнитная дверца для защиты баллонов с инертным газом | Наличие |
| 4.34 | Крепежный комплект для электрохирургического аппарата | Не менее 1 комплекта |
| 4.35 | Крепежный комплект для коагулятора электрохирургического аргон-газового | Не менее 1 комплекта |
| 4.36 | Аргон-держатель электродов с 2-мя кнопками, с кабелем | Не менее 2 штук |
|  | Возможность переключения режимов с рукоятки | Наличие |
|  | Длина кабеля | Не менее 4 метров и не более 4,45 метров |
|  | Многоразового использования | Соответствие |
|  | Машинная очистка | не более 95 °C |
|  | Стерилизация в автоклаве | не более 138 °C |
| 4.37 | Аргон-аппликатор, жёсткий с изолированным стержнем с регулируемым электродом шпателем | Не менее 2 штук |
|  | Длина | Не менее 100 мм |
|  | Многоразового использования | Соответствие |
|  | Машинная очистка | не более 95 °C |
|  | Стерилизация в автоклаве | не более 138 °C |
| 38 | Аргон-аппликатор гибкий | Не менее 1 штуки |
|  | Длина | Не менее 320 мм |
|  | Исполнение | Гибкий |
|  | Диаметр | Не менее 5 мм |
|  | Многоразового использования | Соответствие |
|  | Машинная очистка | не более 95 °C |
|  | Стерилизация в автоклаве | не более 138 °C |
| 4.39 | Аргон-аппликатор, жёсткий с изолированным стержнем с регулируемым электродом шпателем | Не менее 2 штук |
|  | Длина | Не более 35 мм |
|  | Многоразового использования | Соответствие |
|  | Машинная очистка | не более 95 °C |
|  | Стерилизация в автоклаве | не более 138 °C |
| 4.40 | Кабель соединительный для монополярных инструментов | Не менее 1 штуки |
|  | Длина | не менее 4 метров |
| 4.41 | Кабель соединительный для биполярных ножниц | Не менее 1 штуки |
|  | Длина кабеля | Не более 4 м |
| 4.42 | Шина для инструментов длина не менее 260 мм | Не менее 1 штуки |
| 4.43 | Корзина для инструментов | Не менее 1 штуки |
| 4.44 | Адаптер для промывки | Не менее 1 упаковки |
|  | Количество штук в упаковке | Не менее 5 |
| 4.45 | Диссектор водоструйный для сечений, селективного воздействия на ткань с минимальной кровопотерей, c принадлежностями | Не менее 2 штук |
| 4.46 | Набор принадлежностей для крепления прибора на тележке | Не менее 2 штук |
| 4.47 | Педаль - ножной переключатель однопедальный | Не менее 2 штук |
| 4.48 | Крючок для подвешивания мешка с промывочной жидкостью на шине - держателе | Не менее 2 штук |
| 4.49 | Принадлежности для насоса | Не менее 4 упаковок |
|  | Двухпоршневый насос для водоструйного диссектора | Наличие |
|  | Одноразового применения, стерильный | Наличие |
|  | Упаковка по 5 шт | Наличие |
|  | Класс IIа в соответствии с директивой ЕС 93/42 EWG | Наличие |
| 4.50 | Аппликатор для хирургии печени | Не менее 1 упаковки |
|  | Прямая форма наконечника | Наличие |
|  | Диаметр номинальный 6 мм | Наличие |
|  | Длина номинальная 65 мм | Наличие |
|  | Возможность проведения аспирации | Наличие |
|  | Одноразового применения, стерильный | Наличие |
|  | Упаковка по 5 шт. | Наличие |
|  | Класс IIb в соответствии с директивой ЕС 93/42 EWG | Наличие |
| 4.51 | Многофункциональный инструмент с надежной арго-ноплазменной коагуляцией и водоструйной функцией | Не менее 1 упаковки |
|  | Инструмент подходит для участков с синдромом Барретта любой локализации и просвета пищевода | Соответствие |
|  | Не нужно менять инструмент между процессом элевации и абляции | Соответствие |
|  | Зонд со встроенным фильтром для защиты от заражения | Соответствие |
|  | Диаметр номинальный 2,3 мм | Не более |
|  | Длина не менее 1,9 м | Не более |
|  | Совместимость VIO, ERBEJET 2, APC 2 | Соответствие |
|  | Гибкий | Соответствие |
|  | Одноразовое изделие | Соответствие |
|  | Упаковочная единица | Не менее 5 штук |
| 4.52 | Аппликатор для полного мезоректального иссечения | не менее 1 упаковки |
|  | Прямая форма наконечника | Наличие |
|  | Диаметр номинальный 6 мм | Наличие |
|  | Длина не менее 306 мм | Наличие |
|  | Возможность проведения аспирации | Наличие |
|  | Одноразового применения, стерильный | Наличие |
|  | Упаковка по 5 шт. | Наличие |
|  | Класс IIb в соответствии с директивой ЕС 93/42 EWG | Наличие |
| 4.53 | Гибридный зонд для эндоскопии | Не менее 1 упаковки |
|  | Гибкий зонд | Наличие |
|  | Диаметр номинальный 2,3 мм | Наличие |
|  | Длина не менее 1,9 м | Наличие |
|  | Одноразового применения, стерильный | Наличие |
|  | Упаковка по 5 шт. | Наличие |
|  | Класс IIb в соответствии с директивой ЕС 93/42 EWG | Наличие |
|  | Длина иглы 5 мм | Наличие |
|  | Наконечник Т-образный | Наличие |
|  | Подключение: монополярный - международный стандарт (3-контакта) + водоструйный диссектор | Наличие |
|  | Возможность проведения монополярной коагуляции | Наличие |
|  | Класс IIb в соответствии с директивой ЕС 93/42 EWG | Наличие |
| 4.54 | Гибридный зонд для эндоскопии | Не менее 1 упаковки |
|  | Гибкий зонд | Наличие |
|  | Диаметр номинальный 2,3 мм | Наличие |
|  | Длина не менее 1,9 м | Наличие |
|  | Одноразового применения, стерильный | Наличие |
|  | Упаковка по 5 шт. | Наличие |
|  | Класс IIb в соответствии с директивой ЕС 93/42 EWG | Наличие |
|  | Длина иглы 5 мм | Наличие |
|  | Наконечник О-образный | Наличие |
|  | Подключение: монополярный - международный стандарт (3-контакта) + водоструйный диссектор | Наличие |
|  | Возможность проведения монополярной коагуляции | Наличие |
|  | Класс IIb в соответствии с директивой ЕС 93/42 EWG | Наличие |
| 4.55 | Гибридный зонд для эндоскопии | Не менее 1 упаковки |
|  | Гибкий зонд | Наличие |
|  | Диаметр номинальный 2,3 мм | Наличие |
|  | Длина не менее 1,9 м | Наличие |
|  | Одноразового применения, стерильный | Наличие |
|  | Упаковка по 5 шт. | Наличие |
|  | Класс IIb в соответствии с директивой ЕС 93/42 EWG | Наличие |
|  | Длина иглы 5 мм | Наличие |
|  | Наконечник I-образный | Наличие |
|  | Подключение: монополярный - международный стандарт (3-контакта) + водоструйный диссектор | Наличие |
|  | Возможность проведения монополярной коагуляции | Наличие |
|  | Класс IIb в соответствии с директивой ЕС 93/42 EWG | Наличие |
| 4.56 | Зонд для эндоскопии | Не менее 1 упаковки |
|  | Гибкий зонд | Наличие |
|  | Диаметр номинальный 1,3 мм | Наличие |
|  | Длина не менее 2,2 м | Наличие |
|  | Одноразового применения, стерильный | Наличие |
|  | Упаковка по 5 шт. | Наличие |
|  | Класс IIb в соответствии с директивой ЕС 93/42 EWG | Наличие |
| 4.57 | Аппликатор для хирургии печени | Не менее 1 упаковки |
|  | Прямая форма наконечника | Наличие |
|  | Диаметр номинальный 6 мм | Наличие |
|  | Длина не менее 80 мм | Наличие |
|  | Возможность проведения аспирации | Наличие |
|  | Одноразового применения, стерильный | Наличие |
|  | Упаковка по 5 шт. | Наличие |
|  | Класс IIb в соответствии с директивой ЕС 93/42 EWG | Наличие |
| 5 | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 16 | Электрокоагулятор микроконтроллерный | 3 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| Общие требования |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |
| Технические требования |  |  |
|  | Система непрерывного мониторинга импеданса ткани и корректировки выходных сигналов в зависимости от измеренного импеданса, р/сек | Не менее 100 |
|  | биполярные режимы - прецизионный, стандартный, макро | Наличие |
|  | автобиполярный режим | Наличие |
|  | режимы монополярного рассечения | не менее 3 |
|  | режимы контактной коагуляции | не менее 3 |
|  | режимы бесконтактной коагуляции | не менее 3 |
|  | возможность одновременной коагуляции двумя рабочими инструментами | Наличие |
|  | непрерывный мониторинг качества контакта пластины пациента | Наличие |
|  | возможность использования совместно с блоком подачи аргона | Наличие |
|  | возможность совместного использования с ультразвуковым деструктором для проведения коагуляции синхронно с УЗ-фрагментацией | Наличие |
|  | шаг регулировки установок мощности с выведением точных значений на индикаторы, Вт | Не более 1,0 |
|  | Выходная мощность в биполярном режиме, Вт | Не менее 70 |
|  | Частота на выходе в биполярном режиме, кГц | Не менее 400 |
|  | Значение крест-фактора в биполярном режиме (параметр определяющий возможность коагулировать без резания) | 1,5 |
|  | Возможность проведения автоматического цикла коагуляции (аутобиполяра) | Наличие |
|  | Выбор алгоритма старта аутобиполярного цикла - с ножной педалью и без нее | Наличие |
|  | Диапазон регулировки времени задержки аутобиполяра, сек | Не уже 0-2,5 |
|  | Шаг регулировки времени задержки аутобиполяра, сек | Не более 0,5 |
|  | Диапазон регулировки импеданса отключения, Ом | Не уже 1500 -2200 |
|  | Выходная мощность низковольтного рассечения, Вт | Не менее 300 |
|  | Выходная мощность чистого резания, Вт | Не менее 300 |
|  | Частота на выходе (чистое резание), кГц | Не менее 350 |
|  | Значение крест-фактора (параметр определяющий возможность коагулировать без резания) | Не менее 1,5 |
|  | Резание с гемостазом, выходная мощность, Вт | Не менее 200 |
|  | Частота на выходе (резание с гемостазом), кГц | 350 |
|  | скважность (длительность подачи энергии по отношению к общей длительности цикла), % | Не менее 50 |
|  | Значение крест-фактора (параметр определяющий возможность коагулировать без резания) | Не менее 2,5 |
|  | Выходная мощность в режиме монополярной коагуляции, Вт | Не менее 120 |
|  | Контактная коагуляция - частота на выходе, кГц | Не менее 240 |
|  | скважность (длительность подачи энергии по отношению к общей длительности цикла), % | Не более 8 |
|  | Бесконтактная коагуляция (фульгурация) - частота на выходе, кГц | Не менее 350 |
|  | Возможность проведения высоковольтной бесконтактной коагуляции (спрей) для максимальной площади коагуляции с минимальной глубиной некроза | Наличие |
|  | В режиме спрей подача энергии модулируется случайными пакетами импульсов с различным рабочим циклом для равномерного воздействия на всю площадь коагуляции | Наличие |
|  | Возможность одновременной коагуляции в ране двумя инструментами с автоматическим распределением мощности между ними | Наличие |
|  | Непрерывный мониторинг импеданса пластины пациента с подачей сигналов тревоги (светового и звукового) и автоматической деактивацией рабочего инструмента в случае выхода за границы безопасного интервала, изменения величины импеданса | Наличие |
|  | Частота измерения импеданса, кГц | Не менее 50 |
|  | Пределы безопасного импеданса ткани, в диапазоне, Ом | От не менее 5 до не более 135 |
|  | Максимально допустимое изменение импеданса от измеренного в начале операции, % | Не более 40 |
|  | Регулировка громкости сигнала активации, в диапазоне, дБ | Не уже 45-65 |
|  | Громкость сигнала опасности, дБ | Не менее 60 |
|  | Ток утечки по низкой частоте, мкА | Не более 50 |
|  | Ток утечки высокой частоты биполярный, мА | Не более 60 |
|  | Ток утечки высокой частоты монополярный, мА | Не более 150 |
|  | Прочее |  |
|  | Комплект поставки: |  |
|  | Электрокоагулятор | 1 шт |
|  | Переключатель педальный биполярный | 1 шт |
|  | Переключатель педальный монополярный двухклавишный | 1 шт |
|  | Кабель соединительный биполярный многоразовый для пинцетов | 2 шт |
|  | Электро-пинцет биполярный байонетный, длина 23 см, ширина браншей 0,7 мм | 1 шт |
|  | Электрод-пинцет коагуляционный, прямой, длина 22 см | 2 шт |
|  | Электрод-пинцет коагуляционный, прямой, длина 25 см | 2 шт |
|  | Электрод-петля, монополярный, многоразовый | 1 шт |
|  | Электрод-шарик, монополярный, многоразовый, диаметр 5,6 мм | 1 шт |
|  | Электрод-игла, микрохирургический, монополярный, прямой, длина 5,4 см, одноразовый | 10 шт |
|  | Кабель соединительный биполярный для инструментов Storz | 2 шт |
|  | Держатель электродов, многоразовый | 10 шт |

| № позиции | Наименование объекта закупки |  | Количество, комплектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 17 | Аппарат хирургический для травматологии и ортопедии в варианте исполнения осциллирующая пила с принадлежностями |  | 1 |  |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару |  | Значения параметров |  |
| Общие требования |  |  |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  |  | Наличие, приложить копию к заявке |
| Технические требования |  |  |  |  |
|  | Осциллирующая пила, привод автоклавируемый | Наличие |  |  |
|  | Максимальная мощность, Вт | Не менее 250 |  |  |
|  | Максимальная частота осцилляции, осц/мин | Не менее 15 000 |  |  |
|  | Вес (при полной готовности к эксплуатации), кг | Не более 1,6 |  |  |
|  | Габариты Д х Ш х В, мм | Не более 165 х 45 х 200 |  |  |
|  | Соответствие нормам электробезопасности ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 | Наличие |  |  |
|  | Рабочий элемент (защита от поражения током), не ниже | Тип BF |  |  |
|  | Возможность использования питания привода от сети (при использовании электрокрышки с кабелем, консолью) и от аккумулятора | Наличие |  |  |
|  | Корпус Г-образной формы с эргономичной строго отцентрованной рукояткой, одинаковое сечение рукоятки по всей длине | Наличие |  |  |
|  | Корпус из сплава, предотвращающий негативное воздействие электромагнитных волн и позволяющего проводить обработку всеми дезинфицирующими средствами в том числе с высокими показателями (Ph ≥ 11) | Наличие |  |  |
|  | Электронное управление, интегрированное в аккумулятор, не подвергается стерилизации | Наличие |  |  |
|  | Звуковой сигнал информирующий о готовности к работе аккумулятора и привода | Наличие |  |  |
|  | Принудительная блокировка мотора по технике безопасности | Наличие |  |  |
|  | Плавная регулировка скорости в зависимости от силы нажатия управляющих кнопок | Наличие |  |  |
|  | Принцип установки аккумулятора: скрытый, внутрь рукоятки | Наличие |  |  |
|  | Приспособление для асептической установки аккумулятора, термостойкий автоклавируемый пластик | Наличие |  |  |
|  | Крышка | Наличие |  |  |
|  | Лазерная маркировка каталожного и серийного номеров для быстрой идентификации и учета, а также даты рекомендованного технического обслуживания. | Наличие |  |  |
|  | Индивидуальная упаковка, наименование на упаковке на русском языке, инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |  |
|  | Дата изготовления оборудования - не ранее 2017 года | Наличие |  |  |
|  | Аккумулятор | 1 шт. |  |  |
|  | Постоянное напряжение, В | Не менее 9,5 Не более 10,5 |  |  |
|  | Номинальная емкость, А*ч | Не менее 1,95 |  |  |
|  | Вес, кг | Не более 0,43 |  |  |
|  | Габариты (Д x Ш x В), мм | Не более 140 х 45 х 50 |  |  |
|  | Принцип установки аккумулятора: скрытый, внутрь рукоятки | Наличие |  |  |
|  | Интегрированный блок электроники с функцией сохранения информации о количестве циклов и об ошибках заряда/разряда | Наличие |  |  |
|  | Соответствие нормам электробезопасности ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 | Наличие |  |  |
|  | Маркировка каталожного и серийного номеров для быстрой идентификации и учета, а также маркировка даты рекомендованного технического обслуживания. | Наличие |  |  |
|  | Зарядное устройство | 1 шт. |  |  |
|  | Электропитание 220 В/50 Гц | Наличие |  |  |
|  | Количество гнезд для одновременной зарядки аккумуляторов шт. | Не менее 4 |  |  |
|  | Функция автоматического самотестирования | Наличие |  |  |
|  | Информационные индикаторы на каждое гнездо | Наличие |  |  |
|  | Индикаторы наличия питания, процесса заряда, ошибки при сбое в сети, рекомендации замены элемента питания при выработке ресурса аккумулятора | Наличие |  |  |
|  | Вес, кг | Не более 3,5 |  |  |
|  | Габариты (Д х Ш х В), мм | Не более 440 х 140 х 180 |  |  |
|  | Соответствие нормам электробезопасности ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 | Наличие |  |  |
|  | Сетевой кабель, с заземлением | 1 шт. |  |  |
|  | Длина, м | Не менее 5 |  |  |
|  | Аккумулятор | 1 шт. |  |  |
|  | Постоянное напряжение, В | Не менее 9,5, Не более 10,5 |  |  |
|  | Номинальная емкость, А*ч | Не менее 1,95 |  |  |
|  | Вес, кг | Не более 0,43 |  |  |
|  | Габариты (Д x Ш x В), мм | Не более 140 х 45 х 50 |  |  |
|  | Принцип установки аккумулятора: скрытый, внутрь рукоятки | Наличие |  |  |
|  | Интегрированный блок электроники с функцией сохранения информации о количестве циклов и об ошибках заряда/разряда | Наличие |  |  |
|  | Соответствие нормам электробезопасности ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 | Наличие |  |  |
|  | Маркировка каталожного и серийного номеров для быстрой идентификации и учета, а также маркировка даты рекомендованного технического обслуживания. | Наличие |  |  |
|  | Приспособление для асептической замены/удаления электроадаптера, термостойкий пластик | 1 шт. |  |  |
|  | Средство для обработки и технического ухода за моторной системой | 12 шт. |  |  |
|  | Подходит для использования перед высокотемпературной стерилизацией, в том числе для высокоскоростных моторных систем | Наличие |  |  |
|  | Сетка стальная, на ножках, с рукоятками. | 1 шт. |  |  |
|  | Внешний размер (длина х ширина х высота), мм | Не менее 403 х 251 х 104; Не более 407 х 255 х 108. |  |  |
|  | Сетка для контейнеров изготовлена из плоской стальной ленты | Наличие |  |  |
|  | Рукоятки сетки фиксируются параллельно корпусу вовнутрь сетки и подниматься строго вертикально. Углы и края сетки сглажены | Наличие |  |  |
|  | С двух сторон сетка имеет прорези для установки крышки, пластиковые съемные ножки. | Наличие |  |  |
|  | Сетка выдерживает многократную обработку | Наличие |  |  |
|  | Индивидуальные фиксаторы для установки в стальную сетку (корзину). | 8 шт. |  |  |
|  | Машинная чистка установленных изделий, фиксация инструментов в положениях, предотвращающих скапливание конденсата в полостях во время мойки и стерилизации, а также соприкосновение с другими инструментами во время транспортировки и хранения. | Наличие |  |  |
|  | Комплект включает фиксаторы для привода, крышки, приспособлений для асептической установки и замены аккумулятора, лезвий | Наличие |  |  |
|  | Лезвие осциллирующее | 20 шт. |  |  |
|  | Рабочая длина, мм | Не менее 24,0; Не более 26,0 |  |  |
|  | Ширина лезвия, мм | Не менее 4,0; Не более 6,0 |  |  |
|  | Толщина лезвия, мм | Не менее 0,45; Не более 0,55 |  |  |
|  | Толщина пропила, мм | Не менее 0,45; Не более 0,55 |  |  |
|  | Срок сохранения стерильности в заводской упаковке лет | Не менее 8 |  |  |
|  | Индивидуальная упаковка двойная: внешняя –защищающая от повреждений во время транспортировки, внутренняя – барьерная (стерильная) | Наличие |  |  |
|  | Наименование на упаковке на русском языке | Наличие |  |  |
|  | Многоразового использования | Наличие |  |  |
|  | Лазерная маркировка каталожного номера для идентификации и учета | Наличие |  |  |
|  | Лезвие осциллирующее | 20 шт. |  |  |
|  | Рабочая длина, мм | Не менее 34,0; Не более 36,0 |  |  |
|  | Ширина лезвия, мм | Не менее 8,0; Не более 10,0 |  |  |
|  | Толщина лезвия, мм | Не менее 0,45; Не более 0,55 |  |  |
|  | Толщина пропила, мм | Не менее 0,75; Не более 0,85 |  |  |
|  | Срок сохранения стерильности в заводской упаковке лет | Не менее 8 |  |  |
|  | Индивидуальная упаковка двойная: внешняя –защищающая от повреждений во время транспортировки, внутренняя – барьерная (стерильная) | Наличие |  |  |
|  | Наименование на упаковке на русском языке | Наличие |  |  |
|  | Многоразового использования | Наличие |  |  |
|  | Лазерная маркировка каталожного номера для идентификации и учета | Наличие |  |  |
|  | Лезвие осциллирующее | 20 шт. |  |  |
|  | Рабочая длина, мм | Не менее 48,0; Не более 50,0 |  |  |
|  | Ширина лезвия, мм | Не менее 8,0; Не более 10,0 |  |  |
|  | Толщина лезвия, мм | Не менее 0,45; Не более 0,55 |  |  |
|  | Толщина пропила, мм | Не менее 0,75; Не более 0,85 |  |  |
|  | Срок сохранения стерильности в заводской упаковке лет | Не менее 8 |  |  |
|  | Индивидуальная упаковка двойная: внешняя –защищающая от повреждений во время транспортировки, внутренняя – барьерная (стерильная) | Наличие |  |  |
|  | Наименование на упаковке на русском языке | Наличие |  |  |
|  | Многоразового использования | Наличие |  |  |
|  | Лазерная маркировка каталожного номера для идентификации и учета | Наличие |  |  |
|  | Лезвие осциллирующее | 20 шт. |  |  |
|  | Рабочая длина, мм | Не менее 48,0; Не более 50,0 |  |  |
|  | Ширина лезвия, мм | Не менее 18,0; Не более 20,0 |  |  |
|  | Толщина лезвия, мм | Не менее 0,65; Не более 0,75 |  |  |
|  | Толщина пропила, мм | Не менее 0,85; Не более 0,95 |  |  |
|  | Срок сохранения стерильности в заводской упаковке, лет | Не менее 8 |  |  |
|  | Индивидуальная упаковка двойная: внешняя –защищающая от повреждений во время транспортировки, внутренняя – барьерная (стерильная) | Наличие |  |  |
|  | Наименование на упаковке на русском языке | Наличие |  |  |
|  | Многоразового использования | Наличие |  |  |
|  | Лазерная маркировка каталожного номера для идентификации и учета | Наличие |  |  |
|  | Лезвие осциллирующее | 50 шт. |  |  |
|  | Рабочая длина, мм | Не менее 89,0; Не более 91,0 |  |  |
|  | Ширина лезвия, мм | Не менее 12,0; Не более 13,0 |  |  |
|  | Толщина лезвия, мм | Не менее 1,26; Не более 1,28 |  |  |
|  | Срок сохранения стерильности в заводской упаковке, лет | Не менее 8 |  |  |
|  | Индивидуальная упаковка двойная: внешняя –защищающая от повреждений во время транспортировки, внутренняя – барьерная (стерильная) | Наличие |  |  |
|  | Наименование на упаковке на русском языке | Наличие |  |  |
|  | Одноразового использования | Наличие |  |  |
|  | Лазерная маркировка каталожного номера для идентификации и учета | Наличие |  |  |
|  | Лезвие осциллирующее | 100 шт. |  |  |
|  | Рабочая длина, мм | Не менее 89,0; Не более 91,0 |  |  |
|  | Ширина лезвия, мм | Не менее 18,0; Не более 19,0 |  |  |
|  | Толщина лезвия, мм | Не менее 1,26; Не более 1,28 |  |  |
|  | Срок сохранения стерильности в заводской упаковке, лет | Не менее 8 |  |  |
|  | Индивидуальная упаковка двойная: внешняя –защищающая от повреждений во время транспортировки, внутренняя – барьерная (стерильная) | Наличие |  |  |
|  | Наименование на упаковке на русском языке | Наличие |  |  |
|  | Одноразового использования | Наличие |  |  |
|  | Лазерная маркировка каталожного номера для идентификации и учета | Наличие |  |  |
|  | Лезвие осциллирующее | 50 шт. |  |  |
|  | Рабочая длина, мм | Не менее 89,0; Не более 91,0 |  |  |
|  | Ширина лезвия, мм | Не менее 22,0; Не более 23,0 |  |  |
|  | Толщина лезвия, мм | Не менее 1,26; Не более 1,28 |  |  |
|  | Срок сохранения стерильности в заводской упаковке, лет | Не менее 8 |  |  |
|  | Индивидуальная упаковка двойная: внешняя –защищающая от повреждений во время транспортировки, внутренняя – барьерная (стерильная) | соответствие |  |  |
|  | Наименование на упаковке на русском языке | Наличие |  |  |
|  | Одноразового использования | Наличие |  |  |
|  | Лазерная маркировка каталожного номера для идентификации и учета | Наличие |  |  |
|  | Лезвие осциллирующее | 50 шт. |  |  |
|  | Рабочая длина | Не менее 64,0мм; Не более 66,0мм |  |  |
|  | Ширина лезвия | Не менее 18,0мм; Не более 20,0мм |  |  |
|  | Толщина лезвия | Не менее 0,85мм; Не более 0,95мм |  |  |
|  | Срок сохранения стерильности в заводской упаковке лет | Не менее 8 |  |  |
|  | Индивидуальная упаковка двойная: внешняя –защищающая от повреждений во время транспортировки, внутренняя – барьерная (стерильная) | Наличие |  |  |
|  | Наименование на упаковке на русском языке | Наличие |  |  |
|  | Многоразового использования | Наличие |  |  |
|  | Лазерная маркировка каталожного номера для идентификации и учета | Наличие |  |  |
|  | Лезвие осциллирующее | 10 шт. |  |  |
|  | Рабочая длина мм | Не менее 64,0; Не более 66,0 |  |  |
|  | Ширина лезвия мм | Не менее 18,0; Не более 20,0 |  |  |
|  | Толщина лезвия мм | Не менее 0,85; Не более 0,95 |  |  |
|  | Срок сохранения стерильности в заводской упаковке лет | Не менее 8 |  |  |
|  | Индивидуальная упаковка двойная: внешняя –защищающая от повреждений во время транспортировки, внутренняя – барьерная (стерильная) | Наличие |  |  |
|  | Наименование на упаковке на русском языке | Наличие |  |  |
|  | Многоразового использования | Наличие |  |  |
|  | Лазерная маркировка каталожного номера для идентификации и учета | Наличие |  |  |
|  | Комплектация: |  |  |  |
|  | Осциллирующая пила | 1 шт. |  |  |
|  | Зарядное устройство | 1 шт. |  |  |
|  | Сетевой кабель | 1 шт. |  |  |
|  | Аккумулятор | 2 шт. |  |  |
|  | Приспособление для асептической замены аккумулятора | 1 шт. |  |  |
|  | Средство для обработки | 12 шт. |  |  |
|  | Сетка стальная | 1 шт. |  |  |
|  | Фиксатор | 5 шт. |  |  |
|  | Лезвия | 340 шт. |  |  |

| № позиции |  | Наименование объекта закупки |  |  | Количество, комплектов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №18 |  | Инфузионные станции с шестью шприцевыми и двумя перистальтическим насосами, с модулем передачи данных, крепление станции на консоли |  |  | 10 |  |  |
| № п/п |  | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару |  |  | Значения параметров |  |  |
| Инфузионная станция: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Центральное питание насосов |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Центральный вызов персонала |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Тип станции модульный, стыковка без внешних устройств |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Сочетание насосов в системе - свободная комбинация насосов перистальтических и шприцевых |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Количество объединяемых насосов – 2 перистальтических и 6 шприцевых насоса |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Фиксация насосов в системе – установка и извлечение простым защелкиванием |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Монтаж станции на потолочные и настенные консоли |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Электропитание основное: |  |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение сети, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  | Частота сети, Гц |  | 50 |  |  |  |
|  |  | Низковольтный источник постоянного тока, В |  | 12 |  |  |  |
|  |  | Соединение с внешними устройствами с помощью интерфейсов Ethernet, RS232, USB Master/Slave, WLAN, PS/2 |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Контроль сигналов тревоги и остаточного времени инфузии на центральном посту при подключении через стандартную сеть LAN |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Режим контролируемой пациентом анальгезии (PCA) |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Подключение гарнитуры PCA к станции |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Центральная индикация состояния инфузионных насосов с разделением на рабочую, предупреждающую и тревожную |  | Наличие |  |  |  |
| Перистальтический насос: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КлассификацияCF, Class II, защита от дефибрилляции |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Размеры (Ш х В х Г), мм |  | Не более 214 х 68 х 124 |  |  |  |
|  |  | Вес, кг |  | Не более 1,4 |  |  |  |
|  |  | Тип модуля перистальтический, стыковка модулей без внешних устройств |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Интерфейс на русском языке |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Графический дисплей высокого разрешения, регулировка подсветки и контраста |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Погрешность инфузии, % |  | Не более ± 5 |  |  |  |
|  |  | Скорость инфузии с шагом 0,01 мл/ч в диапазоне, мл/ч |  | С полным покрытием диапазона от 0.1 до 1200 |  |  |  |
|  |  | Задаваемый объем инфузии с шагом 0,01 мл в диапазоне, мл |  | С полным покрытием диапазона от 0.1 до 9999 |  |  |  |
|  |  | Задаваемое время инфузии с шагом 1 мин в диапазоне, ч:мин |  | С полным покрытием диапазона от 00:01 до 99:59 |  |  |  |
|  |  | Изменение скорости с остановкой инфузии и без остановки инфузии |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Расчет скорости по объёму и времени |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Расчет скорости по дозе в г, мг, мкг, нг, ммоль, мЭкв, ккал, в мин/ч/24ч, на вес, площадь поверхности тела |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Ввод веса пациента |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Скорость болюса в диапазоне, мл/ч |  | С полным покрытием диапазона от 1 до 1200 |  |  |  |
|  |  | Объем болюса в диапазоне, мл |  | С полным покрытием диапазона от 0,1 до 50 |  |  |  |
|  |  | Болюс «по требованию» |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Болюс с заданным объемом |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Болюс с заданным временем |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Болюс с заданной дозой |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Ввод болюса в единицах/кг, единицах/площадь поверхности тела |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Режим «Открытая вена» |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Режим «Пауза» с таймером обратного отсчета |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Список Лекарств, препаратов |  | Не менее 1200 |  |  |  |
|  |  | Параметры препаратов, доступные в программе насоса: Название, концентрация, скорость по умолчанию, мин., макс.; дозировка по умолчанию, мин., макс.; параметры болюса по умолчанию, мин. и макс. |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Память в реальном времени, событий |  | Не менее 1000 |  |  |  |
|  |  | Режим контролируемой пациентом анальгезии (PCA) |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Подключение гарнитуры PCA |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Режим комбинированной инфузии |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Режим инфузии по целевой концентрации |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Встроенные фармакокинетические модели Marsh, Shnider |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Введение препаратов по заданным профилям: |  |  |  |  |  |
|  |  | Режим ускорения и замедления, 3 фазы |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Программируемый режим, 12 интервалов |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Прерывистый режим, 2 фазы |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Защита параметров |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Защита от свободного потока |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Автоматическая загрузка и выгрузка инфузионной линии |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Два датчика контроля давления – на входе и выходе |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Окклюзионное давление в диапазоне, ммHg |  | С полным покрытием диапазона от 225 до 900 |  |  |  |
|  |  | Функция «Антиболюс» |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Сигнализация оптическая и звуковая |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Индикаторы тревоги |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Причины тревоги: Батарея разряжается, батарея разряжена; окклюзия; воздух в линии; флакон (почти) пуст; ошибка установки; контроль дозы; объем введен; время истекло |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Шприцевой насос: |  |  |  |  |  |
|  |  | КлассификацияCF, Class II, защита от дефибрилляции |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Размеры (Ш х В х Г), мм |  | Не более 249 х 68 х 152 |  |  |  |
|  |  | Вес, кг |  | Не более 1,4 |  |  |  |
|  |  | Тип модуля шприцевой, стыковка модулей без внешних устройств |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Интерфейс на русском языке |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Графический дисплей высокого разрешения, регулировка подсветки и контраста |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Используемые шприцы различных производителей, мл |  | 2/3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 |  |  |  |
|  |  | Автоматическое определение объема шприца |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Смена типа используемого шприца без необходимости калибровки прибора |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Погрешность инфузии,% |  | Не более ± 2 |  |  |  |
|  |  | Скорость инфузии с шагом 0,01 мл/ч в диапазоне, мл/ч |  | С полным покрытием диапазона от 0,01 до 999,9 |  |  |  |
|  |  | Задаваемый объем инфузии с шагом 0,01 мл в диапазоне, мл |  | С полным покрытием диапазона от 0,1 до 9999 |  |  |  |
|  |  | Задаваемое время инфузии с шагом 1 мин в диапазоне, ч:мин |  | С полным покрытием диапазона от 00:01 до 99:59 |  |  |  |
|  |  | Изменение скорости с остановкой инфузии и без остановки инфузии |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Расчет скорости по дозе в г, мг, мкг, нг, ммоль, мЭкв, ккал, в мин/ч/24ч, на вес, площадь поверхности тела |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Ввод веса пациента |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Скорость болюса в диапазоне, мл/ч |  | С полным покрытием диапазона от 1 до 1800 |  |  |  |
|  |  | Объем болюса в диапазоне, мл |  | С полным покрытием диапазона от 0,1 до 50 |  |  |  |
|  |  | Болюс «по требованию» |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Болюс с заданным объемом |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Болюс с заданным временем |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Болюс с заданной дозой |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Ввод болюса в единицах/кг, единицах/площадь поверхности тела |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Режим «Открытая вена» |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Режим «Пауза» с таймером обратного отсчета |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Список Лекарств, препаратов |  | Не менее 1200 |  |  |  |
|  |  | Параметры препаратов, доступные в программе насоса: Название, концентрация, скорость по умолчанию, мин., макс.; дозировка по умолчанию, мин., макс.; параметры болюса по умолчанию, мин. и макс. |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Память в реальном времени, событий |  | Не менее 1000 |  |  |  |
|  |  | Режим контролируемой пациентом анальгезии (PCA) |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Подключение гарнитуры PCA |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Режим инфузии по целевой концентрации |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Встроенные фармакокинетические модели Marsh, Shnider |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Введение препаратов по заданным профилям: |  |  |  |  |  |
|  |  | Режим ускорения и замедления, 3 фазы |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Программируемый режим, 12 интервалов |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Прерывистый режим, 2 фазы |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Защита параметров |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Защита от свободного потока |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Автоматическая загрузка и выгрузка шприца |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Окклюзионное давление в диапазоне, ммHg |  | С полным покрытием диапазона от 75 до 900 |  |  |  |
|  |  | Функция «Антиболюс» |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Сигнализация оптическая и звуковая |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Индикаторы тревоги |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Причины тревоги: Батарея разряжается, батарея разряжена; окклюзия; флакон (почти) пуст; ошибка установки шприца; контроль дозы; объем введен; время истекло |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Общие характеристики насосов: |  |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение сети, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  | Частота сети, Гц |  | 50 |  |  |  |
|  |  | Низковольтный источник постоянного тока, В |  | 12 |  |  |  |
|  |  | Работа от аккумулятора перистальтического насоса при скорости 125 мл/ч, ч |  | Не менее 4 |  |  |  |
|  |  | Работа от аккумулятора шприцевого насоса при скорости 25 мл/ч, ч |  | Не менее 8 |  |  |  |
|  |  | Зарядка аккумулятора, ч |  | Не более 6 |  |  |  |
|  | Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |
|  | 115 |  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  |  | Наличие, приложить копию к заявке |  |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 19 | Электрический паровой стерилизатор | 4 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| Технические требования |  |  |
|  | Стерилизация паровым методом небулайзеров, бутылочек | Наличие |
|  | Время стерилизации | Не более 10 минут |
|  | Вместимость бутылочек объёмом 330 мл | Не менее 6 шт. |
|  | Функция автоматического отключения | Наличие |
|  | Стерильность при закрытой крышке | Не менее 24 часов |
|  | Потребляемая мощность | Не более 0,7 кВт |
|  | Напряжение питания 220 В/50 Гц | Наличие |
|  | Масса | Не более 2 кг |
|  | Размеры,Ш х Гх В | Не более 35 х 16 х 30 см |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 20 | Потолочная консоль для палат интенсивной терапии | 6 шт. |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| 1. | Модуль рассчитан на 1 место и представляет собой подвесной потолочный блок, к которому подведен кислород, сжатый воздух, вакуум, разъем RJ 45, розетки с защитным заземлением и отдельные заземляющие разъемы. | Соответствие |
| 1.1 | Консольный блок: | Наличие |
| 1.1.1 | - Материал корпуса консоли | Двухсекционный алюминиевый профиль |
| 1.1.2 | - Корпус консоли стойкий к дезинфектантом | Соответствие |
| 1.1.3 | - Комплект крепежной арматуры, для потолочного крепления консоли, включая две несущие стойки с закладными элементами (с помощью анкеров без использования пространства верхнего этажа) | Наличие |
| 1.1.4 | - Электрическая колодка с фиксацией на фланце и возможностью доступа для сервисного обслуживания – 1 шт. | Наличие |
| 1.1.5 | - Линии медгазов и электропроводки внутри консоли имеют отдельные каналы подводки. Подготовленные внутренние трубопроводы для подачи газа каждого типа, соединены с газовыми разъемами, промаркированы в соответствии с типом газа, подводимым по трубопроводу. | Наличие |
| 1.1.6 | - Универсальные адаптеры для соединения внутренних трубопроводов подачи газа в консоли с медными магистралями диаметром 8, 12 или 15 мм, с фиксацией на фланце и возможностью быстрого доступа для сервисного обслуживания – 1 компл. | Наличие |
| 1.1.7 | - Декоративный короб, закрывающий потолочное крепление, с возможностью демонтажа для сервисного доступа к узлам подключения электропитания и медицинских газов – 1 шт. | Наличие |
| 1.1.8 | - Вертикальная несущая стойка- 1 шт | Наличие |
| 1.1.9 | - Длина консоли | не менее 2000 мм |
| 1.1.10 | - Глубина консольного блока | не менее 100 мм |
| 1.1.11 | - Высота консольного блока | не менее 200 мм |
| 1.1.12 | - Максимально возможная нагрузка на один модуль, включая оборудование консоли и внешнее лечебное оборудование | не более чем до 100 кг |
| 1.1.13 | - В состав консоли входит комплект крепежных элементов | Наличие |
| 1.1.14 | - Направляющие рельсы для размещения навесного оборудования по всей длине консольного модуля | Не менее 2 шт. |
| 1.2. | Электророзетки: | Наличие |
| 1.2.1 | - Электророзетки трех полюсные с автоматическим выключателем и с крышкой, 16 Амп, каждая индикатором наличия электропитания | 12 шт. |
| 1.2.2 | - Клеммы для подключения линий электричества ~220 В, 20 А | Наличие |
| 1.2.3 | - Наличие универсальных заземляющих клемм | не менее 12 шт. |
| 1.2.4 | - Универсальный разъем RJ 45 для информационных сигналов | не менее 2 шт. |
| 1.3 | Клапаны медгазов: | Наличие |
| 1.3.1 | - Разборный клапан из цветного металла с маркировочным кольцом и идентификационным замком на каждый тип газа и буквенным обозначением со встроенным сервисным запорным устройством, соответствие стандарту ISO 9170-1 и ENV737-6 | Соответствие |
| 1.3.2 | Падение давления не более 20 Кра (0,2 bar) при газовом потоке 120 л/мин и входном давлении 350Кра (3,5 bar) | Соответствие |
| 1.3.3 | Пропускная способность не менее 600 л/мин при давлении 400 кПа (4 bar) | Соответствие |
| 1.3.4 | Наличие материала уплотнений марки VITON для увеличения долговечности | Соответствие |
| 1.3.5 | Размер передней панели не менее 100х66 мм | Соответствие |
| 1.3.6 | - Клапан кислорода (O2) (Кислород, клапанная система стандарта DIN) | 2 шт. |
| 1.3.7 | - Клапан вакуума (VAC) (Вакуум, клапанная система стандарта DIN) | 2 шт. |
| 1.3.8 | - Клапан сжатого воздуха 5 бар (Сжатый воздух 5 бар, клапанная система стандарта DIN) | 1 шт. |
| 1.3.9 | - Ротаметр кислородный с увлажнителем (флоуметр) | Наличие |
| 1.3.10 | - Регулятор вакуума с максимальным разрежением не менее 900 мбар с предохранительным устройством | Наличие |
| 1.3.11 | - Контейнер-сборник с крышкой. Оснащен предохранительным клапаном, препятствующим попаданию абсорбируемых масс в магистраль. Комплектация: емкость; крышка; корзинка сетчатая (крепление на рельс); силиконовый шланг, стенки не менее 8х3 мм, длина не менее 2 м | Наличие |
| 1.3.12 | - Объём контейнера-сборника, не менее | 2 л |
| 1.3.13 | - Тубус для катетеров | Наличие |
| 1.4 | Полка держатель монитора: | 1 шт. |
| 1.4.1 | - Возможность регулировки по высоте | Наличие |
| 1.4.2 | - Угол поворота | не менее 360 |
| 1.4.3 | - Расчетная нагрузка | не менее 35 кг |
| 1.4.4 | - Размеры | не менее 500х550 мм |
| 1.4.5 | - Страховочный бортик для монитора | Наличие |
| 1.4.6 | - Возможность перемещения по всей длине консоли | Наличие |
| 1.5. | Передвижной инфузионный модуль для капельниц и инфузоматов: | 1 шт. |
| 1.5.1 | Стойка для инфузоматов и капельниц | 2 шт. |
| 1.5.2 | Перемещение инфузионного модуля по всей длине консоли | Соответствие |
| 1.5.3 | - Возможность поворота относительно оси консольного блока на угол | не менее 360 |
| 1.5.4 | Максимально возможная нагрузка на инфузионный модуль | не более 100 кг |
| 1.5.5 | Максимальный размер инфузионного модуля | Не более 990 мм |
| 1.6 | Лампа экзаменационная: | Соответствие |
| 1.6.1 | Возможность крепления экзаменационной лампы на рельс DIN | Соответствие |
| 1.6.2 | Крепление на рельс при помощи специального адаптера | Соответствие |
| 1.6.3 | Наличие двух плечевой поворотной штанги с фрикционным стопором, верхнее плечо не более 420 мм, нижнее – не более 430 мм | Соответствие |
| 1.6.5 | Освещенность не менее на расстоянии 0,5 м | Не менее 48000 lux |
| 1.6.6 | Наличие встроенного электротрансформатора на штанге 220 В, 50 Гц | Соответствие |
| 1.6.7 | Электрический провод питания | не менее 2 м |
| 1.6.8 | Наличие поликарбонатного корпуса лампы, не более | D150 мм x 100 мм |
| 1.6.9 | Возможность поворота корпуса лампы не менее, чем на 270 градусов в вертикальной плоскости и не менее, чем на180 градусов – в горизонтальной | Соответствие |
| 1.6.10 | Вес лампы | не более 1,5 кг |
| 1.6.11 | Суммарная потребляемая мощность | не более 60 Вт |
| 1.6.12 | Наличие кулисного переключателя длиной | не менее 400 мм |
| 2 | 2. Дополнительное оборудование |  |
| 2.1 | Адаптер для подключения к O2, DIN | 2 шт. |
| 2.1.1 | Адаптер подключения к сжатому воздуху, DIN | 2 шт. |
| 2.1.2 | Адаптер подключения к вакууму, DIN | 1 шт. |
| 2.1.4 | Коннекторы адаптер-шланг | 5 шт. |
| 3 | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| №21 | Система длительного холтеровского мониторинга АД и обработки данных с принадлежностями | 1 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| - Общие требования |  |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  | Приложить копию к заявке |
| Гарантия, подтвержденная производителем |  | Не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| - Технические и функциональные характеристики |  |  |
| 2.1. Суточный монитор для измерения артериального давления АД крови (неинвазивного), шт. |  | Не менее 5 |
| Метод измерения артериального давления осциллометрический или аускультативный |  | Наличие |
| Длительность мониторирования, часов |  | Не менее 24 |
| Диапазон программной установки промежутка времени между двумя измерениями АД, минут |  | С полным покрытием диапазона от 10 до 120 |
| Количество измерений, сохраняемых в мониторе АД |  | Не менее 200 |
| Внеплановый запуск измерения, остановка измерения |  | Наличие |
| Масса монитора (без элементов питания), граммов |  | Не более 190 |
| Защита аппарата от разряда дефибриллятора с соответствующей стандартной маркировкой на корпусе монитора АД |  | Наличие |
| Класс электробезопасности с маркировкой на корпусе монитора |  | Не менее BF |
| Питание от стандартных элементов, аккумуляторов |  | Наличие |
| Внешнее зарядное устройство для аккумуляторов количеством, шт. |  | Не менее 4 |
| Передача данных суточного мониторирования с монитора АД на рабочую станцию по кабелю связи USB или Bluetooth |  | Наличие |
| Для обеспечения безопасности пациента при мониторировании конструкция регистратора должна предусматривать дублирующий процессор, дублирующий датчик и дублирующий клапан |  | Наличие |
| Составной пневмошланг из двух частей, соединённых между собой посредством герметичного пневматического разъёма байонетного типа |  | Наличие |
| Конструкция пневмошланга должна обеспечивать штатное многократное отсоединение-присоединение его частей в процессе эксплуатации |  | Наличие |
| Пневматический разъём пневмошланга должен позволять свободное вращение составных частей байонетного разъёма без потери герметичности для предотвращения перекручивания пневмошланга манжеты. |  | Наличие |
| Общая длина пневмошланга для соединения манжеты с регистратором, см |  | Не менее 100 |
| 2.2. Программное обеспечение для анализа результатов исследования |  | Наличие |
| Представление результатов в виде таблиц, графиков и гистограмм с функцией их редактирования |  | Наличие |
| Редактирование данных пациента, результатов, графиков и комментариев |  | Наличие |
| Расчет основных статистических показателей результатов исследования: средние значения САД, ДАД, СрАД, ЧСС за сутки, день, ночь и дополнительный интервал, вариабельность АД, индекс времени САД и ДАД, индекс площади САД и ДАД |  | Наличие |
| Расчет среднего пульсового АД |  | Наличие |
| Распечатка дневника пациента с автоматическим внесением данных пациента |  | Наличие |
| Исключение ошибочных измерений из анализа с автоматической коррекцией всех результатов анализа |  | Наличие |
| Автоматическая настройка нормативных значений АД для анализа данных СМАД в детском режиме |  | Наличие |
| Последовательное сравнение разных регистраций одного пациента |  | Наличие |
| Настройка цветовой гаммы представления результатов мониторинга |  | Наличие |
| Программное обеспечение для анализа данных суточного мониторирования АД позволяет изменять язык меню ПО c русского на английский для передачи данных исследования в клиники за пределы России |  | Наличие |
| 2.3. Персональный компьютер (рабочая станция) с параметрами, оптимальными для получения и анализа данных суточных мониторов, шт. |  | Не менее 1 |
| - Комплект поставки одного суточного монитора |  |  |
| Носимый монитор АД с чехлом и двумя ремнями, шт |  | Не менее 1 |
| Устройство для связи монитора АД с рабочей станцией, шт. |  | Не менее 1 |
| Программное обеспечение для анализа результатов исследования, шт. |  | Не менее 1 |
| Съёмная пневмокамера для манжеты плечевой с диапазоном обхвата от 24 до 32 см, шт. |  | Не менее 1 |
| Съёмный чехол для манжеты плечевой с диапазоном обхвата от 24 до 32 см, шт. |  | Не менее 2 |
| Съёмная пневмокамера для манжеты плечевой с диапазоном обхвата от 28 до 40 см, шт. |  | Не менее 1 |
| Съёмный чехол для манжеты плечевой с диапазоном обхвата от 28 до 40 см, шт. |  | Не менее 2 |
| Съёмная пневмокамера для манжеты плечевой с диапазоном обхвата от 38 до 50 см, шт. |  | Не менее 1 |
| Съёмный чехол для манжеты плечевой с диапазоном обхвата (плеча) от 38 до 50 см, шт. |  | Не менее 2 |
| Зарядное устройство, шт. |  | Не менее 1 |
| Аккумуляторы, шт. |  | Не менее 4 |
| Пневмошланг для соединения манжеты с регистратором, шт. |  | Не менее 6 |
| Прищепка для фиксации манжеты, шт. |  | Не менее 1 |
| Метр для измерения антропометрических данных, шт. |  | Не менее 1 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| №22 | Дефибриллятор-монитор | 9 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| Технические требования |  |  |
|  | Режимы работы: |  |
|  | Ручная наружная дефибрилляция | Наличие |
|  | Автоматическая наружная дефибрилляция | Наличие |
|  | Мониторинг | Наличие |
|  | Дисплей: |  |
|  | Тип - цветной жидкокристаллический | Наличие |
|  | Диагональ дисплея | Не менее 6,5 дюйм |
|  | Разрешение дисплея | Не менее 640 х 480 |
|  | Количество волн на экране | Не менее 3 |
|  | Индикация: тревоги, питание, заряд батарей | Наличие |
|  | Тревоги: Визуальная и звуковая | Наличие |
|  | Возрастные группы пациентов: взрослые, дети, новорождённые | Наличие |
|  | Дефибрилляция: |  |
|  | Форма импульса: Усеченный экспоненциальный бифазный импульс | Наличие |
|  | Автоматическая стабилизация выходных параметров импульса в зависимости от импеданса грудной клетки | Наличие |
|  | Время зарядки до 200 Дж | Не более 6 сек. |
|  | Управление зарядкой дефибриллятора: на передней панели и на многоразовых разрядных электродах | Наличие |
|  | Управление разрядом дефибриллятора: на передней панели и на многоразовых разрядных электродах | Наличие |
|  | Внешние многоразовые электроды для взрослых и детей | Наличие |
|  | Ручной режим: | Наличие |
|  | Максимальная энергия разряда | Не менее 200 Дж |
|  | Количество уровней энергии | Не менее 20 |
|  | При подключении электродов "ложек" для дефибрилляции на открытом сердце, автоматическое ограничение уровня энергии | Не более 50 Дж |
|  | Режим автоматической наружной дефибрилляции (АНД): | Наличие |
|  | Мониторируемые параметры: |  |
|  | ЭКГ | Наличие |
|  | SpO2 | Наличие |
|  | НИАД | Наличие |
|  | Характеристики измерения ЭКГ: |  |
|  | Количество отведений 3 | Наличие |
|  | Выбор отведений: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V | Наличие |
|  | Характеристики измерения ЧСС: |  |
|  | Диапазон измерений (взрослые) | Не уже 16 – 300 уд/мин |
|  | Разрешение ЧСС | Не более 1 уд/мин |
|  | Характеристики измерения дыхания: |  |
|  | Метод импедансный | Наличие |
|  | Диапазон измерений (взрослые) | Не уже 2 – 120 дых/мин |
|  | Характеристики измерения SpO2: |  |
|  | Диапазон измерений | Не уже 0 – 100% |
|  | Разрешение | Не более 1% |
|  | Диапазон частоты пульса | Не уже 30 – 254 уд/мин |
|  | Разрешение частоты пульса | Не более 1 уд/мин |
|  | Характеристики измерения НИАД: |  |
|  | Метод осциллометрический | Наличие |
|  | Измеряемые параметры: систолическое, диастолическое и среднее давление | Наличие |
|  | Диапазон измерений (взрослые) | Не уже 20 – 255 мм рт.ст. |
|  | Диапазон измерений (дети) | Не уже 20 – 135 мм рт.ст. |
|  | Тревоги: систолическое, диастолическое и среднее давление | Наличие |
|  | Разрешение | Не более 1 мм рт.ст. |
|  | Принтер: |  |
|  | Термо, встроенный | Наличие |
|  | Ширина бумаги | Не менее 50 мм |
|  | Кривые | Не менее 2 |
|  | Комплект поставки: |  |
|  | Дефибриллятор-монитор с термопринтером | 1 шт. |
|  | Комплект электродов внешних для дефибрилляции (дети/взрослые) | 1 шт. |
|  | Кабель ЭКГ на 3 отведений | 1 шт. |
|  | Датчик SpO2 взрослый с кабелем | 1 шт. |
|  | Манжета НИАД с трубкой | 1 шт. |
|  | Батарея | 1 шт. |

Цена контракта включает в себя – стоимость Товара, расходы на уплату налогов, таможенные сборы, иные обязательные платежи, упаковку, затраты по хранению, оформлению соответствующих документов, доставку до объекта, разгрузку, сборку, крепление и расстановку в помещениях согласно проектному плану, утилизацию упаковочного материала, расходы на обслуживание товара в гарантийный срок, предпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудовании, инструктаж технического персонала Заказчика техническому обслуживанию по регламентам производителя оборудования, а также иные подобные расходы.

Предлагаемое к поставке оборудование должно иметь регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.