| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3-а, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 E-mail: kkb@medgorod.ru Http:\\ www.medgorod.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 08.06.2018 г. №.375-18 На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

КГБУЗ «Краевая клиническая больница» просит Вас направить коммерческое предложение на поставку оборудования для оснащения строящегося объекта – «Реконструкция КГБУЗ "Краевая клиническая больница", г. Красноярск»:

| № позиции | Наименование объекта закупки | Страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, рублей | Стоимость, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционный стол для гнойной операционной в приемном отделении |  | К-кт | 1 |  |  |
| 2 | Операционный стол для гнойной хирургии |  | К-кт | 1 |  |  |
| 3 | Стол операционный для кардиологической и сосудистой хирургии |  | К-кт | 4 |  |  |
| 4 | Операционный стол для колопроктологии |  | К-кт | 1 |  |  |
| 5 | Операционный стол для ЛОР операций |  | К-кт | 1 |  |  |
| 6 | Операционный стол для ожоговой хирургии |  | К-кт | 1 |  |  |
| 7 | Операционный стол ортопедический для неотложной операционной |  | К-кт | 1 |  |  |
| 8 | Операционный стол для торакальной хирургии |  | К-кт | 1 |  |  |
| 9 | Операционный стол для челюстно-лицевой хирургии |  | К-кт | 1 |  |  |
| 10 | Стол операционный для операционной нарушения ритмов сердца |  | К-кт | 1 |  |  |
| 11 | Операционный стол общехирургический для неотложной операционной |  | К-кт | 1 |  |  |
| 12 | Весы напольные медицинские |  | К-кт | 14 |  |  |
| 13 | Стетофонендоскоп |  | К-кт | 89 |  |  |
| 14 | Измеритель артериального давления механический |  | К-кт | 63 |  |  |
| 15 | Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический |  | К-кт | 2 |  |  |
| 16 | Аппарат ультразвуковой портативный |  | К-кт | 2 |  |  |
| 17 | Цифровая портативная ультразвуковая система |  | К-кт | 2 |  |  |
| 18 | Система ультразвуковая диагностическая высокого класса |  | К-кт | 1 |  |  |
| 19 | Система ультразвуковая диагностическая экспертного класса |  | К-кт | 1 |  |  |
| 20 | Аппарат рентгеновский портативный дентальный в комплекте с радиовизиографом |  | К-кт | 1 |  |  |
| 21 | Урофлоуметр |  | К-кт | 1 |  |  |
| 22 | Монитор целостности нерва с принадлежностями |  | К-кт | 1 |  |  |
| 23 | Электрокардиостимулятор наружный двухкамерный |  | К-кт | 2 |  |  |
| 24 | Электрокардиостимулятор наружный однокамерный |  | К-кт | 10 |  |  |
| 25 | Набор инструментов для сердечно-сосудистой хирургии (3 комплекта) |  | К-кт | 1 |  |  |
| 26 | Набор хирургических инструментов для проведения диагностических интервенционных вмешательств (2 комплекта) |  | К-кт | 1 |  |  |
| 27 | Инструменты для гнойной операционной (3 комплекта) |  | К-кт | 1 |  |  |
| 28 | Набор хирургических инструментов для общей хирургии (1 комплект) |  | К-кт | 1 |  |  |
| 29 | Набор хирургических инструментов для колопроктологии (3комплекта) |  | К-кт | 1 |  |  |
| 30 | Набор хирургических инструментов для ЧЛХ (10 комплектов) |  | К-кт | 1 |  |  |
| 31 | Набор инструментов для микрохирургии (1 комплект) |  | К-кт | 1 |  |  |
| 32 | Инструменты для остеосинтеза предплечья и кисти (1 комплект) |  | К-кт | 1 |  |  |
| 33 | Инструменты для хирургии кисти (6 комплектов) |  | К-кт | 1 |  |  |
| 34 | Устройство для сушки и хранения в асептических условиях гибких эндоскопов с принадлежностями |  | К-кт | 1 |  |  |
| 35 | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный |  | К-кт | 8 |  |  |
| 36 | Аппарат для вакуумной терапии ран |  | К-кт | 4 |  |  |
| 37 | Моечно-дезинфекционная машина |  | К-кт | 1 |  |  |
| 38 | Отсасыватель медицинский вакуумный |  | К-кт | 10 |  |  |
| 39 | Машина моюще-дезинфицирующая с принадлежностями для эндоскопов |  | К-кт | 2 |  |  |
| 40 | Аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации |  | К-кт | 2 |  |  |
| 41 | Оксиметр церебральный |  | К-кт | 2 |  |  |
| 42 | Система обогрева пациента |  | К-кт | 15 |  |  |
| 43 | Аппарат для проведения острого диализа с принадлежностями |  | К-кт | 3 |  |  |
| 44 | Микроскоп операционный для микрохирургии |  | К-кт | 1 |  |  |
| 45 | Аппарат для подогрева инфузионных растворов и операционного белья |  | К-кт | 9 |  |  |
| 46 | Физиодиспенсер |  | К-кт | 1 |  |  |
| 47 | Устройство для обескровливания конечностей (пневможгут) |  | К-кт | 3 |  |  |
| 48 | Подвесной ларингоскоп |  | К-кт | 1 |  |  |
| 49 | Камера для размораживания и подогрева биоматериалов с принадлежностями |  | К-кт | 10 |  |  |
| 50 | Устройство пневмомассажа прерывистой компрессии (пневмомассажер) |  | К-кт | 16 |  |  |
| 51 | Аппарат искусственной вентиляции лёгких |  | К-кт | 17 |  |  |
| 52 | Видеоцистоуретроскоп с принадлежностями |  | К-кт | 1 |  |  |
| 53 | Перфоратор кожный |  | К-кт | 3 |  |  |
| 54 | Ригидный уретроцистоскоп с принадлежностями (4 комплекта) |  | К-кт | 1 |  |  |
| 55 | Силовое оборудование для травматологии |  | К-кт | 2 |  |  |
| 56 | Аппарат хирургический для травматологии и ортопедии в варианте исполнения дрель/ример с принадлежностями |  | К-кт | 1 |  |  |
| 57 | Отсасыватель хирургический |  | К-кт | 10 |  |  |
| 58 | Инсуффлятор |  | К-кт | 1 |  |  |
| 59 | Упаковочная машина с режущим устройством |  | К-кт | 2 |  |  |
| 60 | Контейнер для стерилизации, хранения, транспортировки медицинских инструментов: размер 3/4 с принадлежностями |  | Шт. | 75 |  |  |
| 61 | Контейнер для стерилизации, хранения, транспортировки медицинских инструментов: размера 1/1 с принадлежностями |  | Шт. | 4 |  |  |
| 62 | Контейнер для стерилизации, хранения, транспортировки медицинских инструментов: размера 3/4 с принадлежностями |  | Шт. | 40 |  |  |
| 63 | Контейнер для стерилизации, хранения, транспортировки медицинских инструментов: размера 1/2 с принадлежностями |  | Шт. | 50 |  |  |
| 64 | Шкаф сушильный для инструментов |  | Шт. | 1 |  |  |
| 65 | Центрифуга медицинская |  | К-кт | 2 |  |  |
| 66 | Аппарат портативный анализатор газов крови |  | К-кт | 1 |  |  |
| 67 | Система для клинических исследований в урологии с принадлежностями |  | К-кт | 1 |  |  |
| 68 | Микроскоп биологический с принадлежностями |  | К-кт | 3 |  |  |
| 69 | Миксер линейный и термостат для перемешивания и хранения тромбоцитов |  | К-кт | 1 |  |  |
| 70 | Термостат медицинский |  | Шт. | 6 |  |  |
| 71 | Комплект эндоскопических кардиохирургических инструментов (2 комплекта) |  | К-кт | 1 |  |  |
| 72 | Набор инструментов для слухоулучшающих операций |  | К-кт | 2 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 1 | Операционный стол для гнойной операционной в приемном отделении | 1 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
|  | Стол операционный для проведения широкого спектра операций | Наличие |
|  | Привод регулировки стола электромеханический или электрогидравлический | Наличие |
|  | Количество секций ложа | Не менее 6 шт. |
|  | Материал обшивки напольного основания стола | Хромоникелевая сталь |
|  | Материал обшивки колонны | Хромоникелевая сталь |
|  | Модульная конструкция столешницы | Наличие |
|  | Возможность наращивания стола со стороны головной и ножной секций | Наличие |
|  | Возможности нормальной и реверсивной ориентации столешницы (голова/ноги) | Наличие |
|  | Пульт управления кабельный | Наличие |
|  | Пульт управления инфракрасный | Наличие |
|  | Дополнительная независимая панель управления на колонне | Наличие |
|  | Поверхность стола рентгенопрозрачная | Наличие |
|  | Поверхность стола антистатическая | Наличие |
|  | Рельсы для крепления принадлежностей по обеим сторонам шириной 10 мм и высотой 25 мм | Наличие |
|  | Регулировка высоты стола с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Диапазон регулировки высоты стола | От 700 до 1110 мм |
|  | Регулировка спинной секции с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Спинная секция нижнее положение | Не менее -40 градусов |
|  | Спинная секция верхнее положение | Не менее 80 градусов |
|  | Регулировка ножной секции с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Ножная секция нижнее положение | Не менее -90 градусов |
|  | Ножная секция верхнее положение | Не менее 70 градусов |
|  | Регулировки положения Тренделебург и АнтиТренделенбург с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Положение Тренделебург | Не менее 30 градусов |
|  | Положение Антитренделебург | Не менее 35 градусов |
|  | Головная секция с двойной артикуляцией | Наличие |
|  | Головная секция нижнее положение | Не менее -45 градусов |
|  | Головная секция верхнее положение | Не менее 45 градусов |
|  | Регулировка бокового наклона с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Боковой наклон | Не менее 20 градусов |
|  | Продольный сдвиг столешницы | Не менее 270 мм |
|  | Туннель для рентгеновской кассеты | Наличие |
|  | Встроенный аккумулятор обеспечивающий бесперебойную работу стола | Наличие |
|  | Основание на колёсах с системой центрального тормоза | Наличие |
|  | Диаметр колес | Не менее 125 мм |
|  | Тип колес - антистатические сдвоенные колеса | Не менее 4 шт. |
|  | Функция Flex и Reflex | Наличие |
|  | Функция автоматического возврата в нулевую позицию с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Ширина столешницы без боковых рельс | Не менее 540 мм |
|  | Длина столешницы | Не менее 2100 мм |
|  | Матрац столешницы из вязко-упругого материала высотой (толщиной) | Не менее 80 мм |
|  | Максимальный вес пациента | Не менее 275 кг |
|  | Комплектация: |  |
|  | Стол операционный | Не менее 1 шт. |
|  | Опора для руки оснащенная ремнями и газовой пружиной, с устройством для фиксации к столу | Не менее 2 шт. |
|  | Ремень для ног | Не менее 1 шт. |
|  | Дуга для анестезиолога, с устройством для фиксации к столу | Не менее 1 шт. |
|  | Стойка для переливания, с устройством для фиксации к столу | Не менее 1 шт. |
|  | Подкладное судно с дренажом | Не менее 1 шт. |
|  | Поддон для рентгеновской кассеты | Не менее 1 шт. |
|  | Опора для плеча, с устройством для фиксации к столу | Не менее 2 шт. |
|  | Ремень для крепления пациента, с устройством для фиксации к столу | Не менее 1 шт. |
|  | Боковая опора с круглой мягкой обивкой с фиксацией | Не менее 1 шт. |
|  | Боковая опора с прямоугольной мягкой обивкой с фиксацией | Не менее 1 шт. |
|  | Опора для колен с ремнями с фиксацией | Не менее 2 шт. |
|  | Разделенная ножная секция с двухшарнирным соединением | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 2 | Операционный стол для гнойной хирургии | 1 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения технических параметров |
|  | Стол операционный для проведения широкого спектра операций | Наличие |
|  | Привод регулировки стола электромеханический или электрогидравлический | Наличие |
|  | Количество секций ложа | Не менее 6 шт. |
|  | Материал обшивки напольного основания стола | Хромоникелевая сталь |
|  | Материал обшивки колонны | Хромоникелевая сталь |
|  | Модульная конструкция столешницы | Наличие |
|  | Возможность наращивания стола со стороны головной и ножной секций | Наличие |
|  | Возможности нормальной и реверсивной ориентации столешницы (голова/ноги) | Наличие |
|  | Пульт управления кабельный | Наличие |
|  | Пульт управления инфракрасный | Наличие |
|  | Дополнительная независимая панель управления на колонне | Наличие |
|  | Поверхность стола рентгенопрозрачная | Наличие |
|  | Поверхность стола антистатическая | Наличие |
|  | Рельсы для крепления принадлежностей по обеим сторонам шириной 10 мм и высотой 25 мм | Наличие |
|  | Регулировка высоты стола с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Диапазон регулировки высоты стола | От 700 до 1110 мм |
|  | Регулировка спинной секции с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Спинная секция нижнее положение | Не менее -40 градусов |
|  | Спинная секция верхнее положение | Не менее 80 градусов |
|  | Регулировка ножной секции с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Ножная секция нижнее положение | Не менее -90 градусов |
|  | Ножная секция верхнее положение | Не менее 70 градусов |
|  | Регулировки положения Тренделебург и АнтиТренделенбург с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Положение Тренделебург | Не менее 30 градусов |
|  | Положение Антитренделебург | Не менее 35 градусов |
|  | Головная секция нижнее положение | Не менее -45 градусов |
|  | Головная секция верхнее положение | Не менее 45 градусов |
|  | Регулировка бокового наклона с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Боковой наклон | Не менее 20 градусов |
|  | Продольный сдвиг столешницы | Не менее 270 мм |
|  | Туннель для рентгеновской кассеты | Наличие |
|  | Встроенный аккумулятор обеспечивающий бесперебойную работу стола | Наличие |
|  | Основание на колёсах с системой центрального тормоза | Наличие |
|  | Диаметр колес | Не менее 125 мм |
|  | Тип колес - антистатические сдвоенные колеса | Не менее 4 шт. |
|  | Функция Flex и Reflex | Наличие |
|  | Функция автоматического возврата в нулевую позицию с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Ширина столешницы без боковых рельс | Не менее 540 мм |
|  | Длина столешницы | Не менее 2100 мм |
|  | Максимальный вес пациента | Не менее 275 кг |
|  | Комплектация: |  |
|  | Стол операционный | Не менее 1 шт. |
|  | Опора для руки оснащенная ремнями и газовой пружиной, с устройством для фиксации к столу | Не менее 2 шт. |
|  | Ремень для ног | Не менее 1 шт. |
|  | Боковая опора с фиксацией | Не менее 2 шт. |
|  | Дуга для анестезиолога, с устройством для фиксации к столу | Не менее 1 шт. |
|  | Стойка для переливания, с устройством для фиксации к столу | Не менее 1 шт. |
|  | Подкладное судно с дренажом | Не менее 1 шт. |
|  | Поддон для рентгеновской кассеты | Не менее 1 шт. |
|  | Опора для плеча, с устройством для фиксации к столу | Не менее 2 шт. |
|  | Ремень для крепления пациента, с устройством для фиксации к столу | Не менее 1 шт. |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 3 | Стол операционный для кардиологической и сосудистой хирургии | 4 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения технических параметров |
|  | Операционный стол-система | Наличие |
|  | Модульная система со съемной столешницей и перемещаемой колонной | Наличие |
|  | Возможность использования столешниц различных типов | Наличие |
|  | Передвижение колонны стола осуществляется тем же транспортным механизмом, что и передвижение столешницы | Наличие |
|  | Установка столешницы на колонну осуществляется с двух сторон | Наличие |
|  | Привод стола | Электромеханический и/или электрогидравлический |
|  | Автономный привод ножных секций | Наличие |
|  | Возможность наращивания стола со стороны головной и ножной секций | Наличие |
|  | Возможности нормальной и реверсивной ориентации столешницы (голова/ноги) | Наличие |
|  | Функция автоматического возврата стола в горизонтальное положение (нулевое положение) | Наличие |
|  | Независимая дополнительная панель управления столом на колонне | Наличие |
|  | Система электронного распознавания подсоединяемых модулей столешниц | Наличие |
|  | Количество секций стола | Не менее 6 шт. |
|  | Поверхность стола рентгенопрозрачная | Наличие |
|  | Поверхность стола антистатическая | Наличие |
|  | Рельсы для крепления принадлежностей по обеим сторонам | Наличие |
|  | Пульт управления кабельный | Наличие |
|  | Пульт управления инфракрасный | Наличие |
|  | Функция одновременной регулировки Тренделенбург – Спинная секция (почечный излом) | Наличие |
|  | Одночастевый сегмент столешницы, выполненный из углепластика | Наличие |
|  | Длина сегмента из углепластика | Не менее 1200 мм |
|  | Общая длина столешницы | Не менее 2119 мм |
|  | Ширина столешницы | Не менее 540 мм |
|  | Максимально допустимый вес пациента | Не менее 250 кг |
|  | Электрические регулировки положения стола: |  |
|  | Диапазон регулировки высоты столешницы | С полным покрытием диапазона от 625 до 1166 мм |
|  | Продольное перемещение столешницы | Не менее 350 мм |
|  | Наклон Тренделенбург и Обратный Тренделенбург | С полным покрытием диапазона от + 45 до (-45) градусов |
|  | Латеральный (боковой) наклон стола | С полным покрытием диапазона от + 30 до (-30) градусов |
|  | Спинная секция нижнее положение | Не менее -55 градусов |
|  | Спинная секция верхнее положение | Не менее 85 градусов |
|  | Ножная секция опускание | Не менее -90 градусов |
|  | Ножная секция подъём | Не менее +90 градусов |
|  | Технические характеристики транспортера: |  |
|  | Транспортер для перемещения столешницы отдельно или вместе с колонной | Наличие |
|  | Фиксация колес транспортера по направлению, системой центрального тормоза | Наличие |
|  | Пятое колесо транспортера для перемещения столешницы в прямом направлении | Наличие |
|  | Наклон транспортера Тренделенбург и Обратный Тренделенбург | С полным покрытием диапазона от + 15 до (-15) градусов |
|  | Комплект поставки: |  |
|  | Колонна операционного стола | 1 шт. |
|  | Транспортёр для перевозки столешницы и колонны | 1 шт. |
|  | Съемная столешница | 1 шт. |
|  | Опора для руки с возможностью изменения положения опорной подушки в трёх плоскостях | 2 шт. |
|  | Ремень для крепления больного | 1 шт. |
|  | Держатель ширмы для анестезиолога | 1 шт. |
|  | Инфузионная стойка с регулировкой высоты | 1 шт. |
|  | Фиксатор для нижней конечности | 2 шт. |
|  | Боковые опоры | 2 шт. |
|  | Опора для руки в положении "на боку" | 2 шт. |
|  | Одночастевый сегмент столешницы, выполненный из углепластика | 1 шт. |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 4 | Операционный стол для колопроктологии | 1 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения технических параметров |
|  | Стол операционный для проведения широкого спектра операций | Наличие |
|  | Привод регулировки стола электромеханический или электрогидравлический | Наличие |
|  | Количество секций ложа | Не менее 6 шт. |
|  | Материал обшивки напольного основания стола | Хромоникелевая сталь |
|  | Материал обшивки колонны | Хромоникелевая сталь |
|  | Модульная конструкция столешницы | Наличие |
|  | Возможность наращивания стола со стороны головной и ножной секций | Наличие |
|  | Возможности нормальной и реверсивной ориентации столешницы (голова/ноги) | Наличие |
|  | Пульт управления кабельный | Наличие |
|  | Пульт управления инфракрасный | Наличие |
|  | Дополнительная независимая панель управления на колонне | Наличие |
|  | Поверхность стола рентгенопрозрачная | Наличие |
|  | Поверхность стола антистатическая | Наличие |
|  | Рельсы для крепления принадлежностей по обеим сторонам шириной 10 мм и высотой 25 мм | Наличие |
|  | Регулировка высоты стола с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Диапазон регулировки высоты стола | От 700 до 1110 мм |
|  | Регулировка спинной секции с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Спинная секция нижнее положение | Не менее -40 градусов |
|  | Спинная секция верхнее положение | Не менее 80 градусов |
|  | Регулировка ножной секции с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Ножная секция нижнее положение | Не менее -90 градусов |
|  | Ножная секция верхнее положение | Не менее 70 градусов |
|  | Регулировки положения Тренделебург и АнтиТренделенбург с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Положение Тренделебург | Не менее 30 градусов |
|  | Положение Антитренделебург | Не менее 35 градусов |
|  | Головная секция нижнее положение | Не менее -45 градусов |
|  | Головная секция верхнее положение | Не менее 45 градусов |
|  | Регулировка бокового наклона с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Боковой наклон | Не менее 20 градусов |
|  | Продольный сдвиг столешницы | Не менее 270 мм |
|  | Туннель для рентгеновской кассеты | Наличие |
|  | Встроенный аккумулятор обеспечивающий бесперебойную работу стола | Наличие |
|  | Основание на колёсах с системой центрального тормоза | Наличие |
|  | Диаметр колес | Не менее 125 мм |
|  | Тип колес - антистатические сдвоенные колеса | Не менее 4 шт. |
|  | Функция Flex и Reflex | Наличие |
|  | Функция автоматического возврата в нулевую позицию с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Ширина столешницы без боковых рельс | Не менее 540 мм |
|  | Длина столешницы | Не менее 2100 мм |
|  | Максимальный вес пациента | Не менее 275 кг |
|  | Комплектация: |  |
|  | Стол операционный | Не менее 1 шт. |
|  | Опора для руки оснащенная ремнями и газовой пружиной, с устройством для фиксации к столу | Не менее 2 шт. |
|  | Ремень для ног | Не менее 1 шт. |
|  | Дуга для анестезиолога, с устройством для фиксации к столу | Не менее 1 шт. |
|  | Стойка для переливания, с устройством для фиксации к столу | Не менее 1 шт. |
|  | Подкладное судно с дренажом | Не менее 1 шт. |
|  | Поддон для рентгеновской кассеты | Не менее 1 шт. |
|  | Опора для плеча, с устройством для фиксации к столу | Не менее 2 шт. |
|  | Ремень для крепления пациента, с устройством для фиксации к столу | Не менее 1 шт. |
|  | Боковая опора с круглой мягкой обивкой с фиксацией | Не менее 1 шт. |
|  | Боковая опора с прямоугольной мягкой обивкой с фиксацией | Не менее 1 шт. |
|  | Опора для колен с ремнями с фиксацией | Не менее 2 шт. |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 5 | Операционный стол для ЛОР операций | 1 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения технических параметров |
|  | Стол операционный для проведения широкого спектра операций | Наличие |
|  | Привод регулировки стола электромеханический или электрогидравлический | Наличие |
|  | Количество секций ложа | Не менее 6 шт. |
|  | Материал обшивки напольного основания стола | Хромоникелевая сталь |
|  | Материал обшивки колонны | Хромоникелевая сталь |
|  | Модульная конструкция столешницы | Наличие |
|  | Возможность наращивания стола со стороны головной и ножной секций | Наличие |
|  | Возможности нормальной и реверсивной ориентации столешницы (голова/ноги) | Наличие |
|  | Пульт управления кабельный | Наличие |
|  | Пульт управления инфракрасный | Наличие |
|  | Дополнительная независимая панель управления на колонне | Наличие |
|  | Поверхность стола рентгенопрозрачная | Наличие |
|  | Поверхность стола антистатическая | Наличие |
|  | Рельсы для крепления принадлежностей по обеим сторонам шириной 10 мм и высотой 25 мм | Наличие |
|  | Регулировка высоты стола с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Диапазон регулировки высоты стола | От 700 до 1110 мм |
|  | Регулировка спинной секции с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Спинная секция нижнее положение | Не менее -40 градусов |
|  | Спинная секция верхнее положение | Не менее 80 градусов |
|  | Регулировка ножной секции с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Ножная секция нижнее положение | Не менее -90 градусов |
|  | Ножная секция верхнее положение | Не менее 70 градусов |
|  | Регулировки положения Тренделебург и АнтиТренделенбург с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Положение Тренделебург | Не менее 30 градусов |
|  | Положение Антитренделебург | Не менее 35 градусов |
|  | Головная секция нижнее положение | Не менее -45 градусов |
|  | Головная секция верхнее положение | Не менее 45 градусов |
|  | Регулировка бокового наклона с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Боковой наклон | Не менее 20 градусов |
|  | Продольный сдвиг столешницы | Не менее 270 мм |
|  | Туннель для рентгеновской кассеты | Наличие |
|  | Встроенный аккумулятор, обеспечивающий бесперебойную работу стола | Наличие |
|  | Основание на колёсах с системой центрального тормоза | Наличие |
|  | Диаметр колес | Не менее 125 мм |
|  | Тип колес - антистатические сдвоенные колеса | Не менее 4 шт. |
|  | Функция Flex и Reflex | Наличие |
|  | Функция автоматического возврата в нулевую позицию с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Ширина столешницы без боковых рельс | Не менее 540 мм |
|  | Длина столешницы | Не менее 2100 мм |
|  | Максимальный вес пациента | Не менее 275 кг |
|  | Комплектация: |  |
|  | Стол операционный | Не менее 1 шт. |
|  | Опора для руки оснащенная ремнями и газовой пружиной, с устройством для фиксации к столу | Не менее 2 шт. |
|  | Ремень для ног | Не менее 1 шт. |
|  | Дуга для анестезиолога, с устройством для фиксации к столу | Не менее 1 шт. |
|  | Стойка для переливания, с устройством для фиксации к столу | Не менее 1 шт. |
|  | Подкладное судно с дренажом | Не менее 1 шт. |
|  | Ремень для крепления пациента, с устройством для фиксации к столу | Не менее 1 шт. |
|  | Верхняя спинная секция для ЛОР | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 6 | Операционный стол для ожоговой хирургии | 1 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения технических параметров |
|  | Стол операционный для проведения широкого спектра операций | Наличие |
|  | Привод регулировки стола электромеханический или электрогидравлический | Наличие |
|  | Количество секций ложа | Не менее 6 шт. |
|  | Материал обшивки напольного основания стола | Хромоникелевая сталь |
|  | Материал обшивки колонны | Хромоникелевая сталь |
|  | Модульная конструкция столешницы | Наличие |
|  | Возможность наращивания стола со стороны головной и ножной секций | Наличие |
|  | Возможности нормальной и реверсивной ориентации столешницы (голова/ноги) | Наличие |
|  | Пульт управления кабельный | Наличие |
|  | Пульт управления инфракрасный | Наличие |
|  | Дополнительная независимая панель управления на колонне | Наличие |
|  | Поверхность стола рентгенопрозрачная | Наличие |
|  | Поверхность стола антистатическая | Наличие |
|  | Рельсы для крепления принадлежностей по обеим сторонам шириной 10 мм и высотой 25 мм | Наличие |
|  | Регулировка высоты стола с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Диапазон регулировки высоты стола | От 700 до 1110 мм |
|  | Регулировка спинной секции с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Спинная секция нижнее положение | Не менее -40 градусов |
|  | Спинная секция верхнее положение | Не менее 80 градусов |
|  | Регулировка ножной секции с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Ножная секция нижнее положение | Не менее -90 градусов |
|  | Ножная секция верхнее положение | Не менее 70 градусов |
|  | Регулировки положения Тренделебург и АнтиТренделенбург с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Положение Тренделебург | Не менее 30 градусов |
|  | Положение Антитренделебург | Не менее 35 градусов |
|  | Головная секция нижнее положение | Не менее -45 градусов |
|  | Головная секция верхнее положение | Не менее 45 градусов |
|  | Регулировка бокового наклона с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Боковой наклон | Не менее 20 градусов |
|  | Продольный сдвиг столешницы | Не менее 270 мм |
|  | Туннель для рентгеновской кассеты | Наличие |
|  | Встроенный аккумулятор, обеспечивающий бесперебойную работу стола | Наличие |
|  | Основание на колёсах с системой центрального тормоза | Наличие |
|  | Диаметр колес | Не менее 125 мм |
|  | Тип колес - антистатические сдвоенные колеса | Не менее 4 шт. |
|  | Функция Flex и Reflex | Наличие |
|  | Функция автоматического возврата в нулевую позицию с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Ширина столешницы без боковых рельс | Не менее 540 мм |
|  | Длина столешницы | Не менее 2100 мм |
|  | Максимальный вес пациента | Не менее 275 кг |
|  | Комплектация: |  |
|  | Стол операционный | Не менее 1 шт. |
|  | Опора для руки оснащенная ремнями и газовой пружиной, с устройством для фиксации к столу | Не менее 2 шт. |
|  | Ремень для ног | Не менее 1 шт. |
|  | Боковая опора с фиксацией | Не менее 2 шт. |
|  | Дуга для анестезиолога, с устройством для фиксации к столу | Не менее 1 шт. |
|  | Стойка для переливания, с устройством для фиксации к столу | Не менее 1 шт. |
|  | Подкладное судно с дренажом | Не менее 1 шт. |
|  | Поддон для рентгеновской кассеты | Не менее 1 шт. |
|  | Опора для плеча, с устройством для фиксации к столу | Не менее 2 шт. |
|  | Ремень для крепления пациента, с устройством для фиксации к столу | Не менее 1 шт. |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 7 | Операционный стол ортопедический для неотложной операционной | 1 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения технических параметров |
|  | Стол операционный для проведения широкого спектра операций | Наличие |
|  | Привод регулировки стола электромеханический или электрогидравлический | Наличие |
|  | Количество секций ложа | Не менее 6 шт. |
|  | Материал обшивки напольного основания стола | Хромоникелевая сталь |
|  | Материал обшивки колонны | Хромоникелевая сталь |
|  | Модульная конструкция столешницы | Наличие |
|  | Возможность наращивания стола со стороны головной и ножной секций | Наличие |
|  | Возможности нормальной и реверсивной ориентации столешницы (голова/ноги) | Наличие |
|  | Пульт управления кабельный | Наличие |
|  | Пульт управления инфракрасный | Наличие |
|  | Дополнительная независимая панель управления на колонне | Наличие |
|  | Поверхность стола рентгенопрозрачная | Наличие |
|  | Поверхность стола антистатическая | Наличие |
|  | Рельсы для крепления принадлежностей по обеим сторонам шириной 10 мм и высотой 25 мм | Наличие |
|  | Регулировка высоты стола с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Диапазон регулировки высоты стола | От 700 до 1110 мм |
|  | Регулировка спинной секции с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Спинная секция нижнее положение | Не менее -40 градусов |
|  | Спинная секция верхнее положение | Не менее 80 градусов |
|  | Регулировка ножной секции с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Ножная секция нижнее положение | Не менее -90 градусов |
|  | Ножная секция верхнее положение | Не менее 70 градусов |
|  | Регулировки положения Тренделебург и АнтиТренделенбург с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Положение Тренделебург | Не менее 30 градусов |
|  | Положение Антитренделебург | Не менее 35 градусов |
|  | Головная секция нижнее положение | Не менее -45 градусов |
|  | Головная секция верхнее положение | Не менее 45 градусов |
|  | Регулировка бокового наклона с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Боковой наклон | Не менее 20 градусов |
|  | Продольный сдвиг столешницы | Не менее 270 мм |
|  | Туннель для рентгеновской кассеты | Наличие |
|  | Встроенный аккумулятор, обеспечивающий бесперебойную работу стола | Наличие |
|  | Основание на колёсах с системой центрального тормоза | Наличие |
|  | Диаметр колес | Не менее 125 мм |
|  | Тип колес- антистатические сдвоенные колеса, | Не менее 4 шт. |
|  | Функция Flex и Reflex | Наличие |
|  | Функция автоматического возврата в нулевую позицию с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Ширина столешницы без боковых рельс | Не менее 540 мм |
|  | Длина столешницы | Не менее 2100 мм |
|  | Матрац столешницы из вязко-упругого материала высотой (толщиной) | Не менее 80 мм |
|  | Максимальная вес пациента | Не менее 275 кг |
|  | Комплектация: |  |
|  | Стол операционный | Не менее 1 шт. |
|  | Опора для руки оснащенная ремнями и газовой пружиной, с устройством для фиксации к столу | Не менее 2 шт. |
|  | Ремень для ног | Не менее 1 шт. |
|  | Дуга для анестезиолога, с устройством для фиксации к столу | Не менее 1 шт. |
|  | Стойка для переливания, с устройством для фиксации к столу | Не менее 1 шт. |
|  | Подкладное судно с дренажом | Не менее 1 шт. |
|  | Поддон для рентгеновской кассеты | Не менее 1 шт. |
|  | Опора для плеча, с устройством для фиксации к столу | Не менее 2 шт. |
|  | Ремень для крепления пациента, с устройством для фиксации к столу | Не менее 1 шт. |
|  | Боковая опора с круглой мягкой обивкой с фиксацией | Не менее 1 шт. |
|  | Боковая опора с прямоугольной мягкой обивкой с фиксацией | Не менее 1 шт. |
|  | Разделенная ножная секция с двухшарнирным соединением | Наличие |
|  | Ортопедическое приспособление с креплением, комплект | Не менее 1 шт. |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 8 | Операционный стол для торакальной хирургии | 1 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения технических параметров |
|  | Стол операционный для проведения широкого спектра операций | Наличие |
|  | Привод регулировки стола электромеханический или электрогидравлический | Наличие |
|  | Количество секций ложа | Не менее 6 шт. |
|  | Материал обшивки напольного основания стола | Хромоникелевая сталь |
|  | Материал обшивки колонны | Хромоникелевая сталь |
|  | Модульная конструкция столешницы | Наличие |
|  | Возможность наращивания стола со стороны головной и ножной секций | Наличие |
|  | Возможности нормальной и реверсивной ориентации столешницы (голова/ноги) | Наличие |
|  | Пульт управления кабельный | Наличие |
|  | Пульт управления инфракрасный | Наличие |
|  | Дополнительная независимая панель управления на колонне | Наличие |
|  | Поверхность стола рентгенопрозрачная | Наличие |
|  | Поверхность стола антистатическая | Наличие |
|  | Рельсы для крепления принадлежностей по обеим сторонам шириной 10 мм и высотой 25 мм | Наличие |
|  | Регулировка высоты стола с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Диапазон регулировки высоты стола | От 700 до 1110 мм |
|  | Регулировка спинной секции с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Спинная секция нижнее положение | Не менее -40 градусов |
|  | Спинная секция верхнее положение | Не менее 80 градусов |
|  | Регулировка ножной секции с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Ножная секция нижнее положение | Не менее -90 градусов |
|  | Ножная секция верхнее положение | Не менее 70 градусов |
|  | Регулировки положения Тренделебург и АнтиТренделенбург с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Положение Тренделебург | Не менее 30 градусов |
|  | Положение Антитренделебург | Не менее 35 градусов |
|  | Головная секция нижнее положение | Не менее -45 градусов |
|  | Головная секция верхнее положение | Не менее 45 градусов |
|  | Регулировка бокового наклона с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Боковой наклон | Не менее 20 градусов |
|  | Продольный сдвиг столешницы | Не менее 270 мм |
|  | Туннель для рентгеновской кассеты | Наличие |
|  | Встроенный аккумулятор, обеспечивающий бесперебойную работу стола | Наличие |
|  | Основание на колёсах с системой центрального тормоза | Наличие |
|  | Диаметр колес | Не менее 125 мм |
|  | Тип колес- антистатические сдвоенные колеса | Не менее 4 шт. |
|  | Функция Flex и Reflex | Наличие |
|  | Функция автоматического возврата в нулевую позицию с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Ширина столешницы без боковых рельс | Не менее 540 мм |
|  | Длина столешницы | Не менее 2100 мм |
|  | Максимальный вес пациента | Не менее 275 кг |
|  | Комплектация: |  |
|  | Стол операционный | Не менее 1 шт. |
|  | Опора для руки оснащенная ремнями и газовой пружиной, с устройством для фиксации к столу | Не менее 2 шт. |
|  | Ремень для ног | Не менее 1 шт. |
|  | Боковая опора с фиксацией | Не менее 2 шт. |
|  | Дуга для анестезиолога, с устройством для фиксации к столу | Не менее 1 шт. |
|  | Стойка для переливания, с устройством для фиксации к столу | Не менее 1 шт. |
|  | Подкладное судно с дренажом | Не менее 1 шт. |
|  | Поддон для рентгеновской кассеты | Не менее 1 шт. |
|  | Опора для плеча с устройством для фиксации к столу | Не менее 2 шт. |
|  | Ремень для крепления пациента с устройством для фиксации к столу | Не менее 1 шт. |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 9 | Операционный стол для челюстно-лицевой хирургии | 1 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения технических параметров |
|  | Стол операционный для проведения широкого спектра операций | Наличие |
|  | Привод регулировки стола электромеханический или электрогидравлический | Наличие |
|  | Количество секций ложа | Не менее 6 шт. |
|  | Материал обшивки напольного основания стола | Хромоникелевая сталь |
|  | Материал обшивки колонны | Хромоникелевая сталь |
|  | Модульная конструкция столешницы | Наличие |
|  | Возможность наращивания стола со стороны головной и ножной секций | Наличие |
|  | Возможности нормальной и реверсивной ориентации столешницы (голова/ноги) | Наличие |
|  | Пульт управления кабельный | Наличие |
|  | Пульт управления инфракрасный | Наличие |
|  | Дополнительная независимая панель управления на колонне | Наличие |
|  | Поверхность стола рентгенопрозрачная | Наличие |
|  | Поверхность стола антистатическая | Наличие |
|  | Рельсы для крепления принадлежностей по обеим сторонам шириной 10 мм и высотой 25 мм | Наличие |
|  | Регулировка высоты стола с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Диапазон регулировки высоты стола | От 700 до 1110 мм |
|  | Регулировка спинной секции с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Спинная секция нижнее положение | Не менее -40 градусов |
|  | Спинная секция верхнее положение | Не менее 80 градусов |
|  | Регулировка ножной секции с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Ножная секция нижнее положение | Не менее -90 градусов |
|  | Ножная секция верхнее положение | Не менее 70 градусов |
|  | Регулировки положения Тренделебург и АнтиТренделенбург с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Положение Тренделебург | Не менее 30 градусов |
|  | Положение Антитренделебург | Не менее 35 градусов |
|  | Головная секция нижнее положение | Не менее -45 градусов |
|  | Головная секция верхнее положение | Не менее 45 градусов |
|  | Регулировка бокового наклона с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Боковой наклон | Не менее 20 градусов |
|  | Туннель для рентгеновской кассеты | Наличие |
|  | Встроенный аккумулятор, обеспечивающий бесперебойную работу стола | Наличие |
|  | Основание на колёсах с системой центрального тормоза | Наличие |
|  | Диаметр колес | Не менее 125 мм |
|  | Тип колес - антистатические сдвоенные колеса | Не менее 4 шт. |
|  | Функция Flex и Reflex | Наличие |
|  | Функция автоматического возврата в нулевую позицию с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Ширина столешницы без боковых рельс | Не менее 540 мм |
|  | Длина столешницы | Не менее 2100 мм |
|  | Максимальный вес пациента | Не менее 275 кг |
|  | Комплектация: |  |
|  | Стол операционный | Не менее 1 шт. |
|  | Опора для руки оснащенная ремнями и газовой пружиной, с устройством для фиксации к столу | Не менее 2 шт. |
|  | Ремень для ног | Не менее 1 шт. |
|  | Боковая опора с фиксацией, | Не менее 2 шт. |
|  | Дуга для анестезиолога, с устройством для фиксации к столу | Не менее 1 шт. |
|  | Стойка для переливания, с устройством для фиксации к столу | Не менее 1 шт. |
|  | Подкладное судно с дренажом | Не менее 1 шт. |
|  | Поддон для рентгеновской кассеты | Не менее 1 шт. |
|  | Опора для плеча, с устройством для фиксации к столу | Не менее 2 шт. |
|  | Ремень для крепления пациента, с устройством для фиксации к столу | Не менее 1 шт. |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 10 | Стол операционный для операционной нарушения ритмов сердца | 1 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения технических параметров |
|  | Операционный стол-система | Наличие |
|  | Модульная система со съемной столешницей и перемещаемой колонной | Наличие |
|  | Возможность использования столешниц различных типов | Наличие |
|  | Передвижение колонны стола осуществляется тем же транспортным механизмом, что и передвижение столешницы | Наличие |
|  | Установка столешницы на колонну осуществляется с двух сторон | Наличие |
|  | Привод стола | Электромеханический и/или электрогидравлический |
|  | Автономный привод ножных секций | Наличие |
|  | Возможность наращивания стола со стороны головной и ножной секций | Наличие |
|  | Возможности нормальной и реверсивной ориентации столешницы (голова/ноги) | Наличие |
|  | Возможность использования портативного компьютера для непосредственной и удаленной диагностики | Наличие |
|  | Независимая дополнительная панель управления столом на колонне | Наличие |
|  | Пульт управления кабельный | Наличие |
|  | Пульт управления инфракрасный | Наличие |
|  | Столешница, полностью выполненная из углепластика | Наличие |
|  | Рентгенопрозрачность столешницы | Не менее 360 градусов |
|  | Поверхность стола рентгенопрозрачная в 3-х плоскостях | Наличие |
|  | Односекционная столешница | Наличие |
|  | Отсутствие металлических деталей столешницы | Наличие |
|  | Джойстик для перемещения столешницы в горизонтальной плоскости | Наличие |
|  | Рельс боковой с креплением | Не менее 2 шт. |
|  | Общая длина углепластиковой столешницы | Не менее 2290 мм |
|  | Ширина углепластиковой столешницы | Не менее 520 мм |
|  | Максимально допустимый вес пациента на углепластиковую столешницу | Не менее 225 кг |
|  | Электрические регулировки столешницы: |  |
|  | - диапазон регулировки высоты столешницы | С полным покрытием диапазона от 625 до 1164 мм |
|  | - продольное смещение углепластиковой столешницы | Не менее 460 мм |
|  | - поперечное смещение углепластиковой столешницы в каждую сторону | Не менее 125 мм |
|  | - наклон Тренделенбург и Обратный Тренделенбург | С полным покрытием диапазона от + 45 до (-45) градусов |
|  | - латеральный (боковой) наклон стола | С полным покрытием диапазона от + 30 до (-30) градусов |
|  | Технические характеристики транспортера: |  |
|  | - транспортер для перемещения столешницы отдельно или вместе с колонной | Наличие |
|  | - фиксация колес транспортера по направлению системой центрального тормоза | Наличие |
|  | - пятое колесо транспортера для перемещения столешницы в прямом направлении | Наличие |
|  | - наклон транспортера Тренделенбург и Обратный Тренделенбург | С полным покрытием диапазона от + 15 до (-15) градусов |
|  | Комплект поставки: |  |
|  | Колонна операционного стола | 1 шт. |
|  | Транспортёр для перевозки столешницы и колонны | 1 шт. |
|  | Столешница из углепластика | 1 шт. |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 11 | Операционный стол общехирургический для неотложной операционной | 1 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
|  | Стол операционный для проведения широкого спектра операций | Наличие |
|  | Привод регулировки стола электромеханический или электрогидравлический | Наличие |
|  | Количество секций ложа | Не менее 6 шт. |
|  | Материал обшивки напольного основания стола | Хромоникелевая сталь |
|  | Материал обшивки колонны | Хромоникелевая сталь |
|  | Модульная конструкция столешницы | Наличие |
|  | Возможность наращивания стола со стороны головной и ножной секций | Наличие |
|  | Возможности нормальной и реверсивной ориентации столешницы (голова/ноги) | Наличие |
|  | Пульт управления кабельный | Наличие |
|  | Пульт управления инфракрасный | Наличие |
|  | Дополнительная независимая панель управления на колонне | Наличие |
|  | Поверхность стола рентгенопрозрачная | Наличие |
|  | Поверхность стола антистатическая | Наличие |
|  | Рельсы для крепления принадлежностей по обеим сторонам шириной 10 мм и высотой 25 мм | Наличие |
|  | Регулировка высоты стола с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Диапазон регулировки высоты стола | От 700 до 1110 мм |
|  | Регулировка спинной секции с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Спинная секция нижнее положение | Не менее -40 градусов |
|  | Спинная секция верхнее положение | Не менее 80 градусов |
|  | Регулировка ножной секции с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Ножная секция нижнее положение | Не менее -90 градусов |
|  | Ножная секция верхнее положение | Не менее 70 градусов |
|  | Регулировки положения Тренделебург и АнтиТренделенбург с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Положение Тренделебург | Не менее 30 градусов |
|  | Положение Антитренделебург | Не менее 35 градусов |
|  | Головная секция с двойной артикуляцией | Наличие |
|  | Головная секция нижнее положение | Не менее -45 градусов |
|  | Головная секция верхнее положение | Не менее 45 градусов |
|  | Регулировка бокового наклона с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Боковой наклон, градусов | Не менее 20 |
|  | Продольный сдвиг столешницы, мм | Не менее 270 |
|  | Туннель для рентгеновской кассеты | Наличие |
|  | Встроенный аккумулятор, обеспечивающий бесперебойную работу стола | Наличие |
|  | Основание на колёсах с системой центрального тормоза | Наличие |
|  | Диаметр колес | Не менее 125 мм |
|  | Тип колес - антистатические сдвоенные колеса | Не менее 4 шт. |
|  | Функция Flex и Reflex | Наличие |
|  | Функция автоматического возврата в нулевую позицию с помощью ручного пульта управления | Наличие |
|  | Ширина столешницы без боковых рельс | Не менее 540 мм |
|  | Длина столешницы | Не менее 2100 мм |
|  | Матрац столешницы из вязкоупругого материала высотой (толщиной) | Не менее 80 мм |
|  | Максимальный вес пациента | Не менее 275 кг |
|  | Комплектация: |  |
|  | Стол операционный | Не менее 1 шт. |
|  | Опора для руки оснащенная ремнями и газовой пружиной, с устройством для фиксации к столу | Не менее 2 шт. |
|  | Ремень для ног | Не менее 1 шт. |
|  | Дуга для анестезиолога, с устройством для фиксации к столу | Не менее 1 шт. |
|  | Стойка для переливания, с устройством для фиксации к столу | Не менее 1 шт. |
|  | Подкладное судно с дренажом | Не менее 1 шт. |
|  | Поддон для рентгеновской кассеты | Не менее 1 шт. |
|  | Опора для плеча, с устройством для фиксации к столу | Не менее 2 шт. |
|  | Ремень для крепления пациента, с устройством для фиксации к столу | Не менее 1 шт. |
|  | Боковая опора с круглой мягкой обивкой с фиксацией | Не менее 1 шт. |
|  | Боковая опора с прямоугольной мягкой обивкой с фиксацией | Не менее 1 шт. |
|  | Опора для колен с ремнями с фиксацией | Не менее 2 шт. |
|  | Разделенная ножная секция с двухшарнирным соединением | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование объекта закупки |  | Количество, комплектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 12 | Весы напольные медицинские |  | 14 |  |
|  |  | Автономное питание от батареек |  | Наличие |
|  |  | Табло на складывающейся стойке |  | Наличие |
|  |  | Автоматическая установка нуля |  | Наличие |
|  |  | Наибольший предел взвешивания |  | Не менее 150 кг |
|  |  | Наименьший предел взвешивания |  | Не более 1 кг |
|  |  | Цена поверочного деления и дискретность индикации до 100 кг |  | Не более 50 г |
|  |  | Цена поверочного деления и дискретность индикации свыше 100 кг |  | Не более 100 г |
|  |  | Размеры платформы Ш х Г х В |  | Не менее 30 х 30 х 7 см |
|  |  | Высота |  | Не более 1 м |
|  |  | Масса |  | Не более 5,5 кг |
|  |  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 13 | Стетофонендоскоп | 89 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| 1 | Предназначение стетофонендоскопа — качественная аускультация, достоверная передача звуковых характеристик функционирования различных органов | Наличие |
| 2 | Длина Y-образной трубки, см | Не более 56 |
| 3 | Двусторонняя головка | Наличие |
| 4 | Пластиковое кольцо мембраны для наилучшего контакта с прослушиваемой зоной | Наличие |
| 5 | Большая мембрана | Наличие |
| 6 | Большая воронка | Наличие |
| 7 | Ушные оливы среднего размера | Наличие |
| 8 | Цветные трубки звукопровода | Наличие |
| 9 | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |
|  | Комплектация |  |
| 10 | Головка фонендоскопа (включающая стетоскопичесую и фонендоскопическую головки), штук | Не менее 1 |
| 11 | Оголовье с эластичными оливами, штук | Не менее 1 |
| 12 | Y-образный звукопровод, штук | Не менее 1 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 14 | Измеритель артериального давления механический | 63 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| 1 | Диапазон измерений давления воздуха в компрессионной манжете, мм рт. ст. | С полным покрытием диапазона от 20 до 300 |
| 2 | Цена деления шкалы манометра прибора, мм. рт. ст. | Не более 2 |
| 3 | Пределы допускаемой основнойабсолютной погрешности приборапри измерении давления воздухав компрессионной манжете притемпературе (20±5) °С, мм рт. ст. | Не более 3 |
| 4 | Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности прибора при измерении давления воздуха в компрессионной манжете в рабочемдиапазоне температур, мм рт. ст. | Не более 3 |
| 5 | Размер манжеты, см | С полным покрытием диапазона от 22 до 42 |
| 6 | Масса прибора в чехле, кг | Не более 0,40 |
| 7 | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |
| 8 | Комплектация |  |
| 9 | Манометр, штук | Не менее 1 |
|  | Нагнетатель давления (груша), штук | Не менее 1 |
| 10 | Манжета, штук | Не менее 1 |
| 11 | Оголовье фонендоскопа, штук | Не менее 1 |
| 12 | Головка фонендоскопа, штук | Не менее 1 |
| 13 | Y-образный звукопровод фонендоскопа, штук | Не менее 1 |
| 14 | Мягкий футляр для хранения, штук | Не менее 1 |

| № позиции | Наименование объекта закупки |  | Количество, комплектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 15 | Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический |  | 2 |  |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару |  | Значения параметров |  |
| 1 | Цифровой ЖК-дисплей | Наличие |  |  |
|  | Метод измерения осциллометрический | Наличие |  |  |
|  | Диапазон измерений давления воздуха в манжете, мм рт. ст. | С полным покрытием диапазона от 0 до 299 |  |  |
|  | Диапазон измерений частоты пульса, ударов в минуту | С полным покрытием диапазона от 40 до 180 |  |  |
|  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении давления воздуха в компрессионной манжете, мм рт. ст. | Не более 3 |  |  |
|  | Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении частоты пульса, процентов | Не более 5 |  |  |
|  | Автоматическая компрессия с помощью воздушного электрического компрессора, управляемого системой неформальной логики | Наличие |  |  |
|  | Декомпрессия: клапан автоматического сброса давления | Наличие |  |  |
|  | Память, измерений | Не менее 30 |  |  |
|  | Постоянный ток, В | 6 |  |  |
|  | Потребляемая мощность, Вт | 4 |  |  |
|  | Элементы питания стандартные 1,5 В, штук | Не менее 4 |  |  |
|  | Срок службы элементов питания, измерений | Не менее 1000 |  |  |
|  | Степень защиты от поражения электрическим током (токи утечки) | Не менее BF |  |  |
|  | Защита от поражения электрическим током | Не менее II |  |  |
|  | Масса электронного блока без элементов питания, грамм | Не более 255 |  |  |
|  | Масса манжеты, грамм | Не более 170 |  |  |
|  | Габаритные размеры электронного блока (ДхШхВ), м | Не более: 129х103х80 |  |  |
|  | Габаритные размеры манжеты, мм | Не более: 594х145 |  |  |
|  | Манжета: окружность руки, см | С полным покрытием диапазона от 22 до 42 |  |  |
|  | Материал манжеты: нейлон, полиэстер, поливинилхлорид | Наличие |  |  |
|  | Комплектация (не менее): |  |  |  |
|  | Электронный блок, штук |  |  | Не менее 1 |
|  | Манжета компрессионная,штук |  |  | Не менее 1 |
|  | Чехол для хранения прибора, штук |  |  | Не менее 1 |
|  | Комплект элементов питания, штук |  |  | Не менее 1 |
|  | Адаптер переменного тока, штук |  |  | Не менее 1 |
|  | Журнал для записи артериального давления, штук |  |  | Не менее 1 |
|  | Мягкий футляр для хранения, штук |  |  | Не менее 1 |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  |  | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 16 | Аппарат ультразвуковой портативный | 2 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики | Требуемое значение |
|  | Технические требования |  |
|  | Области применения: Абдоминальные исследования Акушерство и гинекология Исследования сосудов Кардиология Маммология Неврология Неонатология Онкология Педиатрия Поверхностные органы и системы Скелетно-мышечная система Травматология и ортопедия Трансвагинальные исследования Чреспищеводные исследования Транскраниальные исследования у взрослых Интраоперационные исследования Стресс–ЭхоКГ Исследования с контрастированием | Наличие |
|  | Класса системы | Экспертный |
|  | Вариант конструктивного исполнения | Переносной |
|  | Пакеты специализированных программ: |  |
|  | Программа для биопсии | Наличие |
|  | Кардиология | Наличие |
|  | Стресс-эхокардиография | Наличие |
|  | Акушерство и гинекология | Наличие |
|  | Ангиология | Наличие |
|  | Полуавтоматическое или автоматическое измерение толщины комплекса "интима-медиа" сонных артерий | Наличие |
|  | Щитовидная железа | Наличие |
|  | Педиатрия | Наличие |
|  | Интраоперационные исследования | Наличие |
|  | Исследования с контрастированием | Наличие |
|  | Состав ультразвукового сканера: |  |
|  | Электронный блок с монитором и панелью управления | Наличие |
|  | Набор ультразвуковых датчиков | Наличие |
|  | Ультразвуковой датчик конвексный монокристальный | не менее 1 шт. |
|  | Ультразвуковой датчик линейный | не менее 1 шт. |
|  | Ультразвуковой датчик микроконвексный внутриполостной | не менее 1 шт. |
|  | Ультразвуковой датчик фазированный | не менее 1 шт. |
|  | Ультразвуковой датчик линейный интраоперационный | Не менее 1 шт. |
|  | Комплект кабелей электропитания | Наличие |
|  | Комплект эксплуатационной документации | Наличие |
|  | Дополнительные средства |  |
|  | Специализированная тележка | Наличие |
|  | Высота тележки | не менее 80 см |
|  | Вес тележки | не более 45 кг |
|  | Порты для подключения датчиков при установке на тележку, количество портов | не менее 3 |
|  | Регулировка высоты | Наличие |
|  | Встроенные USB-порты | не менее 2 |
|  | Выход для подключения внешнего монитора | Наличие |
|  | Видеорекодер | Наличие |
|  | Транспортировочная сумка | Наличие |
|  | Дополнительная аккумуляторная батарея | Наличие |
|  | Черно-белый принтер | Наличие |
|  | Режимы сканирования: |  |
|  | Многолучевой прием | Наличие |
|  | B-режим | Наличие |
|  | Автоматическая оптимизация В-изображений | Наличие |
|  | M-режим | Наличие |
|  | Псевдоконвексное сканирование в B-режиме для линейных датчиков | Наличие |
|  | Пространственное компаундирование | Наличие |
|  | Режим второй (тканевой) гармоники THI | Наличие |
|  | Импульсно-волновой допплер PW | Наличие |
|  | Режим высокой частоты повторения импульсов излучения (HPRF) | Наличие |
|  | Цветной допплер CFM | Наличие |
|  | Энергетический допплер PD | Наличие |
|  | Направленный энергетический допплер | Наличие |
|  | Триплексный режим в реальном времени | Наличие |
|  | Анатомический M-режим | Наличие |
|  | Тканевой допплер TVI | Наличие |
|  | Непрерывно-волновой допплер CW | Наличие |
|  | Режим интерактивной коррекции 2D - изображений с помощью программного обеспечения магнитно-резонансной томографии (на основе межпиксельного анализа) на всех датчиках | Наличие |
|  | Режим поверхностной объемной реконструкции в режиме 2D | Наличие |
|  | Синхронизация по сигналу ЭКГ | Наличие |
|  | Режим оптимизации визуализации биопсийной иглы | Наличие |
|  | Формирование изображений: |  |
|  | Регулировка мощности акустического излучения с отображением значений на экране монитора | Наличие |
|  | Регулировка усиления принимаемого сигнала с отображением значений на экране монитора | Наличие |
|  | Динамическая фокусировка на прием | Наличие |
|  | Динамическая апертура на излучение и прием | Наличие |
|  | Аподизация на излучение и прием | Наличие |
|  | Верхняя граница динамического диапазона, демонстрируемая на экране | не менее 170 дБ |
|  | Количество приемо-передающих каналов | Не менее 82000 |
|  | Максимальная частота кадров системы | не менее 750 кадров/сек |
|  | Частотное компаундирование | Наличие |
|  | Число одновременно передаваемых лучей | Не менее 9 |
|  | Динамическая фильтрация по глубине сканирования | Наличие |
|  | Псевдоокрашивание полутонового изображения | Наличие |
|  | Изменение параметров визуализации (постпроцессинг) на "замороженном" изображении | Наличие |
|  | Автоматическая трассировка допплеровского спектра и автоматическое измерение параметров кровотока | Наличие |
|  | Поворот и инверсия изображения | Наличие |
|  | Фильтр подчеркивания границ изображения | Наличие |
|  | Сглаживание изображения | Наличие |
|  | Управление гамма-коррекцией | Наличие |
|  | Программа автоматизации УЗ-исследования | Наличие |
|  | Автоматическая оптимизация допплеровского спектра нажатием одной клавиши | Наличие |
|  | Автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в реальном времени с отображением результатов измерений в реальном времени с выбором отображаемых параметров | Наличие |
|  | Параметры формирования изображения: |  |
|  | Количество положений по глубине сканирования зоны фокуса на излучение | не менее 8 |
|  | Режим наклонного ультразвукового сканирования при исследовании линейным датчиком в допплеровских режимах, градусов | С полным покрытием диапазона от (- 15) до 15 |
|  | Изменения измерительного объема в режиме импульсно-волнового допплера PW | С полным покрытием диапазона от 0,8 до 15 мм |
|  | Максимально скорость, измеряемая в режиме непрерывно-волнового допплера CW | не менее 20,0 м/сек |
|  | Увеличение изображения в режиме реального времени (акустический зум) | не менее 5 крат |
|  | Увеличение изображения в режиме стоп-кадра (PAN-зум) | не менее 5 крат |
|  | Шкала серого | не менее 256 градаций |
|  | Кинопетля, количество кадров | не менее 3000 |
|  | Измерения: |  |
|  | Во время исследования, из памяти кинопетли, из сохраненных файлов | Наличие |
|  | Измерения в B-режиме (одновременно не менее четырех параметров): расстояние, площадь (метод эллипса и метод оконтуривания), объем, угол, отношение линейных размеров, отношение площадей | Наличие |
|  | Измерения в M-режиме (одновременно не менее четырех параметров): расстояние, скорость, временной интервал, частота сердечных сокращений, ускорение, время нарастания/спада | Наличие |
|  | Измерения в режиме регистрации спектрального допплера: линейная скорость, средняя скорость, временные интервалы, индекс резистентности, пульсационный индекс, градиент давления, частота сердечных сокращений, автоматическая трассировка допплеровского спектра в реальном времени, автоматический расчет параметров допплеровского спектра в реальном времени | Наличие |
|  | Обработка данных исследований сердца: |  |
|  | Определение по тканево-допплеровским изображениям деформаций, скоростей и ускорений деформаций продольных волокон миокарда (при синхронной регистрации с ЭКГ) | Наличие |
|  | Построение графиков деформаций в выбранных областях интереса, времен достижений их пиков, смещения и скорости движения миокарда, различных индексов (постсистолической деформации и пр.) | Наличие |
|  | Представление данных в виде полярной диаграммы "бычий глаз" с цветовой кодировкой результатов измерений для оценки физиологии сокращения и расслабления миокарда | Наличие |
|  | Количественный анализ деформации миокарда, в том числе, в режиме тканевой доплерографии: - Измерение скорости движения миокарда, расчёт деформации и скорости деформации, вдоль заданных пользователем М-линий, одновременно линий | Наличие |
|  | Полуавтоматический расчёт фракции изгнания путём автоматического распознавания контуров эндокарда | Наличие |
|  | Стресс-ЭхоКГ - протоколы фармакологической нагрузки - протоколы физической нагрузки - пользовательские протоколы - расчёт индекса сократимости миокарда ЛЖ с отображением в отчете - расчет выброса ЛЖ во время протокола | Наличие |
|  | Обработка данных исследований сосудов: |  |
|  | Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии | Наличие |
|  | Полуавтоматическое или автоматическое измерение толщины комплекса "интима-медиа" сонных артерий | Наличие |
|  | Пакеты расчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии | Наличие |
|  | Пакеты расчетов и суммарные заключения для органов брюшной полости | Наличие |
|  | Пакеты расчетов и суммарные заключения для поверхностных органов и структур | Наличие |
|  | Пакеты расчетов и суммарные заключения для костно-мышечной системы | Наличие |
|  | Пакеты расчетов и суммарные заключения для педиатрии | Наличие |
|  | Автоматический анализ микрососудов в режиме контрастной визуализации | Наличие |
|  | Датчики. Параметры формирования УЗ изображения: |  |
|  | Ультразвуковой датчик конвексный монокристальный: | Наличие |
|  | Рабочая частота датчика (рабочих частот) | С полным покрытием диапазона от 1,4 до 5,0 МГц |
|  | Радиус кривизны поверхности датчика | не менее 45 мм |
|  | Количество элементов датчика | не менее 128 |
|  | Угол сканирования | не менее 70 градусов |
|  | Ультразвуковой датчик линейный: | Наличие |
|  | Рабочая частота датчика (диапазон рабочих частот), минимальное значение | не более 3,0 МГц |
|  | Рабочая частота датчика (диапазон рабочих частот), максимальное значение | не менее 12,0 МГц |
|  | Линейный размер рабочей поверхности апертуры | не более 50 мм |
|  | Количество элементов датчика | не менее 160 |
|  | Ультразвуковой датчик микроконвексный внутриполостной: | Наличие |
|  | Рабочая частота датчика (диапазон рабочих частот), минимальное значение | не менее 3,0 МГц |
|  | Рабочая частота датчика (диапазон рабочих частот), максимальное значение | не менее 9,0 МГц |
|  | Радиус кривизны поверхности датчика | не более 11,5 мм |
|  | Количество элементов датчика | не менее 128 |
|  | Угол сканирования | не менее 130 градусов |
|  | Ультразвуковой датчик линейный интраоперационный | Наличие |
|  | Рабочая частота датчика (диапазон рабочих частот), минимальное значение | не более 7 МГц |
|  | Рабочая частота датчика (диапазон рабочих частот), максимальное значение | не менее 15 МГц |
|  | Количество элементов | не менее 128 |
|  | Ширина сканируемого участка | не более 25,3 мм |
|  | Ультразвуковой датчик фазированный монокристальный: | Наличие |
|  | Рабочая частота датчика (диапазон рабочих частот), минимальное значение | не более 2,0 МГц |
|  | Рабочая частота датчика (диапазон рабочих частот), максимальное значение | не более 5,0 МГц |
|  | Линейный размер рабочей поверхности апертуры | не более 20,5 мм |
|  | Количество элементов датчика | не менее 80 |
|  | Угол сканирования | не менее 90 градусов |
|  | Сервисные функции: |  |
|  | Предварительные установки, в том числе задаваемые пользователем, на каждый датчик | не менее 35 шт. |
|  | Конфигуратор отчетов с редактированием и экспортом | Наличие |
|  | Регулировка скорости просмотра кинопетли | Наличие |
|  | Печать изображений на черно-белом или цветном видеопринтере | Наличие |
|  | Индикация параметров акустического выхода (TIC, TIB, TIS, MI) по ГОСТ IEC 61157, ГОСТ Р МЭК 62359 | Наличие |
|  | Режим автоподстройки B-изображения | Наличие |
|  | Режим автоподстройки допплеровского изображения | Наличие |
|  | Программирование пользовательских протоколов | Наличие |
|  | Предустановленные протоколы исследований | Наличие |
|  | Запись кадров и кинопетель в формате DICOM | Наличие |
|  | Модуль передачи данных по протоколу DICOM | Наличие |
|  | Запись кадров и кинопетель в форматах, совместимых с Windows (.jpg/, .avi и пр.) | Наличие |
|  | Архив пациентов с поиском | Наличие |
|  | Составление отчетов на русском языке с добавлением изображений и комментариев | Наличие |
|  | Архивация изображений на встроенный диск | Наличие |
|  | Емкость встроенного накопителя | не менее 240 ГБ |
|  | Архивация изображений на CD- и DVD-диски при наличии DVD-привода | Наличие |
|  | Архивация изображений на внешние носители через порт USB | Наличие |
|  | Поддержка подключения принтеров через USB-порт | Наличие |
|  | Программа записи исследования на DVD-диски и USB-накопители одновременно с проведением исследования | Наличие |
|  | Конструктивные характеристики и параметры ультразвукового сканера: |  |
|  | Цветной жидкокристаллический монитор высокого разрешения с антибликовым покрытием: | Наличие |
|  | Диагональ | не менее 15 дюймов |
|  | Разрешение | не менее 1024х768 пикселей |
|  | Устройства ввода: | Наличие |
|  | Функциональная клавиатура | Наличие |
|  | Ножная педаль | Наличие |
|  | Порты: |  |
|  | Количество портов для подключения ультразвуковых датчиков, расположенных непосредственно на консоли сканера, включая порт для карандашного датчика | не менее 2 |
|  | Количество USB-портов, расположенных непосредственно на консоли сканера | не менее 1 |
|  | Порт ввода ЭКГ-сигнала | Наличие |
|  | Масса-габаритные характеристики: |  |
|  | Длина | не более 37,0 см |
|  | Ширина | не более 42,0 см |
|  | Высота | не более 8,0 см |
|  | Масса, | не более 8,0 кг |
|  | Электропитание: |  |
|  | Напряжение 220 В | Наличие |
|  | Частота 50 Гц | Наличие |
|  | Потребляемая мощность | не более 0,5 кВА |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 17 | Цифровая портативная ультразвуковая система | 2 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики | Требуемое значение |
| Общие требования |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |
| Технические требования |  |  |
|  | Области применения |  |
|  | Абдоминальные исследования | Наличие |
|  | Акушерство и гинекология | Наличие |
|  | Кардиология | Наличие |
|  | Неврология | Наличие |
|  | Травматология и ортопедия | Наличие |
|  | Урология | Наличие |
|  | Эндокринология | Наличие |
|  | Ангиология | Наличие |
|  | Педиатрия | Наличие |
|  | Неонатология | Наличие |
|  | Транскраниальные исследования | Наличие |
|  | Онкология | Наличие |
|  | Пакеты специализированных программ |  |
|  | Пакеты расчетов и суммарные заключения для абдоминальных исследований | Наличие |
|  | Пакеты расчетов и измерений для акушерства | Наличие |
|  | Пакеты расчетов и измерений для педиатрии | Наличие |
|  | Пакеты расчетов и измерений для гинекологии | Наличие |
|  | Пакеты расчетов и измерений для урологии | Наличие |
|  | Пакеты расчетов и измерений для малых органов | Наличие |
|  | Пакеты расчетов и измерений для ургентной медицины | Наличие |
|  | Пакеты расчетов и суммарные заключения для регионарной анестезии | Наличие |
|  | Пакеты расчетов и измерений для ангиологии | Наличие |
|  | Пакеты расчетов и измерений для кардиологии | Наличие |
|  | Встроенная программа демонстрации клинических возможностей прибора | Наличие |
|  | Встроенная программа проведения биопсии под контролем ультразвука | Наличие |
|  | Класс, не ниже | Высокий |
|  | Конструктивное исполнение | Переносной |
|  | Гарантийный срок, лет | не менее 1 |
|  | Нормативный (назначенный) срок эксплуатации, лет | не менее 5 |
|  | Состав |  |
|  | Электронный блок с монитором и панелью управления | Наличие |
|  | Набор ультразвуковых датчиков: | Наличие |
|  | Конвексный датчик: | Наличие |
|  | - диапазон частот, МГц | не менее 2,0 – 6,0 |
|  | - радиус кривизны, мм | не менее 45 |
|  | - количество элементов | не менее 128 |
|  | Линейный датчик: | Наличие |
|  | - диапазон частот, МГц | не менее 3,0 – 13,0 |
|  | - размер апертуры, мм | не более 40 |
|  | - количество элементов | не менее 192 |
|  | Секторный фазированный датчик: | Наличие |
|  | - диапазон частот, МГц | Не менее 2,0 - 4,0 |
|  | - угол сканирования, градус | Не менее 90 |
|  | - количество элементов | Не менее 64 |
|  | Комплект кабелей электропитания | Наличие |
|  | Руководство по эксплуатации | Наличие |
|  | Формуляр | Наличие |
|  | Декларация соответствия стандартам безопасности | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | Декларация о соответствии | Наличие |
|  | Дополнительные средства | Наличие |
|  | Колесная сумка для транспортировки сканера и датчиков | Наличие |
|  | Мобильная тележка | Наличие |
|  | Термопринтер Ч/Б | Наличие |
|  | Основные технические характеристики |  |
|  | Режимы сканирования: |  |
|  | В-режим | Наличие |
|  | М-режим | Наличие |
|  | Цветовой М-режим | Наличие |
|  | Импульсно-волновой допплер PW | Наличие |
|  | Режим высокой частоты повторения импульсов излучения (HPRF) | Наличие |
|  | Непрерывно-волновой допплер CW | Наличие |
|  | Цветной допплер CFM | Наличие |
|  | Энергетический допплер PD | Наличие |
|  | Направленный энергетический допплер | Наличие |
|  | Псевдоконвексное сканирование в В-режиме для линейных датчиков | Наличие |
|  | Пространственное компаундирование | Наличие |
|  | Режим второй (тканевой) гармоники THI | Наличие |
|  | Дуплексный и триплексный режимы в реальном времени | Наличие |
|  | Формирование изображений |  |
|  | Регулировка мощности акустического излучения с отображением значений на экране монитора | Наличие |
|  | Регулировка усиления принимаемого сигнала с отображением значений на экране монитора | Наличие |
|  | Режим расширенного угла обзора на всех датчиках | Наличие |
|  | Технология формирования тканевой инверсной гармоники с инверсией фазы | Наличие |
|  | Архитектура аппарата, обеспечивающая параллельную обработку сигналов с датчика по нескольким каналам, каналов | не менее 8 |
|  | Режим многолучевого составного сканирования (компаундинг) | Наличие |
|  | Органоспецифичный режим подавления зернистости на основе адаптивного алгоритма | Наличие |
|  | Поддержка органоспецифичного режима подавления зернистости всеми датчиками: линейными, конвексными, фазированными, объемными | Наличие |
|  | Сглаживание изображения | Наличие |
|  | Фильтр подчеркивания границ изображения | Наличие |
|  | Управление гамма-коррекцией | Наличие |
|  | Возможность регулировки пллтности линий в В-режиме и режиме CFM | Наличие |
|  | Псевдоокрашивание полутонового изображения | Наличие |
|  | Изменение параметров визуализации на "замороженном" изображении (постпроцессинг) | Наличие |
|  | Возможность выбора в триплексном режиме приоритета обновления изображения B+CFM или изображения спектра доплеровских частот | Наличие |
|  | Измерения |  |
|  | Возможность проведения протокольных измерений и вычислений на сохранённых изображениях | Наличие |
|  | Автоматические расчеты и оконтуривание допплеровского спектра в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях с возможностью выбора измеряемых параметров | Наличие |
|  | Возможность дооснащения программой для автоматического измерения толщины комплекса интима-медиа с программой анализа точности измерения | Наличие |
|  | Измерения в B-режиме: расстояние, площадь (метод эллипса и метод оконтуривания), объем, угол, отношение линейных размеров, отношение площадей | Наличие |
|  | Измерения в М-режиме: расстояние, скорость, временной интервал, частота сердечных сокращений, время нарастания/спада | Наличие |
|  | Измерения в режиме регистрации спектрального доплера: линейная скорость, средняя скорость, временные интервалы, индекс резистентности, пульсационный индекс, градиент давления, частота сердечных сокращений, автоматическая трассировка доплеровского спектра, автоматический расчет параметров доплеровского спектра | Наличие |
|  | Сервисные функции |  |
|  | Подсоединение по протоколу Ethernet и сохранение изображений, кинопетель и отчётов на удалённом компьютере без применения дополнительного программного обеспечения | Наличие |
|  | Возможность печати изображений на черно-белом видеопринтере | Наличие |
|  | Возможность стерилизации ультразвуковых датчиков | Наличие |
|  | Настройка и персонализация отчетов УЗ–исследований | Наличие |
|  | Возможность добавления изображений в отчёт | Наличие |
|  | Интеллектуально-логическая система автоматического ввода комментариев с возможностью создания собственной библиотеки | Наличие |
|  | Добавление пиктограмм обследуемого органа с отображением позиции датчика; возможность создания собственных пиктограмм | Наличие |
|  | Программное обеспечение на русском языке | Наличие |
|  | Параметры формирования изображения |  |
|  | Конвексный датчик: | Наличие |
|  | Глубина проникновения в В-режиме, мм | не менее 380 |
|  | Глубина проникновения в режиме PW, мм | не менее 350 |
|  | Глубина проникновения в режиме CFM, мм | не менее 350 |
|  | Продольная разрешающая способность в В-режиме, мм | не более 2 |
|  | Поперечная разрешающая способность в В-режиме, мм | не более 2 |
|  | Контрастное разрешение в В-режиме мишеней, имеющих уровень относительно фона, дБ | не более 6 |
|  | Линейный датчик: | Наличие |
|  | Глубина проникновения в В-режиме, мм | не менее 80 |
|  | Глубина проникновения в режиме PW, мм | не менее 80 |
|  | Глубина проникновения в режиме CFM, мм | не менее 80 |
|  | Продольная разрешающая способность в В-режиме, мм | не более 0,5 |
|  | Поперечная разрешающая способность в В-режиме, мм | не более 1 |
|  | Контрастное разрешение в В-режиме мишеней, имеющих уровень относительно фона, дБ | не более 6 |
|  | Секторный фазированный датчик: | Наличие |
|  | Глубина проникновения в В-режиме, мм | не менее 310 |
|  | Глубина проникновения в режиме PW, мм | не менее 310 |
|  | Глубина проникновения в режиме CFM, мм | не менее 310 |
|  | Продольная разрешающая способность в В-режиме, мм | не более 2 |
|  | Поперечная разрешающая способность в В-режиме, мм | не более 4 |
|  | Контрастное разрешение в В-режиме мишеней, имеющих уровень относительно фона, дБ | не более 6 |
|  | Количество зон фокусировки, зависит от датчика и режима работы | не менее 4 |
|  | Количество положений по глубине сканирования зоны фокуса на излучения | не менее 8 |
|  | Максимальное значение динамического диапазона системы, регистрируемое на экране, дБ | не менее 160 |
|  | Частотный диапазон системы, МГц | не менее 1,5 - 16 |
|  | Количество цифровых процессинговых каналов | не менее 150 000 |
|  | Возможность отклонения угла сканирования в В-режиме при исследовании линейным датчиком, градусов | не менее 5 |
|  | Возможность наклонного ультразвокового сканирования при исследовании линейным датчиком в доплеровских режимах, градусов | не менее 20 |
|  | Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) в режиме импульсно-волнового доплера, кГц | не менее 1,0 - 23,0 |
|  | Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) в режиме постоянно-волнового доплера, кГц | не менее 1,6 – 45,0 |
|  | Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) в режиме цветового доплера, кГц | не менее 0,3 - 15,0 |
|  | Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) в режиме энергетического доплера, кГц | не менее 0,3 - 15,0 |
|  | Увеличение изображения в режиме реального времени (аккустический зум) | не менее 5 |
|  | Увеличение изображения в режиме стоп-кадра (PAN-зум) | не менее 5 |
|  | Режим развертки только ультразвукового изображения на весь экран, активируемый специализированной клавишей на панели | Наличие |
|  | Шкала серого, градаций | не менее 256 |
|  | Опции |  |
|  | Режимы сканирования |  |
|  | Режим многолучевого составного сканирования (компаундинг) | Наличие |
|  | Поддержка многолучевого составного сканирования линейными датчиками | Наличие |
|  | Поддержка многолучевого составного сканирования конвексными датчиками | Наличие |
|  | Количество лучей, формирующих составное сканирование | не менее 5 |
|  | В–режим | Наличие |
|  | Максимальная глубина сканирования, см | не менее 38 |
|  | Максимальная частота кадров, к/с | не менее 640 |
|  | Количество предустановленных карт серого | не менее 8 |
|  | Количество карт псевдоколоризации | не менее 10 |
|  | М–режим | Наличие |
|  | Количество предустановленных карт серого | не менее 8 |
|  | Количество карт псевдоколоризации | не менее 10 |
|  | Импульсно-волновой допплер (PW) | Наличие |
|  | Диапазон регистрируемых скоростей кровотока в режиме PW, см/с | не менее 5,0 - 900 |
|  | Диапазон значений измерительного объема в режиме импульсно-волнового доплера, мм | не менее 0,5 - 15 |
|  | Коррекция угла, диапазон, градусов | не менее +/- 80 |
|  | Коррекция угла, шаг | не более 1 |
|  | Непрерывно-волновой допплер (CW) | Наличие |
|  | Диапазон регистрируемых скоростей кровотока в режиме CW, см/с | 7,0 - 2000 |
|  | Цветовое допплеровское картирование по скорости (CFM) | Наличие |
|  | Количество карт окрашивания | не менее 15 |
|  | Диапазон регистрируемых скоростей кровотока в режиме CFM, см/с | не менее 1 - 260 |
|  | Максимальная частота кадров в режиме CFM, к/с | не менее 370 |
|  | Энергетическое допплеровское картирование | Наличие |
|  | Направленный энергетический допплер | Наличие |
|  | Количество карт окрашивания | не менее 8 |
|  | Технология улучшения визуализации иглы в поле обзора датчика при проведении инвазивных процедур путем наклона УЗ-лучей | Наличие |
|  | Сервисные функции |  |
|  | Режим автоподстройки В-изображения | Наличие |
|  | Режим автоподстройки доплеровского изображения | Наличие |
|  | Возможность программирования пользовательских протоколов | Наличие |
|  | Наличие предустановленных протоколов исследования | Наличие |
|  | Автоматические расчеты и оконтуривание допплеровского спектра в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях с возможностью выбора измеряемых параметров в режиме импульсно-волнового доплера | Наличие |
|  | Автоматические расчеты и оконтуривание допплеровского спектра в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях с возможностью выбора измеряемых параметров в режиме постоянно-волнового доплера | Наличие |
|  | Автоматическая привязка положения зоны фокусировки к положению окна интереса ЦДК с отображением на экране расположения зоны фокусировки | Наличие |
|  | Программа автоматической оптимизации изображений в В–режиме. Изменение общего усиления и компенсационного усиления по глубине. | Наличие |
|  | Программа автоматической оптимизации изображений в режиме ЦДК/ЭДК. Изменение общего усиления, базовой линии и шкалы скоростей | Наличие |
|  | Программа автоматической оптимизации изображений в режиме спектрального допплера. Изменение общего усиления, базовой линии и шкалы скоростей. | Наличие |
|  | Двойной динамический дисплей. Разделение экрана на два активных окна, отображающих в реальном времени любое сочетание режимов работы (B/B, B/ЦДК, В/ЭДК) | Наличие |
|  | Быстрое изменение соотношения отображения совмещенных режимов работы (B/M, B/PW, B/CW) | Наличие |
|  | Система регистрации и архивации изображений |  |
|  | Архивация кинопетли | Наличие |
|  | Максимальный размер кинопетли, кадров | не менее 150 000 |
|  | Максимальный размер кинопетли, секунд | не менее 480 |
|  | Мгновенная архивация ретроспективной кинопетли с произвольной установкой ее длительности | Наличие |
|  | Мгновенная архивация проспективной кинопетли с произвольной установкой ее длительности | Наличие |
|  | Изменение скорости прокрутки кинопетли, позиций | не менее 8 |
|  | Редактирование кинопетли (в том числе сегментарное) | Наличие |
|  | Активация M-режима на сохраненной 2D-кинопетле с изменением формата отображения | Наличие |
|  | Встроенная рабочая станция для ведения архива исследований: сохранение данных отчётов, изображений и кинопетель | Наличие |
|  | Составление отчетов на русском языке с возможностью добавления изображений и комментариев | Наличие |
|  | Форматы сохранения отчёта: PDF/RTF | Наличие |
|  | Запись кадров и кинопетель в форматах, совместимых с Windows | Наличие |
|  | Возможность просмотра данных и изображений с удаленного компьютера, формат JPG, BMP, TIFF, AVI, DCM | Наличие |
|  | Объем встроенной памяти для хранения информации, ГБ | не менее 500 |
|  | Архивация изображений на CD/DVD диски | Наличие |
|  | Архивация изображений на внешние носители, через порт USB | Наличие |
|  | Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях в В-режиме: выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, разворот изображения; | Наличие |
|  | Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях в CFM-режиме: смещение базовой линии, выбор цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания, разворот изображения, инвертирование цветовой карты. | Наличие |
|  | Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях в PW-режиме: изменение угла, смещение базовой линии, выбор цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания, разворот изображения | Наличие |
|  | Конструктивные характеристики и параметры |  |
|  | Жидкокристаллический монитор высокого разрешения | Наличие |
|  | Диагональ, дюйм | не менее 15 |
|  | Разрешение, пиксель | не менее 1024х768 |
|  | Наклон монитора относительно горизонтального положения, градусов | не менее 0 - 150 |
|  | Регулировка яркости экрана при помощи электронных клавиш | Наличие |
|  | Отключаемый хранитель экрана и отключение излучения датчиков с настраиваемой задержкой включения | Наличие |
|  | Рукоятка для переноски | Наличие |
|  | Устройства ввода | Наличие |
|  | Русифицированная панель управления | Наличие |
|  | Встроенная алфавитно-цифровая клавиатура | Наличие |
|  | Интерактивная подсветка клавиатуры со световым обозначением текущих режимов работы | Наличие |
|  | Встроенная акустическая система | Наличие |
|  | Программируемые пользователем клавиши на панели управления | Наличие |
|  | Встроенный DVD-дисковод | Наличие |
|  | Возможность дооснащения водонепроницаемым ножным переключателем с тремя управляющими клавишами | Наличие |
|  | Порты |  |
|  | Количество портов для подключения УЗ-датчиков, не считая карандашных, шт. | не менее 1 |
|  | Количество USB-портов, шт. | не менее 2 |
|  | Внешний сетевой порт | Наличие |
|  | Видео выход | Наличие |
|  | Разъем S-Video (стандарт PAL/NTSC) | Наличие |
|  | Разъем Ethernet | Наличие |
|  | Порты для подключения УЗ-датчиков при установке на тележку | не менее 3 |
|  | Мобильная тележка |  |
|  | Специализировання тележка для установки и перевозки аппарата с системой закрепления сканера, полкой для принтера | Наличие |
|  | Ширина, мм | не более 580 |
|  | Глубина, мм | не более 660 |
|  | Вес, кг | не более 30 |
|  | Масса-габаритные характеристики |  |
|  | Высота, мм | не более 75 |
|  | Ширина, мм | не более 390 |
|  | Глубина, мм | не более 360 |
|  | Масса, без аккумулятора, кг | не более 6,0 |
|  | Электропитание |  |
|  | Встроенная батарея для использования сканера без внешнего источника питания | Наличие |
|  | Время работы в автономном режиме без подзарядки аккумулятора, минут | не менее 60 |
|  | Время включения аппарата, с | не более 60 |
|  | Время загрузки из спящего режима, с | не более 20 |
|  | Максимально потребляемая мощность, ВА | не более 600 |
|  | Напряжение 220 В / 50 Гц | Наличие |
|  | Системы регистрации |  |
|  | Термопринтер Ч/Б | Наличие |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 18 | Система ультразвуковая диагностическая высокого класса | 1 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики | Требуемое значение |
| Общие требования |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |
| Технические требования |  |  |
|  | Области применения |  |
|  | Абдоминальные исследования Малые органы и поверхностные структуры Скелетно-мышечная система Эхокардиографические исследования с использованием УЗ-контрастов Кардиология Эхокардиография плода Стресс-эхокардиография Исследования сосудов Нейросонография Транскраниальные исследования взрослых Интраоперационные исследования | Наличие |
|  | Пакеты специализированных программ |  |
|  | Специализированная программа для абдоминальных исследований | Наличие |
|  | Специализированная программа для малых органов и поверхностных структур | Наличие |
|  | Специализированная программа для костно-мышечной системы | Наличие |
|  | Специализированная программа для кардиологических исследований с использованием УЗ-контрастов | Наличие |
|  | Специализированная программа для эхокардиографии взрослых | Наличие |
|  | Специализированная программа для эхокардиографии детей | Наличие |
|  | Специализированная программа для эхокардиографии плода | Наличие |
|  | Специализированная программа для стресс-эхокардиографии | Наличие |
|  | Специализированная программа для исследования сосудов | Наличие |
|  | Специализированная программа для нейросонографии | Наличие |
|  | Специализированная программа для транскраниальной допплерография | Наличие |
|  | Специализированная программа для интраоперационных исследования | Наличие |
|  | Специализированная программа для достижения частоты кадров не менее 2500 в сек., обеспечивающая поддержку приемо-передающих каналов, не менее 4 500 000 при динамическом диапазоне не менее 250 дБ | Наличие |
|  | Специализированная программа для биопсии | Наличие |
|  | Специализированная программа для поддержки монокристальных датчиков | Наличие |
|  | Специализированная программа для коррекции тканевой аберрации: автоматическая коррекция скорости ультразвуковых волн | Наличие |
|  | Специализированная программа для поддержки режима многолучевого сканирования: - Поддержка монокристальными датчиками - Режим многолучевого составного сканирования - Линий обзора, получаемых с помощью изменяющегося угла отклонения ультразвукового луча при использовании линейных, конвексных, микроконвексных и объемных механических датчиков не менее 9 - Дополнительное расширение поля обзора при визуализации в режиме многолучевого составного сканирования - Использование режима многолучевого составного сканирования во время визуализации с контрастированием | Наличие |
|  | Специализированная программа для динамической автоматической оптимизации изображения на основе анализа типов тканей в поле изображения. | Наличие |
|  | Специализированная программа для оптимизации изображений с учётом параметров пациента: автоматическая коррекция скорости ультразвуковых волн | Наличие |
|  | Специализированная программа, обеспечивающая автоматизированный пошаговый сценарий выполнения исследования. - автоматическая активация следующего режима и параметров визуализации - автоматический переход к следующему шагу исследования - автоматическое добавление комментариев к изображению - автоматический запуск измерений и направление их в отчет | Наличие |
|  | Специализированная программа для обеспечения уровень шума работающей системы не более 37-41 дБ | Наличие |
|  | Специализированная программа для автоматической регулировки положения и угла контрольного объема, шкалы и базовой линии и автоматической оптимизации потока во время исследований сосудов: - Автоматическое отслеживание потока - Автоматическая коррекция угла с учётом движения контрольного объёма - Автоматическая настройка положения и угла окна цветового картирования | Наличие |
|  | Специализированная программа для Стресс-ЭхоКГ - Стандартный протокол для физической нагрузки - Стандартный протокол для фармакологической нагрузки - Стандартный протокол для физической нагрузки с велосипедом - Остановка/продолжение протоколов - Переименование, удаление и добавление стадий и проекций во время протокола - Количество поддерживаемых этапов нагрузки, не менее 10 шт. | Наличие |
|  | Специализированная программа для количественного анализа деформации миокарда, в том числе, в тканевом доплеровском режиме с измерением скорости движения миокарда, расчётом деформации и скорости деформации вдоль заданных пользователем М-линий; с получением количественных значений из любой точки экрана М-режима; автоматическое движение М-линии вслед за движением миокарда | Наличие |
|  | Специализированная программа для недопплеровской автоматической качественной и количественной оценки региональной сократительной функции левого желудочка, степени деформации миокарда с формированием подробных отчётов с указанием площади, объёма и дополнительных параметров ЛЖ, с представлением результатов в виде таблицы, диаграммы и кривых | Наличие |
|  | Специализированная программа для автоматического количественного анализа механики сердца на основе двухмерных изображений с автоматическими расчётами и анализом ЛЖ с автоматическим определением границ сердечных камер и полостей сосудов, включая визуализацию общей и регионарной кинетики стенок с цветовой кодировкой и автоматический анализ смещения атриовентрикулярного кольца | Наличие |
|  | Специализированная программа для визуализации микропузырьков в миокарде при введении контрастных веществ для оценки микроциркуляции в левом желудочке | Наличие |
|  | Специализированная программа для количественного анализа общей визуализации в 2D-режиме: - Динамический анализ и графическое представление: эхогенности, скорости или энергии - Выделение до 10 зон интереса с компенсацией движения ткани и цветовой дифференциацией - Расчёт для режимов цветового и энергетического доплеровского картирования: индекс потока, индекс васкуляризации - Компенсация движения ткани - Автоматическая статистическая обработка полученных данных с возможностью выбора кадра и автоматического определения показателей интенсивности в данном кадре с сопоставлением с временной шкалой - Подгонка кривой с помощью формулы - Графическое отображение интенсивности в зависимости от относительного и абсолютного времени между кадрами - Графическое отображение времени расчёта | Наличие |
|  | Класс | Экспертный |
|  | Конструктивное исполнение | Передвижной |
|  | Состав |  |
|  | Электронный блок с монитором и сенсорной панелью управления размером не менее 10” | Наличие |
|  | Набор ультразвуковых датчиков: | Наличие |
|  | Секторный монокристальный фазированный датчик для взрослых кардиологических, абдоминальных, транскраниальных исследований и детской кардиологии | Наличие |
|  | - Диапазон частот, МГц | не менее 1 – 5 |
|  | - Размер апертуры, мм | не менее 20,3 |
|  | - Количество элементов, | не менее 80 |
|  | Чреспищеводный матричный монокристальный секторный датчик для кардиологических исследований взрослых и детей (минимальный вес пациента не более 30 кг) | Наличие |
|  | - Диапазон частот, МГц | не менее 2 – 7 |
|  | - Количество элементов | не менее 2500 |
|  | Линейный датчик для исследований сосудов, поверхностно расположенных органов и структур, скелетно-мышечной системы | Наличие |
|  | - Диапазон частот, МГц | не менее 3 – 12 |
|  | - Размер апертуры, мм | не менее 38 |
|  | - Количество элементов | не менее 160 |
|  | Комплект кабелей электропитания | Наличие |
|  | Видеопринтер | Наличие |
|  | Основные технические характеристики | Наличие |
|  | Режимы сканирования: | Наличие |
|  | В-режим | Наличие |
|  | М-режим | Наличие |
|  | псевдоконвексное сканирование в В-режиме для линейных датчиков | Наличие |
|  | пространственное компаундирование | Наличие |
|  | режим второй (тканевой) гармоники THI | Наличие |
|  | импульсно-волновой допплер PW | Наличие |
|  | режим высокой частоты повторения импульсов излучения (HPRF) | Наличие |
|  | цветной допплер CFM | Наличие |
|  | энергетический допплер PD | Наличие |
|  | направленный энергетический допплер | Наличие |
|  | триплексный режим в реальном времени | Наличие |
|  | многолучевой режим | Наличие |
|  | Формирование изображений | Наличие |
|  | регулировка мощности акустического излучения с отображением значений на экране монитора | Наличие |
|  | регулировка усиления принимаемого сигнала с отображением значений на экране монитора | Наличие |
|  | динамическая фокусировка на прием | Наличие |
|  | динамическая апертура на излучение и прием | Наличие |
|  | аподизация на излучение и прием | Наличие |
|  | частотное компаундирование | Наличие |
|  | динамическая фильтрация по глубине сканирования | Наличие |
|  | псевдоокрашивание полутонового изображения | Наличие |
|  | изменение параметров визуализации (постпроцессинг) на «замороженном» изображении | Наличие |
|  | автоматическая трассировка допплеровского спектра и автоматического измерения параметров кровотока | Наличие |
|  | поворот и инверсия изображения | Наличие |
|  | фильтр подчеркивания границ изображения | Наличие |
|  | сглаживание изображения | Наличие |
|  | управление гамма-коррекцией | Наличие |
|  | Измерения | Наличие |
|  | Варианты проведения измерений: | Наличие |
|  | - во время исследования | Наличие |
|  | - из памяти кинопетли | Наличие |
|  | - из сохраненных файлов | Наличие |
|  | Измерения в В-режиме: | Наличие |
|  | - расстояние | Наличие |
|  | - площадь | Наличие |
|  | - объем | Наличие |
|  | - угол | Наличие |
|  | - отношение линейных размеров | Наличие |
|  | - отношение площадей | Наличие |
|  | - степень | Наличие |
|  | Измерения в М-режиме: | Наличие |
|  | - расстояние | Наличие |
|  | - скорость | Наличие |
|  | - временной интервал | Наличие |
|  | - частота сердечных сокращений | Наличие |
|  | - ускорение | Наличие |
|  | - время нарастания/спада | Наличие |
|  | Измерения в режиме регистрации спектрального допплера: | Наличие |
|  | - линейная скорость | Наличие |
|  | - средняя скорость | Наличие |
|  | - временные интервалы | Наличие |
|  | - индекс резистентности | Наличие |
|  | - пульсационный индекс | Наличие |
|  | - градиент давления | Наличие |
|  | - частота сердечных сокращений | Наличие |
|  | - автоматическая трассировка допплеровского спектра в реальном времени | Наличие |
|  | - автоматический расчет параметров допплеровского спектра в реальном времени | Наличие |
|  | Сервисные функции: | Наличие |
|  | Предварительные установки, в том числе задаваемые пользователем; | Наличие |
|  | Конфигуратор отчетов с возможностью редактирования и экспорта; | Наличие |
|  | Регулировка скорости просмотра кинопетли; | Наличие |
|  | Возможность печати изображений на черно-белый и/или цветной видеопринтер; | Наличие |
|  | Индикация параметров акустического выхода по ГОСТ IEC 61157, ГОСТ Р МЭК 62359 | Наличие |
|  | Режим автоподстройки В-изображения | Наличие |
|  | Режим автоподстройки допплеровского изображения | Наличие |
|  | Возможность программирования пользовательских протоколов | Наличие |
|  | Наличие предустановленных протоколов исследований | Наличие |
|  | дистанционная диагностика аппарата с безопасным доступом через интернет, регулируемым заказчиком | Наличие |
|  | Запись кадров и кинопетель в формате DICOM | Наличие |
|  | Запись кадров и кинопетель в форматах, совместимых с Windows | Наличие |
|  | Архив пациентов с поиском | Наличие |
|  | Составление отчетов на русском языке с возможностью добавления изображений и комментариев | Наличие |
|  | Архивация изображений на встроенный жесткий диск | Наличие |
|  | Архивация изображений на CD и DVD диски | Наличие |
|  | Архивация изображений на внешние носители, через порт USB | Наличие |
|  | Параметры формирования изображения | Наличие |
|  | Датчик фазированный | Наличие |
|  | - Глубина проникновения в В-режиме, мм | не менее 140 |
|  | - Продольная разрешающая способность, мм | не более 1,9 |
|  | - Поперечная разрешающая способность, мм | не более 4,6 |
|  | Датчик чреспищеводный | Наличие |
|  | - Глубина проникновения в В-режиме, мм | не менее 60 |
|  | - Продольная разрешающая способность, мм | не более 1,5 |
|  | - Поперечная разрешающая способность, мм | не более 4,3 |
|  | Датчик линейный | Наличие |
|  | - Глубина проникновения в В-режиме, мм | не менее 60 |
|  | - Продольная разрешающая способность, мм | не более 0,6 |
|  | - Поперечная разрешающая способность, мм | не более 2,1 |
|  | Количество положений по глубине сканирования зоны фокуса на излучение | не менее 8 |
|  | Возможность наклонного ультразвукового сканирования при исследовании линейным датчиком в допплеровских режимах, градусы | не менее 20 |
|  | Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) в режиме импульсно-волнового допплера PW, кГц | не менее 1,0 – 23,0 |
|  | Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) при допплеровском сканировании в режиме CFM, кГц | не менее 0,15 – 21,6 |
|  | Увеличение изображения в режиме реального времени (акустический зум), раз | не менее 16 |
|  | Увеличение изображения в режиме стоп-кадра (PAN-зум), раз | не менее 16 |
|  | Шкала серого, градаций | не менее 256 |
|  | Кинопетля, количество кадров | не менее 2200 |
|  | Опции УЗ | Наличие |
|  | Режимы сканирования | Наличие |
|  | - Анатомический М-режим | Наличие |
|  | - Тканевой допплер TVI | Наличие |
|  | - Получение 3D изображения с помощью 2D датчика | Наличие |
|  | - Панорамное сканирование | Наличие |
|  | - Синхронизация по сигналу ЭКГ | Наличие |
|  | Обработка данных исследований сердца: | Наличие |
|  | - определение смещений стенок камер сердца по УЗ изображениям, зарегистрированным в режиме тканевого допплера | Наличие |
|  | - определение по тканево-допплеровским изображениям деформаций, скоростей и ускорений деформаций продольных волокон миокарда | Наличие |
|  | - построение графиков деформаций в выбранных областях интереса, времен достижений их пиков, смещения и скорости движения миокарда, различных индексов | Наличие |
|  | - представление данных в виде полярной диаграммы "бычий глаз" с цветовой кодировкой результатов измерений для оценки физиологии сокращения и расслабления миокарда | Наличие |
|  | Обработка данных исследований потоков крови в камерах сердца: | Наличие |
|  | - определение объема крови заменяемого в ЛЖ сердца за кардиоцикл | Наличие |
|  | - определение работы сердечной мышцы на выбрасывание крови в аорту | Наличие |
|  | - оценка физиологичности направления потока | Наличие |
|  | Обработка данных исследований сосудов: | Наличие |
|  | - полуавтоматическое определение степени атеросклероза | Наличие |
|  | - полуавтоматическое определение толщины комплекса интима-медиа | Наличие |
|  | - исследование потоков крови в сосудах, направлений вихрей, омывания стенок сосудов и бляшек | Наличие |
|  | - технология полуавтоматического измерения толщины комплекса "интима-медиа" сонных артерий | Наличие |
|  | Конструктивные характеристики и параметры | Наличие |
|  | Цветной жидкокристаллический монитор высокого разрешения с антибликовым покрытием: | Наличие |
|  | - Диагональ, дюйм | не менее 21,5 |
|  | - Разрешение, пиксель | не менее 1920x1080 |
|  | Устройства ввода: | Наличие |
|  | - Функциональная клавиатура | Наличие |
|  | - Ножная педаль | Наличие |
|  | Порты: | Наличие |
|  | - Количество портов для подключения УЗ датчиков, шт. | не менее 4 |
|  | - Количество USB-портов, шт. | не менее 4 |
|  | - Внешний сетевой порт | Наличие |
|  | Масса-габаритные характеристики |  |
|  | - Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | не более 1900х 600x1300 |
|  | - Масса, кг | не более 130 |
|  | Электропитание |  |
|  | - Напряжение 220В/50 Гц | Наличие |
|  | - Потребляемая мощность, кВА | не более 0,6 |

| № позиции | Наименование объекта закупки |  |  | Количество, комплектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 19 | Система ультразвуковая диагностическая экспертного класса |  |  | 1 |  |
| № п/п |  | Функционально-технические характеристики |  | Требуемое значение |  |
| Общие требования |  |  |  |  |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  | Наличие, приложить копию к заявке |  |
|  |  | Характеристики (параметры): |  |  |  |
|  |  | Области применения: абдоминальные исследования, акушерство и гинекология, исследования сосудов, кардиология, маммология, неврология, неонатология, онкология, педиатрия, поверхностные органы и системы, скелетно-мышечная система, травматология и ортопедия, трансвагинальные исследования, трансректальные исследования, урология, чреспищеводные исследования, транскраниальные исследования у взрослых |  | Наличие |  |
|  |  | Пакеты специализированных программ: |  | Наличие |  |
|  |  | Специализированная программа для абдоминальных исследований |  | Наличие |  |
|  |  | Специализированная программа для исследования малых органов и поверхностных структур |  | Наличие |  |
|  |  | Специализированная программа для акушерства |  | Наличие |  |
|  |  | Специализированная программа для гинекологии |  | Наличие |  |
|  |  | Специализированная программа для урологии |  | Наличие |  |
|  |  | Специализированная программа для расчетов и измерений в кардиологии |  | Наличие |  |
|  |  | Специализированная программа для сосудистых исследований |  | Наличие |  |
|  |  | Специализированная программа для достижения высокой частоты кадров: |  | Наличие |  |
|  |  | Частота кадров, кадров в секунду |  | Не менее 400 |  |
|  |  | Максимальное количество приемо-передающих каналов, штук |  | Не более 490000 |  |
|  |  | Динамический диапазон, Дб |  | Не менее 270 |  |
|  |  | Специализированная программа для быстрого сохранения предпочтительных системных настроек в виде отдельных типов исследования с возможностью переноса данных настроек на системы подобной конфигурации |  | Наличие |  |
|  |  | Специализированная программа для создания протоколов с возможностью вставки изображения, результатов измерений и расчетов, шаблонов описаний и заключений |  | Наличие |  |
|  |  | Специализированная программа для поддержки монокристальных датчиков |  | Наличие |  |
|  |  | Возможность дооснащения специализированной программой для эхокардиографии плода в режиме пространственно-временной корреляции изображения и полуавтоматической обработки ультразвуковых объемных данных сердца плода с автоматическим выбором оптимальных плоскостей сканирования для исследования сердца плода(не входит в базовую комплектацию) |  | Наличие |  |
|  |  | Возможностьдооснащения специализированной программой качественной оценки эластичности тканей методом соноэластографии для молочной железы,поверхностных органов, исследований в гинекологии с использованием линейных и внутриполостных датчиков (без дополнительного механического воздействия на объект исследования), (не входит в базовую комплектацию) |  | Наличие |  |
|  |  | Возможность дооснащения специализированной программы для эластометрии с отображением жесткости ткани в исследуемой зоне интереса в единицах скорости волны сдвига (м/с) или в кПа, кодированием жесткости ткани печени цветом и объективной оценкой достоверности измерения скорости распространения сдвиговой волны в зоне интереса(не входит в базовую комплектацию) |  | Наличие |  |
|  |  | Возможность установки специализированного программы для объединения данных соответствующего среза КТ/МРТ с УЗ-изображением в реальном времени с установкой виртуальной метки на изображение КТ/МРТ, ручной и автоматической настройкой прозрачности накладываемого изображения и автоматической компенсацией дыхания и движения пациента(не входит в базовую комплектацию) |  | Наличие |  |
|  |  | Специализированная программа недопплеровской автоматической качественной и количественной оценки региональной сократительной функции левого желудочка, степени деформации миокарда с формированием подробных отчётов с указанием площади, объёма и дополнительных параметров ЛЖ |  | Наличие |  |
|  |  | Специализированная программа количественного анализ деформации миокарда, в том числе, в тканевом доплеровском режиме с измерением скорости движения миокарда, расчётом деформации и скорости деформации |  | Наличие |  |
|  |  | Специализированная программа автоматического оконтуривания комплекса интима – медиа и вычисления его средней толщины, диапазона толщин и стандартного отклонения измерений |  | Наличие |  |
|  |  | Возможность дооснащения специализированной программой для расчета объема, площади и скорости изменения объема левого предсердия (не входит в базовую комплектацию) |  | Наличие |  |
|  |  | Возможность установки специализированного программы для работы с контрастами в радиологии, при внутриполостных УЗ исследованиях, в кардиологии, в исследованиях поверхностных органов(не входит в базовую комплектацию) |  | Наличие |  |
|  |  | Специализированная программа для реконструкции луча, состоящего из согласованных импульсов в режиме реального времени |  | Наличие |  |
|  |  | Специализированная программа для параллельной многоканальной обработки данных |  | Наличие |  |
|  |  | Специализированная программа для гармонической визуализации тканей с многомерной пульсацией, возможность отмены фаз инверсии импульсов для усиления детального разрешения во время гармонической визуализации с поддержкой режимов многолучевого сканирования и поддержкой монокристальными датчиками |  | Наличие |  |
|  |  | Специализированная программа для поддержки многолучевого составного сканирования при использовании линейных, объемных механических датчиков с дополнительным расширением поля обзора с возможностью использования во время визуализации с контрастированием |  | Наличие |  |
|  |  | Специализированная программа для динамической автоматической оптимизации изображения на основе анализа типов тканей в поле изображения |  | Наличие |  |
|  |  | Специализированная программа для широкополосной цифровой технологии формирования ультразвукового луча |  | Наличие |  |
|  |  | Специализированная программа для цифровой технологии обработки доплеровского сигнала для всех режимов сканирования |  | Наличие |  |
|  |  | Специализированная программа для автоматического подавления артефактов |  | Наличие |  |
|  |  | Специализированная программа для автоматической оптимизации динамической фокусировки при приеме |  | Наличие |  |
|  |  | Классэкспертный |  | Наличие |  |
|  |  | Конструктивное исполнение: передвижной |  | Наличие |  |
|  |  | Состав: |  |  |  |
|  |  | Электронный блок с монитором и панелью управления | Наличие |  |  |
|  |  | Тип панели управления - сенсорная | Наличие |  |  |
|  |  | Размер сенсорной панели управления, пиксель | Не менее 10,5 |  |  |
|  |  | Набор ультразвуковых датчиков | Наличие |  |  |
|  |  | Количество поддерживаемых аппаратом датчиков, штук | Не менее 25 |  |  |
|  |  | Конвексный монокристальный датчик: | Наличие |  |  |
|  |  | рабочая частота датчика (диапазон рабочих частот), МГц | С полным покрытием диапазона от 1 до 5 |  |  |
|  |  | радиус кривизны поверхности датчика, мм | Не более 45 |  |  |
|  |  | количество элементов датчика, штук | Не менее 160 |  |  |
|  |  | Линейный датчик: | Наличие |  |  |
|  |  | рабочая частота датчика (диапазон рабочих частот), МГц | С полным покрытием диапазона от 3 до 12 |  |  |
|  |  | линейный размер рабочей поверхности апертуры, мм | Не менее 39 |  |  |
|  |  | количество элементов датчика, штук | Не менее 160 |  |  |
|  |  | Фазированный монокристальный датчик: | Наличие |  |  |
|  |  | рабочая частота датчика (диапазон рабочих частот) | С полным покрытием диапазона от 1 до 5 |  |  |
|  |  | линейный размер рабочей поверхности апертуры, мм | Не менее 20 |  |  |
|  |  | количество элементов датчика, штук | Не менее 64 |  |  |
|  |  | Секторный фазированный чреспищеводный датчик: | Наличие |  |  |
|  |  | рабочая частота датчика (диапазон рабочих частот), МГц | С полным покрытием диапазона от 2 до 7 |  |  |
|  |  | размер головки датчика, мм | Не более: 15х20х50 |  |  |
|  |  | Комплект кабелей электропитания | Наличие |  |  |
|  |  | Дополнительные средства: |  |  |  |
|  |  | Видеопринтер | Наличие |  |  |
|  |  | Основные технические характеристики: |  |  |  |
|  |  | Режимы сканирования: |  |  |  |
|  |  | В-режим | Наличие |  |  |
|  |  | М-режим | Наличие |  |  |
|  |  | Псевдоконвексное сканирование в В-режиме для линейных датчиков | Наличие |  |  |
|  |  | Пространственное компаундирование | Наличие |  |  |
|  |  | Режим второй (тканевой) гармоники THI | Наличие |  |  |
|  |  | Импульсно-волновой допплер PW | Наличие |  |  |
|  |  | Режим высокой частоты повторения импульсов излучения (HPRF) | Наличие |  |  |
|  |  | Цветной допплер CFM | Наличие |  |  |
|  |  | Энергетический допплер PD | Наличие |  |  |
|  |  | Направленный энергетический допплер | Наличие |  |  |
|  |  | Триплексный режим в реальном времени | Наличие |  |  |
|  |  | Многолучевой прием | Наличие |  |  |
|  |  | Формирование изображений: |  |  |  |
|  |  | Регулировка мощности акустического излучения с отображением значений на экране монитора | Наличие |  |  |
|  |  | Регулировка усиления принимаемого сигнала с отображением значений на экране монитора | Наличие |  |  |
|  |  | Динамическая фокусировка на прием | Наличие |  |  |
|  |  | Динамическая апертура на излучение и прием | Наличие |  |  |
|  |  | Аподизация на излучение и прием | Наличие |  |  |
|  |  | Частотное компаундирование | Наличие |  |  |
|  |  | Динамическая фильтрация по глубине сканирования | Наличие |  |  |
|  |  | Псевдоокрашивание полутонового изображения | Наличие |  |  |
|  |  | Изменение параметров визуализации (постпроцессинг) на "замороженном" изображении | Наличие |  |  |
|  |  | Автоматическая трассировка допплеровского спектра и автоматического измерения параметров кровотока | Наличие |  |  |
|  |  | Поворот и инверсия изображения | Наличие |  |  |
|  |  | Фильтр подчеркивания границ изображения | Наличие |  |  |
|  |  | Сглаживание изображения | Наличие |  |  |
|  |  | Управление гамма-коррекцией | Наличие |  |  |
|  |  | Измерения: |  |  |  |
|  |  | Варианты проведения измерений: во время исследования, из памяти кинопетли, из сохраненных файлов | Наличие |  |  |
|  |  | Измерения в В-режиме: расстояние, площадь, объем, угол, отношение линейных размеров, отношение площадей | Наличие |  |  |
|  |  | Измерения в М-режиме: расстояни, скорость, временной интервал, частота сердечных сокращений, ускорение | Наличие |  |  |
|  |  | Измерения в режиме регистрации спектрального допплера: линейная скорость, средняя скорость, временные интервалы, автоматическая трассировка допплеровского спектра в реальном времени, автоматический расчет параметров допплеровского спектра в реальном времени | Наличие |  |  |
|  |  | Сервисные функции: |  |  |  |
|  |  | предварительные установки, в том числе задаваемые пользователем | Наличие |  |  |
|  |  | конфигуратор отчетов с возможностью редактирования и экспорта | Наличие |  |  |
|  |  | регулировка скорости просмотра кинопетли | Наличие |  |  |
|  |  | Возможность печати изображений на черно-белый или цветной видеопринтер | Наличие |  |  |
|  |  | программирование пользовательских протоколов | Наличие |  |  |
|  |  | наличие предустановленных протоколов исследований | Наличие |  |  |
|  |  | запись кадров и кинопетель в формате DICOM | Наличие |  |  |
|  |  | запись кадров и кинопетель в форматах, совместимых с Windows (статические изображения в форматах tiff или jpeg или bmp, динамических излбражений AVI или MPEG): | Наличие |  |  |
|  |  | архив пациентов с поиском | Наличие |  |  |
|  |  | составление отчетов на русском или английском языке с возможностью добавления изображений и комментариев | Наличие |  |  |
|  |  | архивация изображений на встроенный жесткий диск | Наличие |  |  |
|  |  | архивация изображений на CD и DVD диски | Наличие |  |  |
|  |  | архивация изображений на внешние носители, через порт USB | Наличие |  |  |
|  |  | Параметры формирования изображения: |  |  |  |
|  |  | Количество положений по глубине сканирования зоны фокуса на излучение, штук | Не менее 4 |  |  |
|  |  | Наклонное ультразвуковое сканирование при исследовании линейным датчиком в допплеровских режимах, градусов | Не менее 20 |  |  |
|  |  | Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) в режиме импульсно-волнового допплера PW, кГц | С полным покрытием диапазона от 1,0 до 19,0 |  |  |
|  |  | Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) при допплеровском сканировании в режиме CFM, кГц | С полным покрытием диапазона от 0,4 до 19,0 |  |  |
|  |  | Увеличение изображения в режиме реального времени (акустический зум), раз | Не менее 8 |  |  |
|  |  | Увеличение изображения в режиме стоп-кадра (PAN-зум), раз | Не менее 8 |  |  |
|  |  | Шкала серого, градаций | Не менее 256 |  |  |
|  |  | Кинопетля, количество кадров | Не менее 2200 |  |  |
|  |  | Максимальная длительность сохраняемого видеоклипа, секунд | Не более30 |  |  |
|  |  | Опции: |  |  |  |
|  |  | Режимы сканирования: |  |  |  |
|  |  | Анатомический М-режим | Наличие |  |  |
|  |  | Тканевой допплер TVI | Наличие |  |  |
|  |  | Стресс-ЭхоКГ | Наличие |  |  |
|  |  | Режим панорамного сканирования | Наличие |  |  |
|  |  | Конструктивные характеристики и параметры: |  |  |  |
|  |  | Цветной жидкокристаллический монитор высокого разрешения с антибликовым покрытием: | Наличие |  |  |
|  |  | Диагональ, дюйм | Не более 21 |  |  |
|  |  | Разрешение, пиксель | Не более: 1600х1080 |  |  |
|  |  | Устройства ввода: |  |  |  |
|  |  | Функциональная клавиатура | Наличие |  |  |
|  |  | Порты: |  |  |  |
|  |  | Количество портов для подключения УЗ датчиков, штук | Не менее 4 |  |  |
|  |  | Масса-габаритные характеристики: |  |  |  |
|  |  | Габаритные размеры (ДхШхВ), см | Не более: 1120х600х1300 |  |  |
|  |  | Масса, кг | Не более 120 |  |  |
|  |  | Комплектация: |  |  |  |
|  |  | Система ультразвуковая диагностическая экспертного класса, штук | Не менее 1 |  |  |
|  |  | Конвексный датчик, штук | Не менее 1 |  |  |
|  |  | Линейный датчик, штук | Не менее 1 |  |  |
|  |  | Фазированный датчик, штук | Не менее 1 |  |  |
|  |  | Датчик секторный фазированный чреспищеводный, штук | Не менее 1 |  |  |
|  |  | Комплект кабелей электропитания, штук | Не менее 1 |  |  |
|  |  | Видеопринтер, штук | Не менее 1 |  |  |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 20 | Аппарат рентгеновский портативный дентальный в комплекте с радиовизиографом | 1 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару |  | Значения параметров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 |  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |
| 1.2 |  | Протокол выходных параметров установленного образца | Наличие после монтажа |
| 1.3 |  | Интеграция с медицинской информационной системой, PACS и программными системами, используемыми заказчиком | Наличие |
| 2. Технические и функциональные характеристики |  |  |  |
| 2.1 |  | Аппарат рентгеновский портативный дентальный |  |
|  |  | Генератор с постоянным потенциалом | Наличие |
|  |  | Частота | От 145 до 230 кГц |
|  |  | Номинальное напряжение 60, 65, 70 кВ | Наличие |
|  |  | Максимальный анодный ток | Не менее 6,7 mA |
|  |  | Фокусное пятно | Не более 0,4 мм |
|  |  | Крепление на стене, многорычажный подвес | Наличие |
|  |  | Максимальное удаление от стены | Не менее 230 см |
|  |  | Электропитание 220 В/50 Гц | Наличие |
|  |  | Рабочий цикл - саморегуляция, непрерывная работа в диапазоне | От 1 до 60 сек |
|  |  | Дополнительные коллиматоры прямоугольные: - 35*45мм, - 31*41мм, - 22*35 мм | Наличие |
|  |  | Поле облучения Ø 55 мм или Ø 60 мм | Наличие |
|  |  | Номинальное расстояние до кожи пациента 30 и 20 см | Наличие |
|  |  | Время экспозиции | От 0,010 до 1сек |
|  |  | Общая фильтрация | Не менее 2,5 мм |
|  |  | Беспроводной пульт управления | Наличие |
|  |  | Индикация температуры трубки на пульте управления | Наличие |
|  |  | Установка параметров экспозиции по антропометрическим параметрам и анатомической зоне интереса | Наличие |
|  |  | Выбор наборов параметров экспозиции в зависимости от приемника | Наличие |
|  |  | Возможность редактирования наборов параметров экспозиции вручную | Наличие |
| 2.2 |  | Радиовизиограф |  |
|  |  | Габаритные размеры сенсора | Не более 38,9 х 24,9 мм |
|  |  | Толщина сенсора | Не более 5,3 мм |
|  |  | Разрешение матрицы сенсора | Не менее 1500х1000 пикселей |
|  |  | Усиленное крепление кабеля к датчику визиографа | Наличие |
|  |  | Сцинтиллятор на основе CsI | Наличие |
|  |  | Класс защиты, не ниже | IP 67 |
|  |  | Размер пикселя | не более 20 мкм |
|  |  | Теоретическое разрешение | Не менее 25 пар линий/мм |
|  |  | Глубина цвета цифрового изображения | не менее 14 бит |
|  |  | Количество уровней серого | не менее 16384 |
|  |  | Фиброоптический фильтр для защиты сенсора от прямого излучения | Наличие |
|  |  | Совместимость со всеми низко - и высокочастотными дентальными интраоральными рентген аппаратами с анодным напряжением от 50 до 70 кВ | Наличие |
|  |  | Русифицированное ПО | Наличие |
|  |  | Наличие бесплатной версии ПО для просмотра изображений | Наличие |
|  |  | Возможность сетевой работы с 2D изображениями через локальную сеть | Наличие |
|  |  | Бесплатная лицензия для сетевой работы в с 2D изображениями на неограниченное число пользователей | Наличие |
|  |  | Напряжение питания сенсора | Не более 5 В |
|  |  | Потребляемый ток | Не более 350 мА |
|  |  | Работа без блока обработки изображения | Наличие |
|  |  | Длина кабеля датчика визиографа | Не менее 2 м |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 21 | Урофлоуметр | 1 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
|  | Портативный аппарат для проведения урофлоуметрии | Наличие |
|  | Распечатка отчетов на русском языке | Наличие |
|  | Степень защиты от поражения электрическим током, Класс II, тип B | Наличие |
|  | Автоматическое обнаружение артефактов | Наличие |
|  | Стойка с регулируемой высотой для крепления датчика потока | Наличие |
|  | Количество каналов урофлоуметрии | не менее 1 |
|  | Датчик потока цифровой, весовой | Наличие |
|  | Диапазон измерения по потоку | от 1 до 100 мл/сек |
|  | Точность измерения по потоку | Не более ± 1 % или ± 1,0 мл/с |
|  | Диапазон измерения по объему | от 0 до 2000 мл |
|  | Точность измерения по объему | Не более ± 1 % или ± 1,0 мл |
|  | Режимы работы автоматический и ручной | Наличие |
|  | Частота дискретизации (замеров) | не менее 10 Гц |
|  | Разрядность АЦП | не менее 20 бит |
|  | Номограммы Сироки | Наличие |
|  | Набор рассчитываемых параметров: | Наличие |
|  | - время задержки; | Наличие |
|  | - максимальная скорость потока; | Наличие |
|  | - средняя скорость потока; | Наличие |
|  | - время достижения максимального потока; | Наличие |
|  | - время потока; | Наличие |
|  | - время выделения; | Наличие |
|  | - выделенный объем; | Наличие |
|  | - число периодов мочеиспускания; | Наличие |
|  | - номограммы Сироки. | Наличие |
|  | Размеры со встроенным термопринтером | не более 6 х 17 х 17 см |
|  | Вес со встроенным термопринтером | не более 0,7 кг |
|  | Функциональная кнопочная клавиатура с индикаторами | Не менее 7 кнопок |
|  | Размеры датчика потока | не более 54 х 150 х 170 мм |
|  | Вес датчика потока | не более 475 граммов |
|  | Вывод результатов на термопринтер | Наличие |
|  | Ширина бумаги | Не менее 110 мм |
|  | Повторная распечатка последнего теста | Наличие |
|  | Ручное масштабирование распечатки результатов потока (25 и 50 мл/сек) | Наличие |
|  | Ручное масштабирование распечатки результатов объема (250, 500 и 1000 мл) | Наличие |
|  | Установка времени ожидания до начала мочеиспускания (30, 60, 120, 180) секунд | Наличие |
|  | Установка времени ожидания после окончания мочеиспускания (30, 60, 120, 180) секунд | Наличие |
|  | Книжная и альбомная ориентация распечатки графика потока | Наличие |
|  | Возможность отключения печати графика объема | Наличие |
|  | Стойка датчика потока переносная с регулировкой по высоте | от 37 см до 83 см |
|  | Вес стойки датчика потока | не более 2,7 кг |
|  | Контейнер для сбора мочи выполнен из высокопрочного пластика | Наличие |
|  | Объем контейнера для сбора мочи | не менее 1000 мл |
|  | Комплект поставки: |  |
|  | Урофлоуметр с принадлежностями: | Наличие |
|  | - Рекордер со встроенным термопринтером | Наличие |
|  | - Блок питания | Наличие |
|  | - Интерфейсный кабель, длина | Не менее 4 м |
|  | - Воронка | Наличие |
|  | - Контейнер для мочи | Наличие |
|  | - Термобумага | Не менее 1 рулона |
|  | - Стойка датчика потока | Наличие |
|  | Кресло-туалет | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 22 | Монитор целостности нерва с принадлежностями | 1 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| Технические характеристики |  |  |
|  | Область применения: операции на щитовидной железе, операции на околощитовидных железах, операции на слюнной железе, операции на грудном отделе аорты, на спинном мозге | Наличие |
|  | Выполнение интраоперационных нейрофизиологических исследований, направленных на локализацию, оценку и мониторинг функционального состояния блуждающего нерва и его ветвей при выполнении хирургических вмешательств на щитовидной железе | Наличие |
|  | Хирург-ориентированный нейромонитор, позволяющий выполнять интраоперационные ЭМГ-тесты без поддержки нейрофизиолога с использованием готовых автоматизированных сценариев | Наличие |
|  | Интраоперационная регистрация спонтанной мышечной активности (свободная ЭМГ) | Наличие |
|  | Интраоперационная регистрация вызванной мышечной активности (стимуляционная ЭМГ) | Наличие |
|  | Автоматическое определение достоверных ответов стимуляционной ЭМГ | Наличие |
|  | Автоматические анализ латентности стимуляционных ЭМГ-ответов | Наличие |
|  | Автоматические анализ амплитуды стимуляционных ЭМГ-ответов | Наличие |
|  | Автоматический анализ тренда ЭМГ-сигнала при использовании продолжительной тестовой электростимуляции нерва | Наличие |
|  | Автоматический выбор лучшего ЭМГ-ответа для демонстрации на экране | Наличие |
|  | Возможность одновременного подключения двух электродов для стимуляции и подача на них тока с разными показателями | Наличие |
|  | Параметры стимулятора: |  |
|  | Биполярный режим стимуляции | Наличие |
|  | Монополярный режим стимуляции | Наличие |
|  | Режим прямой стимуляции нервов | Наличие |
|  | Режим длительной нейростимуляции с записью тренда ответов | Наличие |
|  | Количество встроенных, независимых стимуляторов, шт, не менее | 2 |
|  | Минимальная сила тока, мА, не более | 0,01 |
|  | Максимальная сила тока, мА, не менее | 25 |
|  | Максимальное напряжение тока, В, не более | 100 |
|  | Минимальная частота тока, Гц, не более | 1 |
|  | Максимальная частота тока, Гц, не менее | 30 |
|  | Сопротивление нагрузки в диапазоне | От 0 Ом до 10 кОм |
|  | Монофазная отрицательная полярность импульса | Наличие |
|  | Прямоугольная форма импульса | Наличие |
|  | Длительность импульса, мкс, не менее | 200 |
|  | Постоянная проверка и визуальное подтверждение подачи заданного стимуляционного тока | Наличие |
|  | Раздельная регулировка силы тока для каждого стимулятора | Наличие |
|  | Параметры усилителя: |  |
|  | Регистрация сигнала в модальности ЭМГ | Наличие |
|  | Количество дифференциальных каналов регистрации, шт, не менее | 4 |
|  | Максимальное количество дифференциальных каналов регистрации, шт., не менее | 8 |
|  | Минимальный уровень полосы пропускания, Гц, не более | 0,1 |
|  | Максимальный уровень полосы пропускания, Гц, не менее | 5000 |
|  | Минимальный уровень измеряемого сигнала, мкVpp, не менее | 800 |
|  | Максимальный уровень измеряемого сигнала, мVpp, не более | 800 |
|  | Непрерывный контроль импеданса регистрирующих электродов | Наличие |
|  | Входное сопротивление усилителя, МОм, не менее | Более 100 |
|  | Уровень шумов, мкВ, не более | 1,2 |
|  | Разрешение усилителя, бит, не менее | 16 |
|  | Частота регистрации по каждому каналу, КГц, не менее | 20 |
|  | Масштаб шкалы времени, минимум, мс, не более | 5 |
|  | Масштаб шкалы времени, максимум, мс, не менее | 15 |
|  | Конструкция, интерфейс и программное обеспечение: |  |
|  | Цветной ЖК-монитор | Наличие |
|  | Моноблочный вариант исполнения базового блока | Наличие |
|  | Графическое представление данных ЭМГ в виде кривых | Наличие |
|  | Графическое представление данных ЭМГ в виде тренда, при использовании соответствующих аксессуаров | Наличие |
|  | Управление функциями ПО при помощи мембранных кнопок и контекстных меню | Наличие |
|  | Управление стимуляторами при помощи поворотных рукояток-селекторов | Наличие |
|  | Управление системой звуковой индикации при помощи рукоятки-селектора |  |
|  | Встроенный ПК с установленным специальным ПО | Наличие |
|  | Интерфейс USB, шт., не менее | 3 |
|  | Интерфейс LAN, шт., не менее | 1 |
|  | Интерфейс VGA, шт., не менее | 1 |
|  | Лазерный сканер штрих-кодов | Наличие |
|  | Возможность мгновенного начала мониторинга сразу после загрузки нейромонитора и подключения периферийных элементов, без выполнения калибровок или иных предварительных процедур | Наличие |
|  | Возможность отведения ЭМГ-ответа с голосовых мышц при помощи специальных игольчатых электродов | Наличие |
|  | Возможность отведения ЭМГ-ответа с голосовых мышц при помощи самоклеящегося электрода, подходящего к дыхательным трубкам любого производителя | Наличие |
|  | Возможность отведения ЭМГ-ответа с голосовых мышц при помощи электрода, интегрированного в оригинальную дыхательную трубку | Наличие |
|  | Подключение самоклеящегося ларингиального электрода, отводящего ЭМГ-сигнал, напрямую к базовому блоку при помощи специального кабеля | Наличие |
|  | Самоклеющиеся ларингеальные электроды подходят для эндотрахеальных трубок любого производителя | Наличие |
|  | Ларингеальные электроды обеспечивают 360 градусов покрытия эндотрахеальной трубки для предотвращения потери сигнала в результате ротации трубки | Наличие |
|  | Каналы записи ЭМГ-ответа с ларингеальных электродов, шт., не менее | 4 |
|  | Монополярные и биполярные многоразовые автоклавируемые зонды для нейростимуляции | Наличие |
|  | Монополярные и биполярные одноразовые зонды для нейростимуляции | Наличие |
|  | Возможность расширения количества ЭМГ-каналов путем активации специализированного программного ключа | Наличие |
|  | Возможность ведения карты пациента, в которую автоматически собираются все ЭМГ-ответы в ходе операции | Наличие |
|  | Возможность оперативно комментировать основные этапы операции при помощи настраиваемого экранного меню | Наличие |
|  | Автоматическая запись получаемой информации в электронную карточку пациента с возможностью обработки, анализа, длительного хранения, печати или экспорта данных на сменные носители или по сети передачи данных | Наличие |
|  | Заводские программы-сценарии, позволяющие проводить исследования в типовых режимах с рекомендуемыми настройками. | Наличие |
|  | Защищенный динамическим паролем редактор программ-сценариев настроек, позволяющий создавать пользовательские сценарии исследований с возможностью изменения и сохранения всех параметров исследования. | Наличие |
|  | Сохранение протоколов исследования в формате pdf с возможностью выбора необходимых кривых. | Наличие |
|  | Возможность обновления ПО на более новые версии по мере их появления | Наличие |
|  | Возможность расширения возможностей нейромонитора путем установки дополнительных программных модальностей исследований | Наличие |
|  | Система акустической индикации об ЭМГ-ответе или отсутствии ЭМГ-ответа на стимуляцию, позволяющая хирургу выполнять операцию без поддержки нейрофизиолога | Наличие |
|  | Возможность подключения дополнительных ЖК-мониторов к базовой станции нейромонитора, дублирующих изображение его экрана | Наличие |
|  | Возможность подключения компьютерных интерфейсов «мышь» и клавиатура при помощи разъемов стандарта USB | Наличие |
|  | Автоматический сенсор отключения звукового сигнала при использовании ВЧ-коагулятора | Наличие |
|  | Возможность осуществления удаленного управления, настройки и технического обслуживания через сеть Интернет или локальную сеть при помощи специализированного ПО | Наличие |
|  | Встроенный в нейромонитор баркод-сканер для автоматического внесения данных о пациенте | Наличие |
|  | Возможность интеграции в госпитальную сеть для автоматизации синхронизации данных о результатах операции | Наличие |
|  | Габариты, Д х Ш х В, см, не более | 24х27х40 |
|  | Вес, кг, не более | 6,5 |
|  | Электропитание 220 В/50 Гц | Наличие |
|  | Максимальная потребляемая мощность, ВА, не более | 120 |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 23 | Электрокардиостимулятор наружный двухкамерный | 2 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
|  | Частота стимуляции | От 30 до 220 мин־¹ |
|  | Предсердная сверхстимуляция | От 70 до 1000 мин־¹ |
|  | Амплитудная стимуляция | От 0,1 до 18 В ±10% |
|  | Длина импульса | От 0,05 до 1,5 мс ± 5% |
|  | Чувствительность | Предсердие: от 0,2 до 20 мВ ±10% Желудочек: от 1,0 до 20 мВ ±10% |
|  | A-V задержка | От 5 до 400 мс ± 5% |
|  | Режимы стимуляции: Основные – DDD, VVI, AAI, VDD Дополнительные – DOO, VOO, AOO, DVI, DAI, VAT, AAT, DDD+AT, DAT | Наличие |
|  | Работа от встроенной стандартной батареи | Наличие |
|  | Размеры и механические особенности |  |
|  | Габариты | Не более 22 х 10 х 6 см |
|  | Вес, включая батарею | Не более 500 г |
|  | Совместимость со стандартными коннекторами с диаметрами от 0,9 до 2,0 мм | Наличие |
|  | Возможно подключение любых временных электродов напрямую или через соединительный кабель | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 24 | Электрокардиостимулятор наружный однокамерный | 10 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
|  | Частота стимуляции | От 30 до 180 мин־¹ |
|  | Предсердная сверхстимуляция | х2: от 60 до 360 мин־¹ х4: от 120 до 720 мин־¹ |
|  | Амплитудная стимуляция | От 0,3 до 12 В ±5% |
|  | Длина импульса | 0,75 мс ± 0,02 мс |
|  | Чувствительность | От 1 до 20 мВ |
|  | Режимы стимуляции: - VVI (AAI) без звукового сигнала - VVI (AAI) со звуковым сигналом - х2: фактор частотной стимуляции 2 - х4: фактор частотной стимуляции 4 | Наличие |
|  | Работа от встроенной стандартной батареи | Наличие |
|  | Размеры и механические особенности |  |
|  | Габариты | Не более 6 х 12 х 2 см |
|  | Вес, включая батарею | Не более 200 гр |
|  | Совместимость со стандартными коннекторами с диаметрами от 0,9 до 2,0 мм | Наличие |
|  | Возможно подключение любых временных электродов напрямую или через соединительный кабель | Наличие |
|  | Длина ремешка | Не менее 45 см |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество |
| --- | --- | --- |
| № 25 | Набор инструментов для сердечно-сосудистой хирургии (3 комплекта) | 1 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| Общие требования |  |  |
| 1 | На поверхности инструментов не должно быть трещин, раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов и других загрязнений (окалин, материалов шлифовки и следов смазки). ГОСТ 19126-2007 | Соответствие |
| 2 | Для инструментов с замковыми соединениями должны соблюдаться следующие требования (ГОСТ 19126-2007): а) Винт или ось замковых соединений (кроме рычажных) должны быть расклепаны. Не допускается самопроизвольное отвинчивание винта в процессе работы. б) Выступание головки (кроме потайной) и расклепанного конца винта оси замка над поверхностью инструмента должно быть не более 0,5 мм. в) Ось коробчатых замков должна быть расклепана и обработана заподлицо с поверхностью инструмента. г) Ход бранш должен быть легким и плавным. Замки инструментов должны обеспечивать легкое открывание и закрывание инструментов двумя пальцами. перемещение кремальеры с зуба на зуб должно происходить легко, без заеданий. | Соответствие |
| 3 | Инструменты должны быть устойчивы к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. ГОСТ 19126-2007 | Соответствие |
| 4 | Инструменты должны иметь четкую маркировку, содержащую (при необходимости): - номер инструмента или его обозначение (каталожный номер), - товарный знак предприятия-изготовителя. ГОСТ 19126-2007 | Соответствие |
| 5 | Маркировка должна оставаться прочной и разборчивой при эксплуатации, хранении и транспортировании инструментов. ГОСТ 19126-2007 | Соответствие |
| 6 | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |
|  | Технические требования |  |
| 1 | пинцет сосудистый | не менее 12 шт. |
| 1.1 | по DE BAKEY (авторское наименование) | наличие |
| 1.2 | атравматическая нарезка по De Bakey (авторское наименование) | наличие |
| 1.3 | прямой | наличие |
| 1.4 | рукоятки с рифлением | наличие |
| 1.5 | ширина кончиков, мм, не более | 3 |
| 1.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 295/305 |
| 1.7 | материал - нержавеющая сталь марки x15Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 1.8 | твердость в диапазоне 40 - 46 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 1.9 | согласно ГОСТ 21241-89: - смыкание рабочих частей пинцетов с гладкой поверхностью и с нарезкой должно происходить последовательно, начиная от концов пинцетов; - смыкание инструментов с зубцами и с нарезкой проверяют опробованием; - рабочие части пинцетов с нарезкой должны прилегать по всей длине нарезки при полном смыкании браншей или упора с поверхностью бранши, при этом концы губок не должны расходиться. | соответствие |
| 1.10 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 2 | иглодержатель | не менее 10 шт. |
| 2.1 | по DE BAKEY (авторское наименование) | наличие |
| 2.2 | прямой | соответствие |
| 2.3 | длина губок, мм, не менее | 18 |
| 2.4 | ширина кончиков рабочей части, мм, не более | 1,7 |
| 2.5 | общая длина, мм, не менее/не более | 150/160 |
| 2.6 | кремальера | наличие |
| 2.7 | твердосплавные вставки с крестообразной нарезкой | наличие |
| 2.8 | шаг нарезки, мм, не более | 0,4 |
| 2.9 | для нитей 4/0-6/0 | наличие |
| 2.10 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными; - инструменты с пластинами из твердого сплава на основе карбида вольфрама должны иметь золочение на ручках. | соответствие |
| 2.11 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 2.12 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 2.13 | твердосплавные вставки - карбид вольфрама с добавками никеля | соответствие |
| 2.14 | твердость твердосплавных вставок не ниже 1200 единиц по шкале Виккерса | соответствие |
| 2.15 | гарантия не менее 24 месяцев | наличие |
| 3 | ножницы препаровальные | не менее 11 шт. |
| 3.1 | BABY-METZENBAUM (авторское наименование) | соответствие |
| 3.2 | изогнутая рабочая часть | соответствие |
| 3.3 | тупо/тупоконечные | соответствие |
| 3.4 | винтовое соединение | наличие |
| 3.5 | длина рабочей части, мм, не более | 40 |
| 3.6 | высота подъема кончиков от плоскости, мм, не более | 7 |
| 3.7 | общая длина, мм, не менее/не более | 140/150 |
| 3.8 | твердосплавные вставки | наличие |
| 3.9 | материал - нержавеющая сталь марки Х50CrMoV15 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 3.10 | твердость в диапазоне 51 - 55 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 3.11 | твердосплавные вставки - сплав на основе кобальта | соответствие |
| 3.12 | твердость в диапазоне 59 - 63 единицы по шкале Роквелла | соответствие |
| 3.13 | рукоятки золотистого цвета (согласно ГОСТ 21239-93) | наличие |
| 3.14 | согласно ГОСТ 21239-93: - режущие кромки половин ножниц должны соприкасаться только в одной точке, перемещающейся при смыкании половин ножниц; - зазор между концами половин ножниц в сомкнутом положении не допускается; - точка первичного контакта должна находиться на расстоянии не менее 0,75 длины режущей кромки, отсчитанной от концов ножниц; - концы режущих кромок половин ножниц в сомкнутом положении не должны выходить за пределы противоположных сторон половин; - острота режущей кромки проверяется методом опробования, материал для испытания должен быть разрезан ровно (без рваных краев). После проведения испытаний не должно быть разрушения, трещин или любых других повреждений инструментов. | соответствие |
| 3.15 | гарантия не менее 24 месяцев | наличие |
| 4 | ножницы препаровальные | не менее 7 шт. |
| 4.1 | по METZENBAUM (авторское наименование) | соответствие |
| 4.2 | изогнутая рабочая часть | соответствие |
| 4.3 | тупо/тупоконечные | соответствие |
| 4.4 | винтовое соединение | наличие |
| 4.5 | длина рабочей части, мм, не более | 40 |
| 4.6 | высота подъема кончиков от плоскости, мм, не более | 8 |
| 4.7 | общая длина, мм, не менее/не более | 175/185 |
| 4.8 | твердосплавные вставки | наличие |
| 4.9 | материал - нержавеющая сталь марки Х50CrMoV15 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 4.10 | твердость в диапазоне 51 - 55 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 4.11 | твердосплавные вставки - сплав на основе кобальта | соответствие |
| 4.12 | твердость в диапазоне 59 - 63 единицы по шкале Роквелла | соответствие |
| 4.13 | рукоятки золотистого цвета (согласно ГОСТ 21239-93) | наличие |
| 4.14 | согласно ГОСТ 21239-93: - режущие кромки половин ножниц должны соприкасаться только в одной точке, перемещающейся при смыкании половин ножниц; - зазор между концами половин ножниц в сомкнутом положении не допускается; - точка первичного контакта должна находиться на расстоянии не менее 0,75 длины режущей кромки, отсчитанной от концов ножниц; - концы режущих кромок половин ножниц в сомкнутом положении не должны выходить за пределы противоположных сторон половин; - острота режущей кромки проверяется методом опробования, материал для испытания должен быть разрезан ровно (без рваных краев). После проведения испытаний не должно быть разрушения, трещин или любых других повреждений инструментов. | соответствие |
| 4.15 | гарантия не менее 24 месяцев | наличие |
| 5 | ножницы препаровальные | не менее 5 шт. |
| 5.1 | по METZENBAUM (авторское наименование) | соответствие |
| 5.2 | изогнутая рабочая часть | соответствие |
| 5.3 | тупо/тупоконечные | соответствие |
| 5.4 | винтовое соединение | наличие |
| 5.5 | длина рабочей части, мм, не более | 47 |
| 5.6 | высота подъема кончиков от плоскости, мм, не более | 9 |
| 5.7 | общая длина, мм, не менее/не более | 195/205 |
| 5.8 | твердосплавные вставки | наличие |
| 5.9 | материал - нержавеющая сталь марки Х50CrMoV15 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 5.10 | твердость в диапазоне 51 - 55 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 5.11 | твердосплавные вставки - сплав на основе кобальта | соответствие |
| 5.12 | твердость в диапазоне 59 - 63 единицы по шкале Роквелла | соответствие |
| 5.13 | рукоятки золотистого цвета (согласно ГОСТ 21239-93) | наличие |
| 5.14 | согласно ГОСТ 21239-93: - режущие кромки половин ножниц должны соприкасаться только в одной точке, перемещающейся при смыкании половин ножниц; - зазор между концами половин ножниц в сомкнутом положении не допускается; - точка первичного контакта должна находиться на расстоянии не менее 0,75 длины режущей кромки, отсчитанной от концов ножниц; - концы режущих кромок половин ножниц в сомкнутом положении не должны выходить за пределы противоположных сторон половин; - острота режущей кромки проверяется методом опробования, материал для испытания должен быть разрезан ровно (без рваных краев). После проведения испытаний не должно быть разрушения, трещин или любых других повреждений инструментов. | соответствие |
| 5.15 | гарантия не менее 24 месяцев | наличие |
| 6 | иглодержатель | не менее 7 шт. |
| 6.1 | HEGAR-MAYO (авторское наименование) | наличие |
| 6.2 | прямой | соответствие |
| 6.3 | для нитей до 3/0 | соответствие |
| 6.4 | твердосплавные вставки с крестообразной нарезкой | наличие |
| 6.5 | шаг нарезки, мм, не более | 0,5 |
| 6.6 | ширина кончиков рабочей части, мм, не более | 2,5 |
| 6.7 | длина губок рабочей части, мм, не менее | 18 |
| 6.8 | общая длина, мм, не менее/не более | 180/190 |
| 6.9 | кремальера | наличие |
| 6.10 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными; - инструменты с пластинами из твердого сплава на основе карбида вольфрама должны иметь золочение на ручках. | соответствие |
| 6.11 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 6.12 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 6.13 | твердосплавные вставки - карбид вольфрама с добавками никеля | соответствие |
| 6.14 | твердость твердосплавных вставок не ниже 1200 единиц по шкале Виккерса | соответствие |
| 6.15 | гарантия не менее 24 месяцев | наличие |
| 7 | иглодержатель | не менее 1 шт. |
| 7.1 | по Hegar-Mayo(авторское наименование) | наличие |
| 7.2 | прямой | наличие |
| 7.3 | ширина кончиков рабочей части, мм, не более | 3 |
| 7.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 265/270 |
| 7.5 | для нитей до 3/0 | соответствие |
| 7.6 | твердосплавные вставки с крестообразной нарезкой | наличие |
| 7.7 | шаг нарезки, мм, не более | 0,5 |
| 7.8 | длина губок рабочей части, мм, не менее | 24 |
| 7.9 | кремальера | наличие |
| 7.10 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными; - инструменты с пластинами из твердого сплава на основе карбида вольфрама должны иметь золочение на ручках. | соответствие |
| 7.11 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 7.12 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 7.13 | твердосплавные вставки - карбид вольфрама с добавками никеля | соответствие |
| 7.14 | твердость твердосплавных вставок не ниже 1200 единиц по шкале Виккерса | соответствие |
| 7.15 | гарантия не менее 24 месяцев | наличие |
| 8 | микропинцет | не менее 2 шт. |
| 8.1 | сосудистый | наличие |
| 8.2 | рабочая поверхность бранш с атравматической насечкой по DeBakey (автор) | наличие |
| 8.3 | прямой | наличие |
| 8.4 | ширина бранш, мм, не более | 1 |
| 8.5 | длина атравматической насечки на браншах, мм не менее/ не более | 18/19 |
| 8.6 | общая длина, мм, не менее / не более | 180/190 |
| 8.7 | направитель | наличие |
| 8.8 | материал - нержавеющая сталь марки x15Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 8.9 | твердость в диапазоне 40 - 46 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 8.10 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 9 | пинцет анатомический | не менее 1 шт. |
| 9.1 | прямой | соответствие |
| 9.2 | рабочая часть утончена | соответствие |
| 9.3 | круглый кончик рабочей части, диаметр, мм, не более | 1 |
| 9.4 | рабочая часть с покрытием из алмазной крошки, функционально замещающим нарезку | наличие |
| 9.5 | направитель | наличие |
| 9.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 180/190 |
| 9.7 | рукоятки с рифлением | наличие |
| 9.8 | цветовая маркировка, указывающая на наличие алмазного покрытия | наличие |
| 9.9 | материал - нержавеющая сталь марки x15Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 9.10 | твердость в диапазоне 40 - 46 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 9.11 | согласно ГОСТ 21241-89: - смыкание рабочих частей пинцетов с гладкой поверхностью и с нарезкой должно происходить последовательно, начиная от концов пинцетов; - смыкание инструментов с зубцами и с нарезкой проверяют опробованием; - рабочие части пинцетов с нарезкой должны прилегать по всей длине нарезки при полном смыкании браншей или упора с поверхностью бранши, при этом концы губок не должны расходиться. | соответствие |
| 9.12 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 10 | ножницы микрохирургические | не менее 7 шт. |
| 10.1 | остороконечные | соответствие |
| 10.2 | пружинные | соответствие |
| 10.3 | прямые | соответствие |
| 10.4 | винтовое соединение | наличие |
| 10.5 | антибликовая поверхность | наличие |
| 10.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 160/170 |
| 10.7 | длина лезвий, мм, не менее/не более | 9/11 |
| 10.8 | ширина раскрытия, не менее/ не более | 3/4 |
| 10.9 | Рукоятки круглые в сечении, каждая с продольной,овальной выемкой внутри,для облегчения, с рифлением | наличие |
| 10.10 | пружина разъемная | соответствие |
| 10.11 | ограничитель | наличие |
| 10.12 | материал - нержавеющая сталь марки X46Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 10.13 | твердость в диапазоне 52 - 57 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 10.14 | согласно ГОСТ 21239-93: - режущие кромки половин ножниц должны соприкасаться только в одной точке, перемещающейся при смыкании половин ножниц; - зазор между концами половин ножниц в сомкнутом положении не допускается; - точка первичного контакта должна находиться на расстоянии не менее 0,75 длины режущей кромки, отсчитанной от концов ножниц; - концы режущих кромок половин ножниц в сомкнутом положении не должны выходить за пределы противоположных сторон половин; - острота режущей кромки проверяется методом опробования, материал для испытания должен быть разрезан ровно (без рваных краев). После проведения испытаний не должно быть разрушения, трещин или любых других повреждений инструментов. | соответствие |
| 10.15 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 11 | ножницы микрохирургические | не менее 7 шт. |
| 11.1 | остороконечные | соответствие |
| 11.2 | пружинные | соответствие |
| 11.3 | изогнутые | соответствие |
| 11.4 | винтовое соединение | наличие |
| 11.5 | антибликовая поверхность | наличие |
| 11.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 160/170 |
| 11.7 | длина лезвий, мм, не менее/не более | 9/11 |
| 11.8 | ширина раскрытия, не менее/ не более | 3/4 |
| 11.9 | Рукоятки круглые в сечении, каждая с продольной,овальной выемкой внутри,для облегчения, с рифлением | наличие |
| 11.10 | пружина разъемная | соответствие |
| 11.11 | ограничитель | наличие |
| 11.12 | материал - нержавеющая сталь марки X46Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 11.13 | твердость в диапазоне 52 - 57 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 11.14 | согласно ГОСТ 21239-93: - режущие кромки половин ножниц должны соприкасаться только в одной точке, перемещающейся при смыкании половин ножниц; - зазор между концами половин ножниц в сомкнутом положении не допускается; - точка первичного контакта должна находиться на расстоянии не менее 0,75 длины режущей кромки, отсчитанной от концов ножниц; - концы режущих кромок половин ножниц в сомкнутом положении не должны выходить за пределы противоположных сторон половин; - острота режущей кромки проверяется методом опробования, материал для испытания должен быть разрезан ровно (без рваных краев). После проведения испытаний не должно быть разрушения, трещин или любых других повреждений инструментов. | соответствие |
| 11.15 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 12 | ножницы микрохирургические | не менее 3 шт. |
| 12.1 | остороконечные с пуговкой | соответствие |
| 12.2 | размер пуговки мм, не более | 1 |
| 12.3 | пружинные | соответствие |
| 12.4 | угловые 45˚ | соответствие |
| 12.5 | винтовое соединение | наличие |
| 12.6 | антибликовая поверхность | наличие |
| 12.7 | общая длина, мм, не менее/не более | 160/170 |
| 12.8 | длина лезвий, мм, не менее/не более | 9/11 |
| 12.9 | ширина раскрытия, не менее/ не более | 3/4 |
| 12.10 | Рукоятки круглые в сечении, каждая с продольной,овальной выемкой внутри,для облегчения, с рифлением | наличие |
| 12.11 | пружина разъемная | соответствие |
| 12.12 | ограничитель | наличие |
| 12.13 | материал - нержавеющая сталь марки X46Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 12.14 | твердость в диапазоне 52 - 57 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 12.15 | согласно ГОСТ 21239-93: - режущие кромки половин ножниц должны соприкасаться только в одной точке, перемещающейся при смыкании половин ножниц; - зазор между концами половин ножниц в сомкнутом положении не допускается; - точка первичного контакта должна находиться на расстоянии не менее 0,75 длины режущей кромки, отсчитанной от концов ножниц; - концы режущих кромок половин ножниц в сомкнутом положении не должны выходить за пределы противоположных сторон половин; - острота режущей кромки проверяется методом опробования, материал для испытания должен быть разрезан ровно (без рваных краев). После проведения испытаний не должно быть разрушения, трещин или любых других повреждений инструментов. | соответствие |
| 12.16 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 13 | ножницы микрохирургические | не менее 3 шт. |
| 13.1 | остороконечные с пуговкой | соответствие |
| 13.2 | размер пуговки мм, не более | 1 |
| 13.3 | пружинные | соответствие |
| 13.4 | угловые 90˚ | соответствие |
| 13.5 | винтовое соединение | наличие |
| 13.6 | антибликовая поверхность | наличие |
| 13.7 | общая длина, мм, не менее/не более | 160/170 |
| 13.8 | длина лезвий, мм, не менее/не более | 9/11 |
| 13.9 | ширина раскрытия, не менее/ не более | 3/4 |
| 13.10 | Рукоятки круглые в сечении, каждая с продольной,овальной выемкой внутри,для облегчения, с рифлением | наличие |
| 13.11 | пружина разъемная | соответствие |
| 13.12 | ограничитель | наличие |
| 13.13 | материал - нержавеющая сталь марки X46Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 13.14 | твердость в диапазоне 52 - 57 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 13.15 | согласно ГОСТ 21239-93: - режущие кромки половин ножниц должны соприкасаться только в одной точке, перемещающейся при смыкании половин ножниц; - зазор между концами половин ножниц в сомкнутом положении не допускается; - точка первичного контакта должна находиться на расстоянии не менее 0,75 длины режущей кромки, отсчитанной от концов ножниц; - концы режущих кромок половин ножниц в сомкнутом положении не должны выходить за пределы противоположных сторон половин; - острота режущей кромки проверяется методом опробования, материал для испытания должен быть разрезан ровно (без рваных краев). После проведения испытаний не должно быть разрушения, трещин или любых других повреждений инструментов. | соответствие |
| 13.16 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 14 | ножницы микрохирургические | не менее 2 шт. |
| 14.1 | остороконечные | соответствие |
| 14.2 | пружинные | соответствие |
| 14.3 | прямые | соответствие |
| 14.4 | винтовое соединение | наличие |
| 14.5 | антибликовая поверхность | наличие |
| 14.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 175/185 |
| 14.7 | длина лезвий, мм, не менее/не более | 12/13 |
| 14.8 | ширина раскрытия, не менее/ не более | 3/4 |
| 14.9 | рукоятки круглые в сечении, каждая с продольной,овальной выемкой внутри, для облегчения. | наличие |
| 14.10 | Рукоятки ножниц имеют рифление (по типу мячик для гольфа) | соответствие |
| 14.11 | пружина разъемная | соответствие |
| 14.12 | ограничитель | наличие |
| 14.13 | материал - нержавеющая сталь марки X46Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 14.14 | твердость в диапазоне 52 - 57 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 14.15 | согласно ГОСТ 21239-93: - режущие кромки половин ножниц должны соприкасаться только в одной точке, перемещающейся при смыкании половин ножниц; - зазор между концами половин ножниц в сомкнутом положении не допускается; - точка первичного контакта должна находиться на расстоянии не менее 0,75 длины режущей кромки, отсчитанной от концов ножниц; - концы режущих кромок половин ножниц в сомкнутом положении не должны выходить за пределы противоположных сторон половин; - острота режущей кромки проверяется методом опробования, материал для испытания должен быть разрезан ровно (без рваных краев). После проведения испытаний не должно быть разрушения, трещин или любых других повреждений инструментов. | соответствие |
| 14.16 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 15 | микроиглодержатель | не менее 8 шт. |
| 15.1 | пружинный | соответствие |
| 15.2 | бранши с покрытием из алмазной крошки | наличие |
| 15.3 | кремальера | наличие |
| 15.4 | форма | прямой |
| 15.5 | длина рабочей части, мм, не менее/не более | 12,0 /12,5 |
| 15.6 | ширина кончиков бранш, мм, не менее/не более | 0,9/1,0 |
| 15.7 | общая длина, мм, не менее/не более | 183/187 |
| 15.8 | материал - нержавеющая сталь марки x20Cr13 или эквивалент | соответствие |
| 15.9 | круглые рукоятки | наличие |
| 15.10 | для нитей 7/0 и тоньше | соответствие |
| 15.11 | маркировка на инструменте должна содержать каталожный номер инструмента, наименование или фирменный знак производителя, матричный код | соответствие |
| 15.12 | маркировка нанесена методом лазерной гравировки, устойчива при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации | соответствие |
| 16 | расширитель абдоминальный | не менее 1 шт. |
| 16.1 | по MUENSTER (автор) | соответствие |
| 16.2 | рамка овальная, разъемная, состоит из двух частей | наличие |
| 16.3 | размер рамки, мм, не более | 240 х 270 |
| 16.4 | диаметр рамки, мм, не более | 10 |
| 16.5 | размер рамки может быть увеличен с помощью дополнительных вставок | соответствие |
| 16.6 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 16.7 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 16.8 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 17 | расширитель абдоминальный | не менее 1 шт. |
| 17.1 | по MUENSTER (автор) | соответствие |
| 17.2 | рамка овальная, разъемная, состоит из двух частей | наличие |
| 17.3 | размер рамки, мм, не более | 408 х 350 |
| 17.4 | диаметр рамки, мм, не более | 10 |
| 17.5 | размер рамки может быть увеличен с помощью дополнительных вставок | соответствие |
| 17.6 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 17.7 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 17.8 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 18 | рамка расширителя | не менее 1 шт. |
| 18.1 | по MUENSTER (автор) | соответствие |
| 18.2 | длина, мм не менее | 100 |
| 18.3 | комплект (2 штуки) | наличие |
| 18.4 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 18.5 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 18.6 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 19 | штанга расширителя | не менее 1 шт. |
| 19.1 | по MUENSTER (автор) | соответствие |
| 19.2 | для горизонтального положения | соответствие |
| 19.3 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 19.4 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 19.5 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 20 | штанга расширителя | не менее 1 шт. |
| 20.1 | вертикальная | соответствие |
| 20.2 | для крепления на стандартный рейлинг операционного стола | соответствие |
| 20.3 | с интегрированным креплением для рейлингов толщиной от 6 до 10 мм, высотой от 25 до 30 мм | наличие |
| 20.4 | штанга разъемная, состоящая из двух элементов | наличие |
| 20.5 | фиксация штанги на рейлинге должна осуществляться вращением круглой шайбы, расположенной сверху | наличие |
| 20.6 | дополнительное стопорное кольцо штанги для предотвращения вертикального скольжения | наличие |
| 20.7 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 20.8 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 20.9 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 21 | фиксатор штанги | не менее 1 шт. |
| 21.1 | двойной, для фиксации вертикальной и горизонтальных штанг | соответствие |
| 21.2 | храповый механизм | наличие |
| 21.3 | может использоваться со штангами диаметром до 20 мм | соответствие |
| 21.4 | пластиковые изолирующие вставки | наличие |
| 21.5 | фиксация должна осуществляться винтовым замком | наличие |
| 21.6 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 21.7 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 21.8 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 22 | штанга расширителя | не менее 1 шт. |
| 22.1 | предназначена для расширителя по Muenster (автор) | соответствие |
| 22.2 | для горизонтальной фиксации | соответствие |
| 22.3 | диаметр штанги, мм, не менее/не более | 18/20 |
| 22.4 | штанга должна состоять из двух сегментов, соединенных шарниром, с возможностью изменения угла относительно друг друга | наличие |
| 22.5 | изменение и фиксация угла должны осуществляться винтовой рукояткой | наличие |
| 22.6 | фиксация рамки расширителя в креплении штанги должна осуществляться винтовой рукояткой | наличие |
| 22.7 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 22.8 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 22.9 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 23 | фиксатор зеркала | не менее 8 шт. |
| 23.1 | предназначен для универсального расширителя по Muenster (автор) | наличие |
| 23.2 | должен использоваться с восьмигранными рукоятками | наличие |
| 23.3 | фиксатор должен крепиться к рамке расширителя с помощью пружинящего крючкообразного коннектора | наличие |
| 23.4 | фиксатор должен иметь съемный стопорный рычаг | наличие |
| 23.5 | изменение длины рукоятки должно осуществляться нажатием на стопорный рычаг | наличие |
| 23.6 | фиксатор должен иметь замок для крепления на рамке расширителя | наличие |
| 23.7 | вес, г, не более | 232 |
| 24 | рукоятка зеркала | не менее 4 шт. |
| 24.1 | предназначена для универсального расширителя по Muenster (автор) | наличие |
| 24.2 | восьмигранная, с кольцевой насечкой по всей длине рукоятки | наличие |
| 24.3 | шаг насечки, мм, не более | 5 |
| 24.4 | диаметр рукоятки, мм, не менее/не более | 10/12 |
| 24.5 | общая длина, мм, не менее/не более | 215/225 |
| 24.6 | рукоятка должна иметь внешнюю резьбу с одной стороны для фиксации к рабочим частям крючков, диаметром, мм, не более | 8 |
| 24.7 | рукоятка должна иметь внутреннюю резьбу с другой стороны для фиксации дополнительного элемента для увеличения длины рукоятки, диаметром, мм, не более | 8 |
| 24.8 | вес, г, не более | 150 |
| 25 | рукоятка зеркала | не менее 2 шт. |
| 25.1 | предназначена для универсального расширителя по Muenster (автор) | наличие |
| 25.2 | восьмигранная, с кольцевой насечкой по всей длине рукоятки | наличие |
| 25.3 | шаг насечки, мм, не более | 5 |
| 25.4 | диаметр рукоятки, мм, не менее/не более | 10/12 |
| 25.5 | общая длина, мм, не менее/не более | 215/225 |
| 25.6 | рукоятка должна состоять из двух сегментов с шарнирным соединением, для изменения угла наклона зеркала. Фиксация шарнира должна осуществляться шестигранным ключом. | наличие |
| 25.7 | шарнирный элемент должен иметь контргайку для фиксации крючков | наличие |
| 25.8 | рукоятка должна иметь внешнюю резьбу с одной стороны для фиксации к рабочим частям крючков, диаметром, мм, не более | 8 |
| 25.9 | рукоятка должна иметь внутреннюю резьбу с другой стороны для фиксации дополнительного элемента для увеличения длины рукоятки, диаметром, мм, не более | 8 |
| 25.10 | вес, г, не более | 175 |
| 26 | рукоятка зеркала | не менее 2 шт. |
| 26.1 | предназначена для универсального расширителя по Muenster (автор) | наличие |
| 26.2 | восьмигранная, с кольцевой насечкой по всей длине рукоятки | наличие |
| 26.3 | шаг насечки, мм, не более | 5 |
| 26.4 | диаметр рукоятки, мм, не менее/не более | 10/12 |
| 26.5 | общая длина, мм, не менее/не более | 115/125 |
| 26.6 | рукоятка должна иметь внешнюю резьбу с одной стороны для фиксации к рабочим частям крючков, диаметром, мм, не более | 8 |
| 26.7 | рукоятка должна иметь внутреннюю резьбу с другой стороны для фиксации дополнительного элемента для увеличения длины рукоятки, диаметром, мм, не более | 8 |
| 26.8 | вес, г, не более | 113 |
| 27 | Ключ | не менее 1 шт. |
| 27.1 | для фиксации зеркал расширителя по Muenster (автор) | соответствие |
| 28 | зеркало абдоминальное | не менее 4 шт. |
| 28.1 | съемное, с возможность использования с расширителем по Muenster или рукояткой | наличие |
| 28.2 | размер, мм, глубина х ширина, не более | 50х90 |
| 28.3 | должно иметь внутреннюю резьбу для фиксации на рукоятке, мм, не более | 8 |
| 28.4 | поверхность зеркала должна быть вогнутой (седловидной) с глаженными скругленными краями | наличие |
| 28.5 | зеркало в профиле должно быть полукруглым | наличие |
| 28.6 | вес, г, не более | 144 |
| 29 | зеркало абдоминальное | не менее 2 шт. |
| 29.1 | съемное, с возможность использования с расширителем по Muenster или рукояткой | наличие |
| 29.2 | размер, мм, глубина х ширина, не более | 50х105 |
| 29.3 | должно иметь внутреннюю резьбу для фиксации на рукоятке, мм, не более | 8 |
| 29.4 | поверхность зеркала должна быть вогнутой (седловидной) с глаженными скругленными краями | наличие |
| 29.5 | зеркало в профиле должно быть полукруглым | наличие |
| 29.6 | вес, г, не более | 167 |
| 30 | зеркало абдоминальное | не менее 2 шт. |
| 30.1 | по KELLY (по автору) | наличие |
| 30.2 | съемное, с возможность использования с расширителем по Muenster или рукояткой | наличие |
| 30.3 | размер, мм, глубина х ширина, не более | 63х50 |
| 30.4 | должно иметь внутреннюю резьбу для фиксации на рукоятке, мм, не более | 8 |
| 30.5 | поверхность зеркала должна быть слегка вогнутой с глаженными скругленными краями | наличие |
| 30.6 | кончик зеркала должен быть слегка подогнут вовнутрь | наличие |
| 30.7 | вес, г, не более | 71 |
| 31 | зеркало абдоминальное | не менее 1 шт. |
| 31.1 | по MIKULICZ (по автору) | наличие |
| 31.2 | съемное, с возможность использования с расширителем по Muenster или рукояткой | наличие |
| 31.3 | размер, мм, глубина х ширина, не более | 155х50 |
| 31.4 | должно иметь внутреннюю резьбу для фиксации на рукоятке, мм, не более | 8 |
| 31.5 | поверхность зеркала должна иметь сглаженные края, кончик скругленный | наличие |
| 31.6 | вес, г, не более | 139 |
| 32 | зеркало абдоминальное | не менее 2 шт. |
| 32.1 | съемное, с возможность использования с расширителем по Muenster или рукояткой | наличие |
| 32.2 | предназначено для отведения печени | наличие |
| 32.3 | размер, мм, глубина х ширина, не более | 140х85 |
| 32.4 | должно иметь внутреннюю резьбу для фиксации на рукоятке, мм, не более | 8 |
| 32.5 | поверхность зеркала должна иметь сглаженные края, кончик скругленный | наличие |
| 32.6 | вес, г, не более | 209 |
| 33 | зеркало абдоминальное | не менее 2 шт. |
| 33.1 | съемное, с возможность использования с расширителем по Muenster или рукояткой | наличие |
| 33.2 | размер, мм, глубина х ширина, не более | 125х140 |
| 33.3 | должно иметь внутреннюю резьбу для фиксации на рукоятке, мм, не более | 8 |
| 33.4 | поверхность зеркала должна быть плавно изогнутой по дуге с глаженными скругленными краями | наличие |
| 33.5 | зеркало в профиле должно быть полукруглым | наличие |
| 33.6 | вес, г, не более | 315 |
| 34 | зеркало абдоминальное | не менее 2 шт. |
| 34.1 | по KELLY (по автору) | наличие |
| 34.2 | съемное, с возможность использования с расширителем по Muenster или рукояткой | наличие |
| 34.3 | размер, мм, глубина х ширина, не более | 150х39 |
| 34.4 | должно иметь внутреннюю резьбу для фиксации на рукоятке, мм, не более | 8 |
| 34.5 | поверхность зеркала должна иметь сглаженные края, кончик скругленный | наличие |
| 34.6 | вес, г, не более | 111 |
| 35 | рукоятка зеркала | не менее 1 шт. |
| 35.1 | предназначена для универсального расширителя по Muenster (автор) | наличие |
| 35.2 | круглая, гладкая | наличие |
| 35.3 | диаметр рукоятки, мм, не менее/не более | 10/12 |
| 35.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 195/205 |
| 35.5 | рукоятка должна иметь внешнюю резьбу с одной стороны для фиксации к рабочим частям крючков, диаметром, мм, не более | 8 |
| 35.6 | вес, г, не более | 138 |
| 36 | фиксатор зеркала | не менее 1 шт. |
| 36.1 | предназначен для универсального расширителя по Muenster (автор) | наличие |
| 36.2 | фиксатор должен состоять из двух элементов, верхняя часть свободно вращается относительно фиксированной части, что позволяет изменять положение зеркал в боковых направлениях | наличие |
| 36.3 | нижняя часть фиксатора должна крепиться к рамке расширителя с максимальным диаметром, мм, не более | 10 |
| 36.4 | рукоятка зеркала крепится в верхнем элементе фиксатора, с возможностью регулировки длины рукоятки | наличие |
| 36.5 | фиксации должна осуществляться с помощью поворотной рукоятки | наличие |
| 36.6 | вес, г, не более | 113 |
| 37 | Кабель светопроводящий | не менее 1 шт. |
| 37.1 | для соединения с оптикой и аппаратом эндоскопическим источником света | наличие |
| 37.2 | волоконно-оптический | наличие |
| 37.3 | многогранное сечение светопроводящих волокон для большей интенсивности светового потока благодаря увеличению их количества на единицу площади | наличие |
| 37.4 | диаметр, мм, не более | 4,8 |
| 37.5 | длина, м, не менее | 2500 |
| 37.6 | двойной защитный кожух | наличие |
| 38 | адаптер светопроводящего кабеля | не менее 1 шт. |
| 38.1 | представляет собой наконечник со стандартным соединением для гибкого светопроводящего кабеля | соответствие |
| 38.2 | адаптер является цилиндром, заполненным светопроводящими волокнами | соответствие |
| 38.3 | изогнут под углом 45 градусов | соответствие |
| 39 | зажим для фиксации световода | не менее 1 шт. |
| 39.1 | предназначен для фиксации световода в области операционного поля | соответствие |
| 39.2 | представляет собой двусторонний хомут | соответствие |
| 39.3 | одна сторона предназначена для захватывания адаптера светопроводящего кабеля | соответствие |
| 39.4 | вторая сторона предназначена для захватывания шаровидной головки фиксатора штанги | соответствие |
| 40 | фиксатор штанги | не менее 1 шт. |
| 40.1 | предназначен для фиксации зажима для световода к штангам, рукояткам зеркал или рамке ранорасширителя | соответствие |
| 40.2 | представляет собой винтовую струбцину | соответствие |
| 40.3 | рукоятка в виде штифта для вращения винта, головка винта имеет шаровидный выступ, обеспечивающий свободное вращение зажима для фиксации световода | соответствие |
| 41 | сетка стальная | не менее 1 шт. |
| 41.1 | предназначена для зеркал расширителя по MUENSTER (автор) | наличие |
| 41.2 | корпус сетки должен быть выполнен из стальной плоской ленты | наличие |
| 41.3 | размер ячеек боковых стенок корпуса, мм, не более | 3х3 |
| 41.4 | размер ячеек нижней части корпуса и крышки, мм, не более | 5х5 |
| 41.5 | все поверхности сглаженные без острых краев | наличие |
| 41.6 | сетка и крышка имеет рукоятки с двух сторон | наличие |
| 41.7 | крышка фиксируется в корпусе сетки с помощью кнопки | наличие |
| 41.8 | внешний размер сетки, мм, не более | 540х253х100 |
| 41.9 | сетка должна иметь внутренние стальные разделителя для укладки крючков и зеркал | наличие |
| 41.10 | количество отсеков для хранения, штуки, не менее | 7 |
| 41.11 | вес, г, не более | 175 |
| 42 | сетка стальная | не менее 1 шт. |
| 42.1 | предназначена для рамок расширителя по MUENSTER (автор) | наличие |
| 42.2 | корпус сетки должен быть выполнен из стальной плоской ленты | наличие |
| 42.3 | размер ячеек боковых стенок корпуса, мм, не более | 3х3 |
| 42.4 | размер ячеек нижней части корпуса и крышки, мм, не более | 5х5 |
| 42.5 | все поверхности сглаженные без острых краев | наличие |
| 42.6 | сетка и крышка имеет рукоятки с двух сторон | наличие |
| 42.7 | крышка фиксируется в корпусе сетки с помощью кнопки | наличие |
| 42.8 | внешний размер сетки, мм, не более | 540х253х50 |
| 42.9 | сетка должна иметь внутренние стальные разделителя для укладки крючков и зеркал | наличие |
| 42.10 | количество отсеков для хранения, штуки, не менее | 7 |
| 42.11 | вес, г, не более | 175 |
| 43 | крышка сетки стальная | не менее 2 шт. |
| 43.1 | внешний размер, мм, не более | 544х257х18 |
| 43.2 | ручки, не менее 2 штук | наличие |
| 43.3 | перфорация крышки сетки, мм, не более | 4 |
| 43.4 | скобы на крышке для фиксации на сетке, не менее 2 штук | наличие |
| 43.5 | кнопка-задвижка для фиксации крышки на сетке | наличие |
| 44 | корпус контейнера | не менее 1 шт. |
| 44.1 | без перфорации для стерилизации в автоклавах форвакуумного типа | наличие |
| 44.2 | внешние размеры ДхШхВ, мм, не менее | 592x274x187 |
| 44.3 | стандарт стерилизации (стерилизационная единица) - 1/1 | наличие |
| 44.4 | модульная система комплектации контейнера, состоящая из корпуса и различных типов крышек | наличие |
| 44.5 | валидированный срок сохранения стерильности инструментов, не менее, месяцев | 12 |
| 44.6 | подтверждающая документация от аккредитованного экспертного испытательного центра, с указанием срока сохранения стерильности хирургических инструментов | наличие |
| 44.7 | корпус контейнера должен быть изготовлен из анодированного алюминиевого сплава или аналога, с улучшенной теплопроводностью и легкостью конструкции | наличие |
| 44.8 | эргономичная прямоугольная форма контейнера должна позволять наиболее эффективно использовать внутреннее пространство стерилизационных камер и упрощать складирование и хранение контейнеров | наличие |
| 44.9 | держатель бирок для размещения информации о содержимом контейнера, дате стерилизации, окончании срока стерильности, о лице, ответственном за стерилизацию данного контейнера | наличие |
| 44.10 | возможность ручной и механической обработки контейнеров pH-нейтральными и средне-щелочными средствами | наличие |
| 44.11 | возможность установки дополнительной пломбы в замковую часть контейнера | наличие |
| 45 | Крышка контейнера алюминиевая | не менее 1 шт. |
| 45.1 | Материал - материал - алюминий | соответствие |
| 45.2 | цвет - серебристый, для идентификации наборов инструментов. | наличие |
| 45.3 | должна подходить к корпусу контейнера, соответствующего размеру 1/1 по международной классификации | соответствие |
| 45.4 | Замки на крышке контейнера должны фиксироваться в любом положении и складываться вовнутрь крышки для удобства во время обработки в моечно-дезинфицирующих машинах | наличие |
| 45.5 | Замок крышки должен быть изготовлен из нержавеющей стали и термостойкого полимера. | наличие |
| 45.6 | По периметру крышки с внутренней стороны должен быть силиконовый уплотнитель для обеспечения полной герметичности контейнера | наличие |
| 45.7 | Крышка должна иметь систему встроенного фильтра, рассчитанного не менее чем на 5000 циклов стерилизации, который обеспечивает свободное проникновение пара во время процесса стерилизации и обеспечивает защиту содержимого контейнера от контаминации во время транспортировки и хранения. | наличие |
| 45.8 | Фильтр должен быть помещен в специальный держатель и иметь защиту с внутренней и внешней сторон. | наличие |
| 45.9 | Внешняя защита фильтра должна быть изготовлена из нержавеющей стали. | наличие |
| 45.10 | Система встроенного фильтра позволяет проводить механическую обработку крышки без демонтажа. | соответствие |
| 45.11 | Крышка в комплекте с корпусом представляют из себя контейнер для транспортировки (в том числе и использованных инструментов до места обработки), хранения и стерилизации инструментов. | соответствие |
| 45.12 | Срок стерильности в контейнере данного типа должен быть не менее 12 месяцев. | наличие |
| 46 | этикетка алюминиевая | не менее 1 шт. |
| 46.1 | для идентификации содержимого контейнера | наличие |
| 46.2 | цветовая кодировка - синяя | наличие |
| 46.3 | материал аналогичный корпусу контейнера | наличие |
| 46.4 | фиксация с обеих сторон корпуса контейнера | наличие |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество |
| --- | --- | --- |
| № 26 | Набор хирургических инструментов для проведения диагностических интервенционных вмешательств (2 комплекта) | 1 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
| Общие требования |  |  |
| 1 | На поверхности инструментов не должно быть трещин, раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов и других загрязнений (окалин, материалов шлифовки и следов смазки). ГОСТ 19126-2007 | Соответствие |
| 2 | Для инструментов с замковыми соединениями должны соблюдаться следующие требования (ГОСТ 19126-2007): а) Винт или ось замковых соединений (кроме рычажных) должны быть расклепаны. Не допускается самопроизвольное отвинчивание винта в процессе работы. б) Выступание головки (кроме потайной) и расклепанного конца винта оси замка над поверхностью инструмента должно быть не более 0,5 мм. в) Ось коробчатых замков должна быть расклепана и обработана заподлицо с поверхностью инструмента. г) Ход бранш должен быть легким и плавным. Замки инструментов должны обеспечивать легкое открывание и закрывание инструментов двумя пальцами. перемещение кремальеры с зуба на зуб должно происходить легко, без заеданий. | Соответствие |
| 3 | Инструменты должны быть устойчивы к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. ГОСТ 19126-2007 | Соответствие |
| 4 | Инструменты должны иметь четкую маркировку, содержащую (при необходимости): - номер инструмента или его обозначение (каталожный номер), - товарный знак предприятия-изготовителя. ГОСТ 19126-2007 | Соответствие |
| 5 | Маркировка должна оставаться прочной и разборчивой при эксплуатации, хранении и транспортировании инструментов. ГОСТ 19126-2007 | Соответствие |
| 6 | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |
|  | Технические требования |  |
| 1 | ножницы микрохирургические | не менее 2 шт. |
| 1.1 | пружинные | наличие |
| 1.2 | изогнутые | наличие |
| 1.3 | остроконечные | наличие |
| 1.4 | ширина раскрытия, мм, не более | 4,3 |
| 1.5 | длина лезвий, мм, не менее | 12 |
| 1.6 | общая длина, мм, не менее / не более | 180/190 |
| 1.7 | материал - медицинская сталь марки x46Cr13 1.4034 или эквивалент | наличие |
| 1.8 | рукоятки круглые | наличие |
| 1.9 | рукоятки со вставками из термостойкого пластика синего цвета | наличие |
| 2 | микроиглодержатель | не менее 2 шт. |
| 2.1 | пружинный | наличие |
| 2.2 | бранши с алмазным покрытием | наличие |
| 2.3 | изогнутый | наличие |
| 2.4 | длина браншей, мм, не менее | 11 |
| 2.5 | ширина кончиков бранш, мм, не более | 0,7 |
| 2.6 | стандартное открытие, мм, не более | 4,3 |
| 2.7 | общая длина, мм, не менее / не более | 180/190 |
| 2.8 | кремальера | наличие |
| 2.9 | рукоятки с эргономичным рельефом | наличие |
| 2.10 | материал - медицинская сталь марки или эквивалент | наличие |
| 3 | микроиглодержатель | не мене 3 шт. |
| 3.1 | пружинный | наличие |
| 3.2 | бранши с покрытием из алмазной крошки | наличие |
| 3.3 | с кремальерой | наличие |
| 3.4 | прямой | наличие |
| 3.5 | длина браншей, мм, не более | 13 |
| 3.6 | ширина кончиков браншей, мм, не более | 0,8 |
| 3.7 | общая длина, мм, не менее / не более | 185/195 |
| 3.8 | Вес, г, не менее/не более | 68/70 |
| 3.9 | материал - нержавеющая сталь марки x20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 3.10 | круглые рукоятки | наличие |
| 3.11 | для нитей 5/0 и тоньше | наличие |
| 3.12 | соединение браншей типа "закрытый замок" | наличие |
| 4 | кусачки костные | не менее 1 шт. |
| 4.1 | по LISTON (автор) | наличие |
| 4.2 | изогнутые | наличие |
| 4.3 | размер рабочей части, мм, не менее | 41 |
| 4.4 | общая длина, мм, не менее / не более | 280/290 |
| 4.5 | рукоятки соединены разъемной пружиной | наличие |
| 4.6 | рукоятки с ребристой поперечной насечкой, с упорами для пальцев | наличие |
| 4.7 | материал - нержавеющая сталь марки x20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 4.8 | твердость в диапазоне 46 - 50 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 5 | иглодержатель | не менее 10 шт. |
| 5.1 | прямой | соответствие |
| 5.2 | для проволоки | соответствие |
| 5.3 | длина губок, мм, не менее | 22 |
| 5.4 | ширина кончиков, мм, не более | 5 |
| 5.5 | общая длина, мм, не менее/не более | 170/180 |
| 5.6 | кремальера | наличие |
| 5.7 | твердосплавные вставки с крестообразной нарезкой | наличие |
| 5.8 | шаг нарезки, мм, не более | 0,5 |
| 5.9 | соединение бранш типа "закрытый замок" | наличие |
| 5.10 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными; - инструменты с пластинами из твердого сплава на основе карбида вольфрама должны иметь золочение на ручках. | соответствие |
| 5.11 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 5.12 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 5.13 | твердосплавные вставки - карбид вольфрама с добавками никеля | соответствие |
| 5.14 | твердость твердосплавных вставок не ниже 1200 единиц по шкале Виккерса | соответствие |
| 5.15 | гарантия не менее 24 месяцев | наличие |
| 6 | иглодержатель | не менее 10 шт. |
| 6.1 | по BERRY (авторское наименование) | соответствие |
| 6.2 | прямой | соответствие |
| 6.3 | длина губок, мм, не менее | 17 |
| 6.4 | ширина кончиков рабочей части, мм, не более | 7 |
| 6.5 | общая длина, мм, не менее/не более | 180/190 |
| 6.6 | кремальера | наличие |
| 6.7 | твердосплавные вставки с крестообразной нарезкой | наличие |
| 6.8 | шаг нарезки, мм, не более | 0,5 |
| 6.9 | для проволоки | соответствие |
| 6.10 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными; - инструменты с пластинами из твердого сплава на основе карбида вольфрама должны иметь золочение на ручках. | соответствие |
| 6.11 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 6.12 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 6.13 | твердосплавные вставки - карбид вольфрама с добавками никеля | соответствие |
| 6.14 | твердость твердосплавных вставок не ниже 1200 единиц по шкале Виккерса | соответствие |
| 6.15 | гарантия не менее 24 месяцев | наличие |
| 7 | остеотом | не менее 1 шт. |
| 7.1 | по LAMBOTTE (авторское наименование) | соответствие |
| 7.2 | прямой | соответствие |
| 7.3 | клиновидный | соответствие |
| 7.4 | ширина, мм, не более | 10 |
| 7.5 | общая длина, мм, не менее/не более | 120/130 |
| 7.6 | рукоятка гладкая, плоская | наличие |
| 7.7 | материал - нержавеющая сталь марки X46Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 7.8 | твердость в диапазоне 52 - 57 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 7.9 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 8 | долото | не менее 1 шт. |
| 8.1 | желобоватое | наличие |
| 8.2 | ширина, мм, не более | 6 |
| 8.3 | рабочая длина, мм, не менее | 42 |
| 8.4 | общая длина, мм, не менее / не более | 140/145 |
| 8.5 | рукоятка плоская с поперечной насечкой | наличие |
| 8.6 | материал: медицинская сталь марок х20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 8.7 | твердость в диапазоне 42 - 46 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 9 | молоток | не менее 1 шт. |
| 9.1 | металлический | наличие |
| 9.2 | диаметр, мм, не менее | 22 |
| 9.3 | вес, г, не менее | 80 |
| 9.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 165/175 |
| 9.5 | рукоятка плоская с упором для пальца | наличие |
| 10 | импактор | не менее 1 шт. |
| 10.1 | для уплотнения костного трансплантата | соответствие |
| 10.2 | форма рабочей части - усеченный конус | соответствие |
| 10.3 | диаметр кончика, мм, не более | 3 |
| 10.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 160/170 |
| 10.5 | рукоятка округлая, с рифлением | наличие |
| 10.6 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 10.7 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 10.8 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 11 | пулевка | не менее 2 шт. |
| 11.1 | по SCHROEDER (авторское наименование) | соответствие |
| 11.2 | прямая | соответствие |
| 11.3 | кремальера | наличие |
| 11.4 | рабочая часть с одним зубцом | наличие |
| 11.5 | соединение бранш типа "закрытый замок" | соответствие |
| 11.6 | длина рабочей части, мм, не менее | 80 |
| 11.7 | общая длина, мм, не менее/не более | 245/255 |
| 11.8 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 11.9 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 11.10 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 12 | расширитель маточный | не менее 5 шт. |
| 12.1 | по HEGAR (автор) | наличие |
| 12.2 | односторонний, конический | наличие |
| 12.3 | диаметр, мм, не менее | 4 |
| 12.4 | общая длина, мм, не менее / не более | 185/195 |
| 13 | зеркало вагинальное | не менее 2 шт. |
| 13.1 | по DOYEN (автор) | наличие |
| 13.2 | слегка вогнутое | наличие |
| 13.3 | рабочая длина, мм, не менее | 160 |
| 13.4 | ширина, мм, не более | 60 |
| 13.5 | общая длина, мм, не менее / не более | 240/250 |
| 13.6 | рукоятка с упором для руки | наличие |
| 14 | зеркало вагинальное | не менее 1 шт. |
| 14.1 | по DOYEN (автор) | наличие |
| 14.2 | слегка вогнутое | наличие |
| 14.3 | рабочая длина, мм, не менее | 120 |
| 14.4 | ширина, мм, не более | 60 |
| 14.5 | общая длина, мм, не менее / не более | 240 /250 |
| 15 | микропинцет | не менее 2 шт. |
| 15.1 | сосудистый | наличие |
| 15.2 | рабочая поверхность бранш с атравматической насечкой по DeBakey (автор) | наличие |
| 15.3 | прямой | наличие |
| 15.4 | стандартное раскрытие, мм, не менее | 12 |
| 15.5 | сила сжатия, Ньютон, не менее | 2,4 |
| 15.6 | ширина бранш, мм, не более | 1,2 |
| 15.7 | длина атравматической насечки на браншах | 18,5 |
| 15.8 | общая длина, мм, не менее / не более | 210/220 |
| 15.9 | направитель | наличие |
| 15.10 | материал - нержавеющая сталь x20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 15.11 | твердость в диапазоне 42 - 46 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 15.12 | наличие контр баланса (утяжелителя) | наличие |
| 16 | пинцет сосудистый | не менее 2 шт. |
| 16.1 | по DE BAKEY (автор) | наличие |
| 16.2 | атравматическая насечка по DeBakey (автор) | наличие |
| 16.3 | бранши изогнуты на 40˚ | наличие |
| 16.4 | длина насечки на браншах, мм, не менее | 18 |
| 16.5 | ширина бранш, мм, не более | 2 |
| 16.6 | стандартная ширина раскрытия, мм, не более | 20 |
| 16.7 | сила пружины, Н, не менее | 2,95 |
| 16.8 | общая длина, мм, не менее / не более | 200/210 |
| 16.9 | материал - медицинская сталь марки х20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 16.10 | твердость в диапазоне 42 - 46 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 17 | микропинцет | не менее 1 шт. |
| 17.1 | лигатурный | наличие |
| 17.2 | изогнутый | наличие |
| 17.3 | ширина раскрытия, мм, не более | 10 |
| 17.4 | сила пружины, Н, не менее | 0,8 |
| 17.5 | ширина бранш, мм, не более | 0,5 |
| 17.6 | общая длина, мм, не менее / не более | 120/125 |
| 17.7 | направитель | наличие |
| 17.8 | кончик пинцета усиленный | наличие |
| 17.9 | материал - медицинская сталь марки х20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 17.10 | твердость: в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 17.11 | круглые рукоятки с крестообразной насечкой | наличие |
| 18 | пинцет захватывающий | не менее 1 шт. |
| 18.1 | по TUTTLE (автор) | наличие |
| 18.2 | окончатый | наличие |
| 18.3 | для захвата легкого | наличие |
| 18.4 | поперечная насечка на браншах | наличие |
| 18.5 | направитель | наличие |
| 18.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 280/290 |
| 18.7 | материал - медицинская сталь марки x20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 18.8 | твердость в диапазоне 42 - 46 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 19 | зажим диссекционный | не менее 7 шт. |
| 19.1 | по GEMINI (автор) | наличие |
| 19.2 | сильно изогнутый | наличие |
| 19.3 | высота браншей, мм, не менее | 83 |
| 19.4 | ширина кончиков браншей, мм, не более | 1,8 |
| 19.5 | общая длина, мм, не менее/не более | 280/290 |
| 19.6 | материал - медицинская сталь марки x20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 19.7 | твердость в диапазоне 42-48 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 19.8 | кремальера | наличие |
| 19.9 | бранши с поперечной насечкой на внутренней поверхности | наличие |
| 19.10 | соединение браншей типа "закрытый замок" | наличие |
| 20 | зажим лигатурный | не менее 2 шт. |
| 20.1 | по O'SHAUGNESSY (автор) | наличие |
| 20.2 | по O'SHAUGNESSY (автор) | наличие |
| 20.3 | изогнутый | наличие |
| 20.4 | кремальера | наличие |
| 20.5 | бранши с поперечной насечкой на внутренней поверхности | наличие |
| 20.6 | соединение браншей типа "закрытый замок" | наличие |
| 20.7 | ширина кончиков браншей, мм, не более | 2 |
| 20.8 | общая длина, мм, не менее/не более | 220/230 |
| 20.9 | материал - медицинская сталь марки x20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 20.10 | твердость 42 - 50 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 21 | зажим диссекционный | не менее 2 шт. |
| 21.1 | по MIXTER (автор) | наличие |
| 21.2 | изогнутый | наличие |
| 21.3 | кремальера | наличие |
| 21.4 | бранши с продольной насечкой на внутренней поверхности | наличие |
| 21.5 | соединение браншей типа "закрытый замок" | наличие |
| 21.6 | длина браншей. мм, не менее | 45 |
| 21.7 | длина насечки на внутренней поверхности бранш | 23 |
| 21.8 | ширина кончиков браншей, мм, не более | 3 |
| 21.9 | общая длина, мм, не менее/не более | 220/230 |
| 21.10 | материал - медицинская сталь марки x20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 21.11 | твердость в диапазоне 42 - 50 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 22 | Зажим сосудистый | не менее 2 шт. |
| 22.1 | по SEMB (авторское наименование) | соответствие |
| 22.2 | диссекционный | соответствие |
| 22.3 | сильно изогнутый | наличие |
| 22.4 | предназначен для проведения лигатур | соответствие |
| 22.5 | общая длина, мм | не менее 239 мм, не более 241 мм |
| 22.6 | материал - сталь марки X20Cr13 или эквивалент, особо высококачественная, отвечающая ГОСТ 30208-94 (ИСО 7153-1-88), ГОСТ Р 50328.1-92 (ИСО 7153-1-88) | соответствие |
| 22.7 | твердость в диапазоне 42-47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 22.8 | антибликовая поверхность | наличие |
| 22.9 | На рабочих частях должны быть отверстия для проведения лигатур | наличие |
| 22.10 | Соединение бранщей типа "закрытый замок" | наличие |
| 22.11 | Движения инструментов должны быть ровными без качания,с некоторым сопротивлением при закрытии и открытии | соответствие |
| 22.12 | В открытом состоянии, когда инструменты открыты под любым углом, они должны сохранять это положение и не закрываться под собственной силой тяжести | соответствие |
| 22.13 | Рабочие части инструментов должны быть одного размера (длины, ширины, толщины) | соответствие |
| 22.14 | Маркировка на инструменте должна содержать каталожный номер инструмента, наименование или фирменный знак производителя, матричный код. | соответствие |
| 22.15 | Маркировка может быть нанесена любым из способов и должна сохраняться в течение всего срока службы инструмента. | соответствие |
| 22.16 | Индивидуальная упаковка | наличие |
| 22.17 | Наименование на упаковке на русском языке | наличие |
| 22.18 | Инструмент должен выдерживать многократную обработку, состоящую из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |
| 22.19 | Гарантия не менее 12 месяцев. | соответствие |
| 23 | зажим кровоостанавливающий | не менее 2 шт. |
| 23.1 | по CRILE (автор) | наличие |
| 23.2 | изогнутый | наличие |
| 23.3 | кремальера | наличие |
| 23.4 | бранши с поперечной насечкой на внутренней поверхности | наличие |
| 23.5 | соединение браншей типа "закрытый замок" | наличие |
| 23.6 | длина браншей. мм, не менее | 38 |
| 23.7 | ширина кончиков браншей, мм, не более | 2 |
| 23.8 | общая длина, мм, не менее/не более | 160/170 |
| 23.9 | материал - медицинская сталь марки x20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 23.10 | твердость в диапазоне 52 - 58 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 23.11 | 42 - 47 по шкале Роквелла | наличие |
| 24 | зажим кровоостанавливающий | не менее 2 шт. |
| 24.1 | по SAROT (автор) | наличие |
| 24.2 | прямой | наличие |
| 24.3 | насечка на браншах | наличие |
| 24.4 | рабочая длина бранш, мм, не менее | 58 |
| 24.5 | ширина браншей, мм, не более | 3 |
| 24.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 240/250 |
| 24.7 | материал - медицинская сталь марки x20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 24.8 | твердость в диапазоне 42 - 46 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 24.9 | кремальера | наличие |
| 25 | зажим кровоостанавливающий | не менее 15 шт. |
| 25.1 | по JACOBSON (автор) | наличие |
| 25.2 | изогнутый | наличие |
| 25.3 | кремальера | наличие |
| 25.4 | бранши с поперечной насечкой на внутренней поверхности | наличие |
| 25.5 | соединение браншей типа "закрытый замок" | наличие |
| 25.6 | длина браншей. мм, не менее | 33 |
| 25.7 | ширина кончиков браншей, мм, не более | 0,8 |
| 25.8 | общая длина, мм, не менее/не более | 190/200 |
| 25.9 | материал - медицинская сталь марки x20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 25.10 | твердость в диапазоне 42-48 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 26 | зажим кровоостанавливающий | не менее 5 шт. |
| 26.1 | по JACOBSON (автор) | наличие |
| 26.2 | изогнутый | наличие |
| 26.3 | кремальера | наличие |
| 26.4 | бранши с поперечной насечкой на внутренней поверхности | наличие |
| 26.5 | соединение браншей типа "закрытый замок" | наличие |
| 26.6 | длина бранш, мм, не менее | 20 |
| 26.7 | ширина кончиков бранш, мм, не более | 3 |
| 26.8 | общая длина, мм, не менее / не более | 125/130 |
| 26.9 | материал - медицинская сталь марки х20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 26.10 | твердость в диапазоне 42 - 50 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 27 | зажим диссекционный | не менее 17 шт. |
| 27.1 | по OVERHOLT-GEISSENDOERFER (автор) | наличие |
| 27.2 | кончики бранш изогнутые № 3 | наличие |
| 27.3 | ширина кончиков браншей, мм. не более | 2 |
| 27.4 | длина браншей. мм, не менее | 44,8 |
| 27.5 | кремальера | наличие |
| 27.6 | соединение браншей типа "закрытый замок" | наличие |
| 27.7 | общая длина, мм, не менее/не более | 225/230 |
| 27.8 | материал - медицинская сталь марки x20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 27.9 | твердость в диапазоне 42-50 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 28 | зажим кровоостанавливающий | не менее 1 шт. |
| 28.1 | по MOYNIHAN (автор) | наличие |
| 28.2 | изогнутый по плоскости | наличие |
| 28.3 | кремальера | наличие |
| 28.4 | бранши с поперечной насечкой на внутренней поверхности | наличие |
| 28.5 | соединение браншей типа "закрытый замок" | наличие |
| 28.6 | длина насечки на браншах, мм, не более | 41 |
| 28.7 | ширина кончиков браншей, мм, не более | 2,5 |
| 28.8 | общая длина, мм, не менее / не более | 235 / 245 |
| 28.9 | материал - нержавеющая сталь марки x20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 28.10 | твердость в диапазоне 42 - 46 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 29 | зажим захватывающий | не менее 11 шт. |
| 29.1 | по GUYON (автор) | наличие |
| 29.2 | на почку | наличие |
| 29.3 | бранши с атравматической насечкой | наличие |
| 29.4 | изогнутые | наличие |
| 29.5 | кремальера | наличие |
| 29.6 | соединение браншей типа "закрытый замок" | наличие |
| 29.7 | общая длина, мм, не менее / не более | 230/240 |
| 29.8 | материал - медицинская сталь марки х20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 29.9 | твердость: в диапазоне 42 - 46 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 30 | зажим диссекционный | не менее 2 шт. |
| 30.1 | по MIXTER (автор) | наличие |
| 30.2 | изогнутый | наличие |
| 30.3 | кремальера | наличие |
| 30.4 | бранши с поперечной насечкой на внутренней поверхности | наличие |
| 30.5 | соединение браншей типа "закрытый замок" | наличие |
| 30.6 | длина браншей. мм, не менее | 35,4 |
| 30.7 | длина насечки на внутренней поверхности бранш | 19,5 |
| 30.8 | ширина кончиков браншей, мм, не более | 2 |
| 30.9 | общая длина, мм, не менее/не более | 280/290 |
| 30.10 | материал - медицинская сталь марки x20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 30.11 | твердость в диапазоне 42 - 50 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 31 | зажим сосудистый | не менее 1 шт. |
| 31.1 | по DE BAKEY (автор) | наличие |
| 31.2 | атравматическая насечка по DeBakey | наличие |
| 31.3 | изогнут на 15˚ | наличие |
| 31.4 | длина бранш, мм, не менее | 50 |
| 31.5 | общая длина, мм, не менее / не более | 165/175 |
| 31.6 | кремальера | наличие |
| 31.7 | материал - медицинская сталь марки x20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 31.8 | твердость 42-50 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 31.9 | рукоятки прямые | наличие |
| 32 | зажим сосудистый | не менее 1 шт. |
| 32.1 | по DE BAKEY (автор) | наличие |
| 32.2 | атравматическая насечка по DeBakey (автор) | наличие |
| 32.3 | изогнутый | наличие |
| 32.4 | длина бранш, мм, не менее | 56 |
| 32.5 | общая длина, мм, не менее / не более | 160/170 |
| 32.6 | кремальера | наличие |
| 32.7 | материал - медицинская сталь марки x20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 32.8 | твердость 42-50 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 33 | зажим сосудистый | не менее 1 шт. |
| 33.1 | по OCHSNER (автор) | наличие |
| 33.2 | атравматическая насечка по DeBakey (автор) | наличие |
| 33.3 | бранши открыты вперед | наличие |
| 33.4 | бранши с двойным изломом | наличие |
| 33.5 | глубина излома, мм, не менее | 50 |
| 33.6 | длина бранш, мм, не менее | 93 |
| 33.7 | общая длина, мм, не менее / не более | 260/270 |
| 33.8 | кремальера | наличие |
| 33.9 | материал - медицинская сталь марки x20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 33.10 | твердость 42-50 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 33.11 | рабочая часть изогнута назад под углом к профилю рукояток | наличие |
| 34 | зажим сосудистый | не менее 1 шт. |
| 34.1 | по DE BAKEY (автор) | наличие |
| 34.2 | атравматическая насечка по DeBakey (автор) | наличие |
| 34.3 | бранши изогнутые | наличие |
| 34.4 | длина бранш, мм, не менее | 75 |
| 34.5 | общая длина, мм, не менее / не более | 265/275 |
| 34.6 | кремальера | наличие |
| 34.7 | материал - медицинская сталь марки x20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 34.8 | твердость 42-50 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 34.9 | рукоятки выгнуты вперед | наличие |
| 35 | зажим сосудистый | не менее 1 шт. |
| 35.1 | по DE BAKEY (автор) | наличие |
| 35.2 | атравматическая насечка по DeBakey (автор) | наличие |
| 35.3 | бранши плавно изогнуты | наличие |
| 35.4 | длина бранш, мм, не менее | 93 |
| 35.5 | общая длина, мм, не менее / не более | 200/210 |
| 35.6 | кремальера | наличие |
| 35.7 | материал - медицинская сталь марки x20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 35.8 | твердость 42-50 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 35.9 | рукоятки плавно выгнуты вперед | наличие |
| 36 | зажим сосудистый | не менее 1 шт. |
| 36.1 | по DE BAKEY (автор) | наличие |
| 36.2 | атравматическая насечка по DeBakey (автор) | наличие |
| 36.3 | бранши с двойным изломом | наличие |
| 36.4 | глубина излома, мм, не менее | 75 |
| 36.5 | длина бранш, мм, не менее | 119 |
| 36.6 | общая длина, мм, не менее / не более | 280/290 |
| 36.7 | кремальера | наличие |
| 36.8 | материал - медицинская сталь марки x20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 36.9 | твердость 42-50 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 36.10 | Рукоятки выгнутые вперед | наличие |
| 37 | зажим сосудистый | не менее 2 шт. |
| 37.1 | по DE BAKEY (автор) | наличие |
| 37.2 | атравматическая насечка по DeBakey (автор) | наличие |
| 37.3 | бранши с двойным изломом | наличие |
| 37.4 | глубина излома, мм, не менее | 48 |
| 37.5 | длина бранш, мм, не менее | 95 |
| 37.6 | общая длина, мм, не менее / не более | 265/275 |
| 37.7 | кремальера | наличие |
| 37.8 | материал - медицинская сталь марки x20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 37.9 | твердость 42-50 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 37.10 | рукоятки выгнутые вперед | наличие |
| 38 | Ручка скальпеля | не менее 18 шт. |
| 38.1 | Инструмент предназначен для работы со съемными лезвиями до № 17 | соответствие |
| 38.2 | Длина, мм | не менее 125 |
| 38.3 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. | соответствие |
| 38.4 | На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. | соответствие |
| 38.5 | Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |
| 39 | Ручка скальпеля | не менее 7 шт. |
| 39.1 | Инструмент предназначен для работы со съемными лезвиями от № 18 до № 36. | соответствие |
| 39.2 | Длина, мм | не менее 135 |
| 39.3 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. | соответствие |
| 39.4 | На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. | соответствие |
| 39.5 | Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество |
| --- | --- | --- |
| № 27 | Инструменты для гнойной операционной (3 комплекта) | 1 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару |  | Значения параметров |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие требования |  |  |  |
| 1 | На поверхности инструментов не должно быть трещин, раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов и других загрязнений (окалин, материалов шлифовки и следов смазки). ГОСТ 19126-2007 | Соответствие |  |
| 2 | Для инструментов с замковыми соединениями должны соблюдаться следующие требования (ГОСТ 19126-2007): а) Винт или ось замковых соединений (кроме рычажных) должны быть расклепаны. Не допускается самопроизвольное отвинчивание винта в процессе работы. б) Выступание головки (кроме потайной) и расклепанного конца винта оси замка над поверхностью инструмента должно быть не более 0,5 мм. в) Ось коробчатых замков должна быть расклепана и обработана заподлицо с поверхностью инструмента. г) Ход бранш должен быть легким и плавным. Замки инструментов должны обеспечивать легкое открывание и закрывание инструментов двумя пальцами. перемещение кремальеры с зуба на зуб должно происходить легко, без заеданий. | Соответствие |  |
| 3 | Инструменты должны быть устойчивы к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. ГОСТ 19126-2007 | Соответствие |  |
| 4 | Инструменты должны иметь четкую маркировку, содержащую (при необходимости): - номер инструмента или его обозначение (каталожный номер), - товарный знак предприятия-изготовителя. ГОСТ 19126-2007 | Соответствие |  |
| 5 | Маркировка должна оставаться прочной и разборчивой при эксплуатации, хранении и транспортировании инструментов. ГОСТ 19126-2007 | Соответствие |  |
| 6 | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |  |
|  | Технические требования |  |  |
| 1 | расширитель торакальный | не менее 2 шт. |  |
| 1.1 | для выделения маммарной артерии, комплект, состоит из: | наличие |  |
| 1.2 | реечный расширитель | наличие |  |
| 1.3 | длина "гребенки", мм, не менее | 215 |  |
| 1.4 | высота вертикальных лапок, мм, не более | 140 |  |
| 1.5 | лапки изогнуты | наличие |  |
| 1.6 | зеркало для разведения грудины (пара) глубина х ширина, мм, не менее | 30 х 100 |  |
| 1.7 | зеркало для разведения грудины (пара) глубина х ширина, мм, не менее | 40 х 100 |  |
| 1.8 | зеркало для выделения грудной артерии (комплект из двух) | наличие |  |
| 1.9 | материал - нержавеющая сталь марки x20Cr13 или эквивалент | наличие |  |
| 1.10 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | наличие |  |
| 2 | зажим кровоостанавливающий | не менее 15 шт. |  |
| 2.1 | HALSTED MOSQUITO (авторское наименование) | соответствие |  |
| 2.2 | кончики рабочей части плавно изогнуты | соответствие |  |
| 2.3 | общая длина, мм, не менее/не более | 120/130 |  |
| 2.4 | ширина кончиков рабочей части, мм, не более | 1,2 |  |
| 2.5 | поперечная нарезка на кончиках рабочей части | наличие |  |
| 2.6 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |  |
| 2.7 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |  |
| 2.8 | кремальера | наличие |  |
| 2.9 | соединение бранш типа "закрытый замок" | соответствие |  |
| 2.10 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |  |
| 2.11 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |  |
| 3 | зажим сосудистый | не менее 3 шт. |  |
| 3.1 | по LEMOLE (автор) | наличие |  |
| 3.2 | бранши изогнутые, усиленные | наличие |  |
| 3.3 | атравматическая насечка по DeBakey (автор) | наличие |  |
| 3.4 | размер бранш, мм, не менее | 40х15 |  |
| 3.5 | общая длина, мм, не менее / не более | 200/210 |  |
| 3.6 | кремальера | наличие |  |
| 3.7 | материал - медицинская сталь марки x20Cr13 или эквивалент | наличие |  |
| 3.8 | твердость 42-47 единиц по шкале Роквелла | наличие |  |
| 3.9 | рукоятки выгнуты вперед | наличие |  |
| 4 | Игла хирургическая | не менее 2 упаковок |  |
| 4.1 | многоразовая | соответствие |  |
| 4.2 | материал - высокоуглеродистая сталь отвечающей стандарту ISO 7153-1 | соответствие |  |
| 4.3 | двойная заточка острия | соответствие |  |
| 4.4 | Игла колющая | соответствие |  |
| 4.5 | диаметр, мм | не менее 0,70 и не более 0,80 |  |
| 4.6 | длина, мм | не менее 33 и не более 34 |  |
| 4.7 | окружность 1/2 | соответствие |  |
| 4.8 | размер 11 | соответствие |  |
| 4.9 | Наличие в маркировке и на этикетке кода производителя, который должен позволить точно определить параметры: наименование и материал изготовления, форму, точный размер изгиб - конфигурацию и количество игл в групповой упаковке. Информация о иглах должна быть полностью отражена на этикетке и заводской упаковке. Данная информация должна дублироваться штриховым или матричным кодом. Наличие инструкции завода производителя на русском языке. | соответствие |  |
| 4.10 | Заводская упаковка не менее 12 штук игл в упаковке. | соответствие |  |
| 4.11 | Гарантия 12 месяцев. | соответствие |  |
| 4.12 | Режим стерилизации - автоклавирование |  |  |
| 5 | Игла хирургическая | не менее 2 упаковок |  |
| 5.1 | многоразовая | соответствие |  |
| 5.2 | материал - высокоуглеродистая сталь отвечающей стандарту ISO 7153-1 | соответствие |  |
| 5.3 | двойная заточка острия | соответствие |  |
| 5.4 | Игла колющая | соответствие |  |
| 5.5 | диаметр, мм | не менее 1,10 и не более 1,20 |  |
| 5.6 | длина, мм. | не менее 57 мм и не более 58мм |  |
| 5.7 | окружность 1/2 | соответствие |  |
| 5.8 | размер 5 | соответствие |  |
| 5.9 | Наличие в маркировке и на этикетке кода производителя, который должен позволить точно определить параметры: наименование и материал изготовления, форму, точный размер изгиб - конфигурацию и количество игл в групповой упаковке. Информация о иглах должна быть полностью отражена на этикетке и заводской упаковке. Данная информация должна дублироваться штриховым или матричным кодом. Наличие инструкции завода производителя на русском языке. | соответствие |  |
| 5.10 | Заводская упаковка не менее 12 штук игл в упаковке. | соответствие |  |
| 5.11 | Гарантия не менее 12 месяцев. | соответствие |  |
| 5.12 | Режим стерилизации - автоклавирование |  |  |
| 6 | распатор | не менее 2 шт. |  |
| 6.1 | по FARABEUF (автор) | соответствие |  |
| 6.2 | острый, односторонний | соответствие |  |
| 6.3 | рабочая часть радиусно изогнута | соответствие |  |
| 6.4 | торец рабочей части прямой | соответствие |  |
| 6.5 | фаска по краям рабочей части | наличие |  |
| 6.6 | рифленый упор для пальца на рабочей части | наличие |  |
| 6.7 | ширина рабочей части, мм, не более | 13 |  |
| 6.8 | общая длина, мм, не менее/не более | 135/145 |  |
| 6.9 | рукоятка уплощенная, гладкая | наличие |  |
| 6.10 | материал - нержавеющая сталь марки X46Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |  |
| 6.11 | твердость в диапазоне 52 - 57 единиц по шкале Роквелла | соответствие |  |
| 6.12 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |  |
| 7 | ножницы реберные | не менее 2 шт. |  |
| 7.1 | по BRUNNER (автор) | соответствие |  |
| 7.2 | гильотинные | соответствие |  |
| 7.3 | рабочая часть плавно изогнута по плоскости | соответствие |  |
| 7.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 340/350 |  |
| 7.5 | рукоятки соединены разъемной пружиной | наличие |  |
| 7.6 | рукоятки с упорами для пальцев | наличие |  |
| 7.7 | материал - нержавеющая сталь марки X105CrMo17 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |  |
| 7.8 | твердость в диапазоне 54 - 59 единиц по шкале Роквелла | соответствие |  |
| 7.9 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |  |
| 8 | зажим захватывающий | не менее 4 шт. |  |
| 8.1 | по DUVAL (автор) | соответствие |  |
| 8.2 | прямой | соответствие |  |
| 8.3 | окончатый | соответствие |  |
| 8.4 | рабочие части бранш треугольной формы, с зубцами | наличие |  |
| 8.5 | соединение бранш типа "закрытый замок" | наличие |  |
| 8.6 | кремальера с увеличенным количеством зубцов | наличие |  |
| 8.7 | ширина кончика рабочей части, мм, не более | 20 |  |
| 8.8 | общая длина, мм, не менее/не более | 225/235 |  |
| 8.9 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |  |
| 8.10 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |  |
| 8.11 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |  |
| 8.12 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |  |
| 9 | Игла хирургическая | не менее 2 упаковок |  |
| 9.1 | многоразовая | соответствие |  |
| 9.2 | материал - высокоуглеродистая сталь отвечающей стандарту ISO 7153-1 | соответствие |  |
| 9.3 | двойная заточка острия | соответствие |  |
| 9.4 | Игла режущая | соответствие |  |
| 9.5 | диаметр, мм | не менее 0,60 и не более 0,70 |  |
| 9.6 | длина, мм. | не менее 28мм и не более 30мм |  |
| 9.7 | окружность 3/8 | соответствие |  |
| 9.8 | размер 12 | соответствие |  |
| 9.9 | Наличие в маркировке и на этикетке кода производителя, который должен позволить точно определить параметры: наименование и материал изготовления, форму, точный размер изгиб - конфигурацию и количество игл в групповой упаковке. Информация о иглах должна быть полностью отражена на этикетке и заводской упаковке. Данная информация должна дублироваться штриховым или матричным кодом. Обязательное наличие инструкции завода производителя в т.ч. русском языке. | соответствие |  |
| 9.10 | Заводская упаковка не менее 12 штук игл в упаковке. | соответствие |  |
| 9.11 | Гарантия 12 месяцев. | соответствие |  |
| 9.12 | Режим стерилизации - автоклавирование | соответствие |  |
| 10 | Игла хирургическая | не менее 1 упаковки |  |
| 10.1 | многоразовая | соответствие |  |
| 10.2 | материал - высокоуглеродистая сталь отвечающей стандарту ISO 7153-1 | соответствие |  |
| 10.3 | двойная заточка острия | соответствие |  |
| 10.4 | Игла режущая | соответствие |  |
| 10.5 | диаметр, мм | не менее 1,20 и не более1,30 |  |
| 10.6 | длина, мм. | не менее 58 мм и не более 68 мм |  |
| 10.7 | окружность 1/2 | соответствие |  |
| 10.8 | размер 3 | соответствие |  |
| 10.9 | Наличие в маркировке и на этикетке кода производителя, который должен позволить точно определить параметры: наименование и материал изготовления, форму, точный размер изгиб - конфигурацию и количество игл в групповой упаковке. Информация о иглах должна быть полностью отражена на этикетке и заводской упаковке. Данная информация должна дублироваться штриховым или матричным кодом. Наличие инструкции завода производителя на русском языке. | соответствие |  |
| 10.10 | Заводская упаковка не менее 12 штук игл в упаковке. | соответствие |  |
| 10.11 | Гарантия 12 месяцев. | соответствие |  |
| 10.12 | Режим стерилизации - автоклавирование | соответствие |  |
| 11 | зеркало вагинальное | не менее 3 шт. |  |
| 11.1 | по Дуайэну (автор) | наличие |  |
| 11.2 | слегка вогнутое | наличие |  |
| 11.3 | рабочая длина, мм, не менее/не более | 88/92 |  |
| 11.4 | ширина, мм, не менее | 45 |  |
| 11.5 | общая длина, мм, не менее / не более | 220/230 |  |
| 11.6 | рукоятка петлевидная с кольцом для пальца | наличие |  |
| 12 | зеркало вагинальное | не менее 3 шт. |  |
| 12.1 | по Дуайэну (автор) | наличие |  |
| 12.2 | слегка вогнутое | наличие |  |
| 12.3 | рабочая длина, мм, не менее/не более | 58/62 |  |
| 12.4 | ширина, мм, не менее | 60 |  |
| 12.5 | общая длина, мм, не менее / не более | 220/230 |  |
| 12.6 | рукоятка петлевидная с кольцом для пальца | наличие |  |
| 13 | зеркало вагинальное | не менее 3 шт. |  |
| 13.1 | по Дуайэну (автор) | наличие |  |
| 13.2 | слегка вогнутое | наличие |  |
| 13.3 | рабочая длина, мм, не менее/не более | 88/92 |  |
| 13.4 | ширина, мм, не менее | 60 |  |
| 13.5 | общая длина, мм, не менее / не более | 220/230 |  |
| 13.6 | рукоятка петлевидная с кольцом для пальца | наличие |  |
| 14 | Зеркало вагинальное | не менее 7 шт. |  |
| 14.1 | по Отто (автор) | соответствие |  |
| 14.2 | рабочая длина, мм, не менее / не более | 95/105 |  |
| 14.3 | ширина, мм, не менее/ не более | 25/35 |  |
| 14.4 | общая длина, мм, не менее / не более | 245/255 |  |
| 14.5 | рукоятка петлевидная с кольцом для пальца | наличие |  |
| 14.6 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |  |
| 15 | Корнцанг | не менее 32 шт. |  |
| 15.1 | для удерживания стерильного инструмента и ватных тампонов при хирургических операциях | соответствие |  |
| 15.2 | Рабочая часть прямая, с оливообразным концом | наличие |  |
| 15.3 | Длина инструмента,мм | не менее 250мм |  |
| 15.4 | Длина рабочей части 85(+/-3)мм | соответствие |  |
| 15.5 | Размер оливы 30х7,0(+/-0,5)мм | соответствие |  |
| 15.6 | Олива имеет на внутренней стороне поперечную насечку с продольной проточкой. | соответствие |  |
| 15.7 | Для фиксации рабочей части в сомкнутом положении предусмотрена кремальера | соответствие |  |
| 15.8 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. | соответствие |  |
| 15.9 | На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. | соответствие |  |
| 15.10 | Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |  |
| 16 | Щипцы маточные (пулевые) | не менее 12 шт. |  |
| 16.1 | прямая | наличие |  |
| 16.2 | кремальера | наличие |  |
| 16.3 | рабочая часть с одним зубцом | наличие |  |
| 16.4 | соединение браншей типа "закрытый замок" | наличие |  |
| 16.5 | общая длина, мм, не менее / не более | 250/260 |  |
| 16.6 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |  |
| 17 | кюретка | не менее 3 шт. |  |
| 17.1 | для выскабливания слизистой оболочки матки | соответствие |  |
| 17.2 | острая | наличие |  |
| 17.3 | жесткость | наличие |  |
| 17.4 | ширина рабочей части, мм, не более | 9 |  |
| 17.5 | общая длина, мм, не менее / не более | 300/305 |  |
| 17.6 | рукоятка плоская с продольным углублением (упором для пальца) | наличие |  |
| 17.7 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | наличие |  |
| 18 | кюретка | не менее 5 шт. |  |
| 18.1 | для выскабливания слизистой оболочки матки | соответствие |  |
| 18.2 | острая | наличие |  |
| 18.3 | жесткость | наличие |  |
| 18.4 | ширина рабочей части, мм, не более | 11 |  |
| 18.5 | общая длина, мм, не менее / не более | 300/305 |  |
| 18.6 | рукоятка плоская с продольным углублением (упором для пальца) | наличие |  |
| 18.7 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | наличие |  |
| 19 | кюретка | не менее 3 шт. |  |
| 19.1 | для выскабливания слизистой оболочки матки | соответствие |  |
| 19.2 | острая | наличие |  |
| 19.3 | жесткость | наличие |  |
| 19.4 | ширина рабочей части, мм, не более | 13 |  |
| 19.5 | общая длина, мм, не менее / не более | 300/305 |  |
| 19.6 | рукоятка плоская с продольным углублением (упором для пальца) | наличие |  |
| 19.7 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | наличие |  |
| 20 | кюретка | не менее 3 шт. |  |
| 20.1 | тупая | наличие |  |
| 20.2 | жесткость | наличие |  |
| 20.3 | ширина рабочей части, мм, не более | 11 |  |
| 20.4 | общая длина, мм, не менее / не более | 300/305 |  |
| 20.5 | рукоятка плоская с продольным углублением (упором для пальца) | наличие |  |
| 20.6 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | наличие |  |
| 21 | Зонд маточный | не менее 4 шт. |  |
| 21.1 | с делениями | наличие |  |
| 21.2 | изогнутый | наличие |  |
| 21.3 | общая длина, мм, не менее | 290 |  |
| 21.4 | диаметр, мм не более | 3,5 |  |
| 22 | расширитель маточный | не менее 3 шт. |  |
| 22.1 | односторонний, конический | наличие |  |
| 22.2 | диаметр, мм, не менее | 3 |  |
| 22.3 | общая длина, мм, не менее / не более | 185/195 |  |
| 23 | расширитель маточный | не менее 3 шт. |  |
| 23.1 | односторонний, конический | наличие |  |
| 23.2 | диаметр, мм, не менее | 4 |  |
| 23.3 | общая длина, мм, не менее / не более | 185/195 |  |
| 24 | расширитель маточный | не менее 3 шт. |  |
| 24.1 | односторонний, конический | наличие |  |
| 24.2 | диаметр, мм, не менее | 5 |  |
| 24.3 | общая длина, мм, не менее / не более | 185/195 |  |
| 25 | расширитель маточный | не менее 3 шт. |  |
| 25.1 | односторонний, конический | наличие |  |
| 25.2 | диаметр, мм, не менее | 5,5 |  |
| 25.3 | общая длина, мм, не менее / не более | 185/195 |  |
| 26 | расширитель маточный | не менее 3 шт. |  |
| 26.1 | односторонний, конический | наличие |  |
| 26.2 | диаметр, мм, не менее | 6 |  |
| 26.3 | общая длина, мм, не менее / не более | 185/195 |  |
| 27 | расширитель маточный | не менее 3 шт. |  |
| 27.1 | односторонний, конический | наличие |  |
| 27.2 | диаметр, мм, не менее | 6,5 |  |
| 27.3 | общая длина, мм, не менее / не более | 185/195 |  |
| 28 | расширитель маточный | не менее 3 шт. |  |
| 28.1 | односторонний, конический | наличие |  |
| 28.2 | диаметр, мм, не менее | 7 |  |
| 28.3 | общая длина, мм, не менее / не более | 185/195 |  |
| 29 | расширитель маточный | не менее 3 шт. |  |
| 29.1 | односторонний, конический | наличие |  |
| 29.2 | диаметр, мм, не менее | 7,5 |  |
| 29.3 | общая длина, мм, не менее / не более | 185/195 |  |
| 30 | расширитель маточный | не менее 3 шт. |  |
| 30.1 | односторонний, конический | наличие |  |
| 30.2 | диаметр, мм, не менее | 8 |  |
| 30.3 | общая длина, мм, не менее / не более | 185/195 |  |
| 31 | расширитель маточный | не менее 3 шт. |  |
| 31.1 | односторонний, конический | наличие |  |
| 31.2 | диаметр, мм, не менее | 8,5 |  |
| 31.3 | общая длина, мм, не менее / не более | 185/195 |  |
| 32 | расширитель маточный | не менее 3 шт. |  |
| 32.1 | односторонний, конический | наличие |  |
| 32.2 | диаметр, мм, не менее | 9 |  |
| 32.3 | общая длина, мм, не менее / не более | 185/195 |  |
| 33 | расширитель маточный | не менее 3 шт. |  |
| 33.1 | односторонний, конический | наличие |  |
| 33.2 | диаметр, мм, не менее | 9,5 |  |
| 33.3 | общая длина, мм, не менее / не более | 185/195 |  |
| 34 | расширитель маточный | не менее 3 шт. |  |
| 34.1 | односторонний, конический | наличие |  |
| 34.2 | диаметр, мм, не менее | 10 |  |
| 34.3 | общая длина, мм, не менее / не более | 185/195 |  |
| 35 | расширитель маточный | не менее 3 шт. |  |
| 35.1 | односторонний, конический | наличие |  |
| 35.2 | диаметр, мм, не менее | 10,5 |  |
| 35.3 | общая длина, мм, не менее / не более | 185/195 |  |
| 36 | расширитель маточный | не менее 3 шт. |  |
| 36.1 | односторонний, конический | наличие |  |
| 36.2 | диаметр, мм, не менее | 11 |  |
| 36.3 | общая длина, мм, не менее / не более | 185/195 |  |
| 37 | расширитель маточный | не менее 3 шт. |  |
| 37.1 | односторонний, конический | наличие |  |
| 37.2 | диаметр, мм, не менее | 11,5 |  |
| 37.3 | общая длина, мм, не менее / не более | 185/195 |  |
| 38 | Лоток металлический медицинский | не менее 3 шт. |  |
| 38.1 | Применяется для хранения и стерилизации медицинского инструмента. | соответствие |  |
| 38.2 | Форма почкообразная | соответствие |  |
| 38.3 | Размеры должны быть, мм. | не менее 160х85х28мм. |  |
| 38.4 | Объем | не менее 0,1л. |  |
| 38.5 | Должен быть устойчив к дезинфицирующим растворам и действию высоких температур. | соответствие |  |
| 38.6 | Стерилизация паром и суховоздушным способом. | соответствие |  |
| 38.7 | Материал - нержавеющая сталь. | соответствие |  |
| 39 | Лоток металлический медицинский | не менее 3 шт. |  |
| 39.1 | Применяется для хранения и стерилизации медицинского инструмента. | соответствие |  |
| 39.2 | Форма почкообразная | соответствие |  |
| 39.3 | Размеры должны быть, мм. | не менее 200х120х30мм |  |
| 39.4 | Объем | не менее 0,3л. |  |
| 39.5 | Должен быть устойчив к дезинфицирующим растворам и действию высоких температур. | соответствие |  |
| 39.6 | Стерилизация паром и суховоздушным способом. | соответствие |  |
| 39.7 | Материал - нержавеющая сталь. | соответствие |  |
| 40 | Щипцы | не менее 3 шт. |  |
| 40.1 | назначение (полипные) | соответствие |  |
| 40.2 | окончатые | наличие |  |
| 40.3 | Общая длина, мм не менее/не более | 240/250 |  |
| 40.4 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |  |
| 41 | Щипцы | не менее 3 шт. |  |
| 41.1 | назначение (полипные) | соответствие |  |
| 41.2 | окончатые | наличие |  |
| 41.3 | Общая длина, мм не менее/не более | 220/230 |  |
| 41.4 | диаметр бранш, мм, не менее | 13 |  |
| 41.5 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |  |
| 42 | Пинцет | не менее 30 шт. |  |
| 42.1 | Инструмент общего назначения. | соответствие |  |
| 42.2 | Длина инструмента,мм | 150(+/-2)мм |  |
| 42.3 | Рабочая часть анатомическая, с мелкой поперечной насечкой | соответствие |  |
| 42.4 | шириной,мм | 2,5(+/-0,3) мм |  |
| 42.5 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали | соответствие |  |
| 42.6 | На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки | соответствие |  |
| 42.7 | Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |  |
| 43 | пинцет захватывающий | не менее 7 шт. |  |
| 43.1 | зубчато-лапчатый | наличие |  |
| 43.2 | прямой | наличие |  |
| 43.3 | диаметр, мм, не менее/не более | 42891 |  |
| 43.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 145/155 |  |
| 43.5 | материал - медицинская сталь | наличие |  |
| 44 | Зажим | не менее 91 шт. |  |
| 44.1 | Инструмент предназначен для прикрепления белья к брюшине. | соответствие |  |
| 44.2 | Длина инструмента, мм | 200,0(+/-5,0)мм |  |
| 44.3 | Рабочая часть изогнутая, 1х2 зубая с насечкой | соответствие |  |
| 44.4 | Для фиксации рабочей части в сомкнутом положении предусмотрена кремальера | соответствие |  |
| 44.5 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. | соответствие |  |
| 44.6 | На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки | соответствие |  |
| 44.7 | Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |  |
| 45 | зажим сосудистый | не менее 40 шт. |  |
| 45.1 | атравматическая насечка | наличие |  |
| 45.2 | прямой | наличие |  |
| 45.3 | ширина бранш, мм, не более | 2,1 |  |
| 45.4 | общая длина, мм, не менее / не более | 155/165 |  |
| 45.5 | кремальера | наличие |  |
| 45.6 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |  |
| 46 | зажим сосудистый | не менее 20 шт. |  |
| 46.1 | атравматическая насечка | наличие |  |
| 46.2 | прямой | наличие |  |
| 46.3 | длина рабочей части, мм, не более | 68 |  |
| 46.4 | общая длина, мм, не менее / не более | 193/203 |  |
| 46.5 | кремальера | наличие |  |
| 46.6 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |  |
| 47 | зажим сосудистый | не менее 35 шт. |  |
| 47.1 | атравматическая насечка | наличие |  |
| 47.2 | изогнутый | наличие |  |
| 47.3 | длина рабочей части, мм, не более | 68 |  |
| 47.4 | общая длина, мм, не менее / не более | 191/201 |  |
| 47.5 | кремальера | наличие |  |
| 47.6 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |  |
| 48 | зажим кровоостанавливающий | не менее 10 шт. |  |
| 48.1 | Инструмент предназначен для пережатия и удерживания кровеносных сосудов при хирургических операциях | соответствие |  |
| 48.2 | Рабочая часть 1х2-зубая зубч. прямая | соответствие |  |
| 48.3 | Для фиксации рабочей части в сомкнутом положении предусмотрена кремальера | соответствие |  |
| 48.4 | Длина инструмента, мм | не менее 200мм, не более 210мм |  |
| 48.5 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки | соответствие |  |
| 48.6 | Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |  |
| 49 | зажим кровоостанавливающий | не менее 23 шт. |  |
| 49.1 | Инструмент предназначен для пережатия и удерживания кровеносных сосудов при хирургических операциях. | соответствие |  |
| 49.2 | Рабочая часть 1х2-зубая зубч. изогнутая | соответствие |  |
| 49.3 | Для фиксации рабочей части в сомкнутом положении предусмотрена кремальера | соответствие |  |
| 49.4 | Длина инструмента, мм | не менее 200, не более 210 |  |
| 49.5 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки | соответствие |  |
| 49.6 | Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |  |
| 50 | Зажим кровоостанавливающий | не менее 6 шт. |  |
| 50.1 | Инструмент предназначен для пережатия и удерживания кровеносных сосудов при хирургических операциях | соответствие |  |
| 50.2 | Рабочая часть 1х2-зубая зубч. прямая | соответствие |  |
| 50.3 | Для фиксации рабочей части в сомкнутом положении предусмотрена кремальера | соответствие |  |
| 50.4 | Длина инструмента,мм. | не менее 150мм, не более 163мм. |  |
| 50.5 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки | соответствие |  |
| 50.6 | Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |  |
| 51 | Щипцы геморроидальные | не менее 12 шт. |  |
| 51.1 | окончатые | соответствие |  |
| 51.2 | прямые | соответствие |  |
| 51.3 | с отверстиями и кольцеобразными канавками на концах браншей | соответствие |  |
| 51.4 | предназначенные для захватывания и удержания геморроидальных узлов | соответствие |  |
| 51.5 | общая длина, мм, не менее / не более | 220/230 |  |
| 51.6 | ширина рабочей части, мм, не менее /не более | 17/19 |  |
| 52 | Зажим | не менее 65 шт. |  |
| 52.1 | Инструмент предназначен для фиксации операционного белья при хирургических операциях. | соответствие |  |
| 52.2 | длина инструмента,мм | не менее 150 мм |  |
| 52.3 | Рабочая часть остроконечная, выполнена в виде двух однозубых лапок | соответствие |  |
| 52.4 | При смыкании рабочей части лапки заходят друг за друга на 3 (±1) мм | соответствие |  |
| 52.5 | Ширина рабочей части в сомкнутом состоянии 17 (±2) мм | соответствие |  |
| 52.6 | Для фиксации рабочей части в сомкнутом положении предусмотрена кремальера | соответствие |  |
| 52.7 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. | соответствие |  |
| 52.8 | Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |  |
| 53 | Крючок хирургический | не менее 16 шт. |  |
| 53.1 | Инструмент по типу Фарабефа предназначен для расширения и удерживания краев раны. | соответствие |  |
| 53.2 | Длина инструмента должна составлять, мм | не менее 215 +/-1мм |  |
| 53.3 | Инструмент должен состоять из двух взаимосовмещающихся частей пластинчатого типа | соответствие |  |
| 53.4 | Инструмент должен иметь Г-образные загибы рабочей части с двух сторон | соответствие |  |
| 53.5 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали | соответствие |  |
| 53.6 | На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки | соответствие |  |
| 53.7 | Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |  |
| 54 | Крючок хирургический | не менее 10 шт. |  |
| 54.1 | 4 - зубый | соответствие |  |
| 54.2 | тупой № 3 | соответствие |  |
| 54.3 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |  |
| 55 | Зеркало | не менее 8 шт. |  |
| 55.1 | по Ричардсон (автор) | соответствие |  |
| 55.2 | двухстороннее | наличие |  |
| 55.3 | общая длина, мм, не менее/не более | 275/285 |  |
| 55.4 | длина рабочей части первого зеркала, мм, не более | 39 |  |
| 55.5 | длина рабочей части второго зеркала, мм, не более | 51 |  |
| 55.6 | рифление на ручке зеркала | наличие |  |
| 55.7 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |  |
| 56 | Зеркало | не менее 8 шт. |  |
| 56.1 | абдоминальное | соответствие |  |
| 56.2 | представляющий собой крючок с полированной пластинчатой рабочей частью седловидной формы | соответствие |  |
| 56.3 | Общая длина, мм, не менее/не более | 215/225 |  |
| 56.4 | ширина рабочей части, мм, не менее | 60 |  |
| 56.5 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |  |
| 57 | Зеркало | не менее 6 шт. |  |
| 57.1 | печеночное | соответствие |  |
| 57.2 | желобовидная рабочая часть | наличие |  |
| 57.3 | рабочая часть под углом номинальным 120° к рукоятке | наличие |  |
| 57.4 | длина рабочей части, мм, не более | 100 |  |
| 57.5 | общая длина, мм, не менее/не более | 250/260 |  |
| 57.6 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |  |
| 58 | Зажим | не менее 10 шт. |  |
| 58.1 | для сдавливания стенок кишки и желудка | соответствие |  |
| 58.2 | эластичный | наличие |  |
| 58.3 | прямой | наличие |  |
| 58.4 | длина рабочей части, мм, не более | 130 |  |
| 58.5 | ширина в сомкнутом состоянии, мм не более | 6 |  |
| 58.6 | толщина в сомкнутом состоянии, мм не более | 2 |  |
| 58.7 | Общая длина, мм не более | 240 |  |
| 58.8 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |  |
| 59 | Зажим | не менее 10 шт. |  |
| 59.1 | кишечный | соответствие |  |
| 59.2 | жесткий | наличие |  |
| 59.3 | Общая длина, мм, не более | 256 |  |
| 59.4 | кремальера | наличие |  |
| 59.5 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |  |
| 60 | Зеркало вагинальное | не менее 3 шт. |  |
| 60.1 | желобоватое №1 | соответствие |  |
| 60.2 | рабочая длина, мм, не менее / не более | 80/90 |  |
| 60.3 | ширина, мм, не менее/ не более | 30/32 |  |
| 60.4 | общая длина, мм, не менее / не более | 245/255 |  |
| 60.5 | рукоятка петлевидная с кольцом для пальца | наличие |  |
| 60.6 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |  |
| 61 | кюретка | не менее 2 шт. |  |
| 61.1 | тупая | наличие |  |
| 61.2 | жесткость | наличие |  |
| 61.3 | ширина рабочей части, мм, не более | 9 |  |
| 61.4 | общая длина, мм, не менее / не более | 300/305 |  |
| 61.5 | рукоятка плоская с продольным углублением (упором для пальца) | наличие |  |
| 61.6 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | наличие |  |
| 62 | Медицинский стакан | не менее 23 шт. |  |
| 62.1 | емкость, предназначена для стерилизации и хранения в стерильном состоянии медицинских инструментов и расходных материалов. | соответствие |  |
| 62.2 | Диаметр, мм не менее | 76 |  |
| 62.3 | Высота, мм не менее | 80 |  |
| 62.4 | Объем, л. не менее | 0,25 |  |
| 63 | Зажим кровоостанавливающий | не менее 2 шт. |  |
| 63.1 | Инструмент предназначен для пережатия и удерживания кровеносных сосудов при хирургических операциях | соответствие |  |
| 63.2 | Рабочая часть 1х2-зубая зубч. изогнутая | соответствие |  |
| 63.3 | Для фиксации рабочей части в сомкнутом положении предусмотрена кремальера | соответствие |  |
| 63.4 | Длина инструмента, мм | не менее 150мм, не более 163мм |  |
| 63.5 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. | соответствие |  |
| 63.6 | На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. | соответствие |  |
| 63.7 | Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |  |
| 64 | Пинцет | не менее 9 шт. |  |
| 64.1 | Инструмент общего назначения | соответствие |  |
| 64.2 | Длина инструмента 250 (± 2) мм. | соответствие |  |
| 64.3 | Рабочая часть анатомическая, с мелкой поперечной насечкой, шириной 2,5 (± 0,3) мм. | соответствие |  |
| 64.4 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали | соответствие |  |
| 64.5 | На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. | соответствие |  |
| 64.6 | Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |  |
| 65 | Пинцет | не менее 16 шт. |  |
| 65.1 | Инструмент общего назначения | соответствие |  |
| 65.2 | Длина инструмента 200 (± 2) мм | соответствие |  |
| 65.3 | Рабочая часть 1х2 зубая, шириной 2,5 (± 0,5) мм | соответствие |  |
| 65.4 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. | соответствие |  |
| 65.5 | На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. | соответствие |  |
| 65.6 | Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |  |
| 66 | зажим кровоостанавливающий | не менее 5 шт. |  |
| 66.1 | по MOSQUITO (авторское наименование) | соответствие |  |
| 66.2 | кончики рабочей части плавно изогнуты по плоскости | соответствие |  |
| 66.3 | общая длина, мм, не менее/не более | 135/145 |  |
| 66.4 | поперечная нарезка на кончиках рабочей части | наличие |  |
| 66.5 | материал - коррозионностойкая высоколегированная медицинская сталь. | соответствие |  |
| 66.6 | кремальера | наличие |  |
| 66.7 | соединение бранш типа "закрытый замок" | соответствие |  |
| 66.8 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |  |
| 66.9 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |  |
| 67 | Зажим | не менее 1 шт. |  |
| 67.1 | для почечной ножки | наличие |  |
| 67.2 | изогнутый по радиусу | наличие |  |
| 67.3 | большой №2 | соответствие |  |
| 67.4 | длина рабочей части, мм, не менее | 90 |  |
| 67.5 | толщина концов в сомкнутом состоянии, мм, не более | 6 |  |
| 67.6 | высота изгиба, мм не менее | 30 |  |
| 67.7 | Общая длина, мм не менее/не более | 250/260 |  |
| 67.8 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |  |
| 68 | Диссектор | не менее 5 шт. |  |
| 68.1 | сосудистый | соответствие |  |
| 68.2 | кремальера | наличие |  |
| 68.3 | ручка изогнутая | наличие |  |
| 68.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 165/175 |  |
| 68.5 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |  |
| 69 | Щипцы | не менее 4 шт. |  |
| 69.1 | для захвата желчных и почечных камней №1 | соответствие |  |
| 69.2 | вертикально изогнутые | наличие |  |
| 69.3 | длина рабочей части, мм, не менее / не более | 62/64 |  |
| 69.4 | ширина концов в сомкнутом состоянии, мм, не более | 3 |  |
| 69.5 | ширина петли, мм, не более | 5 |  |
| 69.6 | высота изгиба, мм, не менее/не более | 57/59 |  |
| 69.7 | Общая длина, мм, не более | 190 |  |
| 69.8 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |  |
| 70 | Векоподъемник | не менее 1 шт. |  |
| 70.1 | по Десмарресу (автор) | соответствие |  |
| 70.2 | Рабочая часть, мм, не менее/не более | 14/16 |  |
| 70.3 | Общая длина, мм, не менее/не более | 125/135 |  |
| 70.4 | рельефная часть на ручке (для удобства фиксации) | наличие |  |
| 70.5 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |  |
| 71 | Зажим кровоостанавливающий | не менее 5 шт. |  |
| 71.1 | по Кохер (автор) | соответствие |  |
| 71.2 | зубцы 1 х 2 | наличие |  |
| 71.3 | насечка на рабочей части | наличие |  |
| 71.4 | прямой | наличие |  |
| 71.5 | кремальера | наличие |  |
| 71.6 | длина рабочей части, мм, не менее / не более | 82/84 |  |
| 71.7 | Общая длина, мм, не менее/не более | 155/165 |  |
| 71.8 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |  |
| 72 | Зеркало | не менее 3 шт. |  |
| 72.1 | для отведения почек | соответствие |  |
| 72.2 | Общая длина, мм не менее/не более | 295/305 |  |
| 72.3 | рукоятка петлевидная с кольцом для пальца | наличие |  |
| 72.4 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |  |
| 73 | Зеркало | не менее 2 шт. |  |
| 73.1 | дугообразное | наличие |  |
| 73.2 | для мочевого пузыря | соответствие |  |
| 73.3 | ручка плоская | наличие |  |
| 73.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 310/320 |  |
| 73.5 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |  |
| 74 | Ножницы с | не менее 2 шт. |  |
| 74.1 | сосудистые | соответствие |  |
| 74.2 | прямые | наличие |  |
| 74.3 | Общая длина, мм, не менее/не более | 155/165 |  |
| 74.4 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |  |
| 75 | Крючок хирургический | не менее 8 шт. |  |
| 75.1 | Инструмент по типу Фарабефа предназначен для расширения и удерживания краев раны | соответствие |  |
| 75.2 | Длина инструмента должна составлять 150 ± 1мм. | соответствие |  |
| 75.3 | Инструмент должен состоять из двух взаимосовмещающихся частей пластинчатого типа | соответствие |  |
| 75.4 | Инструмент должен иметь Г-образные загибы рабочей части с двух сторон. | соответствие |  |
| 75.5 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали | соответствие |  |
| 75.6 | На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки | соответствие |  |
| 75.7 | Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |  |
| 76 | Крючок хирургический | не менее 4 шт. |  |
| 76.1 | 4 - зубый | соответствие |  |
| 76.2 | острый | соответствие |  |
| 76.3 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |  |
| 77 | Ранорасширитель | не менее 2 шт. |  |
| 77.1 | реечный | наличие |  |
| 77.2 | для грудной полости | соответствие |  |
| 77.3 | Расхождение зеркал, мм, не менее | 208 |  |
| 77.4 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |  |
| 78 | Зеркало | не менее 2 шт. |  |
| 78.1 | абдоминальное | соответствие |  |
| 78.2 | представляющий собой крючок с полированной пластинчатой рабочей частью седловидной формы | соответствие |  |
| 78.3 | Общая длина, мм, не менее/не более | 245/255 |  |
| 78.4 | ширина рабочей части, мм, не менее | 100 |  |
| 78.5 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |  |
| 79 | зеркало легочное | не менее 2 шт. |  |
| 79.1 | глубина х ширина, мм, не более | 175 х 64 |  |
| 79.2 | гибкое | наличие |  |
| 79.3 | рукоятка полая округлая с нижним упором для руки | наличие |  |
| 79.4 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | наличие |  |
| 80 | зажим кровоостанавливающий | не менее 6 шт. |  |
| 80.1 | по MOSQUITO (авторское наименование) | соответствие |  |
| 80.2 | прямой | соответствие |  |
| 80.3 | общая длина, мм, не менее/не более | 140/150 |  |
| 80.4 | поперечная нарезка на кончиках рабочей части | наличие |  |
| 80.5 | материал - коррозионностойкая высоколегированная медицинская сталь. | соответствие |  |
| 80.6 | кремальера | наличие |  |
| 80.7 | соединение бранш типа "закрытый замок" | соответствие |  |
| 80.8 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |  |
| 80.9 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |  |
| 81 | Зажим кровоостанавливающий | не менее 4 шт. |  |
| 81.1 | по Кохер (автор) | соответствие |  |
| 81.2 | зубцы 1 х 2 | наличие |  |
| 81.3 | насечка на рабочей части | наличие |  |
| 81.4 | изогнутый | наличие |  |
| 81.5 | кремальера | наличие |  |
| 81.6 | длина рабочей части, мм, не менее / не более | 82/84 |  |
| 81.7 | Общая длина, мм, не менее/не более | 155/165 |  |
| 81.8 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |  |
| 82 | Зажим кровоостанавливающий | не менее 9 шт. |  |
| 82.1 | по Бильрот (автор) | соответствие |  |
| 82.2 | изогнутый | наличие |  |
| 82.3 | высота изгиба, мм, не менее /не более | 12/14 |  |
| 82.4 | кремальера | наличие |  |
| 82.5 | Общая длина, мм, не менее/не более | 153/163 |  |
| 82.6 | длина рабочей части, мм, не менее / не более | 38/42 |  |
| 82.7 | насечка на рабочей части | наличие |  |
| 82.8 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |  |
| 83 | Крючок хирургический | не менее 1 шт. |  |
| 83.1 | 1- зубый | соответствие |  |
| 83.2 | костный | соответствие |  |
| 83.3 | острый | соответствие |  |
| 83.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 225/235 |  |
| 83.5 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |  |
| 84 | Расширитель | не менее 2 шт. |  |
| 84.1 | по Труссо (автор) | соответствие |  |
| 84.2 | трахеостомический | соответствие |  |
| 84.3 | пружинный | наличие |  |
| 84.4 | Общая длина, мм не менее/не более | 120/135 |  |
| 84.5 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |  |
| 85 | Троакар полостной | не менее 5 шт. |  |
| 85.1 | стилет | наличие |  |
| 85.2 | диаметр, мм не менее | 7 |  |
| 85.3 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |  |
| 86 | Крючок хирургический | не менее 2 шт. |  |
| 86.1 | 2 - зубый | соответствие |  |
| 86.2 | острый | соответствие |  |
| 86.3 | рукоятка петлевидная с кольцом для пальца | наличие |  |
| 86.4 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |  |
| 87 | Зонд | не менее 1 шт. |  |
| 87.1 | по Кохер (автор) | соответствие |  |
| 87.2 | зобный | соответствие |  |
| 87.3 | для раздвигания и расслаивания мягких тканей и проведения лигатуры под сосуды | соответствие |  |
| 87.4 | с отверстием | наличие |  |
| 87.5 | Общая длина, мм, не менее/не более | 125/135 |  |
| 87.6 | Рукоятка плоская с рифлением | наличие |  |
| 87.7 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |  |
| 88 | Зонд хирургический | не менее 1 шт. |  |
| 88.1 | пуговчатый | наличие |  |
| 88.2 | двухсторонний | наличие |  |
| 88.3 | Общая длина. Мм не менее/не более | 155/165 |  |
| 88.4 | Диаметр рабочей части, мм не менее/ не более | 1,8/2,2 |  |
| 89 | Зонд хирургический | не менее 1 шт. |  |
| 89.1 | желобоватый | наличие |  |
| 89.2 | Длина, мм не менее | 170 |  |
| 90 | Ложка гинекологическая | не менее 1 шт. |  |
| 90.1 | двухсторонняя | наличие |  |
| 90.2 | с делениями | наличие |  |
| 90.3 | длина мм, не менее/не более | 205/215 |  |
| 91 | корпус контейнера | не менее 28 шт. |  |
| 91.1 | без перфорации для стерилизации в автоклавах вакуумного типа | наличие |  |
| 91.2 | Модульная система комплектации контейнера: возможность комплектации с различными типами крышек: | наличие |  |
| 91.3 | с системой двойных крышек: внутренняя крышка с перфорацией, для использования со сменными фильтрами любого типа. Простая система сменных фильтров. Силиконовый уплотнитель по краю крышки. Внешняя крышка для защиты содержимого при транспортировке, цветовая кодировка крышек, защелка для фиксации на внутренней крышке | наличие |  |
| 91.4 | с системой фильтров, рассчитанных на не менее, чем 5000 циклов стерилизации и обеспечивающих свободное проникновение пара при стерилизации и одновременно защиту от контаминации содержимого контейнера. Система встроенного фильтра должна позволять проводить механическую обработку крышки без ее демонтажа | наличие |  |
| 91.5 | Валидированный срок сохранения стерильности инструментов, не менее, месяцев | 12 |  |
| 91.6 | Подтверждающая документация от аккредитованного экспертного испытательного центра, подтверждающая сроки сохранения стерильности хирургических инструментов | наличие |  |
| 91.7 | Корпус контейнера изготовлен из алюминиевого сплава для лучшей теплопроводности и легкости конструкции (алюминий анодированный) | наличие |  |
| 91.8 | Материал корпуса уменьшает время нагрева и остывания контейнера, имеет более равномерную характеристику нагрева по всему объему контейнера с малым градиентом и уменьшает количество конденсата внутри контейнера | наличие |  |
| 91.9 | Эргономичная прямоугольная форма контейнера позволяет наиболее эффективно использовать внутреннее пространство стерилизационных камер и упрощает складирование и хранение контейнеров | наличие |  |
| 91.10 | Удобные рукоятки во всю ширину контейнера с фиксацией под углом 90° | наличие |  |
| 91.11 | Держатель бирок для размещения информации о содержимом контейнера, дате стерилизации, окончании срока стерильности, о лице, ответственном за стерилизацию данного контейнера | наличие |  |
| 91.12 | Возможность ручной и механической обработки контейнеров pH-нейтральными и средне-щелочными растворами | наличие |  |
| 91.13 | стандарт (стерилизационная единица) | 3/4 |  |
| 91.14 | внешние размеры ДхШхВ, мм, не менее | 470х274х135 ± 5 |  |
| 92 | этикетка алюминиевая | не менее 56 шт. |  |
| 92.1 | для идентификации содержимого контейнера | наличие |  |
| 92.2 | цветовая кодировка - синяя | наличие |  |
| 92.3 | материал аналогичный корпусу контейнера | наличие |  |
| 92.4 | фиксация с обеих сторон корпуса контейнера | наличие |  |
| 93 | этикетка алюминиевая | не менее 56 шт. |  |
| 93.1 | для идентификации содержимого контейнера | наличие |  |
| 93.2 | цветовая кодировка - золотистая | наличие |  |
| 93.3 | материал аналогичный корпусу контейнера | наличие |  |
| 93.4 | фиксация с обеих сторон корпуса контейнера | наличие |  |
| 94 | Ретрактор гибкий | 2 шт. |  |
| 94.1 | Размер рабочей поверхности | не менее 1 х 6 см |  |
| 94.2 | Цельнометаллическая противобликовая поверхность | наличие |  |
| 94.3 | Возможность интраоперационного сгибания рабочей поверхности под любым углом с учетом анатомии оттесняемой поверхности | наличие |  |
| 94.4 | Отсоединение от стержня ретракторного в операционной ране | наличие |  |
| 94.5 | Антиротация на дистальном крае стержня для улучшения фиксации краев раны | наличие |  |
| 94.6 | Штанга ретракторная | 2 шт. |  |
| 94.7 | Максимальная высота для установки комплекса ретракторов | не менее 55 см |  |
| 94.8 | Рельсовое крепление к столу | наличие |  |
| 94.9 | Плунжерный тип фиксации с винтовым механизмом | наличие |  |
| 94.10 | Отводящие соединения для вертикальных нагрузок (не менее 2-х) | наличие |  |
| 95 | Ретрактор гибкий | 2 шт. |  |
| 95.1 | Размер рабочей поверхности | не менее 1 х 15 см |  |
| 95.2 | Цельнометаллическая противобликовая поверхность | наличие |  |
| 95.3 | Возможность интраоперационного сгибания рабочей поверхности под любым углом с учетом анатомии оттесняемой поверхности | наличие |  |
| 95.4 | Отсоединение от стержня ретракторного в операционной ране | наличие |  |
| 95.5 | Антиротация на дистальном крае стержня для улучшения фиксации краев раны | наличие |  |
| 95.6 | Крепеж зубчатый | 2 шт. |  |
| 96 | Ретрактор гибкий | 2 шт. |  |
| 96.1 | Размер рабочей поверхности | не менее 1 х 20 см |  |
| 96.2 | Цельнометаллическая противобликовая поверхность | наличие |  |
| 96.3 | Возможность интраоперационного сгибания рабочей поверхности под любым углом с учетом анатомии оттесняемой поверхности | наличие |  |
| 96.4 | Отсоединение от стержня ретракторного в операционной ране | наличие |  |
| 96.5 | Антиротация на дистальном крае стержня для улучшения фиксации краев раны | наличие |  |
| 96.6 | Рукав ретракторный, ангулярный | 2 шт. |  |
| 96.7 | Длина плеч | не менее 28 см х 33 см |  |
| 97 | Ретрактор гибкий, мягкий | 1 шт. |  |
| 97.1 | Размер рабочей поверхности | не менее 2,5 х 20 см |  |
| 97.2 | Цельнометаллическая противобликовая поверхность | наличие |  |
| 97.3 | Возможность интраоперационного сгибания рабочей поверхности под любым углом с учетом анатомии оттесняемой поверхности | наличие |  |
| 97.4 | Отсоединение от стержня ретракторного в операционной ране | наличие |  |
| 97.5 | Антиротация на дистальном крае стержня для улучшения фиксации краев раны | наличие |  |
| 97.6 | Перекладина ретракторная, двусторонняя складная | 1 шт. |  |
| 97.7 | Длина плеч, не менее | 27см х 21см х 27см |  |
| 98 | Ретрактор гибкий | 1 шт. |  |
| 98.1 | Размер рабочей поверхности | не менее 2,5 х 10 см |  |
| 98.2 | Цельнометаллическая противобликовая поверхность | наличие |  |
| 98.3 | Возможность интраоперационного сгибания рабочей поверхности под любым углом с учетом анатомии оттесняемой поверхности | наличие |  |
| 98.4 | Отсоединение от стержня ретракторного в операционной ране | наличие |  |
| 98.5 | Антиротация на дистальном крае стержня для улучшения фиксации краев раны | наличие |  |
| 98.6 | Перекладина ретракторная, двусторонняя | 1 шт. |  |
| 99 | Ретрактор гибкий | 1 шт. |  |
| 99.1 | Размер рабочей поверхности | не менее 5 х 20 см |  |
| 99.2 | Цельнометаллическая противобликовая поверхность | наличие |  |
| 99.3 | Возможность интраоперационного сгибания рабочей поверхности под любым углом с учетом анатомии оттесняемой поверхности | наличие |  |
| 99.4 | Отсоединение от стержня ретракторного в операционной ране | наличие |  |
| 99.5 | Антиротация на дистальном крае стержня для улучшения фиксации краев раны | наличие |  |
| 99.6 | Ключ, для стержня ретракторного с регулируемым механизмом угла наклона лезвия | 1 шт. |  |
| 99.7 | Перекладина ретракторная, двусторонняя складная, для нижнего этажа брюшной полости | 1 шт. |  |
| 99.8 | Длина плеч, не менее | 25 см х 20 см х 25 см |  |
| 100 | Ретрактор гибкий | 2 шт. |  |
| 100.1 | Размер рабочей поверхности | не менее 6 х 25 см |  |
| 100.2 | Цельнометаллическая противобликовая поверхность | наличие |  |
| 100.3 | Возможность интраоперационного сгибания рабочей поверхности под любым углом с учетом анатомии оттесняемой поверхности | наличие |  |
| 100.4 | Отсоединение от стержня ретракторного в операционной ране | наличие |  |
| 100.5 | Антиротация на дистальном крае стержня для улучшения фиксации краев раны | наличие |  |
| 100.6 | Стержень ретракторный | 2 шт. |  |
| 100.7 | Длина стержня ретракторного | не менее 20 см |  |
| 100.8 | Возможность движений ретрактора по типу "антефлексио" и "ретрофлексио" сегментарно в дистальной части | наличие |  |
| 100.9 | Низкопрофильное отводящее соединение с захватом | наличие |  |
| 100.10 | Кнопка для интраоперационного отсоединения ретрактора | наличие |  |
| 101 | Ретрактор гибкий | 1 шт. |  |
| 101.1 | Размер рабочей поверхности | не менее 7 х 25 см |  |
| 101.2 | Цельнометаллическая противобликовая поверхность | наличие |  |
| 101.3 | Возможность интраоперационного сгибания рабочей поверхности под любым углом с учетом анатомии оттесняемой поверхности | наличие |  |
| 101.4 | Отсоединение от стержня ретракторного в операционной ране | наличие |  |
| 101.5 | Антиротация на дистальном крае стержня для улучшения фиксации краев раны | наличие |  |
| 101.6 | Рукав ретракторный, ангулярный | 1 шт. |  |
| 101.7 | Длина плеч | не менее 20 см х 25 см |  |
| 101.8 | Стержень ретракторный | 1 шт. |  |
| 101.9 | Длина стержня ретракторного | не менее 38 см |  |
| 101.10 | Возможность движений ретрактора по типу "антефлексио" и "ретрофлексио" сегментарно в дистальной части | наличие |  |
| 101.11 | Низкопрофильное отводящее соединение с захватом | наличие |  |
| 101.12 | Кнопка для интраоперационного отсоединения ретрактора | наличие |  |
| 101.13 | Микронастройка осуществляется крутящим низкопрофильным элементом двумя пальцами хирурга для особо точного безопасного позиионирования краев раны | наличие |  |
| 102 | Ретрактор гибкий | 2 шт. |  |
| 102.1 | Размер рабочей поверхности | не менее 10 х 25 см |  |
| 102.2 | Цельнометаллическая противобликовая поверхность | наличие |  |
| 102.3 | Возможность интраоперационного сгибания рабочей поверхности под любым углом с учетом анатомии оттесняемой поверхности | наличие |  |
| 102.4 | Отсоединение от стержня ретракторного в операционной ране | наличие |  |
| 102.5 | Антиротация на дистальном крае стержня для улучшения фиксации краев раны | наличие |  |
| 102.6 | Рукав ретракторный, ангулярный | 2 шт. |  |
| 102.7 | Длина плеч | не менее 20 см х 40 см |  |
| 103 | Ретрактор по "Kelly" или аналог | 2 шт. |  |
| 103.1 | Размер рабочей поверхности | не менее 6 см х 7 см |  |
| 103.2 | Цельнометаллическая противобликовая поверхность | наличие |  |
| 103.3 | Отсоединение от стержня ретракторного в операционной ране | наличие |  |
| 103.4 | Антиротация на дистальном крае стержня для улучшения фиксации краев раны | наличие |  |
| 103.5 | Стержень ретракторный | 2 шт. |  |
| 103.6 | Длина стержня ретракторного | не менее 20 см |  |
| 103.7 | Возможность движений ретрактора по типу "антефлексио" и "ретрофлексио" сегментарно в дистальной части | наличие |  |
| 103.8 | Низкопрофильное отводящее соединение с захватом | наличие |  |
| 103.9 | Кнопка для интраоперационного отсоединения ретрактора | наличие |  |
| 104 | Ретрактор по "Kelly" или аналог | 2 шт. |  |
| 104.1 | Размер рабочей поверхности | не менее 7 см х 8 см |  |
| 104.2 | Цельнометаллическая противобликовая поверхность | наличие |  |
| 104.3 | Отсоединение от стержня ретракторного в операционной ране | наличие |  |
| 104.4 | Антиротация на дистальном крае стержня для улучшения фиксации краев раны | наличие |  |
| 105 | Ретрактор по "Balfour" или аналог с малой кромкой | 1 шт. |  |
| 105.1 | Размер рабочей поверхности | не менее 7 см х 7 см |  |
| 105.2 | Цельнометаллическая противобликовая поверхность | наличие |  |
| 105.3 | Отсоединение от стержня ретракторного в операционной ране | наличие |  |
| 105.4 | Антиротация на дистальном крае стержня для улучшения фиксации краев раны | наличие |  |
| 105.5 | Стержень ретракторный | 1 шт. |  |
| 105.6 | Длина стержня ретракторного | не менее 25 см |  |
| 105.7 | Возможность движений ретрактора по типу "антефлексио" и "ретрофлексио" сегментарно в дистальной части | наличие |  |
| 105.8 | Низкопрофильное отводящее соединение с захватом | наличие |  |
| 105.9 | Кнопка для интраоперационного отсоединения ретрактора | наличие |  |
| 105.10 | Микронастройка осуществляется крутящим низкопрофильным элементом двумя пальцами хирурга для особо точного безопасного позиионирования краев раны | наличие |  |
| 106 | Ретрактор по "Balfour" или аналог | 2 шт. |  |
| 106.1 | Размер рабочей поверхности | не менее 8 см х 7 см |  |
| 106.2 | Цельнометаллическая противобликовая поверхность | наличие |  |
| 106.3 | Отсоединение от стержня ретракторного в операционной ране | наличие |  |
| 106.4 | Антиротация на дистальном крае стержня для улучшения фиксации краев раны | наличие |  |
| 106.5 | Контейнер стерилизационный | 2 шт. |  |
| 106.6 | Размер рабочей поверхности | не менее 55 см х 27 см х 9 см |  |
| 107 | Ретрактор по "Balfour" c малой кромкой или аналог | 2 шт. |  |
| 107.1 | Размер рабочей поверхности | не менее 8 см х 7 см |  |
| 107.2 | Цельнометаллическая противобликовая поверхность | наличие |  |
| 107.3 | Отсоединение от стержня ретракторного в операционной ране | наличие |  |
| 107.4 | Антиротация на дистальном крае стержня для улучшения фиксации краев раны | наличие |  |
| 108 | Ретрактор по "Balfour" или аналог | 4 шт. |  |
| 108.1 | Размер рабочей поверхности | не менее 3 см х 3 см |  |
| 108.2 | Цельнометаллическая противобликовая поверхность | наличие |  |
| 108.3 | Отсоединение от стержня ретракторного в операционной ране | наличие |  |
| 108.4 | Антиротация на дистальном крае стержня для улучшения фиксации краев раны | наличие |  |
| 108.5 | Стержень ретракторный | 4 шт. |  |
| 108.6 | Длина стержня ретракторного | не менее 20 см |  |
| 108.7 | Возможность движений ретрактора по типу "антефлексио" и "ретрофлексио" сегментарно в дистальной части | наличие |  |
| 108.8 | Низкопрофильное отводящее соединение с захватом | наличие |  |
| 108.9 | Кнопка для интраоперационного отсоединения ретрактора | наличие |  |
| 109 | Ретрактор по "Richardson" или аналог | 1 шт. |  |
| 109.1 | Размер рабочей поверхности | не менее 5 см х 17 см |  |
| 109.2 | Цельнометаллическая противобликовая поверхность | наличие |  |
| 109.3 | Отсоединение от стержня ретракторного в операционной ране | наличие |  |
| 109.4 | Антиротация на дистальном крае стержня для улучшения фиксации краев раны | наличие |  |
| 109.5 | Контейнер стерилизационный | 1 шт. |  |
| 109.6 | Размер рабочей поверхности | не менее 65 см х 25 см х 12 см |  |
| 110 | Ретрактор по "Harrington" или аналог | 2 шт. |  |
| 110.1 | Размер рабочей поверхности | не менее 6 см х 15 см |  |
| 110.2 | Цельнометаллическая противобликовая поверхность | наличие |  |
| 110.3 | Отсоединение от стержня ретракторного в операционной ране | наличие |  |
| 110.4 | Антиротация на дистальном крае стержня для улучшения фиксации краев раны | наличие |  |
| 111 | Ретрактор по "St.Mark`s" или аналог с кромкой | 2 шт. |  |
| 111.1 | Размер рабочей поверхности | не менее 6 см х 17 см |  |
| 111.2 | Цельнометаллическая противобликовая поверхность | наличие |  |
| 111.3 | Отсоединение от стержня ретракторного в операционной ране | наличие |  |
| 111.4 | Антиротация на дистальном крае стержня для улучшения фиксации краев раны | наличие |  |
| 112 | Ретрактор веерный, гибкий | 1 шт. |  |
| 112.1 | Размер рабочей поверхности | не менее 15 см |  |
| 112.2 | Цельнометаллическая противобликовая поверхность | наличие |  |
| 112.3 | Возможность интраоперационного сгибания рабочей поверхности под любым углом с учетом анатомии оттесняемой поверхности | наличие |  |
| 112.4 | Отсоединение от стержня ретракторного в операционной ране | наличие |  |
| 112.5 | Антиротация на дистальном крае стержня для улучшения фиксации краев раны | наличие |  |
| 112.6 | Перекладина ретракторная, с двумя отводящими соединениями. | 1 шт. |  |
| 112.7 | Размер секций | не менее 28x33 см |  |
| 113 | Ретрактор по "Balfour" или аналог | 2 шт. |  |
| 113.1 | Размер рабочей поверхности | не менее 8 см х 5 см |  |
| 113.2 | Цельнометаллическая противобликовая поверхность | наличие |  |
| 113.3 | Отсоединение от стержня ретракторного в операционной ране | наличие |  |
| 113.4 | Антиротация на дистальном крае стержня для улучшения фиксации краев раны | наличие |  |
| 114 | Ретрактор по "Balfour" или аналог | 2 шт. |  |
| 114.1 | Размер рабочей поверхности | не менее 11 см х 5 см |  |
| 114.2 | Цельнометаллическая противобликовая поверхность | наличие |  |
| 114.3 | Отсоединение от стержня ретракторного в операционной ране | наличие |  |
| 114.4 | Антиротация на дистальном крае стержня для улучшения фиксации краев раны | наличие |  |
| 115 | Ретрактор по "Balfour" или аналог | 2 шт. |  |
| 115.1 | Размер рабочей поверхности | не менее 6,5 см х 7 см |  |
| 115.2 | Возможность проведения интраоперационных рентгеноскопических исследований | наличие |  |
| 115.3 | Отсоединение от стержня ретракторного в операционной ране | наличие |  |
| 115.4 | Антиротация на дистальном крае стержня для улучшения фиксации краев раны | наличие |  |
| 116 | Ретрактор по "Balfour" или аналог | 1 шт. |  |
| 116.1 | Размер рабочей поверхности | не менее 7,7 см х 9,4 см |  |
| 116.2 | Возможность проведения интраоперационных рентгеноскопических исследований | наличие |  |
| 116.3 | Отсоединение от стержня ретракторного в операционной ране | наличие |  |
| 116.4 | Назначение - оттеснение реберной дуги (правая сторона) | наличие |  |
| 116.5 | Антисоскальзывание с краёв раны (перфорации) | наличие |  |
| 116.6 | Кривизна соответствует анатомии реберной дуги | наличие |  |
| 117 | Ретрактор по "Balfour" или аналог | 1 шт. |  |
| 117.1 | Размер рабочей поверхности | не менее 7,7 см х 9,4 см |  |
| 117.2 | Возможность проведения интраоперационных рентгеноскопических исследований | наличие |  |
| 117.3 | Отсоединение от стержня ретракторного в операционной ране | наличие |  |
| 117.4 | Назначение - оттеснение реберной дуги (левая сторона) | наличие |  |
| 117.5 | Антисоскальзывание с краёв раны (перфорации) | наличие |  |
| 117.6 | Кривизна соответствует анатомии реберной дуги | наличие |  |
| 118 | Ретрактор по "Balfour" или аналог | 1 шт. |  |
| 118.1 | Размер рабочей поверхности | не менее 7,7 см х 6,6 см |  |
| 118.2 | Возможность проведения интраоперационных рентгеноскопических исследований | наличие |  |
| 118.3 | Отсоединение от стержня ретракторного в операционной ране | наличие |  |
| 118.4 | Назначение - оттеснение реберной дуги (правая сторона) | наличие |  |
| 118.5 | Антисоскальзывание с краёв раны (перфорации) | наличие |  |
| 118.6 | Кривизна соответствует анатомии реберной дуги | наличие |  |
| 119 | Ретрактор по "Balfour" или аналог | 1 шт. |  |
| 119.1 | Размер рабочей поверхности | не менее 7,7 см х 6,6 см |  |
| 119.2 | Возможность проведения интраоперационных рентгеноскопических исследований | наличие |  |
| 119.3 | Отсоединение от стержня ретракторного в операционной ране | наличие |  |
| 119.4 | Назначение - оттеснение реберной дуги (левая сторона) | наличие |  |
| 119.5 | Антисоскальзывание с краёв раны (перфорации) | наличие |  |
| 119.6 | Кривизна соответствует анатомии реберной дуги | наличие |  |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество |
| --- | --- | --- |
| №28 | Набор хирургических инструментов для общей хирургии (1 комплект) | 1 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
| Общие требования |  |  |
| 1 | На поверхности инструментов не должно быть трещин, раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов и других загрязнений (окалин, материалов шлифовки и следов смазки). ГОСТ 19126-2007 | Соответствие |
| 2 | Для инструментов с замковыми соединениями должны соблюдаться следующие требования (ГОСТ 19126-2007): а) Винт или ось замковых соединений (кроме рычажных) должны быть расклепаны. Не допускается самопроизвольное отвинчивание винта в процессе работы. б) Выступание головки (кроме потайной) и расклепанного конца винта оси замка над поверхностью инструмента должно быть не более 0,5 мм. в) Ось коробчатых замков должна быть расклепана и обработана заподлицо с поверхностью инструмента. г) Ход бранш должен быть легким и плавным. Замки инструментов должны обеспечивать легкое открывание и закрывание инструментов двумя пальцами. перемещение кремальеры с зуба на зуб должно происходить легко, без заеданий. | Соответствие |
| 3 | Инструменты должны быть устойчивы к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. ГОСТ 19126-2007 | Соответствие |
| 4 | Инструменты должны иметь четкую маркировку, содержащую (при необходимости): - номер инструмента или его обозначение (каталожный номер), - товарный знак предприятия-изготовителя. ГОСТ 19126-2007 | Соответствие |
| 5 | Маркировка должна оставаться прочной и разборчивой при эксплуатации, хранении и транспортировании инструментов. ГОСТ 19126-2007 | Соответствие |
| 6 | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |
|  | Технические требования |  |
| 1 | расширитель маточный | не менее 5 шт. |
| 1.1 | по HEGAR (автор) | соответствие |
| 1.2 | односторонний, конический | соответствие |
| 1.3 | диаметр, мм, не более | 5 |
| 1.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 185/195 |
| 1.5 | материал - нержавеющая сталь марки X5CrNi18-10 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 1.6 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 2 | расширитель маточный | не менее 5 шт. |
| 2.1 | по HEGAR (автор) | соответствие |
| 2.2 | односторонний, конический | соответствие |
| 2.3 | диаметр, мм, не более | 6 |
| 2.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 185/195 |
| 2.5 | материал - нержавеющая сталь марки X5CrNi18-10 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 2.6 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 3 | расширитель маточный | не менее 5 шт. |
| 3.1 | по HEGAR (автор) | соответствие |
| 3.2 | односторонний, конический | соответствие |
| 3.3 | диаметр, мм, не более | 7 |
| 3.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 185/195 |
| 3.5 | материал - нержавеющая сталь марки X5CrNi18-10 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 3.6 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 4 | расширитель маточный | не менее 5 шт. |
| 4.1 | по HEGAR (автор) | соответствие |
| 4.2 | односторонний, конический | соответствие |
| 4.3 | диаметр, мм, не более | 8 |
| 4.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 185/195 |
| 4.5 | материал - нержавеющая сталь марки X5CrNi18-10 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 4.6 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 5 | расширитель маточный | не менее 5 шт. |
| 5.1 | по HEGAR (автор) | соответствие |
| 5.2 | односторонний, конический | соответствие |
| 5.3 | диаметр, мм, не более | 9 |
| 5.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 185/195 |
| 5.5 | материал - нержавеющая сталь марки X5CrNi18-10 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 5.6 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 6 | расширитель маточный | не менее 5 шт. |
| 6.1 | по HEGAR (автор) | соответствие |
| 6.2 | односторонний, конический | соответствие |
| 6.3 | диаметр, мм, не более | 10 |
| 6.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 185/195 |
| 6.5 | материал - нержавеющая сталь марки X5CrNi18-10 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 6.6 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 7 | расширитель маточный | не менее 5 шт. |
| 7.1 | по HEGAR (автор) | соответствие |
| 7.2 | односторонний, конический | соответствие |
| 7.3 | диаметр, мм, не более | 11 |
| 7.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 185/195 |
| 7.5 | материал - нержавеющая сталь марки X5CrNi18-10 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 7.6 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 8 | расширитель маточный | не менее 5 шт. |
| 8.1 | по HEGAR (автор) | соответствие |
| 8.2 | односторонний, конический | соответствие |
| 8.3 | диаметр, мм, не более | 12 |
| 8.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 185/195 |
| 8.5 | материал - нержавеющая сталь марки X5CrNi18-10 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 8.6 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 9 | зажим захватывающий | не менее 5 шт. |
| 9.1 | по LUER (автор), геморроидальный | наличие |
| 9.2 | бранши окончатые | наличие |
| 9.3 | общая длина, мм, не менее / не более | 245/255 |
| 9.4 | кремальера | наличие |
| 9.5 | соединение бранш винтовое | наличие |
| 9.6 | материал - медицинская сталь марки X6Cr17 или эквивалент | наличие |
| 9.7 | твердость 42 - 48 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 10 | крючок | не менее 1 шт. |
| 10.1 | двусторонний | наличие |
| 10.2 | размер рабочей части с одной стороны: глубина х ширина, мм, не более | 20х15 |
| 10.3 | размер рабочей части со второй стороны: глубина х ширина, мм, не более | 20х19 |
| 10.4 | поверхность рабочей части плоская, полукруглая | наличие |
| 10.5 | общая длина, мм, не менее / не более | 200/210 |
| 10.6 | материал - нержавеющая сталь марки x20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 10.7 | твердость в диапазоне 44 - 48 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 11 | крючок | не менее 1 шт. |
| 11.1 | модель по US-ARMY | наличие |
| 11.2 | комплект из 2-х: | наличие |
| 11.3 | крючок № 1: | наличие |
| 11.4 | двусторонний | наличие |
| 11.5 | размер рабочей части с одной стороны: глубина х ширина, мм, не более | 26х15 |
| 11.6 | размер рабочей части со второй стороны: глубина х ширина, мм, не более | 43х15 |
| 11.7 | рабочая поверхность крючка плоская, кончик округлый, слегка загнут вниз | наличие |
| 11.8 | крючок № 2 | наличие |
| 11.9 | двусторонний | наличие |
| 11.10 | размер рабочей части с одной стороны: глубина х ширина, мм, не более | 22х15 |
| 11.11 | размер рабочей части со второй стороны: глубина х ширина, мм, не более | 39х15 |
| 11.12 | рабочая поверхность крючка плоская, кончик округлый, слегка загнут вниз | наличие |
| 11.13 | общая длина, мм, не менее / не более | 215 / 225 |
| 11.14 | рукоятки с продольными отверстиями | наличие |
| 11.15 | материал - медицинская сталь марки х20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 11.16 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 12 | зеркало абдоминальное | не менее 8 шт. |
| 12.1 | по MIKULICZ (автор) | соответствие |
| 12.2 | рабочая часть Г-образная, плавно изогнута под углом, кончик направлен вниз | соответствие |
| 12.3 | общая длина, мм, не менее/не более | 250/260 |
| 12.4 | ширина рабочей части, мм, не более | 55 |
| 12.5 | глубина рабочей части, мм, не более | 185 |
| 12.6 | рукоятка петлевидная с кольцом для пальца | наличие |
| 12.7 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 12.8 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 12.9 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| 29 | Набор хирургических инструментов для колопроктологии (3 комплекта) | 1 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
| Общие требования |  |  |
| 1 | На поверхности инструментов не должно быть трещин, раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов и других загрязнений (окалин, материалов шлифовки и следов смазки). ГОСТ 19126-2007 | Соответствие |
| 2 | Для инструментов с замковыми соединениями должны соблюдаться следующие требования (ГОСТ 19126-2007): а) Винт или ось замковых соединений (кроме рычажных) должны быть расклепаны. Не допускается самопроизвольное отвинчивание винта в процессе работы. б) Выступание головки (кроме потайной) и расклепанного конца винта оси замка над поверхностью инструмента должно быть не более 0,5 мм. в) Ось коробчатых замков должна быть расклепана и обработана заподлицо с поверхностью инструмента. г) Ход бранш должен быть легким и плавным. Замки инструментов должны обеспечивать легкое открывание и закрывание инструментов двумя пальцами. перемещение кремальеры с зуба на зуб должно происходить легко, без заеданий. | Соответствие |
| 3 | Инструменты должны быть устойчивы к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. ГОСТ 19126-2007 | Соответствие |
| 4 | Инструменты должны иметь четкую маркировку, содержащую (при необходимости): - номер инструмента или его обозначение (каталожный номер), - товарный знак предприятия-изготовителя. ГОСТ 19126-2007 | Соответствие |
| 5 | Маркировка должна оставаться прочной и разборчивой при эксплуатации, хранении и транспортировании инструментов. ГОСТ 19126-2007 | Соответствие |
| 6 | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |
| Технические требования |  |  |
| 1 | пинцет анатомический | Не менее 50 шт. |
| 1.1 | прямой | наличие |
| 1.2 | поперечная насечка на кончиках браншей | наличие |
| 1.3 | длина насечки, мм, не менее | 20 |
| 1.4 | ширина кончиков бранш, мм, не более | 4 |
| 1.5 | общая длина, мм, не менее/не более | 200/210 |
| 1.6 | материал - медицинская сталь марки x20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 1.7 | твердость в диапазоне 42 - 46 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 1.8 | рукоятки с поперечной ребристой насечкой | наличие |
| 2 | пинцет хирургический | Не менее 50 шт. |
| 2.1 | стандартный | наличие |
| 2.2 | зубчики 1 х 2 | наличие |
| 2.3 | прямой | наличие |
| 2.4 | ширина раскрытия, мм, не менее | 23 |
| 2.5 | сила сжатия, Ньютон, не менее | 4,1 |
| 2.6 | ширина браншей, мм, не более | 3 |
| 2.7 | общая длина, мм, не менее/не более | 200/210 |
| 2.8 | материал - медицинская сталь марки x20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 2.9 | твердость в диапазоне 42 - 46 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 3 | зажим кровоостанавливающий | Не менее 10 шт. |
| 3.1 | ROCHESTER-PEAN (авторское наименование) | соответствие |
| 3.2 | прямой | соответствие |
| 3.3 | кремальера | наличие |
| 3.4 | поперечная нарезка на кончиках рабочей части | соответствие |
| 3.5 | длина нарезки, мм, не менее | 40 |
| 3.6 | соединение бранш типа "закрытый замок" | соответствие |
| 3.7 | ширина кончиков рабочей части, мм, не более | 2,8 |
| 3.8 | общая длина, мм, не менее/не более | 155/165 |
| 3.9 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 3.10 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 3.11 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |
| 3.12 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 4 | зажим кровоостанавливающий | Не менее 10 шт. |
| 4.1 | ROCHESTER-PEAN (авторское наименование) | соответствие |
| 4.2 | рабочая часть плавно изогнута | соответствие |
| 4.3 | кремальера | наличие |
| 4.4 | поперечная нарезка на кончиках рабочей части | соответствие |
| 4.5 | соединение бранш типа "закрытый замок" | соответствие |
| 4.6 | ширина кончиков рабочей части, мм, не более | 3 |
| 4.7 | общая длина, мм, не менее/не более | 155/165 |
| 4.8 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 4.9 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 4.10 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |
| 4.11 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 5 | зажим кровоостанавливающий | Не менее 5 шт. |
| 5.1 | HALSTED MOSQUITO (авторское наименование) | соответствие |
| 5.2 | прямой | соответствие |
| 5.3 | соединение бранш типа "закрытый замок" | соответствие |
| 5.4 | поперечная нарезка на кончиках рабочей части | наличие |
| 5.5 | кремальера | наличие |
| 5.6 | ширина кончиков рабочей части, мм, не более | 1,2 |
| 5.7 | общая длина, мм, не менее/не более | 120/130 |
| 5.8 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 5.9 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 5.10 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |
| 5.11 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 6 | ножницы лигатурные | Не менее 10 шт. |
| 6.1 | по SPENCER (автор) | наличие |
| 6.2 | прямые | наличие |
| 6.3 | дентальные | наличие |
| 6.4 | выемка на кончике одного из лезвий | наличие |
| 6.5 | длина лезвий, мм, не менее | 24 |
| 6.6 | длина браншей, мм, не менее | 33 |
| 6.7 | общая длина, мм, не менее/не более | 115/120 |
| 7 | зонд | Не менее 5 шт. |
| 7.1 | двусторонний | наличие |
| 7.2 | прямой | наличие |
| 7.3 | диаметр, мм, не менее | 3,5 |
| 7.4 | пуговчатый | наличие |
| 7.5 | общая длина, мм, не менее/не более | 300/315 |
| 8 | зонд | не менее 7 шт. |
| 8.1 | по SIMS (авторское наименование) | соответствие |
| 8.2 | маточный | соответствие |
| 8.3 | градуированный в см | соответствие |
| 8.4 | кончик утолщен | соответствие |
| 8.5 | диаметр, мм, не менее | 4 |
| 8.6 | изогнутый | соответствие |
| 8.7 | общая длина, мм, не менее/не более | 325/335 |
| 8.8 | рукоятка с упором для пальца | наличие |
| 8.9 | материал - нержавеющая сталь марки X5CrNi18-10 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 8.10 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 9 | ножницы хирургические | Не менее 15 шт. |
| 9.1 | стандартные | соответствие |
| 9.2 | тупо/тупоконечные | соответствие |
| 9.3 | прямые | соответствие |
| 9.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 140/150 |
| 9.5 | длина рабочей части, мм, не более | 56 |
| 9.6 | длина лезвий, мм, не менее | 42 |
| 9.7 | материал - нержавеющая сталь марки X46Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 9.8 | твердость в диапазоне 52 - 57 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 9.9 | антибликовая поверхность | соответствие |
| 9.10 | согласно ГОСТ 21239-93: - режущие кромки половин ножниц должны соприкасаться только в одной точке, перемещающейся при смыкании половин ножниц; - зазор между концами половин ножниц в сомкнутом положении не допускается; - точка первичного контакта должна находиться на расстоянии не менее 0,75 длины режущей кромки, отсчитанной от концов ножниц; - концы режущих кромок половин ножниц в сомкнутом положении не должны выходить за пределы противоположных сторон половин; - острота режущей кромки проверяется методом опробования, материал для испытания должен быть разрезан ровно (без рваных краев). После проведения испытаний не должно быть разрушения, трещин или любых других повреждений инструментов. | соответствие |
| 9.11 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 10 | ножницы хирургические | Не менее 15 шт. |
| 10.1 | по COOPER (авторское наименование) | соответствие |
| 10.2 | тупо/тупоконечные | соответствие |
| 10.3 | изогнутая рабочая часть | соответствие |
| 10.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 140/150 |
| 10.5 | длина рабочей части, мм, не более | 56 |
| 10.6 | высота подъема кончиков от плоскости, мм, не более | 13 |
| 10.7 | материал - нержавеющая сталь марки X46Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 10.8 | твердость в диапазоне 52 - 57 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 10.9 | антибликовая поверхность | соответствие |
| 10.10 | согласно ГОСТ 21239-93: - режущие кромки половин ножниц должны соприкасаться только в одной точке, перемещающейся при смыкании половин ножниц; - зазор между концами половин ножниц в сомкнутом положении не допускается; - точка первичного контакта должна находиться на расстоянии не менее 0,75 длины режущей кромки, отсчитанной от концов ножниц; - концы режущих кромок половин ножниц в сомкнутом положении не должны выходить за пределы противоположных сторон половин; - острота режущей кромки проверяется методом опробования, материал для испытания должен быть разрезан ровно (без рваных краев). После проведения испытаний не должно быть разрушения, трещин или любых других повреждений инструментов. | соответствие |
| 10.11 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 11 | зеркало носовое | не менее 3 шт. |
| 11.1 | по KILLIAN (авторское наименование) | наличие |
| 11.2 | детское | соответствие |
| 11.3 | воронковидная форма рабочей части | соответствие |
| 11.4 | размер рабочей части, мм, не менее | 70 х 5 |
| 11.5 | общая длина, мм, не менее/не более | 135/145 |
| 11.6 | винтовое соединение бранш | наличие |
| 11.7 | рукоятки с рифлением, соединены разъемной пружиной | наличие |
| 11.8 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 11.9 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 11.10 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 12 | зеркало ректальное | не менее 3 шт. |
| 12.1 | по SIMS (автор) | наличие |
| 12.2 | глубина х ширина лезвий, мм, не менее | 77 х 17 |
| 12.3 | с винтовой фиксацией | наличие |
| 12.4 | общая длина, мм, не менее / не более | 160/170 |
| 13 | зажим захватывающий | не менее 2 шт. |
| 13.1 | по ALLIS (автор) | наличие |
| 13.2 | прямой | наличие |
| 13.3 | зубчики 3х4 | наличие |
| 13.4 | ширина бранш, мм, не более | 3 |
| 13.5 | общая длина, мм, не менее / не более | 155/165 |
| 13.6 | материал - медицинская сталь марки х20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 13.7 | твердость: в диапазоне 42 - 46 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 13.8 | кремальера | наличие |
| 14 | зеркало вагинальное | не менее 2 шт. |
| 14.1 | по SIMS (авторское наименование) | соответствие |
| 14.2 | двустороннее | соответствие |
| 14.3 | Размер рабочей части с одной стороны: Длина х Ширина, мм не менее | 70 х 25 |
| 14.4 | Размер рабочей части с другой стороны: Длина х Ширина, мм не менее | 70 х 30 |
| 14.5 | общая длина, мм, не менее/не более | 145/155 |
| 14.6 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 14.7 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 14.8 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 15 | пулевка | не менее 2 шт. |
| 15.1 | по SCHROEDER (автор) | наличие |
| 15.2 | прямая | наличие |
| 15.3 | кремальера | наличие |
| 15.4 | рабочая часть в виде трехзубой вилки | наличие |
| 15.5 | зубца загнуты вовнутрь | наличие |
| 15.6 | соединение браншей типа "закрытый замок" | наличие |
| 15.7 | ширина бранш, мм, не более | 11 |
| 15.8 | глубина бранш, мм, не менее | 5 |
| 15.9 | общая длина, мм, не менее / не более | 270/280 |
| 15.10 | материал - медицинская сталь марки х20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 15.11 | твердость: в диапазоне 42 - 46 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 16 | корнцанг | не менее 2 шт. |
| 16.1 | по MAIER (авторское наименование) | соответствие |
| 16.2 | прямой | соответствие |
| 16.3 | кремальера | наличие |
| 16.4 | поперечная нарезка и выемка на губках рабочей части | наличие |
| 16.5 | соединение бранш типа "закрытый замок" | соответствие |
| 16.6 | длина нарезки на рабочей части, мм, не более | 29 |
| 16.7 | общая длина, мм, не менее/не более | 260/270 |
| 16.8 | материал - нержавеющая сталь X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 16.9 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 16.10 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |
| 16.11 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 17 | зажим захватывающий | не менее 2 шт. |
| 17.1 | по FOERSTER-BALLENGER (автор) | наличие |
| 17.2 | прямой | наличие |
| 17.3 | рабочая часть окончатая с поперечной насечкой на внутренней поверхности | наличие |
| 17.4 | соединение браншей типа "закрытый замок" | наличие |
| 17.5 | кремальера | наличие |
| 17.6 | ширина рабочей части, мм, не более | 12,2 |
| 17.7 | длина насечки на внутренней поверхности бранш, мм, не более | 22 |
| 17.8 | общая длина, мм, не менее / не более | 180/190 |
| 17.9 | материал - нержавеющая сталь x20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 17.10 | твердость в диапазоне 42 - 46 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 18 | зажим захватывающий | не менее 4 шт. |
| 18.1 | по MIKULICZ (автор) | наличие |
| 18.2 | для брюшины | наличие |
| 18.3 | изогнутый | наличие |
| 18.4 | кремальера | наличие |
| 18.5 | бранши с поперчной насечкой на внутренней поверхности | наличие |
| 18.6 | соединение браншей типа "закрытый замок" | наличие |
| 18.7 | зубчики 1 х 2 | наличие |
| 18.8 | ширина кончиков браншей, мм, не более,мм, не более | 5 |
| 18.9 | общая длина, не менее/не более | 245/255 |
| 18.10 | материал - медицинская сталь марки x20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 18.11 | твердость 42-50 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 19 | иглодержатель | не менее 2 шт. |
| 19.1 | по WERTHEIM (автор) | наличие |
| 19.2 | твердосплавные вставки | наличие |
| 19.3 | бранши прямые | наличие |
| 19.4 | рукоятки изонуты | наличие |
| 19.5 | длина браншей, мм, не менее | 25 |
| 19.6 | ширина кончиков, мм, не более | 2,2 |
| 19.7 | общая длина, мм, не менее/не более | 240/250 |
| 19.8 | материал - медицинская сталь марки x20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 19.9 | твердосплавные вставки - сплав на основе кобальта | наличие |
| 19.10 | твердость 420 - 485 единиц по шкале Виккерса | наличие |
| 19.11 | твердость твердосплавных вставок не менее 1200 единиц по шкале Виккерса | наличие |
| 19.12 | рукоятки золотистого цвета | наличие |
| 19.13 | для нитей до 3/0 | наличие |
| 20 | иглодержатель | не менее 2 шт. |
| 20.1 | по WERTHEIM (автор) | наличие |
| 20.2 | твердосплавные вставки | наличие |
| 20.3 | бранши прямые | наличие |
| 20.4 | рукоятки изонуты | наличие |
| 20.5 | длина браншей, мм, не менее | 25 |
| 20.6 | ширина кончиков, мм, не более | 2,2 |
| 20.7 | общая длина, мм, не менее/не более | 240/250 |
| 20.8 | материал - медицинская сталь марки x20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 20.9 | твердосплавные вставки - сплав на основе кобальта | наличие |
| 20.10 | твердость 420 - 485 единиц по шкале Виккерса | наличие |
| 20.11 | твердость твердосплавных вставок не менее 1200 единиц по шкале Виккерса | наличие |
| 20.12 | рукоятки золотистого цвета | наличие |
| 20.13 | для нитей до 3/0 | наличие |
| 21 | ножницы препаровальные | не менее 12 шт. |
| 21.1 | по METZENBAUM (авторское наименование) | соответствие |
| 21.2 | изогнутая рабочая часть | соответствие |
| 21.3 | тупо/тупоконечные | соответствие |
| 21.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 175/185 |
| 21.5 | винтовое соединение | наличие |
| 21.6 | длина рабочей части, мм, не более | 39 |
| 21.7 | высота подъема кончиков от плоскости, мм, не более | 10 |
| 21.8 | материал - нержавеющая сталь марки X46Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 21.9 | твердость в диапазоне 52 - 57 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 21.10 | согласно ГОСТ 21239-93: - режущие кромки половин ножниц должны соприкасаться только в одной точке, перемещающейся при смыкании половин ножниц; - зазор между концами половин ножниц в сомкнутом положении не допускается; - точка первичного контакта должна находиться на расстоянии не менее 0,75 длины режущей кромки, отсчитанной от концов ножниц; - концы режущих кромок половин ножниц в сомкнутом положении не должны выходить за пределы противоположных сторон половин; - острота режущей кромки проверяется методом опробования, материал для испытания должен быть разрезан ровно (без рваных краев). После проведения испытаний не должно быть разрушения, трещин или любых других повреждений инструментов. | соответствие |
| 21.11 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 22 | зажим захватывающий | не менее 2 шт. |
| 22.1 | по ALLIS (автор) | наличие |
| 22.2 | зубчики 5 х 6 | наличие |
| 22.3 | бранши плавно изогнутые | наличие |
| 22.4 | ширина бранш, мм, не более | 5,5 |
| 22.5 | общая длина, мм, не менее / не более | 155 /165 |
| 22.6 | кремальера | наличие |
| 22.7 | материал - медицинская сталь марки х20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 22.8 | твердость: в диапазоне 42 - 48 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 23 | зажим захватывающий | не менее 1 шт. |
| 23.1 | по WERTHEIM (автор) | наличие |
| 23.2 | для гистерэктомии | наличие |
| 23.3 | прямой | наличие |
| 23.4 | кремальера | наличие |
| 23.5 | бранши с продольной насечкой на внутренней поверхности | наличие |
| 23.6 | соединение браншей типа "закрытый замок" | наличие |
| 23.7 | длина браншей. мм, не менее | 57 |
| 23.8 | ширина кончиков браншей, мм, не более | 4 |
| 23.9 | общая длина, мм, не менее/не более | 250/260 |
| 23.10 | материал - медицинская сталь марки x20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 23.11 | твердость в диапазоне 42 - 50 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 24 | расширитель абдоминальный | не менее 1 шт. |
| 24.1 | по MUENSTER (по автору) | наличие |
| 24.2 | рамка, овальная | наличие |
| 24.3 | разъемная, на две части | наличие |
| 24.4 | размер рамки, мм, не более | 238х270 |
| 24.5 | диаметр рамки, мм, не более | 10 |
| 24.6 | размер рамки может быть увеличен с помощью дополнительных вставок | наличие |
| 24.7 | вес, г, не более | 629 |
| 25 | расширитель абдоминальный | не менее 1 шт. |
| 25.1 | по MUENSTER (по автору) | наличие |
| 25.2 | рамка, овальная | наличие |
| 25.3 | разъемная, на две части | наличие |
| 25.4 | размер рамки, мм, не более | 408х350 |
| 25.5 | диаметр рамки, мм, не более | 10 |
| 25.6 | размер рамки может быть увеличен с помощью дополнительных вставок | наличие |
| 25.7 | вес, г, не более | 743 |
| 26 | расширитель абдоминальный | не менее 1 шт. |
| 26.1 | по MUENSTER (по автору) | наличие |
| 26.2 | рамка, овальная | наличие |
| 26.3 | разъемная, на две части | наличие |
| 26.4 | размер рамки, мм, не более | 408х350 |
| 26.5 | диаметр рамки, мм, не более | 10 |
| 26.6 | размер рамки может быть увеличен с помощью дополнительных вставок | наличие |
| 26.7 | вес, г, не более | 743 |
| 27 | рамка расширителя | не менее 1 шт. |
| 27.1 | предназначена для универсального расширителя по Muenster (автор) | наличие |
| 27.2 | удлинители для рамок, прямые | наличие |
| 27.3 | общая длина, мм, не менее/не более | 95/105 |
| 27.4 | диаметр рамки, мм, не более | 10 |
| 27.5 | упаковка не менее 2 шт. | наличие |
| 27.6 | фиксирующие элементы для крепления на рамке | наличие |
| 27.7 | вес, г, не более | 163 |
| 28 | штанга расширителя | не менее 1 шт. |
| 28.1 | предназначена для универсального расширителя по Muenster (автор) | наличие |
| 28.2 | сохраняет горизонтальное положение рамки расширителя | наличие |
| 28.3 | должна состоять из двух независимых элементов, встраиваемых в рамку расширителя | наличие |
| 28.4 | общая длина каждого элемента, мм, не менее/не более | 120/130 |
| 28.5 | один элемент должен крепиться в горизонтальной штанге | наличие |
| 28.6 | вес, г, не более | 249 |
| 29 | штанга расширителя | не менее 1 шт. |
| 29.1 | с интегрированным креплением на рейлинг операционного стола | наличие |
| 29.2 | толщина рейлинга должна быть в диапазоне, мм | 9-10 |
| 29.3 | высота рейлинга должна быть в диапазоне, мм | 25-35 |
| 29.4 | штанга разъемная, состоящая из двух элементов | наличие |
| 29.5 | фиксация штанги на рейлинге должна осуществляться вращением круглой шайбы, расположенной наверху | наличие |
| 29.6 | штанга должна иметь дополнительное стопорное кольцо для предотвращения вертикального скольжения | наличие |
| 29.7 | вес, г, не более | 1955 |
| 30 | фиксатор штанги | не менее 7 шт, |
| 30.1 | двойной, для фиксации вертикальной и горизонтальных штанг | наличие |
| 30.2 | наличие храпового механизма | наличие |
| 30.3 | может использоваться со штангами диаметром до 20 мм | наличие |
| 30.4 | наличие пластиковых изолирующих вставок | наличие |
| 30.5 | фиксация должна осуществляться винтовым замком | наличие |
| 30.6 | вес, г, не более | 790 |
| 31 | штанга расширителя | Не менее 5 шт. |
| 31.1 | предназначена для универсального расширителя по Muenster (автор) | наличие |
| 31.2 | для горизонтальной фиксации | наличие |
| 31.3 | диаметр штанги, мм, не менее/не более | 18/22 |
| 31.4 | штанга должна состоять из двух сегментов, соединенных шарниром, с возможностью изменения угла относительно друг друга. | наличие |
| 31.5 | изменение и фиксация угла должны осуществляться винтовой рукояткой | наличие |
| 31.6 | фиксации рамки расширителя в креплении штанги должна осуществляться винтовой рукояткой | наличие |
| 31.7 | общая длина горизонтальной штанги, см, не менее/не более | 50/60 |
| 31.8 | вес, г, не более | 1487 |
| 32 | фиксатор зеркала | не менее 2 шт. |
| 32.1 | предназначен для универсального расширителя по Muenster (автор) | наличие |
| 32.2 | должен использоваться с восьмигранными рукоятками | наличие |
| 32.3 | фиксатор должен крепиться к рамке расширителя с помощью пружинящего крочкообразного коннектора | наличие |
| 32.4 | фиксатор должен иметь съемный стопорный рычаг | наличие |
| 32.5 | изменение длины рукоятки должно осуществляться нажатием на стопорный рычаг | наличие |
| 32.6 | фиксатор должен иметь замок для крепления на рамке расширителя | наличие |
| 32.7 | вес, г, не более | 232 |
| 33 | рукоятка зеркала | не менее 1 шт. |
| 33.1 | предназначена для универсального расширителя по Muenster (автор) | наличие |
| 33.2 | восьмигранная, с кольцевой насечкой по всей длине рукоятки | наличие |
| 33.3 | шаг насечки, мм, не более | 5 |
| 33.4 | диаметр рукоятки, мм, не менее/не более | 10/12 |
| 33.5 | общая длина, мм, не менее/не более | 215/225 |
| 33.6 | рукоятка должна иметь внешнюю резьбу с одной стороны для фиксации к рабочим частям крючков, диаметром, мм, не более | 8 |
| 33.7 | рукоятка должна иметь внутреннюю резьбу с другой стороны для фиксации дополнительного элемента для увеличения длины рукоятки, диаметром, мм, не более | 8 |
| 33.8 | вес, г, не более | 150 |
| 34 | рукоятка зеркала | не менее 2 шт. |
| 34.1 | предназначена для универсального расширителя по Muenster (автор) | наличие |
| 34.2 | восьмигранная, с кольцевой насечкой по всей длине рукоятки | наличие |
| 34.3 | шаг насечки, мм, не более | 5 |
| 34.4 | диаметр рукоятки, мм, не менее/не более | 10/12 |
| 34.5 | общая длина, мм, не менее/не более | 215/225 |
| 34.6 | рукоятка должна состоять из двух сегментов с шарнирным соединением, для изменения угла наклона зеркала. Фиксация шарнира должна осуществляться шестигранным ключом. | наличие |
| 34.7 | шарнирный элемент должен иметь контргайку для фиксации крючков | наличие |
| 34.8 | рукоятка должна иметь внешнюю резьбу с одной стороны для фиксации к рабочим частям крючков, диаметром, мм, не более | 8 |
| 34.9 | рукоятка должна иметь внутреннюю резьбу с другой стороны для фиксации дополнительного элемента для увеличения длины рукоятки, диаметром, мм, не более | 8 |
| 34.10 | вес, г, не более | 175 |
| 35 | Ключ | не менее 2 шт. |
| 35.1 | для фиксации зеркал расширителя по Muenster (автор) | соответствие |
| 36 | зеркало абдоминальное | не менее 1 шт. |
| 36.1 | съемное, с возможность использования с расширителем по Muenster или рукояткой | наличие |
| 36.2 | размер, мм, глубина х ширина, не более | 50х90 |
| 36.3 | должно иметь внутреннюю резьбу для фиксации на рукоятке, мм, не более | 8 |
| 36.4 | поверхность зеркала должна быть вогнутой (седловидной) с глаженными скругленными краями | наличие |
| 36.5 | зеркало в профиле должно быть полукруглым | наличие |
| 36.6 | вес, г, не более | 144 |
| 37 | зеркало абдоминальное | не менее 1 шт. |
| 37.1 | съемное, с возможность использования с расширителем по Muenster или рукояткой | наличие |
| 37.2 | размер, мм, глубина х ширина, не более | 50х105 |
| 37.3 | должно иметь внутреннюю резьбу для фиксации на рукоятке, мм, не более | 8 |
| 37.4 | поверхность зеркала должна быть вогнутой (седловидной) с глаженными скругленными краями | наличие |
| 37.5 | зеркало в профиле должно быть полукруглым | наличие |
| 37.6 | вес, г, не более | 167 |
| 38 | зеркало абдоминальное | не менее 1 шт. |
| 38.1 | по MIKULICZ (по автору) | наличие |
| 38.2 | съемное, с возможность использования с расширителем по Muenster или рукояткой | наличие |
| 38.3 | размер, мм, глубина х ширина, не более | 120х50 |
| 38.4 | должно иметь внутреннюю резьбу для фиксации на рукоятке, мм, не более | 8 |
| 38.5 | поверхность зеркала должна иметь сглаженные края, кончик скругленный | наличие |
| 38.6 | вес, г, не более | 112 |
| 39 | зеркало абдоминальное | не менее 1 шт. |
| 39.1 | съемное, с возможность использования с расширителем по Muenster или рукояткой | наличие |
| 39.2 | предназначено для отведения мочевого пузыря | наличие |
| 39.3 | размер, мм, глубина х ширина, не более | 115х85 |
| 39.4 | должно иметь внутреннюю резьбу для фиксации на рукоятке, мм, не более | 8 |
| 39.5 | в профиле зеркало должно иметь изгиб, градус, не более | 30 |
| 39.6 | поверхность зеркала должна иметь сглаженные края, кончик скругленный | наличие |
| 39.7 | вес, г, не более | 210 |
| 40 | зеркало абдоминальное | не менее 1 шт. |
| 40.1 | съемное, с возможность использования с расширителем по Muenster или рукояткой | наличие |
| 40.2 | размер, мм, глубина х ширина, не более | 125х140 |
| 40.3 | должно иметь внутреннюю резьбу для фиксации на рукоятке, мм, не более | 8 |
| 40.4 | поверхность зеркала должна быть плавно изогнутой по дуге с глаженными скругленными краями | наличие |
| 40.5 | зеркало в профиле должно быть полукруглым | наличие |
| 40.6 | вес, г, не более | 315 |
| 41 | зеркало абдоминальное | не менее 1 шт. |
| 41.1 | по KELLY (по автору) | наличие |
| 41.2 | съемное, с возможность использования с расширителем по Muenster или рукояткой | наличие |
| 41.3 | размер, мм, глубина х ширина, не более | 150х39 |
| 41.4 | должно иметь внутреннюю резьбу для фиксации на рукоятке, мм, не более | 8 |
| 41.5 | поверхность зеркала должна иметь сглаженные края, кончик скругленный | наличие |
| 41.6 | вес, г, не более | 111 |
| 42 | зеркало абдоминальное | не менее 1 шт. |
| 42.1 | съемное, с возможность использования с расширителем по Muenster или рукояткой | наличие |
| 42.2 | прямое | наличие |
| 42.3 | гибкое | наличие |
| 42.4 | размер, мм, глубина х ширина, не более | 220х30 |
| 42.5 | должно иметь внутреннюю резьбу для фиксации на рукоятке, мм, не более | 8 |
| 42.6 | поверхность зеркала должна иметь сглаженные края, кончик скругленный | наличие |
| 42.7 | вес, г, не более | 75 |
| 43 | зеркало абдоминальное | не менее 1 шт. |
| 43.1 | по HARRINGTON (по автору) | наличие |
| 43.2 | съемное, с возможность использования с расширителем по Muenster или рукояткой | наличие |
| 43.3 | плавно изогнутое | наличие |
| 43.4 | гибкое | наличие |
| 43.5 | размер, мм, глубина х ширина, не более | 127х62 |
| 43.6 | должно иметь внутреннюю резьбу для фиксации на рукоятке, мм, не более | 8 |
| 43.7 | поверхность зеркала должна иметь сглаженные края | наличие |
| 43.8 | кончик зеркала расширенный W-образный, с усиленными краями | наличие |
| 43.9 | вес, г, не более | 96 |
| 44 | рукоятка зеркала | не менее 1 шт. |
| 44.1 | для использования со съемными крючками, зеркалами | наличие |
| 44.2 | петлевидная, с кольцом для пальца | наличие |
| 44.3 | общая длина, мм, не менее/не более | 175/185 |
| 44.4 | рукоятка должна иметь внешнюю резьбу с одной стороны для фиксации к рабочим частям крючков, диаметром, мм, не более | 8 |
| 44.5 | вес, г, не более | 76 |
| 45 | рукоятка зеркала | не менее 1 шт. |
| 45.1 | предназначена для универсального расширителя по Muenster (автор) | наличие |
| 45.2 | круглая, гладкая | наличие |
| 45.3 | диаметр рукоятки, мм, не менее/не более | 10/12 |
| 45.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 195/205 |
| 45.5 | рукоятка должна иметь внешнюю резьбу с одной стороны для фиксации к рабочим частям крючков, диаметром, мм, не более | 8 |
| 45.6 | вес, г, не более | 138 |
| 46 | фиксатор зеркала | не менее 1 шт. |
| 46.1 | предназначен для универсального расширителя по Muenster (автор) | наличие |
| 46.2 | фиксатор должен состоять из двух элементов, верхняя часть свободно вращается относительно фиксированной части, что позволяет изменять положение зеркал в боковых направлениях | наличие |
| 46.3 | нижняя часть фиксатора должна крепиться к рамке расширителя с максимальным диаметром, мм, не более | 10 |
| 46.4 | рукоятка зеркала крепится в верхнем элементе фиксатора, с возможностью регулировки длины рукоятки | наличие |
| 46.5 | фиксации должна осуществляться с помощью поворотной рукоятки | наличие |
| 46.6 | вес, г, не более | 113 |
| 47 | адаптер светопроводящего кабеля | не менее 1 шт. |
| 47.1 | представляет собой наконечник со стандартным соединением для гибкого светопроводящего кабеля | соответствие |
| 47.2 | адаптер является циллиндром, заполненным светопроводящими волокнами | соответствие |
| 47.3 | изогнут под углом 45 градусов | соответствие |
| 48 | зажим для фиксации световода | не менее 1 шт. |
| 48.1 | предназначен для фиксации световода в области операционного поля | соответствие |
| 48.2 | представляет собой двусторонний хомут | соответствие |
| 48.3 | одна сторона предназначена для захватывания адаптера светопроводящего кабеля | соответствие |
| 48.4 | вторая сторона предназначена для захватывания шаровидной головки фиксатора штанги | соответствие |
| 49 | фиксатор штанги | не менее 1 шт. |
| 49.1 | предназначен для фиксации зажима для световода в штангам, рукояткам зеркал или рамке ранорасширителя | соответствие |
| 49.2 | предсталяет собой винтовую струбцину | соответствие |
| 49.3 | рукоятка в виде штифта для вращения винта, головка винта имеет шаровидный выступ, обеспечивающий свободное вращение зажима для фиксации световода | соответствие |
| 50 | Кабель светопроводящий | не менее 1 шт. |
| 50.1 | для соединения с оптикой и аппаратом эндоскопическим источником света | наличие |
| 50.2 | волоконно-оптический | наличие |
| 50.3 | многогранное сечение светопроводящих волокон для большей интенсивности светового потока благодаря увеличению их количества на единицу площади | наличие |
| 50.4 | диаметр, мм, не более | 4,8 |
| 50.5 | длина, м, не менее | 2500 |
| 50.6 | двойной защитный кожух | наличие |
| 51 | сетка стальная | не менее 1 шт. |
| 51.1 | предназначена для рамок расширителя по MUENSTER (автор) | наличие |
| 51.2 | корпус сетки должен быть выполнен из стальной плоской ленты | наличие |
| 51.3 | размер ячеек боковых стенок корпуса, мм, не более | 3х3 |
| 51.4 | размер ячеек нижней части корпуса и крышки, мм, не более | 5х5 |
| 51.5 | все поверхности сглаженные без острых краев | наличие |
| 51.6 | сетка и крышка имеет рукоятки с двух сторон |  |
| 51.7 | крышка фиксируется в корпусе сетки с помощью кнопки | наличие |
| 51.8 | внешний размер сетки, мм, не более | 540х253х50 |
| 51.9 | сетка должна иметь внутренние стальные разделителя для укладки крючков и зеркал | наличие |
| 51.10 | количество отсеков для хранения, штуки, не менее | 7 |
| 51.11 | вес, г, не более | 175 |
| 52 | сетка стальная | не менее 1 шт. |
| 52.1 | предназначена для зеркал расширителя по MUENSTER (автор) | наличие |
| 52.2 | корпус сетки должен быть выполнен из стальной плоской ленты | наличие |
| 52.3 | размер ячеек боковых стенок корпуса, мм, не более | 3х3 |
| 52.4 | размер ячеек нижней части корпуса и крышки, мм, не более | 5х5 |
| 52.5 | Все поверхности сглаженные без острых краев | наличие |
| 52.6 | сетка и крышка имеет рукоятки с двух сторон | наличие |
| 52.7 | крышка фиксируется в корпусе сетки с помощью кнопки | наличие |
| 52.8 | внешний размер сетки, мм, не более | 540х253х100 |
| 52.9 | сетка должна иметь внутренние стальные разделителя для укладки крючков и зеркал | наличие |
| 52.10 | количество отсеков для хранения, штуки, не менее | 7 |
| 52.11 | вес, г, не более | 175 |
| 53 | крышка сетки стальная | не менее 2 шт. |
| 53.1 | внешний размер, мм, не более | 544х257х18 |
| 53.2 | ручки, не менее 2 штук | наличие |
| 53.3 | перфорация крышки сетки, мм, не более | 4 |
| 53.4 | скобы на крышке для фиксации на сетке, не менее 2 штук | наличие |
| 53.5 | кнопка-задвижка для фиксации крышки на сетке | наличие |
| 54 | корпус контейнера | не менее 1 шт. |
| 54.1 | без перфорации для стерилизации в автоклавах форвакуумного типа | наличие |
| 54.2 | внешние размеры ДхШхВ, мм | не менее 592x274x187мм |
| 54.3 | стандарт стерилизации (стерилизационная единица) - 1/1 | наличие |
| 54.4 | модульная система комплектации контейнера, состоящая из корпуса и различных типов крышек | наличие |
| 54.5 | валидированный срок сохранения стерильности инструментов, не менее, месяцев | 12 |
| 54.6 | подтверждающая документация от аккредитованного экспертного испытательного центра, с указанием срока сохранения стерильности хирургических инструментов | наличие |
| 54.7 | корпус контейнера должен быть изготовлен из анодированного алюминиевого сплава или аналога, с улучшенной теплопроводностью и легкостью конструкции | наличие |
| 54.8 | эргономичная прямоугольная форма контейнера должна позволять наиболее эффективно использовать внутреннее пространство стерилизационных камер и упрощать складирование и хранение контейнеров | наличие |
| 54.9 | держатель бирок для размещения информации о содержимом контейнера, дате стерилизации, окончании срока стерильности, о лице, ответственном за стерилизацию данного контейнера | наличие |
| 54.10 | возможность ручной и механической обработки контейнеров pH-нейтральными и средне-щелочными средствами | наличие |
| 54.11 | возможность установки дополнительной пломбы в замковую часть контейнера | наличие |
| 45 | Крышка контейнера алюминиевая | не менее 1 шт. |
| 45.1 | Материал - материал - алюминий | соответствие |
| 45.2 | цвет - серебристый, для идентификации наборов инструментов. | наличие |
| 45.3 | должна подходить к корпусу контейнера, соответствующего размеру 1/1 по международной классификации | соответствие |
| 45.4 | Замки на крышке контейнера должны фиксироваться в любом положении и складываться вовнутрь крышки для удобства во время обработки в моечно-дезинфицирующих машинах | наличие |
| 45.5 | Замок крышки должен быть изготовлен из нержавеющей стали и термостойкого полимера. | наличие |
| 45.6 | По периметру крышки с внутренней стороны должен быть силиконовый уплотнитель для обеспечения полной герметичности контейнера | наличие |
| 45.7 | Крышка должна иметь систему встроенного фильтра, рассчитанного не менее чем на 5000 циклов стерилизации, который обеспечивает свободное проникновение пара во время процесса стерилизации и обеспечивает защиту содержимого контейнера от контаминации во время транспортировки и хранения. | наличие |
| 45.8 | Фильтр должен быть помещен в специальный держатель и иметь защиту с внутренней и внешней сторон. | наличие |
| 45.9 | Внешняя защита фильтра должна быть изготовлена из нержавеющей стали. | наличие |
| 45.10 | Система встроенного фильтра позволяет проводить механическую обработку крышки без демонтажа. | соответствие |
| 45.11 | Крышка в комплекте с корпусом представляют из себя контейнер для транспортировки (в том числе и использованных инструментов до места обработки), хранения и стерилизации инструментов. | соответствие |
| 45.12 | Срок стерильности в контейнере данного типа должен быть не менее 12 месяцев. | наличие |
| 56 | этикетка алюминиевая | не менее 4 шт. |
| 56.1 | для идентификации содержимого контейнера | наличие |
| 56.2 | цветовая кодировка - синяя | наличие |
| 56.3 | материал аналогичный корпусу контейнера | наличие |
| 56.4 | фиксация с обеих сторон корпуса контейнера | наличие |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество |
| --- | --- | --- |
| № 30 | Набор хирургических инструментов для ЧЛХ (10 комплектов) | 1 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
| Общие требования |  |  |
| 1 | На поверхности инструментов не должно быть трещин, раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов и других загрязнений (окалин, материалов шлифовки и следов смазки). ГОСТ 19126-2007 | Соответствие |
| 2 | Для инструментов с замковыми соединениями должны соблюдаться следующие требования (ГОСТ 19126-2007): а) Винт или ось замковых соединений (кроме рычажных) должны быть расклепаны. Не допускается самопроизвольное отвинчивание винта в процессе работы. б) Выступание головки (кроме потайной) и расклепанного конца винта оси замка над поверхностью инструмента должно быть не более 0,5 мм. в) Ось коробчатых замков должна быть расклепана и обработана заподлицо с поверхностью инструмента. г) Ход бранш должен быть легким и плавным. Замки инструментов должны обеспечивать легкое открывание и закрывание инструментов двумя пальцами. перемещение кремальеры с зуба на зуб должно происходить легко, без заеданий. | Соответствие |
| 3 | Инструменты должны быть устойчивы к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. ГОСТ 19126-2007 | Соответствие |
| 4 | Инструменты должны иметь четкую маркировку, содержащую (при необходимости): - номер инструмента или его обозначение (каталожный номер), - товарный знак предприятия-изготовителя. ГОСТ 19126-2007 | Соответствие |
| 5 | Маркировка должна оставаться прочной и разборчивой при эксплуатации, хранении и транспортировании инструментов. ГОСТ 19126-2007 | Соответствие |
| 6 | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |
| Технические требования |  |  |
| 1 | рамка расширителя | не менее 1 шт. |
| 1.1 | предназначена для использования при проведении хирургических вмешательств на щитовидной железе | соответствие |
| 1.2 | шарнирная | соответствие |
| 1.3 | зубчатые шарниры обеспечивающие фиксацию половин рамки относительно друг друга | наличие |
| 1.4 | разъемная | соответствие |
| 1.5 | форма первой половины | полукруглая |
| 1.6 | форма второй половины | П-образная, со скругленными углами. |
| 1.7 | элементы рамки изготовлены из металлического прута диаметром, мм, не более | 11 |
| 1.8 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 1.9 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 1.10 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 2 | фиксатор зеркала | не менее 4 шт. |
| 2.1 | Предназначен для закрепления на рамке расширителя крючков-зеркал | Наличие |
| 2.2 | Представляет собой два хомута объединенных винтом. | Наличие |
| 2.3 | Каждый из хомутов имеет губки, предназначенные для фиксации на рамке расширителя и рукоятке зеркала. | Наличие |
| 2.4 | Предназначен для закрепления рукояток зеркал с регулярной насечкой. | Наличие |
| 2.5 | Обеспечивает свободное вращение относительно плоскости соединения хомутов. | Наличие |
| 2.6 | Обеспечивает свободное вращение относительно оси рукоятки крючка-зеркала. | Наличие |
| 2.7 | Обеспечивает возможность перемещения относительно плоскости рамки. | Наличие |
| 2.8 | Обеспечивает вращение относительно оси рамки | Наличие |
| 2.9 | Винтовой зажим | Наличие |
| 2.10 | Винтовой зажим обеспечивает жесткую фиксацию относительно рамки расширителя. | Наличие |
| 3 | крючок | не менее 2 шт. |
| 3.1 | крючок-зеркало с рукояткой | соответствие |
| 3.2 | рабочая часть в виде крючка седловидной формы | соответствие |
| 3.3 | глубина х ширина, мм, не более | 14 х 17 |
| 3.4 | рукоятка круглая в сечении, с кольцевидной регулярной насечкой, предназначенной для фиксации крючка-зеркала в держателе | соответствие |
| 3.5 | длина рукоятки, мм, не более | 180 |
| 3.6 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 3.7 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 3.8 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 4 | крючок | не менее 2 шт. |
| 4.1 | крючок-зеркало с рукояткой | соответствие |
| 4.2 | рабочая часть в виде крючка седловидной формы | соответствие |
| 4.3 | глубина х ширина, мм, не более | 17 х 16 |
| 4.4 | рукоятка круглая в сечении, с кольцевидной регулярной насечкой, предназначенной для фиксации крючка-зеркала в держателе | соответствие |
| 4.5 | длина рукоятки, мм, не более | 180 |
| 4.6 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 4.7 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 4.8 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 5 | крючок | не менее 2 шт. |
| 5.1 | крючок-зеркало с рукояткой | соответствие |
| 5.2 | рабочая часть в виде крючка седловидной формы | соответствие |
| 5.3 | глубина х ширина, мм, не более | 18 х 22 |
| 5.4 | рукоятка круглая в сечении, с кольцевидной регулярной насечкой, предназначенной для фиксации крючка-зеркала в держателе | Наличие |
| 5.5 | длина рукоятки, мм, не более | 180 мм |
| 5.6 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 5.7 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 5.8 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 6 | крючок | не менее 2 шт. |
| 6.1 | крючок-зеркало с рукояткой | соответствие |
| 6.2 | рабочая часть в виде крючка седловидной формы | соответствие |
| 6.3 | глубина х ширина, мм, не более | 30 х 19 |
| 6.4 | рукоятка круглая в сечении, с кольцевидной регулярной насечкой, предназначенной для фиксации крючка-зеркала в держателе | соответствие |
| 6.5 | длина рукоятки, мм, не более | 180 |
| 6.6 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 6.7 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 6.8 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 7 | крючок | не менее 2 шт. |
| 7.1 | крючок-зеркало с рукояткой | соответствие |
| 7.2 | рабочая часть в виде крючка Г -образной формы, со скругленным кончиком, желобовидным продольным профилем | соответствие |
| 7.3 | глубина х ширина, мм, не более | 14 х 17 |
| 7.4 | рукоятка круглая в сечении, с кольцевидной регулярной насечкой, предназначенной для фиксации крючка-зеркала в держателе | соответствие |
| 7.5 | длина рукоятки, мм, не более | 180 |
| 7.6 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 7.7 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 7.8 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 8 | штанга расширителя | не менее 1 шт. |
| 8.1 | вертикальная | соответствие |
| 8.2 | для крепления на стандартный рейлинг операционного стола | соответствие |
| 8.3 | с интегрированным креплением для рейлингов толщиной от 6 до 10 мм, высотой от 25 до 30 мм | наличие |
| 8.4 | штанга разъемная, состоящая из двух элементов | наличие |
| 8.5 | фиксация штанги на рейлинге должна осуществляться вращением круглой шайбы, расположенной сверху | наличие |
| 8.6 | дополнительное стопорное кольцо штанги для предотвращения вертикального скольжения | наличие |
| 8.7 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 8.8 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 8.9 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 9 | фиксатор штанги | не менее 1 шт. |
| 9.1 | двойной, для фиксации вертикальной и горизонтальных штанг | соответствие |
| 9.2 | храповый механизм | наличие |
| 9.3 | может использоваться со штангами диаметром до 20 мм | соответствие |
| 9.4 | пластиковые изолирующие вставки | наличие |
| 9.5 | фиксация должна осуществляться винтовым замком | наличие |
| 9.6 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 9.7 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 9.8 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 10 | фиксатор к операционному столу | не менее 1 шт. |
| 10.1 | предназначен для фиксации в горизонтальном положении рамки ранорасширителя | соответствие |
| 11 | штанга расширителя | не менее 1 шт. |
| 11.1 | для горизонтальной фиксации | соответствие |
| 11.2 | диаметр штанги, мм, не менее/не более | 18/20 |
| 11.3 | штанга должна состоять из двух сегментов, соединенных шарниром, с возможностью изменения угла относительно друг друга | наличие |
| 11.4 | изменение и фиксации угла должны осуществляться винтовой рукояткой | наличие |
| 11.5 | фиксация рамки расширителя в креплении штанги должна осуществляться винтовой рукояткой | наличие |
| 11.6 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 11.7 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 11.8 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 12 | сетка стальная | не менее 1 шт. |
| 12.1 | внешний размер, мм, не более | 540х253х76 |
| 12.2 | внутренний размер, мм, не более | 538х251х62 |
| 12.3 | может использоваться с контейнерами стандарта 1/1 | наличие |
| 12.4 | съемные пластиковые ножки, не менее 4 штук | наличие |
| 12.5 | ручки, не менее 2 штук | наличие |
| 12.6 | прорези на торцевых стенках сетки для установки и фиксации съемной крышки | наличие |
| 12.7 | углы сетки усиленные, двугранные | наличие |
| 12.8 | размер перфорированной ячейки боковых поверхностей сетки, мм, не более | 2 |
| 12.9 | размер перфорированной ячейки дна сетки, мм, не более | 4 |
| 13 | клипс для фиксации инструментов стальной | не менее 3 шт. |
| 13.1 | размер, мм, ширина х длина х высота, не более | 24 х 28 х 25 |
| 13.2 | для инструментов диаметром в диапазоне, мм | 7 -12 |
| 13.3 | предназначен для установки в сетки | наличие |
| 14 | штифт для фиксации инструментов стальной | не менее 4 шт. |
| 14.1 | диаметр, мм, не более | 4,5 |
| 14.2 | высота, мм, не более | 22 |
| 14.3 | крепится в сетках с помощью винтов | наличие |
| 15 | разделитель для фиксации инструментов | не менее 1 шт. |
| 15.1 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 15.2 | размер, мм, не более | 244х15х28 |
| 15.3 | предназначен для установки в стандартные сетки для разделения пространства сетки для фиксации инструментов | наличие |
| 15.4 | разделитель должен крепится в сетке с помощью винтов, входящего в комплект | наличие |
| 16 | крышка сетки стальная | не менее 1 шт. |
| 16.1 | внешний размер, мм, не более | 544х257х18 |
| 16.2 | ручки, не менее 2 штук | наличие |
| 16.3 | перфорация крышки сетки, мм, не более | 4 |
| 16.4 | скобы на крышке для фиксации на сетке, не менее 2 штук | наличие |
| 16.5 | кнопка-задвижка для фиксации крышки на сетке | наличие |
| 17 | корпус контейнера | не менее 1 шт. |
| 17.1 | без перфорации для стерилизации в автоклавах форвакуумного типа | наличие |
| 17.2 | внешние размеры Длина х Ширина х Высота, мм, не менее | 592x274x120 |
| 17.3 | стандарт стерилизации (стерилизационная единица) - 1/1 | наличие |
| 17.4 | модульная система комплектации контейнера, состоящая из корпуса и различных типов крышек | наличие |
| 17.5 | валидированный срок сохранения стерильности инструментов, не менее, месяцев | 12 |
| 17.6 | подтверждающая документация от аккредитованного экспертного испытательного центра, с указанием срока сохранения стерильности хирургических инструментов | наличие |
| 17.7 | корпус контейнера должен быть изготовлен из анодированного алюминиевого сплава или аналога, с улучшенной теплопроводностью и легкостью конструкции | наличие |
| 17.8 | эргономичная прямоугольная форма контейнера должна позволять наиболее эффективно использовать внутреннее пространство стерилизационных камер и упрощать складирование и хранение контейнеров | наличие |
| 17.9 | держатель бирок для размещения информации о содержимом контейнера, дате стерилизации, окончании срока стерильности, о лице, ответственном за стерилизацию данного контейнера | наличие |
| 17.10 | возможность ручной и механической обработки контейнеров pH-нейтральными и средне-щелочными средствами | наличие |
| 17.11 | возможность установки дополнительной пломбы в замковую часть контейнера | наличие |
| 18 | Крышка контейнера алюминиевая | не менее 1 шт. |
| 18.1 | Материал - материал - алюминий | соответствие |
| 18.2 | цвет - серебристый, для идентификации наборов инструментов. | наличие |
| 18.3 | должна подходить к корпусу контейнера, соответствующего размеру 1/1 по международной классификации | соответствие |
| 18.4 | Замки на крышке контейнера должны фиксироваться в любом положении и складываться вовнутрь крышки для удобства во время обработки в моечно-дезинфицирующих машинах | наличие |
| 18.5 | Замок крышки должен быть изготовлен из нержавеющей стали и термостойкого полимера. | наличие |
| 18.6 | По периметру крышки с внутренней стороны должен быть силиконовый уплотнитель для обеспечения полной герметичности контейнера | наличие |
| 18.7 | Крышка должна иметь систему встроенного фильтра, рассчитанного не менее чем на 5000 циклов стерилизации, который обеспечивает свободное проникновение пара во время процесса стерилизации и обеспечивает защиту содержимого контейнера от контаминации во время транспортировки и хранения. | наличие |
| 18.8 | Фильтр должен быть помещен в специальный держатель и иметь защиту с внутренней и внешней сторон. | наличие |
| 18.9 | Внешняя защита фильтра должна быть изготовлена из нержавеющей стали. | наличие |
| 18.10 | Система встроенного фильтра позволяет проводить механическую обработку крышки без демонтажа. | соответствие |
| 18.11 | Крышка в комплекте с корпусом представляют из себя контейнер для транспортировки (в том числе и использованных инструментов до места обработки), хранения и стерилизации инструментов. | соответствие |
| 18.12 | Срок стерильности в контейнере данного типа должен быть не менее 12 месяцев. | наличие |
| 19 | зажим сосудистый | не менее 1 шт. |
| 19.1 | по CASTANEDA (авторское наименование) | наличие |
| 19.2 | рабочая часть дважды изогнута по плоскости, изгиб в форме трапеции со сглаженными углами | наличие |
| 19.3 | расстояние, являющееся основанием трапеции и измеряемое от кончиков рабочей части, составляет не более 25 мм | соответствие |
| 19.4 | рукоятки выгнуты по плоскости под углом в точке | соответствие |
| 19.5 | общая длина, мм, не менее/не более | 150/160 |
| 19.6 | атравматическая нарезка по De Bakey (авторское наименование) | наличие |
| 19.7 | кремальера с увеличенным количеством зубчиков | наличие |
| 19.8 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 19.9 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 19.10 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |
| 19.11 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 20 | зажим сосудистый | не менее 1 шт. |
| 20.1 | по DE BAKEY (авторское наименование) | соответствие |
| 20.2 | тип "бульдог" | соответствие |
| 20.3 | атравматическая нарезка по De Bakey (авторское наименование) | наличие |
| 20.4 | прямая рабочая часть | соответствие |
| 20.5 | длина губок рабочей части, мм, не менее | 30 |
| 20.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 85/95 |
| 20.7 | рукоятки с рифлением | наличие |
| 20.8 | материал - нержавеющая сталь марки х10Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 20.9 | твердость в диапазоне 20 - 31 единица по шкале Роквелла | соответствие |
| 20.10 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |
| 20.11 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 21 | зажим сосудистый | не менее 1 шт. |
| 21.1 | мини-бульдог | наличие |
| 21.2 | атравматическая насечка по DeBakey (автор) | наличие |
| 21.3 | прямой | наличие |
| 21.4 | сила закрытия, г, не менее | 180 |
| 21.5 | длина насечки на браншах, мм, не менее | 20 |
| 21.6 | общая длина, мм, не менее / не более | 60/65 |
| 21.7 | материал - медицинская сталь марки х20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 21.8 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 22 | зажим сосудистый | не менее 1 шт. |
| 22.1 | мини-бульдог | наличие |
| 22.2 | атравматическая насечка по DeBakey (автор) | наличие |
| 22.3 | бранши изогнуты на 55˚ | наличие |
| 22.4 | сила закрытия, г, не менее | 180 |
| 22.5 | длина насечки на браншах, мм, не менее | 20 |
| 22.6 | общая длина, мм, не менее / не более | 55/60 |
| 22.7 | материал - медицинская сталь марки х20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 22.8 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 23 | зажим сосудистый | не менее 1 шт. |
| 23.1 | по DE BAKEY (автор) бульдог | наличие |
| 23.2 | атравматическая насечка по DeBakey (автор) | наличие |
| 23.3 | изогнутый | наличие |
| 23.4 | длина насечки на браншах, мм, не менее | 45 |
| 23.5 | общая длина, мм, не менее / не более | 97/102 |
| 23.6 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 23.7 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 24 | зажим сосудистый | не менее 1 шт. |
| 24.1 | по DE BAKEY (автор) бульдог | наличие |
| 24.2 | атравматическая насечка по DeBakey (автор) | наличие |
| 24.3 | форма бранш - с двойным изломом | наличие |
| 24.4 | глубина изгиба, мм, не менее | 21 |
| 24.5 | длина насечки на браншах, мм, не менее | 42 |
| 24.6 | общая длина, мм, не менее / не более | 100/105 |
| 24.7 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 24.8 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 25 | ножницы лигатурные | не менее 1 шт. |
| 25.1 | изогнутая рабочая часть | соответствие |
| 25.2 | тупо/тупоконечные | соответствие |
| 25.3 | винтовое соединение | наличие |
| 25.4 | длина рабочей части, мм, не более | 50 |
| 25.5 | высота подъема кончиков от плоскости, мм, не более | 10 |
| 25.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 225/235 |
| 25.7 | лезвие с пилообразной заточкой для предотвращения выскальзывания лигатур | наличие |
| 25.8 | твердосплавные вставки | наличие |
| 25.9 | материал - нержавеющая сталь марки Х50CrMoV15 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | наличие |
| 25.10 | твердость в диапазоне 51 - 55 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 25.11 | твердосплавные вставки - сплав на основе кобальта | наличие |
| 25.12 | твердость в диапазоне 59 - 63 единицы по шкале Роквелла | соответствие |
| 25.13 | маркировка рукоятки цветом | наличие |
| 25.14 | согласно ГОСТ 21239-93: - режущие кромки половин ножниц должны соприкасаться только в одной точке, перемещающейся при смыкании половин ножниц; - зазор между концами половин ножниц в сомкнутом положении не допускается; - точка первичного контакта должна находиться на расстоянии не менее 0,75 длины режущей кромки, отсчитанной от концов ножниц; - концы режущих кромок половин ножниц в сомкнутом положении не должны выходить за пределы противоположных сторон половин; - острота режущей кромки проверяется методом опробования, материал для испытания должен быть разрезан ровно (без рваных краев). После проведения испытаний не должно быть разрушения, трещин или любых других повреждений инструментов. | соответствие |
| 25.15 | гарантия не менее 24 месяцев | наличие |
| 26 | ножницы препаровальные | не менее 1 шт. |
| 26.1 | по METZENBAUM (автор) | наличие |
| 26.2 | твердосплавные вставки | наличие |
| 26.3 | изогнутые | наличие |
| 26.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 280/290 |
| 26.5 | длина рабочей части, мм, не менее | 43 |
| 26.6 | длина бранш, мм, не менее | 55 |
| 26.7 | радиус изгиба, мм, не более | 125 |
| 26.8 | отклонение от оси, мм, не более | 10 |
| 26.9 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 26.10 | твердосплавные вставки - сплав на основе кобальта | наличие |
| 26.11 | твердость в диапазоне 420-485 единиц по шкале Виккерса | соответствие |
| 26.12 | твердость твердосплавных вставок не менее 710 единиц по шкале Виккерса | наличие |
| 26.13 | рукоятки золотистого цвета | наличие |
| 26.14 | одна бранша с пилообразной заточкой | наличие |
| 27 | ножницы препаровальные | не менее 1 шт. |
| 27.1 | по METZENBAUM (автор) | наличие |
| 27.2 | твердосплавные вставки | наличие |
| 27.3 | изогнутые | наличие |
| 27.4 | длина браншей. мм, не менее | 38 |
| 27.5 | длина лезвий, мм, не менее | 30 |
| 27.6 | ширина замка, мм, не более | 7,5 |
| 27.7 | общая длина, мм, не менее/не более | 180/190 |
| 27.8 | ширина кончиков в закрытом состоянии, мм, не более | 2,6 |
| 27.9 | радиус изгиба, мм, не более | 80 |
| 27.10 | отклонение от оси, мм, не более | 8,7 |
| 27.11 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 27.12 | твердосплавные вставки - сплав на основе кобальта | наличие |
| 27.13 | твердость в диапазоне 420-485 единиц по шкале Виккерса | соответствие |
| 27.14 | твердость твердосплавных вставок не менее 710 единиц по шкале Виккерса | наличие |
| 27.15 | рукоятки золотистого цвета | наличие |
| 27.16 | одна бранша с пилообразной заточкой | наличие |
| 28 | ножницы препаровальные | не менее 6 шт. |
| 28.1 | по NELSON-METZENBAUM (автор) | наличие |
| 28.2 | твердосплавные вставки | наличие |
| 28.3 | изогнутые | наличие |
| 28.4 | длина браншей. мм, не менее | 59 |
| 28.5 | длина лезвий, мм, не менее | 47 |
| 28.6 | ширина замка, мм, не более | 9 |
| 28.7 | общая длина, мм, не менее/не более | 260/270 |
| 28.8 | ширина кончиков в закрытом состоянии, мм, не более | 2,8 |
| 28.9 | радиус изгиба, мм, не более | 125 |
| 28.10 | отклонение от оси, мм, не более | 11 |
| 28.11 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 28.12 | твердосплавные вставки - сплав на основе кобальта | наличие |
| 28.13 | твердость в диапазоне 420-485 единиц по шкале Виккерса | соответствие |
| 28.14 | твердость твердосплавных вставок не менее 710 единиц по шкале Виккерса | наличие |
| 28.15 | покрытие черного цвета из нитрида алюминия титана (или эквивалент), антибликовое | наличие |
| 28.16 | рукоятки золотистого цвета | наличие |
| 28.17 | Одно лезвие с пилообразной заточкой для предотвращения выскальзывания тканей | наличие |
| 29 | ножницы препаровальные | не менее 7 шт. |
| 29.1 | по TOENNIS-ADSON (автор) | наличие |
| 29.2 | твердосплавные вставки | наличие |
| 29.3 | изогнутые | наличие |
| 29.4 | длина браншей. мм, не менее | 35 |
| 29.5 | длина лезвий, мм, не менее | 28,5 |
| 29.6 | ширина замка, мм, не более | 6,6 |
| 29.7 | общая длина, мм, не менее/не более | 175/185 |
| 29.8 | ширина кончиков в закрытом состоянии, мм, не более | 2,4 |
| 29.9 | радиус изгиба, мм, не более | 80 |
| 29.10 | отклонение от оси, мм, не более | 7 |
| 29.11 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 29.12 | твердосплавные вставки - сплав на основе кобальта | наличие |
| 29.13 | твердость в диапазоне 420-485 единиц по шкале Виккерса | соответствие |
| 29.14 | твердость твердосплавных вставок не менее 710 единиц по шкале Виккерса | наличие |
| 29.15 | рукоятки золотистого цвета | наличие |
| 29.16 | одно лезвие с пилообразной заточкой для предотвращения выскальзывания тканей | наличие |
| 30 | ножницы сосудистые | не менее 1 шт. |
| 30.1 | по THOREK (автор) | наличие |
| 30.2 | сильно изогнутые | наличие |
| 30.3 | длина рабочей части, мм, не менее | 35 |
| 30.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 180/190 |
| 30.5 | материал - медицинская сталь марки Х50CrMoV15 или эквивалент | наличие |
| 30.6 | твердость в диапазоне 52 - 58 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 31 | ножницы сосудистые | не менее 1 шт. |
| 31.1 | по POTTS-DE MARTEL (автор) | наличие |
| 31.2 | пуговчатые | наличие |
| 31.3 | изогнутые на 60˚ | наличие |
| 31.4 | длина лезвий, мм, не менее | 23 |
| 31.5 | диаметр пуговки | 1,3 |
| 31.6 | ширина замковой части, мм, не более | 7,2 |
| 31.7 | общая длина, мм, не менее/не более | 220/230 |
| 31.8 | материал - медицинская сталь марки X46Cr13 или эквивалент | наличие |
| 31.9 | твердость в диапазоне 52-58 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 32 | ножницы микрохирургические | не менее 1 шт. |
| 32.1 | пружинные | наличие |
| 32.2 | прямые | наличие |
| 32.3 | остроконечные | наличие |
| 32.4 | длина лезвий, мм, не менее | 12,8 |
| 32.5 | общая длина, мм, не менее / не более | 160/170 |
| 32.6 | материал - медицинская сталь марки х46Cr13 или эквивалент | наличие |
| 32.7 | рукоятки разъемные | наличие |
| 32.8 | рукоятки с прямоугольной насечкой | наличие |
| 32.9 | ограничитель | наличие |
| 33 | ножницы микрохирургические | не менее 1 шт. |
| 33.1 | по JACOBSON (автор) | наличие |
| 33.2 | пружинные | наличие |
| 33.3 | изогнутые | наличие |
| 33.4 | остроконечные | наличие |
| 33.5 | длина лезвий, мм, не менее | 12 |
| 33.6 | общая длина, мм, не менее / не более | 185/195 |
| 33.7 | материал - медицинская сталь марки х46Cr13 или эквивалент | наличие |
| 33.8 | рукоятки разъемные | наличие |
| 33.9 | рукоятки с прямоугольной насечкой | наличие |
| 33.10 | ограничитель | наличие |
| 33.11 | твердость 42 - 50 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 34 | ножницы микрохирургические | не менее 1 шт. |
| 34.1 | изогнутые на 60˚ | наличие |
| 34.2 | пуговчатые | наличие |
| 34.3 | диаметр пуговки | 1 |
| 34.4 | стандартное раскрытие, мм, не менее | 3 |
| 34.5 | длина режущей части, мм, не более | 10 |
| 34.6 | общая длина, мм, не менее / не более | 165/175 |
| 34.7 | материал - медицинская сталь марки x46Cr13 или эквивалент | наличие |
| 34.8 | рукоятки круглые | наличие |
| 35 | иглодержатель | не менее 1 шт. |
| 35.1 | по BAUMGARTNER (авторское наименование) | соответствие |
| 35.2 | прямой | соответствие |
| 35.3 | для проволоки | соответствие |
| 35.4 | длина губок, мм, не менее | 14 |
| 35.5 | ширина кончиков рабочей части, мм, не более | 5,5 |
| 35.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 200/210 |
| 35.7 | кремальера | наличие |
| 35.8 | твердосплавные вставки с крестообразной нарезкой | наличие |
| 35.9 | шаг нарезки, мм, не более | 0,5 |
| 35.10 | соединение бранш типа "закрытый замок" | наличие |
| 35.11 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными; - инструменты с пластинами из твердого сплава на основе карбида вольфрама должны иметь золочение на ручках. | соответствие |
| 35.12 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 35.13 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 35.14 | твердосплавные вставки - карбид вольфрама с добавками никеля | соответствие |
| 35.15 | твердость твердосплавных вставок не ниже 1200 единиц по шкале Виккерса | соответствие |
| 35.16 | гарантия не менее 24 месяцев | наличие |
| 36 | иглодержатель | не менее 39 шт. |
| 36.1 | HEGAR-MAYO (авторское наименование) | соответствие |
| 36.2 | прямой | соответствие |
| 36.3 | ширина кончиков рабочей части, мм, не более | 2,5 |
| 36.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 200/210 |
| 36.5 | для нитей до 3/0 | соответствие |
| 36.6 | твердосплавные вставки с крестообразной нарезкой | наличие |
| 36.7 | шаг нарезки, мм, не более | 0,5 |
| 36.8 | длина губок рабочей части, мм, не менее | 18 |
| 36.9 | кремальера | наличие |
| 36.10 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными; - инструменты с пластинами из твердого сплава на основе карбида вольфрама должны иметь золочение на ручках. | соответствие |
| 36.11 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 36.12 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 36.13 | твердосплавные вставки - карбид вольфрама с добавками никеля | соответствие |
| 36.14 | твердость твердосплавных вставок не ниже 1200 единиц по шкале Виккерса | соответствие |
| 36.15 | гарантия не менее 24 месяцев | наличие |
| 37 | иглодержатель | не менее 6 шт. |
| 37.1 | HEGAR-MAYO (авторское наименование) | соответствие |
| 37.2 | прямой | соответствие |
| 37.3 | ширина кончиков рабочей части, мм, не более | 3,3 |
| 37.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 290/300 |
| 37.5 | для нитей до 3/0 | соответствие |
| 37.6 | твердосплавные вставки с крестообразной нарезкой | наличие |
| 37.7 | шаг нарезки, мм, не более | 0,5 |
| 37.8 | длина губок рабочей части, мм, не менее | 25 |
| 37.9 | кремальера | наличие |
| 37.10 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными; - инструменты с пластинами из твердого сплава на основе карбида вольфрама должны иметь золочение на ручках. | соответствие |
| 37.11 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 37.12 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 37.13 | твердосплавные вставки - карбид вольфрама с добавками никеля | соответствие |
| 37.14 | твердость твердосплавных вставок не ниже 1200 единиц по шкале Виккерса | соответствие |
| 37.15 | гарантия не менее 24 месяцев | наличие |
| 38 | иглодержатель | не менее 3 шт. |
| 38.1 | по DE BAKEY (автор) | наличие |
| 38.2 | прямой | наличие |
| 38.3 | длина браншей. мм, не менее | 23 |
| 38.4 | ширина кончиков браншей, мм. не более | 1,7 |
| 38.5 | общая длина, мм, не менее/не более | 305/320 |
| 38.6 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 38.7 | твердосплавные вставки - сплав на основе кобальта | наличие |
| 38.8 | твердость в диапазоне 420-485 единиц по шкале Виккерса | соответствие |
| 38.9 | твердость твердосплавных вставок не менее 1200 единиц по шкале Виккерса | наличие |
| 38.10 | рукоятки золотистого цвета | наличие |
| 38.11 | для нитей 4/0 - 6/0 | наличие |
| 39 | иглодержатель | не менее 1 шт. |
| 39.1 | деликатный | наличие |
| 39.2 | твердосплавные вставки | наличие |
| 39.3 | кремальера | наличие |
| 39.4 | прямой | наличие |
| 39.5 | длина рабочей части, мм, не менее | 22 |
| 39.6 | ширина кончиков браншей, мм, не более | 1,4 |
| 39.7 | общая длина, мм, не менее/не более | 280/290 |
| 39.8 | ширина замка, мм, не более | 7,6 |
| 39.9 | толщина замка | 4,5 |
| 39.10 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 39.11 | твердосплавные вставки - сплав на основе кобальта | наличие |
| 39.12 | твердость в диапазоне 420-485 единиц по шкале Виккерса | соответствие |
| 39.13 | твердость твердосплавных вставок не менее 1200 единиц по шкале Виккерса | наличие |
| 39.14 | рукоятки золотистого цвета | наличие |
| 39.15 | для нитей 6/0-10/0 | наличие |
| 40 | иглодержатель | не менее 1 шт. |
| 40.1 | по RYDER (авторское наименование) | соответствие |
| 40.2 | твердосплавные вставки с крестообразной нарезкой | наличие |
| 40.3 | кремальера | наличие |
| 40.4 | прямой | соответствие |
| 40.5 | длина нарезки рабочей части, мм, не менее | 9 |
| 40.6 | ширина кончиков рабочей части, мм, не более | 1 |
| 40.7 | общая длина, мм, не менее/не более | 170/180 |
| 40.8 | шаг нарезки, мм, не более | 0,2 |
| 40.9 | губки рабочей части утончены | соответствие |
| 40.10 | для нитей 6/0-10/0 | соответствие |
| 40.11 | соединение бранш типа "закрытый замок" | наличие |
| 40.12 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными; - инструменты с пластинами из твердого сплава на основе карбида вольфрама должны иметь золочение на ручках. | соответствие |
| 40.13 | материал - нержавеющая сталь марки X20C13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 40.14 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 40.15 | твердосплавные вставки - карбид вольфрама с добавками никеля | соответствие |
| 40.16 | твердость твердосплавных вставок не ниже 1200 единиц по шкале Виккерса | соответствие |
| 40.17 | гарантия не менее 24 месяцев | наличие |
| 41 | зажим для наложения клипс | не менее 1 шт. |
| 41.1 | для наложения лигатурных клипс | соответствие |
| 41.2 | угол изгиба рабочей части 25˚ | соответствие |
| 41.3 | пружинный | соответствие |
| 41.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 200/210 |
| 41.5 | цветовая маркировка на инструменте для определения соответствия размеру клипс | наличие |
| 41.6 | для малых клипс | соответствие |
| 41.7 | соединение бранш типа "закрытый замок" | наличие |
| 41.8 | рабочая часть обеспечивает двухэтапное смыкание клипсы - сначала кончиков, затем клипсы полностью | соответствие |
| 41.9 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 41.10 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 41.11 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 42 | зажим для наложения клипс | не менее 1 шт. |
| 42.1 | для наложения лигатурных клипс | соответствие |
| 42.2 | угол изгиба рабочей части 25˚ | соответствие |
| 42.3 | пружинный | соответствие |
| 42.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 200/210 |
| 42.5 | цветовая маркировка на инструменте для определения соответствия размеру клипс | наличие |
| 42.6 | для средних клипс | соответствие |
| 42.7 | соединение бранш типа "закрытый замок" | наличие |
| 42.8 | рабочая часть обеспечивает двухэтапное смыкание клипсы - сначала кончиков, затем клипсы полностью | соответствие |
| 42.9 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 42.10 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 42.11 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 43 | зажим для наложения | не менее 1 шт. |
| 43.1 | для наложения лигатурных клипсов | наличие |
| 43.2 | угол изгиба бранш 25˚ | наличие |
| 43.3 | пружинный | наличие |
| 43.4 | общая длина, мм, не менее / не более | 203/213 |
| 43.5 | цветовая маркировка на инструменте: для определения соответствия размеру клипсов-зеленая | наличие |
| 43.6 | для средне-больших клипсов | наличие |
| 43.7 | бороздки на внутренней поверхности губок для устойчивости клипса | наличие |
| 43.8 | материал - медицинская сталь марки х20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 43.9 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 44 | зонд | не менее 2 шт. |
| 44.1 | по CAWTHORNE (автор) | наличие |
| 44.2 | прямой | наличие |
| 44.3 | односторонний | наличие |
| 44.4 | плоский кончик | наличие |
| 44.5 | общая длина, мм, не менее / не более | 140 |
| 45 | зонд | не менее 2 шт. |
| 45.1 | прямой | наличие |
| 45.2 | односторонний | наличие |
| 45.3 | пуговчатый | наличие |
| 45.4 | диаметр, мм, не более | 1,4 |
| 45.5 | общая длина, мм, не менее / не более | 160/170 |
| 46 | зонд | не менее 2 шт. |
| 46.1 | диаметр, мм, не менее | 2 |
| 46.2 | общая длина, мм, не менее/не более | 300/310 |
| 46.3 | материал - медицинская сталь марки x5CrNi18-10 или эквивалент | наличие |
| 47 | зонд | не менее 2 шт. |
| 47.1 | прямой | наличие |
| 47.2 | пуговчатый | наличие |
| 47.3 | диаметр, мм, не более | 3 |
| 47.4 | общая длина, мм, не менее / не более | 200/210 |
| 48 | канюля аспирационная | не менее 12 шт. |
| 48.1 | по DE BAKEY (авторское наименование) | соответствие |
| 48.2 | изогнутая | соответствие |
| 48.3 | стилет | наличие |
| 48.4 | упор для пальца с отверстием для регулирования силы аспирации | наличие |
| 48.5 | диаметр центрального канала, мм, не менее | 5 |
| 48.6 | боковые отверстия по окружности кончика канюли | наличие |
| 48.7 | общая длина, мм, не менее/не более | 265/275 |
| 48.8 | соединение в форме оливы для шлангов диаметром 9 мм | наличие |
| 48.9 | материал - нержавеющая сталь марки X5CrNi18-10 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 48.10 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 49 | канюля для аспирации/ирригации | не менее 2 шт. |
| 49.1 | по FINSTERER (автор) | наличие |
| 49.2 | плавно изогнутая | наличие |
| 49.3 | с дополнительным выходом для ирригации | наличие |
| 49.4 | внешний диаметр кончика, мм, не более | 15 |
| 49.5 | общая длина, мм, не менее / не более | 320/330 |
| 49.6 | боковые отверстия по окружности кончика канюли для уменьшения риска подсасывания окружающих тканей | наличие |
| 49.7 | соединение для шланга изогнутое, конусной формы с диаметром от 9 до 13 мм | наличие |
| 50 | пинцет анатомический | не менее 10 шт. |
| 50.1 | прямой | наличие |
| 50.2 | поперечная насечка на кончиках браншей | наличие |
| 50.3 | длина насечки, мм, не менее | 31 |
| 50.4 | ширина кончиков бранш, мм, не более | 5 |
| 50.5 | общая длина, мм, не менее/не более | 300/315 |
| 50.6 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 50.7 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 50.8 | рукоятки с поперечной ребристой насечкой | наличие |
| 51 | ножницы лигатурные | не менее 20 шт. |
| 51.1 | твердосплавные вставки | наличие |
| 51.2 | изогнутые | наличие |
| 51.3 | общая длина, мм, не менее/не более | 145/150 |
| 51.4 | длина рабочей части, мм, не менее | 32 |
| 51.5 | длина бранш, мм, не менее | 40 |
| 51.6 | радиус изгиба, мм, не более | 80 |
| 51.7 | отклонение от оси, мм, не более | 8,3 |
| 51.8 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 51.9 | твердосплавные вставки - сплав на основе кобальта | наличие |
| 51.10 | твердость в диапазоне 420-485 единиц по шкале Виккерса | соответствие |
| 51.11 | твердость твердосплавных вставок не менее 710 единиц по шкале Виккерса | наличие |
| 51.12 | рукоятки золотистого/серебристого цвета | наличие |
| 51.13 | одна бранша с пилообразной заточкой | наличие |
| 52 | ножницы препаровальные | не менее 11 шт. |
| 52.1 | по METZENBAUM (автор) | наличие |
| 52.2 | твердосплавные вставки | наличие |
| 52.3 | изогнутые | наличие |
| 52.4 | изогнутые | наличие |
| 52.5 | длина браншей. мм, не менее | 49 |
| 52.6 | длина лезвий, мм, не менее | 36 |
| 52.7 | ширина замка, мм, не более | 9 |
| 52.8 | общая длина, мм, не менее/не более | 280/290 |
| 52.9 | ширина кончиков в закрытом состоянии, мм, не более | 2,7 |
| 52.10 | радиус изгиба, мм, не более | 100 |
| 52.11 | отклонение от оси, мм, не более | 10 |
| 52.12 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 52.13 | твердосплавные вставки - сплав на основе кобальта | наличие |
| 52.14 | твердость в диапазоне 420-485 единиц по шкале Виккерса | соответствие |
| 52.15 | твердость твердосплавных вставок не менее 710 единиц по шкале Виккерса | наличие |
| 52.16 | рукоятки золотистого цвета | наличие |
| 52.17 | одна бранша с пилообразной заточкой | наличие |
| 53 | ножницы сосудистые | не менее 2 шт. |
| 53.1 | по DE BAKEY (авторское наименование) | соответствие |
| 53.2 | рабочая часть изогнута по оси на 600 | соответствие |
| 53.3 | длина лезвий, мм, не менее | 20 |
| 53.4 | остро/остроконечные | соответствие |
| 53.5 | винтовое соединение | наличие |
| 53.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 220/230 |
| 53.7 | твердосплавные вставки | наличие |
| 53.8 | материал - нержавеющая сталь марки Х50CrMoV15 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 53.9 | твердость в диапазоне 51 - 55 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 53.10 | твердосплавные вставки - сплав на основе кобальта | соответствие |
| 53.11 | твердость в диапазоне 59 - 63 единицы по шкале Роквелла | соответствие |
| 53.12 | рукоятки золотистого цвета (согласно ГОСТ 21239-93) | наличие |
| 53.13 | согласно ГОСТ 21239-93: - режущие кромки половин ножниц должны соприкасаться только в одной точке, перемещающейся при смыкании половин ножниц; - зазор между концами половин ножниц в сомкнутом положении не допускается; - точка первичного контакта должна находиться на расстоянии не менее 0,75 длины режущей кромки, отсчитанной от концов ножниц; - концы режущих кромок половин ножниц в сомкнутом положении не должны выходить за пределы противоположных сторон половин; - острота режущей кромки проверяется методом опробования, материал для испытания должен быть разрезан ровно (без рваных краев). После проведения испытаний не должно быть разрушения, трещин или любых других повреждений инструментов. | соответствие |
| 53.14 | гарантия не менее 24 месяцев | наличие |
| 54 | зажим для удаления | не менее 2 шт. |
| 54.1 | по DESJARDINS (автор) | наличие |
| 54.2 | для удаления желчных камней | наличие |
| 54.3 | бранши окончатые | наличие |
| 54.4 | слегка изогнутый | наличие |
| 54.5 | очень тонкие | наличие |
| 54.6 | общая длина, мм, не менее / не более | 225/235 |
| 54.7 | материал - медицинская сталь марки х20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 54.8 | твердость: в диапазоне 42 - 46 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 55 | зажим захватывающий | не менее 2 шт. |
| 55.1 | по BLAKE (авторское наименование) | соответствие |
| 55.2 | для удаления желчных камней | соответствие |
| 55.3 | губки окончатые | соответствие |
| 55.4 | ширина губок рабочей части, мм, не более | 7 |
| 55.5 | рабочая часть радиусно изогнута по плоскости | соответствие |
| 55.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 200/210 |
| 55.7 | соединение бранш типа "закрытый замок" | соответствие |
| 55.8 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 55.9 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 55.10 | согласно ГОСТ 21238-93: - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |
| 55.11 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 56 | крючок | не менее 1 шт. |
| 56.1 | по HOESEL (авторское наименование) | соответствие |
| 56.2 | рабочая часть изогнута под углом 90° | соответствие |
| 56.3 | поверхность крючка слегка вогнутая, кончик слегка изогнут вниз | соответствие |
| 56.4 | глубина х ширина, мм, не более | 220 х 45 |
| 56.5 | общая длина, мм, не менее/не более | 245/255 |
| 56.6 | рукоятка петлевидная с кольцом для пальца | наличие |
| 56.7 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 56.8 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 56.9 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 57 | иглодержатель | не менее 9 шт. |
| 57.1 | по DE BAKEY (авторское наименование) | соответствие |
| 57.2 | прямой | соответствие |
| 57.3 | длина губок, мм, не менее | 21 |
| 57.4 | ширина кончиков рабочей части, мм, не более | 2 |
| 57.5 | общая длина, мм, не менее/не более | 225/235 |
| 57.6 | кремальера | наличие |
| 57.7 | твердосплавные вставки с крестообразной нарезкой | наличие |
| 57.8 | шаг нарезки, мм, не более | 0,4 |
| 57.9 | для нитей 4/0-6/0 | соответствие |
| 57.10 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными; - инструменты с пластинами из твердого сплава на основе карбида вольфрама должны иметь золочение на ручках. | соответствие |
| 57.11 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 57.12 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 57.13 | твердосплавные вставки - карбид вольфрама с добавками никеля | соответствие |
| 57.14 | твердость твердосплавных вставок не ниже 1200 единиц по шкале Виккерса | соответствие |
| 57.15 | гарантия не менее 24 месяцев | наличие |
| 58 | зажим кровоостанавливающий | не менее 10 шт. |
| 58.1 | По KOCHER (автор) | наличие |
| 58.2 | прямой | наличие |
| 58.3 | кремальера | наличие |
| 58.4 | бранши с поперечной насечкой на внутренней поверхности | наличие |
| 58.5 | соединение браншей типа "закрытый замок" | наличие |
| 58.6 | зубчики 1 х 2 | наличие |
| 58.7 | рабочая длина бранш, мм, не менее | 70 |
| 58.8 | ширина кончиков браншей, мм, не более | 4 |
| 58.9 | общая длина, мм, не менее/не более | 220/230 |
| 58.10 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 58.11 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 59 | зажим захватывающий | не менее 4 шт. |
| 59.1 | по ALLIS (авторское наименование) | соответствие |
| 59.2 | прямой | соответствие |
| 59.3 | кремальера | наличие |
| 59.4 | зубчатая нарезка на кончиках рабочей части | наличие |
| 59.5 | ширина кончиков рабочей части, мм, не более | 8 |
| 59.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 215/225 |
| 59.7 | соединение бранш типа "закрытый замок" | соответствие |
| 59.8 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 59.9 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 59.10 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |
| 59.11 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 60 | зажим диссекционный | не менее 5 шт. |
| 60.1 | по GEMINI (авторское наименование) | соответствие |
| 60.2 | кончики рабочей части сильно изогнуты | соответствие |
| 60.3 | поперечная нарезка на рабочей части | наличие |
| 60.4 | ширина кончиков рабочей части, мм, не более | 1,5 |
| 60.5 | общая длина, мм, не менее/не более | 175/185 |
| 60.6 | соединение бранш типа "закрытый замок" | наличие |
| 60.7 | кремальера | наличие |
| 60.8 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 60.9 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 60.10 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |
| 60.11 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 61 | зонд | не менее 6 шт. |
| 61.1 | по MARTIN (авторское наименование) | соответствие |
| 61.2 | маточный | соответствие |
| 61.3 | градуированный в см | соответствие |
| 61.4 | кончик рабочей части утолщен | соответствие |
| 61.5 | диаметр, мм, не менее | 3 |
| 61.6 | изогнутый | соответствие |
| 61.7 | общая длина, мм, не менее/не более | 295/305 |
| 61.8 | рукоятка с рифлением и с упором для пальца | наличие |
| 61.9 | материал - нержавеющая сталь марки X5CrNi18-10 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 61.10 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 62 | зажим диссекционный | не менее 7 шт. |
| 62.1 | по ZENKER (авторское наименование) | соответствие |
| 62.2 | кончики рабочей части слегка изогнуты по плоскости | соответствие |
| 62.3 | поперечная нарезка | наличие |
| 62.4 | ширина кончиков рабочей части, мм, не более | 2,2 |
| 62.5 | кремальера | наличие |
| 62.6 | соединение бранш типа "закрытый замок" | соответствие |
| 62.7 | общая длина, мм, не менее/не более | 295/305 |
| 62.8 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 62.9 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 62.10 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |
| 62.11 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 63 | Игла хирургическая | не менее 1 шт. |
| 63.1 | многоразовая | соответствие |
| 63.2 | материал - высокоуглеродистая сталь отвечающей стандарту ISO 7153-1 | соответствие |
| 63.3 | двойная заточка острия | соответствие |
| 63.4 | Игла колющая | соответствие |
| 63.5 | диаметр, мм | не менее 0,50 и не более 0,60 |
| 63.6 | длина, мм. | не менее 19мм и не более 20мм |
| 63.7 | окружность 1/2 | соответствие |
| 63.8 | размер 15 | соответствие |
| 63.9 | Наличие в маркировке и на этикетке кода производителя, который должен позволить точно определить параметры: наименование и материал изготовления, форму, точный размер изгиб - конфигурацию и количество игл в групповой упаковке. Информация о иглах должна быть полностью отражена на этикетке и заводской упаковке. Данная информация должна дублироваться штриховым или матричным кодом. Обязательное наличие инструкции завода производителя в т.ч. русском языке. | соответствие |
| 63.10 | Заводская упаковка не менее 12 штук игл в упаковке. | соответствие |
| 63.11 | Гарантия 12 месяцев. | соответствие |
| 63.12 | Режим стерилизации - автоклавирование | соответствие |
| 64 | расширитель самоудерживающийся | не менее 1 шт. |
| 64.1 | по ADSON (авторское наименование) | соответствие |
| 64.2 | полуострый | соответствие |
| 64.3 | подпружиненная кремальера | наличие |
| 64.4 | зубчики 5 х 4 | наличие |
| 64.5 | глубина зубцов рабочей части, мм, не менее | 30 |
| 64.6 | винтовое шарнирное соединение бранш | наличие |
| 64.7 | дополнительные шарниры на ветвях рабочей части обеспечивают подвижность лапок в плоскости, перпендикулярной плоскости инструмента | наличие |
| 64.8 | общая длина, мм, не менее/не более | 315/325 |
| 64.9 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 64.10 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 64.11 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 65 | Игла хирургическая | не менее 5 шт. |
| 65.1 | многоразовая | соответствие |
| 65.2 | материал - высокоуглеродистая сталь отвечающей стандарту ISO 7153-1 | соответствие |
| 65.3 | двойная заточка острия | соответствие |
| 65.4 | Игла режущая | соответствие |
| 65.5 | диаметр, мм | не менее 0,70 и не более 0,80 |
| 65.6 | длина, мм. | не менее 33мм и не более 34мм |
| 65.7 | окружность 1/2 | соответствие |
| 65.8 | размер 11 | соответствие |
| 65.9 | Наличие в маркировке и на этикетке кода производителя, который должен позволить точно определить параметры: наименование и материал изготовления, форму, точный размер изгиб - конфигурацию и количество игл в групповой упаковке. Информация о иглах должна быть полностью отражена на этикетке и заводской упаковке. Данная информация должна дублироваться штриховым или матричным кодом. Обязательное наличие инструкции завода производителя в т.ч. русском языке. | соответствие |
| 65.10 | Заводская упаковка не менее 12 штук игл в упаковке. | соответствие |
| 65.11 | Гарантия 12 месяцев. | соответствие |
| 65.12 | Режим стерилизации - автоклавирование | соответствие |
| 66 | Крышка контейнера алюминиевая | не менее 56 шт. |
| 66.1 | Материал - материал - алюминий | соответствие |
| 66.2 | цвет - серебристый, для идентификации наборов инструментов. | наличие |
| 66.3 | должна подходить к корпусу контейнера, соответствующего размеру 3/4 по международной классификации | соответствие |
| 66.4 | Замки на крышке контейнера должны фиксироваться в любом положении и складываться вовнутрь крышки для удобства во время обработки в моечно-дезинфицирующих машинах | наличие |
| 66.5 | Замок крышки должен быть изготовлен из нержавеющей стали и термостойкого полимера. | наличие |
| 66.6 | По периметру крышки с внутренней стороны должен быть силиконовый уплотнитель для обеспечения полной герметичности контейнера | наличие |
| 66.7 | Крышка должна иметь систему встроенного фильтра, рассчитанного не менее чем на 5000 циклов стерилизации, который обеспечивает свободное проникновение пара во время процесса стерилизации и обеспечивает защиту содержимого контейнера от контаминации во время транспортировки и хранения. | наличие |
| 66.8 | Фильтр должен быть помещен в специальный держатель и иметь защиту с внутренней и внешней сторон. | наличие |
| 66.9 | Внешняя защита фильтра должна быть изготовлена из нержавеющей стали. | наличие |
| 66.10 | Система встроенного фильтра позволяет проводить механическую обработку крышки без демонтажа. | соответствие |
| 66.11 | Крышка в комплекте с корпусом представляют из себя контейнер для транспортировки (в том числе и использованных инструментов до места обработки), хранения и стерилизации инструментов. | соответствие |
| 66.12 | Срок стерильности в контейнере данного типа должен быть не менее 12 месяцев. | наличие |
| 67 | сетка стальная | не менее 56 шт. |
| 67.1 | на ножках | наличие |
| 67.2 | может использоваться с контейнерами стандарта 3/4 (стерилизационная единица) | наличие |
| 67.3 | внешний размер, мм, (длина Х ширина) не более | 406 х 253 |
| 67.4 | внутренний размер, мм, (длина Х ширина) не более | 398 х 245 |
| 67.5 | высота сетки, мм не менее 69мм и не более 71 мм | наличие |
| 67.6 | изготавливается из плоской стальной ленты, шириной не менее 0,9 мм и не более 1,1 мм | соответствие |
| 67.7 | Рукоятки сетки должны фиксироваться параллельно корпусу вовнутрь сетки и подниматься строго вертикально. | наличие |
| 67.8 | Рукоятки должны быть размером во всю ширину сетки для простой и удобной асептической подачи инструментов | наличие |
| 67.9 | Углы и края сетки должны быть сглаженными, поверхность сеток должны быть гладкой, для возможности упаковки в одноразовый мягкий материал | наличие |
| 67.10 | Ячейки сетки должны быть изготовлены в форме сот, для возможности установки силиконовых держателей. | наличие |
| 68 | силиконовый мат | не менее 56 шт. |
| 68.1 | внешний размер, мм, не более | 394х242 |
| 68.2 | мат должен иметь перфорированную поверхность с антискользящими свойствами | наличие |
| 68.3 | поверхность с перфорированными ячейками должна давать возможность обрабатывать инструменты механическим способом | наличие |
| 68.4 | мат должен выдерживать параметры паровой стерилизации | наличие |
| 68.5 | поверхность мата должна иметь утолщения для улучшения процесса сушки | наличие |
| 69 | корпус контейнера | не менее 28 шт. |
| 69.1 | без перфорации для стерилизации в автоклавах форвакуумного типа | наличие |
| 69.2 | внешние размеры ДхШхВ, мм, не менее | 592x274x120 |
| 69.3 | стандарт стерилизации (стерилизационная единица) - 3/4 | наличие |
| 69.4 | модульная система комплектации контейнера, состоящая из корпуса и различных типов крышек | наличие |
| 69.5 | валидированный срок сохранения стерильности инструментов, не менее, месяцев | 12 |
| 69.6 | подтверждающая документация от аккредитованного экспертного испытательного центра, с указанием срока сохранения стерильности хирургических инструментов | наличие |
| 69.7 | корпус контейнера должен быть изготовлен из анодированного алюминиевого сплава или аналога, с улучшенной теплопроводностью и легкостью конструкции | наличие |
| 69.8 | эргономичная прямоугольная форма контейнера должна позволять наиболее эффективно использовать внутреннее пространство стерилизационных камер и упрощать складирование и хранение контейнеров | наличие |
| 69.9 | держатель бирок для размещения информации о содержимом контейнера, дате стерилизации, окончании срока стерильности, о лице, ответственном за стерилизацию данного контейнера | наличие |
| 69.10 | возможность ручной и механической обработки контейнеров pH-нейтральными и средне-щелочными средствами | наличие |
| 69.11 | возможность установки дополнительной пломбы в замковую часть контейнера | наличие |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество |
| --- | --- | --- |
| №31 | Набор инструментов для микрохирургии (1 комплект) | 1 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
| Общие требования |  |  |
| 1 | На поверхности инструментов не должно быть трещин, раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов и других загрязнений (окалин, материалов шлифовки и следов смазки). ГОСТ 19126-2007 | Соответствие |
| 2 | Для инструментов с замковыми соединениями должны соблюдаться следующие требования (ГОСТ 19126-2007): а) Винт или ось замковых соединений (кроме рычажных) должны быть расклепаны. Не допускается самопроизвольное отвинчивание винта в процессе работы. б) Выступание головки (кроме потайной) и расклепанного конца винта оси замка над поверхностью инструмента должно быть не более 0,5 мм. в) Ось коробчатых замков должна быть расклепана и обработана заподлицо с поверхностью инструмента. г) Ход бранш должен быть легким и плавным. Замки инструментов должны обеспечивать легкое открывание и закрывание инструментов двумя пальцами. перемещение кремальеры с зуба на зуб должно происходить легко, без заеданий. | Соответствие |
| 3 | Инструменты должны быть устойчивы к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. ГОСТ 19126-2007 | Соответствие |
| 4 | Инструменты должны иметь четкую маркировку, содержащую (при необходимости): - номер инструмента или его обозначение (каталожный номер), - товарный знак предприятия-изготовителя. ГОСТ 19126-2007 | Соответствие |
| 5 | Маркировка должна оставаться прочной и разборчивой при эксплуатации, хранении и транспортировании инструментов. ГОСТ 19126-2007 | Соответствие |
| 6 | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |
|  | Технические требования |  |
| 1 | Медицинский стакан | не менее 29 шт. |
| 1.1 | емкость, предназначена для стерилизации и хранения в стерильном состоянии медицинских инструментов и расходных материалов. | соответствие |
| 1.2 | Диаметр, мм, не менее | 76 |
| 1.3 | Высота, мм, не менее | 60 |
| 1.4 | Объем, л, не менее | 0,15 |
| 2 | Лоток медицинский | не менее 12 шт. |
| 2.1 | Применяется для хранения и стерилизации медицинского инструмента. Форма почкообразная. Размеры должны быть не менее 200х120х30 мм. Объем не менее 0,3 л. Должен быть устойчив к дезинфицирующим растворам и действию высоких температур. Стерилизация паром и суховоздушным способом. Материал - нержавеющая сталь. | соответствие |
| 2.2 | Форма почкообразная. | соответствие |
| 2.3 | Размер | не менее 200х120х30 мм |
| 2.4 | Объем | не менее 0,3 л |
| 2.5 | Должен быть устойчив к дезинфицирующим растворам и действию высоких температур | соответствие |
| 2.6 | Стерилизация паром и суховоздушным способом | соответствие |
| 2.7 | Материал - нержавеющая сталь. | соответствие |
| 3 | цапка | не менее 13 шт. |
| 3.1 | предназначена для фиксации бумажного белья | соответствие |
| 3.2 | кончики бранш атравматические, один в виде шарика, другой в виде чаши | наличие |
| 3.3 | бранши плавно изогнуты по плоскости | соответствие |
| 3.4 | кремальера | наличие |
| 3.5 | общая длина, мм, не менее/не более | 115/120 |
| 3.6 | соединение бранш типа "закрытый замок" | наличие |
| 3.7 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 3.8 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 3.9 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 4 | Пинцет | не менее 29 шт. |
| 4.1 | Инструмент общего назначения. | соответствие |
| 4.2 | Длина инструмента | не менее 200мм |
| 4.3 | Рабочая часть анатомическая, с мелкой поперечной насечкой, шириной 2,5 (± 0,3) мм. | соответствие |
| 4.4 | Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали | соответствие |
| 4.5 | На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки | соответствие |
| 4.6 | Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | соответствие |
| 5 | рукоятка | не менее 5 шт. |
| 5.1 | номер 3 | наличие |
| 5.2 | для сменных лезвий № 10-15, 40 | наличие |
| 5.3 | рукоятка плоская, с рифлением | соответствие |
| 5.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 120/130 |
| 5.5 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 5.6 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 5.7 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 6 | рукоятка | не мение 12шт. |
| 6.1 | номер 4 | наличие |
| 6.2 | для сменных лезвий № 18-25, 36 | наличие |
| 6.3 | рукоятка плоская, с рифлением и продольной канавкой | соответствие |
| 6.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 130/140 |
| 6.5 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 6.6 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 6.7 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 7 | пинцет анатомический | не менее 2 шт. |
| 7.1 | прямой | наличие |
| 7.2 | тонкий | наличие |
| 7.3 | поперечная насечка на кончиках браншей | наличие |
| 7.4 | длина насечки, мм, не менее | 11 |
| 7.5 | ширина кончиков браншей, мм, не более | 0,5 |
| 7.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 115/120 |
| 7.7 | материал - медицинская сталь марки x20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 7.8 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 7.9 | рукоятки с поперечной ребристой насечкой | наличие |
| 8 | пинцет анатомический | не менее 3 шт. |
| 8.1 | по MICRO-ADSON (автор) | наличие |
| 8.2 | прямой | наличие |
| 8.3 | усиленный | наличие |
| 8.4 | поперечная насечка на кончиках браншей | наличие |
| 8.5 | длина насечки, мм, не менее | 12,5 |
| 8.6 | ширина кончиков браншей, мм, не более | 1,2 |
| 8.7 | общая длина, мм, не менее/не более | 120/125 |
| 8.8 | материал - медицинская сталь марки x20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 8.9 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 8.10 | рукоятки с поперечной ребристой насечкой | наличие |
| 9 | пинцет анатомический | не менее 3 шт. |
| 9.1 | по ADSON (автор) | наличие |
| 9.2 | толщина браншей, мм, не более | 0,8 |
| 9.3 | ширина кончиков браншей, мм, не более | 1,5 |
| 9.4 | длина насечки на внутренней поверхности браншей, мм, не более | 15 |
| 9.5 | стандартное раскрытие, мм, не менее | 15 |
| 9.6 | сила сжатия, Ньютон, не менее | 1,8 |
| 9.7 | общая длина, мм, не менее / не более | 120/125 |
| 10 | пинцет хирургический | не менее 4 шт. |
| 10.1 | по ADSON (автор) | наличие |
| 10.2 | прямой | наличие |
| 10.3 | зубчики 1 х 2 | наличие |
| 10.4 | бранши с ромбовидной насечкой | наличие |
| 10.5 | ширина кончиков бранш, мм, не более | 0,7 |
| 10.6 | общая длина, не менее/не менее | 120/125 |
| 10.7 | материал - медицинская сталь марки x20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 10.8 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 10.9 | рукоятки с поперечной ребристой насечкой и отверстием для упора пальца | наличие |
| 11 | пинцет хирургический | не менее 4 шт. |
| 11.1 | по ADSON (автор) | наличие |
| 11.2 | прямой | наличие |
| 11.3 | усиленный | наличие |
| 11.4 | зубчики 1 х 2 | наличие |
| 11.5 | бранши с ромбовидной насечкой | наличие |
| 11.6 | ширина кончиков бранш, мм, не более | 1,1 |
| 11.7 | общая длина, не менее/не менее | 120/125 |
| 11.8 | материал - медицинская сталь марки x20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 11.9 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 11.10 | рукоятки с поперечной ребристой насечкой и отверстием для упора пальца | наличие |
| 12 | пинцет хирургический | не менее 2 шт. |
| 12.1 | по ADSON-BROWN (автор) | наличие |
| 12.2 | прямой | наличие |
| 12.3 | острые зубчики по ребру бранш | наличие |
| 12.4 | рабочая длина с зубчиками | 4 |
| 12.5 | ширина кончиков браншей, мм, не более | 1,8 |
| 12.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 120/125 |
| 12.7 | материал - медицинская сталь марки x20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 12.8 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 12.9 | рукоятки с поперечной ребристой насечкой | наличие |
| 13 | пинцет хирургический | не менее 2 шт. |
| 13.1 | по GILLIES (автор) | наличие |
| 13.2 | зубчики 1х2 | наличие |
| 13.3 | перекрестная насечка на внутренней поверхности кончиков | наличие |
| 13.4 | длина насечки, мм, не менее | 20 |
| 13.5 | ширина кончиков, мм, не более | 2 |
| 13.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 155/165 |
| 13.7 | рукоятки с поперечной насечкой на браншах | наличие |
| 13.8 | материал - медицинская сталь марки x20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 13.9 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 14 | крючок | не менее 1 шт. |
| 14.1 | острый | наличие |
| 14.2 | однозубый | наличие |
| 14.3 | глубина, мм, не менее | 5 |
| 14.4 | длина рабочей части, мм, не более | 44 |
| 14.5 | общая длина, мм, не менее / не более | 165/175 |
| 14.6 | рукоятка плоская | наличие |
| 14.7 | материал - медицинская сталь марки х20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 14.8 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | наличие |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество |
| --- | --- | --- |
| № 32 | Инструменты для остеосинтеза предплечья и кисти (1 комплект) | 1 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
| 1 | На поверхности инструментов не должно быть трещин, раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов и других загрязнений (окалин, материалов шлифовки и следов смазки). ГОСТ 19126-2007 | Соответствие |
| 2 | Для инструментов с замковыми соединениями должны соблюдаться следующие требования (ГОСТ 19126-2007): а) Винт или ось замковых соединений (кроме рычажных) должны быть расклепаны. Не допускается самопроизвольное отвинчивание винта в процессе работы. б) Выступание головки (кроме потайной) и расклепанного конца винта оси замка над поверхностью инструмента должно быть не более 0,5 мм. в) Ось коробчатых замков должна быть расклепана и обработана заподлицо с поверхностью инструмента. г) Ход бранш должен быть легким и плавным. Замки инструментов должны обеспечивать легкое открывание и закрывание инструментов двумя пальцами. перемещение кремальеры с зуба на зуб должно происходить легко, без заеданий. | Соответствие |
| 3 | Инструменты должны быть устойчивы к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. ГОСТ 19126-2007 | Соответствие |
| 4 | Инструменты должны иметь четкую маркировку, содержащую (при необходимости): - номер инструмента или его обозначение (каталожный номер), - товарный знак предприятия-изготовителя. ГОСТ 19126-2007 | Соответствие |
| 5 | Маркировка должна оставаться прочной и разборчивой при эксплуатации, хранении и транспортировании инструментов. ГОСТ 19126-2007 | Соответствие |
| 6 | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |
|  | Технические требования |  |
| 1 | распатор | не менее 2 шт. |
| 1.1 | по JOSEPH (автор) | соответствие |
| 1.2 | острый, односторонний | соответствие |
| 1.3 | рабочая часть плоская, узкая, округлая | наличие |
| 1.4 | кончик рабочей части слегка загнут по плоскости | соответствие |
| 1.5 | ширина рабочей части, мм, не более | 5 |
| 1.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 175/185 |
| 1.7 | рукоятка плоская, гладкая | наличие |
| 1.8 | материал - нержавеющая сталь марки X46Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 1.9 | твердость в диапазоне 52 - 57 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 1.10 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 2 | кусачки костные | не менее 1 шт. |
| 2.1 | LUER-FRIEDMANN (авторское наименование) | соответствие |
| 2.2 | рабочая часть слегка изогнута по плоскости | соответствие |
| 2.3 | ширина губок рабочей части, мм, не более | 4 |
| 2.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 140/150 |
| 2.5 | соединение бранш типа "закрытый замок" | наличие |
| 2.6 | рукоятки с рифлением, соединены разъемной пружиной | соответствие |
| 2.7 | материал - нержавеющая сталь марки х46Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 2.8 | твердость в диапазоне 52 - 57 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 2.9 | согласно ГОСТ 31520-2012: - свободное раскрытие браншей кусачек должны обеспечивать пружины; - при размыкании ручек кусачек пружины не должны выходить из зацепления; - в кусачках с двумя пружинами концы пружин после сжатия кусачек не должны упираться в бранши; - ход в замке должен быть легким и плавным; - винты или оси замкового соединения, а также закрепленных пружин должны быть предохранены от самопроизвольного отвинчивания во время работы; - остроту режущих кромок проверяют путем десятикратного перекусывания пластины коробочного картона толщиной 2-3 мм удельной плотностью не менее 0,006 кг/м. Перекусывание осуществляют передней частью режущей кромки на длине не более 2/3 ее общей длины. После испытаний на режущих кромках не должно быть вмятин, трещин, выкрошенных мест. | соответствие |
| 2.10 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 3 | кусачки костные | не менее 1 шт. |
| 3.1 | изогнутые | соответствие |
| 3.2 | длина лезвий, мм, не менее | 9 |
| 3.3 | общая длина, мм, не менее/не более | 130/135 |
| 3.4 | соединение браншей типа "закрытый замок" | наличие |
| 3.5 | рукоятки соединены разъемной пружиной | наличие |
| 3.6 | рукоятки с рифлением | наличие |
| 3.7 | материал - нержавеющая сталь марки X105CrMo17 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 3.8 | твердость в диапазоне 54 - 59 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 3.9 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 4 | щипцы костные | не менее 2 шт. |
| 4.1 | репозиционные, для малых фрагментов | соответствие |
| 4.2 | рабочая часть изогнута по плоскости | соответствие |
| 4.3 | соединение бранш типа "закрытый замок" | наличие |
| 4.4 | клещевидная форма губок | соответствие |
| 4.5 | губки гладкие, одинакового размера, с острыми кончиками | соответствие |
| 4.6 | ширина кончиков губок, мм, не более | 2 |
| 4.7 | многоступенчатая кремальера | наличие |
| 4.8 | общая длина, мм, не менее/не более | 130/140 |
| 4.9 | рукоятки с кольцами | наличие |
| 4.10 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 4.11 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 4.12 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 5 | щипцы костные | не менее 3 шт. |
| 5.1 | репозиционные, для верхней челюсти | соответствие |
| 5.2 | рабочая часть радиусно изогнута по плоскости | соответствие |
| 5.3 | соединение бранш типа "закрытый замок" | наличие |
| 5.4 | клещевидная форма губок | соответствие |
| 5.5 | губки гладкие, с заостренными кончиками | соответствие |
| 5.6 | ширина кончиков губок, мм, не более | 1 |
| 5.7 | многоступенчатая кремальера | наличие |
| 5.8 | общая длина, мм, не менее/не более | 130/140 |
| 5.9 | рукоятки с кольцами | наличие |
| 5.10 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 5.11 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 5.12 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 6 | щипцы костные | не менее 3 шт. |
| 6.1 | репозиционные | соответствие |
| 6.2 | рабочая часть слегка изогнута по плоскости | соответствие |
| 6.3 | винтовое соединение бранш | наличие |
| 6.4 | клещевидная форма губок | соответствие |
| 6.5 | губки различной ширины, со ступенчатой поперечной нарезкой | соответствие |
| 6.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 135/145 |
| 6.7 | кремальера с увеличенным количеством зубчиков | наличие |
| 6.8 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 6.9 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 6.10 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 7 | щипцы костные | не менее 1 шт. |
| 7.1 | репозиционные | соответствие |
| 7.2 | рабочая часть изогнута по плоскости | соответствие |
| 7.3 | клещевидная форма губок | соответствие |
| 7.4 | поперечная зубчатая нарезка на внутренней поверхности рабочих частей | наличие |
| 7.5 | винтовое соединение бранш | наличие |
| 7.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 165/175 |
| 7.7 | рукоятки с рифлением | наличие |
| 7.8 | фиксация положения бранш винтом | соответствие |
| 7.9 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 7.10 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 7.11 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 8 | щипцы костные | не менее 1 шт. |
| 8.1 | по VERBRUGGE (автор) | соответствие |
| 8.2 | рабочая часть изогнута по ребру | соответствие |
| 8.3 | винтовое соединение бранш | наличие |
| 8.4 | клещевидная форма губок | соответствие |
| 8.5 | верхняя губка со ступенчатой поперечной нарезкой, нижняя губка гладкая | соответствие |
| 8.6 | ширина, мм, не более | 5 |
| 8.7 | общая длина, мм, не менее/не более | 170/180 |
| 8.8 | многоступенчатая кремальера | наличие |
| 8.9 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 8.10 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 8.11 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 9 | щипцы костные | не менее 1 шт. |
| 9.1 | соединение бранш типа "закрытый замок" | наличие |
| 9.2 | губки клещевидной формы, кончики типа "ласточкин хвост" | соответствие |
| 9.3 | зубчатая нарезка на внутренней поверхности рабочей части | наличие |
| 9.4 | ширина губок, мм, не менее | 4,5 |
| 9.5 | общая длина, мм, не менее/не более | 200/210 |
| 9.6 | рукоятки с рифлением | наличие |
| 9.7 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 9.8 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 9.9 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 10 | подъемник | не менее 1 шт. |
| 10.1 | костный | соответствие |
| 10.2 | крючковидный, пластинчатый | соответствие |
| 10.3 | рукоятка плоская, гладкая | наличие |
| 10.4 | кончик подъемника закруглен | соответствие |
| 10.5 | ширина кончика, мм, не более | 3 |
| 10.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 135/145 |
| 10.7 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 10.8 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 10.9 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 11 | подъемник | не менее 1 шт. |
| 11.1 | костный | соответствие |
| 11.2 | крючковидный, пластинчатый | соответствие |
| 11.3 | рукоятка плоская, гладкая | наличие |
| 11.4 | кончик подъемника закругленный | соответствие |
| 11.5 | ширина кончика, мм, не более | 5 |
| 11.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 150/160 |
| 11.7 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 11.8 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 11.9 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 12 | подъемник | не менее 2 шт. |
| 12.1 | костный | соответствие |
| 12.2 | крючковидный, пластинчатый | соответствие |
| 12.3 | рукоятка плоская, гладкая | наличие |
| 12.4 | кончик подъемника закруглен | соответствие |
| 12.5 | ширина кончика, мм, не более | 6,5 |
| 12.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 140/150 |
| 12.7 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 12.8 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 12.9 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 13 | шило | не менее 1 шт. |
| 13.1 | прямое | наличие |
| 13.2 | диаметр, мм, не более | 3 |
| 13.3 | общая длина, мм, не менее/не более | 145/155 |
| 13.4 | рукоятка объемная, многогранная | наличие |
| 13.5 | материал - нержавеющая сталь | соответствие |
| 13.6 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 14 | иглодержатель | не менее 1 шт. |
| 14.1 | прямой | соответствие |
| 14.2 | длина губок, мм, не менее | 12 |
| 14.3 | ширина кончиков рабочей части, мм, не более | 2,8 |
| 14.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 145/155 |
| 14.5 | кремальера | наличие |
| 14.6 | твердосплавные вставки с крестообразной нарезкой | наличие |
| 14.7 | шаг нарезки, мм, не более | 0,5 |
| 14.8 | для нитей до 3/0 | соответствие |
| 14.9 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными; - инструменты с пластинами из твердого сплава на основе карбида вольфрама должны иметь золочение на ручках. | соответствие |
| 14.10 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 14.11 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 14.12 | твердосплавные вставки - карбид вольфрама с добавками никеля | соответствие |
| 14.13 | твердость твердосплавных вставок не ниже 1200 единиц по шкале Виккерса | соответствие |
| 14.14 | гарантия не менее 24 месяцев | наличие |
| 15 | кусачки для проволоки | не менее 1 шт. |
| 15.1 | для проволоки и спиц | соответствие |
| 15.2 | прямые | соответствие |
| 15.3 | боковой тип резания | соответствие |
| 15.4 | губки рабочей части счашевидными вырезамиформирующими режущую кромку | наличие |
| 15.5 | поперечная нарезка по краю губок | наличие |
| 15.6 | тонкие кончики с плоской поверхностью для изгибания спиц. | наличие |
| 15.7 | предназначены для перекусывания мягких спиц диаметром до 0,4 мм и твердых спиц диаметром до 0,3 мм | соответствие |
| 15.8 | общая длина, мм, не менее/не более | 150/155 |
| 15.9 | материал - нержавеющая сталь марки X105CrMo17 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 15.10 | твердость в диапазоне 54 - 59 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 15.11 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 16 | кусачки для проволоки | не менее 1 шт. |
| 16.1 | для мягкой проволоки - диаметром до 1,5 мм; для жесткой проволоки - диаметром до 1,00 мм | наличие |
| 16.2 | материал - медицинская сталь марки x20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 16.3 | твердосплавные вставки - сплав на основе кобальта | наличие |
| 16.4 | твердость в диапазоне 420-485 единиц по шкале Виккерса | наличие |
| 16.5 | твердость твердосплавных вставок не менее 710 единиц по шкале Виккерса | наличие |
| 16.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 140/145 |
| 17 | кусачки для проволоки | не менее 1 шт. |
| 17.1 | для проволоки и спиц | соответствие |
| 17.2 | прямые | соответствие |
| 17.3 | комбинированный тип резания - боковой и торцевой | соответствие |
| 17.4 | двойная передача | наличие |
| 17.5 | винтовое шарнирное соединение | наличие |
| 17.6 | пружина | наличие |
| 17.7 | общая длина, мм, не менее/не более | 175/185 |
| 17.8 | дополнительная обработка режущих поверхностей для повышения твердости | наличие |
| 17.9 | цветовая маркировка рукояток для идентификации дополнительной твердости режущих поверхностей | наличие |
| 17.10 | максимальный диаметр закаленных спиц и проволоки, мм, не менее | 1,5 |
| 17.11 | максимальный диаметр мягких спиц и проволоки, мм, не менее | 2 |
| 17.12 | материал - нержавеющая сталь марки X105CrMo17 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 17.13 | твердость в диапазоне 54 - 59 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 17.14 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 18 | кусачки для проволоки | не менее 1 шт. |
| 18.1 | для проволоки и спиц | соответствие |
| 18.2 | прямые | соответствие |
| 18.3 | двойная передача | наличие |
| 18.4 | винтовое шарнирное соединение | наличие |
| 18.5 | пружина | наличие |
| 18.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 230/240 |
| 18.7 | дополнительная обработка режущих поверхностей для повышения твердости | наличие |
| 18.8 | цветовая маркировка рукояток для идентификации дополнительной твердости режущих поверхностей | наличие |
| 18.9 | максимальный диаметр закаленных спиц и проволоки, мм, не менее | 2,2 |
| 18.10 | максимальный диаметр мягких спиц и проволоки, мм, не менее | 3 |
| 18.11 | материал - нержавеющая сталь марки X105CrMo17 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 18.12 | твердость в диапазоне 54 - 59 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 18.13 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 19 | ножницы микрохирургические | не менее 3 шт. |
| 19.1 | пружинные | наличие |
| 19.2 | прямые | наличие |
| 19.3 | остроконечные | наличие |
| 19.4 | длина лезвий, мм, не менее /не более | 12/13 |
| 19.5 | общая длина, мм, не менее / не более | 140/150 |
| 19.6 | рукоятки круглые | наличие |
| 19.7 | ограничитель | наличие |
| 19.8 | рукоятки разъемные | наличие |
| 19.9 | материал - нержавеющая сталь марки х46Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 19.10 | твердость в диапазоне 52 - 57 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 19.11 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 20 | ножницы микрохирургические | не менее 2 шт. |
| 20.1 | пружинные | наличие |
| 20.2 | изогнутые | наличие |
| 20.3 | остроконечные | наличие |
| 20.4 | длина лезвий, мм, не менее /не более | 12/13 |
| 20.5 | общая длина, мм, не менее / не более | 140/150 |
| 20.6 | рукоятки круглые | наличие |
| 20.7 | ограничитель | наличие |
| 20.8 | рукоятки разъемные | наличие |
| 20.9 | материал - нержавеющая сталь марки х46Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 20.10 | твердость в диапазоне 52 - 57 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 20.11 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 21 | ножницы микрохирургические | не менее 3 шт. |
| 21.1 | тупо/тупоконечные | соответствие |
| 21.2 | пружинные | соответствие |
| 21.3 | рабочая часть изогнута по плоскости | соответствие |
| 21.4 | винтовое соединение | наличие |
| 21.5 | общая длина, мм, не менее/не более | 145/150 |
| 21.6 | круглые в сечении, каждая с продольной,овальной выемкой внутри,для облегчения, с рифлением | наличие |
| 21.7 | пружина разъемная | соответствие |
| 21.8 | ограничитель | наличие |
| 21.9 | материал - нержавеющая сталь марки X46Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 21.10 | твердость в диапазоне 52 - 57 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 21.11 | согласно ГОСТ 21239-93: - режущие кромки половин ножниц должны соприкасаться только в одной точке, перемещающейся при смыкании половин ножниц; - зазор между концами половин ножниц в сомкнутом положении не допускается; - точка первичного контакта должна находиться на расстоянии не менее 0,75 длины режущей кромки, отсчитанной от концов ножниц; - концы режущих кромок половин ножниц в сомкнутом положении не должны выходить за пределы противоположных сторон половин; - острота режущей кромки проверяется методом опробования, материал для испытания должен быть разрезан ровно (без рваных краев). После проведения испытаний не должно быть разрушения, трещин или любых других повреждений инструментов. | соответствие |
| 21.12 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 22 | микропинцет | не менее 3 шт. |
| 22.1 | для вязки узлов | соответствие |
| 22.2 | прямой | наличие |
| 22.3 | ширина кончиков бранш, мм, не более | 0,3 |
| 22.4 | общая длина, мм, не менее / не более | 145/155 |
| 22.5 | направитель | наличие |
| 22.6 | круглые рукоятки с рифлением | наличие |
| 22.7 | материал - нержавеющая сталь марки x15Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 22.8 | твердость в диапазоне 40 - 46 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 22.9 | согласно ГОСТ 21241-89: - смыкание рабочих частей пинцетов с гладкой поверхностью и с нарезкой должно происходить последовательно, начиная от концов пинцетов; - смыкание инструментов с зубцами и с нарезкой проверяют опробованием; - рабочие части пинцетов с нарезкой должны прилегать по всей длине нарезки при полном смыкании браншей или упора с поверхностью бранши, при этом концы губок не должны расходиться. | соответствие |
| 22.10 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 23 | микропинцет | не менее 4 шт. |
| 23.1 | для вязки узлов | соответствие |
| 23.2 | изогнутый | наличие |
| 23.3 | ширина кончиков бранш, мм, не более | 0,3 |
| 23.4 | общая длина, мм, не менее / не более | 145/155 |
| 23.5 | направитель | наличие |
| 23.6 | круглые рукоятки с рифлением | наличие |
| 23.7 | материал - нержавеющая сталь марки x15Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 23.8 | твердость в диапазоне 40 - 46 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 23.9 | согласно ГОСТ 21241-89: - смыкание рабочих частей пинцетов с гладкой поверхностью и с нарезкой должно происходить последовательно, начиная от концов пинцетов; - смыкание инструментов с зубцами и с нарезкой проверяют опробованием; - рабочие части пинцетов с нарезкой должны прилегать по всей длине нарезки при полном смыкании браншей или упора с поверхностью бранши, при этом концы губок не должны расходиться. | соответствие |
| 23.10 | гарантия не менее 12 месяцев | не менее 5 шт. |
| 24 | пинцет лигатурный | не менее 5 шт. |
| 24.1 | микро | соответствие |
| 24.2 | прямой | соответствие |
| 24.3 | ширина кончиков браншей, мм, не менее /не более | 0,3/0,4 |
| 24.4 | толщина кончиков двух бранш в сведенном состоянии, мм, не более | 0,5 |
| 24.5 | зубчики 1х2 | наличие |
| 24.6 | стандартное раскрытие, мм, не менее | 7 |
| 24.7 | общая длина, мм, не менее / не более | 130/140 |
| 24.8 | материал - нержавеющая сталь марки x15Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 24.9 | твердость в диапазоне 40 - 46 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 24.10 | согласно ГОСТ 21241-89: - смыкание рабочих частей пинцетов с гладкой поверхностью и с нарезкой должно происходить последовательно, начиная от концов пинцетов; - смыкание инструментов с зубцами и с нарезкой проверяют опробованием; - рабочие части пинцетов с нарезкой должны прилегать по всей длине нарезки при полном смыкании браншей или упора с поверхностью бранши, при этом концы губок не должны расходиться. | соответствие |
| 24.11 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 25 | микроиглодержатель | не менее 3 шт. |
| 25.1 | изогнутый | наличие |
| 25.2 | пружинный | наличие |
| 25.3 | кремальера | наличие |
| 25.4 | гладкие бранши | наличие |
| 25.5 | длина рабочей части, мм, не менее / не более | 9,5/10,0 |
| 25.6 | ширина кончиков бранш, мм, не более | 0,8 |
| 25.7 | общая длина, мм, не менее / не более | 145/155 |
| 25.8 | рукоятки круглые с крестообразной насечкой | наличие |
| 25.9 | для нитей 9/0-10/0 | наличие |
| 25.10 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 25.11 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 25.12 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |
| 25.13 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 26 | распатор | не менее 1 шт. |
| 26.1 | по YASARGIL (автор) | соответствие |
| 26.2 | микрохирургический | наличие |
| 26.3 | слегка изогнутый | наличие |
| 26.4 | профиль кончика - тупой | соответствие |
| 26.5 | ширина рабочей части, мм, не менее /не более | 2,6/2,8 |
| 26.6 | общая длина, мм, не менее / не более | 180/190 |
| 26.7 | рукоятка круглая | наличие |
| 26.8 | материал - нержавеющая сталь марки X46Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 26.9 | твердость в диапазоне 52 - 57 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 26.10 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 27 | клипс сосудистый | не менее 2 шт. |
| 27.1 | по MUELLER (автор) | наличие |
| 27.2 | венозный | соответствие |
| 27.3 | атравматический | соответствие |
| 27.4 | временный | соответствие |
| 27.5 | длина рабочей части, мм не менее/не более | 11/13 |
| 27.6 | угловой | наличие |
| 27.7 | сила закрытия, г, не менее | 50 |
| 28 | пинцет для наложения клипс | не менее 1 шт. |
| 28.1 | по BIEMER (автор) | наличие |
| 28.2 | для клипс аппроксиматоров | наличие |
| 28.3 | замок | наличие |
| 28.4 | общая длина, мм, не менее / не более | 135/140 |
| 28.5 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 28.6 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 28.7 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 29 | клипс сосудистый | не менее 5 шт. |
| 29.1 | по BIEMER (автор) | наличие |
| 29.2 | временный | наличие |
| 29.3 | цветовая маркировка (золотой) | соответствие |
| 29.4 | ширина открытия, мм, не более | 4 |
| 29.5 | длина бранш, мм, не менее | 6 |
| 29.6 | сила закрытия, г, не менее | 30 - 40 |
| 29.7 | для сосудов диаметром, от 0,5мм до 2,0 мм | соответствие |
| 29.8 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 30 | клипс сосудистый | не менее 5 шт. |
| 30.1 | по BIEMER (автор) | наличие |
| 30.2 | временный | наличие |
| 30.3 | цветовая маркировка (золотой) | соответствие |
| 30.4 | ширина открытия, мм, не более | 5 |
| 30.5 | длина бранш, мм, не менее | 9 |
| 30.6 | сила закрытия, г, не менее | 30 - 40 |
| 30.7 | для сосудов диаметром, от 0,5мм до 2,0 мм | соответствие |
| 30.8 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 31 | клипс сосудистый | не менее 5 шт. |
| 31.1 | по BIEMER (автор) | наличие |
| 31.2 | временный | наличие |
| 31.3 | цветовая маркировка (золотой) | соответствие |
| 31.4 | ширина открытия, мм, не более | 5 |
| 31.5 | длина бранш, мм, не менее | 9 |
| 31.6 | сила закрытия, г, не менее | 20 - 25 |
| 31.7 | для сосудов диаметром, от 0,5мм до 2,0 мм | соответствие |
| 31.8 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 32 | аппроксиматор | не менее 2 шт. |
| 32.1 | по BIEMER-MUELLER (автор) | наличие |
| 32.2 | для анастомозов поверхностных кровеносных сосудов | наличие |
| 32.3 | реечная конструкция, жесткая фиксация клипсов | наличие |
| 32.4 | внутренняя поверхность бранш с поперечной насечкой | наличие |
| 32.5 | регулировка расстояния между клипсами | наличие |
| 32.6 | прямой | наличие |
| 32.7 | ширина открытия, мм, не более | 5 |
| 32.8 | длина рабочей части, мм, не менее | 9 |
| 32.9 | ширина кончиков бранш, мм, не более | 1 |
| 32.10 | сила закрытия, г, не менее | 25 - 30 |
| 32.11 | используется со специальным пинцетом | наличие |
| 33 | пинцет коагуляционный | не менее 5 шт. |
| 33.1 | предназначен для биполярной коагуляции | наличие |
| 33.2 | прямой | наличие |
| 33.3 | ширина кончиков пинцета, мм, не более | 0,9 |
| 33.4 | длина рабочих кончиков, мм, не более | 23 |
| 33.5 | общая длина, мм, не менее / не более | 160/170 |
| 33.6 | вилка с плоскими штекерами тип Aesculap для соединения с кабелем | наличие |
| 33.7 | толщина изоляционного слоя из политрифторхлорэтилен (HALAR) или эквивалент, мм, не менее | 0,3 |
| 33.8 | максимальное напряжение электрода не должно быть менее 600 В | наличие |
| 33.9 | кончики пинцета выполнены из сплава Sintram или эквивалент, для уменьшения адгезии тканей | наличие |
| 33.10 | рукоятки с продольной выемкой с насечкой по краям | наличие |
| 34 | пинцет коагуляционный | не менее 3 шт. |
| 34.1 | предназначен для биполярной коагуляции | наличие |
| 34.2 | прямой | наличие |
| 34.3 | ширина кончиков пинцета, мм, не более | 0,9 |
| 34.4 | длина рабочих кончиков, мм, не более | 23 |
| 34.5 | общая длина, мм, не менее / не более | 185/195 |
| 34.6 | вилка с плоскими штекерами тип Aesculap для соединения с кабелем | наличие |
| 34.7 | толщина изоляционного слоя из политрифторхлорэтилен (HALAR) или эквивалент, мм, не менее | 0,3 |
| 34.8 | кончики пинцета выполнены из сплава Sintram или эквивалент, для уменьшения адгезии тканей | наличие |
| 34.9 | максимальное напряжение электрода не должно быть менее 600 В | наличие |
| 34.10 | рукоятки с продольной выемкой с насечкой по краям | наличие |
| 35 | кабель биполярного электрода | не менее 7 шт. |
| 35.1 | общая длина, мм, не менее / не более, м, не менее | 4 |
| 35.2 | разъем для инструментов универсальный с возможностью подключения пинцетов с вилкой с плоскими и круглыми штекерами, тип Aesculap, с вилкой с круглыми штекерами, тип US | наличие |
| 35.3 | вилка с расстоянием между штекерами 28,6 мм к аппаратам Aesculap, BOWA, Lamidey, Soring, Valleylab | наличие |
| 35.4 | максимальное напряжение кабеля не должно быть менее 1000 Vp. | наличие |
| 36 | фреза для пластики области ареолы | не менее 1 шт. |
| 36.1 | по STEGMANN (автор) | наличие |
| 36.2 | короновидная,циллиндрическая | наличие |
| 36.3 | с зазубренным острым краем | наличие |
| 36.4 | диаметр не более | 38 мм |
| 36.5 | материал - медицинская сталь марки x10CrNiS189 или эквивалент | наличие |
| 36.6 | твердость в диапазоне 170-230 по шкале Виккерса | наличие |
| 37 | фреза для пластики области ареолы | не менее 1 шт. |
| 37.1 | по STEGMANN (автор) | наличие |
| 37.2 | короновидная,циллиндрическая | наличие |
| 37.3 | с зазубренным острым краем | наличие |
| 37.4 | диаметр не более | 42 мм |
| 37.5 | материал - медицинская сталь марки x10CrNiS189 или эквивалент | наличие |
| 37.6 | твердость в диапазоне 170-230 по шкале Виккерса | наличие |
| 38 | крючок | не менее 2 шт. |
| 38.1 | по LANGENBECK (автор) | наличие |
| 38.2 | поверхность крючка плоская | наличие |
| 38.3 | глубина х ширина, мм, не более | 63х20 |
| 38.4 | общая длина, мм, не менее / не более | 205/215 |
| 38.5 | крючок изогнут на 90° | наличие |
| 38.6 | рукоятка петлевидная с кольцом для пальца | наличие |
| 38.7 | материал - нержавеющая сталь марки x20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 38.8 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 39 | крючок | не менее 2 шт. |
| 39.1 | по KOCHER-LANGENBECK (автор) | наличие |
| 39.2 | поверхность крючка плоская, кончик загнут вниз | наличие |
| 39.3 | глубина х ширина, мм, не более | 80х16 |
| 39.4 | общая длина, мм, не менее / не более | 210/220 |
| 39.5 | крючок изогнут на 90° | наличие |
| 39.6 | рукоятка петлевидная с кольцом для пальца | наличие |
| 39.7 | материал - нержавеющая сталь марки x20Cr13 или эквивалент | наличие |
| 39.8 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | наличие |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество |
| --- | --- | --- |
| № 33 | Инструменты для хирургии кисти (6 комплектов) | 1 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
| Общие требования |  |  |
| 1 | На поверхности инструментов не должно быть трещин, раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов и других загрязнений (окалин, материалов шлифовки и следов смазки). ГОСТ 19126-2007 | Соответствие |
| 2 | Для инструментов с замковыми соединениями должны соблюдаться следующие требования (ГОСТ 19126-2007): а) Винт или ось замковых соединений (кроме рычажных) должны быть расклепаны. Не допускается самопроизвольное отвинчивание винта в процессе работы. б) Выступание головки (кроме потайной) и расклепанного конца винта оси замка над поверхностью инструмента должно быть не более 0,5 мм. в) Ось коробчатых замков должна быть расклепана и обработана заподлицо с поверхностью инструмента. г) Ход бранш должен быть легким и плавным. Замки инструментов должны обеспечивать легкое открывание и закрывание инструментов двумя пальцами. перемещение кремальеры с зуба на зуб должно происходить легко, без заеданий. | Соответствие |
| 3 | Инструменты должны быть устойчивы к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. ГОСТ 19126-2007 | Соответствие |
| 4 | Инструменты должны иметь четкую маркировку, содержащую (при необходимости): - номер инструмента или его обозначение (каталожный номер), - товарный знак предприятия-изготовителя. ГОСТ 19126-2007 | Соответствие |
| 5 | Маркировка должна оставаться прочной и разборчивой при эксплуатации, хранении и транспортировании инструментов. ГОСТ 19126-2007 | Соответствие |
| 6 | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |
|  | Технические требования |  |
| 1 | пинцет сосудистый | не менее 3 шт. |
| 1.1 | по DE BAKEY (автор) | наличие |
| 1.2 | атравматическая нарезка по De Bakey (автор) | наличие |
| 1.3 | прямой | наличие |
| 1.4 | рукоятки с рифлением | наличие |
| 1.5 | ширина кончиков, мм, не более | 2 |
| 1.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 150/160 |
| 1.7 | материал - нержавеющая сталь марки x15Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 1.8 | твердость в диапазоне 40 - 46 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 1.9 | согласно ГОСТ 21241-89: - смыкание рабочих частей пинцетов с гладкой поверхностью и с нарезкой должно происходить последовательно, начиная от концов пинцетов; - смыкание инструментов с зубцами и с нарезкой проверяют опробованием; - рабочие части пинцетов с нарезкой должны прилегать по всей длине нарезки при полном смыкании браншей или упора с поверхностью бранши, при этом концы губок не должны расходиться. | соответствие |
| 1.10 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 2 | пинцет анатомический | не менее 2 шт. |
| 2.1 | прямой | соответствие |
| 2.2 | твердосплавные вставки с крестообразной нарезкой | наличие |
| 2.3 | длина нарезки, мм, не менее | 19 |
| 2.4 | ширина кончиков, мм, не более | 2 |
| 2.5 | общая длина, мм, не менее/не более | 195/205 |
| 2.6 | рукоятки с рифлением | соответствие |
| 2.7 | цветовая маркировка инструмента, указывающая на наличие вставок | наличие |
| 2.8 | материал - нержавеющая сталь марки x15Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 2.9 | твердость в диапазоне 40 - 46 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 2.10 | твердосплавные вставки - карбид вольфрама с добавками никеля | соответствие |
| 2.11 | твердость твердосплавных вставок не ниже 1200 единиц по шкале Виккерса | соответствие |
| 2.12 | согласно ГОСТ 21241-89: - смыкание рабочих частей пинцетов с гладкой поверхностью и с нарезкой должно происходить последовательно, начиная от концов пинцетов; - смыкание инструментов с зубцами и с нарезкой проверяют опробованием; - рабочие части пинцетов с нарезкой должны прилегать по всей длине нарезки при полном смыкании браншей или упора с поверхностью бранши, при этом концы губок не должны расходиться. | соответствие |
| 2.13 | гарантия не менее 24 месяцев | наличие |
| 3 | ножницы хирургические | не менее 3 шт. |
| 3.1 | остроконечные | соответствие |
| 3.2 | твердосплавные вставки | наличие |
| 3.3 | рабочая часть радиусно изогнута | соответствие |
| 3.4 | длина рабочей части, мм, не более | 32 |
| 3.5 | высота подъема кончиков от плоскости, мм, не более | 9 |
| 3.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 105/115 |
| 3.7 | винтовое соединение | наличие |
| 3.8 | материал - нержавеющая сталь марки Х50CrMoV15 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 3.9 | твердость в диапазоне 51 - 55 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 3.10 | твердосплавные вставки - сплав на основе кобальта | соответствие |
| 3.11 | твердость в диапазоне 59 - 63 единицы по шкале Роквелла | соответствие |
| 3.12 | рукоятки золотистого цвета (согласно ГОСТ 21239-93) | наличие |
| 3.13 | антибликовая поверхность | соответствие |
| 3.14 | согласно ГОСТ 21239-93: - режущие кромки половин ножниц должны соприкасаться только в одной точке, перемещающейся при смыкании половин ножниц; - зазор между концами половин ножниц в сомкнутом положении не допускается; - точка первичного контакта должна находиться на расстоянии не менее 0,75 длины режущей кромки, отсчитанной от концов ножниц; - концы режущих кромок половин ножниц в сомкнутом положении не должны выходить за пределы противоположных сторон половин; - острота режущей кромки проверяется методом опробования, материал для испытания должен быть разрезан ровно (без рваных краев). После проведения испытаний не должно быть разрушения, трещин или любых других повреждений инструментов. | соответствие |
| 3.15 | гарантия не менее 24 месяцев | наличие |
| 4 | ножницы сосудистые | не менее 5 шт. |
| 4.1 | по STEVENS (автор) | соответствие |
| 4.2 | тупо/тупоконечные | соответствие |
| 4.3 | рабочая часть радиусно изогнута | соответствие |
| 4.4 | винтовое соединение | наличие |
| 4.5 | длина рабочей части, мм, не более | 35 |
| 4.6 | высота подъема кончиков от плоскости, мм, не более | 7 |
| 4.7 | кончики заужены с двух сторон | соответствие |
| 4.8 | общая длина, мм, не менее/не более | 120/130 |
| 4.9 | материал - нержавеющая сталь марки X46Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 4.10 | твердость в диапазоне 52 - 57 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 4.11 | антибликовая поверхность | наличие |
| 4.12 | согласно ГОСТ 21239-93: - режущие кромки половин ножниц должны соприкасаться только в одной точке, перемещающейся при смыкании половин ножниц; - зазор между концами половин ножниц в сомкнутом положении не допускается; - точка первичного контакта должна находиться на расстоянии не менее 0,75 длины режущей кромки, отсчитанной от концов ножниц; - концы режущих кромок половин ножниц в сомкнутом положении не должны выходить за пределы противоположных сторон половин; - острота режущей кромки проверяется методом опробования, материал для испытания должен быть разрезан ровно (без рваных краев). После проведения испытаний не должно быть разрушения, трещин или любых других повреждений инструментов. | соответствие |
| 4.13 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 5 | ножницы хирургические | не менее 4 шт. |
| 5.1 | стандартные | соответствие |
| 5.2 | остро/тупоконечные | соответствие |
| 5.3 | прямые | соответствие |
| 5.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 140/150 |
| 5.5 | длина рабочей части, мм, не более | 56 |
| 5.6 | длина лезвий, мм, не менее | 43 |
| 5.7 | материал - нержавеющая сталь марки X46Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 5.8 | твердость в диапазоне 52 - 57 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 5.9 | антибликовая поверхность | соответствие |
| 5.10 | согласно ГОСТ 21239-93: - режущие кромки половин ножниц должны соприкасаться только в одной точке, перемещающейся при смыкании половин ножниц; - зазор между концами половин ножниц в сомкнутом положении не допускается; - точка первичного контакта должна находиться на расстоянии не менее 0,75 длины режущей кромки, отсчитанной от концов ножниц; - концы режущих кромок половин ножниц в сомкнутом положении не должны выходить за пределы противоположных сторон половин; - острота режущей кромки проверяется методом опробования, материал для испытания должен быть разрезан ровно (без рваных краев). После проведения испытаний не должно быть разрушения, трещин или любых других повреждений инструментов. | соответствие |
| 5.11 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 6 | ножницы препаровальные | не менее 1 шт. |
| 6.1 | по METZENBAUM (автор) | соответствие |
| 6.2 | изогнутая рабочая часть | соответствие |
| 6.3 | тупо/тупоконечные | соответствие |
| 6.4 | винтовое соединение | наличие |
| 6.5 | длина рабочей части, мм, не более | 39 |
| 6.6 | высота подъема кончиков от плоскости, мм, не более | 8 |
| 6.7 | общая длина, мм, не менее/не более | 140/150 |
| 6.8 | лезвие с пилообразной заточкой для предотвращения выскальзывания тканей | соответствие |
| 6.9 | твердосплавные вставки | наличие |
| 6.10 | покрытие черного цвета из нитрида алюминия титана (или эквивалент), антибликовое | наличие |
| 6.11 | покрытие не затрагивает поверхность лезвия для возможности повторной заточки | наличие |
| 6.12 | материал - нержавеющая сталь марки Х50CrMoV15 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 6.13 | твердость в диапазоне 51 - 55 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 6.14 | твердосплавные вставки - сплав на основе кобальта | соответствие |
| 6.15 | твердость в диапазоне 59 - 63 единицы по шкале Роквелла | соответствие |
| 6.16 | рукоятки золотистого цвета (согласно ГОСТ 21239-93) | наличие |
| 6.17 | согласно ГОСТ 21239-93: - режущие кромки половин ножниц должны соприкасаться только в одной точке, перемещающейся при смыкании половин ножниц; - зазор между концами половин ножниц в сомкнутом положении не допускается; - точка первичного контакта должна находиться на расстоянии не менее 0,75 длины режущей кромки, отсчитанной от концов ножниц; - концы режущих кромок половин ножниц в сомкнутом положении не должны выходить за пределы противоположных сторон половин; - острота режущей кромки проверяется методом опробования, материал для испытания должен быть разрезан ровно (без рваных краев). После проведения испытаний не должно быть разрушения, трещин или любых других повреждений инструментов. | соответствие |
| 6.18 | гарантия не менее 24 месяцев | наличие |
| 7 | ножницы препаровальные | не менее 3 шт. |
| 7.1 | по KILNER (автор) | соответствие |
| 7.2 | изогнутая рабочая часть | соответствие |
| 7.3 | тупо/тупоконечные | соответствие |
| 7.4 | винтовое соединение | наличие |
| 7.5 | длина рабочей части, мм, не более | 33 |
| 7.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 145/155 |
| 7.7 | плоские утонченные кончики | соответствие |
| 7.8 | высота подъема кончиков от плоскости, мм, не более | 7 |
| 7.9 | материал - нержавеющая сталь марки X46Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 7.10 | твердость в диапазоне 52 - 57 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 7.11 | антибликовая поверхность | наличие |
| 7.12 | согласно ГОСТ 21239-93: - режущие кромки половин ножниц должны соприкасаться только в одной точке, перемещающейся при смыкании половин ножниц; - зазор между концами половин ножниц в сомкнутом положении не допускается; - точка первичного контакта должна находиться на расстоянии не менее 0,75 длины режущей кромки, отсчитанной от концов ножниц; - концы режущих кромок половин ножниц в сомкнутом положении не должны выходить за пределы противоположных сторон половин; - острота режущей кромки проверяется методом опробования, материал для испытания должен быть разрезан ровно (без рваных краев). После проведения испытаний не должно быть разрушения, трещин или любых других повреждений инструментов. | соответствие |
| 7.13 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 8 | ножницы препаровальные | не менее 2 шт. |
| 8.1 | изогнутая рабочая часть | соответствие |
| 8.2 | остроконечные | соответствие |
| 8.3 | винтовое соединение | наличие |
| 8.4 | длина рабочей части, мм, не более | 30 |
| 8.5 | высота подъема кончиков от плоскости, мм, не более | 6 |
| 8.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 145/155 |
| 8.7 | рабочая часть имеет двухстороннюю заточку, наружный край полуострый | соответствие |
| 8.8 | материал - нержавеющая сталь марки X46Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 8.9 | твердость в диапазоне 52 - 57 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 8.10 | антибликовая поверхность | наличие |
| 8.11 | согласно ГОСТ 21239-93: - режущие кромки половин ножниц должны соприкасаться только в одной точке, перемещающейся при смыкании половин ножниц; - зазор между концами половин ножниц в сомкнутом положении не допускается; - точка первичного контакта должна находиться на расстоянии не менее 0,75 длины режущей кромки, отсчитанной от концов ножниц; - концы режущих кромок половин ножниц в сомкнутом положении не должны выходить за пределы противоположных сторон половин; - острота режущей кромки проверяется методом опробования, материал для испытания должен быть разрезан ровно (без рваных краев). После проведения испытаний не должно быть разрушения, трещин или любых других повреждений инструментов. | соответствие |
| 8.12 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 9 | ножницы лигатурные | не менее 31 шт. |
| 9.1 | изогнутая рабочая часть | соответствие |
| 9.2 | тупо/тупоконечные | соответствие |
| 9.3 | винтовое соединение | наличие |
| 9.4 | длина рабочей части, мм, не более | 40 |
| 9.5 | высота подъема кончиков от плоскости, мм, не более | 9 |
| 9.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 175/185 |
| 9.7 | лезвие с пилообразной заточкой для предотвращения выскальзывания лигатур | наличие |
| 9.8 | твердосплавные вставки | наличие |
| 9.9 | материал - нержавеющая сталь марки Х50CrMoV15 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | наличие |
| 9.10 | твердость в диапазоне 51 - 55 единиц по шкале Роквелла | наличие |
| 9.11 | твердосплавные вставки - сплав на основе кобальта | наличие |
| 9.12 | твердость в диапазоне 59 - 63 единицы по шкале Роквелла | соответствие |
| 9.13 | маркировка рукоятки цветом | наличие |
| 9.14 | согласно ГОСТ 21239-93: - режущие кромки половин ножниц должны соприкасаться только в одной точке, перемещающейся при смыкании половин ножниц; - зазор между концами половин ножниц в сомкнутом положении не допускается; - точка первичного контакта должна находиться на расстоянии не менее 0,75 длины режущей кромки, отсчитанной от концов ножниц; - концы режущих кромок половин ножниц в сомкнутом положении не должны выходить за пределы противоположных сторон половин; - острота режущей кромки проверяется методом опробования, материал для испытания должен быть разрезан ровно (без рваных краев). После проведения испытаний не должно быть разрушения, трещин или любых других повреждений инструментов. | соответствие |
| 9.15 | гарантия не менее 24 месяцев | наличие |
| 10 | зажим кровоостанавливающий | не менее 4 шт. |
| 10.1 | BABY-CRILE (авторское наименование) | соответствие |
| 10.2 | прямой | соответствие |
| 10.3 | соединение бранш типа "закрытый замок" | соответствие |
| 10.4 | зубчики 1 х 2 | наличие |
| 10.5 | поперечная нарезка на кончиках рабочей части | наличие |
| 10.6 | длина нарезки, мм, не менее | 18 |
| 10.7 | кремальера | наличие |
| 10.8 | ширина кончиков рабочей части, мм, не более | 1,5 |
| 10.9 | общая длина, мм, не менее/не более | 135/145 |
| 10.10 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 10.11 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 10.12 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |
| 10.13 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 11 | зажим кровоостанавливающий | не менее 4 шт. |
| 11.1 | BABY-CRILE (авторское наименование) | соответствие |
| 11.2 | изогнутая рабочая часть | соответствие |
| 11.3 | соединение бранш типа "закрытый замок" | наличие |
| 11.4 | зубчики 1 х 2 | наличие |
| 11.5 | поперечная нарезка на кончиках рабочей части | наличие |
| 11.6 | кремальера | наличие |
| 11.7 | ширина кончиков рабочей части, мм, не более | 1,5 |
| 11.8 | общая длина, мм, не менее/не более | 135/145 |
| 11.9 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 11.10 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 11.11 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |
| 11.12 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 12 | зажим сосудистый | не менее 3 шт. |
| 12.1 | DE BAKEY-BAINBRIDGE (авторское наименование) | соответствие |
| 12.2 | прямой | соответствие |
| 12.3 | длина губок рабочей части, мм, не менее | 35 |
| 12.4 | ширина кончиков, мм, не более | 2 |
| 12.5 | общая длина, мм, не менее/не более | 150/160 |
| 12.6 | атравматическая нарезка по De Bakey (автор) | наличие |
| 12.7 | кремальера | наличие |
| 12.8 | соединение бранш типа "закрытый замок" | наличие |
| 12.9 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 12.10 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 12.11 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |
| 12.12 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 13 | зажим сосудистый | не менее 3 шт. |
| 13.1 | DE BAKEY-BAINBRIDGE (авторское наименование) | соответствие |
| 13.2 | рабочая часть радиусно изогнута по плоскости | соответствие |
| 13.3 | ширина кончиков, мм, не более | 2 |
| 13.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 150/160 |
| 13.5 | атравматическая нарезка по De Bakey (автор) | наличие |
| 13.6 | кремальера | наличие |
| 13.7 | соединение бранш типа "закрытый замок" | наличие |
| 13.8 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 13.9 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 13.10 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |
| 13.11 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 14 | зажим лигатурный | не менее 1 шт. |
| 14.1 | BABY-MIXTER (авторское наименование) | соответствие |
| 14.2 | кончики рабочей части радиусно изогнуты | соответствие |
| 14.3 | кремальера | наличие |
| 14.4 | ширина кончиков рабочей части, мм, не более | 1,5 |
| 14.5 | поперечная нарезка на кончиках рабочей части | наличие |
| 14.6 | соединение бранш типа "закрытый замок" | наличие |
| 14.7 | общая длина, мм, не менее/не более | 175/185 |
| 14.8 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 14.9 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 14.10 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |
| 14.11 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 15 | зажим для фиксации | не менее 1 шт. |
| 15.1 | сухожильный, для фиксации | соответствие |
| 15.2 | изогнутый по плоскости | соответствие |
| 15.3 | кремальера | наличие |
| 15.4 | соединение браншей типа "закрытый замок" | наличие |
| 15.5 | общая длина, мм, не менее / не более | 150/160 |
| 15.6 | губки рабочей части имеют различную длину, одна губка имеет острый кончик и конический зубец, вторая имеет слепое отверстие соответствующее зубцу | соответствие |
| 15.7 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 15.8 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 15.9 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 16 | корнцанг | не менее 3 шт. |
| 16.1 | по GROSS (автор) | соответствие |
| 16.2 | изогнутая рабочая часть | соответствие |
| 16.3 | кремальера | наличие |
| 16.4 | поперечная нарезка и выемка на губках рабочей части | наличие |
| 16.5 | соединение бранш типа "закрытый замок" | соответствие |
| 16.6 | длина нарезки на рабочей части, мм, не более | 27 |
| 16.7 | общая длина, мм, не менее/не более | 195/205 |
| 16.8 | материал - нержавеющая сталь X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 16.9 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 16.10 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |
| 16.11 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 17 | зажим захватывающий | не менее 3 шт. |
| 17.1 | по ALLIS (автор) | соответствие |
| 17.2 | прямой | соответствие |
| 17.3 | кремальера | наличие |
| 17.4 | зубцы 4 х 5 | наличие |
| 17.5 | ширина кончиков рабочей части, мм, не более | 4,5 |
| 17.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 150/160 |
| 17.7 | соединение бранш типа "закрытый замок" | соответствие |
| 17.8 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 17.9 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 17.10 | согласно ГОСТ 21238-93: - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |
| 17.11 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 18 | пулевка | не менее 2 шт. |
| 18.1 | по CZERNY (автор) | соответствие |
| 18.2 | прямая | соответствие |
| 18.3 | кончики рабочих частей в виде четырехзубой вилки | соответствие |
| 18.4 | ширина, мм, не более | 12 |
| 18.5 | зубцы загнуты вовнутрь | соответствие |
| 18.6 | длина рабочей части, мм, не менее | 88 |
| 18.7 | соединение бранш типа "закрытый замок" | соответствие |
| 18.8 | кремальера | наличие |
| 18.9 | общая длина, мм, не менее/не более | 195/205 |
| 18.10 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 18.11 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 18.12 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 19 | зажим захватывающий | не менее 1 шт. |
| 19.1 | по HERZ (автор) | соответствие |
| 19.2 | рабочая часть изогнута под углом по плоскости | соответствие |
| 19.3 | губки в форме полукруга с нарезкой на внутренней поверхности, в сомкнутом положении образуют кольцо | наличие |
| 19.4 | кремальера | наличие |
| 19.5 | соединение бранш типа "закрытый замок" | соответствие |
| 19.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 150/160 |
| 19.7 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 19.8 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 19.9 | согласно ГОСТ 21238-93: - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |
| 19.10 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 20 | держатель руки | не менее 1 шт. |
| 20.1 | представляет собой перфорированную стальную коробку | соответствие |
| 20.2 | для совместного использования с фиксаторами пальцев | соответствие |
| 20.3 | предназначен для фиксации положения кисти при проведении микрохирургических вмешательств | соответствие |
| 21 | держатель руки для взрослых для хирургии кисти | не менее 2 шт. |
| 21.1 | представляет собой пластину в виде силуэта кисти | соответствие |
| 21.2 | позволяет фиксировать пальцы при помощи гибких лепестков. | соответствие |
| 22 | крючок | не менее 4 шт. |
| 22.1 | острый | соответствие |
| 22.2 | двузубый | соответствие |
| 22.3 | глубина х ширина рабочей части, мм, не более | 6 х 5 |
| 22.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 160/170 |
| 22.5 | рукоятка плоская, гладкая | наличие |
| 22.6 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 22.7 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 22.8 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 23 | крючок | не менее 4 шт. |
| 23.1 | острый | соответствие |
| 23.2 | четырехзубый | соответствие |
| 23.3 | глубина х ширина рабочей части, мм, не более | 6 х 10 |
| 23.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 160/170 |
| 23.5 | рукоятка плоская, гладкая | наличие |
| 23.6 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 23.7 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 23.8 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 24 | крючок | не менее 5 шт. |
| 24.1 | тупой | соответствие |
| 24.2 | двузубый | соответствие |
| 24.3 | глубина х ширина рабочей части, мм, не более | 5 х 5 |
| 24.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 160/170 |
| 24.5 | рукоятка плоская, гладкая | наличие |
| 24.6 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 24.7 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 24.8 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 25 | крючок | не менее 4 шт. |
| 25.1 | тупой | соответствие |
| 25.2 | четырехзубый | соответствие |
| 25.3 | глубина х ширина рабочей части, мм, не более | 5 х 10 |
| 25.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 160/170 |
| 25.5 | рукоятка плоская, гладкая | наличие |
| 25.6 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 25.7 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 25.8 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 26 | крючок | не менее 5 шт. |
| 26.1 | SENN-MILLER (авторское наименование) | соответствие |
| 26.2 | двусторонний | соответствие |
| 26.3 | одна рабочая часть трехзубая, в виде крючка с острыми кончиками | соответствие |
| 26.4 | размер рабочей части: глубина х ширина, мм, не более | 10 х 8 |
| 26.5 | вторая рабочая часть Г-образная, в виде узкой плоской пластины, тупой кончик слегка загнут внутрь | соответствие |
| 26.6 | размер рабочей части: глубина х ширина, мм, не более | 25 х 9 |
| 26.7 | рукоятка плоская, гладкая | наличие |
| 26.8 | общая длина, мм, не менее/не более | 150/160 |
| 26.9 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 26.10 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 26.11 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 27 | крючок | не менее 3 шт. |
| 27.1 | по FARABEUF (автор) | соответствие |
| 27.2 | комплект из 2-х крючков: | наличие |
| 27.3 | крючок № 1: | наличие |
| 27.4 | двусторонний | соответствие |
| 27.5 | размер рабочей части с одной стороны: глубина х ширина, мм, не более | 20 х 16 |
| 27.6 | размер рабочей части со второй стороны: глубина х ширина, мм, не более | 24 х 16 |
| 27.7 | крючок № 2 | наличие |
| 27.8 | двусторонний | соответствие |
| 27.9 | размер рабочей части с одной стороны: глубина х ширина, мм, не более | 23 х 16 |
| 27.10 | размер рабочей части со второй стороны: глубина х ширина, мм, не более | 28 х 16 |
| 27.11 | рабочие части крючков плоские, кончики слегка загнуты | соответствие |
| 27.12 | общая длина, мм, не менее/не более | 145/155 |
| 27.13 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 27.14 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 27.15 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 28 | крючок | не менее 4 шт. |
| 28.1 | по VOLKMANN (автор) | соответствие |
| 28.2 | острый | соответствие |
| 28.3 | четырехзубый | соответствие |
| 28.4 | глубина х ширина рабочей части, мм, не более | 10 х 20 |
| 28.5 | общая длина, мм, не менее/не более | 215/225 |
| 28.6 | рукоятка петлевидная с кольцом для пальца | наличие |
| 28.7 | материал - нержавеющая сталь марки x20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 28.8 | твердость 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 28.9 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 29 | крючок | не менее 4 шт. |
| 29.1 | по KOCHER (автор) | соответствие |
| 29.2 | полуострый | соответствие |
| 29.3 | шестизубый | соответствие |
| 29.4 | глубина х ширина рабочей части, мм, не более | 18 х 30 |
| 29.5 | общая длина, мм, не менее/не более | 215/225 |
| 29.6 | рукоятка петлевидная с кольцом для пальца | наличие |
| 29.7 | материал - нержавеющая сталь марки x20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 29.8 | твердость 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 29.9 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 30 | крючок | не менее 3 шт. |
| 30.1 | по GILLIES (автор) | наличие |
| 30.2 | кожный | соответствие |
| 30.3 | малый, однозубый | соответствие |
| 30.4 | острый | соответствие |
| 30.5 | общая длина, мм, не менее/не более | 175/185 |
| 30.6 | рукоятка плоская, гладкая | наличие |
| 30.7 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 30.8 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 30.9 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 31 | расширитель самоудерживающийся | не менее 1 шт. |
| 31.1 | по FINSEN (автор) | соответствие |
| 31.2 | острый | соответствие |
| 31.3 | без кремальеры | наличие |
| 31.4 | зубцы 2 х 3 | наличие |
| 31.5 | глубина зубцов рабочей части, мм, не менее | 10 |
| 31.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 40/50 |
| 31.7 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 31.8 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 31.9 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 32 | расширитель самоудерживающийся | не менее 1 шт. |
| 32.1 | по FINSEN (автор) | соответствие |
| 32.2 | острый | соответствие |
| 32.3 | без кремальеры | наличие |
| 32.4 | зубцы 3 х 4 | наличие |
| 32.5 | глубина зубцов рабочей части, мм, не менее | 10 |
| 32.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 60/70 |
| 32.7 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 32.8 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 32.9 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 33 | расширитель самоудерживающийся | не менее 1 шт. |
| 33.1 | по ALM (автор) | соответствие |
| 33.2 | тип "Лира" | соответствие |
| 33.3 | разведение лапок и фиксация положения осуществляется за счет винта и системы тяг | соответствие |
| 33.4 | зубчики заостренные | соответствие |
| 33.5 | зубчики 4 х 4 | наличие |
| 33.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 100/105 |
| 33.7 | шарнирное соединение | наличие |
| 33.8 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 33.9 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 33.10 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 34 | расширитель самоудерживающийся | не менее 1 шт. |
| 34.1 | по WEITLANER (автор) | соответствие |
| 34.2 | острый | соответствие |
| 34.3 | кремальера | наличие |
| 34.4 | зубчики 2х3 | наличие |
| 34.5 | глубина зубцов рабочей части, мм, не менее | 12 |
| 34.6 | винтовое шарнирное соединение бранш | наличие |
| 34.7 | общая длина, мм, не менее/не более | 105/115 |
| 34.8 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 34.9 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 34.10 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 35 | расширитель самоудерживающийся | не менее 1 шт. |
| 35.1 | по WEITLANER (автор) | соответствие |
| 35.2 | полуострый | соответствие |
| 35.3 | кремальера | наличие |
| 35.4 | зубцы 3 х 4 | наличие |
| 35.5 | глубина зубцов рабочей части, мм, не менее | 14 |
| 35.6 | винтовое шарнирное соединение бранш | наличие |
| 35.7 | общая длина, мм, не менее/не более | 125/135 |
| 35.8 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 35.9 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 35.10 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 36 | расширитель самоудерживающийся | не менее 1 шт. |
| 36.1 | по WEITLANER (автор) | соответствие |
| 36.2 | полуострый | соответствие |
| 36.3 | кремальера | наличие |
| 36.4 | зубцы 3 х 4 | наличие |
| 36.5 | глубина зубцов рабочей части, мм, не менее | 17 |
| 36.6 | винтовое шарнирное соединение бранш | наличие |
| 36.7 | общая длина, мм, не менее/не более | 160/170 |
| 36.8 | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 36.9 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 36.10 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 37 | иглодержатель | не менее 3 шт. |
| 37.1 | по RYDER (автор) | соответствие |
| 37.2 | прямой | соответствие |
| 37.3 | твердосплавные вставки с крестообразной нарезкой | наличие |
| 37.4 | длина нарезки рабочей части, мм, не менее | 8 |
| 37.5 | шаг нарезки, мм, не более | 0,2 |
| 37.6 | губки рабочей части утончены | соответствие |
| 37.7 | ширина кончиков рабочей части, мм, не более | 1 |
| 37.8 | для нитей 6/0-10/0 | соответствие |
| 37.9 | общая длина, мм, не менее/не более | 130/140 |
| 37.10 | соединение бранш типа "закрытый замок" | наличие |
| 37.11 | кремальера | наличие |
| 37.12 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными; - инструменты с пластинами из твердого сплава на основе карбида вольфрама должны иметь золочение на ручках. | соответствие |
| 37.13 | материал - нержавеющая сталь марки X20C13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 37.14 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 37.15 | твердосплавные вставки - карбид вольфрама с добавками никеля | соответствие |
| 37.16 | твердость твердосплавных вставок не ниже 1200 единиц по шкале Виккерса | соответствие |
| 37.17 | гарантия не менее 24 месяцев | наличие |
| 38 | иглодержатель | не менее 3 шт. |
| 38.1 | BABY-CRILE-WOOD (авторское наименование) | наличие |
| 38.2 | прямой | наличие |
| 38.3 | ширина кончиков рабочей части, мм, не более | 1,3 |
| 38.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 150/160 |
| 38.5 | для нитей 4/0-6/0 | соответствие |
| 38.6 | твердосплавные вставки с крестообразной нарезкой | наличие |
| 38.7 | шаг нарезки, мм, не более | 0,4 |
| 38.8 | длина губок рабочей части, мм, не менее | 15 |
| 38.9 | кремальера | наличие |
| 38.10 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными; - инструменты с пластинами из твердого сплава на основе карбида вольфрама должны иметь золочение на ручках. | соответствие |
| 38.11 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 38.12 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 38.13 | твердосплавные вставки - карбид вольфрама с добавками никеля | соответствие |
| 38.14 | твердость твердосплавных вставок не ниже 1200 единиц по шкале Виккерса | соответствие |
| 38.15 | гарантия не менее 24 месяцев | наличие |
| 39 | иглодержатель | не менее 3 шт. |
| 39.1 | HEGAR-MAYO (авторское наименование) | наличие |
| 39.2 | прямой | соответствие |
| 39.3 | ширина кончиков рабочей части, мм, не более | 3 |
| 39.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 145/155 |
| 39.5 | для нитей до 3/0 | соответствие |
| 39.6 | твердосплавные вставки с крестообразной нарезкой | наличие |
| 39.7 | шаг нарезки, мм, не более | 0,5 |
| 39.8 | длина губок рабочей части, мм, не менее | 17 |
| 39.9 | кремальера | наличие |
| 39.10 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными; - инструменты с пластинами из твердого сплава на основе карбида вольфрама должны иметь золочение на ручках. | соответствие |
| 39.11 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 39.12 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 39.13 | твердосплавные вставки - карбид вольфрама с добавками никеля | соответствие |
| 39.14 | твердость твердосплавных вставок не ниже 1200 единиц по шкале Виккерса | соответствие |
| 39.15 | гарантия не менее 24 месяцев | наличие |
| 40 | иглодержатель | не менее 1 шт. |
| 40.1 | по HERAG-OLSEN (авторское наименование) | соответствие |
| 40.2 | прямой | соответствие |
| 40.3 | рабочая часть представляет собой комбинацию лезвий ножниц и губок иглодержателя | соответствие |
| 40.4 | длина рабочей части, мм, не более | 42 |
| 40.5 | длина губок, мм, не менее | 9 |
| 40.6 | ширина кончиков рабочей части, мм, не более | 2 |
| 40.7 | общая длина, мм, не менее/не более | 145/155 |
| 40.8 | кремальера | наличие |
| 40.9 | твердосплавные вставки с крестообразной нарезкой | наличие |
| 40.10 | шаг нарезки, мм, не более | 0,4 |
| 40.11 | для нитей 4/0-6/0 | соответствие |
| 40.12 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными; - инструменты с пластинами из твердого сплава на основе карбида вольфрама должны иметь золочение на ручках. | соответствие |
| 40.13 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 40.14 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 40.15 | твердосплавные вставки - карбид вольфрама с добавками никеля | соответствие |
| 40.16 | твердость твердосплавных вставок не ниже 1200 единиц по шкале Виккерса | соответствие |
| 40.17 | гарантия не менее 24 месяцев | наличие |
| 41 | линейка хирургическая | не менее 2 шт. |
| 41.1 | градуировка в мм и дюймах | соответствие |
| 41.2 | общая длина, мм, не менее/не более | 145/155 |
| 41.3 | материал - нержавеющая сталь | соответствие |
| 42 | рашпиль | не менее 1 шт. |
| 42.1 | по JOSEPH (автор) | соответствие |
| 42.2 | костный прямой | соответствие |
| 42.3 | рабочая часть плоская, ланцетовидная, расположена на тонкой шейке | соответствие |
| 42.4 | крестообразная деликатная нарезка | наличие |
| 42.5 | ширина рабочей части, мм, не менее | 7 |
| 42.6 | длина рабочей части, мм, не менее | 44 |
| 42.7 | общая длина, мм, не менее/не более | 160/170 |
| 42.8 | рукоятка широкая плоская в форме шпателя | соответствие |
| 42.9 | материал - нержавеющая сталь марки X46Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 42.10 | твердость в диапазоне 52 - 57 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 42.11 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 43 | корпус контейнера | не менее 5 шт. |
| 43.1 | без перфорации для стерилизации в автоклавах форвакуумного типа | наличие |
| 43.2 | внешние размеры ДхШхВ, мм, не менее | 592x274x187 |
| 43.3 | стандарт стерилизации (стерилизационная единица) - 1/1 | наличие |
| 43.4 | модульная система комплектации контейнера, состоящая из корпуса и различных типов крышек | наличие |
| 43.5 | валидированный срок сохранения стерильности инструментов, не менее, месяцев | 12 |
| 43.6 | подтверждающая документация от аккредитованного экспертного испытательного центра, с указанием срока сохранения стерильности хирургических инструментов | наличие |
| 43.7 | корпус контейнера должен быть изготовлен из анодированного алюминиевого сплава или аналога, с улучшенной теплопроводностью и легкостью конструкции | наличие |
| 43.8 | эргономичная прямоугольная форма контейнера должна позволять наиболее эффективно использовать внутреннее пространство стерилизационных камер и упрощать складирование и хранение контейнеров | наличие |
| 43.9 | держатель бирок для размещения информации о содержимом контейнера, дате стерилизации, окончании срока стерильности, о лице, ответственном за стерилизацию данного контейнера | наличие |
| 43.10 | возможность ручной и механической обработки контейнеров pH-нейтральными и средне-щелочными средствами | наличие |
| 43.11 | возможность установки дополнительной пломбы в замковую часть контейнера | наличие |
| 44 | Крышка контейнера алюминиевая | не менее 5 шт. |
| 44.1 | Материал - материал - алюминий | соответствие |
| 44.2 | цвет - серебристый, для идентификации наборов инструментов. | наличие |
| 44.3 | должна подходить к корпусу контейнера, соответствующего размеру 1/1 по международной классификации | соответствие |
| 44.4 | Замки на крышке контейнера должны фиксироваться в любом положении и складываться вовнутрь крышки для удобства во время обработки в моечно-дезинфицирующих машинах | наличие |
| 44.5 | Замок крышки должен быть изготовлен из нержавеющей стали и термостойкого полимера. | наличие |
| 44.6 | По периметру крышки с внутренней стороны должен быть силиконовый уплотнитель для обеспечения полной герметичности контейнера | наличие |
| 44.7 | Крышка должна иметь систему встроенного фильтра, рассчитанного не менее чем на 5000 циклов стерилизации, который обеспечивает свободное проникновение пара во время процесса стерилизации и обеспечивает защиту содержимого контейнера от контаминации во время транспортировки и хранения. | наличие |
| 44.8 | Фильтр должен быть помещен в специальный держатель и иметь защиту с внутренней и внешней сторон. | наличие |
| 44.9 | Внешняя защита фильтра должна быть изготовлена из нержавеющей стали. | наличие |
| 44.10 | Система встроенного фильтра позволяет проводить механическую обработку крышки без демонтажа. | соответствие |
| 44.11 | Крышка в комплекте с корпусом представляют из себя контейнер для транспортировки (в том числе и использованных инструментов до места обработки), хранения и стерилизации инструментов. | соответствие |
| 44.12 | Срок стерильности в контейнере данного типа должен быть не менее 12 месяцев. | наличие |
| 45 | Сетка стальная | не менее 10 шт. |
| 45.1 | на ножках | соответствие |
| 45.2 | должна подходить к контейнерам стандарта 1/1. | соответствие |
| 45.3 | Должна быть изготовлена из плоской стальной ленты, шириной не более 1,1 мм и не менее 0,9 мм | соответствие |
| 45.4 | общий размер сетки должен быть не более 537 х 254 х 71 мм и не менее 535 х 252 х 69 мм | соответствие |
| 45.5 | Рукоятки сетки должны фиксироваться параллельно корпусу вовнутрь сетки и подниматься строго вертикально. | соответствие |
| 45.6 | Рукоятки должны быть размером во всю ширину сетки для простой и удобной асептической подачи инструментов. | соответствие |
| 45.7 | Углы и края сетки должны быть сглаженными, поверхность сеток должны быть гладкой, для возможности упаковки в одноразовый мягкий материал | соответствие |
| 45.8 | Ячейки сетки должны быть изготовлены в форме сот, для возможности установки силиконовых держателей. | соответствие |
| 46 | силиконовый мат | не менее 10 шт. |
| 46.1 | внешний размер, мм, не более | 517х242 |
| 46.2 | мат должен иметь перфорированную поверхность с антискользящими свойствами | наличие |
| 46.3 | поверхность с перфорированными ячейками должна давать возможность обрабатывать инструменты механическим способом | наличие |
| 46.4 | мат должен выдерживать параметры паровой стерилизации | наличие |
| 46.5 | поверхность мата должна иметь утолщения для улучшения процесса сушки | наличие |
| 47 | этикетка алюминиевая | не менее 10 шт. |
| 47.1 | для идентификации содержимого контейнера | наличие |
| 47.2 | цветовая кодировка - оранжевая | наличие |
| 47.3 | материал аналогичный корпусу контейнера | наличие |
| 47.4 | фиксация с обеих сторон корпуса контейнера | наличие |
| 48 | корпус контейнера | не менее 5 шт. |
| 48.1 | без перфорации для стерилизации в автоклавах форвакуумного типа | наличие |
| 48.2 | внешние размеры ДхШхВ, мм, не менее | 300x274x90 |
| 48.3 | стандарт стерилизации (стерилизационная единица) - 1/2 | наличие |
| 48.4 | модульная система комплектации контейнера, состоящая из корпуса и различных типов крышек | наличие |
| 48.5 | валидированный срок сохранения стерильности инструментов, не менее, месяцев | 12 |
| 48.6 | подтверждающая документация от аккредитованного экспертного испытательного центра, с указанием срока сохранения стерильности хирургических инструментов | наличие |
| 48.7 | корпус контейнера должен быть изготовлен из анодированного алюминиевого сплава или аналога, с улучшенной теплопроводностью и легкостью конструкции | наличие |
| 48.8 | эргономичная прямоугольная форма контейнера должна позволять наиболее эффективно использовать внутреннее пространство стерилизационных камер и упрощать складирование и хранение контейнеров | наличие |
| 48.9 | рукоятки во всю ширину контейнера с фиксацией под углом 90° | наличие |
| 48.10 | держатель бирок для размещения информации о содержимом контейнера, дате стерилизации, окончании срока стерильности, о лице, ответственном за стерилизацию данного контейнера | наличие |
| 48.11 | возможность ручной и механической обработки контейнеров pH-нейтральными и средне-щелочными средствами | наличие |
| 48.12 | возможность установки дополнительной пломбы в замковую часть контейнера | наличие |
| 49 | Крышка контейнера алюминиевая | не менее 5 шт. |
| 49.1 | цвет - серебристый, для идентификации наборов инструментов | соответствие |
| 49.2 | должна подходить к корпусу контейнера, соответствующего размеру 1/2 по международной классификации. | соответствие |
| 49.3 | Замки на крышке контейнера должны фиксироваться в любом положении и складываться вовнутрь крышки для удобства во время обработки в моечно-дезинфицирующих машинах. | соответствие |
| 49.4 | Замок крышки должен быть изготовлен из нержавеющей стали и термостойкого полимера | соответствие |
| 49.5 | По периметру крышки с внутренней стороны должен быть силиконовый уплотнитель для обеспечения полной герметичности контейнера | соответствие |
| 49.6 | Крышка должна иметь систему встроенного фильтра, рассчитанного не менее чем на 5000 циклов стерилизации, который обеспечивает свободное проникновение пара во время процесса стерилизации и обеспечивает защиту содержимого контейнера от контаминации во время транспортировки и хранения | соответствие |
| 49.7 | Фильтр должен быть помещен в специальный держатель и иметь защиту с внутренней и внешней сторон | соответствие |
| 49.8 | Внешняя защита фильтра должна быть изготовлена из нержавеющей стали. | соответствие |
| 49.9 | Система встроенного фильтра позволяет проводить механическую обработку крышки без демонтажа. | соответствие |
| 49.10 | Крышка в комплекте с корпусом представляют из себя контейнер для транспортировки (в том числе и использованных инструментов до места обработки), хранения и стерилизации инструментов | соответствие |
| 49.11 | Срок стерильности в контейнере данного типа должен быть не менее 12 месяцев. | соответствие |
| 50 | Сетка стальная | не менее 5 шт. |
| 50.1 | на ножках | соответствие |
| 50.2 | должна подходить к контейнерам стандарта 1/2 | соответствие |
| 50.3 | Должна быть изготовлена из плоской стальной ленты, шириной не более 1,1 мм и не менее 0,9 мм | соответствие |
| 50.4 | общий размер сетки,мм | не более 244 х 254 х 51 мм и не менее 242 х 252 х 49 мм |
| 50.5 | Рукоятки сетки должны фиксироваться параллельно корпусу вовнутрь сетки и подниматься строго вертикально | соответствие |
| 50.6 | Рукоятки должны быть размером во всю ширину сетки для простой и удобной асептической подачи инструментов | соответствие |
| 50.7 | Углы и края сетки должны быть сглаженными, поверхность сеток должны быть гладкой, для возможности упаковки в одноразовый мягкий материал | соответствие |
| 50.8 | Ячейки сетки должны быть изготовлены в форме сот, для возможности установки силиконовых держателей. | соответствие |
| 51 | силиконовый мат | не менее 5 шт. |
| 51.1 | внешний размер, мм, не более | 248х237 |
| 51.2 | мат должен иметь перфорированную поверхность с антискользящими свойствами | наличие |
| 51.3 | поверхность с перфорированными ячейками должна давать возможность обрабатывать инструменты механическим способом | наличие |
| 51.4 | мат должен выдерживать параметры паровой стерилизации | наличие |
| 51.5 | поверхность мата должна иметь утолщения для улучшения процесса сушки | наличие |
| 52 | этикетка алюминиевая | не менее 10 шт. |
| 52.1 | для идентификации содержимого контейнера | наличие |
| 52.2 | цветовая кодировка - коричневая | наличие |
| 52.3 | материал аналогичный корпусу контейнера | наличие |
| 52.4 | фиксация с обеих сторон корпуса контейнера | наличие |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 34 | Устройство для сушки и хранения в асептических условиях гибких эндоскопов с принадлежностями | 1 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Исполнение - нержавеющая сталь с полимерно-порошковым покрытием | Наличие |
|  | Прозрачная дверь из закаленного стекла | Наличие |
|  | Количество одновременно размещенных эндоскопов, шт. | Не менее 4 |
|  | Вертикальный способ размещения эндоскопов | Вертикально |
|  | Совместимость со всеми типами гибких эндоскопов | Наличие |
|  | Встроенный воздушный компрессор, не содержащий масла, позволяющий использовать шкаф автономно без подключения к воздушной магистрали | Наличие |
|  | Сушка теплым воздухом всех каналов эндоскопов | Наличие |
|  | Сушка теплым воздухом эндоскопов снаружи | Наличие |
|  | Процесс сушки каждого эндоскопа независим от других | Наличие |
|  | Температура сушки, градусов | Не менее 45 |
|  | Максимальное время хранения эндоскопа без повторной дезинфекции, часов | Не менее 70 |
|  | Постоянный мониторинг температуры внутри рабочей камеры шкафа | Наличие |
|  | Раздельная подача воздуха через коннекторы во все внутренние каналы эндоскопа во время сушки и хранения | Наличие |
|  | Повышенное давление внутри системы для предотвращения попадания загрязненного воздуха внутрь при открытии двери | Наличие |
|  | Воздушный HEPA-фильтр предварительной очистки (класс Н14) | Наличие |
|  | Антибактериальный фильтр подачи воздуха в каналы эндоскопа, шт. | Не менее 4 |
|  | Встроенный цветной сенсорный экран, дюймов | Не менее 5 |
|  | Блокировка панели управления, предотвращающая несанкционированный доступ к параметрам процессов сушки и хранения | Наличие |
|  | Замок двери | Наличие |
|  | Функция оповещения открытой двери | Наличие |
|  | Встроенный принтер | Наличие |
|  | Отчет о процессе хранения | Наличие |
|  | Внутреннее освещение галогеновой подсветкой | Наличие |
|  | Система обеззараживания воздуха с помощью УФ-лампы | Наличие |
|  | При выходе УФ-лампы из строя информация о необходимости ее замены отображается на ЖК-дисплее | Наличие |
|  | Индивидуальное включение/ выключение сушки для каждого эндоскопа | Наличие |
|  | Съемная корзина внутри рабочей камеры для хранения мелких частей эндоскопов и аксессуаров | Наличие |
|  | Крепление к стене во избежание опрокидывания устройства | Наличие |
|  | Направляющая (типа «змейка») для размещения эндоскопов без касания стенок и днища камерыдлиной, метров | Не менее 1,4 |
|  | Держатели для эндоскопов и направляющие (типа «змейка») имеют защитное полимерное покрытие, предохраняющее эндоскопы от возможных повреждений | Наличие |
|  | Внешние размеры (Ш х Г х В), мм | Не более 950 х 500 х 2100 мм |
|  | Масса, кг | Не более 100 |
|  | Электропитание 220 В/50 Гц | Наличие |

| № позиции | Наименование товара | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 35 | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный | 8 |
| № п/п | Описание требований | Наличие или предлагаемая величина параметра |
|  | Мобильный аппарат ИВЛ - проведение искусственной вентиляции, в том числе неинвазивной вентиляции, у взрослых и детей. | Наличие |
|  | Область применения - интенсивная терапия и реанимация, мобильная медицина и транспортировка, домашняя вентиляция. | Наличие |
|  | Возможность проведения полноценной искусственной вентиляции в условиях отсутствия внешних источников электропитания, кислорода и воздуха высокого давления | Наличие |
|  | Привод - электропневматический, от встроенного микропоршневого компрессора | Наличие |
|  | Требования к пневматической части |  |
|  | Возможно при дополнительном оснащении (в комплект поставки не входит) - подключение кислорода от централизованной системы газоснабжения 2,7 - 6,0 бар | Наличие |
|  | Возможно при дополнительном оснащении (в комплект поставки не входит) -подключение кислорода от источника кислорода низкого давления (концентратора) при потоке до 10 л/мин: | Наличие |
|  | Воздух - атмосферное давление (внешний источник не требуется) | Наличие |
|  | Возможность работы от одного газа (кислород или воздух) с сохранением объемных параметров | Наличие |
|  | Тип управления - электронный | Наличие |
|  | Электропитание - от сети переменного тока, В и Гц | 220 и 50 |
|  | При падении напряжения в сети переход на работу от встроенного аккумулятора | Наличие |
|  | Время автономной работы от встроенного литий-ионного ионного аккумулятора, часов | Не менее 10 |
|  | Индикация уровня зарядки аккумулятора | Наличие |
|  | Полное время зарядки встроенного аккумулятора, часов | Не более 3 |
|  | Дополнительное автономное питаниедля возможности замены аккумулятора, минут | Не менее 30 |
|  | Система самодиагностики неполадок |  |
|  | Автоматический внутренний тест при включении питания | Наличие |
|  | Функция проверки параметров контура - выполняется вручную при смене контура или клапана выдоха | Наличие |
|  | Дисплей |  |
|  | Встроенный дисплей | Наличие |
|  | Цветной сенсорный дисплей | Наличие |
|  | Размер дисплея, диагональ, см | Не менее 16 |
|  | Изменение яркости дисплея по желанию пользователя | Наличие |
|  | Русифицированный интерфейс (надписи на экране, функции управления, тревоги), с возможностью изменять интерфейс на другие языки | Наличие |
|  | Интерфейс пользователя |  |
|  | Функции аппарата сгруппированы в профили для разных клинических ситуаций, неиспользуемые в выбранном профиле элементы управления блокируются | Наличие |
|  | Для удобства начала экстренной вентиляции основные параметры ИВЛ могут быть заранее предустановлены и активированы одной кнопкой | Наличие |
|  | Варианты предустановок в зависимости от пожеланий оператора | не менее 3 |
|  | Автоблокировка кнопок - защитная блокировка клавиатуры и экранных кнопок от несанкционированного доступа | Наличие |
|  | Типы / Режимы ИВЛ: |  |
|  | Принудительная вентиляция по объему | Наличие |
|  | Принудительная вентиляция по давлению | Наличие |
|  | Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция | Наличие |
|  | Самостоятельное дыхание | Наличие |
|  | Неинвазивная вентиляция (во всех типах/режимах ИВЛ) | Наличие |
|  | Самостоятельное дыхание с поддержкой давлением | Наличие |
|  | Самостоятельное дыхание с постоянным положительным давлением | Наличие |
|  | Самостоятельное дыхание с комбинацией постоянного положительного давления и поддержки давлением | Наличие |
|  | Параметры |  |
|  | Дыхательный объем, мл | С полным покрытием диапазона от 50 до 2000 |
|  | Частота дыханий, в минуту | С полным покрытием диапазона от 1 до 80 |
|  | Инспираторный поток, л/мин | С полным покрытием диапазона от 6 до 100 |
|  | Поддержка давлением, см. H2O | С полным покрытием диапазона от 3 до 55 |
|  | Нарастание давления | С полным покрытием диапазона от 1 до 9 |
|  | Пиковое давление, см. H2O | не менее 60 |
|  | Время вдоха, с | С полным покрытием диапазона от 0,1 до 3,0 |
|  | Отношение I:E | С полным покрытием диапазона от1:9 до 3:1 |
|  | Порог выдоха при поддержке давлением в % от пикового потока, % | С полным покрытием диапазона от5 до 80 |
|  | Триггер (чувствительность к попытке пациента) | наличие |
|  | Триггер по давлению, см. H2O | не менее 9,9 |
|  | Триггер по потоку, л\мин | С полным покрытием диапазона от0,1 до 10,0 |
|  | Фракция кислорода | С полным покрытием диапазона от0,21 до 1,0 |
|  | Положительное давление конца выдоха, см. H2O | С полным покрытием диапазона от0 до 30 |
|  | Опорный поток при неинвазивной вентиляции, л\мин | С полным покрытием диапазона от3 до 30 |
|  | Опорный поток при инвазивной вентиляции, л/мин | не менее 7 |
|  | Форма кривой потока | Прямоугольная и/или нисходящая |
|  | Интервал АПНОЭ, секунд | С полным покрытием диапазона от5до 70 |
|  | Графический мониторинг - графический монитор дыхания с функцией заморозки кривых, с ручным масштабированием шкал графиков, с наличием функции числового курсора и возможностью сохранения изображений и журналов событий на карте памяти для дальнейшей обработки на ПК. | Наличие |
|  | Отображаемые параметры |  |
|  | Пиковое давление | Наличие |
|  | Среднее давление | Наличие |
|  | Давление в конце выдоха | Наличие |
|  | Время работы кислородного баллона | Наличие |
|  | Время работы аккумуляторов | Наличие |
|  | Дыхательный объем | Наличие |
|  | Минутный объем | Наличие |
|  | Поток на вдохе | Наличие |
|  | Соотношение времени вдоха и времени выдоха | Наличие |
|  | Фракция кислорода | Наличие |
|  | Графики |  |
|  | Кривые: |  |
|  | Давление – время | Наличие |
|  | Объем – время | Наличие |
|  | Поток – время | Наличие |
|  | Графические тренды |  |
|  | Число фиксированных трендов | не менее 9 |
|  | Время запоминания параметров, ч | не менее 72 |
|  | Звуковая и визуальная сигнализация |  |
|  | Дискретная регулировка громкости сигнала тревоги, степеней | не менее 10 |
|  | Световой сигнал тревоги, видимый со всех сторон | наличие |
|  | Низкий минутный объем выдоха | Наличие |
|  | Высокий минутный объем выдоха | Наличие |
|  | Низкое давление в контуре | Наличие |
|  | Высокое давление в контуре | Наличие |
|  | Высокая частота дыхания | Наличие |
|  | Апноэ | Наличие |
|  | Отключение сигналов тревог, сек | не менее 60 |
|  | Датчик потока: тревога о неисправности датчика | Наличие |
|  | Подача газов: тревога о низком давлении подаваемых газов | Наличие |
|  | Отсутствие электропитания: тревога при отсутствии внешнего питания или низком уровне заряда аккумулятора | Наличие |
|  | Неисправность аппарата: включается индикатор и на дисплее появляется сообщение о неисправности | Наличие |
|  | Проверьте вентилятор охлаждения: охлаждающий вентилятор неисправен | Наличие |
|  | Сброс тревог: сброс индикации и сообщений о срабатывании сигнализации | Наличие |
|  | Разъем для устройства оповещения на расстоянии (позволяет выводить сигнал тревоги на удаленный пост) | Наличие |
|  | RS 232 C - для соединения с центральной системой мониторинга | Наличие |
|  | Разъем для дистанционного устройства отключения звуковой сигнализации - для присоединения кабеля пульта дистанционного отключения сигналов тревог | Наличие |
|  | USB: стандартный порт для соединения с устройствами хранения данных | Наличие |
|  | Разъем для внешнего аккумулятора: для соединения с внешней аккумуляторной батареей | Наличие |
|  | Комплект поставки |  |
|  | Аппарат (блок управления) | Не менее 1 шт. |
|  | Датчик потока одноразовый | Не менее 4 шт. |
|  | Кислородно-воздушный смеситель со шлангом | Не менее 1 шт. |
|  | Дыхательный контур 22 мм многоразовый | Не менее 1 шт. |
|  | Клапан выдоха | Не менее 1 шт. |
|  | Контур дыхательный для детей одноразовый с влагосборником и клапаном выдоха | Не менее 15 шт. |
|  | Испытательное легкое | Не менее 1 шт. |
|  | Блок питания с сетевым кабелем для автомобиля | Не менее 1 шт. |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 36 | Аппарат для вакуумной терапии ран | 4 |
| № п/п | Описание требований | Наличие или предлагаемая величина параметра |
|  | Аппарат применяется при лечении ран отрицательным давлением | Соответствие |
|  | Мобильность, возможность ношения аппарата пациентом | Наличие |
|  | Технические характеристики: |  |
|  | Регулятор давления | Наличие |
|  | Диапазон регулировок давления | Не менее 200 мм рт.ст. |
|  | Автоматический контроль давления в ране | Наличие |
|  | Приспособление для длительного ношения системы пациентом | Наличие |
|  | Работа от аккумулятора и электросети | Наличие |
|  | Питание от электросети | 220 В/50 Гц |
|  | Вес аппарата (без контейнера для экссудата) | Не более 2 кг |
|  | Габариты аппарата (без контейнера для экссудата), (высота х ширина х глубина) | Не более 250 х 250 х 150 мм |
|  | Автоматическая ориентация изображения при поворачивании аппарата | Наличие |
|  | Управление системой и сигнализация: |  |
|  | Определение негерметичности системы с сигналом тревоги | Наличие |
|  | Определение блокировки шланга с сигналом тревоги | Наличие |
|  | Определение низкого уровня заряда аккумулятора с сигналом тревоги | Наличие |
|  | Определение заполненного состояния контейнера для экссудата с сигналом тревоги | Наличие |
|  | Одновременная звуковая и визуальная индикация сигнала тревоги | Наличие |
|  | Отображение показаний значения отрицательного давления | Наличие |
|  | Отображение информации на русском языке | Наличие |
|  | Режимы работы аппарата: |  |
|  | Режим экономии заряда аккумулятора | Наличие |
|  | Режимы вакуумирования: постоянный и прерывистый | Наличие |
|  | Индивидуальная настройка значений давления и временного интервала в прерывистом режиме вакуумирования | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 37 | Моечно-дезинфекционная машина | 1 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| Технические требования |  |  |
|  | Конструкция машины - напольная | Наличие |
|  | Тип машины – проходной | Наличие |
|  | Материал облицовочных панелей – нержавеющая сталь | Наличие |
|  | Материал камеры – нержавеющая сталь | Наличие |
|  | Камера с двойными стенками для улучшения звуко- и термоизоляции, со скругленными углами, гарантирующая полный слив жидкости | Наличие |
|  | Встроенный отсек для моющих средств | Наличие |
|  | Вместимость отсека для моющих средств, канистр | Не менее 4 шт. |
|  | Слайдовая вертикальная дверь | Не менее 2 шт. |
|  | Двери расположены на эргономичной высоте для удобства загрузки/выгрузки инструментов | От 850 до 865 мм |
|  | Оснащение дверей электронной блокировочной системой | Наличие |
|  | Открытие дверей только после завершения цикла обработки | Наличие |
|  | Встроенное смотровое окно из стекла класса HST | Наличие |
|  | Встроенная система сушки фильтрованным воздухом | Наличие |
|  | Встроенный предварительный фильтр класса F | Наличие |
|  | Встроенный HEPA-фильтр H14 | Наличие |
|  | Подключение к горячей, холодной, деминерализованной воде | Наличие |
|  | Тройная система фильтрации воды | Наличие |
|  | Встроенный дозирующий насос моющего средства с датчиком уровня и флоуметром | Не менее 3 шт. |
|  | Контроль уровня моющих средств, сигнализация при отсутствии моющего средства | Наличие |
|  | Подача циркулирующей воды под высоким давлением на специальные вращающиеся сопла камеры и загрузочной тележки | Наличие |
|  | Инжекционная моечная система и система сушки на двух уровнях | Наличие |
|  | Независимый контур подачи сред к каждому уровню | Наличие |
|  | Электрический нагрев воды в камере | Наличие |
|  | Устройство контроля давления в моечном контуре | Наличие |
|  | Температура циркулирующей воды в камере задается и поддерживается до 93оС | Наличие |
|  | Электронный контроль температуры мойки и дезинфекции двумя датчиками | Наличие |
|  | Контроль процесса дезинфекции | Наличие |
|  | Способ управления автоматический | Наличие |
|  | Контроль и управление на базе микропроцессора | Наличие |
|  | Система паролей для защиты от несанкционированного перепрограммирования, предоставление паролей заказчику на весь период эксплуатации оборудования | Наличие |
|  | Система управления с автоматической диагностикой, проверкой хода текущей программы, отображением состояния и возможных сбоев, проверкой узлов и агрегатов без вскрытия корпуса | Наличие |
|  | Многострочный ЖК цветной дисплей | наличие |
|  | Русифицированный интерфейс | наличие |
|  | Сенсорная панель управления | наличие |
|  | Индикация фазы цикла, выбранной программы, температуры, неисправностей в течение всего цикла | Наличие |
|  | Подсветка камеры | Наличие |
|  | Звуковое оповещение в случае неисправности | Наличие |
|  | Габариты машины с закрытой дверью (г×ш×в) | Не более 915×1140×1900 мм |
|  | Габариты машины с открытой дверью (г×ш×в) | Не более 915×1140×2355 мм |
|  | Габариты камеры (г×ш×в) | Не менее 730×680×780 мм |
|  | Общий объём камеры | Не менее 500 л |
|  | Полезный объём камеры | Не менее 350 л |
|  | Ёмкость камеры | Не менее 15 шт. |
|  | Масса | Не более 450 кг |
|  | Электропитание, 380/50 В/Гц | Наличие |
|  | Экстренное отключение при помощи ключа | Наличие |
|  | Потребляемая мощность | Не более 20 кВт |
|  | Уровень шума при работе программы | Не более 70 дБА |
|  | Циркуляционный насос | Не менее 2 шт. |
|  | Производительность циркуляционного насоса 1/2 | Не менее 400/620 л/мин |
|  | Производительность сушки | Не менее 300 м3/ч |
|  | Среднее потребление холодной воды за стандартный цикл | Не более 50 л |
|  | Среднее потребление горячей воды за стандартный цикл | Не более 100 л |
|  | Среднее потребление деминерализованной воды за стандартный цикл | Не более 50 л |
|  | Система автоматического распознавания загружаемой тележки с автоматическим выбором соответствующей загружаемой тележке программы мойки | Наличие |
|  | Система контроля расположения тележки внутри камеры | Наличие |
|  | Наличие встроенных программ | Не менее 10 шт. |
|  | Наличие предустановленных программ | Не менее 10 шт. |
|  | Функция конфигурирования каждой программы в широком диапазоне | Наличие |
|  | Многоступенчатый процесс мойки | Наличие |
| Комплект поставки: |  |  |
|  | Ручная транспортная тележка | Не менее 2 шт. |
|  | Многоуровневая тележка для обработки хирургических инструментов и иных изделий медицинского назначения со съемными полками 5 уровней | Не менее 1 шт. |
|  | Сетчатый лоток для хирургических инструментов и иных изделий медицинского назначения | Не менее 15 шт. |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 38 | Отсасыватель медицинский вакуумный | 10 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
|  | Аспиратор пистонного типа с изоляцией (для работы в условиях операционной), в жестком корпусе | Наличие |
|  | Не требующая технического обслуживания система создания вакуума, состоящая из 2-х металлических цилиндров и поршней | Наличие |
|  | Производительность, литров в минуту | Не менее 24 |
|  | Создаваемое разрежение, кПа | Диапазон с полным покрытием от 0 до 80 |
|  | Диапазон давления, мм. рт. ст. | С полным покрытием от 0 до 600 |
|  | Индикация на вакуумметре в диапазоне, мм. рт. ст. | С полным покрытием от 0 до 700 |
|  | Базовый модуль с ручкой для переноски | Наличие |
|  | Ручка для переноски аспиратора, встроенная в базовый модуль | Наличие |
|  | Влагозащищенная кнопка включения – выключения на передней панели аспиратора | Наличие |
|  | Вакуумметр с градуировкой в кПа и мм. рт. ст. | Наличие |
|  | Диаметр вакуумметра, мм | Не менее 45 |
|  | Регулятор вакуума на передней панели аспиратора | Наличие |
|  | Рельс металлический для крепления сосуда для аспирации | Наличие |
|  | Гидрофобный бактериальный фильтр, защита, процентов | Не менее 99,999 |
|  | Фильтрации частиц размером, микрон | Не более 0,35 |
|  | Диаметр фильтровального элемента, мм | Не менее 25 |
|  | Высота фильтровального элемента, мм | Не менее 45 |
|  | Два уплотнительных силиконовых О-ринга в месте соединения фильтра и аспиратора | Наличие |
|  | Двойная система предотвращения попадания воды аспирата внутрь аппарата, включая поплавковый клапан и гидрофобный фильтр | Наличие |
|  | Комплект гидрофобных фильтров, шт | Не менее 2 |
|  | Силиконовая трубка для соединения аспиратора и сосуда для аспираты с двумя угловыми коннекторами | Наличие |
|  | Номинальная мощность, А | Не более 0,5 |
|  | Номинальная мощность, Вт | Не более 75 |
|  | Вес, кг | Не более 6 |
|  | Комплектация не менее |  |
|  | Набор для аспирации универсальный: | Наличие |
|  | Сосуд для аспирата, пластиковый (полисульфон), автоклавируемый, градуированный, емкостью, литров | Не менее 1 |
|  | Крышка с ручкой и устройством для предохранения от перелива, шт | Не менее 1 |
|  | Силиконовая автоклавируемая трубка с одним угловым коннектором, шт. | Не менее 1 |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование объекта закупки |  | Количество, комплектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 39 | Машина моюще-дезинфицирующая с принадлежностями для эндоскопов |  | 2 |  |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару |  | Значения параметров |  |
|  |  | Репроцессор должен быть предназначен для автоматической обработки гибких эндоскопов с полным погружением в моющее и дезинфицирующее средство (раствор), и должен обеспечивать дезинфекцию высокого уровня, споласкивание, продувку спиртом и сушку эндоскопов в одном цикле обработки |  | Наличие |
| Технические характеристики: |  |  |  |  |
|  |  | Обработка любых двух гибких эндоскопов |  | Наличие |
|  |  | Применения различных дезинфицирующих средств, рекомендованных производителями эндоскопического оборудования |  | Наличие |
|  |  | Применения валидированных дезинфицирующих средств (прошедших тестирование непосредственно в данной машине) на основе глутарового альдегида, шт |  | Не менее 2 |
|  |  | Возможность применения валидированных дезинфицирующих средств (прошедших тестирование непосредственно в данной машине) на основе надуксусной кислоты, шт. |  | Не менее 2 |
|  |  | Количество портов (коннекторов) в камере для присоединения к каналам эндоскопов, шт. |  | Не менее 6 |
|  |  | Корзинка для дезинфекции мелких деталей эндоскопа |  | Наличие |
|  |  | Прозрачная верхняя крышка камеры для укладки эндоскопа, для возможности визуального контроля цикла |  | Наличие |
|  |  | Встроенный принтер, выдающий распечатку результатов циклов обработки эндоскопа |  | Наличие |
|  |  | Верхний (вертикальный) способ загрузки эндоскопа |  | Наличие |
|  |  | Объем емкости для моющего средства (раствора), л |  | Не более 1,5 |
|  |  | Объем емкости (резервуара) для дезинфицирующего средства (раствора), л |  | Не менее 15 |
|  |  | Объем емкости для воды, л |  | Не менее 15 |
|  |  | Объем емкости для спирта, л |  | Не более 1,5 |
|  |  | Встроенный воздушный компрессор для осушения каналов эндоскопов |  | Наличие |
|  |  | Система обеззараживания воды с помощью ультрафиолетовой лампы |  | Наличие |
|  |  | Система обмыва наружных поверхностей стационарными и вращающимися «спрей-форсунками» для обеспечения тщательной очистки наружной поверхности эндоскопов |  | Наличие |
|  |  | Автоматическое документирование цикла на принтере |  | Наличие |
|  |  | Система подогрева дезинфектанта, градусов |  | С полным покрытием диапазонаот 0 до 50 |
|  |  | Функция принудительного слива жидкости |  | Наличие |
|  |  | Функция автоматического прерывания цикла обработки эндоскопов при поднятии крышки |  | Наличие |
|  |  | Функция сушки (продувки) внутренних каналов эндоскопа фильтрованным воздухом |  | Наличие |
|  |  | Функция сушки (продувки) внутренних каналов эндоскопа спиртом |  | Наличие |
|  |  | Автоматическое тестирование герметичности гибких эндоскопов |  | Наличие |
|  |  | Звуковая и световая индикация работы |  | Наличие |
|  |  | Панель управления репроцессором и программирования циклов обработки эндоскопов на русском языке |  | Наличие |
|  |  | Количество автоматических программ, шт. |  | Не менее 4 |
|  |  | Программа обработки эндоскопов состоит из промывки водой, очистки эндоскопов моющим средством, промывки водой, дезинфекции высокого уровня, промывки водой после ДВУ, продувки спиртом для дополнительной дезинфекции и просушки каналов воздухом |  | Наличие |
|  |  | Программа обработки эндоскопов состоит из промывки водой, очистки эндоскопов моющим средством, промывки водой и просушки каналов воздухом |  | Наличие |
|  |  | Программа обработки эндоскопов состоит из промывки водой, дезинфекции высокого уровня, промывки водой и просушки каналов воздухом |  | Наличие |
|  |  | Программа обработки эндоскопов состоит из самоочистки и дезинфекции |  | Наличие |
|  |  | Диапазон установки времени промывки эндоскопа водой, секунд |  | С полным покрытием диапазона от 10 до 300 |
|  |  | Диапазон установки времени обработки эндоскопа детергентом, секунд |  | С полным покрытием диапазона от 10 до 300 |
|  |  | Диапазон установки времени обработки эндоскопа дезинфектантом, минут |  | С полным покрытием диапазона от 1 до120 |
|  |  | Программа самодезинфекциирепроцессора (в т.ч. дезинфекции системы трубок для подачи воды), не требующая использования дополнительных дезинфицирующих средств (растворов) |  | Наличие |
|  |  | Функция перепрограммирования аппарата пользователем |  | Наличие |
|  |  | Возможность установки времени очистки и времени дезинфекции эндоскопов вручную |  | Наличие |
|  |  | Система фильтрации воды и воздуха |  | Наличие |
|  |  | Внешний фильтр с порами не более 0,2 мкм |  | Наличие |
|  |  | Возможность подключения различных моделей гибких эндоскопов Olympus, Fujinon, Pentax, KarlStorz и др. эквивалентов. |  | Наличие |
|  |  | Встроенные колеса, 4 шт. |  | Наличие |
| Габаритные размеры: |  |  |  |  |
|  |  | Высота, мм |  | Не более 1100 |
|  |  | Длина, мм |  | Не более 650 |
|  |  | Ширина, мм |  | Не более 650 |
|  |  | Вес, кг |  | Не более 90 |
| Комплект поставки (не менее): |  |  |  |  |
|  |  | Набор переходников (коннекторов) для подключения и обработки гибких эндоскопов, набор |  | Не менее 1 |
|  |  | Переходник для теста на герметичность, шт. |  | Не менее 1 |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № 40 | Аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации | 2 |  |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |  |
|  | Аппарат центрифужный для замещения функции желудочков сердца в комплекте с терморегулирующим устройством, смесителем газов для проведения процедур с экстракорпоральным кровообращением |  | Наличие |
| Аппарат центрифужный: |  |  |  |
|  | Время работы от резервного питания от собственного встроенного в корпус насоса аккумулятора, мин. |  | Не менее 90 |
|  | Использование для длительной поддержки сердца при его недостаточности или экстракорпоральной мембранной оксигенации |  | Наличие |
|  | Использование с одноразовыми головками, с системами для минимального экстракорпорального контура и с системами для продленной поддержки функции сердца и легких |  | Наличие |
|  | Интегрированный в электромагнитный привод датчик потока и датчик пузырьков |  | Наличие |
|  | Принцип работы датчика потока и датчика пузырьков - ультразвуковой |  | Наличие |
|  | Возможность подключения датчика уровня к модулю центрифужного насоса |  | Наличие |
|  | Режим работы по заданию скорости потока |  | Наличие |
|  | Система безопасности с возможностью установки различных типов автоматических откликов на заранее сконфигурированные условия появления тревог системы |  | Наличие |
|  | Максимальное число оборотов, об/мин |  | Не менее 5000 |
|  | Возможный максимальный поток, л/мин |  | Не менее 9 |
|  | Совместимость работы с системами длительного поддержания жизнеобеспечения без перерыва, суток. |  | С полным покрытием диапазона от 14 до 30 |
| Терморегулирующее устройство: |  |  |  |
|  | Терморегулирующее устройство для установки и управления параметрами температуры во время пролонгированной поддержки функций сердца и легких |  | наличие |
|  | Функция согревания для поддержания температуры тела во время процедуры пролонгированной поддержки функций сердца и легких |  | наличие |
|  | Функция охлаждения для регуляции температуры пациентов с гипертермическим синдромом во время пролонгированной поддержки функций сердца и легких |  | наличие |
|  | Нижний предел температуры настройки установки температуры в контуре, градусов |  | Не менее 15 |
|  | Верхний предел температуры настройки установки температуры в контуре, градусов |  | Не более 39 |
|  | Визуальные и акустические тревоги достижения пределов минимальной и максимальной температур |  | Наличие |
|  | Минимальная отметка объема резервуара, литр |  | Не более 0,5 |
|  | Максимальная отметка объема резервуара, литр |  | Не менее 1 |
|  | Индикатор уровня воды |  | Наличие |
|  | Возможность установки терморегулирующего устройства на мобильную тележку, имеющуюся на балансе клиники |  | Наличие |
|  | Возможность подключения одеяла пациента при необходимости |  | Наличие |
|  | Функция независимого аварийного отключения при достижении температуры + 42,1 градусов Цельсия |  | Наличие |
|  | Защита от капающей воды |  | Наличие |
|  | Шланги подачи воды, шт. |  | Не менее 2 |
|  | Длина каждого шланга подачи воды, м. |  | Не менее 3 |
|  | Быстроразъемные муфты для соединения шлангов |  | Наличие |
|  | Коннекторы типа Хансен с клапанами против обратного тока, не менее, шт. |  | Не менее 2 |
|  | Пластиковые адаптеры для коннекторов типа Хансен, шт. |  | Не менее2 |
| Смеситель газов (механический): |  |  |  |
|  | Комплект с держателем для крепления на вертикальных или горизонтальных кронштейнах аппарата искусственного кровообращения |  | Наличие |
|  | Крепление смесителя газов на штангах с рельсовым сечением |  | Наличие |
|  | Шланг подвода кислорода |  | Наличие |
|  | Длина шланга подвода кислорода, м |  | Не менее 2 |
|  | Шланг подвода воздуха |  | Наличие |
|  | Длина шланга подвода воздуха, м |  | Не менее 2 |
|  | Коннекторы с соединением 1/4" для смешения газов |  | Наличие |
|  | Цифровая шкала, отображающая параметры установки подачи процентного соотношения кислорода |  | Наличие |
|  | Отображаемые параметры: поток, FiO2 |  | Наличие |
|  | Процентное соотношения О2 в воздушной смеси, процентов |  | С полным покрытием диапазона от 21 до 100 |
| Мобильная тележка: |  |  |  |
|  | Мобильная тележка для центрифужного насоса, терморегулирующего устройства и газового смесителя с инфузионной стойкой |  | Наличие |
|  | Зафиксированные горизонтальные полки, шт. |  | Не менее 3 |
|  | Вертикальные штанги, шт. |  | Не менее 4 |
|  | Полка для принадлежностей, шт. |  | Не менее 1 |
|  | Рельсовые крепления, не менее, шт. |  | Не менее 4 |
|  | Регулируемая по длине инфузионная стойка, шт. |  | Не менее 1 |
|  | Держатели для расходного материала, шт. |  | Не менее 2 |
| Стартовый стерильный комплект для пациентов (взрослые пациенты): |  |  |  |
|  | Тип контура: для длительной экстракорпоральной циркуляторной и респираторной поддержки |  | Наличие |
|  | Биосовместимое покрытие всего контура для пролонгированной перфузии |  | Наличие |
|  | Совмещение с центрифужным насосом роторного типа |  | Наличие |
|  | Общий объем заполнения системы для трубок, мл |  | Не более 590 |
|  | Оксигенатор |  | Наличие |
|  | Тип оксигенатора диффузный половолоконный |  | Наличие |
|  | Интегрированный в оксигенатор пластиковый теплообменник |  | Наличие |
|  | Минимальный поток, л/мин |  | Не более 0,5 |
|  | Максимальный поток, л/мин |  | Не более 7 |
|  | Первичный объем заполнения, мл |  | Не более 230 |
|  | Площадь теплообменника, кв. м |  | Не более 0,6 |
|  | Площадь газообмена, кв.м |  | Не более 1,8 |
|  | Головка для центрифужного насоса, шт. |  | Не менее 1 |
|  | Максимальная скорость кровотока, в диапазоне, л/мин |  | Не менее 10 |
|  | Объем заполнения, мл |  | Не более |
|  | Площадь поверхности, кв.см |  | Не более 190 |
|  | Размер входного и выходного отверстия крови 3/8” |  | наличие |
|  | Система магистралей, комплект |  | Не менее 1 |
|  | Газовая линия с газовым фильтром, соединение ¼” x 1/16” , подсоединенной к оксигенатору, длина линии не более 10 см, шт. |  | Не менее 1 |
|  | Линия соединения оксигенатора и головки центрифужного насоса, соединение 3/8” x 3/32”, длина линии, не более 30 см, 1 шт. |  | Не менее 1 |
|  | Дополнительная газовая линии соединение ¼” x 1/16”, длиной не менее 300 см, 1 шт.; |  | Не менее 1 |
|  | Система линий с U-образным сегментом, соединение 3/8” х 3/32” длина не менее 250 см – 1 шт. c одной стороны сегмента,и 3/8 х 3/32”, длина не менее 210 см – 1 шт. c другой стороны сегмента; линия удлинительная, длиной не менее 40 см- 1 шт., линия удлинительная с прямыми коннекторами и трехходовые краники, не менее 2 шт. , общая длина линии не менее 55 см, шт. |  | Не менее 1 |
|  | Линия заполнения со спайк-иглой, с клипсой Халке Робертс, соединение ¼ “х 1/16”, с перфузионным адаптером, длина линии не более 120 см, шт. |  | Не менее 2 |
|  | Мягкий резервуар для жидкости, объемом не более 600 мл, с линией подключения с коннектором, длиной не менее 8 см |  | Наличие |
|  | Линия заполнения в отдельном стерильном пакете, соединение ¼” x 1/16”, длиной не менее 120 см, с двумя перфузионными адаптерами, шт. |  | Не менее 1 |
|  | Температурный датчик в отдельном стерильном пакете, шт. |  | Не менее 1 |
|  | Дополнительные трехходовые краники., каждый из которых находится в отдельном стерильном пакете, шт |  | Не менее 2 |
|  | Зажимы в стерильных пакетах, шт. |  | Не менее 2 |
|  | Ножницы в стерильных пакетах, 2 шт. |  | Не менее 2 |
|  | Срок работы стартового комплекта, суток |  | Не менее 14 |
|  | Канюли периферические венозные: армированные, тонкостенные из полиуретана, с прозрачной неармированной проксимальной частью, шт. |  | Не менее 1 |
|  | Отметки глубины введения |  | Наличие |
|  | Коннектор 3/8'' |  | Наличие |
|  | Интродьюсер |  | Наличие |
|  | Размер, Фр |  | Не менее 19 |
|  | Минимальная длина канюль, см |  | Не менее 38 |
|  | Максимальная длина канюль, см |  | Не менее 55 |
|  | Биосовместимое покрытие |  | Наличие |
|  | Срок работы, дней |  | Не менее 30 |
|  | Канюли периферические артериальные: армированные, тонкостенные из полиуретана, с прозрачной неармированной проксимальной частью, шт. |  | Не менее 1 |
|  | Отметки глубины введения |  | наличие |
|  | Коннектор 3/8'' |  | наличие |
|  | Интродьюсер |  | наличие |
|  | Размер, Фр |  | Не менее 21 |
|  | Минимальная длина канюль, см |  | Не менее 15 |
|  | Максимальная длина канюль, см |  | Не менее 23 |
|  | Биосовместимое покрытие |  | Наличие |
|  | Срок работы, дней |  | Не менее 30 |
|  | Набор для чрескожной постановки бедренных венозных и артериальных канюль по методу Сельдингера, шт. |  | Не менее 1 |
|  | Сосудистая игла 18 G |  | Наличие |
|  | Двухшаговый дилятатор, штук |  | Не менее 3 |
|  | Струнный проводник для артериальных (или венозных) канюль |  | Наличие |
|  | Футляр для проводника |  | Наличие |
|  | Скальпель |  | Наличие |
|  | Шприц |  | Наличие |
| Комплект поставки: |  |  |  |
|  | Аппарат центрифужный |  | Не менее 1 шт. |
|  | Терморегулирующее устройство |  | Не менее 1 шт. |
|  | Смеситель газов (механический) |  | Не менее 1 шт. |
|  | Стартовый стерильный комплект для пациентов |  | Не менее 5 шт. |
|  | Нестерильный демонстрационный комплект |  | Не менее 1 шт. |
| Дополнительные требования |  |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование товара | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 41 | Оксиметр церебральный | 2 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значение технических параметров |
|  | Оксиметр церебральный | Наличие |
|  | Назначение - для постоянного неинвазивного измерения и мониторинга регионарного насыщения гемоглобина кислородом (rSO2) | Наличие |
|  | Способ измерения - параинфракрасная оптическая спектроскопия | Наличие |
|  | Области измерения rSO2 - мозговой кровоток, паренхиматозные органы и скелетная мускулатура | Наличие |
|  | Возрастные категории пациентов -взрослые, дети и новорожденные | Наличие |
|  | Автоматическое распознавание вида сенсора (без необходимости введения весо-ростовых показателей) | Наличие |
|  | Технические характеристики: |  |
|  | Источники питания | Сеть переменного тока и/или встроенная батарея |
|  | Возможность питания от встроенной батареи, минут | не более 30 |
|  | Вес прибора, кг | Не более 5 |
|  | Габариты прибора, см | Не более 25 х 30 х 20 |
|  | Классификация медицинского устройства | Не ниже, чем II B |
|  | Длина кабеля предусилителя, м | Не менее 4 |
|  | Кабель предусилителя - многоразовый | Наличие |
|  | Наличие USB-порта | Наличие |
|  | Наличие USB-накопителя для записи данных | Наличие |
|  | Диапазон значений rSO2, % | С полным покрытием диапазона от 15 до 95 |
|  | Количество каналов измерения | Не менее 4 |
|  | Использование 1 предусилителя/преобразователя для 2х каналов/2х сенсоров | Наличие |
|  | Возможность подключения 2х предусилителей/преобразователей к аппарату одновременно | Наличие |
|  | Возможность использования 1 прибора для двухстороннего мониторинга 2х пациентов | Наличие |
|  | Погрешность измерения, % | не более 1 |
|  | Запоминание трендов, часов | не менее 24 |
|  | Диагностика прибора - автоматическое самотестирование, секунд | не более 10 |
|  | Мониторинг |  |
|  | Дисплей - цветной жидкокристаллический | Наличие |
|  | Диагональ дисплея, см | не менее 25 |
|  | Возможность вывода на экран: |  |
|  | Два графика с одной кривой каждый от 2х датчиков одновременно | Наличие |
|  | Два графика с двумя кривыми каждый от 4х датчиков одновременно | Наличие |
|  | Возможность ручного внесения изменения в название канала для лучшей визуализации левой и правой половин исследования | Наличие |
|  | Табличные (цифровые) тренды | Наличие |
|  | Список маркеров событий | Наличие |
|  | Архивные файлы измерений | Наличие |
|  | Сохранение данных измерений в памяти монитора, количество историй и время каждой часов | Не менее 28 и 24 |
|  | Наличие демонстрационных образцов измерений для удобства пользователя | не менее 2х |
|  | Программная опция - оценка изменения общего объема гемоглобина в динамике | Наличие |
|  | Тревожная сигнализация | Наличие |
|  | Верхняя граница тревоги, % | С полным покрытием диапазона от 20 до 95 |
|  | Нижняя граница тревоги, % | С полным покрытием диапазона от 15 до 90 % |
|  | Громкость сигнала тревоги, % | С полным покрытием диапазона от 10 до 100 |
|  | Индикаторы оповещения - звуковые и визуальные | Наличие |
|  | Маркер событий |  |
|  | Количество событий для маркировки | не менее 160 |
|  | Группы событий по профилю отделения ЛПУ - Операционная, Отделение интенсивной терапии, Сердечно-сосудистое отделение, отделение интенсивной терапии для новорожденных | Наличие |
|  | Цветовая градация маркеров событий | Наличие |
|  | Возможность установки базового уровня rSO2 для конкретного пациента | Наличие |
|  | Индикация изменения rSO2 (%) от базового уровня | Наличие |
|  | Используемые датчики |  |
|  | Способ наложения - фиксация к коже при помощи адгезивного слоя | Наличие |
|  | Взрослые сенсоры для пациентов, кг | не менее 40 |
|  | Детские сенсорыдля пациентов, кг | не более 40 |
|  | Сенсоры для новорожденныхдля пациентов, кг | не более 5 |
|  | Измерение оксигенации паренхиматозных органов и скелетной мускулатуры - взрослые, детские, неонатальные сенсоры | Наличие |
|  | Не требуется использование защитных аксессуаров для сенсоров | Наличие |
|  | Кабель датчика - многоразовый | Наличие |
|  | Длина кабеля датчика, м | Не менее 1,5 |
|  | Комплектация |  |
|  | Оксиметр церебральный | Наличие |
|  | Предусилитель с крючком для фиксации на инфузионной стойке и удлинительным кабелем | Наличие |
|  | Кабель датчика 1 и 2 канала | Наличие |
|  | Кабель датчика 3 и 4 каналов | Наличие |
|  | USB-накопитель | Наличие |
|  | Датчик для детей, не менее 10 шт. в упаковке | Наличие |
|  | Датчик для детей, не менее 20 шт. в упаковке | Наличие |
|  | Датчик для взрослых, не менее 10 шт. в упаковке | Наличие |
|  | Датчик для взрослых, не менее 20 шт. в упаковке | Наличие |
| Дополнительные требования |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование объекта закупки |  | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- | --- |
| № 42 | Система обогрева пациента |  | 15 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару |  | Значения параметров |
| Технические требования |  |  |  |
|  | Аппарат для обогрева пациента во время и после операции конвекционного типа | Наличие |  |
|  | Интуитивно понятная система управления на лицевой части аппарата | Наличие |  |
|  | Контроль температуры подаваемого воздуха на конце шланга для исключения влияния температуры окружающей среды | Наличие |  |
|  | Мембранные кнопки для управления режимами обогрева | Наличие |  |
|  | Цифровой дисплей температуры на конце шланга | Наличие |  |
|  | Выбор установок температуры подаваемого воздуха | Наличие |  |
|  | Количество режимов температуры | Не менее 4 шт. |  |
|  | Значение режима «Температура окружающей среды», от значения температуры окружающей среды | Не более ±1 0С |  |
|  | Значение режима «Низкая температура»: |  |  |
|  | Нижний предел | Не менее 34 0С |  |
|  | Верхний предел | Не более 38 0С |  |
|  | Значение режима «Средняя температура»: |  |  |
|  | Нижний предел | Не менее 40 0С |  |
|  | Верхний предел | Не более 42 0С |  |
|  | Значение режима «Высокая температура»: |  |  |
|  | Нижний предел | Не менее 44 0С |  |
|  | Верхний предел | Не более 46 0С |  |
|  | Индикатор тревоги понижения порога установленной температуры | Наличие |  |
|  | Индикатор тревоги превышения порога установленной температуры | Наличие |  |
|  | Воздушный фильтр | Наличие |  |
|  | Тесты самодиагностики системы для точной и безопасной работы оборудования после замены воздушного фильтра | Наличие |  |
|  | Индикатор тревоги отсоединения и окклюзии шланга | Наличие |  |
|  | Прямоугольный коннектор шланга для более удобного входа в одеяло | Наличие |  |
|  | Отверстия на конце шланга для поддержания положительного потока, если конец заблокирован материалом одеяла | Не менее 4 шт. |  |
|  | Ручка для переноски | Наличие |  |
|  | Встроенное крепление аппарата к любой стойке для инфузий | Наличие |  |
|  | Возможность установки на передвижную стойку | Наличие |  |
|  | Возможность использования одеял для детей и взрослых | Наличие |  |
|  | Все модели одеял выполнены без применения латекса и полностью радиопроницаемы | Наличие |  |
|  | Возможность комплектации полностью стерильным кардиохирургическим одеялом | Наличие |  |
|  | Скорость воздушного потока | Не менее 12 м/сек |  |
|  | Габариты (В×Г×Ш) | Не более 60×43×30 см. |  |
|  | Вес | Не более 8,2 кг |  |
|  | Комплект поставки: |  |  |
|  | Аппарат для обогрева пациента конвекционного типа | 1 шт. |  |
|  | Фильтр | 1 шт. |  |
|  | Мобильная тележка | 1 шт. |  |
|  | Воздуховод для одеял | 1 шт. |  |
|  | Одеяло укрывное для взрослых, нестерильное, полное | Не менее 10 шт. |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |  |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 43 | Аппарат для проведения острого диализа с принадлежностями | 3 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| Технические характеристики |  |  |
|  | Возможность проведения лечебных процедур в автоматическом режиме для взрослых: | Наличие |
|  | продолженная (непрерывная) медленная ультрафильтрация | Наличие |
|  | непрерывная вено-венозная гемофильтрация | Наличие |
|  | непрерывный вено-венозный гемодиализ | Наличие |
|  | непрерывная вено-венозная гемофильтрация с цитратной антикоагуляцией | Наличие |
|  | лечебный (терапевтический) плазмообмен | Наличие |
|  | Гемосорбция | Наличие |
|  | Возможность проведения следующих процедур в автоматическом режиме для детей: |  |
|  | - непрерывная вено-венозная гемофильтрация | Наличие |
|  | - непрерывный вено-венозный гемодиализ | Наличие |
|  | непрерывная вено-венозная гемодиафильтрация | Наличие |
|  | Быстрое изменение параметров лечения в ходе процедуры без ее остановки и перепрограммирования | Наличие |
|  | Выбор вида терапии, быстрое изменение программы в ходе процедуры | Наличие |
|  | Возможность замены гемофильтров и плазмофильтров во время процедуры без смены магистрали и отключения пациента | Наличие |
|  | Автоматическая промывка магистрали и фильтра | Наличие |
|  | Масса | Не более 100 кг |
|  | Цифровое электронное управление | Наличие |
|  | Цветной жидкокристаллический дисплей с отображением заданных параметров, логических советов оператору и выведением сервис-меню | Наличие |
|  | Программное обеспечение на русском языке | Наличие |
|  | Автоматическое самотестирование системы | Наличие |
|  | Сохранение информации обо всех параметрах и событиях в графическом и цифровом виде | Не менее 3 лечебных процедур или 216 часов |
|  | Возможность обнуления достигнутых величин (время, объем ультрафильтрата) с сохранением запрограммированных параметров лечения | Наличие |
|  | Скорость потока крови, нижняя граница диапазона | Не более 30 мл/мин |
|  | Скорость потока крови, верхняя граница диапазона | Не более 500 мл/мин |
|  | Шаг для скорости потока крови | Не более 10 мл/мин |
|  | Скорость потока замещающего раствора, нижняя граница диапазона | Не более 10 мл/мин |
|  | Скорость потока замещающего раствора, верхняя граница диапазона | Не менее 100 мл/мин |
|  | Скорость потока диализирующего раствора, нижняя граница диапазона | Не более 10 мл/мин |
|  | Скорость потока диализирующего раствора, верхняя граница диапазона | Не менее 60 мл/мин |
|  | Скорость потока фильтрата, в диапазоне | От 0 до 166 мл/мин |
|  | Скорость насоса для гепарина, нижняя граница диапазона | Не более 0,1 мл/час |
|  | Скорость насоса для гепарина, верхняя граница диапазона | Не менее 15 мл/час |
|  | Мониторинг артериального давления: |  |
|  | - контроль давления забираемой крови, нижняя граница диапазона | Не более -280 мм.рт.ст. |
|  | - контроль давления забираемой крови, верхняя граница диапазона | Не менее 200 мм.рт.ст. |
|  | Мониторинг венозного давления: |  |
|  | - контроль давления возвращаемой крови, нижняя граница диапазона | Не более -80 мм.рт.ст. |
|  | - контроль давления возвращаемой крови, верхняя граница диапазона | Не менее 300 мм.рт.ст. |
|  | Мониторинг давления до фильтра: |  |
|  | - контроль давления крови перед фильтром, верхняя граница диапазона | Не менее 750 мм.рт.ст |
|  | Загрузка весов для диализата/субституата | Не менее 20 кг |
|  | Максимальная погрешность балансировки | Не более 3 % |
|  | Встроенный подогреватель с возможностью регулировки температуры для подогрева замещающего раствора (субституата)/плазмы | Наличие |
|  | Количество насосов | Не менее 4 шт. |
|  | Наличие 4 (четырех) датчиков давления (артериальный датчик, венозный датчик, датчик давления фильтрата, давление в фильтре) | Наличие |
|  | Индикация параметров лечения на дисплее | Наличие |
|  | Встроенный элемент электропитания для обеспечения работы аппарата | Не менее 15 мин. |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 44 | Микроскоп операционный для микрохирургии | 1 |  |  |  |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару |  |  | Значения параметров |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  |  | Наличие, приложить копию к заявке |  |
|  | Операционный микроскоп должен быть сконструирован так, чтобы при осуществлении предусмотренного применения в соответствии с инструкциями, предоставляемыми изготовителем, риски, связанные с предусмотренным применением, были минимальными |  |  | Наличие |  |
|  | Операционный микроскоп должен иметь характеристики для выполнения предусмотренного изготовителем назначения в нормальных условиях эксплуатации |  |  | Наличие |  |
|  | Компоненты, которые предназначены для непосредственного контакта с пациентом и оператором, должны быть изготовлены из нетоксичных материалов, не вызывающих аллергических реакций при использовании по предусмотренному изготовителем назначению |  |  | Наличие |  |
|  | Назначание медицинского изделия: Операционный микроскоп для микрохирургии |  |  | Наличие |  |
|  | Апохроматическая оптика |  |  | Наличие |  |
|  | Кратность масштабирования ZOOM 1:6 |  |  | Наличие |  |
|  | Увеличение, в диапазоне |  |  | От 1,6-кратного до 28,5- кратного |  |
|  | Диаметр поля зрения, в диапазоне |  |  | От 14 до128,7 мм |  |
|  | Изменяемый угол наклона бинокуляра хирурга, в диапазоне |  |  | От 0 до 150 град. |  |
|  | Увеличение окуляров хирурга |  |  | не менее 10-кратного |  |
|  | Встроенная дополнительная система увеличения для тубуса хирурга, с коэффициентом |  |  | не менее 1,5 |  |
|  | Диоптрийная регулировка окуляров хирурга в диапазоне |  |  | От -8 дптр до +5 дптр |  |
|  | XY муфта с управлением с обеих рукояток управления микроскопом для моторизованного расположения хирургического микроскопа в горизонтальной плоскости. Диапазон перемещения |  |  | Не менее 30 мм x 30 мм |  |
|  | Фокусировка плавная, электромоторная через встроенный вариоскоп в диапазоне |  |  | От 200 до 500 мм |  |
|  | Скорость фокусировки адаптирована к изменениям увеличения (быстрая фокусировка на малых увеличениях, замедленная фокусировка на больших увеличениях) |  |  | Наличие |  |
|  | Управление микроскопом: многофункциональные программируемые поворотные рукоятки, ножная педаль |  |  | Наличие |  |
|  | Осветитель на волоконной оптике, ксенон с регулируемой яркостью |  |  | Не менее 180 Вт |  |
|  | Регулировка яркости освещения с ручек микроскопа |  |  | Наличие |  |
|  | Мониторинг срока функционирования ламп с помощью цифрового дисплея |  |  | Наличие |  |
|  | Ламповый блок с двумя лампами или запасной лампой в штативе, мощностью |  |  | не менее 180 Вт |  |
|  | Диафрагма для контроля глубины резкости |  |  | Наличие |  |
|  | Регулировка диаметра освещаемого поля |  |  | Наличие |  |
|  | Система наблюдения ассистента с поворотным тубусом со встроенной системой увеличения для работы лицом к лицу (face-to-face) с окулярами |  |  | не менее 10х |  |
|  | Диоптрийная регулировка окуляров ассистента в диапазоне |  |  | От -8 дптр до +5 дптр |  |
|  | Диапазон углов поворота микроскопа вокруг своей оси |  |  | Не менее 540 град. |  |
|  | Диапазон углов наклона микроскопа (наклон вперед-назад) |  |  | Не менее 150 град. |  |
|  | Штатив передвижной, напольный, высокоманевренный, с электромагнитными тормозами, перемещение микроскопа по 3 осям, фиксация на рабочем месте |  |  | Наличие |  |
|  | Ротационная свобода микроскопа, наклон вправо-влево |  |  | Не менее 80 град. |  |
|  | Функция управления с пульта-дисплея на штативе |  |  | Наличие |  |
|  | Функция сохранения предпочтительных настроек работы (увеличение, рабочее расстояние, фокус), пользователей |  |  | Не менее 10 |  |
|  | Центральный интерфейс управления прибором |  |  | Наличие |  |
|  | Управление основными функциями прибора на центральном интерфейсе прибора |  |  | Наличие |  |
|  | Программирование дополнительных органов: управление на центральном интерфейсе прибора |  |  | Наличие |  |
|  | Внутренняя прокладка кабелей и световода |  |  | Наличие |  |
|  | Расстояние между центром объектива и центром штатива |  |  | Не менее 1600 мм |  |
|  | Вертикальное перемещение микроскопа |  |  | Не менее 895 мм |  |
|  | Автоматическая балансировка штатива, с возможностью ручной балансировки |  |  | Наличие |  |
|  | Рукоятки управления микроскопом с программируемыми кнопками управления через центральный интерфейс пользователя |  |  | Наличие |  |
|  | Кнопки управления электромагнитными тормозами системы на рукоятках, выделены цветом и формой |  |  | Наличие |  |
|  | Видеокамера, 1КМОП, full HD |  |  | Наличие |  |
|  | Система записи на USB носители в формате MPEG |  |  | Наличие |  |
|  | Разрешение видеокамеры |  |  | не менее 1920x1080 пикселей |  |
|  | Сенсор камеры |  |  | не менее 1/3 дюйма |  |
|  | Крепление камеры с помощью стандартного адаптера c-mount или без дополнительных адаптеров |  |  | Наличие |  |
|  | Цифровые видеовыходы: HDMI или HD-SDI или DVI |  |  | Наличие |  |
|  | Разрешение системы видеозаписи |  |  | не менее 1920x1080 |  |
|  | Запись фотографий в формате JPEG и/или TIFF |  |  | Наличие |  |
|  | Прямая запись или копирование на USB носители, формат USB 2.0-и выше |  |  | Наличие |  |
|  | Наличие Ethernet подключения для передачи файлов в локальную сеть |  |  | Наличие |  |
|  | Крепление монитора на штативе микроскопа |  |  | Наличие |  |
|  | Диагональ монитора |  |  | не менее 21,5 дюйма |  |
|  | Ножная педаль управления, беспроводная, функций |  |  | не менее 14 |  |
|  | Кабель для сопряжения с педалью, длина |  |  | не менее 3 м |  |
|  | Асептические колпачки для ручек управления |  |  | не менее 60 шт. |  |
|  | Стерильные одноразовые чехлы с рукавами для тубусов ассистента и защитными линзами для объектива |  |  | не менее 5 штук |  |
|  | Длина стерильных одноразовых чехлов |  |  | не менее 180 см |  |
|  | Защитные стерилизуемые линзы для объектива |  |  | не менее 20 штук |  |
|  | Кресло хирурга с подлокотниками: |  |  | 2 шт. |  |
|  | - безопасное основание из нержавеющей стали с 5 антистатическими двойными колесами |  |  | Наличие |  |
|  | - хромированная подставка для ног |  |  | Наличие |  |
|  | - подъемный механизм с гидравлической помпой с высотой подъема |  |  | не менее 19 см |  |
|  | - изменение высоты сидения в диапазоне |  |  | От 53 до 72 cm |  |
|  | - поворотная и фиксирующаяся верхняя часть сидение и спинка имеют анатомическую поверхность и подгоняются по высоте |  |  | Наличие |  |
|  | - возможность антистатической обработки |  |  | Наличие |  |
|  | - пара плоских стерилизуемых подлокотников с изменяемой высотой и поворачиваемым механизмом |  |  | Наличие |  |
| № позиции | Наименование объекта закупки |  | Количество, комплектов |  |  |
| № 45 | Аппарат для подогрева инфузионных растворов и операционного белья |  | 9 |  |  |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару |  | Значения параметров |  |  |
| Функциональные характеристики |  |  |  |  |  |
|  | Подогрев и хранение в теплом виде растворов для инфузионной терапии, инструментов, хирургического и детского белья |  | Наличие |  |  |
|  | Сухой конвекционный принцип действия |  | Наличие |  |  |
|  | Равномерность нагрева содержимого в терморегулируемой зоне |  | Наличие |  |  |
|  | Непрерывный тип работы |  | Наличие |  |  |
|  | Микропроцессорное управление аппаратом |  | Наличие |  |  |
|  | Индикация температуры нагрева и рабочего статуса аппарата, неисправностей |  | Наличие |  |  |
|  | Температура установленная и текущая |  | Наличие |  |  |
| Технические характеристики |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон установки температуры нагрева |  | От 35 до 55 °С |  |  |
|  | Установка температуры нагрева по умолчанию, в диапазоне |  | От 38 до 40 °С |  |  |
|  | Точность установки температуры относительно заданного значения |  | Не более  2,5 % |  |  |
|  | Габаритные размеры |  | Не более 53х70х92 см |  |  |
|  | Вес |  | Не более 60 кг |  |  |
|  | Конструкция аппарата должна исключать возможность непреднамеренного повреждения содержимого внутри ящиков |  | Наличие |  |  |
|  | 4 колеса для транспортировки, 2- с тормозными колодками, ручка для перемещения |  | Наличие |  |  |
|  | Ящики для размещения предметов, предназначенных для подогрева |  | Не менее 2 шт. |  |  |
|  | Конструкция ящика должна включать перфорированное дно, автоматическое закрытие, ручка |  | Наличие |  |  |
|  | Материал ящика: алюминий/нержавеющая сталь |  | Наличие |  |  |
|  | Загрузка 1 ящика |  | Не менее 22 кг |  |  |
|  | Стандартная загрузка, бутылки 1 литр |  | Не менее 40 |  |  |
|  | Типы сигналов тревоги: звуковые, визуальные, выведение кодов ошибки на дисплей |  | Наличие |  |  |
|  | Сигналы тревоги по основным рабочим параметрам |  | Наличие |  |  |
|  | Автоматическое отключение нагрева при открытии ящика |  | Наличие |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  | Наличие, приложить копию к заявке |  |  |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 46 | Физиодиспенсер | 1 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
|  | Предназначен для использования в дентальной имплантологии и челюстно-лицевой хирургии | Наличие |
|  | Прерывистый режим работы | Наличие |
|  | Функция калибровки крутящего момента каждого наконечника | Наличие |
|  | Автоклавирование и термодезинфекция | Наличие |
|  | Блок управления: | Наличие |
|  | Питание, В | Не менее перечисленного: 120, 230 |
|  | Частота, Гц | С полным покрытием диапазона от 50 до 60 |
|  | Максимальная мощность насоса, мл/мин | Не более 75 |
|  | Программы, штук | Не менее 8 |
|  | Системы имплантов, штук | Не менее 6 |
|  | Габариты (ДхШхВ), мм | Не более: 220х265х100 |
|  | Микромотор | Наличие |
|  | Крутящий момент, Н/см | С полным покрытием диапазона от 5 до 80 |
|  | Скорость, об/мин | С полным покрытием диапазона от 200 до 40000 |
|  | Яркость подсветки с микромотором, люкс | Не более 32000 |
|  | Цельный титановый корпус | Наличие |
|  | Кабель, м | Не менее 2 |
|  | Настройка интенсивности подсветки | Наличие |
|  | Уровни: высокий, низкий, выключено | Наличие |
|  | Ножное управление | Наличие |
|  | Функции ножной педали: | Наличие |
|  | Выбор программ | Наличие |
|  | Регулировка скорости | Наличие |
|  | Регулировка объема потока охлаждающей жидкости | Наличие |
|  | Выбор направления вращения: прямое или обратное | Наличие |
|  | Комплектация (не менее): |  |
|  | Блок управления без функции записи данных, штук | Не менее 1 |
|  | Микромотор с оптикой, штук | Не менее 1 |
|  | Ножная педаль, штук | Не менее 1 |
|  | Наконечник с оптикой, штук | Не менее 1 |
|  | Ирригационные шланги, штук | Не менее 5 |
| Дополнительные требования |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 47 | Устройство для обескровливания конечностей (пневможгут) | 3 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
|  | Используется для обескровливания конечностей при ампутации, артроскопических операциях | Наличие |
| 1. | Хромированный манометр со специальной отвержденной медно-берильевой мембраной | Наличие |
|  | Манжетасо шлангом для плеча, см | Не более: 57х9 |
|  | Манжета со щлангом для бедра, см | Не более: 96х12,5 |
|  | Металлический насос | Наличие |
|  | Выпускной воздушный клапан | Наличие |
|  | Манометр в металлическом хромированном корпусе со шкалой, мм рт.ст. | Не более 700 |
|  | Манжеты моющиеся и дезинфицируемые | Наличие |
|  | Вес, кг | Не более 1 |
|  | Комплектация (не менее): |  |
|  | Хромированный манометр, штук | Не менее 1 |
|  | Наплечная манжета, штук | Не менее 1 |
|  | Набедренная манжета, штук | Не менее 1 |
| Дополнительные требования |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 48 | Подвесной ларингоскоп | 1 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения технических параметров |
| Технические требования |  |  |
|  | Операционный ларингоскоп, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина, см | Не менее 17 |
|  | Дистальный размер внутреннего отверстия диаметр, мм | Не менее 15 |
|  | Проксимальный размер внутреннего отверстия клинка - ширина, мм | Не менее 28,5 |
|  | Проксимальный размер внутреннего отверстия клинка - высота, мм | Не менее 18,5 |
|  | Возможность работы с проксимальным и дистальным освещением | Наличие |
|  | Клинок операционного ларингоскоп, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина, см | Не менее 17 |
|  | Дистальный размер внутреннего отверстия диаметр, мм | Не менее 13,5 |
|  | Проксимальный размер внутреннего отверстия клинка - ширина, мм | Не менее 26 |
|  | Возможность работы с проксимальным и дистальным освещением | Наличие |
|  | Операционный ларингоскоп для пациентов с атипичной анатомией гортани, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина, см | Не менее 18 |
|  | Дистальный размер внутреннего отверстия диаметр, мм | Не менее 11,5 |
|  | Проксимальный размер внутреннего отверстия клинка - ширина, мм | Не менее 21 |
|  | Проксимальный размер внутреннего отверстия клинка - высота, мм | Не менее 13,5 |
|  | Возможность работы с проксимальным и дистальным освещением | Наличие |
|  | Волоконнооптический световод, для дистального освещения, шт. | 1 |
|  | Держатель ларингоскопа с угловым регулированием, шт. | 1 |
|  | Держатель с установочным винтом | Наличие |
|  | Опорная штанга, регулируемая | Наличие |
|  | Длина штанги, см | Не менее 34 |
|  | Диаметр кольца, см | Не более 9 |
|  | Опорный столик, шт. | 1 |
|  | Поворотный кронштейн с подвижной подставкой | Наличие |
|  | Опорная штанга, регулируемая по высоте | Наличие |
|  | Фиксирующий винт | Наличие |
|  | Крепится к операционным столам с помощью стандартной передвижной шины | Наличие |
|  | Накладка защитная для зубов, шт. | 1 |
|  | Иглодержатель, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина, см | Не менее 23 |
|  | Длина браншей, мм | Не более 3,5 |
|  | Ширина бранш, мм | Не более 1,8 |
|  | Рифлёные бранши | Наличие |
|  | Конически усиление тубуса от дистального к проксимальному концу | Наличие |
|  | Кольцевая рукоятка с фиксатором | Наличие |
|  | Коннектор для промывания и чистки | Наличие |
|  | Биопсийные щипцы по с овальными браншами, шт. | 1 |
|  | Длина, см | Не менее 23 |
|  | Длина браншей, мм | Не более 4 |
|  | Ширина бранш, мм | Не более 3 |
|  | Коннектор для промывания и чистки | Наличие |
|  | Ножницы для эндоларингеальной микрохирургии, шт. | 1 |
|  | Бранши прямые | Наличие |
|  | Рабочая длина, см | Не менее 23 |
|  | Коннектр для промывания и чистки | Наличие |
|  | Щипцы захватывающие, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина, см | Не менее 23 |
|  | Бранши рифленые, типа "аллигатор" | Наличие |
|  | Бранши прямые | Наличие |
|  | Рукоятка без фиксатора | Наличие |
|  | Коннектор для промывания и чистки | Наличие |
|  | Ножницы, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина, см | Не менее 23 |
|  | Бранши загнутые вверх на, градусов | Не менее 45 |
|  | Коннектор для чистки и промывания | Наличие |
|  | Ножницы, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина, см | Не менее 23 |
|  | Бранши загнутые вправо | Наличие |
|  | Коннектор для чистки и промывания | Наличие |
|  | Ножницы, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина, см | Не менее 23 |
|  | Бранши загнутые влево | Наличие |
|  | Коннектор для чистки и промывания | Наличие |
|  | Щипцы ложкообразные, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина cм | Не менее 23 |
|  | Диаметр, мм | Не более 2,0 |
|  | Бранши, загнутые вверх | Наличие |
|  | Коннектор для чистки и промывания | Наличие |
|  | Щипцы ложкообразные, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина cм | Не менее 23 |
|  | Диаметр, мм | Не более 2,0 |
|  | Бранши, загнутые вправо | Наличие |
|  | Коннектор для чистки и промывания | Наличие |
|  | Щипцы ложкообразные, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина cм | Не менее 23 |
|  | Диаметр, мм | Не более 2,0 |
|  | Бранши, загнутые влево | Наличие |
|  | Коннектор для чистки и промывания | Наличие |
|  | Рукоятка, шт. | 1 |
|  | Крючок тупой, зондирующий, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина, см | Не менее 23 |
|  | Крючок острый, зондирующий, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина, см | Не менее 23 |
|  | Узлопроводник, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина, см | Не менее 23 |
|  | Игла, шт. | 1 |
|  | Загнутая влево | Наличие |
|  | Рабочая длина, см | Не менее 23 |
|  | Игла, шт. | 1 |
|  | Загнутая вправо | Наличие |
|  | Рабочая длина, см | Не менее 23 |
|  | Ларингеальный нож, серповидный, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина, см | Не менее 23 |
|  | Ларингеальный нож, серповидный, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина, см | Не менее 23 |
|  | Загнутый в виде формы "клюшки для гольфа" | Наличие |
|  | Ларингеальный нож, серповидный, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина, см | Не менее 23 |
|  | Прямой | Наличие |
|  | Элеватор с отсасывающим каналом, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина, см | Не менее 23 |
|  | Инъекционная игла прямая, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина, см | Не менее 23 |
|  | Коагуляционная отсасывающая трубка, шт | 1 |
|  | Диаметр, мм | Не более 3,0 |
|  | Рабочая длина, см | Не менее 26 |
|  | Шнур высокочастотный, шт | 1 |
|  | Масло для смазки инструментов в емкости, шт. | 2 |
|  | Щетка для острых бранцей, шт. | 2 |
|  | Длина, cм | Не менее 4 |
|  | Высота щетинок, см | Не более 1,7 |
|  | Алюминиевый контейнер для стерилизации и хранения наборов инструментов для ларингоскопии, шт. | 1 |
|  | Внешний размер (ш х г х в) мм | Не менее 500 х 240 х 200 |
|  | Металлическая рукоятка универсальная, шт. | 3 |
|  | Совместима с рабочими вставками ЛОР инструментов | Наличие |
|  | Рабочие вставки фиксируются в рукоятке в трех различных позициях | Наличие |
|  | Ларенгиальные ножницы изогнуты влево, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина, см | Не менее 23 |
|  | Ларенгиальные ножницы прямые, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина, см | Не менее 23 |
|  | Ларенгиальные ножницы , шт. | 1 |
|  | Рабочая длина, см | Не менее 23 |
|  | Изогнуты на, градусов | Не менее 45° |
|  | Рабочая вставка, выкусывающих щипцов изогнуты вверх, шт. | 1 |
|  | Диаметр бранш мм | Не более 2 |
|  | Рабочая длина см | Не менее 23 |
|  | Рабочая вставка, выкусывающих щипцов изогнуты влево, шт. | 1 |
|  | Диаметр бранш мм | Не более 2 |
|  | Рабочая длина см | Не менее 23 |
|  | Рабочая вставка, выкусывающих щипцов прямые, шт. | 1 |
|  | Диаметр бранш мм | Не более 2 |
|  | Рабочая длина см | Не менее 23 |
|  | Рабочая вставка, щипчиков аллигатор изогнуты влево, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина см | Не менее 23 |
|  | Рабочая вставка, щипчиков аллигатор изогнуты вверх, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина см | Не менее 23 |
|  | Рабочая вставка, щипчиков аллигатор изогнуты вправо, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина см | Не менее 23 |
|  | Рабочая вставка, щипчиков аллигатор изогнуты прямые, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина см | Не менее 23 |
|  | Операционный ларингоскоп для лазерной хирургии, шт. | 1 |
|  | Боковые каналы для пароотсасывающей трубки и/или стекловолоконного световода | Наличие |
|  | Длина, cм | Не менее 17 |
|  | Операционный ларингоскоп для СО2-лазерной хирургиии, шт. | 1 |
|  | Длина, cм | Не менее 18 |
|  | Боковые каналы для пароотсасывающей трубки и/ или волоконнооптического световода | Наличие |
|  | Для передней комиссуры | Наличие |
|  | Световод, фиброволоконный, шт. | 1 |
|  | Пароотсасывающая трубка, для лазерной хирургии, для ларингоскопов, шт. | 1 |
|  | Длина, cм | Не менее 16 |
|  | Держатель ларингоскопа, в комплекте, шт. | 1 |
|  | Держатель ларингоскопа, с регулировочным винтом | Наличие |
|  | Опорная штанга , подвижная, с двумя боковыми болтами | Наличие |
|  | Металлическое кольцо диаметр, см | Не менее 12 |
|  | Длина, см | Не менее 34 |
|  | Опорный столик, в комплекте, шт. | 1 |
|  | Поворотный кронштейн с подвижной подставкой | Наличие |
|  | Опорная штанга, регулируемая по высоте | Наличие |
|  | Фиксирующий винт | Наличие |
|  | Крепится к операционным столам с помощью стандартной передвижной шины | Наличие |
|  | Универсальная рукоятка двухкольцевая для фонохирургических и эндоларингеальных инструментов, шт. | 2 |
|  | Серповидный нож, изогнутый, шт. | 1 |
|  | Конический тубус | Наличие |
|  | Общая длина, см | Не более 23 |
|  | Серповидный нож, прямой, шт. | 1 |
|  | Конический тубус | Наличие |
|  | Общая длина, см | Не более 23 |
|  | Круглый нож, вертикально режущий, шт. | 1 |
|  | Конический тубус | Наличие |
|  | Общая длина, см | Не более 23 |
|  | Ланцетный нож, прямой, шт. | 1 |
|  | Конический тубус | Наличие |
|  | Общая длина, см | Не более 23 |
|  | Игла прямая, острая, шт. | 1 |
|  | Конический тубус | Наличие |
|  | Общая длина, см | Не более 23 |
|  | Крючок изогнутый, шт. | 1 |
|  | Изогнут на, градусов | Не менее 90 |
|  | Длина, мм | Не более 1 |
|  | Конический тубус | Наличие |
|  | Общая длина, см | Не более 23 |
|  | Крючок изогнутый, острый, шт. | 1 |
|  | Изогнут на, градусов | Не менее 90 |
|  | Длина, мм | Не более 1 |
|  | Конический тубус | Наличие |
|  | Общая длина, см | Не более 23 |
|  | Диссектор, прямой, шт. | 1 |
|  | Общая длина, см | Не более 23 |
|  | Диаметр шарика, мм | Не более 1,3 |
|  | Элеватор изогнутый, шт. | 1 |
|  | Общая длина, см | Не менее 23 |
|  | Тупой | Наличие |
|  | Конический тубус | Наличие |
|  | Элеватор изогнутый, шт. | 1 |
|  | Общая длина, см | Не менее 23 |
|  | Острый | Наличие |
|  | Конический тубус | Наличие |
|  | Элеватор острый, шт. | 1 |
|  | Общая длина, см | Не менее 23 |
|  | Загнутый под углом, градусов | Не менее 15 |
|  | Конический тубус | Наличие |
|  | Кюретка ложкообразная, шт. | 1 |
|  | Общая длина, см | Не менее 23 |
|  | Прямая | Наличие |
|  | Конический тубус | Наличие |
|  | Кюретка ложкообразная, шт. | 1 |
|  | Общая длина, см | Не менее 23 |
|  | Загнутая под углом, градусов | Не менее 35 |
|  | Конический тубус | Наличие |
|  | Отсасывающий элеватор угловой, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина, см | Не менее 21 |
|  | Общая длина, см | Не более 23 |
|  | Дистальный конец загнут влево | Наличие |
|  | Разъем LUER | Наличие |
|  | Отсасывающий элеватор угловой, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина, см | Не менее 21 |
|  | Общая длина, см | Не более 23 |
|  | Дистальный конец загнут вправо | Наличие |
|  | Разъем LUER | Наличие |
|  | Иглодержатель, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина, см | Не более 20 |
|  | Тубус диаметр, мм | Не более 3 |
|  | Ширина браншей, мм | Не более 2 |
|  | Длина браншей, мм | Не более 4 |
|  | Загнут вправо под углом, градусов | Не менее 90 |
|  | Фиксатор | Наличие |
|  | Коннектор для чистки и промывания | Наличие |
|  | Иглодержатель, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина, см | Не более 20 |
|  | Тубус диаметр, мм | Не более 3 |
|  | Ширина браншей, мм | Не более 2 |
|  | Длина браншей, мм | Не более 4 |
|  | Загнут влево под углом, градусов | Не менее 90 |
|  | Фиксатор | Наличие |
|  | Коннектор для чистки и промывания | Наличие |
|  | Микрощипчики с ложкообразными браншами, прямые, шт. | 1 |
|  | Диаметр бранш, мм | Не более 1,0 |
|  | Рабочая длина, см | Не более 20 |
|  | Коннектор для промывания и чистки | Наличие |
|  | Микрощипчики с ложкообразными браншами, шт. | 1 |
|  | Диаметр бранш, мм | Не более 1,0 |
|  | Рабочая длина, см | Не более 20 |
|  | Бранши загнуты вверх | Наличие |
|  | Коннектор для промывания и чистки | Наличие |
|  | Микрощипчики с ложкообразными браншами, шт. | 1 |
|  | Диаметр бранш, мм | Не более 1,0 |
|  | Рабочая длина, см | Не более 20 |
|  | Бранши загнуты вправо | Наличие |
|  | Коннектор для промывания и чистки | Наличие |
|  | Микрощипчики с ложкообразными браншами, шт. | 1 |
|  | Диаметр бранш, мм | Не более 1,0 |
|  | Рабочая длина, см | Не более 20 |
|  | Бранши загнуты влево | Наличие |
|  | Коннектор для промывания и чистки | Наличие |
|  | Захватывающие микрощипчики, прямые, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина, см | Не более 20 |
|  | Бранши рифленые | Наличие |
|  | Коннектор для чистки и промывания | Наличие |
|  | Захватывающие микрощипчики, прямые, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина, см | Не более 20 |
|  | Бранши рифленые | Наличие |
|  | Бранши загнуты вверх | Наличие |
|  | Коннектор для чистки и промывания | Наличие |
|  | Захватывающие микрощипчики, прямые, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина, см | Не более 20 |
|  | Бранши рифленые | Наличие |
|  | Бранши загнуты вправо | Наличие |
|  | Коннектор для чистки и промывания | Наличие |
|  | Захватывающие микрощипчики, прямые, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина, см | Не более 20 |
|  | Бранши рифленые | Наличие |
|  | Бранши загнуты влево | Наличие |
|  | Коннектор для чистки и промывания | Наличие |
|  | Захватывающие микрощипчики, прямые, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина, см | Не более 20 |
|  | Бранши рифленые треугоноокончатой формы | Наличие |
|  | Бранши загнуты вверх вправо | Наличие |
|  | Коннектор для чистки и промывания | Наличие |
|  | Захватывающие микрощипчики, прямые, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина, см | Не более 20 |
|  | Бранши рифленые треугоноокончатой формы | Наличие |
|  | Бранши загнуты вверх влево | Наличие |
|  | Коннектор для чистки и промывания | Наличие |
|  | Захватывающие микрощипчики, прямые, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина, см | Не более 20 |
|  | Микроножницы, прямые, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина, см | Не менее 20 |
|  | Коннектор для чистки и промывания | Наличие |
|  | Микроножницы, загнуты вверх, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина, см | Не менее 20 |
|  | Коннектор для чистки и промывания | Наличие |
|  | Микроножницы, загнуты вправо, шт | 1 |
|  | Рабочая длина, см | Не менее 20 |
|  | Коннектор для чистки и промывания | Наличие |
|  | Микроножницы, загнуты влево, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина, см | Не менее 20 |
|  | Коннектор для чистки и промывания | Наличие |
|  | Микрощипцы захватывающие, прямые, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина, см | Не менее 20 |
|  | Бранши открываются горизонтально вправо | Наличие |
|  | Бранши с рифлеными кончиками | Наличие |
|  | Коннектор для чистки и промывания | Наличие |
|  | Микрощипцы "аллигатор" с пароотсасывающим каналом, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина, см | Не менее 20 |
|  | Бранши открываются в вертикальном направлении | Наличие |
|  | Коннектор для промывания и чистки | Наличие |
|  | Отсасывающая трубка с ручкой для регулирования потока, шт. | 1 |
|  | Внешний диаметр, мм | Не более 1,0 |
|  | Длина, см | Не менее 20 |
|  | Отсасывающая трубка с ручкой для регулирования потока, шт. | 1 |
|  | Внешний диаметр, мм | Не более 1,5 |
|  | Длина, см | Не менее 20 |
|  | Отсасывающая трубка с ручкой для регулирования потока, шт. | 1 |
|  | Внешний диаметр, мм | Не более 2 |
|  | Длина, см | Не менее 20 |
|  | Отсасывающая трубка с ручкой для регулирования потока, шт. | 1 |
|  | Внешний диаметр, мм | Не более 1 |
|  | Длина, см | Не менее 20 |
|  | Дистальный конец закрыт | Наличие |
|  | С боковыми отверстиями | Наличие |
|  | Отсасывающая трубка с ручкой для регулирования потока, шт. | 1 |
|  | Внешний диаметр, мм | Не более 1,5 |
|  | Длина, см | Не менее 20 |
|  | Дистальный конец закрыт | Наличие |
|  | С боковыми отверстиями | Наличие |
|  | Отсасывающая трубка с ручкой для регулирования потока, шт. | 1 |
|  | Внешний диаметр, мм | Не более 2 |
|  | Длина, см | Не менее 20 |
|  | Дистальный конец закрыт | Наличие |
|  | С боковыми отверстиями | Наличие |
|  | Отсасывающая трубка с ручкой для регулирования потока, шт. | 1 |
|  | Внешний диаметр, мм | Не более 2,0 |
|  | Длина, см | Не более 23 |
|  | Отсасывающая трубка с ручкой для регулирования потока, шт. | 1 |
|  | Внешний диаметр, мм | Не более 2,5 |
|  | Длина, см | Не более 23 |
|  | Отсасывающая трубка с ручкой для регулирования потока, шт | 1 |
|  | Внешний диаметр, мм | Не более 3 |
|  | Длина, см | Не более 23 |
|  | Накладка защитная для зубов, шт. | 5 |
|  | Операционный ларингоскоп с возможностью видеоассистенции, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина, см | Не менее 17 |
|  | Дистальный размер внутреннего отверстия диаметр - ширина, мм | Не менее 25,5 |
|  | Дистальный размер внутреннего отверстия диаметр - высота, мм | Не менее 20 |
|  | Проксимальный размер внутреннего отверстия клинка - ширина, мм | Не менее 36,5 |
|  | Проксимальный размер внутреннего отверстия клинка - высота, мм | Не менее 22,5 |
|  | Крепление для проводника света | Наличие |
|  | Операционный ларингоскоп с возможностью видеоассистенции, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина, см | Не менее 17 |
|  | Размер средний | Наличие средний |
|  | Дистальный размер внутреннего отверстия диаметр - ширина, мм | Не менее 23 |
|  | Дистальный размер внутреннего отверстия диаметр - высота, мм | Не менее 18 |
|  | Проксимальный размер внутреннего отверстия клинка - ширина, мм | Не менее 32,5 |
|  | Проксимальный размер внутреннего отверстия клинка - высота, мм | Не менее 20 |
|  | Крепление для проводника света | Наличие |
|  | Проводник света для ларингоскопа, шт. | 1 |
|  | Защитная трубка для оптики для использования с проводником света и с оптиками, шт. | 1 |
|  | Оптика с системой стержневых линз, шт. | 1 |
|  | Диаметр, мм | Не более 4 |
|  | Рабочая длина, см | Не более 18 |
|  | Прямого видения, градусов | Не более 0 |
|  | Крупноформатная, угол обзора градусов | Не менее 90 |
|  | Стерилизация в автоклаве | Наличие |
|  | Сапфировое стекло на дистальном конце оптики | Наличие |
|  | Оптика с системой стержневых линз, шт. | 1 |
|  | Диаметр, мм | Не более 4 |
|  | Рабочая длина, см | Не более 18 |
|  | Передне-бокового видения, градусов | Не более 30 |
|  | Крупноформатная, угол обзора градусов | Не менее 90 |
|  | Стерилизация в автоклаве | Наличие |
|  | Сапфировое стекло на дистальном конце оптики | Наличие |
|  | Оптика с системой стержневых линз | Не более 4 |
|  | Диаметр, мм | Не более 18 |
|  | Рабочая вставка захватывающих щипцов для работы с универсальной рукояткой, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина, cм | Не менее 25 |
|  | Бранши рифленые | Наличие |
|  | Дистальный конец изгибаемый | Наличие |
|  | Рабочая вставка захватывающих щипцов для работы с универсальной рукояткой, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина, cм | Не менее 25 |
|  | Бранши прямые | Наличие |
|  | Дистальный конец изгибаемый | Наличие |
|  | Рабочая вставка захватывающих щипцов для работы с универсальной рукояткой, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина, cм | Не менее 25 |
|  | Бранши треугольные | Наличие |
|  | Дистальный конец изгибаемый | Наличие |
|  | Рабочая вставка захватывающих щипцов для работы с универсальной рукояткой, шт. | 1 |
|  | Рабочая длина, cм | Не менее 25 |
|  | Бранши чашеобразные | Наличие |
|  | Дистальный конец изгибаемый | Наличие |
|  | Диаметр бранш, мм | Не более 2 |
|  | Металлическая рукоятка универсальная, шт. | 2 |
|  | Коагуляционная отсасывающая трубка | 1 |
|  | Внешний диаметр, мм | Не более 5 |
|  | Рабочая длина, см | Не менее 26 |
|  | Инъекционная игла, шт. | 1 |
|  | Длина, см | Не менее 25 |
|  | Одноразовая | Наличие |
|  | Дистальная часть гнущаяся | Наличие |
|  | Держатель ларингоскопа, с угловым регулированием, в комплекте | 1 |
|  | Держатель с установочным винтом | Наличие |
|  | Опорная штанга, регулируемая с металическим кольцом | Наличие |
|  | Длина штанги, см | Не менее 34 |
|  | Диаметр кольца, см | Не более 9 |
|  | Опорный столик, для держателя ларингоскопа, в комплекте | 1 |
|  | Поворотный кронштейн с подвижной подставкой | Наличие |
|  | Опорная штанга, регулируемая по высоте | Наличие |
|  | Фиксирующий винт | Наличие |
|  | Крепится к операционным столам с помощью стандартной передвижной шины | Наличие |
| Дополнительные требования |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 49 | Камера для размораживания и подогрева биоматериалов с принадлежностями | 10 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения технических параметров |
|  | Обеспечение быстрого и безопасного размораживания, подогрева плазмы, кровезамещающих и инфузионных растворов | Наличие |
| Принцип работы: |  |  |
|  | Принудительная циркуляция жидкого теплоносителя (дистиллированной воды) по замкнутому контуру, встроенному в аппарат и соединенному с пластиковыми подушками | Наличие |
|  | Опосредованный без прямого контакта с теплоносителем равномерный прогрев пакетов или бутылок с биосубстанцией | Наличие |
| Вместимость: |  |  |
|  | Гемоконтейнеры объемом 250 мл. | Не менее 8 |
|  | Гемоконтейнеры объемом 500 мл. | Не менее 5 |
|  | Гемоконтейнеры объемом 800 мл. | Не менее 2 |
|  | Гемоконтейнеры объемом 250 мл. | Не менее 8 |
|  | Бутылки объемом 500 мл. | Не менее 4 |
| Управление аппаратом: |  |  |
|  | Микропроцессорный контроллер | Наличие |
|  | Дисплей многострочный информационный | Наличие |
|  | Программное обеспечение на русском языке | Наличие |
|  | Текстовые сообщения на дисплее о программах нагрева, режимах работы, статусе аппарата | Наличие |
|  | Диалоговая связь с оператором | Наличие |
|  | Микропроцессорный контроллер | Наличие |
|  | Меню «Пользователь» | Наличие |
|  | Меню «Сервис» | Наличие |
| Программы размораживания и нагрева: |  |  |
|  | Плазма | Наличие |
|  | Кровь | Наличие |
|  | Стволовые клетки | Наличие |
|  | Пользователь | Наличие |
|  | Непрерывный режим | Наличие |
|  | Октаплас | Наличие |
| Метод перемешивания биосубстанции: |  |  |
|  | Принудительное опосредованное перемешивание за счет волноообразного движения пластиковых подушек с теплоносителем | Наличие |
| Сигналы тревоги по способу подачи: |  |  |
|  | Звуковые | Наличие |
|  | Визуальные | Наличие |
|  | Текстовые сообщения об ошибке на дисплее | Наличие |
| Сигналы тревоги по приоритету: |  |  |
|  | Информационные | Наличие |
|  | Низкий приоритет | Наличие |
|  | Высокий приоритет | Наличие |
| Сигналы тревоги по основным рабочим параметрам: |  |  |
|  | Отсутствие напряжения электропитания | Наличие |
|  | Неправильная работа программ нагрева | Наличие |
|  | Ошибка датчиков температуры | Наличие |
|  | Внутренняя ошибка устройства | Наличие |
|  | Неправильно работает функция перемешивания | Наличие |
|  | Перегрев программный, заданная температура, градусов | Не более ±1,0 |
|  | Перегрев электронный при 48° С, градусов | Не более ±1,0 |
|  | Критический уровень теплоносителя | Наличие |
|  | Утечка теплоносителя | Наличие |
|  | Неисправность дисплея | Наличие |
| Требования к гигиене и безопасности размораживания и подогрева субстанций: |  |  |
|  | Материал изготовления корпуса - сверхпрочная пластмасса, не подвергающаяся коррозии | Наличие |
|  | Конструкция аппарата должна исключать возможность непреднамеренного повреждения оболочки гемоконтейнера | Наличие |
|  | Визуальный контроль за процессом размораживания и подогрева посредством прозрачной крышки аппарата | Наличие |
|  | Встроенный сенсор утечки | Наличие |
|  | Доступность и легкость для очистки и санобработки камеры нагревания | Наличие |
| Требования к электропитанию: |  |  |
|  | Напряжение и частота питания, В и Гц | 220 и 50 |
|  | Класс безопасности | Не менее чем I |
|  | Класс влагозащищенности | Не менее чем IP21 |
| Прочие характеристики: |  |  |
|  | Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | Не более 340х600х320 |
|  | Масса без теплоносителя, кг | Не более 18 |
|  | Объем заливаемого теплоносителя, литров | Не менее 8,5 |
|  | Тип работы - непрерывный | Наличие |
| Дополнительные требования |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № 50 | Устройство пневмомассажа прерывистой компрессии (пневмомассажер) | 16 |  |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения технических параметров |  |
|  | Устройство пневмомассажа прерывистой компрессии для проведения циклического массажа рук и ног при профилактике и лечении сердечно-сосудистых нарушений | Наличие |  |
|  | Количество пневматических каналов, шт. | Не менее 7 |  |
|  | Максимальное давление в камерах, мм рт.ст. | Не менее 140 |  |
|  | Датчик давления в камерах | Наличие |  |
|  | Возможность автоматической установки времени компрессии и декомпрессии | Наличие |  |
|  | Запоминание последних параметров при выключении прибора | Наличие |  |
|  | Яркий LCD экран с отображением параметров терапии (анимация) | Наличие |  |
|  | Таймер | Наличие |  |
|  | Кнопка экстренного отключения процедуры | Наличие |  |
|  | Раздельные штуцера пневматических каналов | Наличие |  |
|  | Питание от сети переменного тока | 220В/50Гц |  |
|  | Потребляемая мощность, ВА | Не более 20 |  |
|  | Габаритные размеры блока управления (ДхШхВ), мм | Не более 240х240х95 |  |
|  | Масса блока управления, кг. | Не более 2,5 |  |
| Режимы работы: |  |  |  |
|  | Cдвоенная бегущая волна для секционных манжет |  | Наличие |
|  | Восходящая бегущая волна для секционных манжет |  | Наличие |
|  | Одновременное сжатие |  | Наличие |
|  | Перехват для манжет «голень» или «ступня» (попеременное сдавливание) |  | Наличие |
|  | Сдвоенный перехват для манжет «стопа – голень» (попеременное сдавливание) |  | Наличие |
|  | Обратная волна |  | Наличие |
|  | Сдвоенная бегущая волна» для секционных манжет |  | Наличие |
| Манжеты: |  |  |  |
|  | Черепичное наложение камер манжет |  | Наличие |
|  | Раздельные заменяемые камеры манжет |  | Наличие |
|  | Манжета секционная «сапог» (7 секций) |  | Не менее 2 шт. |
|  | Длина манжеты |  | 1030 ± 20 мм |
|  | Материал камер манжет нейлон с полиуретановым покрытием |  | Наличие |
|  | Материал чехла манжет ткань полиэфирнохлопковая |  | Наличие |
| Дополнительные требования |  |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование товара |  | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- | --- |
| № 51 | Аппарат искусственной вентиляции лёгких |  | 17 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару |  | Значение технических параметров |
|  | Предназначение - длительная осложненная ИВЛ у пациентов различных возрастных категорий с синдромом полиорганной недостаточности |  | Наличие |
|  | Категория пациентов - возможность использования для пациентов в диапазоне, кг |  | С полным покрытием диапазон от 0,5 до 150 |
|  | Привод - электропневматический |  | Наличие |
|  | Источник сжатого воздуха |  | Внешний (магистральная разводка медицинских газов) и/или встроенный в мобильную стойку аппарата источник сжатого воздуха |
|  | Тип управления - микропроцессорный |  |  |
|  | Питание от сети переменного тока 220В, 50 Гц. При падении напряжения в сети переход на работу от встроенного аккумулятора |  | Наличие |
|  | Аппарат должен быть пригоден для работы с контурами любых производителей, включая универсальные, то есть не предназначенные для конкретной модели вентилятора |  | Наличие |
|  | Использование многоразовых либо одноразовых компонентов (включая дыхательный контур, клапан выдоха, датчики потока), контактирующих с выдыхаемым газом. |  | Наличие |
|  | Одноразовые или многоразовые дыхательные фильтры с обязательной защитой от скопления влаги. |  | Наличие |
|  | Датчики потока, не требующие замены и подключения |  |  |
|  | - на линии воздуха во внутреннем контуре вдоха (мониторинг потока вдоха) |  | Наличие |
|  | - на линии кислорода во внутреннем контуре вдоха (мониторинг потока вдоха) |  | Наличие |
|  | - во внутреннем контуре выдоха (мониторинг потока выдоха) |  | Наличие |
|  | Обслуживание - не требует регулярной замены и стерилизации |  | Наличие |
|  | В аппарате должна быть предусмотрена специальная защита датчика потока от образования конденсата. |  | Наличие |
|  | Использование технологии мониторинга концентрации кислорода с использованием нерасходного датчика во внутреннем контуре вдоха. |  | Наличие |
|  | Тип дисплея - графический, цветной, интерактивный, с функцией touch-screen |  | Наличие |
|  | Размер диагонали дисплея, см |  | Не менее 38 |
|  | Изменение угла наклона монитора |  | Наличие |
|  | Изменение угла поворота монитора |  | Наличие |
|  | Возможность доукомплектации опцией (в комплект поставки не входит) -фиксация монитора отдельно от аппарата |  | Наличие |
|  | Одновременное отображение на экране - данных пациента, настроек вентилятора, графиков и планируемых изменений |  | Наличие |
|  | Встроенная аккумуляторная батарея, обеспечивающая время автономной работы, час |  | Не менее 1 |
|  | Привод должен обеспечивать устойчивую работу респиратора и создавать максимальный поток, л/мин |  | Не менее 150 |
|  | Аппарат должен располагать возможностью обеспечивать стабильную концентрацию кислорода при подаче газа из источника высокого давления (кислородный баллон, дозатор кислорода, магистраль центральной разводки медицинских газов). |  | Наличие |
|  | Давление кислорода, атм |  | С полным покрытием диапазона от 2,5 до 6,5 |
|  | Специальные требования. Режимы, методы и дополнительные опции ИВЛ. |  |  |
|  | Принудительная и синхронизированная вентиляция с контролем по объему (VC-CMV, IPPV, A/C-VC) с возможностью ограничения давления на вдохе |  | Наличие |
|  | Синхронизированная перемежающаяся вентиляция с контролем по объему и возможностью поддержки спонтанного дыхания давлением (VC-SIMV+PS) |  | Наличие |
|  | Принудительная и синхронизированная вентиляция с контролем по давлению (PC+CMV, A/C-PC, PCV) |  | Наличие |
|  | Синхронизированная перемежающаяся вентиляция с контролем по давлению и возможностью поддержки спонтанного дыхания давлением (PC-SIMV+PS) |  | Наличие |
|  | Вентиляция с двухфазным положительным давлением в дыхательных путях и возможностью свободного дыхания пациента в любую фазу дыхательного цикла (BIPAP, DuoPAP, Bilevel), двухфазная вентиляция со значительной инверсией (APRV). |  | Наличие |
|  | Адаптивная объемная вентиляция (APV, AutoFlow, SCMV+, PRVC, VAPS, VV+) – автоматическое поддержание заданного объема с минимальным давлением в дыхательных путях при принудительной вентиляции и самостоятельном дыхании. |  | Наличие |
|  | Вентиляция с поддержкой самостоятельного дыхания заданным давлением (PSV) |  | Наличие |
|  | В режиме с поддержкой давлением (PSV) должна быть реализована автоматическая установка времени завершения вдоха, адаптированная к объему утечки или ручное с управлением процентом от пикового потока, при котором происходит прекращение дыхательного цикла |  | Наличие |
|  | Пропорциональная вспомогательная вентиляция (PPS, PAV) – пропорциональная поддержка давлением самостоятельного дыхания, основанная на сравнительном анализе работы дыхания пациента и общей работе дыхания с автоматическим изменением величины поддержки. |  | Наличие |
|  | Неинвазивная ИВЛ (NIV). Аппарат должен располагать специализированными автоматическими настройками для осуществления неинвазивной ИВЛ в любом из имеющихся режимов с использованием различных типов лицевых масок и назальных канюль |  | Наличие |
|  | Автоматическая компенсация сопротивления трубки (ATC, TC) реализуемая как в принудительных, так и во вспомогательных режимах искусственной вентиляции легких |  | Наличие |
|  | Подача 100 % кислорода для выполнения санации дыхательных путей на время санации (рассоединение контура) с возможностью ручного управления. |  | Наличие |
|  | Сохранение установленных параметров (выбора типа используемого увлажнителя, возрастной категории пациента, инвазивной/неинвазивной ИВЛ и предварительной регулировкой параметров ИВЛ) при выключении аппарата. |  | Наличие |
|  | Автоматический переход на управляемую вентиляцию (с контролем по объему или по давлению по выбору оператора) в случае остановки дыхания во вспомогательных режимах с возможностью регулировки времени переключения на принудительную ИВЛ |  | Наличие |
|  | Время переключения, сек |  | С полным покрытием диапазона от 15 до 60 |
|  | Обеспечение ИВЛ через контур вдоха при блокировке контура выдоха. |  | Наличие |
|  | Функция ручного запуска дыхательного цикла. |  | Наличие |
|  | Управление параметрами настройки вентиляции апноэ на отдельном меню (время, частота, тип вентиляции апноэ, время вдоха, поток и концентрацию кислорода) |  | Наличие |
|  | Устанавливаемые параметры ИВЛ |  |  |
|  | Частота вдохов при управляемой вентиляции, вдох/мин |  | С полным покрытием диапазона от 5 до 50 |
|  | Время вдоха, сек |  | С полным покрытием диапазона от 0,3 до 6 |
|  | Прямая регулировка времени вдоха, управление скоростью достижения давления вдоха |  | Наличие |
|  | Дыхательный объем, мл |  | С полным покрытием диапазона от 30 до 2000 |
|  | Концентрация кислорода на вдохе в диапазоне, % |  | С полным покрытием диапазона от 21 до 100 |
|  | Инспираторное давление, смН2О |  | С полным покрытием диапазона от 5 до 50 |
|  | Давление поддержки, смН2О |  | С полным покрытием диапазона от 5 до 35 |
|  | Давление в конце выдоха, смН2О |  | не менее 20 |
|  | Ручная регулировка критерия завершения вдоха в режиме PSV - минимальное значение, выраженное в % от инспираторного пикового потока |  | не более 10 |
|  | Ручная регулировка критерия завершения вдоха - максимальное значение, выраженное в % от инспираторного пикового потока |  | не менее 70 |
|  | Возможность выбора оператором типа триггирования |  | Наличие |
|  | Чувствительность потокового триггера, не более |  | С полным покрытием диапазона от 1 до 8 |
|  | Мониторинг |  |  |
|  | Пользователь должен располагать возможностью выбора на экране аппарата наиболее приоритетных параметров для отображения |  | Наличие |
|  | Мониторинг давления в дыхательных путях: |  |  |
|  | - пиковое давление в дыхательных путях |  | Наличие |
|  | - давление плато |  | Наличие |
|  | - среднее давление в дыхательных путях |  | Наличие |
|  | - ПДКВ |  | Наличие |
|  | Мониторинг объемных показателей: |  |  |
|  | - дыхательный объем экспираторный |  | Наличие |
|  | - дыхательный объем инспираторный |  | Наличие |
|  | - минутная вентиляция |  | Наличие |
|  | - минутный объем спонтанной вентиляции |  | Наличие |
|  | Мониторинг временных характеристик дыхания: |  |  |
|  | - частота дыхания |  | Наличие |
|  | - продолжительность спонтанного вдоха |  | Наличие |
|  | - время вдоха |  | Наличие |
|  | - отношение времени вдоха ко времени выдоха |  | Наличие |
|  | Мониторинг легочной механики: |  |  |
|  | - статический комплайнс |  | Наличие |
|  | - динамический комплайнс |  | Наличие |
|  | - сопротивление статическое |  | Наличие |
|  | - сопротивление динамическое |  | Наличие |
|  | Мониторинг газового состава: |  |  |
|  | концентрация О2 на вдохе |  | Наличие |
|  | Возможность доукомплектации опцией (в комплект поставки не входит) концентрация СО2 на выдохе |  | Наличие |
|  | Показатели адекватности спонтанного дыхания и инспираторного запроса: |  |  |
|  | - показатель Р0,1 |  | Наличие |
|  | - максимальное инспираторное усилие на вдохе |  | Наличие |
|  | - индекс частого поверхностного дыхания |  | Наличие |
|  | - дополнительное давление в дыхательных путях |  | Наличие |
|  | Кривые зависимости: |  |  |
|  | - кривая давление-время |  | Наличие |
|  | - кривая поток-время |  | Наличие |
|  | - кривая объем-время |  | Наличие |
|  | Петли зависимости: |  |  |
|  | - петля поток-объем |  | Наличие |
|  | - петля объем-давление |  | Наличие |
|  | Возможность фиксации и анализа петель |  | Наличие |
|  | Наличие журнала событий, графических трендов. В меню графических трендов должны быть доступны просмотру и подробному цифровому анализу, во временном промежутке не менее 24 часов, тренды по всем основным показателям и параметрам ИВЛ |  | Наличие |
|  | Тревожная звуковая и визуальная сигнализация |  |  |
|  | Систем иерархической тревожной сигнализации по параметрам, касающимся частоты дыхания, давления, объемов, концентрации кислорода, отсутствию электропитания |  | Наличие |
|  | Меню настройки тревожной сигнализации должно содержать верхнюю, нижнюю границу, а также текущее значение параметра |  | Наличие |
|  | Состав оборудования |  |  |
|  | Аппарат ИВЛ базовый блок, встроенный источник автономного питания, газовые шланги высокого давления, мобильная тележка, кронштейн для фиксации контура |  | Не менее 1 |
|  | Медицинский портативный компрессор |  | Не менее 1 |
|  | Увлажнитель дыхательных смесей (многоразовая камера взрослая, многоразовая камера детская) с сервоконтролем температуры, в комплекте с принадлежностями и креплением |  | Не менее 1 |
|  | Многоразовый фильтр вдоха бактериальный многоразовый |  | Не менее 1 |
|  | Многоразовый фильтр выдоха бактериальный многоразовый с коллектором |  | Не менее 1 |
|  | Многоразовые дыхательные контуры для взрослых |  | Не менее 1 |
|  | Многоразовые дыхательные контуры для детей |  | Не менее 1 |
|  | Тестовое легкое |  | Не менее 1 |
|  | Устройство для ингаляционного введения лекарственных средств |  | Не менее 1 |
| Дополнительные требования |  |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |  |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 52 | Видеоцистоуретроскоп с принадлежностями | 1 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |
|  | Видео-уретроцистоскоп | Наличие |
|  | Гибкий | Наличие |
|  | Цветовая система PAL | Наличие |
|  | Размер внешний, Шр | Не более 16 |
|  | Рабочая длина, см | Не более 37 |
|  | Угол видения, градусов | Не более 0 |
|  | Угловая апертура, градусов | Не менее 120 |
|  | Угол отклонения дистального кончика вверх, градусов | Не менее 210 |
|  | Угол отклонения дистального кончика вниз, градусов | Не менее 140 |
|  | Инструментальный канал, Шр | Не менее 6,5 |
|  | В комплекте: | Наличие |
|  | Чемодан | Наличие |
|  | Биопсийные щипцы, одна бранша подвижна, гибкие | Наличие |
|  | Захватывающие щипцы для малых фрагментов, одна бранша подвижна, гибкие | Наличие |
|  | Устройство проверки герметичности с грушей и манометром | Наличие |
|  | Колпачок компенсации давления | Наличие |
|  | Чистящая щетка, гибкая, для использования с инструментальным каналом | Наличие |
|  | Видеокабель | Наличие |
|  | Переходник LUER | Наличие |
|  | Соединительный видеокабель для подключения видео-уретроцистоскопа к блокам камеры IMAGE I, имеющимся в оснащении заказчика | Наличие |
|  | Соединительный видеокабель для подключения видео-уретроцистоскопа к блокам камеры TC301, TP200, имеющимся в оснащении заказчика | Наличие |
|  | Длина, см | Не менее 90 |
|  | Соединительный видеокабель для подключения видео-уретроцистоскопа к блокам камеры TELECAM, имеющимся в оснащении заказчика | Наличие |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 53 | Перфоратор кожный | 3 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |
| Технические требования |  |  |
|  | Перфоратор кожный | 1 шт. |
|  | Вес, г | Не более 4 800 |
|  | Габариты (Д х Ш х В), мм | Не менее 140 х 190 х 100, Не более 150 х 200 х 110 |
|  | Режущий вал | Наличие |
|  | Рукоятка для перфоратора, механизм с храповиком | Наличие |
|  | Режущий вал | Наличие |
|  | Быстросъемная установка режущего вала | Наличие |
|  | Режущий вал, запасной | 1 шт. |
|  | Средство для обработки и технического ухода за моторной системой | 12 шт. |
|  | В виде капельной масленки для лучшей обработки внешних механизмов, баллон | Наличие |
|  | Объем баллона, мл | Не менее 50 |
|  | Подходит для использования перед высокотемпературной стерилизацией | Наличие |
|  | Сетка стальная, на ножках, с рукоятками | 1 шт. |
|  | Внешний размер (длина х ширина х высота), мм | Не менее 403 х 251 х 104; Не более 407 х 255 х 108. |
|  | Сетка для контейнеров изготовлена из плоской стальной ленты | Наличие |
|  | Рукоятки сетки фиксируются параллельно корпусу вовнутрь сетки и подниматься строго вертикально. Углы и края сетки сглаженные | Наличие |
|  | С двух сторон сетка имеет прорези для установки крышки, пластиковые съемные ножки. | Наличие |
|  | Сетка выдерживает многократную обработку | Наличие |
|  | Индивидуальный фиксатор перфоратора для установки в стальную сетку (корзину). | 1 шт. |
|  | Машинная чистка установленных изделий и фиксация инструментов в положениях, предотвращающих скапливание конденсата в полостях во время мойки и стерилизации, а также соприкосновение с другими инструментами во время транспортировки и хранения. | Наличие |
|  | Фиксаторы съемные и устанавливаются в сетке в желаемых положениях. | Наличие |
|  | Пластина для перфоратора, одноразовая | 50 уп. |
|  | Габариты (Д х Ш), мм | Не более 220 х 76 |
|  | По краям пластины направляющие для пазов кожного перфоратора | Наличие |
|  | Коэффициент перфорации (увеличения площади) 1,5 | Наличие |
|  | В упаковке шт. | Не менее 10 |
|  | Пластина для перфоратора, одноразовая | 10 уп. |
|  | Габариты (Д х Ш), мм | Не более 220 х 76 |
|  | По краям пластины направляющие для пазов кожного перфоратора | Наличие |
|  | Коэффициент перфорации (увеличения площади) 3 | Наличие |
|  | В упаковке шт. | Не менее 10 |
|  | Пластина для перфоратора, одноразовая | 10 уп. |
|  | Габариты (Д х Ш), мм | Не более 220 х 76 |
|  | По краям пластины направляющие для пазов кожного перфоратора | Наличие |
|  | Коэффициент перфорации (увеличения площади) | Не менее 6 |
|  | В упаковке шт. | Не менее 10 |
|  | Комплектация: |  |
|  | Перфоратор кожный | 1 шт. |
|  | Режущий вал | 2 шт. |
|  | Средство для обработки | 12 шт. |
|  | Cетка стальная | 1 шт. |
|  | Фиксаторы | 1 шт. |
|  | Пластина для перфоратора | 70 уп. |
|  | Дополнительные требования |  |
|  | Возможность дополнительного заказа у производителя дополнительных насадок для специальных операций | Наличие |
|  | Абсолютная совместимость заказываемых инструментов между собой | Наличие |
|  | Единый стандарт для соответствующих соединительных элементов инструментов | Наличие |
|  | Простота идентификации инструментов, устойчивая к дезинфекционным агентам, несмываемая и легко читаемая маркировка | Наличие |
|  | Стерилизация в режиме стандартного автоклавирования | Наличие |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 54 | Ригидный уретроцистоскоп с принадлежностями (4 комплекта) | 1 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |
|  | Оптика жесткая со стеклянными линзами: | 1 шт. |
|  | Передне-бокового видения, градусов | Не более 12 |
|  | Крупноформатная, угол обзора, градусов | Не менее 90 |
|  | Диаметр, мм | Не более 4 |
|  | Длина, см | Не менее 30 |
|  | Автоклавируемая | Наличие |
|  | Встроенный стекловолоконный световод | Наличие |
|  | Оптика жесткая со стеклянными линзами: | 1 шт. |
|  | Угол обзора, градусов | Не менее 90 |
|  | Передне-бокового видения, направление обзора градусов | Не менее 30 |
|  | Диаметр, мм | Не более 4 |
|  | Длина, см | Не менее 30 |
|  | Автоклавируемая | Наличие |
|  | Встроенный стекловолоконный световод | Наличие |
|  | Оптика жесткая со стеклянными линзами: | 1 шт. |
|  | Диаметр, мм | Не более 4 |
|  | Рабочая длина, см | Не менее 30 |
|  | Передне-бокового видения, градусов | Не менее 30 |
|  | Крупноформатная, угол обзора, градусов | Не менее 90 |
|  | Встроенный оптоволоконный световод | Наличие |
|  | Стерилизация в автоклаве | Наличие |
|  | Сапфировое стекло на дистальном конце оптики | Наличие |
|  | Анти-рефлексное внутреннее покрытие | Наличие |
|  | Фильтр для фотодинамической диагностики (ФДД) | Наличие |
|  | Совместимость с ФДД видеосистемой, имеющейся у заказчика | Наличие |
|  | Оптика жесткая со стеклянными линзами: | 1 шт. |
|  | Диаметр, мм | Не более 4 |
|  | Рабочая длина, см | Не менее 30 |
|  | Передне-бокового видения, градусов | Не менее 70 |
|  | Крупноформатная, угол обзора, градусов | Не менее 90 |
|  | Встроенный оптоволоконный световод | Наличие |
|  | Стерилизация в автоклаве | Наличие |
|  | Сапфировое стекло на дистальном конце оптики | Наличие |
|  | Анти-рефлексное внутреннее покрытие | Наличие |
|  | Корзинка, проволочная для чистки, стерилизации и хранения двух оптик и одного световода, с крышкой: | 2 шт. |
|  | Держатели для адаптеров | Наличие |
|  | Силиконовые держатели | Наличие |
|  | Наружные размеры, мм | Не менее 487 х 125 х 54 |
|  | Для оптик диаметром, мм | Не более 10 |
|  | Для оптик длиной, см | Не более 32 |
|  | Волоконнооптический световод: | 2 шт. |
|  | Поворотный замок со стороны эндоскопа | Наличие |
|  | Диаметр, мм | Не более 3,5 |
|  | Длина, см | Не менее 230 |
|  | Волоконнооптический световод: | 1 шт. |
|  | Диаметр, мм | Не более 3,5 |
|  | Длина, см | Не менее 300 |
|  | Жидкостной световод: | 1 шт. |
|  | Длина, см | Не менее 220 |
|  | Диаметр, мм | Не более 2 |
|  | Тубус цисто-уретроскопа: | 2 шт. |
|  | Размер, Шр | Не менее 22 |
|  | С вырезом противоскольжения гибких инструментов | Наличие |
|  | Обтюратор | Наличие |
|  | С 2-мя переходниками с замками LUER | Наличие |
|  | Атравматичная форма дистального конца тубуса для безопасного введения | Наличие |
|  | Тубус цисто-уретроскопа: | 1 шт. |
|  | Размер, Шр | Не менее 20 |
|  | С вырезом противоскольжения гибких инструментов | Наличие |
|  | Атравматичная форма дистального конца тубуса для безопасного введения | Наличие |
|  | Обтюратор | Наличие |
|  | Оптический обтюратор для тубусов цисто-уретроскопов: | 1 шт. |
|  | Для применения с тубусами цистоскопа размером, Шр | Не менее 20 |
|  | Тубус цисто-уретроскопа с обтюратором и 2-мя переходниками с замками LUER: | 1 шт. |
|  | Размер, Шр | Не более 19 |
|  | С вырезом противоскольжения гибких инструментов | Наличие |
|  | Оптический обтуратор для тубусов цистоуретроскопов: | 1 шт. |
|  | Размер, Шр | Не более 19 |
|  | Телескопический мостик для применения с тубусом цистоскопа: | 2 шт. |
|  | С инструментальным каналом, шт | Не менее 1 |
|  | Инструментальный канал закрываемый с краном | Наличие |
|  | Универсальный поворотный механизм соединения с тубусами различного размера | Наличие |
|  | Для работы с эндоскопами диаметром, мм | Не менее 4 |
|  | Отклоняющий механизм для введения катетера, при цистоуретроскопии: | 2 шт. |
|  | Используется с тубусами цистоуретроскопа размером, Шр | Не менее 19-25 |
|  | Инструментальный канал с резиновыми уплотнителями, шт. | Не менее 2 |
|  | Фиксатор положения угла отклонения катетера | Наличие |
|  | Привод механизма отклонения вращательного типа | Наличие |
|  | Захватывающие щипцы для удаления инородных тел: | 4 шт. |
|  | Гибкие | Наличие |
|  | Подвижные бранши | Не менее 2 |
|  | Размер, Шр | Не менее 7 |
|  | Длина, см | Не менее 40 |
|  | Захватывающие щипцы, с 2-мя подвижными браншами: | 3 шт. |
|  | Полужесткие | Наличие |
|  | Размер, Шр | Не менее 7 |
|  | Длина, см | Не менее 40 |
|  | Щипцы для удаления инородных тел, гибкие, с 2-мя подвижными браншами: | 3 шт. |
|  | Размер, Шр | Не менее 5 |
|  | Длина рабочая, см | Не менее 40 |
|  | Миниатюрный нефроскоп: | 1 шт. |
|  | Размер тубуса Шр | Не более 12 |
|  | Рабочая длина, см | Не более 22 |
|  | Передне-бокового видения, градусов | Не менее 12 |
|  | Встроенный оптоволоконный световод | Наличие |
|  | Стерилизация в автоклаве | Наличие |
|  | С расположенным под углом окуляром, для обеспечения рабочего пространства для инструмента и сохранения безопасного расстояния для хирурга во время использования литотрипсийных зондов | Наличие |
|  | Угол отклонения окуляра от продольной оси инструмента, градусов | Не менее 30 |
|  | Порт для промывания с регулировочным краном и замком LUER расположен на съемном адаптере инструментального канала | Наличие |
|  | Рабочий канал для использования инструментов и зондов для литотрипсии | Наличие |
|  | Рабочий канал размером, Шр | Не менее 6,7 |
|  | Быстросменный инструментальный порт с щелчковым механизмом крепления с одним входом с самозакрывающейся уплотнительной системой для обеспечения уплотнения на каждой стадии операции | Наличие |
|  | Уплотнители для рабочего канала | Наличие |
|  | Корзина-решето | Наличие |
|  | Расширитель, канал для проволочного проводника катетеров, для использования с операционным тубусом 19,5 Шр: | 1 шт. |
|  | Размер тубуса, Шр | Не более 17,5 |
|  | Дополнительный эксцентричный канал для проведения направляющей струны | Наличие |
|  | Коническая форма дистального конца расширителя | Наличие |
|  | Операционный тубус для постоянной ирригации и аспирации: | 1 шт. |
|  | Размер тубуса внешний, Шр | Не более 17,5 |
|  | Размер тубуса внутренний, Шр | Не менее 16,5 |
|  | Аппликатор для введения гемостатического клея: | 1 шт. |
|  | Состоит из внешней трубки и обтуратора | Наличие |
|  | Используется с тубусом миниатюрного нефроскопа | Наличие |
|  | Рабочая длина, см | Не менее 15 |
|  | Захватывающие щипцы для инородных тел с двумя подвижными браншами, гибкие: | 4 шт. |
|  | Размер, Шр | Не более 5 |
|  | Длина, см | Не менее 40 |
|  | Биопсийные щипцы, с двумя подвижными браншами, гибкие: | 1 шт. |
|  | Размер, Шр | Не более 5 |
|  | Длина, см | Не менее 40 |
|  | Ножницы, с одной подвижной браншей, гибкие, для использования с миниатюрным нефроскопом: | 1 шт. |
|  | Размер, Шр | Не более 5 |
|  | Длина, см | Не менее 40 |
|  | Корзинчатый захват, стерильный, одноразовый: | 2 шт. |
|  | Размер тубуса, Шр. | Не менее 3 |
|  | Длина, см | Не более 70 |
|  | Диаметр корзинки в максимально раскрытом состоянии, мм | Не более 12 |
|  | Захватывающие щипцы для больших камней и фрагментов камней: | 1 шт. |
|  | Раздвижные бранши с небольшими фиксирующими выступами | Не менее 3 |
|  | Пружинная рукоятка | Наличие |
|  | Рабочая длина, см | Не более 36 |
|  | Размер рабочей части, Шр | Не более 5 |
|  | Ультразвуковой зонд без осцилляции, с отсасывающим каналом, для использования с миниатюрным нефроскопом: | 1 шт. |
|  | Диаметр зонда, мм | Не более 1,5 |
|  | Длина, см | Не менее 37 |
|  | Операционный тубус для постоянной ирригации и аспирации: | 1 шт. |
|  | Размер тубуса внешний, Шр | Не более 17,5 |
|  | Размер тубуса внутренний, Шр | Не менее 16,5 |
|  | Рабочая длина, см | Не менее 18 |
|  | Аппликатор для введения гемостатического клея: | 1 шт. |
|  | Состоит из внешней трубки и обтуратора | Наличие |
|  | Используется с тубусом миниатюрного нефроскопа | Наличие |
|  | Рабочая длина, см | Не менее 18 |
|  | Захватывающие щипцы для больших камней и фрагментов, с тройными зубчатыми браншами: | 5 шт. |
|  | Размер вводимой части, Шр | Не более 10.5 |
|  | Длина, см | Не менее 38 |
|  | U-образная, пружинная рукоятка | Наличие |
|  | Захватывающие щипцы для больших камней и каменных фрагментов: | 5 шт. |
|  | Для использования с перкутанным нефроскопом | Наличие |
|  | С рифлеными браншами с 2-мя подвижными браншами | Наличие |
|  | Размер вводимой части, Шр | Не менее 10,5 |
|  | Длина, см | Не более 38 |
|  | Кольцевая рукоятка | Наличие |
|  | Щипцы с большими браншами для "каменной дорожки", жесткие: | 5 шт. |
|  | Подвижные бранши | Не менее 2 |
|  | Размер, Шр | Не более 4 |
|  | Длина, см | Не менее 60 |
|  | Захватывающие щипцы для фрагментов камней: | 5 шт. |
|  | Для использования с уретеро-реноскопом | Наличие |
|  | С 2-мя подвижными браншами | Наличие |
|  | Размер, Шр | Не более 4 |
|  | Длина, см | Не менее 60 |
|  | Жесткие | Наличие |
|  | Захватывающие щипцы для применения с жесткими уретерореноскопами, уретероскопами: | 3 шт. |
|  | Бранши для захвата фрагментов камней, полые, по краям зубчатые | Наличие |
|  | Подвижные бранши | Не менее 2 |
|  | Жесткие | Наличие |
|  | Размер, Шр | Не более 5 |
|  | Длина, см | Не менее 60 |
|  | Рукоятка двухкольцевая металлическая | Наличие |
|  | Видеокамера эндоскопическая, компактная эндоскопическая видеосистема для использования с головками видеокамеры и гибкими видеоэндоскопами: | 1 шт. |
|  | Меню управления на русском языке | Наличие |
|  | Встроенные фильтры для фиброскопов | Наличие |
|  | Разрешение , пкс | Не менее 1024 x 768 |
|  | DVI-D цифровой вход и выход | Наличие |
|  | Встроенный источник света | Наличие |
|  | Регулируемая мощность света | Наличие |
|  | Цветовая температура, K | Не менее 6400 |
|  | Срок службы лампы, час | Не менее 30000 |
|  | Встроенный LCD экран диагональю, дюйм | Не менее 15 |
|  | Возможность поворота изображения на, градусов | Не менее 180 |
|  | Режим PIP (картинка в картинке) | Наличие |
|  | USB/SD разъемы памяти | Не менее 3 |
|  | Сохранение Фото, Видео и Аудио информации на USB накопитель | Наличие |
|  | Простой просмотр сохраненных данных | Наличие |
|  | Прямая печать на USB принтер, | Наличие |
|  | Русифицированное меню | Наличие |
|  | Клавиатура с тачпадом, с русским алфавитом, выполнена из прочного силикона высокого качества, с бесшумным нажатием клавиш, герметичная | Наличие |
|  | Разъем педали управления | Наличие |
|  | USB накопителя, размер, Гб | Не менее 8 |
|  | Головка эндовидеокамеры: | 1 шт. |
|  | Размер CCD сенсора, дюйм | Не менее 1/2 |
|  | Цветовая система PAL | Наличие |
|  | Разрешение, пкс. | Не менее 752 х 582 |
|  | Горизонтальное разрешение, линий | Не менее 450 |
|  | Соотношение сигнал/шум, Дб | Не менее 50 |
|  | Минимальная чувствительность, люкс | Не менее 3 |
|  | Диапазон автоматической установки экспозиции, сек | От 1/50 до 1/10000 |
|  | Встроенный парфокальный объектив | Наличие |
|  | Диапазон изменения фокусного расстояния, мм | От 25 до 50 |
|  | Свободно программируемые кнопки управления, шт. | Не менее 2 |
|  | Смазка для кранов: | 5 шт. |
|  | Возможность применения для смазывания кранов эндоскопов | Наличие |
|  | Возможность автоклавировать смазанные инструменты | Наличие |
|  | Вес, г | Не менее 3 |
|  | Масло для смазки инструментов в емкости: | 2 шт. |
|  | Объем, мл | Не менее 50 |
|  | Возможность автоклавировать смазанные инструменты | Наличие |
|  | Чистящее средство для дистальных и проксимальных линз и волоконнооптических поверхностей эндоскопов, тюбик: | 2 шт. |
|  | Вес, г | Не менее 5 |
|  | Щетка чистящая, круглая, жесткая: | 2 шт. |
|  | Длина, см | Не менее 35 |
|  | Диаметр, мм | Не более 11 |
|  | Щетка чистящая, круглая, жесткая: | 2 шт. |
|  | Длина, см | Не менее 35 |
|  | Диаметр, мм | Не более 7 |
|  | Щетка чистящая, круглая, жесткая: | 2 шт. |
|  | Длина, cм | Не менее 35 |
|  | Диаметр, мм | Не более 2,5 |
|  | Щетка, чистящая для острых браншей: | 1 шт. |
|  | Размер рабочей части, см | Не менее 4 |
|  | Высота щетинок, см | Не более 1,7 |
|  | Пластмассовый контейнер, перфорированный, в комплекте: - нижняя секция - крышка прозрачная - силиконовый мат, голубой | 1 шт. |
|  | Внутренний размер (Шх Г х В), мм | Не менее 500 х 200 х 40 |

| № позиции |  | Наименование объекта закупки |  |  | Количество, комплектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 55 |  | Силовое оборудование для травматологии |  |  | 2 |  |
| № п/п |  | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару |  |  | Значения параметров |  |
| Общие требования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  | Наличие, приложить копию к заявке |  |
| Технические требования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Аппарат хирургический для травматологии, ортопедии |  | наличие |  |
|  |  |  | Рукоятка универсальной модульной моторной системы |  |  |  |
|  |  |  | Области применения в медицине: травматология и ортопедия, эндопротезирование крупных суставов. |  | наличие |  |
|  |  |  | Выполняемые функции: |  |  |  |
|  |  |  | - осциллирующее и реципрокное пиление |  | наличие |  |
|  |  |  | - интрамедуллярное рассверливание |  | наличие |  |
|  |  |  | - рассверливание вертлужной впадины |  | наличие |  |
|  |  |  | - сверление кортикальной и губчатой кости |  | наличие |  |
|  |  |  | - проведение спиц, пинов для фиксации резекционных блоков |  | наличие |  |
|  |  |  | - сверление с рентгенпрозрачным приводом для дистального блокирования интрамедуллярных гвоздей под контролем ЭОП |  | наличие |  |
|  |  |  | Возможность усовершенствования и дополнения функций |  | наличие |  |
|  |  |  | Питание от аккумулятора или электросети 220В со стерилизуемым кабелем |  | наличие |  |
|  |  |  | Загрузка/смена аккумулятора осуществляется в асептических условиях |  | наличие |  |
|  |  |  | Рукоятка имеет две клавиши и переключатель режима "вкл/выкл" |  | наличие |  |
|  |  |  | Одна из клавиш включает реверс, другая- регулирует скорость вращения/осцилляций |  | наличие |  |
|  |  |  | Материалы изготовления корпуса: анодированный алюминий, нержавеющая сталь |  | наличие |  |
|  |  |  | Масса рукоятки, Гр |  | Не более 800 |  |
|  |  |  | Диметр сквозного канала в роторе, мм |  | Не более 5 |  |
|  |  |  | Степень защиты от проникновения влаги, не хуже |  | IPX6 |  |
|  |  |  | Максимальный уровень шума (на расстоянии 25 см в течение 15 минут работы), дБ |  | Не более 70 |  |
|  |  |  | Максимальный уровень вибрации без насадки, м/с² |  | не более 0,25 |  |
|  |  |  | Максимальный уровень вибрации с насадкой для осцилляторной пилы, м/с² |  | не более 7 |  |
|  |  |  | Размеры (длина, ширина, высота), мм |  | не более 120 х 150 х 50 |  |
|  |  |  | Автоклавируемая |  | Соответствие |  |
|  |  |  | Количество к поставке |  | 1 шт. |  |
|  |  |  | Футляр для аккумуляторов |  | наличие |  |
|  |  |  | Материал |  | термостойкий пластик |  |
|  |  |  | Количество к поставке |  | 1 шт. |  |
|  |  |  | Аккумулятор на основе Li-ion технологии для загрузки и/или смены в асептических условиях |  | наличие |  |
|  |  |  | Вес, гр. |  | не более 250 |  |
|  |  |  | Время зарядки, минут |  | не более 60 |  |
|  |  |  | Емкость, Ah |  | не менее 1,1 |  |
|  |  |  | Количество к поставке |  | 1 шт. |  |
|  |  |  | Зарядное устройство для аккумуляторов |  | наличие |  |
|  |  |  | Количество разъемов для аккумуляторов, |  | не менее 2 |  |
|  |  |  | Индикация режима заряда |  | наличие |  |
|  |  |  | Вес устройства, кг |  | не более 2,5 |  |
|  |  |  | Количество к поставке |  | 1 шт. |  |
|  |  |  | Провод питания от зарядного устройства к сети |  | наличие |  |
|  |  |  | Количество к поставке |  | 1 шт. |  |
|  |  |  | Насадка для интрамедуллярного и ацетабулярного рассверливания. |  | наличие |  |
|  |  |  | Скорость вращения привода, об/мин. |  | не менее 250 |  |
|  |  |  | Крутящий момент, Nm |  | не менее 15 |  |
|  |  |  | Диаметр канала, мм |  | не более 4 |  |
|  |  |  | Материал изготовления |  | нержавеющая сталь |  |
|  |  |  | Количество к поставке |  | 1 шт. |  |
|  |  |  | Насадка для интрамедуллярного и ацетабулярного рассверливания |  | наличие |  |
|  |  |  | Разъем Hudson |  | наличие |  |
|  |  |  | Скорость вращения привода, об/мин. |  | не менее 250 |  |
|  |  |  | Крутящий момент, Nm |  | не менее 15 |  |
|  |  |  | Диаметр канала, мм |  | не более 4 |  |
|  |  |  | Материал изготовления |  | нержавеющая сталь |  |
|  |  |  | Количество к поставке |  | 1 шт. |  |
|  |  |  | Насадка быстрого соединения для проведения спиц с цанговым механизмом, курковым зажимом и микрометром для выбора диаметра спицы от 1.0 до 4.0 мм. |  | наличие |  |
|  |  |  | Скорость вращения, об/мин |  | не менее 1000 |  |
|  |  |  | Материал изготовления |  | нержавеющая сталь |  |
|  |  |  | Количество к поставке |  | 1 шт. |  |
|  |  |  | Насадка для сверления |  | наличие |  |
|  |  |  | Скорость вращения, об/мин |  | не менее 1000 |  |
|  |  |  | Крутящий момент, Nm |  | не менее 3,5 |  |
|  |  |  | Диаметр канала, мм |  | не более 4 |  |
|  |  |  | Материал изготовления |  | нержавеющая сталь |  |
|  |  |  | Количество к поставке |  | 1 шт. |  |
|  |  |  | Насадка типа Якобс с ключом |  | наличие |  |
|  |  |  | Скорость вращения, об/мин |  | не менее 1000 |  |
|  |  |  | Крутящий момент, Nm |  | не менее 3,5 |  |
|  |  |  | Диаметр канала, мм |  | не более 4 |  |
|  |  |  | Материал изготовления |  | нержавеющая сталь |  |
|  |  |  | Количество к поставке |  | 1 шт. |  |
|  |  |  | Контейнер для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта силового оборудования |  | наличие |  |
|  |  |  | Контейнер выполнен из нержавеющей стали |  | наличие |  |
|  |  |  | Перфорация на крышке и нижней части подноса |  | наличие |  |
|  |  |  | Складных ручки для транспортировки. |  | наличие |  |
|  |  |  | Графическая схема расположения ячеек для элементов силового оборудования. |  | наличие |  |
|  |  |  | Количество к поставке |  | 1 шт. |  |
|  | № позиции |  |  | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |  |
|  | № 56 |  |  | Аппарат хирургический для травматологии и ортопедии в варианте исполнения дрель/ример с принадлежностями | 1 |  |
|  | № п/п |  |  | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |  |
|  | № п/п |  | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару |  |  |  |
|  | Общие требования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  | Наличие, приложить копию к заявке |  |
|  | Технические требования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дрель/ример, привод для работы со сверлами, фрезами, спицами, автоклавируемый |  | 1 шт. |  |
|  |  |  | Максимальная мощность |  | Не менее 250 Вт |  |
|  |  |  | Внутренний канал сквозной для работы со спицами, |  | Наличие |  |
|  |  |  | Диаметр спиц |  | Не менее 4 мм |  |
|  |  |  | Наличие режимов правого и левого вращения |  | Наличие |  |
|  |  |  | Максимальная скорость вращения при работе сверлами |  | Не менее 1000 об/мин |  |
|  |  |  | Максимальная скорость вращения при работе фрезами |  | Не менее 250 об/мин |  |
|  |  |  | Вес (при полной готовности к эксплуатации) |  | Не более 1,25 кг |  |
|  |  |  | Габариты Д х Ш х В |  | Не более 110 х 50 х 200 мм |  |
|  |  |  | Наличие нормам электробезопасности ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 |  | Наличие |  |
|  |  |  | Рабочий элемент (защита от поражения током) |  | Тип BF |  |
|  |  |  | Предназначен для сверления, фрезерования, ввинчивания и вывинчивания винтов, для проведения фиксирующих спиц в костной хирургии |  | Наличие |  |
|  |  |  | Возможность использования питания привода от сети (при использовании электрокрышки с кабелем, консолью) и от аккумулятора |  | Наличие |  |
|  |  |  | Корпус Г-образной формы с эргономичной строго отцентрованной рукояткой, одинаковое сечение рукоятки по всей длине |  | Наличие |  |
|  |  |  | Корпус из сплава, предотвращающий негативное воздействие электромагнитных волн и позволяющего проводить обработку всеми дезинфицирующими средствами в том числе с высокими показателями (Ph ≥ 11), отсутствие в конструкции алюминиевых деталей |  | Наличие |  |
|  |  |  | Электронное управление, интегрированное в аккумулятор, не подвергается стерилизации |  | Наличие |  |
|  |  |  | Звуковой сигнал информирующий о готовности к работе аккумулятора и привода |  | Наличие |  |
|  |  |  | Принудительная блокировка мотора по технике безопасности |  | Наличие |  |
|  |  |  | Плавная регулировка скорости вращения в зависимости от силы нажатия управляющих кнопок |  | Наличие |  |
|  |  |  | Принцип установки аккумулятора: скрытый, внутрь рукоятки |  | Наличие |  |
|  |  |  | Приспособление для асептической установки аккумулятора, термостойкий автоклавируемый пластик |  | Наличие |  |
|  |  |  | Крышка |  | Наличие |  |
|  |  |  | Адаптер для подключения к моечно-дезинфицирующей машине для механической очистки внутреннего канала |  | Наличие |  |
|  |  |  | Направитель для работы с длинными спицами, резьбовое соединение к приводу |  | Наличие |  |
|  |  |  | Адаптер для обработки средством для технического обслуживания |  | Наличие |  |
|  |  |  | Чистящая щетка (неабразивная) для очистки внутреннего канала |  | Наличие |  |
|  |  |  | Лазерная маркировка каталожного и серийного номеров для быстрой идентификации и учета, а также даты рекомендованного технического обслуживания. |  | Наличие |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка, наименование на упаковке на русском языке, инструкция по эксплуатации на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Аккумулятор |  | 1 шт. |  |
|  |  |  | Тип элементов |  | Никель-металгидридный |  |
|  |  |  | Постоянное напряжение |  | Не менее 9,5 В, не более 10,5 В |  |
|  |  |  | Номинальная емкость |  | Не менее 1,95 А*ч |  |
|  |  |  | Вес |  | Не более 0,425 кг |  |
|  |  |  | Габариты (Д x Ш x В) |  | Не более 140 мм х 45 мм х 50 мм |  |
|  |  |  | Принцип установки аккумулятора: скрытый, внутрь рукоятки |  | Наличие |  |
|  |  |  | Интегрированный блок электроники с функцией сохранения информации о количестве циклов и об ошибках заряда/разряда |  | Наличие |  |
|  |  |  | Наличие нормам электробезопасности ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 |  | Наличие |  |
|  |  |  | Лазерная маркировка каталожного и серийного номеров для быстрой идентификации и учета, а также маркировка даты рекомендованного технического обслуживания. |  | Наличие |  |
|  |  |  | Адаптер для дрели |  | 1 шт. |  |
|  |  |  | Быстросъемная установка насадки на мотор |  | Наличие |  |
|  |  |  | Быстросъемная фиксация сверла в насадке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Тип соединения – «АО» (название по автору) |  | Наличие |  |
|  |  |  | Максимальная скорость вращения |  | Не менее 1000 об/мин |  |
|  |  |  | Вращательный момент |  | Не менее 5 Нм |  |
|  |  |  | Диаметр канала |  | Не менее 4 мм |  |
|  |  |  | Возможность реверсивного движения |  | Наличие |  |
|  |  |  | Лазерная маркировка каталожного и серийного номеров для быстрой идентификации и учета, а также даты рекомендованного технического обслуживания. |  | Наличие |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка, наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Адаптер для дрели |  | 1 шт. |  |
|  |  |  | Трехкулачковый патрон «Jacobs» (название по автору), ключевой |  | Наличие |  |
|  |  |  | Быстросъемная фиксация насадки на привод |  | Наличие |  |
|  |  |  | Максимальная скорость вращения |  | Не менее 1000 об/мин |  |
|  |  |  | Вращательный момент |  | Не менее 5 Нм |  |
|  |  |  | Диаметр внутреннего канала |  | Не менее 4 мм |  |
|  |  |  | Максимальный диаметр хвостовика фиксируемого сверла |  | Не менее 7,4 мм |  |
|  |  |  | Минимальный диаметр хвостовика фиксируемого сверла |  | Не более 0,6 мм |  |
|  |  |  | Возможность реверсивного движения |  | Наличие |  |
|  |  |  | Ключ |  | Наличие |  |
|  |  |  | Лазерная маркировка каталожного и серийного номеров для быстрой идентификации и учета, а также даты рекомендованного технического обслуживания. |  | Наличие |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка, наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Адаптер для дрели |  | 1 шт. |  |
|  |  |  | Быстросъемная установка насадки на мотор |  | Наличие |  |
|  |  |  | Быстросъемная фиксация сверла в насадке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Тип соединения – шестигранник |  | Наличие |  |
|  |  |  | Максимальная скорость вращения |  | Не менее 1000 об/мин |  |
|  |  |  | Вращательный момент |  | Не менее 5 Нм |  |
|  |  |  | Диаметр канала |  | Не менее 4 мм |  |
|  |  |  | Возможность реверсивного движения |  | Наличие |  |
|  |  |  | Лазерная маркировка каталожного и серийного номеров для быстрой идентификации и учета, а также даты рекомендованного технического обслуживания. |  | Наличие |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка, наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Насадка для проводки спиц |  | 1 шт. |  |
|  |  |  | Быстросъемная фиксация насадки на привод |  | Наличие |  |
|  |  |  | Максимальная скорость вращения |  | Не менее 1000 об/мин |  |
|  |  |  | Максимальный диаметр фиксируемой спицы |  | Не менее 4,0 мм |  |
|  |  |  | Минимальный диаметр фиксируемой спицы |  | Не более 0,6 мм |  |
|  |  |  | Возможность реверсивного движения |  | Наличие |  |
|  |  |  | Лазерная маркировка каталожного и серийного номеров для быстрой идентификации и учета, а также даты рекомендованного технического обслуживания. |  | Наличие |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка, наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Адаптер для римера |  | 1 шт. |  |
|  |  |  | Быстросъемная установка насадки на мотор |  | Наличие |  |
|  |  |  | Быстросъемная фиксация римера в насадке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Тип соединения – «Harris» (названия по автору) |  | Наличие |  |
|  |  |  | Максимальная скорость вращения |  | Не менее 250 об/мин |  |
|  |  |  | Вращательный момент |  | Не менее 19 Нм |  |
|  |  |  | Диаметр канала |  | Не менее 4 мм |  |
|  |  |  | Возможность реверсивного движения |  | Наличие |  |
|  |  |  | Лазерная маркировка каталожного и серийного номеров для быстрой идентификации и учета, а также даты рекомендованного технического обслуживания. |  | Наличие |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка, наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Адаптер для римера |  | 1 шт. |  |
|  |  |  | Быстросъемная установка насадки на мотор |  | Наличие |  |
|  |  |  | Быстросъемная фиксация римера в насадке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Тип соединения – «АО» (название по автору) |  | Наличие |  |
|  |  |  | Максимальная скорость вращения |  | Не менее 250 об/мин |  |
|  |  |  | Вращательный момент |  | Не менее 19 Нм |  |
|  |  |  | Диаметр канала |  | Не менее 4 мм |  |
|  |  |  | Возможность реверсивного движения |  | Наличие |  |
|  |  |  | Лазерная маркировка каталожного и серийного номеров для быстрой идентификации и учета, а также даты рекомендованного технического обслуживания. |  | Наличие |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка, наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Адаптер осциллирующей пилы |  | 1 шт. |  |
|  |  |  | Быстросъемная установка насадки на мотор |  | Наличие |  |
|  |  |  | Быстросъемная фиксация пильного полотна |  | Наличие |  |
|  |  |  | Возможность присоединения в нескольких положениях |  | Наличие |  |
|  |  |  | Максимальное количество осцилляций |  | Не менее 17 000 осц/мин |  |
|  |  |  | Вес |  | Не более 270 гр. |  |
|  |  |  | Длина насадки |  | Не более 90 мм |  |
|  |  |  | Лазерная маркировка каталожного и серийного номеров для быстрой идентификации и учета, а также даты рекомендованного технического обслуживания. |  | Наличие |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка, наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Зарядное устройство |  | 1 шт. |  |
|  |  |  | Диапазон параметров сетевого напряжения |  | 220-240 В |  |
|  |  |  | Подходящая сетевая частота |  | 50-60 Гц |  |
|  |  |  | Предохранитель в комплекте |  | Наличие |  |
|  |  |  | Количество гнезд для одновременной зарядки аккумуляторов |  | Не менее 4 шт. |  |
|  |  |  | Функция автоматического самотестирования |  | Наличие |  |
|  |  |  | Информационные индикаторы на каждое гнездо |  | Наличие |  |
|  |  |  | Индикаторы наличия питания, процесса заряда, ошибки при сбое в сети, рекомендации замены элемента питания при выработке ресурса аккумулятора |  | Наличие |  |
|  |  |  | Вес |  | Не более 3,5 кг |  |
|  |  |  | Габариты (Д х Ш х В) |  | Не более 440 мм х 140 мм х 180 |  |
|  |  |  | Соответствие нормам электробезопасности ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 |  | Наличие |  |
|  |  |  | Сетевой кабель, с заземлением |  | 1 шт. |  |
|  |  |  | Длина |  | Не менее 5 м |  |
|  |  |  | Аккумулятор |  | 1 шт. |  |
|  |  |  | Тип элементов |  | Никель-металгидридный |  |
|  |  |  | Постоянное напряжение, |  | Не менее 9,5 В, не более 10,5 В |  |
|  |  |  | Номинальная емкость |  | Не менее 1,95 А*ч |  |
|  |  |  | Вес |  | Не более 0,425 кг |  |
|  |  |  | Габариты (Д x Ш x В) |  | Не более 140 мм х 45 мм х 50 мм |  |
|  |  |  | Принцип установки аккумулятора: скрытый, внутрь рукоятки |  | Наличие |  |
|  |  |  | Интегрированный блок электроники с функцией сохранения информации о количестве циклов и об ошибках заряда/разряда |  | Наличие |  |
|  |  |  | Наличие нормам электробезопасности ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 |  | Наличие |  |
|  |  |  | Лазерная маркировка каталожного и серийного номеров для быстрой идентификации и учета, а также маркировка даты рекомендованного технического обслуживания. |  | Наличие |  |
|  |  |  | Приспособление для асептической замены/удаления электроадаптера, термостойкий пластик |  | 1 шт. |  |
|  |  |  | Средство для обработки и технического ухода за моторной системой |  | 12 шт. |  |
|  |  |  | В виде спрея для лучшей обработки внутренних механизмов, баллон |  | Наличие |  |
|  |  |  | Объем баллона |  | Не менее 300 мл |  |
|  |  |  | Подходит для использования перед высокотемпературной стерилизацией, в т.ч. для высокоскоростных моторных систем |  | Наличие |  |
|  |  |  | Сетка стальная, на ножках, с рукоятками. |  | 1 шт. |  |
|  |  |  | Внешний размер (длина х ширина х высота) |  | Не менее 403 х 251 х 104 мм; Не более 407 х 255 х 108 мм. |  |
|  |  |  | Сетка для контейнеров изготовлена из плоской стальной ленты |  | Наличие |  |
|  |  |  | Ширина ленты |  | Не более 1 мм |  |
|  |  |  | Рукоятки сетки фиксируются параллельно корпусу вовнутрь сетки и подниматься строго вертикально. Углы и края сетки сглаженные |  | Наличие |  |
|  |  |  | С двух сторон сетка имеет прорези для установки крышки. Сетка имеет пластиковые съемные ножки |  | Наличие |  |
|  |  |  | Сетка выдерживает многократную обработку |  | Наличие |  |
|  |  |  | Индивидуальные фиксаторы для установки в стальную сетку (корзину). |  | 10 шт. |  |
|  |  |  | Позволяют машинную чистку установленных изделий. Фиксируют инструменты в положениях, предотвращающих скапливание конденсата в полостях во время мойки и стерилизации, а также соприкосновение с другими инструментами во время транспортировки и хранения. Фиксаторы съемные и устанавливаются в сетке в желаемых положениях |  | Наличие |  |
|  |  |  | Комплект включает фиксаторы для привода, крышки, приспособлений для асептической установки и замены аккумулятора, лезвий, насадок, малых принадлежностей |  | Наличие |  |
|  |  |  | Размер посадочного места |  | Не менее 5 мм |  |
|  |  |  | Сетка стальная, на ножках, с рукоятками. |  | 1 шт. |  |
|  |  |  | Внешний размер (длина х ширина х высота) |  | Не менее 242 х 251 х 104 мм; Не более 245 х 255 х 108 мм. |  |
|  |  |  | Сетка для контейнеров изготовлена из плоской стальной ленты |  | Наличие |  |
|  |  |  | Ширина лены |  | Не более 1 мм |  |
|  |  |  | Рукоятки сетки фиксируются параллельно корпусу вовнутрь сетки и поднимаются строго вертикально. Углы и края сетки сглаженные |  | Наличие |  |
|  |  |  | С двух сторон сетка имеет прорези для установки крышки. Сетка имеет пластиковые съемные ножки. |  | Наличие |  |
|  |  |  | Сетка выдерживает многократную обработку |  | Наличие |  |
|  |  |  | Лезвие осциллирующее |  | 10 шт. |  |
|  |  |  | Рабочая длина |  | Не менее 24,0 мм; Не более 26,0 мм |  |
|  |  |  | Ширина лезвия |  | Не менее 4,0 мм; Не более 6,0 мм |  |
|  |  |  | Толщина лезвия |  | Не менее 0,45 мм; Не более 0,55 мм |  |
|  |  |  | Толщина пропила |  | Не менее 0,45 мм; Не более 0,55 мм |  |
|  |  |  | Срок сохранения стерильности в заводской упаковке |  | Не менее 8 лет |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка двойная: внешняя –защищающая от повреждений во время транспортировки, внутренняя – барьерная (стерильная) |  | Наличие |  |
|  |  |  | Наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Многоразового использования |  | Наличие |  |
|  |  |  | Лазерная маркировка каталожного номера для идентификации и учета |  | Наличие |  |
|  |  |  | Лезвие осциллирующее |  | 10 шт. |  |
|  |  |  | Рабочая длина |  | Не менее 34,0 мм; Не более 36,0 мм |  |
|  |  |  | Ширина лезвия |  | Не менее 8,0 мм; Не более 10,0 мм |  |
|  |  |  | Толщина лезвия |  | Не менее 0,45 мм; Не более 0,55 мм |  |
|  |  |  | Толщина пропила |  | Не менее 0,75 мм; Не более 0,85 мм |  |
|  |  |  | Срок сохранения стерильности в заводской упаковке |  | Не менее 8 лет |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка двойная: внешняя –защищающая от повреждений во время транспортировки, внутренняя – барьерная (стерильная) |  | Наличие |  |
|  |  |  | Наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Многоразового использования |  | Наличие |  |
|  |  |  | Лазерная маркировка каталожного номера для идентификации и учета |  | Наличие |  |
|  |  |  | Лезвие осциллирующее |  | 10 шт. |  |
|  |  |  | Рабочая длина |  | Не менее 48,0 мм; Не более 50,0 мм |  |
|  |  |  | Ширина лезвия |  | Не менее 8,0 мм; Не более 10,0 мм |  |
|  |  |  | Толщина лезвия |  | Не менее 0,45 мм; Не более 0,55 мм |  |
|  |  |  | Толщина пропила |  | Не менее 0,75 мм; Не более 0,85 мм |  |
|  |  |  | Срок сохранения стерильности в заводской упаковке |  | Не менее 8 лет |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка двойная: внешняя –защищающая от повреждений во время транспортировки, внутренняя – барьерная (стерильная) |  | Наличие |  |
|  |  |  | Наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Многоразового использования |  | Наличие |  |
|  |  |  | Лазерная маркировка каталожного номера для идентификации и учета |  | Наличие |  |
|  |  |  | Лезвие осциллирующее |  | 10 шт. |  |
|  |  |  | Рабочая длина |  | Не менее 48,0 мм; Не более 50,0 мм |  |
|  |  |  | Ширина лезвия |  | Не менее 18,0 мм; Не более 20,0 мм |  |
|  |  |  | Толщина лезвия |  | Не менее 0,65 мм; Не более 0,75 мм |  |
|  |  |  | Толщина пропила |  | Не менее 0,85 мм; Не более 0,95 мм |  |
|  |  |  | Срок сохранения стерильности в заводской упаковке |  | Не менее 8 лет |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка двойная: внешняя –защищающая от повреждений во время транспортировки, внутренняя – барьерная (стерильная) |  | Наличие |  |
|  |  |  | Наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Многоразового использования |  | Наличие |  |
|  |  |  | Лазерная маркировка каталожного номера для идентификации и учета |  | Наличие |  |
|  |  |  | Сверло спиральное, хвостовик АО |  | 5 шт. |  |
|  |  |  | Общая длина |  | Не менее 83 мм; Не более 88 мм |  |
|  |  |  | Рабочая длина |  | Не менее 58 мм; Не более 62 мм |  |
|  |  |  | Диаметр |  | Не менее 1,45 мм; Не более 1,55 мм |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка, защищающая от повреждений во время транспортировки |  | Наличие |  |
|  |  |  | Наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Многоразового использования |  | Наличие |  |
|  |  |  | Лазерная маркировка каталожного номера для идентификации и учета |  | Наличие |  |
|  |  |  | Сверло спиральное, хвостовик АО |  | 5 шт. |  |
|  |  |  | Общая длина |  | Не менее 98 мм; Не более 102 мм |  |
|  |  |  | Рабочая длина |  | Не менее 73 мм; Не более 78 мм |  |
|  |  |  | Диаметр |  | Не менее 1,95 мм; Не более 2,05 мм |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка, защищающая от повреждений во время транспортировки |  | Наличие |  |
|  |  |  | Наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Многоразового использования |  | Наличие |  |
|  |  |  | Лазерная маркировка каталожного номера для идентификации и учета |  | Наличие |  |
|  |  |  | Сверло спиральное, хвостовик АО |  | 5 шт. |  |
|  |  |  | Общая длина |  | Не менее 108 мм; Не более 112 мм |  |
|  |  |  | Рабочая длина |  | Не менее 83 мм; Не более 88 мм |  |
|  |  |  | Диаметр |  | Не менее 2,45 мм; Не более 2,55 мм |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка, защищающая от повреждений во время транспортировки |  | Наличие |  |
|  |  |  | Наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Многоразового использования |  | Наличие |  |
|  |  |  | Лазерная маркировка каталожного номера для идентификации и учета |  | Наличие |  |
|  |  |  | Сверло спиральное, хвостовик АО |  | 5 шт. |  |
|  |  |  | Общая длина |  | Не менее 98 мм; Не более 102 мм |  |
|  |  |  | Рабочая длина |  | Не менее 73 мм; Не более 78 мм |  |
|  |  |  | Диаметр |  | Не менее 2,65 мм; Не более 2,75 мм |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка, защищающая от повреждений во время транспортировки |  | Наличие |  |
|  |  |  | Наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Многоразового использования |  | Наличие |  |
|  |  |  | Лазерная маркировка каталожного номера для идентификации и учета |  | Наличие |  |
|  |  |  | Сверло спиральное, хвостовик АО |  | 5 шт. |  |
|  |  |  | Общая длина |  | Не менее 144 мм; Не более 146 мм |  |
|  |  |  | Рабочая длина |  | Не менее 118 мм; Не более 122 мм |  |
|  |  |  | Диаметр |  | Не менее 3,15 мм; Не более 3,25 мм |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка, защищающая от повреждений во время транспортировки |  | Наличие |  |
|  |  |  | Наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Многоразового использования |  | Наличие |  |
|  |  |  | Лазерная маркировка каталожного номера для идентификации и учета |  | Наличие |  |
|  |  |  | Сверло спиральное, хвостовик АО |  | 5 шт. |  |
|  |  |  | Общая длина |  | Не менее 108 мм; Не более 112 мм |  |
|  |  |  | Рабочая длина |  | Не менее 83 мм; Не более 88 мм |  |
|  |  |  | Диаметр |  | Не менее 3,45 мм; Не более 3,55 мм |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка, защищающая от повреждений во время транспортировки |  | Наличие |  |
|  |  |  | Наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Многоразового использования |  | Наличие |  |
|  |  |  | Лазерная маркировка каталожного номера для идентификации и учета |  | Наличие |  |
|  |  |  | Сверло спиральное, хвостовик АО |  | 5 шт. |  |
|  |  |  | Общая длина |  | Не менее 144 мм; Не более 146 мм |  |
|  |  |  | Рабочая длина |  | Не менее 118 мм; Не более 122 мм |  |
|  |  |  | Диаметр |  | Не менее 4,45 мм; Не более 4,55 мм |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка, защищающая от повреждений во время транспортировки |  | Наличие |  |
|  |  |  | Наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Многоразового использования |  | Наличие |  |
|  |  |  | Лазерная маркировка каталожного номера для идентификации и учета |  | Наличие |  |
|  |  |  | Сверло спиральное, хвостовик АО |  | 5 шт. |  |
|  |  |  | Общая длина |  | Не менее 123 мм; Не более 128 мм |  |
|  |  |  | Рабочая длина |  | Не менее 98 мм; Не более 102 мм |  |
|  |  |  | Диаметр |  | Не менее 1,95 мм; Не более 2,05 мм |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка, защищающая от повреждений во время транспортировки |  | Наличие |  |
|  |  |  | Наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Многоразового использования |  | Наличие |  |
|  |  |  | Лазерная маркировка каталожного номера для идентификации и учета |  | Наличие |  |
|  |  |  | Сверло спиральное, хвостовик АО |  | 5 шт. |  |
|  |  |  | Общая длина |  | Не менее 123 мм; Не более 128 мм |  |
|  |  |  | Рабочая длина |  | Не менее 98 мм; Не более 102 мм |  |
|  |  |  | Диаметр |  | Не менее 2,45 мм; Не более 2,55 мм |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка, защищающая от повреждений во время транспортировки |  | Наличие |  |
|  |  |  | Наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Многоразового использования |  | Наличие |  |
|  |  |  | Лазерная маркировка каталожного номера для идентификации и учета |  | Наличие |  |
|  |  |  | Сверло спиральное, |  | 3 шт. |  |
|  |  |  | Общая длина |  | Не менее 173 мм; Не более 178 мм |  |
|  |  |  | Рабочая длина |  | Не менее 132 мм; Не более 136 мм |  |
|  |  |  | Диаметр |  | Не менее 2,45 мм; Не более 2,55 мм |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка, защищающая от повреждений во время транспортировки |  | Наличие |  |
|  |  |  | Наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Многоразового использования |  | Наличие |  |
|  |  |  | Лазерная маркировка каталожного номера для идентификации и учета |  | Наличие |  |
|  |  |  | Сверло спиральное, |  | 3 шт. |  |
|  |  |  | Общая длина |  | Не менее 158 мм; Не более 162 мм |  |
|  |  |  | Рабочая длина |  | Не менее 132 мм; Не более 136 мм |  |
|  |  |  | Диаметр |  | Не менее 4,95 мм; Не более 5,05 мм |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка, защищающая от повреждений во время транспортировки |  | Наличие |  |
|  |  |  | Наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Многоразового использования |  | Наличие |  |
|  |  |  | Лазерная маркировка каталожного номера для идентификации и учета |  | Наличие |  |
|  |  |  | Сверло спиральное, |  | 3 шт. |  |
|  |  |  | Общая длина |  | Не менее 158 мм; Не более 162 мм |  |
|  |  |  | Рабочая длина |  | Не менее 132 мм; Не более 136 мм |  |
|  |  |  | Диаметр |  | Не менее 5,95 мм; Не более 6,05 мм |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка, защищающая от повреждений во время транспортировки |  | Наличие |  |
|  |  |  | Наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Многоразового использования |  | Наличие |  |
|  |  |  | Лазерная маркировка каталожного номера для идентификации и учета |  | Наличие |  |
|  |  |  | Спица Киршнера, троакар |  | 1 уп. |  |
|  |  |  | Диаметр |  | (1,0 ± 0,1) мм |  |
|  |  |  | Длина |  | (310 ± 2) мм |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка, наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Количество в упаковке |  | Не менее 10 шт. |  |
|  |  |  | Спица Киршнера, троакар |  | 1 уп. |  |
|  |  |  | Диаметр |  | (1,2 ± 0,1) мм |  |
|  |  |  | Длина |  | (310 ± 2) мм |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка, наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Количество в упаковке |  | Не менее 10 шт. |  |
|  |  |  | Спица Киршнера, троакар |  | 1 уп. |  |
|  |  |  | Диаметр |  | (1,5 ± 0,1) мм |  |
|  |  |  | Длина |  | (310 ± 2) мм |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка, наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Количество в упаковке |  | Не менее 10 шт. |  |
|  |  |  | Спица Киршнера, троакар |  | 1 уп. |  |
|  |  |  | Диаметр |  | (1,8 ± 0,1) мм |  |
|  |  |  | Длина |  | (310 ± 2) мм |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка, наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Количество в упаковке |  | Не менее 10 шт. |  |
|  |  |  | Спица Киршнера, троакар |  | 1 уп. |  |
|  |  |  | Диаметр |  | (2,0 ± 0,1) мм |  |
|  |  |  | Длина |  | (310 ± 2) мм |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка, наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Количество в упаковке |  | Не менее 10 шт. |  |
|  |  |  | Спица Киршнера, троакар |  | 1 уп. |  |
|  |  |  | Диаметр |  | (2,5 ± 0,1) мм |  |
|  |  |  | Длина |  | (310 ± 2) мм |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка, наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Количество в упаковке |  | Не менее 10 шт. |  |
|  |  |  | Спица Киршнера, троакар |  | 1 уп. |  |
|  |  |  | Диаметр |  | (3,0 ± 0,1) мм |  |
|  |  |  | Длина |  | (310 ± 2) мм |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка, наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Количество в упаковке |  | Не менее 10 шт. |  |
|  |  |  | Спица Киршнера, двусторонний троакар |  | 3 уп. |  |
|  |  |  | Диаметр |  | (0,9 ± 0,1) мм |  |
|  |  |  | Длина |  | (152 ± 2) мм |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка, наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Количество в упаковке |  | Не менее 10 шт. |  |
|  |  |  | Спица Киршнера, двусторонний троакар |  | 3 уп. |  |
|  |  |  | Диаметр |  | (0,9 ± 0,1) мм |  |
|  |  |  | Длина |  | (305 ± 2) мм |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка, наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Количество в упаковке |  | Не менее 10 шт. |  |
|  |  |  | Спица Киршнера, двусторонний троакар |  | 3 уп. |  |
|  |  |  | Диаметр |  | (1,1 ± 0,1) мм |  |
|  |  |  | Длина |  | (152 ± 2) мм |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка, наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Количество в упаковке не менее 10 шт. |  | Наличие |  |
|  |  |  | Спица Киршнера, двусторонний троакар |  | 3 уп. |  |
|  |  |  | Диаметр |  | (1,1 ± 0,1) мм |  |
|  |  |  | Длина |  | (305 ± 2) мм |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка, наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Количество в упаковке |  | Не менее 10 шт. |  |
|  |  |  | Спица Киршнера, двусторонний троакар |  | 3 уп. |  |
|  |  |  | Диаметр |  | (1,6 ± 0,1) мм |  |
|  |  |  | Длина |  | (152 ± 2) мм |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка, наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Количество в упаковке |  | Не менее 10 шт. |  |
|  |  |  | Спица Киршнера, двусторонний троакар |  | 3 уп. |  |
|  |  |  | Диаметр |  | (1,6 ± 0,1) мм |  |
|  |  |  | Длина |  | (305 ± 2) мм |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка, наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Количество в упаковке |  | Не менее 10 шт. |  |
|  |  |  | Метчик, хвостовик АО |  | 3 шт. |  |
|  |  |  | Общая длина |  | Не менее 128 мм; Не более 132 мм |  |
|  |  |  | Рабочая длина |  | Не менее 30 мм; Не более 32 мм |  |
|  |  |  | Диаметр |  | Не менее 2,65 мм; Не более 2,75 мм |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка, защищающая от повреждений во время транспортировки |  | Наличие |  |
|  |  |  | Наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Многоразового использования |  | Наличие |  |
|  |  |  | Лазерная маркировка каталожного номера для идентификации и учета |  | Наличие |  |
|  |  |  | Метчик, хвостовик АО |  | 3 шт. |  |
|  |  |  | Общая длина |  | Не менее 128 мм; Не более 132 мм |  |
|  |  |  | Рабочая длина |  | Не менее 62 мм; Не более 65 мм |  |
|  |  |  | Диаметр |  | Не менее 3,45 мм; Не более 3,55 мм |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка, защищающая от повреждений во время транспортировки |  | Наличие |  |
|  |  |  | Наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Многоразового использования |  | Наличие |  |
|  |  |  | Лазерная маркировка каталожного номера для идентификации и учета |  | Наличие |  |
|  |  |  | Метчик, хвостовик АО |  | 3 шт. |  |
|  |  |  | Общая длина |  | Не менее 128 мм; Не более 132 мм |  |
|  |  |  | Рабочая длина |  | Не менее 50 мм; Не более 52 мм |  |
|  |  |  | Диаметр |  | Не менее 3,45 мм; Не более 3,55 мм |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка, защищающая от повреждений во время транспортировки |  | Наличие |  |
|  |  |  | Наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Многоразового использования |  | Наличие |  |
|  |  |  | Лазерная маркировка каталожного номера для идентификации и учета |  | Наличие |  |
|  |  |  | Метчик, хвостовик АО |  | 3 шт. |  |
|  |  |  | Общая длина |  | Не менее 128 мм; Не более 132 мм |  |
|  |  |  | Рабочая длина |  | Не менее 62 мм; Не более 65 мм |  |
|  |  |  | Диаметр |  | Не менее 4,45 мм; Не более 4,55 мм |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка, защищающая от повреждений во время транспортировки |  | Наличие |  |
|  |  |  | Наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Многоразового использования |  | Наличие |  |
|  |  |  | Лазерная маркировка каталожного номера для идентификации и учета |  | Наличие |  |
|  |  |  | Метчик, хвостовик АО |  | 3 шт. |  |
|  |  |  | Общая длина |  | Не менее 178 мм; Не более 182 мм |  |
|  |  |  | Рабочая длина |  | Не менее 82 мм; Не более 85 мм |  |
|  |  |  | Диаметр |  | Не менее 4,45 мм; Не более 4,55 мм |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка, защищающая от повреждений во время транспортировки |  | Наличие |  |
|  |  |  | Наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Многоразового использования |  | Наличие |  |
|  |  |  | Лазерная маркировка каталожного номера для идентификации и учета |  | Наличие |  |
|  |  |  | Метчик, хвостовик АО |  | 1 шт. |  |
|  |  |  | Общая длина |  | Не менее 128 мм; Не более 132 мм |  |
|  |  |  | Рабочая длина |  | Не менее 60 мм; Не более 62 мм |  |
|  |  |  | Диаметр |  | Не менее 3,95 мм; Не более 4,05 мм |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка, защищающая от повреждений во время транспортировки |  | Наличие |  |
|  |  |  | Наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Многоразового использования |  | Наличие |  |
|  |  |  | Лазерная маркировка каталожного номера для идентификации и учета |  | Наличие |  |
|  |  |  | Зенкер, хвостовик АО |  | 1 шт. |  |
|  |  |  | Общая длина |  | Не менее 128 мм; Не более 132 мм |  |
|  |  |  | Для винтов диаметром |  | 2,7; 3,5; 4,0 мм |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка, защищающая от повреждений во время транспортировки |  | Наличие |  |
|  |  |  | Наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Многоразового использования |  | Наличие |  |
|  |  |  | Лазерная маркировка каталожного номера для идентификации и учета |  | Наличие |  |
|  |  |  | Зенкер, хвостовик АО |  | 1 шт. |  |
|  |  |  | Общая длина |  | Не менее 128 мм; Не более 132 мм |  |
|  |  |  | Для винтов диаметром |  | 4,6; 6,0 мм |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка, защищающая от повреждений во время транспортировки |  | Наличие |  |
|  |  |  | Наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Многоразового использования |  | Наличие |  |
|  |  |  | Лазерная маркировка каталожного номера для идентификации и учета |  | Наличие |  |
|  |  |  | Отвертка, хвостовик АО |  | 1 шт. |  |
|  |  |  | Общая длина |  | Не менее 128 мм; Не более 132 мм |  |
|  |  |  | Размер сечения рабочей части |  | 2,5 мм |  |
|  |  |  | Для винтов диаметром |  | 2,7; 3,5; 4,0 мм |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка, защищающая от повреждений во время транспортировки |  | Наличие |  |
|  |  |  | Наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Многоразового использования |  | Наличие |  |
|  |  |  | Лазерная маркировка каталожного номера для идентификации и учета |  | Наличие |  |
|  |  |  | Отвертка, хвостовик АО |  | 1 шт. |  |
|  |  |  | Общая длина |  | Не менее 128 мм; Не более 132 мм |  |
|  |  |  | Размер сечения рабочей части |  | 3,5 мм |  |
|  |  |  | Для винтов диаметром |  | От не менее 4,6 мм до не более 6,0 мм |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка, защищающая от повреждений во время транспортировки |  | Наличие |  |
|  |  |  | Наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Многоразового использования |  | Наличие |  |
|  |  |  | Лазерная маркировка каталожного номера для идентификации и учета |  | Наличие |  |
|  |  |  | Т-рукоятка, разъем АО |  | 1 шт. |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка, защищающая от повреждений во время транспортировки |  | Наличие |  |
|  |  |  | Наименование на упаковке на русском языке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Многоразового использования |  | Наличие |  |
|  |  |  | Лазерная маркировка каталожного номера для идентификации и учета |  | Наличие |  |
|  |  |  | Комплектация: |  |  |  |
|  |  |  | Дрель/ример |  | 1 шт. |  |
|  |  |  | Адаптер для дрели |  | 3 шт. |  |
|  |  |  | Насадка для спицы |  | 1 шт. |  |
|  |  |  | Адаптер для римера |  | 2 шт. |  |
|  |  |  | Адаптер осциллирующей пилы |  | 1 шт. |  |
|  |  |  | Зарядное устройство |  | 1 шт. |  |
|  |  |  | Сетевой кабель |  | 1 шт. |  |
|  |  |  | Аккумулятор |  | 2 шт. |  |
|  |  |  | Приспособление для асептической замены аккумулятора |  | 1 шт. |  |
|  |  |  | Средство для обработки |  | 12 шт. |  |
|  |  |  | Сетка стальная |  | 2 шт. |  |
|  |  |  | Фиксатор |  | 10 шт. |  |
|  |  |  | Лезвие |  | 40 шт. |  |
|  |  |  | Сверло |  | 54 шт. |  |
|  |  |  | Спица |  | 25 уп. |  |
|  |  |  | Метчик |  | 16 шт. |  |
|  |  |  | Зенкер |  | 2 шт. |  |
|  |  |  | Отвертка |  | 2 шт. |  |
|  |  |  | Т-рукоятка |  | 1 шт. |  |
|  |  |  | Дополнительные требования |  |  |  |
|  |  |  | Возможность дополнительного заказа у производителя дополнительных насадок для специальных операций |  | Наличие |  |
|  |  |  | Абсолютная совместимость заказываемых инструментов между собой |  | Наличие |  |
|  |  |  | Единый стандарт для соответствующих соединительных элементов инструментов |  | Наличие |  |
|  |  |  | Простота идентификации инструментов, устойчивая к дезинфекционным агентам, несмываемая и легко читаемая маркировка |  | Наличие |  |
|  |  |  | Стерилизация в режиме стандартного автоклавирования |  | Наличие |  |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № 57 | Отсасыватель хирургический | 10 |  |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значение технических параметров |  |
|  | Бесшумный агрегат пистонного типа c изоляцией (для работы в условиях операционной), в жестком корпусе | Наличие |  |
|  | Не требующая технического обслуживания система создания вакуума, состоящая из 2-х стеклянных цилиндров и графитовых поршней | Наличие |  |
|  | Производительность, литров в минуту | Не менее 30 |  |
|  | Создаваемое разрежение в диапазоне, кПа | С полным покрытием от 0 до 85 |  |
|  | Давление в диапазоне, мм рт. ст. | С полным покрытием от 0 до 640 |  |
|  | Индикация на вакуумметре в диапазоне, мм. рт. ст. | С полным покрытием от 0 до 700 |  |
|  | Уровень шума при максимальном разрежении, дБа | Не более 45 |  |
|  | Полное отсутствие вибрации при работе | Наличие |  |
|  | Базовый модуль с ручкой для переноски | Наличие |  |
|  | Ручка для переноски аспиратора, встроенная в базовый модуль | Наличие |  |
|  | Влагозащищенная кнопка включения – выключения на передней панели аспиратора | Наличие |  |
|  | Вакуумметр с градуировкой в кПа и мм ртст | Наличие |  |
|  | Диаметр вакуумметра, мм | Не менее 60 |  |
|  | Регулятор вакуума на передней панели аспиратора | Наличие |  |
|  | Рельс металлический для крепления дополнительного оборудования и принадлежностей с креплением к корпусу аспиратора с трех сторон | Наличие |  |
|  | Мобильная стойка на 4-х колесах с блокировкой, шт | Не менее 2 |  |
|  | Рельс металлический для крепления дополнительного оборудования и принадлежностей с креплением к мобильной стойке с четырех сторон | Наличие |  |
|  | Вертикальная планка шириной, см | Диапазон не шире чем от 9 до 11 |  |
|  | Вертикальная планка глубиной, см | Диапазон не шире чем от 1,5 до 2,5 |  |
|  | Высота стойки в сборе, см | Диапазон не шире чем от 70 до 72 |  |
|  | Антистатические колеса, диаметром, мм | Не более 70 |  |
|  | Гидрофобный бактериальный фильтр, защита, процентов | Не менее 99,999 |  |
|  | Фильтрация частиц размером, микрон | Не более 0,33 |  |
|  | Диаметр фильтровального элемента, мм | Не менее 25 |  |
|  | Высота фильтровального элемента, мм | Не менее 45 |  |
|  | Два уплотнительных силиконовых О-ринга в месте соединения фильтра и аспиратора | Наличие |  |
|  | Двойная система предотвращения попадания воды аспирата внутрь аппарата, включая поплавковый клапан и гидрофобный фильтр | Наличие |  |
|  | Возможность соединения двух и более сосудов для аспирации при предполагаемых больших объемах аспирата | Наличие |  |
|  | Комплект гидрофобных фильтров, шт | Не менее 10 |  |
|  | Силиконовая трубка для соединения аспиратора и сосуда для аспираты с двумя угловыми коннекторами | Наличие |  |
|  | Номинальная мощность, Вт | Не более 110 |  |
|  | Вес без тележки, кг | Не более 8 |  |
|  | Вес с мобильной стойкой, кг | Не более 20 |  |
|  | Уровень защиты | Не ниже класса I |  |
|  | Уровень защиты | Не ниже типа BF |  |
|  | Комплектация |  |  |
|  | Набор для аспирации универсальный: | Наличие |  |
|  | Сосуд для аспираты, пластиковый (полисульфон), автоклавируемый, градуированный, емкостью, литров | Не менее 2 |  |
|  | Крышка с ручкой и устройством для предохранения от перелива, шт. | Не менее 1 |  |
|  | Силиконовая автоклавируемая трубка с одним угловым коннектором, шт. | Не менее 1 |  |
|  | Мобильная стойка, шт. | Не менее 1 |  |
|  | Ножной вакуумный регулятор, позволяющий плавно регулировать уровень создаваемого разрежения, шт. | Не менее 1 |  |
|  | Силиконовая автоклавируемая трубка с одним угловым коннектором (дополнительная), шт. | Не менее 2 |  |
|  | Диаметр трубки, мм | Не менее 7 |  |
|  | Комплект для аспирации с применением одноразовых картриджей: | Наличие |  |
|  | Держатель (корзина для емкости), шт. | Не менее 1 |  |
|  | Кронштейн для фиксации на медицинский рельс, шт. | Не менее 1 |  |
|  | Емкость накопительная многоразового применения, шт. | Не менее 1 |  |
|  | Объем емкости, литров | Не менее 1 |  |
|  | Картридж (мешок) дренажный с крышкой и фильтром одноразовый, шт. | Не менее 10 |  |
|  | Объем картриджа, литров | Не менее 1 |  |
|  | Крепление для педали ножного вакуумного регулятора, шт. | Не менее 1 |  |
|  | Переключатель сосудов, включая три соединительные трубки, шт. | Не менее 1 |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |  |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 58 | Инсуффлятор | 1 |
| Общие требования |  |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  | Наличие, приложить копию к заявке |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения технических параметров |
| --- | --- | --- |
| Технические требования |  |  |
| 1 | Инсуффлятор электронный, шт. | 1 |
| 1.1 | Цифровая индикация режимов | Наличие |
| 1.2 | Диапазон изменения потока газа, л/мин | С полным покрытием диапазона от 0 до 20 |
| 1.3 | Диапазон регулировки давления, мм рт. ст. | С полным покрытием диапазона от 0 до 30 |
| 1.4 | Встроенная автоматическая система безопасности постоянного контроля давления | Наличие |
| 1.5 | Визуальная и акустическая предупредительная сигнализация | Наличие |
| 1.6 | Показания фактических параметров интра-абдоминального давления, цифровые | Наличие |
| 1.7 | Внутрибрюшное давление инсуфляции в диапазоне, мм рт. ст. | С полным покрытием диапазона от 0 до 50 |
| 1.8 | Фактический поток газа, в диапазоне, л/мин | С полным покрытием диапазона от 0 до 20 |
| 1.9 | Фактический расход газа в диапазоне, л | С полным покрытием диапазона от 0 до 999 |
| 1.10 | Функция дистанционного централизованного управления прибором и его индикацией из стерильной зоны, в том числе с головки камеры | Наличие |
| 2 | Шланг низкого давления для подключения к центральной разводки | Наличие |
| 2.1 | Длина, м | Не менее 3 |
| 3 | Шланг высокого давления с резьбовым соединением | Наличие |
| 3.1 | Длина, см | Не менее 55 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 59 | Упаковочная машина с режущим устройством | 2 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| Технические требования |  |  |
|  | Прибор предназначен для сваривания различных упаковочных материалов | Наличие |
|  | Электронный контроль температуры, ºС, в диапазоне не уже | От 80 до 200 |
|  | Скорость протяжки, м/мин, не менее | 10 |
|  | Ширина шва, мм, не менее | 12 |
|  | Длина шва, мм | Не ограничена |
|  | Расстояние между термошвом и краем пакета, мм, не менее | 5 |
|  | Графический дисплей | Наличие |
|  | Двойная система защиты от попадания посторонних предметов | Наличие |
|  | Масса, кг, не более | 23 |
|  | Габариты, мм, не более (ШхГхВ) | 620х250х260 |
|  | Мощность, Вт, не менее | 500 |
|  | Подключение, В/Гц | 220/50 |
|  | Режущее устройство в комплекте | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| № 60 | Контейнер для стерилизации, хранения, транспортировки медицинских инструментов: размер 3/4 с принадлежностями | 75 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| Технические требования |  |  |
|  | Область применения: Контейнер для стерилизации, хранения, транспортировки медицинских инструментов | Наличие |
|  | Материал | анодированный алюминий |
|  | Размер контейнера, см | не менее 465х280х150 мм |
|  | Защитная крышка | Наличие |
|  | Метод стерилизации | паровая, форвакуумная стерилизация (автоклавирование) |
|  | Стерилизуемый материал | медицинский инструмент, текстиль |
|  | Толщина стенок контейнера, мм | не более 2мм |
|  | толщина стенок основной и защитной крышки, мм | не более 1,5мм |
|  | В торцевых частях корпуса имеются держатели бирок и ручки для переноски контейнера. Ручки имеют наплавленную неразъёмную защиту из термостойкого силикона, предотвращающую от выскальзывания и термического воздействия при удержании. | Наличие |
|  | В крышке контейнера устанавливается круглый фильтр тефлоновый длительного применения | Наличие |
|  | Фильтр тефлоновый | наличие |
|  | Размер фильтра, мм | Не менее Ø190 мм |
|  | Форма фильтра | круглая |
|  | Срок эксплуатации (стерилизаций) | Не менее 1200 циклов |
|  | Фильтры должен крепиться держателем из нержавеющей стали (без пластиковых элементов), имеющим уплотнения из жаростойкого силикона. | Наличие |
|  | Замки контейнеров должны быть выполнены из нержавеющей стали, иметь в плоскости фиксации роликовый механизм (без пластиковых деталей). | Наличие |
|  | Фиксатор замка с пружинным механизмом фиксации, обеспечивает надежную фиксацию замков при любых нагрузках на крышку контейнера и компенсирует нагрузку на уплотнительную прокладку крышки. | Наличие |
|  | Срок службы уплотнительной прокладки крышки (стерилизаций) | не менее 1000 циклов |
|  | Защитная крышка должна иметь в своей конструкции кнопку разблокировки фиксатора крепления к основной крышке | Наличие |
|  | Закрытый контейнер должен обеспечивать хранение в стерильном состоянии | Не менее 6 месяцев |
|  | Бирка с гравировкой | наличие |
|  | Материал бирки | Алюминий |
|  | Размер бирки | не более 5*1,73 см |
|  | Круглое отверстие в боковой части бирки | не менее 7 мм |
|  | Нанесение гравировки на бирки « Набор № 1» | наличие |
|  | Цвет бирки | Зеленый или синий |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование объекта закупки |  | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| № 61 | Контейнер для стерилизации, хранения, транспортировки медицинских инструментов: размера 1/1 с принадлежностями |  | 4 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару |  | Значения параметров |
| Технические требования |  |  |  |
|  | Область применения: Контейнер для стерилизации, хранения, транспортировки медицинских инструментов | Наличие |  |
|  | Материал | анодированный алюминий |  |
|  | Размер контейнера, см | не менее 580*280*200 |  |
|  | Защитная крышка | Наличие |  |
|  | Метод стерилизации | паровая, форвакуумная стерилизация (автоклавирование) |  |
|  | Стерилизуемый материал | медицинский инструмент, текстиль |  |
|  | Толщина стенок контейнера | не более 2 мм |  |
|  | толщина стенок основной и защитной крышки | не более 1,5 мм |  |
|  | В торцевых частях корпуса имеются держатели бирок и ручки для переноски контейнера. Ручки имеют наплавленную неразъёмную защиту из термостойкого силикона, предотвращающую от выскальзывания и термического воздействия при удержании. | Наличие |  |
|  | В крышке контейнера устанавливается круглый фильтр тефлоновый длительного применения | Наличие |  |
|  | Фильтр тефлоновый | Не менее 2 шт |  |
|  | Размер фильтра | Не менее Ø190 мм |  |
|  | Форма фильтра | круглая |  |
|  | Срок эксплуатации (стерилизаций) | Не менее 1200 циклов |  |
|  | Фильтры должен крепиться держателем из нержавеющей стали (без пластиковых элементов), имеющим уплотнения из жаростойкого силикона. | Наличие |  |
|  | Замки контейнеров должны быть выполнены из нержавеющей стали, иметь в плоскости фиксации роликовый механизм (без пластиковых деталей). | Наличие |  |
|  | Фиксатор замка с пружинным механизмом фиксации, обеспечивает надежную фиксацию замков при любых нагрузках на крышку контейнера и компенсирует нагрузку на уплотнительную прокладку крышки. | Наличие |  |
|  | Срок службы уплотнительной прокладки крышки (стерилизаций) | не менее 1000 циклов |  |
|  | Защитная крышка должна иметь в своей конструкции кнопку разблокировки фиксатора крепления к основной крышке | Наличие |  |
|  | Закрытый контейнер должен обеспечивать хранение в стерильном состоянии | Не менее 6 месяцев |  |
|  | Бирка с гравировкой: | наличие |  |
|  | Материал бирки | Алюминий |  |
|  | Размер бирки | не более 5*1,73 см |  |
|  | Круглое отверстие в боковой части бирки | не менее 7 мм |  |
|  | Нанесение гравировки на бирки « Набор № 1» | наличие |  |
|  | Цвет бирки | Зеленый или синий |  |
|  | Мат силиконовый | наличие |  |
|  | Материал мата | Жаростойкий силикон |  |
|  | Размер мата | не менее 600х1000х3 мм |  |
|  | Мат легко режется | наличие |  |
|  | Мат устойчив к воздействию агрессивных сред | наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |  |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 62 | Контейнер для стерилизации, хранения, транспортировки медицинских инструментов: размера 3/4 с принадлежностями | 40 |  |  |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |  |  |
| Технические требования |  |  |  |  |
|  | Область применения: Контейнер для стерилизации, хранения, транспортировки медицинских инструментов |  | Наличие |  |
|  | Материал |  | анодированный алюминий |  |
|  | Размер контейнера |  | не менее 465х280х135 мм. |  |
|  | Защитная крышка |  | Наличие |  |
|  | Метод стерилизации |  | паровая, форвакуумная стерилизация (автоклавирование) |  |
|  | Стерилизуемый материал |  | медицинский инструмент, текстиль |  |
|  | Толщина стенок контейнера |  | не более 2 мм |  |
|  | толщина стенок основной и защитной крышки |  | не более 1,5 мм |  |
|  | В торцевых частях корпуса имеются держатели бирок и ручки для переноски контейнера. Ручки имеют наплавленную неразъёмную защиту из термостойкого силикона, предотвращающую от выскальзывания и термического воздействия при удержании. |  | Наличие |  |
|  | В крышке контейнера устанавливается круглый фильтр тефлоновый длительного применения |  | Наличие |  |
|  | Фильтр тефлоновый |  | наличие |  |
|  | Диаметр фильтра |  | Не менее Ø190 мм |  |
|  | Форма фильтра |  | круглая |  |
|  | Срок эксплуатации (стерилизаций) |  | Не менее 1200 циклов |  |
|  | Фильтры должен крепиться держателем из нержавеющей стали (без пластиковых элементов), имеющим уплотнения из жаростойкого силикона. |  | Наличие |  |
|  | Замки контейнеров должны быть выполнены из нержавеющей стали, иметь в плоскости фиксации роликовый механизм (без пластиковых деталей). |  | Наличие |  |
|  | Фиксатор замка с пружинным механизмом фиксации, обеспечивает надежную фиксацию замков при любых нагрузках на крышку контейнера и компенсирует нагрузку на уплотнительную прокладку крышки. |  | Наличие |  |
|  | Срок службы уплотнительной прокладки крышки (стерилизаций) |  | не менее 1000 циклов |  |
|  | Защитная крышка должна иметь в своей конструкции кнопку разблокировки фиксатора крепления к основной крышке |  | Наличие |  |
|  | Закрытый контейнер должен обеспечивать хранение в стерильном состоянии |  | Не менее 6 месяцев |  |
|  | Бирка с гравировкой |  | наличие |  |
|  | Материал бирки |  | Алюминий |  |
|  | Размер бирки |  | не более 5*1,73 см |  |
|  | Круглое отверстие в боковой части бирки |  | не менее 7 мм |  |
|  | Нанесение гравировки на бирки « Набор № 1» |  | наличие |  |
|  | Цвет бирки |  | Зеленый или синий |  |
|  | Корзина сетчатая |  | Наличие |  |
|  | Материал корзины |  | нержавеющая сталь марки AISI304L |  |
|  | Материал корзины должен подвергаться конечной электролитической полировке |  | Наличие |  |
|  | Размер корзины |  | не менее 405x255x50 мм |  |
|  | Сетка из тонкой изогнутой проволоки диаметром |  | не более 1 мм |  |
|  | Сетка имеет цельную структуру плетения по всему периметру корзины, к нижнему каркасу сетка крепится без разрыва плетения, края плетения крепятся к верхнему каркасу корзины высокоточной точечной сваркой, не создающей заусеницы и труднодоступные места. В углах края плетения сходятся в одну точку сливаясь друг с другом, что обеспечивает повышенную прочность конструкции |  | Наличие |  |
|  | Проволока вертикального плетения с S-образными изгибами ассиметричной амплитуды в соседних рядах плетения, что позволяет волнообразно выполненной проволоке горизонтального плетения плотно прилегая к изгибам, огибать ее с разных сторон, предавая плетению усиленную жесткость и целостность ячеек плетения. |  | Наличие |  |
|  | Каркас корзины выполнен из проволоки |  | не менее 6 мм |  |
|  | Ручки корзины выполнены из проволоки |  | не более 5 мм |  |
|  | Ручки корзины должны убираться внутрь корзины, параллельно стенкам. |  | Наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  | Наличие, приложить копию к заявке |  |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №63 | Контейнер для стерилизации, хранения, транспортировки медицинских инструментов: размера 1/2 с принадлежностями | 50 |  |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |  |
| Технические требования |  |  |  |
|  | Область применения: Контейнер для стерилизации, хранения, транспортировки медицинских инструментов |  | Наличие |
|  | Материал |  | анодированный алюминий |
|  | Размер контейнера |  | не менее 285х280х135 мм |
|  | Защитная крышка |  | Наличие |
|  | Метод стерилизации |  | паровая, форвакуумная стерилизация (автоклавирование) |
|  | Стерилизуемый материал |  | медицинский инструмент, текстиль |
|  | Толщина стенок контейнера |  | не более 2 мм |
|  | толщина стенок основной и защитной крышки |  | не более 1,5 мм |
|  | В торцевых частях корпуса имеются держатели бирок и ручки для переноски контейнера. Ручки имеют наплавленную неразъёмную защиту из термостойкого силикона, предотвращающую от выскальзывания и термического воздействия при удержании. |  | Наличие |
|  | В крышке контейнера устанавливается круглый фильтр тефлоновый длительного применения |  | Наличие |
|  | Фильтр тефлоновый |  | наличие |
|  | Диаметр фильтра |  | Не менее Ø190 мм |
|  | Форма фильтра |  | круглая |
|  | Срок эксплуатации (стерилизаций) |  | Не менее 1200 циклов |
|  | Фильтры должен крепиться держателем из нержавеющей стали (без пластиковых элементов), имеющим уплотнения из жаростойкого силикона. |  | Наличие |
|  | Замки контейнеров должны быть выполнены из нержавеющей стали, иметь в плоскости фиксации роликовый механизм (без пластиковых деталей). |  | Наличие |
|  | Фиксатор замка с пружинным механизмом фиксации, обеспечивает надежную фиксацию замков при любых нагрузках на крышку контейнера и компенсирует нагрузку на уплотнительную прокладку крышки. |  | Наличие |
|  | Срок службы уплотнительной прокладки крышки (стерилизаций) |  | не менее 1000 циклов |
|  | Защитная крышка должна иметь в своей конструкции кнопку разблокировки фиксатора крепления к основной крышке |  | Наличие |
|  | Закрытый контейнер должен обеспечивать хранение в стерильном состоянии |  | Не менее 6 месяцев |
|  | Корзина сетчатая |  | Наличие |
|  | Материал корзины |  | нержавеющая сталь марки AISI304L |
|  | Материал корзины должен подвергаться конечной электролитической полировке |  | Наличие |
|  | Размер корзины |  | не менее 255x245x50 мм |
|  | Сетка из тонкой изогнутой проволоки диаметром |  | не более 0,9мм |
|  | Сетка имеет цельную структуру плетения по всему периметру корзины, к нижнему каркасу сетка крепится без разрыва плетения, края плетения крепятся к верхнему каркасу корзины высокоточной точечной сваркой, не создающей заусеницы и труднодоступные места. В углах края плетения сходятся в одну точку сливаясь друг с другом, что обеспечивает повышенную прочность конструкции |  | Наличие |
|  | Проволока вертикального плетения с S-образными изгибами ассиметричной амплитуды в соседних рядах плетения, что позволяет волнообразно выполненной проволоке горизонтального плетения плотно прилегая к изгибам, огибать ее с разных сторон, предавая плетению усиленную жесткость и целостность ячеек плетения. |  | Наличие |
|  | Каркас корзины выполнен из проволоки |  | не менее 6 мм |
|  | Ручки корзины выполнены из проволоки |  | не более 5 мм |
|  | Ручки корзины должны убираться внутрь корзины, параллельно стенкам. |  | Наличие |
|  | Возможность транспортировать в контейнере загрязненный инфицированный инструмент к месту мойки и дезинфекции, установлена Регистрационным удостоверением Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. |  | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 64 | Шкаф сушильный для инструментов | 1 |
| Общие требования |  |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  | Наличие, приложить копию к заявке |

| Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения технических параметров |
| --- | --- |
| Технические характеристики: |  |
| Конструкция шкафа | Напольная |
| Тип шкафа | Непроходной |
| Материал корпуса нержавеющая сталь | Наличие |
| Распашная дверь | 1 шт. |
| Вынос двери, не более | 700 мм |
| Перенавешиваемая дверь (возможность установки петель справа и слева) | Наличие |
| Ёмкость шкафа (лотков DIN 1/1 485×250×50 мм) | Не менее 16 шт. |
| Запирающаяся на ключ дверь | Наличие |
| Дверь из стекла | Наличие |
| Теплоизолированная конструкция с двойными стенками | Наличие |
| Воздушная завеса при открытии двери с целью предотвращения контаминации находящихся внутри инструментов | Наличие |
| Предварительный воздушный фильтр | Наличие |
| HEPA-фильтр H14 | Наличие |
| Датчики давления для контроля загрязнённости HEPA-фильтра | Наличие |
| Индикатор на панели, информирующий, о необходимости замены HEPA-фильтра | Наличие |
| Микропроцессорное управление | Наличие |
| Световая сигнализации об открытии двери | Наличие |
| LED-дисплей для контроля процесса сушки | Наличие |
| Невозможность несанкционированно изменить температуру сушки без ввода пароля | Наличие |
| Невозможность несанкционированно изменить время сушки без ввода пароля | Наличие |
| Диапазон регулировки температуры сушки | От температуры внешней среды до +80 °С |
| Срабатывание датчиков, сигнализирующих о достижении пороговых значений температур только при закрытой двери | Наличие |
| Срабатывание датчиков, сигнализирующих о достижении пороговых значений температур только по истечении времени, необходимого для достижения установленной температуры | Наличие |
| Устанавливаемое время работы | От 0 до 999 минут или бесконечное |
| Выключение нагревательного элемента в случае превышения допустимой установленной температуры для защиты от перегрева | Наличие |
| Звуковая сигнализация в случае превышения допустимой установленной температуры для защиты от перегрева | Наличие |
| Световая сигнализация в случае нарушения потока | Наличие |
| Световая сигнализация остаётся включённой, пока воздушный поток не будет нормализован | Наличие |
| Звуковая перезагружаемая сигнализация в случае неисправности | Наличие |
| Все устройства контроля расположены на передней панели для удобного доступа и обслуживания | Наличие |
| Лёгкий доступ к вентиляторам, нагревательным элементам и панели плате управления | Наличие |
| Срабатывание световой сигнализации об открытии двери по истечении допустимого установленного времени открытия двери | Наличие |
| HEPA-фильтр | Наличие |
| Габариты (ш×г×в) | Не более 71×79×200 см |
| Размеры полок | Не менее 53×63 см |
| Масса | Не более 190 кг |
| Электропитание | 220В/50Гц |
| Потребляемая шкафом мощность | Не более 1,7 кВт |
| Уровень шума | Не более 48,5 дБ(А) |
| Количество программ | Не менее 3 |
| Поддон из нержавеющей стали | Не менее 8 шт. |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 65 | Центрифуга медицинская | 2 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| Технические требования |  |  |
|  | Частота вращения ротора | От 100 до 3500 об/мин с шагом не более 100 об/мин |
|  | Количество пробирок в роторе | Не менее 12 шт. |
|  | Таймер | Не менее 99 минут |
|  | Относительное ускорение центрифуги | Не менее 2300 g |
|  | Уровень шума | Не более 55 Дб |
|  | Питание | 220 В, 50 Гц |
|  | Потребляемая мощность | Не более 250 Вт |
|  | Габаритные размеры | Не более 43×41×23 см |
|  | Масса | Не более 11 кг |
|  | Комплект поставки: |  |
|  | Центрифуга медицинская | 1 шт. |
|  | Съемный ротор | 1 шт. |
|  | Сетевой кабель | 1 шт. |
|  | Ключ ротора аварийного открытия | 1 шт. |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование объекта закупки |  | Количество, комплектов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 66 | Аппарат портативный анализатор газов крови |  | 1 |  |  |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару |  |  | Значения параметров |  |
| Общие требования |  |  |  |  |  |
| 1. | Декларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие при поставке |  |  |  |
| 2. | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |  |  |  |
| 3. | Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие при поставке |  |  |  |
| 4. | Инструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации на русском языке | Наличие при поставке |  |  |  |
| 5. | Техническая (сервисная) документация на русском языке | Наличие при поставке |  |  |  |
| 6. | Гарантия, подтвержденная производителем | Не менее 12 месяцев с даты подписания акта ввода в эксплуатацию |  |  |  |
| 7. | Доставка оборудования до места монтажа | Наличие |  |  |  |
| 8. | Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию | Наличие |  |  |  |
| 9. | Предпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудовании | Наличие |  |  |  |
| 10. | Регламент технического обслуживания оборудования на весь срок эксплуатации, установленный производителем, на русском языке | Наличие |  |  |  |
| 11. | Инструктаж технического персонала Заказчика техническому обслуживанию по регламентам производителя оборудования | Наличие |  |  |  |
| 12. | Срок поставки и ввода в эксплуатацию | Не более 90 дней с момента заключения контракта |  |  |  |
| Технические требования |  |  |  |  |  |
| 1. | Область применения: Анализатор газов крови, кислотно-щелочного состояния (КЩС), электролитов, метаболитов | Наличие |  |  |  |
| 2. | Тип пробы – цельная кровь с добавлением Na- или Li-гепарина | Наличие |  |  |  |
| 3. | Объем пробы, необходимый для определения полной панели аналитов | Не более 150 мкл |  |  |  |
| 4. | Измеряемые параметры: |  |  |  |  |
| 5. | - pO2 | Наличие |  |  |  |
| 6. | - pCO2 | Наличие |  |  |  |
| 7. | - pH | Наличие |  |  |  |
| 8. | - K | Наличие |  |  |  |
| 9. | - Na | Наличие |  |  |  |
| 10. | - iCa | Наличие |  |  |  |
| 11. | - Glu | Наличие |  |  |  |
| 12. | - Lac | Наличие |  |  |  |
| 13. | - Нсt | Наличие |  |  |  |
| 14. | Расчетные параметры | Не менее 15 |  |  |  |
| 15. | Получение всех измеряемых параметров одним измерением из одного образца | Наличие |  |  |  |
| 16. | Отсутствие необходимости в ежедневном обслуживании | Наличие |  |  |  |
| 17. | Тип картриджей: сменный | Соответствие |  |  |  |
| 18. | Условия хранения картриджей – комнатная температура на протяжении всего срока хранения. | Соответствие |  |  |  |
| 19. | Одновременное количество картриджей на борту прибора, необходимое для проведения измерения | Не более 1 шт. |  |  |  |
| 20. | Электроды: необслуживаемые сенсоры, находятся в одноразовых картриджах | Наличие |  |  |  |
| 21. | Автоматизированный контроль качества перед каждым измерением | Наличие |  |  |  |
| 22. | Калибровка безбаллонная, автоматическая | Наличие |  |  |  |
| 23. | Ввод данных: цветной сенсорный дисплей | Наличие |  |  |  |
| 24. | Возможность подключения анализатора к лабораторной информационной сети | Наличие |  |  |  |
| 25. | Возможность передачи данных по беспроводным сетям WiFi | Наличие |  |  |  |
| 26. | База данных по пациентам | Не менее 1000 исследований |  |  |  |
| 27. | Комплект реактивов для проведения не менее 150 исследований | Наличие |  |  |  |
| 28. | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |  |  |  |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 67 | Система для клинических исследований в урологии с принадлежностями | 1 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
|  | Комплект для уродинамических исследований на стойке, с компьтером, многоразовыми датчиками давления и водно-перфузионными катетерами. Предназначен для проведения беспроводной урофлоуметрии, цистометрии, исследования давление-поток, поверхностной электромиографии, биофидбэк терапии и определения начала утечки методом импедансометрии. | Наличие |
|  | Конфигурируемость и наращиваемость системы | Наличие |
|  | Пульт дистанционного управления исследованиями | Наличие |
|  | Инфузионная помпа с цифровым управлением, количество роликов | Не менее 4 шт. |
|  | Программное обеспечение на русском языке | Наличие |
|  | Базовая программа исследований на цифровом носителе | Наличие |
|  | USB ключ для программ | Наличие |
|  | Количество пользовательских протоколов для каждого исследования | Не менее 9 шт. |
|  | Выбор пациентов из базы данных по параметрам: пол, возраст, патология, дата, тип исследования | Наличие |
|  | Возможность создания независимых отчетов для каждого врача | Наличие |
|  | Степень защиты от поражения электрическим током | Класс II, тип BF |
|  | Потребляемая мощность | не более 30 Вт |
|  | Беспроводная урофлоуметрия, включая стойку датчика потока и стульчик для урофлоуметрии | Наличие |
|  | Цифровой датчик потока | Наличие |
|  | Цистометрия, исследование давление-поток | Наличие |
|  | Беспроводная профилометрия | Наличие |
|  | UPP анализ по методике Eberhard, график трансмиссии давления при профилометрии (стрессовый профиль) | Наличие |
|  | Гинекологические исследования давление-поток и профиль уретры на одном графике | Наличие |
|  | Аккумулятор для автономной работы | Наличие |
|  | Электромиография | Наличие |
|  | Биофидбэк терапия по давлению, по ЭМГ и по потоку | Не менее 4 видов анимации |
|  | Режим питания беспроводного датчика потока от батареек либо от сети | Наличие |
|  | Подключение датчика потока беспроводное | Наличие |
|  | Вес основного системного модуля с аккумулятором | не более 4 кг |
|  | Размеры (Д x Ш x В) | не более 200 x 200 x 160 мм |
|  | Количество каналов манометрии | не менее 4 |
|  | Диапазон измерения давления | от -650 до 1350 смH2O |
|  | Точность измерения давления | не более ± 1 % |
|  | Диапазон измерения по потоку (для канала флоуметрии) | от 1 до 100 мл/сек |
|  | Точность измерения по потоку (для канала флоуметрии) | не более ± 1 % |
|  | Диапазон измерения по объему (для канала флоуметрии) | от 0 до 1700 мл |
|  | Точность измерения по объему (для канала флоуметрии) | не более ± 1 % |
|  | Частота дискретизации по каналам давления | не менее 36 Гц |
|  | Скорость инфузии помпы | от 5 до 250 мл/мин |
|  | Точность инфузии помпы | Не более 5 % |
|  | Катетерный пуллер беспроводной, включая аккумуляторы и зарядное устройство | Наличие |
|  | Скорость пуллера | от 10 до 1400 мм/мин |
|  | Точность протяжки пуллера | не более ± 2 % |
|  | Рабочая длина пуллера | не менее 150 мм |
|  | Диапазон измерения по каналу ЭМГ | От -200 до +200 мВ |
|  | Точность измерения ЭМГ | Не более 1,2 µV |
|  | Сетевой фильтр 50 Гц | Наличие |
|  | Диапазон частот ЭМГ | От 25 до 750 Гц |
|  | Частота дискретизации канала ЭМГ | не менее 2 кГц |
|  | Комплект поставки: |  |
|  | Стационарная система для проведения клинических исследований | Наличие |
|  | Многоразовые датчики давления | Не менее 4 шт |
|  | Многоразовый импеданс-зонд | Не менее 1 шт |
|  | Многоразовый датчик давления ( вагинальный ) | Не менее 3 шт |
|  | Многоразовый датчик давления ( анальный ) | Не менее 2 шт |
|  | Анальный сфинктерный электрод | Не менее 3 шт |
|  | Купола для многоразовых датчиков давления | Не менее 50 шт |
|  | Уродинамические 1-канальные катетеры с баллоном | Не менее 40 шт |
|  | Уродинамические 2-канальные катетеры без баллона | Не менее 20 шт |
|  | Уродинамические 3-канальные катетеры без баллона | Не менее 20 шт |
|  | Инфузионная линия (вставка для помпы) | Не менее 50 шт |
|  | Одноразовые поверхностные ЭМГ электроды | Не менее 50 шт |
|  | Одноразовые датчики давления (для биофидбек исследований) | Не менее 3 шт |
|  | Компьютер типа Notebook не хуже: 15.6" (1366x768), Intel Core, 2,0 ГГц, RAM 4 Гб, HDD 500Гб , DVDRW , WiFi, Bluetooth, 3*USB , Windows 10, MS Office 2016 | Не менее 1 шт |
|  | Принтер цветной лазерный | Не менее 1 шт |
|  | Кресло-туалет | Не менее 1 шт |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 68 | Микроскоп биологический с принадлежностями | 3 |
| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| Общие требования |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |
| Технические требования |  |  |
|  | Оптическая схема |  |
|  | Оптика, скорректированная на бесконечность | Наличие |
|  | Диапазон увеличений | От 40х до 1000х |
|  | Механизм фокусировки |  |
|  | Коаксиальное расположение ручек грубой и точной фокусировки | Наличие |
|  | Регулировка натяжения ручки грубой фокусировки | Наличие |
|  | Ограничитель верхнего предела подъема столика | Наличие |
|  | Независимое друг от друга проведение грубой и точной фокусировок | Наличие |
|  | Осветитель |  |
|  | Светодиодное освещение | Наличие |
|  | Мощность осветителя | не менее 4 Вт |
|  | Окулярный тубус |  |
|  | бинокулярный | Поле не менее 25 мм |
|  | угол наклона окуляров, | не более 45 град. |
|  | Диапазон регулировки межзрачкового расстояния | От 48 до 75 мм |
|  | Окуляры |  |
|  | увеличение | Не менее 10х |
|  | ширина поля зрения | Не менее 25 мм |
|  | Револьверная насадка |  |
|  | Емкость револьверного устройства | Не менее 5 объективов |
|  | Загерметизированная система защиты от попадания внутрь револьверной головки любых внешних факторов. | Наличие |
|  | Предметный столик |  |
|  | Ширина | не менее 180 мм |
|  | Глубина | не менее 130 мм |
|  | диапазон перемещений | Не менее 75х50 мм |
|  | Объективы в комплекте поставки | Наличие |
|  | Комплект объективов должен иметь коррекцию кривизны изображения по полю и коррекцию в отношении сферической аберрации, материал исполнения – оптически бесцветное стекло | Наличие |
|  | Маркировка – на всех объективах должны быть указаны следующие технические характеристики: увеличение, механическая длина трубы, числовая апертура, толщина покровного стекла, тип объектива, цветная полоса, производитель | Наличие |
|  | объектив 4х, числовая апертура не менее NA 0,1; рабочее расстояние не менее 18,0, для покровных стекол любой толщины | Наличие |
|  | объектив 10х, числовая апертура не менее 0,25; рабочее расстояние не менее 10,5, для покровных стекол любой толщины | Наличие |
|  | объектив 40х, числовая апертура не менее NA 0,65; рабочее расстояние не менее 0,60, с пружинящей оправой, для покровных стекол любой толщины | Наличие |
|  | объектив 100x, числовая апертура не менее NA 1.25; рабочее расстояние не менее 0,13, маслянноиммерсионный, с пружинящей оправой, для покровных стекол любой толщины | Наличие |
|  | Все комплектующие и аксессуары должны быть изготовлены производителем основного оборудования (микроскопа) | Наличие |
|  | Габариты прибора, (ВхШхГ) | не более 27х43х37 см |
|  | Комплект поставки |  |
|  | микроскоп лабораторный | 1 шт. |
|  | сетевой кабель | 1 шт. |
|  | пылезащитный чехол | 1 шт. |
|  | объектив HI-Plan 4x | 1 шт. |
|  | объектив HI-Plan 10x | 1 шт. |
|  | объектив HI-Plan 40x | 1 шт. |
|  | объектив HI-Plan 100x (маслянноиммерсионный) | 1 шт. |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 69 | Миксер линейный и термостат для перемешивания и хранения тромбоцитов | 1 |
| Наименование параметра |  | Наличие функции или требуемая величина параметра |
| 1. Общие требования |  |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  | Наличие, приложить копию к заявке |
| 2. Технические требования |  |  |
| 2.1. Миксер линейный для тромбоцитов |  | 1 шт. |
| Обеспечение оптимального перемешивания при длительном хранении тромбоконцентрата в области производственной трансфузиологии |  | Соответствие |
| Конструкционный материал |  | Окрашенная сталь |
| Полки сетчатые выдвижные из коррозионностойкого материала |  | Наличие |
| Максимальная емкость |  | Не менее 48 мешков с тромбоцитами |
| Вместимость каждой полки |  | Не менее 6 мешков с тромбоцитами |
| Количество полок |  | Не менее 8 шт. |
| Направление перемешивания линейное, в горизонтальной плоскости |  | Наличие |
| Тревожная световая светодиодная индикация следующих событий: - Нахождение в режиме «Покачивание»; - Нахождение в режиме «Пауза»; - Авария системы покачивания этажерки |  | Наличие |
| Звуковая сигнализация следующих событий: - Нахождение в режиме «Пауза» более 30 секунд; - Пропадание сетевого питания более 30 секунд; - Отсутствие колебаний этажерки (авария системы покачивания этажерки) более, чем 3 секунд |  | Наличие |
| Внешний интерфейс |  | Наличие |
| Амплитуда колебаний каретки |  | Не менее 3,0 см |
| Электропитание |  | 220 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность |  | Не более 55 Вт |
| Размеры (ШхГхВ) |  | Не более 46x33x37 см |
| Вес |  | Не более 20 кг |
| 2.2. Термостат для хранения тромбоцитов |  | 1 шт. |
| Обеспечение оптимальной температуры при длительном хранении тромбоконцентрата в области производственной трансфузиологии |  | Соответствие |
| Материал корпуса |  | Окрашенная сталь |
| Габаритные размеры (ШхДхВ) |  | Не более 70х60х110 см |
| Размер камеры (ШхДхВ) |  | Не менее 62x36x55 см |
| Вес |  | Не более 78 кг |
| Количество размещаемых тромбомиксеров |  | Размещение одного на 48 мешков |
| Теплоизоляция |  | Вспененный жесткий полиуретан (озонобезопасный) |
| Жидкокристаллический индикатор |  | Наличие |
| Материал внутренней отделки |  | Нержавеющая хромоникелевая сталь |
| Контроль температуры |  | Термостатирование при 22°С |
| Точность поддержания температуры |  | В диапазоне ± 2°С |
| Регистратор температуры |  | Наличие |
| Тревожная сигнализация отклонения температуры от заданных переделов |  | Наличие |
| Дверь из окрашенной стали, смотровое окно из трехслойного стекла |  | Наличие |
| Охлаждающая система: холодильный компрессор герметичного типа, мощность |  | Не менее 150 Вт |
| Нагревающая система: подогрев с автоматическим управлением и принудительной вентиляцией |  | Наличие |
| Уровень шума |  | Не более 41 дБ |
| Напряжение электропитания |  | 220 В, 50 Гц |

| № позиции | Наименование товара | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| № 70 | Термостат медицинский | 6 шт. |

| Наименование параметра | Наличие функции или требуемая величина параметра |
| --- | --- |
| Общие требования |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие |
| Технические требования |  |
| Диапазон устанавливаемой температуры в ванне | от комнатной +3 °С до 80 °С |
| Точность поддержания температуры в ванне | ± 0,1 °С |
| Температура окружающей среды | от 10 до 35 °С |
| Максимальное время выхода на заданную температуру | Не более 30 минут |
| Максимальный объем жидкости, заливаемой в ванну | Не менее 4,5 л |
| Температура стабилизации выше окружающей среды, гр.С | Не менее 3 °С |
| Таймеры | 99 минут |
| Электропитание | 220 В 50 Гц |
| Потребляемая мощность | Не более 0,52 кВт |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота) | Не более 330 x 200 x 250 мм |
| Вес (без жидкости) | Не более 1,4 кг |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество |
| --- | --- | --- |
| № 71 | Комплект эндоскопических кардиохирургических инструментов (2 комплекта) | 1 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
| Общие требования |  |  |
| 1 | На поверхности инструментов не должно быть трещин, раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов и других загрязнений (окалин, материалов шлифовки и следов смазки). ГОСТ 19126-2007 | Соответствие |
| 2 | Для инструментов с замковыми соединениями должны соблюдаться следующие требования (ГОСТ 19126-2007): а) Винт или ось замковых соединений (кроме рычажных) должны быть расклепаны. Не допускается самопроизвольное отвинчивание винта в процессе работы. б) Выступание головки (кроме потайной) и расклепанного конца винта оси замка над поверхностью инструмента должно быть не более 0,5 мм. в) Ось коробчатых замков должна быть расклепана и обработана заподлицо с поверхностью инструмента. г) Ход бранш должен быть легким и плавным. Замки инструментов должны обеспечивать легкое открывание и закрывание инструментов двумя пальцами. перемещение кремальеры с зуба на зуб должно происходить легко, без заеданий. | Соответствие |
| 3 | Инструменты должны быть устойчивы к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. ГОСТ 19126-2007 | Соответствие |
| 4 | Инструменты должны иметь четкую маркировку, содержащую (при необходимости): - номер инструмента или его обозначение (каталожный номер), - товарный знак предприятия-изготовителя. ГОСТ 19126-2007 | Соответствие |
| 5 | Маркировка должна оставаться прочной и разборчивой при эксплуатации, хранении и транспортировании инструментов. ГОСТ 19126-2007 | Соответствие |
| Технические требования |  |  |
| 8 | Ножницы эндоскопические | не менее 2 шт. |
| 8.1 | тип - POTTS DE MARTELL по SAID (автор) | Соответствие |
| 8.2 | сосудистые | наличие |
| 8.3 | модульные | наличие |
| 8.4 | разборные на четыре части | наличие |
| 8.5 | состоящие из рукоятки с монополярным выходом, рабочей вставки, внутреннего металлического тубуса, внешнего изолирующего тубуса | наличие |
| 8.6 | однощелчковый механизм фиксации составных частей при сборке | наличие |
| 8.7 | с одной подвижной браншей | наличие |
| 8.8 | остроконечные | наличие |
| 8.9 | с твердосплавными вставками на браншах | наличие |
| 8.10 | с изогнутыми браншами | наличие |
| 8.11 | диаметр, мм, не более | 10 |
| 8.12 | рабочая длина, мм, не менее/не более | 300/320 |
| 8.13 | со штекером для монополярной коагуляции | наличие |
| 8.14 | диаметр штекера для монополярной коагуляции, мм, не более | 4 |
| 8.15 | поворотные на 360˚ | наличие |
| 8.16 | рукоять без кремальеры | наличие |
| 8.17 | внешний изолирующий тубус из полиэфирэфиркетона | наличие |
| 8.18 | соединение бранш закрытое без выступающих частей | наличие |
| 8.19 | комплект поставки, шт., не менее | 1 |
| 9 | Зажим диссекционный эндоскопический | не менее 3 шт. |
| 9.1 | тип - по OVERHOLT (автор) | Соответствие |
| 9.2 | модульный | наличие |
| 9.3 | разборный на четыре части | наличие |
| 9.4 | состоящий из рукоятки с монополярным выходом, рабочей вставки, внутреннего металлического тубуса, внешнего изолирующего тубуса | наличие |
| 9.5 | однощелчковый механизм фиксации составных частей при сборке | наличие |
| 9.6 | с двумя подвижными браншами | наличие |
| 9.7 | поперечная насечка на браншах | наличие |
| 9.8 | кончики браншей загнуты на 60˚ | наличие |
| 9.9 | диаметр, мм, не более | 10 |
| 9.10 | рабочая длина, мм, не менее/не более | 300/320 |
| 9.11 | со штекером для монополярной коагуляции | наличие |
| 9.12 | диаметр штекера для монополярной коагуляции, мм, не более | 4 |
| 9.13 | поворотный на 360˚ | наличие |
| 9.14 | рукоять без кремальеры | наличие |
| 9.15 | внешний изолирующий тубус из полиэфирэфиркетона | наличие |
| 9.16 | возможность изменения диаметра инструмента от 5 до 10 мм с помощью изолирующего тубуса. | наличие |
| 9.17 | соединение бранш закрытое без выступающих частей | наличие |
| 9.18 | комплект поставки, шт., не менее | 1 |
| 10 | Зажим захватывающий эндоскопический | не менее 2 шт. |
| 10.1 | тип - по SATINSKY | Соответствие |
| 10.2 | модульный | наличие |
| 10.3 | разборный на четыре части | наличие |
| 10.4 | состоящий из рукоятки с монополярным выходом, рабочей вставки, внутреннего металлического тубуса, внешнего изолирующего тубуса | наличие |
| 10.5 | однощелчковый механизм фиксации составных частей при сборке | наличие |
| 10.6 | с одной подвижной браншей | наличие |
| 10.7 | с дважды изогнутыми браншами | наличие |
| 10.8 | с тонкой насечкой на браншах | наличие |
| 10.9 | длина браншей, мм, не менее | 51 |
| 10.10 | диаметр, мм, не более | 5 |
| 10.11 | рабочая длина, мм, не менее/не более | 300/320 |
| 10.12 | со штекером для монополярной коагуляции | наличие |
| 10.13 | диаметр штекера для монополярной коагуляции, мм, не более | 4 |
| 10.14 | поворотный на 360˚ | наличие |
| 10.15 | рукоять с кремальерой и с фиксатором | наличие |
| 10.16 | внешний изолирующий тубус из полиэфирэфиркетона | наличие |
| 10.17 | возможность изменения диаметра инструмента от 5 до 10 мм с помощью изолирующего тубуса. | наличие |
| 10.18 | соединение бранш закрытое без выступающих частей | наличие |
| 10.19 | комплект поставки, шт., не менее | 1 |
| 11 | Зажим захватывающий эндоскопический | не менее 2 шт. |
| 11.1 | тип - по DE BAKEY | Соответствие |
| 11.2 | модульный | наличие |
| 11.3 | разборный на четыре части | наличие |
| 11.4 | состоящий из рукоятки с монополярным выходом, рабочей вставки, внутреннего металлического тубуса, внешнего изолирующего тубуса | наличие |
| 11.5 | однощелчковый механизм фиксации составных частей при сборке | наличие |
| 11.6 | с двумя подвижными браншами | наличие |
| 11.7 | с прямыми браншами | наличие |
| 11.8 | с тонкой насечкой на браншах | наличие |
| 11.9 | длина браншей, мм, не менее | 50 |
| 11.10 | диаметр, мм, не более | 10 |
| 11.11 | рабочая длина, мм, не менее/не более | 360/380 |
| 11.12 | со штекером для монополярной коагуляции | наличие |
| 11.13 | диаметр штекера для монополярной коагуляции, мм, не более | 4 |
| 11.14 | поворотный на 360˚ | наличие |
| 11.15 | рукоять с кремальерой | наличие |
| 11.16 | внешний изолирующий тубус из полиэфирэфиркетона | наличие |
| 11.17 | соединение бранш закрытое без выступающих частей | наличие |
| 11.18 | комплект поставки, шт., не менее | 1 |
| 12 | Зажим захватывающий эндоскопический | не менее 2 шт. |
| 12.1 | тип - по LINDER | Соответствие |
| 12.2 | модульный | наличие |
| 12.3 | разборный на четыре части | наличие |
| 12.4 | состоящий из рукоятки с монополярным выходом, рабочей вставки, внутреннего металлического тубуса, внешнего изолирующего тубуса | наличие |
| 12.5 | однощелчковый механизм фиксации составных частей при сборке | наличие |
| 12.6 | с одной подвижной браншей | наличие |
| 12.7 | с дважды изогнутыми браншами | наличие |
| 12.8 | с тонкой насечкой на браншах | наличие |
| 12.9 | диаметр, мм, не более | 5 |
| 12.10 | рабочая длина, мм, не менее/не более | 300/320 |
| 12.11 | со штекером для монополярной коагуляции | наличие |
| 12.12 | диаметр штекера для монополярной коагуляции, мм, не более | 4 |
| 12.13 | поворотный на 360˚ | наличие |
| 12.14 | рукоять с кремальерой и с фиксатором | наличие |
| 12.15 | внешний изолирующий тубус из полиэфирэфиркетона | наличие |
| 12.16 | возможность изменения диаметра инструмента от 5 до 10 мм с помощью изолирующего тубуса. | наличие |
| 12.17 | соединение бранш закрытое без выступающих частей | наличие |
| 12.18 | комплект поставки, шт., не менее | 1 |
| 13 | Клипаппликатор эндоскопический | не менее 4 шт. |
| 13.1 | для наложения и снятия сосудистых клипсов бульдог | наличие |
| 13.2 | многоразовый |  |
| 13.3 | для прямого наложения клипса | наличие |
| 13.4 | неразборный | наличие |
| 13.5 | с каналом для промывания | наличие |
| 13.6 | поворотный на 360˚ | наличие |
| 13.7 | диаметр, мм, не более | 12,5 |
| 13.8 | рабочая длина, мм, не менее/не более | 330/350 |
| 13.9 | комплект поставки, шт., не менее | 1 |
| 14 | Клипс сосудистый | не менее 3 шт. |
| 14.1 | многоразовый | наличие |
| 14.2 | для временного наложения | наличие |
| 14.3 | для наложения на венозные сосуды | наличие |
| 14.4 | атравматический | наличие |
| 14.5 | с насечкой по DEBAKEY | наличие |
| 14.6 | прямой | наличие |
| 14.7 | длина бранш, мм, не менее/не более | 20/30 |
| 14.8 | сила закрытия, N, не менее | 2,45 |
| 14.9 | цветовая маркировка золотого цвета | наличие |
| 14.10 | комплект поставки, шт., не менее | 1 |
| 15 | Клипс сосудистый | не менее 3 шт. |
| 15.1 | многоразовый | наличие |
| 15.2 | для временного наложения | наличие |
| 15.3 | для наложения на венозные сосуды | наличие |
| 15.4 | атравматический | наличие |
| 15.5 | с насечкой по DEBAKEY | наличие |
| 15.6 | прямой | наличие |
| 15.7 | длина бранш, мм, не менее/не более | 40/50 |
| 15.8 | сила закрытия, N, не менее | 2,49 |
| 15.9 | цветовая маркировка золотого цвета | наличие |
| 15.10 | комплект поставки, шт., не менее | 1 |
| 16 | Клипс сосудистый | не менее 3 шт. |
| 16.1 | многоразовый | наличие |
| 16.2 | для временного наложения | наличие |
| 16.3 | для наложения на артериальные сосуды | наличие |
| 16.4 | атравматический | наличие |
| 16.5 | с насечкой по DEBAKEY | наличие |
| 16.6 | прямой | наличие |
| 16.7 | длина бранш, мм, не менее/не более | 20/30 |
| 16.8 | сила закрытия, N, не менее | 3,43 |
| 16.9 | комплект поставки, шт., не менее | 1 |
| 17 | Клипс сосудистый | не менее 3 шт. |
| 17.1 | многоразовый | наличие |
| 17.2 | для временного наложения | наличие |
| 17.3 | для наложения на артериальные сосуды | наличие |
| 17.4 | атравматический | наличие |
| 17.5 | с насечкой по DEBAKEY | наличие |
| 17.6 | прямой | наличие |
| 17.7 | длина бранш, мм, не менее/не более | 40/50 |
| 17.8 | сила закрытия, N, не менее | 4,41 |
| 17.9 | комплект поставки, шт., не менее | 1 |
| 18 | Клипс сосудистый | не менее 3 шт. |
| 18.1 | многоразовый | наличие |
| 18.2 | для временного наложения | наличие |
| 18.3 | для наложения на венозные сосуды | наличие |
| 18.4 | атравматический | наличие |
| 18.5 | с насечкой по DEBAKEY | наличие |
| 18.6 | изогнутый | наличие |
| 18.7 | длина бранш, мм, не менее/не более | 20/30 |
| 18.8 | сила закрытия, N, не менее | 2,45 |
| 18.9 | цветовая маркировка золотого цвета | наличие |
| 18.10 | комплект поставки, шт., не менее | 1 |
| 19 | Клипс сосудистый | не менее 3 шт. |
| 19.1 | многоразовый | наличие |
| 19.2 | для временного наложения | наличие |
| 19.3 | для наложения на венозные сосуды | наличие |
| 19.4 | атравматический | наличие |
| 19.5 | с насечкой по DEBAKEY | наличие |
| 19.6 | изогнутый | наличие |
| 19.7 | длина бранш, мм, не менее/не более | 40/50 |
| 19.8 | сила закрытия, N, не менее | 2,49 |
| 19.9 | цветовая маркировка золотого цвета | наличие |
| 19.10 | комплект поставки, шт., не менее | 1 |
| 20 | Клипс сосудистый | не менее 3 шт. |
| 20.1 | многоразовый | наличие |
| 20.2 | для временного наложения | наличие |
| 20.3 | для наложения на артериальные сосуды | наличие |
| 20.4 | атравматический | наличие |
| 20.5 | с насечкой по DEBAKEY | наличие |
| 20.6 | изогнутый | наличие |
| 20.7 | длина бранш, мм, не менее/не более | 20/30 |
| 20.8 | сила закрытия, N, не менее | 3,43 |
| 20.9 | комплект поставки, шт., не менее | 1 |
| 21 | Клипс сосудистый | не менее 3 шт. |
| 21.1 | многоразовый | наличие |
| 21.2 | для временного наложения | наличие |
| 21.3 | для наложения на артериальные сосуды | наличие |
| 21.4 | атравматический | наличие |
| 21.5 | с насечкой по DEBAKEY | наличие |
| 21.6 | изогнутый | наличие |
| 21.7 | длина бранш, мм, не менее/не более | 40/50 |
| 21.8 | сила закрытия, N, не менее | 4,41 |
| 21.9 | комплект поставки, шт., не менее | 1 |
| 22 | пинцет сосудистый | не менее 4 шт. |
| 22.1 | по DE BAKEY (автор) | наличие |
| 22.2 | атравматическая нарезка по De Bakey (автор) | наличие |
| 22.3 | прямой | наличие |
| 22.4 | рукоятки с рифлением | наличие |
| 22.5 | ширина кончиков, мм, не более | 2 |
| 22.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 150/160 |
| 22.7 | материал - нержавеющая сталь марки x15Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 22.8 | твердость в диапазоне 40 - 46 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 22.9 | согласно ГОСТ 21241-89: - смыкание рабочих частей пинцетов с гладкой поверхностью и с нарезкой должно происходить последовательно, начиная от концов пинцетов; - смыкание инструментов с зубцами и с нарезкой проверяют опробованием; - рабочие части пинцетов с нарезкой должны прилегать по всей длине нарезки при полном смыкании браншей или упора с поверхностью бранши, при этом концы губок не должны расходиться. | соответствие |
| 22.10 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 23 | пинцет сосудистый | не менее 4 шт. |
| 23.1 | по DE BAKEY (автор) | соответствие |
| 23.2 | атравматическая нарезка по De Bakey (автор) | наличие |
| 23.3 | прямой | соответствие |
| 23.4 | ширина кончиков, мм, не более | 2,2 |
| 23.5 | длина нарезки, мм, не менее | 15 |
| 23.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 150/160 |
| 23.7 | рукоятки с рифлением | наличие |
| 23.8 | материал - нержавеющая сталь марки x15Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 23.9 | твердость в диапазоне 40 - 46 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 23.10 | согласно ГОСТ 21241-89: - смыкание рабочих частей пинцетов с гладкой поверхностью и с нарезкой должно происходить последовательно, начиная от концов пинцетов; - смыкание инструментов с зубцами и с нарезкой проверяют опробованием; - рабочие части пинцетов с нарезкой должны прилегать по всей длине нарезки при полном смыкании браншей или упора с поверхностью бранши, при этом концы губок не должны расходиться. | соответствие |
| 23.11 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 24 | пинцет сосудистый | не менее 4 шт. |
| 24.1 | по DE BAKEY (автор) | наличие |
| 24.2 | атравматическая нарезка по De Bakey (автор) | наличие |
| 24.3 | прямой | наличие |
| 24.4 | рукоятки с рифлением | наличие |
| 24.5 | ширина кончиков, мм, не более | 3 |
| 24.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 150/160 |
| 24.7 | материал - нержавеющая сталь марки x15Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 24.8 | твердость в диапазоне 40 - 46 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 24.9 | согласно ГОСТ 21241-89: - смыкание рабочих частей пинцетов с гладкой поверхностью и с нарезкой должно происходить последовательно, начиная от концов пинцетов; - смыкание инструментов с зубцами и с нарезкой проверяют опробованием; - рабочие части пинцетов с нарезкой должны прилегать по всей длине нарезки при полном смыкании браншей или упора с поверхностью бранши, при этом концы губок не должны расходиться. | соответствие |
| 24.10 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 25 | пинцет сосудистый | не менее 2 шт. |
| 25.1 | по DE BAKEY (автор) | соответствие |
| 25.2 | атравматическая нарезка по De Bakey (автор) | наличие |
| 25.3 | прямой | соответствие |
| 25.4 | ширина кончиков, мм, не более | 1,2 |
| 25.5 | общая длина, мм, не менее/не более | 190/200 |
| 25.6 | рукоятки с рифлением | наличие |
| 25.7 | материал - нержавеющая сталь марки x15Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 25.8 | твердость в диапазоне 40 - 46 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 25.9 | согласно ГОСТ 21241-89: - смыкание рабочих частей пинцетов с гладкой поверхностью и с нарезкой должно происходить последовательно, начиная от концов пинцетов; - смыкание инструментов с зубцами и с нарезкой проверяют опробованием; - рабочие части пинцетов с нарезкой должны прилегать по всей длине нарезки при полном смыкании браншей или упора с поверхностью бранши, при этом концы губок не должны расходиться. | соответствие |
| 25.10 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 26 | пинцет сосудистый | не менее 4 шт. |
| 26.1 | по DE BAKEY (автор) | соответствие |
| 26.2 | атравматическая нарезка по De Bakey (автор) | наличие |
| 26.3 | прямой | соответствие |
| 26.4 | ширина кончиков, мм, не более | 2,2 |
| 26.5 | длина нарезки, мм, не менее | 17 |
| 26.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 200/210 |
| 26.7 | рукоятки с рифлением | наличие |
| 26.8 | материал - нержавеющая сталь марки x15Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 26.9 | твердость в диапазоне 40 - 46 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 26.10 | согласно ГОСТ 21241-89: - смыкание рабочих частей пинцетов с гладкой поверхностью и с нарезкой должно происходить последовательно, начиная от концов пинцетов; - смыкание инструментов с зубцами и с нарезкой проверяют опробованием; - рабочие части пинцетов с нарезкой должны прилегать по всей длине нарезки при полном смыкании браншей или упора с поверхностью бранши, при этом концы губок не должны расходиться. | соответствие |
| 26.11 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 27 | пинцет сосудистый | не менее 4 шт. |
| 27.1 | по DE BAKEY (автор) | наличие |
| 27.2 | атравматическая нарезка по De Bakey (автор) | наличие |
| 27.3 | прямой | наличие |
| 27.4 | рукоятки с рифлением | наличие |
| 27.5 | ширина кончиков, мм, не более | 3 |
| 27.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 195/205 |
| 27.7 | материал - нержавеющая сталь марки x15Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 27.8 | твердость в диапазоне 40 - 46 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 27.9 | согласно ГОСТ 21241-89: - смыкание рабочих частей пинцетов с гладкой поверхностью и с нарезкой должно происходить последовательно, начиная от концов пинцетов; - смыкание инструментов с зубцами и с нарезкой проверяют опробованием; - рабочие части пинцетов с нарезкой должны прилегать по всей длине нарезки при полном смыкании браншей или упора с поверхностью бранши, при этом концы губок не должны расходиться. | соответствие |
| 27.10 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 28 | пинцет сосудистый | не менее 4 шт. |
| 28.1 | по DE BAKEY (автор) | соответствие |
| 28.2 | атравматическая нарезка по De Bakey (автор) | наличие |
| 28.3 | прямой | соответствие |
| 28.4 | ширина кончиков, мм, не более | 4 |
| 28.5 | общая длина, мм, не менее/не более | 200/210 |
| 28.6 | материал - нержавеющая сталь марки x15Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 28.7 | рукоятки с рифлением | наличие |
| 28.8 | твердость в диапазоне 40 - 46 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 28.9 | согласно ГОСТ 21241-89: - смыкание рабочих частей пинцетов с гладкой поверхностью и с нарезкой должно происходить последовательно, начиная от концов пинцетов; - смыкание инструментов с зубцами и с нарезкой проверяют опробованием; - рабочие части пинцетов с нарезкой должны прилегать по всей длине нарезки при полном смыкании браншей или упора с поверхностью бранши, при этом концы губок не должны расходиться. | соответствие |
| 28.10 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 29 | пинцет сосудистый | не менее 2 шт. |
| 29.1 | по DE BAKEY (автор) | наличие |
| 29.2 | атравматическая нарезка по De Bakey (автор) | наличие |
| 29.3 | прямой | наличие |
| 29.4 | рукоятки с рифлением | наличие |
| 29.5 | ширина кончиков, мм, не более | 2,2 |
| 29.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 235/245 |
| 29.7 | материал - нержавеющая сталь марки x15Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 29.8 | твердость в диапазоне 40 - 46 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 29.9 | согласно ГОСТ 21241-89: - смыкание рабочих частей пинцетов с гладкой поверхностью и с нарезкой должно происходить последовательно, начиная от концов пинцетов; - смыкание инструментов с зубцами и с нарезкой проверяют опробованием; - рабочие части пинцетов с нарезкой должны прилегать по всей длине нарезки при полном смыкании браншей или упора с поверхностью бранши, при этом концы губок не должны расходиться. | соответствие |
| 29.10 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 30 | пинцет сосудистый | не менее 4 шт. |
| 30.1 | по DE BAKEY (автор) | наличие |
| 30.2 | атравматическая нарезка по De Bakey (автор) | наличие |
| 30.3 | прямой | наличие |
| 30.4 | рукоятки с рифлением | наличие |
| 30.5 | ширина кончиков, мм, не более | 3 |
| 30.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 235/245 |
| 30.7 | материал - нержавеющая сталь марки x15Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 30.8 | твердость в диапазоне 40 - 46 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 30.9 | согласно ГОСТ 21241-89: - смыкание рабочих частей пинцетов с гладкой поверхностью и с нарезкой должно происходить последовательно, начиная от концов пинцетов; - смыкание инструментов с зубцами и с нарезкой проверяют опробованием; - рабочие части пинцетов с нарезкой должны прилегать по всей длине нарезки при полном смыкании браншей или упора с поверхностью бранши, при этом концы губок не должны расходиться. | соответствие |
| 30.10 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 31 | пинцет сосудистый | не менее 4 шт. |
| 31.1 | по DE BAKEY (автор) | соответствие |
| 31.2 | атравматическая нарезка по De Bakey (автор) | наличие |
| 31.3 | прямой | соответствие |
| 31.4 | ширина кончиков, мм, не более | 3,8 |
| 31.5 | общая длина, мм, не менее/не более | 230/240 |
| 31.6 | рукоятки с рифлением | наличие |
| 31.7 | материал - нержавеющая сталь марки x15Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 31.8 | твердость в диапазоне 40 - 46 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 31.9 | согласно ГОСТ 21241-89: - смыкание рабочих частей пинцетов с гладкой поверхностью и с нарезкой должно происходить последовательно, начиная от концов пинцетов; - смыкание инструментов с зубцами и с нарезкой проверяют опробованием; - рабочие части пинцетов с нарезкой должны прилегать по всей длине нарезки при полном смыкании браншей или упора с поверхностью бранши, при этом концы губок не должны расходиться. | соответствие |
| 31.10 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 32 | пинцет сосудистый | не менее 2 шт. |
| 32.1 | по DE BAKEY (автор) | наличие |
| 32.2 | атравматическая нарезка по De Bakey (автор) | наличие |
| 32.3 | прямой | наличие |
| 32.4 | рукоятки с рифлением | наличие |
| 32.5 | ширина кончиков, мм, не более | 3 |
| 32.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 295/305 |
| 32.7 | материал - нержавеющая сталь марки x15Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 32.8 | твердость в диапазоне 40 - 46 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 32.9 | согласно ГОСТ 21241-89: - смыкание рабочих частей пинцетов с гладкой поверхностью и с нарезкой должно происходить последовательно, начиная от концов пинцетов; - смыкание инструментов с зубцами и с нарезкой проверяют опробованием; - рабочие части пинцетов с нарезкой должны прилегать по всей длине нарезки при полном смыкании браншей или упора с поверхностью бранши, при этом концы губок не должны расходиться. | соответствие |
| 32.10 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 33 | пинцет сосудистый | не менее 2 шт. |
| 33.1 | по DE BAKEY (автор) | соответствие |
| 33.2 | атравматическая нарезка по De Bakey (автор) | наличие |
| 33.3 | прямой | соответствие |
| 33.4 | ширина кончиков, мм, не более | 3,8 |
| 33.5 | общая длина, мм, не менее/не более | 290/300 |
| 33.6 | рукоятки с рифлением | наличие |
| 33.7 | материал - нержавеющая сталь марки x15Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 33.8 | твердость в диапазоне 40 - 46 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 33.9 | согласно ГОСТ 21241-89: - смыкание рабочих частей пинцетов с гладкой поверхностью и с нарезкой должно происходить последовательно, начиная от концов пинцетов; - смыкание инструментов с зубцами и с нарезкой проверяют опробованием; - рабочие части пинцетов с нарезкой должны прилегать по всей длине нарезки при полном смыкании браншей или упора с поверхностью бранши, при этом концы губок не должны расходиться. | соответствие |
| 33.10 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 34 | ножницы препаровальные | не менее 5 шт. |
| 34.1 | BABY-METZENBAUM (авторское наименование) | соответствие |
| 34.2 | изогнутая рабочая часть | соответствие |
| 34.3 | тупо/тупоконечные | соответствие |
| 34.4 | винтовое соединение | наличие |
| 34.5 | длина рабочей части, мм, не более | 40 |
| 34.6 | высота подъема кончиков от плоскости, мм, не более | 7 |
| 34.7 | общая длина, мм, не менее/не более | 140/150 |
| 34.8 | твердосплавные вставки | наличие |
| 34.9 | материал - нержавеющая сталь марки Х50CrMoV15 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 34.10 | твердость в диапазоне 51 - 55 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 34.11 | твердосплавные вставки - сплав на основе кобальта | соответствие |
| 34.12 | твердость в диапазоне 59 - 63 единицы по шкале Роквелла | соответствие |
| 34.13 | рукоятки золотистого цвета (согласно ГОСТ 21239-93) | наличие |
| 34.14 | согласно ГОСТ 21239-93: - режущие кромки половин ножниц должны соприкасаться только в одной точке, перемещающейся при смыкании половин ножниц; - зазор между концами половин ножниц в сомкнутом положении не допускается; - точка первичного контакта должна находиться на расстоянии не менее 0,75 длины режущей кромки, отсчитанной от концов ножниц; - концы режущих кромок половин ножниц в сомкнутом положении не должны выходить за пределы противоположных сторон половин; - острота режущей кромки проверяется методом опробования, материал для испытания должен быть разрезан ровно (без рваных краев). После проведения испытаний не должно быть разрушения, трещин или любых других повреждений инструментов. | соответствие |
| 34.15 | гарантия не менее 24 месяцев | наличие |
| 35 | ножницы препаровальные | не менее 5 шт. |
| 35.1 | по METZENBAUM (автор) | соответствие |
| 35.2 | изогнутая рабочая часть | соответствие |
| 35.3 | тупо/тупоконечные | соответствие |
| 35.4 | винтовое соединение | наличие |
| 35.5 | длина рабочей части, мм, не более | 40 |
| 35.6 | высота подъема кончиков от плоскости, мм, не более | 8 |
| 35.7 | общая длина, мм, не менее/не более | 175/185 |
| 35.8 | твердосплавные вставки | наличие |
| 35.9 | материал - нержавеющая сталь марки Х50CrMoV15 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 35.10 | твердость в диапазоне 51 - 55 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 35.11 | твердосплавные вставки - сплав на основе кобальта | соответствие |
| 35.12 | твердость в диапазоне 59 - 63 единицы по шкале Роквелла | соответствие |
| 35.13 | рукоятки золотистого цвета (согласно ГОСТ 21239-93) | наличие |
| 35.14 | согласно ГОСТ 21239-93: - режущие кромки половин ножниц должны соприкасаться только в одной точке, перемещающейся при смыкании половин ножниц; - зазор между концами половин ножниц в сомкнутом положении не допускается; - точка первичного контакта должна находиться на расстоянии не менее 0,75 длины режущей кромки, отсчитанной от концов ножниц; - концы режущих кромок половин ножниц в сомкнутом положении не должны выходить за пределы противоположных сторон половин; - острота режущей кромки проверяется методом опробования, материал для испытания должен быть разрезан ровно (без рваных краев). После проведения испытаний не должно быть разрушения, трещин или любых других повреждений инструментов. | соответствие |
| 35.15 | гарантия не менее 24 месяцев | наличие |
| 36 | ножницы препаровальные | не менее 5 шт. |
| 36.1 | по METZENBAUM (автор) | соответствие |
| 36.2 | изогнутая рабочая часть | соответствие |
| 36.3 | тупо/тупоконечные | соответствие |
| 36.4 | винтовое соединение | наличие |
| 36.5 | длина рабочей части, мм, не более | 47 |
| 36.6 | высота подъема кончиков от плоскости, мм, не более | 9 |
| 36.7 | общая длина, мм, не менее/не более | 195/205 |
| 36.8 | твердосплавные вставки | наличие |
| 36.9 | материал - нержавеющая сталь марки Х50CrMoV15 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 36.10 | твердость в диапазоне 51 - 55 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 36.11 | твердосплавные вставки - сплав на основе кобальта | соответствие |
| 36.12 | твердость в диапазоне 59 - 63 единицы по шкале Роквелла | соответствие |
| 36.13 | рукоятки золотистого цвета (согласно ГОСТ 21239-93) | наличие |
| 36.14 | согласно ГОСТ 21239-93: - режущие кромки половин ножниц должны соприкасаться только в одной точке, перемещающейся при смыкании половин ножниц; - зазор между концами половин ножниц в сомкнутом положении не допускается; - точка первичного контакта должна находиться на расстоянии не менее 0,75 длины режущей кромки, отсчитанной от концов ножниц; - концы режущих кромок половин ножниц в сомкнутом положении не должны выходить за пределы противоположных сторон половин; - острота режущей кромки проверяется методом опробования, материал для испытания должен быть разрезан ровно (без рваных краев). После проведения испытаний не должно быть разрушения, трещин или любых других повреждений инструментов. | соответствие |
| 36.15 | гарантия не менее 24 месяцев | наличие |
| 37 | ножницы препаровальные | не менее 3 шт. |
| 37.1 | по METZENBAUM (автор) | соответствие |
| 37.2 | изогнутая рабочая часть | соответствие |
| 37.3 | тупо/тупоконечные | соответствие |
| 37.4 | винтовое соединение | наличие |
| 37.5 | длина рабочей части, мм, не более | 50 |
| 37.6 | высота подъема кончиков от плоскости, мм, не более | 10 |
| 37.7 | общая длина, мм, не менее/не более | 225/235 |
| 37.8 | твердосплавные вставки | наличие |
| 37.9 | материал - нержавеющая сталь марки Х50CrMoV15 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 37.10 | твердость в диапазоне 51 - 55 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 37.11 | твердосплавные вставки - сплав на основе кобальта | соответствие |
| 37.12 | твердость в диапазоне 59 - 63 единицы по шкале Роквелла | соответствие |
| 37.13 | рукоятки золотистого цвета (согласно ГОСТ 21239-93) | наличие |
| 37.14 | согласно ГОСТ 21239-93: - режущие кромки половин ножниц должны соприкасаться только в одной точке, перемещающейся при смыкании половин ножниц; - зазор между концами половин ножниц в сомкнутом положении не допускается; - точка первичного контакта должна находиться на расстоянии не менее 0,75 длины режущей кромки, отсчитанной от концов ножниц; - концы режущих кромок половин ножниц в сомкнутом положении не должны выходить за пределы противоположных сторон половин; - острота режущей кромки проверяется методом опробования, материал для испытания должен быть разрезан ровно (без рваных краев). После проведения испытаний не должно быть разрушения, трещин или любых других повреждений инструментов. | соответствие |
| 37.15 | гарантия не менее 24 месяцев | наличие |
| 38 | ножницы препаровальные | не менее 3 шт. |
| 38.1 | по METZENBAUM (автор) | соответствие |
| 38.2 | изогнутая рабочая часть | соответствие |
| 38.3 | тупо/тупоконечные | соответствие |
| 38.4 | винтовое соединение | наличие |
| 38.5 | длина рабочей части, мм, не более | 47 |
| 38.6 | высота подъема кончиков от плоскости, мм, не более | 9 |
| 38.7 | лезвие с пилообразной заточкой для предотвращения выскальзывания тканей | наличие |
| 38.8 | общая длина, мм, не менее/не более | 195/205 |
| 38.9 | твердосплавные вставки | наличие |
| 38.10 | материал - нержавеющая сталь марки Х50CrMoV15 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 38.11 | твердость в диапазоне 51 - 55 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 38.12 | твердосплавные вставки - сплав на основе кобальта | соответствие |
| 38.13 | твердость в диапазоне 59 - 63 единицы по шкале Роквелла | соответствие |
| 38.14 | рукоятки золотистого цвета (согласно ГОСТ 21239-93) | наличие |
| 38.15 | согласно ГОСТ 21239-93: - режущие кромки половин ножниц должны соприкасаться только в одной точке, перемещающейся при смыкании половин ножниц; - зазор между концами половин ножниц в сомкнутом положении не допускается; - точка первичного контакта должна находиться на расстоянии не менее 0,75 длины режущей кромки, отсчитанной от концов ножниц; - концы режущих кромок половин ножниц в сомкнутом положении не должны выходить за пределы противоположных сторон половин; - острота режущей кромки проверяется методом опробования, материал для испытания должен быть разрезан ровно (без рваных краев). После проведения испытаний не должно быть разрушения, трещин или любых других повреждений инструментов. | соответствие |
| 38.16 | гарантия не менее 24 месяцев | наличие |
| 39 | ножницы сосудистые | не менее 3 шт. |
| 39.1 | по Satinsky (автор) | соответствие |
| 39.2 | рабочая часть радиусно изогнута по плоскости | соответствие |
| 39.3 | рукоятки плавно изогнуты по плоскости в сторону противоположную изгибу рабочей части | соответствие |
| 39.4 | тупо/тупоконечные | соответствие |
| 39.5 | длина рабочей части, мм, не более | 22 |
| 39.6 | длина лезвий, мм, не менее | 16 |
| 39.7 | общая длина, мм, не менее/не более | 245/250 |
| 39.8 | высота подъема кончиков от плоскости, мм, не более | 10 |
| 39.9 | материал - нержавеющая сталь марки X46Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 39.10 | твердость в диапазоне 52 - 57 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 39.11 | антибликовая поверхность | соответствие |
| 39.12 | согласно ГОСТ 21239-93: - режущие кромки половин ножниц должны соприкасаться только в одной точке, перемещающейся при смыкании половин ножниц; - зазор между концами половин ножниц в сомкнутом положении не допускается; - точка первичного контакта должна находиться на расстоянии не менее 0,75 длины режущей кромки, отсчитанной от концов ножниц; - концы режущих кромок половин ножниц в сомкнутом положении не должны выходить за пределы противоположных сторон половин; - острота режущей кромки проверяется методом опробования, материал для испытания должен быть разрезан ровно (без рваных краев). После проведения испытаний не должно быть разрушения, трещин или любых других повреждений инструментов. | соответствие |
| 39.13 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 40 | ножницы сосудистые | не менее 2 шт. |
| 40.1 | по DE BAKEY (автор) | соответствие |
| 40.2 | рабочая часть изогнута по оси на 600 | соответствие |
| 40.3 | длина лезвий, мм, не менее | 20 |
| 40.4 | остро/остроконечные | соответствие |
| 40.5 | винтовое соединение | наличие |
| 40.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 155/160 |
| 40.7 | материал - нержавеющая сталь марки X46Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 40.8 | твердость в диапазоне 52 - 57 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 40.9 | антибликовая поверхность | соответствие |
| 40.10 | согласно ГОСТ 21239-93: - режущие кромки половин ножниц должны соприкасаться только в одной точке, перемещающейся при смыкании половин ножниц; - зазор между концами половин ножниц в сомкнутом положении не допускается; - точка первичного контакта должна находиться на расстоянии не менее 0,75 длины режущей кромки, отсчитанной от концов ножниц; - концы режущих кромок половин ножниц в сомкнутом положении не должны выходить за пределы противоположных сторон половин; - острота режущей кромки проверяется методом опробования, материал для испытания должен быть разрезан ровно (без рваных краев). После проведения испытаний не должно быть разрушения, трещин или любых других повреждений инструментов. | соответствие |
| 40.11 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 40.12 | согласно ГОСТ 21239-93: - режущие кромки половин ножниц должны соприкасаться только в одной точке, перемещающейся при смыкании половин ножниц; - зазор между концами половин ножниц в сомкнутом положении не допускается; - точка первичного контакта должна находиться на расстоянии не менее 0,75 длины режущей кромки, отсчитанной от концов ножниц; - концы режущих кромок половин ножниц в сомкнутом положении не должны выходить за пределы противоположных сторон половин; - острота режущей кромки проверяется методом опробования, материал для испытания должен быть разрезан ровно (без рваных краев). После проведения испытаний не должно быть разрушения, трещин или любых других повреждений инструментов. | соответствие |
| 40.13 | гарантия не менее 24 месяцев | наличие |
| 41 | зажим сосудистый | не менее 3 шт. |
| 41.1 | по DE BAKEY (автор) | соответствие |
| 41.2 | рабочая часть изогнута по плоскости в сторону, противоположную изгибу рукояток, на 45˚ | соответствие |
| 41.3 | точка изгиба находится на расстоянии не менее 40 мм от кончиков | соответствие |
| 41.4 | рукоятки радиусно изогнуты по плоскости | соответствие |
| 41.5 | атравматическая нарезка по De Bakey (автор) | наличие |
| 41.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 120/130 |
| 41.7 | кремальера с увеличенным количеством зубчиков | наличие |
| 41.8 | соединение бранш типа "закрытый замок" | соответствие |
| 41.9 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 41.10 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 41.11 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |
| 41.12 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 42 | зажим сосудистый | не менее 1 шт. |
| 42.1 | по COOLEY (автор) | наличие |
| 42.2 | рабочая часть дважды изогнута по плоскости, изгиб в форме трапеции со сглаженными углами | наличие |
| 42.3 | рукоятки радиусно изогнуты по плоскости | наличие |
| 42.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 110/120 |
| 42.5 | атравматическая нарезка по Cooley (автор) | наличие |
| 42.6 | кремальера с увеличенным количеством зубчиков | наличие |
| 42.7 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 42.8 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 42.9 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |
| 42.10 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 43 | зажим сосудистый | не менее 1 шт. |
| 43.1 | по CASTANEDA (автор) | наличие |
| 43.2 | рабочая часть дважды изогнута по плоскости, изгиб в форме трапеции со сглаженными углами | наличие |
| 43.3 | расстояние, являющееся основанием трапеции и измеряемое от кончиков рабочей части, составляет не более 17 мм | соответствие |
| 43.4 | рукоятки выгнуты по плоскости под углом в точке | соответствие |
| 43.5 | общая длина, мм, не менее/не более | 150/160 |
| 43.6 | атравматическая нарезка по De Bakey (автор) | наличие |
| 43.7 | кремальера с увеличенным количеством зубчиков | наличие |
| 43.8 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 43.9 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 43.10 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |
| 43.11 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 44 | зажим сосудистый | не менее 1 шт. |
| 44.1 | по CASTANEDA (автор) | наличие |
| 44.2 | рабочая часть дважды изогнута по плоскости, изгиб в форме трапеции со сглаженными углами | наличие |
| 44.3 | расстояние, являющееся основанием трапеции и измеряемое от кончиков рабочей части, составляет не более 20 мм | соответствие |
| 44.4 | рукоятки выгнуты по плоскости под углом в точке | соответствие |
| 44.5 | общая длина, мм, не менее/не более | 150/160 |
| 44.6 | атравматическая нарезка по De Bakey (автор) | наличие |
| 44.7 | кремальера с увеличенным количеством зубчиков | наличие |
| 44.8 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 44.9 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 44.10 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |
| 44.11 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 45 | зажим сосудистый | не менее 1 шт. |
| 45.1 | по DERRA (автор) | соответствие |
| 45.2 | рабочая часть дважды изогнута по плоскости, изгиб в форме трапеции со сглаженными углами | наличие |
| 45.3 | расстояние, являющееся основанием трапеции и измеряемое от кончиков рабочей части, составляет не более 16 мм | соответствие |
| 45.4 | рукоятки радиусно изогнуты по плоскости | соответствие |
| 45.5 | общая длина, мм, не менее/не более | 170/180 |
| 45.6 | атравматическая нарезка по DE BAKEY (автор) | наличие |
| 45.7 | кремальера с увеличенным количеством зубчиков | наличие |
| 45.8 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 45.9 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 45.10 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |
| 45.11 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 46 | зажим сосудистый | не менее 1 шт. |
| 46.1 | по DERRA (автор) | соответствие |
| 46.2 | рабочая часть дважды изогнута по плоскости, изгиб в форме трапеции со сглаженными углами | наличие |
| 46.3 | расстояние, являющееся основанием трапеции и измеряемое от кончиков рабочей части, составляет не более 20 мм | соответствие |
| 46.4 | рукоятки радиусно изогнуты по плоскости | соответствие |
| 46.5 | общая длина, мм, не менее/не более | 170/180 |
| 46.6 | атравматическая нарезка по DE BAKEY (автор) | наличие |
| 46.7 | кремальера с увеличенным количеством зубчиков | наличие |
| 46.8 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 46.9 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 46.10 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |
| 46.11 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 47 | зажим сосудистый | не менее 1 шт. |
| 47.1 | по DERRA (автор) | соответствие |
| 47.2 | рабочая часть дважды изогнута по плоскости, изгиб в форме трапеции со сглаженными углами | наличие |
| 47.3 | расстояние, являющееся основанием трапеции и измеряемое от кончиков рабочей части, составляет не менее 25 мм | соответствие |
| 47.4 | рукоятки радиусно изогнуты по плоскости | соответствие |
| 47.5 | общая длина, мм, не менее/не более | 170/180 |
| 47.6 | атравматическая нарезка по DE BAKEY (автор) | наличие |
| 47.7 | кремальера с увеличенным количеством зубчиков | наличие |
| 47.8 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 47.9 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 47.10 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |
| 47.11 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 48 | зажим сосудистый | не менее 4 шт. |
| 48.1 | по DE BAKEY (автор) | соответствие |
| 48.2 | рукоятки радиусно изогнуты по плоскости | соответствие |
| 48.3 | рабочая часть изогнута по плоскости в сторону, противоположную изгибу рукояток, на 60˚ | соответствие |
| 48.4 | точка изгиба находится на расстоянии не менее 65 мм от кончиков | соответствие |
| 48.5 | атравматическая нарезка по De Bakey (автор) | наличие |
| 48.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 180/190 |
| 48.7 | кремальера с увеличенным количеством зубчиков | наличие |
| 48.8 | соединение бранш типа "закрытый замок" | соответствие |
| 48.9 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 48.10 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 48.11 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |
| 48.12 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 49 | зажим сосудистый | не менее 3 шт. |
| 49.1 | по MORRIS (автор) | соответствие |
| 49.2 | рабочая часть изогнута по плоскости в сторону, противоположную изгибу рукояток, на 70˚ | соответствие |
| 49.3 | точка изгиба находится на расстоянии не менее 65 мм от кончиков | соответствие |
| 49.4 | рукоятки радиусно изогнуты по плоскости | соответствие |
| 49.5 | атравматическая нарезка по De Bakey (автор) | наличие |
| 49.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 170/180 |
| 49.7 | кремальера с увеличенным количеством зубчиков | наличие |
| 49.8 | соединение бранш типа "закрытый замок" | соответствие |
| 49.9 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 49.10 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 49.11 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |
| 49.12 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 50 | зажим сосудистый | не менее 1 шт. |
| 50.1 | по DE BAKEY, модификация по MORRIS (авторское наименование) | соответствие |
| 50.2 | рабочая часть изогнута по плоскости в сторону, противоположную изгибу рукояток, на 70˚ | соответствие |
| 50.3 | точка изгиба находится на расстоянии не менее 70 мм от кончиков | соответствие |
| 50.4 | рукоятки радиусно изогнуты по плоскости | соответствие |
| 50.5 | атравматическая нарезка по De Bakey (автор) | наличие |
| 50.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 235/245 |
| 50.7 | кремальера | наличие |
| 50.8 | соединение бранш типа "закрытый замок" | соответствие |
| 50.9 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 50.10 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 50.11 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |
| 50.12 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 51 | зажим сосудистый | не менее 1 шт. |
| 51.1 | по DICK (автор), | наличие |
| 51.2 | для сосудистых анастомозов | наличие |
| 51.3 | рабочая часть изогнута под углом по плоскости у уснования губок рабочей части | наличие |
| 51.4 | высота подъема кончика над плоскостью, мм.,не более | 32 |
| 51.5 | рукоятки прямые | наличие |
| 51.6 | винтовое соединение бранш | наличие |
| 51.7 | общая длина, мм, не менее/не более | 255/260 |
| 51.8 | атравматическая нарезка по De Bakey (автор) | наличие |
| 51.9 | кремальера с увеличенным количеством зубчиков | наличие |
| 51.10 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 51.11 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 51.12 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |
| 51.13 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 52 | зажим сосудистый | не менее 1 шт. |
| 52.1 | по DICK (автор), | наличие |
| 52.2 | для сосудистых анастомозов | наличие |
| 52.3 | рабочая часть изогнута под углом по плоскости у уснования губок рабочей части | наличие |
| 52.4 | высота подъема кончика над плоскостью, мм.,не более | 35 |
| 52.5 | рукоятки прямые | наличие |
| 52.6 | винтовое соединение бранш | наличие |
| 52.7 | общая длина, мм, не менее/не более | 265/270 |
| 52.8 | атравматическая нарезка по De Bakey (автор) | наличие |
| 52.9 | кремальера с увеличенным количеством зубчиков | наличие |
| 52.10 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 52.11 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 52.12 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |
| 52.13 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 53 | зажим сосудистый | не менее 1 шт. |
| 53.1 | по DICK (автор), | наличие |
| 53.2 | для сосудистых анастомозов | наличие |
| 53.3 | рабочая часть изогнута под углом по плоскости у уснования губок рабочей части | наличие |
| 53.4 | высота подъема кончика над плоскостью, мм.,не более | 38 |
| 53.5 | рукоятки прямые | наличие |
| 53.6 | винтовое соединение бранш | наличие |
| 53.7 | общая длина, мм, не менее/не более | 275/280 |
| 53.8 | атравматическая нарезка по De Bakey (автор) | наличие |
| 53.9 | кремальера с увеличенным количеством зубчиков | наличие |
| 53.10 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 53.11 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 53.12 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |
| 53.13 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 54 | зажим сосудистый | не менее 2 шт. |
| 54.1 | по DE BAKEY (автор) | наличие |
| 54.2 | рабочая часть дважды изогнута по плоскости, изгиб в форме трапеции со сглаженными углами | наличие |
| 54.3 | рукоятки радиусно изогнуты по плоскости | наличие |
| 54.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 215/225 |
| 54.5 | атравматическая нарезка по De Bakey (автор) | наличие |
| 54.6 | кремальера с увеличенным количеством зубчиков | наличие |
| 54.7 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 54.8 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 54.9 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |
| 54.10 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 55 | зажим сосудистый | не менее 2 шт. |
| 55.1 | по DE BAKEY (автор) | наличие |
| 55.2 | рабочая часть дважды изогнута по плоскости, изгиб в форме трапеции со сглаженными углами | наличие |
| 55.3 | рукоятки радиусно изогнуты по плоскости | наличие |
| 55.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 255/265 |
| 55.5 | атравматическая нарезка по De Bakey (автор) | наличие |
| 55.6 | кремальера с увеличенным количеством зубчиков | наличие |
| 55.7 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 55.8 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 55.9 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |
| 55.10 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 56 | зажим сосудистый | не менее 2 шт. |
| 56.1 | по DE BAKEY (автор) | наличие |
| 56.2 | рабочая часть дважды изогнута по плоскости, изгиб в форме трапеции со сглаженными углами | наличие |
| 56.3 | рукоятки радиусно изогнуты по плоскости | наличие |
| 56.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 265/275 |
| 56.5 | атравматическая нарезка по De Bakey (автор) | наличие |
| 56.6 | кремальера с увеличенным количеством зубчиков | наличие |
| 56.7 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 56.8 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 56.9 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |
| 56.10 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 57 | зажим сосудистый | не менее 2 шт. |
| 57.1 | по DE BAKEY (автор) | наличие |
| 57.2 | рабочая часть дважды изогнута по плоскости, изгиб в форме трапеции с основанием 58 мм.со сглаженными углами | соответствие |
| 57.3 | рукоятки плавно изогнуты по плоскости в сторону противоположную изгибу рабочей части | наличие |
| 57.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 265/275 |
| 57.5 | атравматическая нарезка по De Bakey (автор) | наличие |
| 57.6 | кремальера с увеличенным количеством зубчиков | наличие |
| 57.7 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 57.8 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 57.9 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |
| 57.10 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 58 | зажим сосудистый | не менее 2 шт. |
| 58.1 | по DE BAKEY- Satinsky (автор) | наличие |
| 58.2 | рабочая часть дважды изогнута по плоскости, изгиб в форме трапеции с основанием 32 мм.со сглаженными углами | соответствие |
| 58.3 | рукоятки плавно изогнуты по плоскости в сторону противоположную изгибу рабочей части | наличие |
| 58.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 235/240 |
| 58.5 | атравматическая нарезка по De Bakey (автор) | наличие |
| 58.6 | кремальера с увеличенным количеством зубчиков | наличие |
| 58.7 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 58.8 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 58.9 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |
| 58.10 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 59 | зажим сосудистый | не менее 2 шт. |
| 59.1 | по DE BAKEY-SATINSKY (авторское наименование) | наличие |
| 59.2 | рабочая часть дважды изогнута по плоскости, изгиб в форме трапеции со сглаженными углами | наличие |
| 59.3 | рукоятки радиусно изогнуты по плоскости | наличие |
| 59.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 230/240 |
| 59.5 | атравматическая нарезка по De Bakey (автор) | наличие |
| 59.6 | кремальера с увеличенным количеством зубчиков | наличие |
| 59.7 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 59.8 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 59.9 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |
| 59.10 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 60 | зажим сосудистый | не менее 2 шт. |
| 60.1 | по DE BAKEY-SATINSKY (авторское наименование) | наличие |
| 60.2 | рабочая часть дважды изогнута по плоскости, изгиб в форме трапеции со сглаженными углами | наличие |
| 60.3 | рукоятки радиусно изогнуты по плоскости | наличие |
| 60.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 240/250 |
| 60.5 | атравматическая нарезка по De Bakey (автор) | наличие |
| 60.6 | кремальера с увеличенным количеством зубчиков | наличие |
| 60.7 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 60.8 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 60.9 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |
| 60.10 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 61 | зажим сосудистый | не менее 1 шт. |
| 61.1 | поDe Bakey (автор) | наличие |
| 61.2 | рабочая часть радиусно изогнута по плоскости | наличие |
| 61.3 | радиус изгиба мм., не более | 30 |
| 61.4 | рукоятки слегка изогнуты в сторону противоположную изгибу рабочей части | наличие |
| 61.5 | общая длина, мм, не менее/не более | 270/275 |
| 61.6 | атравматическая нарезка по De Bakey (автор) на всем протяжении губок рабочей части | наличие |
| 61.7 | кремальера с увеличенным количеством зубчиков | наличие |
| 61.8 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 61.9 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 61.10 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |
|  | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 62 | зажим сосудистый | не менее 1 шт. |
| 62.1 | по LEMOLE (автор), усиленный | наличие |
| 62.2 | рабочая часть представлена двумя трапециевидными губками глубиной* шириной, не более, мм | 15*40 |
| 62.3 | рукоятки под углом, по плоскости в сторону противоположную изгибу рабочей части | наличие |
| 62.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 200/205 |
| 62.5 | атравматическая нарезка по De Bakey (автор) | наличие |
| 62.6 | кремальера с увеличенным количеством зубчиков | наличие |
| 62.7 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 62.8 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 62.9 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |
| 62.10 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 63 | зажим сосудистый | не менее 1 шт. |
| 63.1 | по LEMOLE (автор), усиленный | наличие |
| 63.2 | рабочая часть представлена двумя трапециевидными губками глубиной* шириной, не более.,мм | 20*50 |
| 63.3 | рукоятки под углом, по плоскости в сторону противоположную изгибу рабочей части | наличие |
| 63.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 200/205 |
| 63.5 | атравматическая нарезка по De Bakey (автор) | наличие |
| 63.6 | кремальера с увеличенным количеством зубчиков | наличие |
| 63.7 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 63.8 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 63.9 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |
| 63.10 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 64 | зажим сосудистый | не менее 1 шт. |
| 64.1 | по DE BAKEY- Satinsky (автор) | наличие |
| 64.2 | рабочая часть дважды изогнута:первый изгиб по плоскости, второй по ребру | наличие |
| 64.3 | первыц изгиб под углом, не более, градусов | 70 |
| 64.4 | второй изгиб плавный,радиусный, вправо | наличие |
| 64.5 | высота подъема кончиков от плоскости, мм, не более | 60 |
| 64.6 | рукоятки плавно изогнуты по плоскости в сторону противоположную изгибу рабочей части | наличие |
| 64.7 | общая длина, мм, не менее/не более | 265/270 |
| 64.8 | атравматическая нарезка по De Bakey (автор) | наличие |
| 64.9 | кремальера с увеличенным количеством зубчиков | наличие |
| 64.10 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 64.11 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 64.12 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |
| 64.13 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 65 | иглодержатель | не менее 2 шт. |
| 65.1 | BABY-CRILE-WOOD (авторское наименование) | наличие |
| 65.2 | прямой | наличие |
| 65.3 | ширина кончиков рабочей части, мм, не более | 1,3 |
| 65.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 150/160 |
| 65.5 | для нитей 4/0-6/0 | соответствие |
| 65.6 | твердосплавные вставки с крестообразной нарезкой | наличие |
| 65.7 | шаг нарезки, мм, не более | 0,4 |
| 65.8 | длина губок рабочей части, мм, не менее | 15 |
| 65.9 | кремальера | наличие |
| 65.10 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными; - инструменты с пластинами из твердого сплава на основе карбида вольфрама должны иметь золочение на ручках. | соответствие |
| 65.11 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 65.12 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 65.13 | твердосплавные вставки - карбид вольфрама с добавками никеля | соответствие |
| 65.14 | твердость твердосплавных вставок не ниже 1200 единиц по шкале Виккерса | соответствие |
| 65.15 | гарантия не менее 24 месяцев | наличие |
| 66 | иглодержатель | не менее 4 шт. |
| 66.1 | по DE BAKEY (автор) | наличие |
| 66.2 | прямой | соответствие |
| 66.3 | длина губок, мм, не менее | 18 |
| 66.4 | ширина кончиков рабочей части, мм, не более | 1,7 |
| 66.5 | общая длина, мм, не менее/не более | 150/160 |
| 66.6 | кремальера | наличие |
| 66.7 | твердосплавные вставки с крестообразной нарезкой | наличие |
| 66.8 | шаг нарезки, мм, не более | 0,4 |
| 66.9 | для нитей 4/0-6/0 | наличие |
| 66.10 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными; - инструменты с пластинами из твердого сплава на основе карбида вольфрама должны иметь золочение на ручках. | соответствие |
| 66.11 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 66.12 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 66.13 | твердосплавные вставки - карбид вольфрама с добавками никеля | соответствие |
| 66.14 | твердость твердосплавных вставок не ниже 1200 единиц по шкале Виккерса | соответствие |
| 66.15 | гарантия не менее 24 месяцев | наличие |
| 67 | иглодержатель | не менее 5 шт. |
| 67.1 | по DE BAKEY (автор) | соответствие |
| 67.2 | прямой | соответствие |
| 67.3 | длина губок, мм, не менее | 20 |
| 67.4 | ширина кончиков рабочей части, мм, не более | 2 |
| 67.5 | общая длина, мм, не менее/не более | 180/190 |
| 67.6 | кремальера | наличие |
| 67.7 | твердосплавные вставки с крестообразной нарезкой | наличие |
| 67.8 | шаг нарезки, мм, не более | 0,4 |
| 67.9 | для нитей 4/0-6/0 | соответствие |
| 67.10 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными; - инструменты с пластинами из твердого сплава на основе карбида вольфрама должны иметь золочение на ручках. | соответствие |
| 67.11 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 67.12 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 67.13 | твердосплавные вставки - карбид вольфрама с добавками никеля | соответствие |
| 67.14 | твердость твердосплавных вставок не ниже 1200 единиц по шкале Виккерса | соответствие |
| 67.15 | гарантия не менее 24 месяцев | наличие |
| 68 | иглодержатель | не менее 5 шт. |
| 68.1 | HEGAR-MAYO (авторское наименование) | соответствие |
| 68.2 | прямой | соответствие |
| 68.3 | для нитей до 3/0 | соответствие |
| 68.4 | твердосплавные вставки с крестообразной нарезкой | наличие |
| 68.5 | шаг нарезки, мм, не более | 0,5 |
| 68.6 | ширина кончиков рабочей части, мм, не более | 2,5 |
| 68.7 | длина губок рабочей части, мм, не менее | 18 |
| 68.8 | общая длина, мм, не менее/не более | 180/190 |
| 68.9 | кремальера | наличие |
| 68.10 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными; - инструменты с пластинами из твердого сплава на основе карбида вольфрама должны иметь золочение на ручках. | соответствие |
| 68.11 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 68.12 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 68.13 | твердосплавные вставки - карбид вольфрама с добавками никеля | соответствие |
| 68.14 | твердость твердосплавных вставок не ниже 1200 единиц по шкале Виккерса | соответствие |
| 68.15 | гарантия не менее 24 месяцев | наличие |
| 69 | иглодержатель | не менее 4 шт. |
| 69.1 | CRILE-WOOD (авторское наименование) | наличие |
| 69.2 | прямой | наличие |
| 69.3 | ширина кончиков рабочей части, мм, не более | 2 |
| 69.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 195/205 |
| 69.5 | для нитей 4/0-6/0 | соответствие |
| 69.6 | твердосплавные вставки с крестообразной нарезкой | наличие |
| 69.7 | шаг нарезки, мм, не более | 0,4 |
| 69.8 | длина губок рабочей части, мм, не менее | 20 |
| 69.9 | кремальера | наличие |
| 69.10 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными; - инструменты с пластинами из твердого сплава на основе карбида вольфрама должны иметь золочение на ручках. | соответствие |
| 69.11 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 69.12 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 69.13 | твердосплавные вставки - карбид вольфрама с добавками никеля | соответствие |
| 69.14 | твердость твердосплавных вставок не ниже 1200 единиц по шкале Виккерса | соответствие |
|  | гарантия не менее 24 месяцев | наличие |
| 70 | иглодержатель | не менее 5 шт. |
| 70.1 | по Hegar-Mayo(авторское наименование) | наличие |
| 70.2 | прямой | наличие |
| 70.3 | ширина кончиков рабочей части, мм, не более | 3 |
| 70.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 265/270 |
| 70.5 | для нитей до 3/0 | соответствие |
| 70.6 | твердосплавные вставки с крестообразной нарезкой | наличие |
| 70.7 | шаг нарезки, мм, не более | 0,5 |
| 70.8 | длина губок рабочей части, мм, не менее | 24 |
| 70.9 | кремальера | наличие |
| 70.10 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными; - инструменты с пластинами из твердого сплава на основе карбида вольфрама должны иметь золочение на ручках. | соответствие |
| 70.11 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 70.12 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 70.13 | твердосплавные вставки - карбид вольфрама с добавками никеля | соответствие |
| 70.14 | твердость твердосплавных вставок не ниже 1200 единиц по шкале Виккерса | соответствие |
| 70.15 | гарантия не менее 24 месяцев | наличие |
| 71 | гарантия не менее 12 месяцев | не менее 2 шт. |
| 71.1 | иглодержатель |  |
| 71.2 | CRILE-WOOD (авторское наименование) | наличие |
| 71.3 | прямой | наличие |
| 71.4 | ширина кончиков рабочей части, мм, не более | 2 |
| 71.5 | общая длина, мм, не менее/не более | 270/275 |
| 71.6 | для нитей 4/0-6/0 | соответствие |
| 71.7 | твердосплавные вставки с крестообразной нарезкой | наличие |
| 71.8 | шаг нарезки, мм, не более | 0,4 |
| 71.9 | длина губок рабочей части, мм, не менее | 21 |
| 71.10 | кремальера | наличие |
| 71.11 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными; - инструменты с пластинами из твердого сплава на основе карбида вольфрама должны иметь золочение на ручках. | соответствие |
| 71.12 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 71.13 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 71.14 | твердосплавные вставки - карбид вольфрама с добавками никеля | соответствие |
| 71.15 | твердость твердосплавных вставок не ниже 1200 единиц по шкале Виккерса | соответствие |
|  | гарантия не менее 24 месяцев | наличие |
| 72 | иглодержатель | не менее 4 шт. |
| 72.1 | HEGAR-MAYO (авторское наименование) | соответствие |
| 72.2 | прямой | соответствие |
| 72.3 | ширина кончиков рабочей части, мм, не более | 3 |
| 72.4 | общая длина, мм, не менее/не более | 260/270 |
| 72.5 | для нитей до 3/0 | соответствие |
| 72.6 | твердосплавные вставки с крестообразной нарезкой | наличие |
| 72.7 | шаг нарезки, мм, не более | 0,5 |
| 72.8 | длина губок рабочей части, мм, не менее | 25 |
| 72.9 | кремальера | наличие |
| 72.10 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными; - инструменты с пластинами из твердого сплава на основе карбида вольфрама должны иметь золочение на ручках. | соответствие |
| 72.11 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 72.12 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 72.13 | твердосплавные вставки - карбид вольфрама с добавками никеля | соответствие |
| 72.14 | твердость твердосплавных вставок не ниже 1200 единиц по шкале Виккерса | соответствие |
| 72.15 | гарантия не менее 24 месяцев | наличие |
| 73 | микропинцет | не менее 3 шт. |
| 73.1 | сосудистый | наличие |
| 73.2 | рабочая поверхность бранш с атравматической насечкой по DeBakey (автор) | наличие |
| 73.3 | прямой | наличие |
| 73.4 | ширина бранш, мм, не более | 1 |
| 73.5 | длина атравматической насечки на браншах, мм не менее/ не более | 18/19 |
| 73.6 | общая длина, мм, не менее / не более | 180/190 |
| 73.7 | направитель | наличие |
| 73.8 | материал - нержавеющая сталь марки x15Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 73.9 | твердость в диапазоне 40 - 46 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 73.10 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 74 | микропинцет | не менее 3 шт. |
| 74.1 | сосудистый | наличие |
| 74.2 | рабочая поверхность бранш с атравматической насечкой по DeBakey (автор) | наличие |
| 74.3 | прямой | наличие |
| 74.4 | ширина бранш, мм, не более | 1 |
| 74.5 | длина атравматической насечки на браншах, мм не менее/ не более | 18/19 |
| 74.6 | общая длина, мм, не менее / не более | 205/215 |
| 74.7 | направитель | наличие |
| 74.8 | материал - нержавеющая сталь марки x15Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 74.9 | твердость в диапазоне 40 - 46 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 74.10 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 75 | пинцет анатомический | не менее 5 шт. |
| 75.1 | прямой | соответствие |
| 75.2 | ширина кончиков, мм, не более | 1,2 |
| 75.3 | рабочая часть утончена | соответствие |
| 75.4 | атравматическая нарезка по De Bakey (автор) | наличие |
| 75.5 | направитель | наличие |
| 75.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 175/185 |
| 75.7 | рукоятки с рифлением | наличие |
| 75.8 | материал - нержавеющая сталь марки x15Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 75.9 | твердость в диапазоне 40 - 46 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 75.10 | согласно ГОСТ 21241-89: - смыкание рабочих частей пинцетов с гладкой поверхностью и с нарезкой должно происходить последовательно, начиная от концов пинцетов; - смыкание инструментов с зубцами и с нарезкой проверяют опробованием; - рабочие части пинцетов с нарезкой должны прилегать по всей длине нарезки при полном смыкании браншей или упора с поверхностью бранши, при этом концы губок не должны расходиться. | соответствие |
| 75.11 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 76 | пинцет анатомический | не менее 3 шт. |
| 76.1 | по GERALD (автор) | соответствие |
| 76.2 | прямой | соответствие |
| 76.3 | направитель | наличие |
| 76.4 | ширина кончиков, мм, не более | 1 |
| 76.5 | атравматическая нарезка по De Bakey (автор) | наличие |
| 76.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 195/205 |
| 76.7 | плоская рукоятка с рифлением | наличие |
| 76.8 | материал - нержавеющая сталь марки x15Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 76.9 | твердость в диапазоне 40 - 46 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 76.10 | согласно ГОСТ 21241-89: - смыкание рабочих частей пинцетов с гладкой поверхностью и с нарезкой должно происходить последовательно, начиная от концов пинцетов; - смыкание инструментов с зубцами и с нарезкой проверяют опробованием; - рабочие части пинцетов с нарезкой должны прилегать по всей длине нарезки при полном смыкании браншей или упора с поверхностью бранши, при этом концы губок не должны расходиться. | соответствие |
| 76.11 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 77 | пинцет анатомический | не менее 4 шт. |
| 77.1 | прямой | соответствие |
| 77.2 | рабочая часть утончена | соответствие |
| 77.3 | круглый кончик рабочей части, диаметр, мм, не более | 1 |
| 77.4 | рабочая часть с покрытием из алмазной крошки, функционально замещающим нарезку | наличие |
| 77.5 | направитель | наличие |
| 77.6 | общая длина, мм, не менее/не более | 180/190 |
| 77.7 | рукоятки с рифлением | наличие |
| 77.8 | цветовая маркировка, указывающая на наличие алмазного покрытия | наличие |
| 77.9 | материал - нержавеющая сталь марки x15Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 77.10 | твердость в диапазоне 40 - 46 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 77.11 | согласно ГОСТ 21241-89: - смыкание рабочих частей пинцетов с гладкой поверхностью и с нарезкой должно происходить последовательно, начиная от концов пинцетов; - смыкание инструментов с зубцами и с нарезкой проверяют опробованием; - рабочие части пинцетов с нарезкой должны прилегать по всей длине нарезки при полном смыкании браншей или упора с поверхностью бранши, при этом концы губок не должны расходиться. | соответствие |
| 77.12 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 78 | микроиглодержатель | не менее 3 шт. |
| 78.1 | пружинный | наличие |
| 78.2 | бранши с алмазным покрытием,выполняющим функцию нарезки | наличие |
| 78.3 | изогнутый | наличие |
| 78.4 | длина браншей, мм, не менее | 11 |
| 78.5 | ширина кончиков бранш, мм, не более | 0,7 |
| 78.6 | для нитей от 6/0 до 10/0 | соответствие |
| 78.7 | общая длина, мм, не менее / не более | 180/190 |
| 78.8 | кремальера | наличие |
| 78.9 | рукоятки с эргономичным рельефом | наличие |
| 78.10 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 78.11 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 78.12 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | соответствие |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
| № 72 | Набор инструментов для слухоулучшающих операций | 2 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Ушные микроножницы по FISCH-BELLUCCI | 1 шт. |
|  | С антиотражающим покрытием | Наличие |
|  | Рабочая длина, см | Не более 8 |
|  | Размер лезвия, мм | Не более 3 |
|  | Ретрактор по FISCH | 1 шт. |
|  | С антиотражающим покрытием | Наличие |
|  | Длина, см | Не более 13 |
|  | Зубцы на рабочих браншах, шт. | Не более 2х2 |
|  | Ретрактор по BELLUCCI | 1 шт. |
|  | Длина, см | Не более 13 |
|  | Зубцы на рабочих браншах, шт. | Не менее 3 х 3 |
|  | Ретрактор по FISCH | 1 шт. |
|  | С шарнирами, острый | Наличие |
|  | Длина, см | Не более 17 |
|  | Зубцы на рабочих браншах, шт. | Не менее 3 х 3 |
|  | Ножницы по MAYO | 1 шт. |
|  | Загнутые | Наличие |
|  | Обе бранши тупые | Наличие |
|  | Длина, см | Не менее 15 |
|  | Артериальный микро-зажим-"москит" по HALSTEAD | 1 шт. |
|  | Загнутый | Наличие |
|  | Длина, см | Не более 12,5 |
|  | Ножницы тонкие по FISCH | 1 шт. |
|  | Загнутые | Наличие |
|  | Обе бранши острые | Наличие |
|  | Длина, см | Не более 10,5 |
|  | Трубка для отсасывания и промывания по FISCH | 1 шт. |
|  | Коническая | Наличие |
|  | Рабочая длина, см | Не более 9,5 |
|  | Промывающая трубка, наружный диаметр, мм | Не менее 2,0 |
|  | Аспирационная трубка, наружный диаметр, мм | Не менее 3,2 |
|  | Трубка для отсасывания и промывания по FISCH | 1 шт. |
|  | Цилиндрическая | Наличие |
|  | Отсасывающая трубка, наружный диаметр, мм | Не менее 2,5 |
|  | Промывающая трубка, наружный диаметр, мм | Не менее 2,0 |
|  | Рабочая длина, см | Не более 9,5 |
|  | Трубка для отсасывания и промывания по FISCH, | 1 шт. |
|  | Цилиндрическая | Наличие |
|  | Рабочая длина, см | Не менее 9,5 |
|  | Отсасывающая трубка, наружный диаметр, мм | Не менее 1,9 |
|  | Промывающая трубка, наружный диаметр, мм | Не менее 1,9 |
|  | Рукоятка для скальпельных лезвий, No. 3 | 1 шт. |
|  | Длина, см | Не менее 12,5 |
|  | Рукоятка по FISCH | 1 шт. |
|  | Двухсторонняя | Наличие |
|  | С одной стороны, рукоятка скальпеля № 7, с другой элеватор | Наличие |
|  | Длина, см | Не менее 16 |
|  | Кюретка по HOUSE | 1 шт. |
|  | Двухсторонняя | Наличие |
|  | Размер первой кюретки, (Ш х Д), мм | Не более 1 х 1,8 |
|  | Размер второй кюретки, (Ш х Д), мм | Не более 2 х 2,8 |
|  | Длина, см | Не более 15 |
|  | Ювелирный пинцет, | 1 шт. |
|  | Остроконечный, мягко пружинящий | Наличие |
|  | Длина, см | Не более 11 |
|  | Пинцет хирургический | 1 шт. |
|  | С зубцами, узкий, мягко пружинящий | Наличие |
|  | Один зубец на верхней бранше, два зубца на нижней бранше | Наличие |
|  | Длина, см | Не более 13 |
|  | Пинцет по WULLSTEIN | Наличие |
|  | Мягко пружинящий | 1 шт. |
|  | Обе бранши рифленые | Наличие |
|  | Длина, см | Не более 15 |
|  | Элеватор по FISCH | 1 шт. |
|  | Острый | Наличие |
|  | Ширина, мм | Не менее 10 |
|  | Длина, см | Не более 16 |
|  | Элеватор по FREER | 1 шт. |
|  | С загнутым концом | Наличие |
|  | Ширина, мм | Не более 4 |
|  | Длина, см | Не более 18 |
|  | Отсасывающая трубка по FISCH | 1 шт. |
|  | Угловая | Наличие |
|  | Внешний диаметр, мм | Не более 1,2 |
|  | Рабочая длина, см | Не более 9 |
|  | Отсасывающая трубка по FISCH | 1 шт. |
|  | Угловая | Наличие |
|  | Внешний диаметр, мм | Не более 1,5 |
|  | Рабочая длина, см | Не более 9 |
|  | Отсасывающая трубка по FISCH | 1 шт. |
|  | Угловая | Наличие |
|  | Внешний диаметр, мм | Не более 2 |
|  | Рабочая длина, см | Не более 9 |
|  | Отсасывающая трубка по FISCH | 1 шт. |
|  | Угловая | Наличие |
|  | Внешний диаметр, мм | Не более 2,2 |
|  | Рабочая длина, см | Не более 9 |
|  | Отсасывающая канюля | 1 шт. |
|  | Угловая | Наличие |
|  | Внешний диаметр, мм | Не более 0,7 |
|  | Рабочая длина, см | Не более 7 |
|  | Гнущаяся | Наличие |
|  | Коннектор LUER | Наличие |
|  | Отсасывающая канюля | 1 шт. |
|  | Угловая | Наличие |
|  | Внешний диаметр, мм | Не более 1,0 |
|  | Рабочая длина, см | Не более 7 |
|  | Гнущаяся | Наличие |
|  | Коннектор LUER | Наличие |
|  | Рукоятка по FISCH | 1 шт. |
|  | Для использования с отсасывающей канюлей | Наличие |
|  | Регулировочное отверстие диаметром, мм | Не более 1,0 |
|  | Внутренний диаметр, мм | Не менее 1,7 |
|  | Длина, мм | Не более 5,5 |
|  | Диссектор по FISCH | 1 шт. |
|  | Изогнутый, правый | Наличие |
|  | Длина, см | Не более 16 |
|  | Диссектор по FISCH | 1 шт. |
|  | Изогнутый, левый | Наличие |
|  | Длина, см | Не более 16 |
|  | Круглый нож для отохирургии | 1 шт. |
|  | Изогнут под углом, градусов | Не менее 45 |
|  | Диаметр, мм | Не более 1,0 |
|  | Длина, см | Не более 16 |
|  | Нож тенотом по FISCH | 1 шт. |
|  | Серповидный | Наличие |
|  | Длина, см | Не более 16 |
|  | Крючок для отохирургии | 1 шт. |
|  | Кончик изогнут на, градусов | Не менее 45 |
|  | Размер крючка, мм | Не более 0,5 |
|  | Длина, см | Не более 16 |
|  | Крючок для отохирургии | 1 шт. |
|  | Изогнут на, градусов | Не менее 45 |
|  | Размер крючка, мм | Не более 1,0 |
|  | Длина, см | Не более 16 |
|  | Крючок для отохирургии | 1 шт. |
|  | Изогнут на, градусов | Не менее 45 |
|  | Размер крючка, мм | Не более 1,5 |
|  | Длина, см | Не более 16 |
|  | Крючок для отохирургии | 1 шт. |
|  | Изогнут на, градусов | Не менее 45 |
|  | Размер крючка, мм | Не более 2,5 |
|  | Длина, см | Не более 16 |
|  | Крючок для отохирургии | 1 шт. |
|  | Дистальный кончик изогнут на, градусов | Не менее 90 |
|  | Размер крючка, мм | Не более 0,5 |
|  | Длина, см | Не более 16 |
|  | Крючок для отохирургии | 1 шт. |
|  | Дистальный кончик изогнут на, градусов | Не менее 90 |
|  | Размер крючка, мм | Не более 1,0 |
|  | Длина, см | Не более 16 |
|  | Крючок для отохирургии | 1 шт. |
|  | Дистальный кончик изогнут на, градусов | Не менее 90 |
|  | Размер крючка, мм | Не более 1,5 |
|  | Длина, см | Не более 16 |
|  | Крючок для отохирургии | 1 шт. |
|  | Дистальный кончик изогнут на, градусов | Не менее 90 |
|  | Размер крючка, мм | Не более 2,0 |
|  | Длина, см | Не более 16 |
|  | Перфоратор по FISCH | 1 шт. |
|  | Ручной | Наличие |
|  | Диаметр, мм | Не более 0,3 |
|  | Длина, см | Не более 16 |
|  | Перфоратор по FISCH | 1 шт. |
|  | Для отохирургии | Наличие |
|  | Диаметр, мм | Не более 0,4 |
|  | Длина, см | Не более 16 |
|  | Перфоратор по FISCH | 1 шт. |
|  | Диаметр, мм | Не более 0,5 |
|  | Длина, см | Не менее 16 |
|  | Перфоратор по FISCH | 1 шт. |
|  | Для отохирургии | Наличие |
|  | Диаметр, мм | Не более 0,6 |
|  | Длина, см | Не более 16 |
|  | Крючок по FISCH | 1 шт. |
|  | Для основания стремени | Наличие |
|  | Размер крючка, мм | Не более 0,2 |
|  | Кончик, загнутый вверх на, градусов | Не менее 90 |
|  | Длина, см | Не более 16 |
|  | Крючок по FISCH | 1 шт. |
|  | Для основания стремени | Наличие |
|  | Размер крючка, мм | Не более 0,2 |
|  | Кончик, загнутый вниз на, градусов | Не менее 90 |
|  | Длина, см | Не более 16 |
|  | Измерительный инструмент по FISCH | 1 шт. |
|  | Загнутый | Наличие |
|  | Диаметр, мм | Не более 0,4 |
|  | Длина, см | Не более 16 |
|  | Измерительный инструмент по FISCH | 1 шт. |
|  | Загнутый | Наличие |
|  | Диаметр, мм | Не более 0,6 |
|  | Длина, см | Не менее 16 |
|  | Инструмент для измерения длины по FISCH | 1 шт. |
|  | Изогнут | Наличие |
|  | Длина, см | Не более 16 |
|  | Маркеры на отметке, мм | Не менее 3 |
|  | Маркеры на отметке, мм | Не менее 4 |
|  | Маркеры на отметке, мм | Не менее 5 |
|  | Ушные щипчики по WULLSTEIN | 1 шт. |
|  | Тонкие | Наличие |
|  | Бранша размер, мм | Не более 0,9 |
|  | Рабочая длина, см | Не более 8 |
|  | Овальные ложкообразные бранши | Наличие |
|  | Ушные щипчики по WULLSTEIN | 1 шт. |
|  | Тонкие | Наличие |
|  | Размер бранши, мм | Не более 0,6 |
|  | Рабочая длина, см | Не более 8 |
|  | Овальные ложкообразные бранши | Наличие |
|  | Ушные щипчики по HARTMANN | 1 шт. |
|  | Диаметр, мм | Не более 2,0 |
|  | Рабочая длина, см | Не более 8 |
|  | Круглые ложкообразные бранши | Наличие |
|  | Ушные щипчики по HARTMANN | 1 шт. |
|  | Рабочая длина, см | Не менее 8 |
|  | Размер бранш, (Ш х Д), мм | Не более 1 x 4.5 |
|  | Бранши рифленые | Наличие |
|  | Ушные щипчики по FISCH | 1 шт. |
|  | Рифленые | Наличие |
|  | Размер браншей (Ш хД), мм | Не более 0,4 х 3,5 |
|  | Рабочая длина, см | Не более 8 |
|  | Ушные щипчики по FISCH-HARTMANN | 1 шт. |
|  | Рабочая длина, см | Не более 8 |
|  | Размер бранш: (Ш х Д), мм | Не более 1 x 4,5 |
|  | Бранши гладкие | Наличие |
|  | Ушные щипчики по FISCH | 1 шт. |
|  | С антиотражающим покрытием из нитрита титана | Наличие |
|  | Рабочая длина, см | Не более 8 |
|  | Размер браншей (Ш х Д), мм | Не более 0,4 х 3,5 |
|  | Бранши гладкие | Наличие |
|  | Ушные щипчики по WULLSTEIN | 1 шт. |
|  | С антиотражающим покрытием | Наличие |
|  | Рабочая длина, см | Не более 8 |
|  | Размер, мм | Не более 0,6 |
|  | Овальные ложкообразные бранши | Наличие |
|  | Ушные микроножницы по FISCH-BELLUCCI | 1 шт. |
|  | Лезвия длиной, мм | Не более 3 |
|  | Рабочая длина, см | Не более 8 |
|  | Ножницы по FISCH-BELLUCCI, миниатюрные | 1 шт. |
|  | Бранши длина, мм | Не более 7 |
|  | Рабочая длина, см | Не более 8 |
|  | Ножницы для круротомии по FISCH | 1 шт. |
|  | Рабочая длина, см | Не более 7,5 |
|  | Загнутые вправо | Наличие |
|  | Ножницы для круротомии по FISCH | 1 шт. |
|  | Рабочая длина, см | Не более 7,5 |
|  | Загнутые влево | Наличие |
|  | Выкусыватель маллеуса по FISCH-DIETER | 1 шт. |
|  | Тонкий | Наличие |
|  | Рабочая длина, см | Не более 8 |
|  | Ширина кончика, мм | Не более 0,8 |
|  | Режущий вверх | Наличие |
|  | Лоток для хранения и стерилизации микроинструментов для отохирургии | 1 шт. |
|  | Размеры (w x d x h) мм | Не более 230 x 200 x 40 |
|  | Контейнер для стерилизации и стерильного хранения | 1 шт. |
|  | С Microstop, 300 x 300 x 110 мм, состоит из: - Емкость контейнера, - Крышка контейнера, - Антимикробный диск (MicroStop) | Наличие |
|  | Внутренние размеры, мм (ш x г x в) | Не более 265 x 270 x 90 |
|  | Корзинка, для мойки, стерилизации, перевозки и хранения инструментов | 1 шт. |
|  | Штабелируемая, с перфорированными стенками и складными ручками | Наличие |
|  | Наружные размеры (ш x д x в), мм | Не менее 240 x 250 x 66 |
|  | Чистящая щетка для острых браншей | 2 шт. |
|  | Размер рабочей части, см | Не менее 4 |
|  | Высота щетинок, см | Не более 1,7 |
|  | Масло для смазки инструментов в емкости | 2 шт. |
|  | Объем, мл | Не менее 50 |
|  | Возможность автоклавировать смазанные инструменты | Наличие |
|  | Скальпель No. 10, нестерильный | 1 уп. |
|  | Упаковка, шт | Не менее 100 |
|  | Ретрактор по PLESTER | 1 шт. |
|  | Длина, см | Не более 11 |
|  | На браншах зубцы, 2 x 2 | Наличие |
|  | Ретрактор по WULLSTEIN | 1 шт. |
|  | Длина, см | Не более 11 |
|  | Зубцы на рабочих браншах, шт. | Не менее 3 х 3 |
|  | Ретрактор по ANDERSON-ADSON | 2 шт. |
|  | С зубцами 4 х 4, острый | Наличие |
|  | Длина см | Не более 20 |
|  | Мозговой шпатель по OLIVECRONА | 1 шт. |
|  | Угловой с обеих сторон, вогнутый, гнущийся | Наличие |
|  | Ширина сторон, мм | Не менее 11/ 13 |
|  | Длина, см | Не более 18 |
|  | Мозговой шпатель по OLIVECRONА | 1 шт. |
|  | Угловой с обеих сторон, вогнутый, гнущийся | Наличие |
|  | Ширина сторон, мм | Не менее 7 / 9 |
|  | Длина, см | Не более 18 |
|  | Отсасывающая трубка по PLESTER | 1 шт. |
|  | С отверстием регулировки потока и замком ЛЮЕР | Наличие |
|  | Длина см | Не более 18 |
|  | Размер Шр | Не более 5 Шр |
|  | Отсасывающая трубка по PLESTER | Наличие |
|  | С отверстием регулировки потока и стилетом, с замком ЛЮЕР | Наличие |
|  | Длина см | Не более 18 |
|  | Размер Шр | Не более 7 Шр |
|  | Отсасывающая трубка по PLESTER | 1 шт. |
|  | С отверстием регулировки потока и стилетом, с замком ЛЮЕР, | Наличие |
|  | Длина см | Не более 18 |
|  | Размер Шр | Не более 9 Шр |
|  | Отсасывающая трубка | 2 шт. |
|  | Угловая | Наличие |
|  | Рабочая длина, см | Не менее 6 |
|  | Внешний диаметр, мм | Не более 0,5 |
|  | Замок LUER | Наличие |
|  | Отсасывающая трубка | 2 шт. |
|  | Угловая | Наличие |
|  | Рабочая длина, см | Не более 6 |
|  | Внешний диаметр, мм | Не более 0,7 |
|  | Замок LUER | Наличие |
|  | Рукоятка для аспирации по WULLSTEIN | 1 шт. |
|  | При отохирургических операциях | Наличие |
|  | Для использования с жесткими и гибкими аспирационными трубками | Наличие |
|  | Отверстие регулировки потока | Наличие |
|  | LUER адаптер | Наличие |
|  | Длина, см | Не более 10 |
|  | Восьмигранная рукоятка с конусом LUER | 1 шт. |
|  | Прямая | Наличие |
|  | Длина см | Не более 17 |
|  | Алмазная фреза | 1 шт. |
|  | Цилиндрическая, для кохлеарной имплатантной хирургии, с тупым дном для защиты твердой мозговой оболочки | Наличие |
|  | Диаметр фрезы мм | Не более 5 |
|  | Длина фрезы мм | Не более 10 |
|  | С прямым стержнем | Наличие |
|  | Диаметр стержня мм | Не более 2,35 |
|  | Длина мм | Не более 44 |
|  | Aлмазный бор | 1 шт. |
|  | Диаметр бора мм | Не более 0,6 |
|  | Диаметр стержня мм | Не более 2,35 |
|  | Длина мм | Не более 70 |
|  | Aлмазный бор | 1 шт. |
|  | Диаметр мм | Не более 1,4 |
|  | Диаметр стержня мм | Не более 2,35 |
|  | Длина мм | Не более 70 |
|  | Зонд-крючок | 1 шт. |
|  | Очень тонкий | Наличие |
|  | Загнутый под углом, градусов | Не менее 25 |
|  | Шарик диаметром, мм | Не более 1 |
|  | Длина, см | Не более 16 |
|  | Зонд-крючок | 1 шт. |
|  | Очень тонкий, с круглой рукояткой | Наличие |
|  | Загнутый под углом, градусов | Не менее 25 |
|  | Диаметр шарика, мм | Не более 1,5 |
|  | Длина, см | Не более 16 |
|  | Щипчики по LENARZ | 1 шт. |
|  | Для введения кохлеарных электродов, загнутые влево | Наличие |
|  | Рабочая длина см | Не более 6 |
|  | Щипчики по LENARZ | 1 шт. |
|  | Для введения кохлеарных электродов, загнутые вправо | Наличие |
|  | Рабочая длина, см | Не более 6 |
|  | Направляющий микро-инструмент для электродов | 1 шт. |
|  | Длина, см | Не более 16 |
|  | Конец загнут вверх на, градусов | Не менее 13 |
|  | Направляющий микро-инструмент для ввода электродов | 1 шт. |
|  | Длина, см | Не более 16 |
|  | Конец загнут вниз на, градусов | Не менее 13 |
|  | Крючок по FISCH | 1 шт. |
|  | Для основания стремени | Наличие |
|  | Размер крючка, мм | Не более 0,2 |
|  | Длина, см | Не более 16 |
|  | Крючок по PLESTER | 1 шт. |
|  | Размер крючка, мм | Не более 0,6 |
|  | Длина, см | Не более 16 |
|  | Ретрактор по LENARZ | 1 шт. |
|  | Тонкий, плоский, со встроенной отсасывающей трубкой | Наличие |
|  | Размер, мм | Не более 43 х 11 |
|  | Длина. см | Не более 21,5 |
|  | Ретрактор по SCHOENBORN | 1 шт. |
|  | Длина, см | Не более 20,5 |
|  | Ширина, мм | Не более 5 |
|  | Щипцы по RANEY | 1 шт. |
|  | Для наложения и снятия скоб, клипс | Наличие |
|  | Длина, см | Не более 16 |
|  | Иглодержатель | 1 шт. |
|  | С вольфрамо-карбидными вставками | Наличие |
|  | Длина, см | Не менее 15 |
|  | Зажим для препарирования и лигатуры | 1 шт. |
|  | Прямой, с гладкими браншами | Наличие |
|  | Длина см | Не более 9,5 |
|  | Элеватор по FREER |  |
|  | Двусторонний | Наличие |
|  | Одна сторона полуострая | Наличие |
|  | Вторая сторона тупая | Наличие |
|  | Длина, см | Не менее 20 |
|  | Элеватор по PLESTER | 1 шт. |
|  | Для придаточных пазух носа | Наличие |
|  | Длина, см | Не более 18 |
|  | Ширина, мм | Не более 8 |
|  | Рукоятка массивная плоская | Наличие |
|  | Пинцет по ALLIS | 1 шт. |
|  | С тонкими зубчиками | Наличие |
|  | Длина см | Не более 20 |
|  | Пинцет по WULLSTEIN | 1 шт. |
|  | Длина, см | Не более 15 |
|  | Рифленый | Наличие |
|  | Пинцет хирургический | 1 шт. |
|  | Тонкий | Наличие |
|  | Длина, см | Не более 14,5 |
|  | Хирургический пинцет по ADSON | 1 шт. |
|  | Атравматический | Наличие |
|  | Длина, см | Не менее 12 |