| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница» ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 24.11 2017 г. №.808-2017 На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

КГБУЗ «Краевая клиническая больница» просит Вас направить коммерческое предложение на право оказания услуг по техническому обслуживанию литотриптера "Modulith SLK" sn OL-239 производства компании "Storz Medical":

|  | Для выполнения работ и (или) услуг |
| --- | --- |
| 1 | Наименование работ и (или) услуг: Техническое обслуживание литотриптера "Modulith SLK" sn OL-239 производства компании "Storz Medical" |
| 2 | Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг: |
|  | Техническое обслуживание согласно регламенту – три раза в течение действия контракта: 2.1. Внешний осмотр и функциональный тест - Внешний осмотр системы и внешних кабелей. Короткий функциональный тест на работоспособность терапевтического манипулятора, системы дегазации воды и способности излучать ударные волны. - Проверка главного предохранителя, качества контакта внешних кабелей. - Проверка качества фиксации корпусных элементов. - Проверка правильного подключения внешних кабелей. - Проверка работоспособности панели управления и прохождения всех тестов при включении системы. - Проверка показаний счётчиков катушки и дегазирующего насоса. - Контроль состояния подушки и мембраны. 2.2. Контроль высоковольтной цепи и электроники - Проверка напряжения питания блока PCCU. - Проверка напряжения подогрева катода тератрона. - Проверка работоспособности вентилятора охлаждения - Замер ёмкости высоковольтного конденсатора. - Проверка уровня напряженния на высоковольтном конденсаторе на разных уровнях энергии. - Проверка работоспособности цепи триггера. - Тест высокого напряжения. - Замена электромагнитной катушки – 1 шт. 2.3. Система дегазации - Полная замена воды. - Проверка работоспособности температурного датчика воды. - Чистка фильтра грубой очистки воды. - Чистка поверхности рефлектора. - Замена резиновой подушки – 1 шт. - Тест на наличие утечек воды. - Проверка уровня воды и её долив при необходимости. 2.4. Гидравлическая система - Тест проверки уровня масла. - Тест на правильное функционирование. - Тест на наличие утечек масла. 2.5. Литотрак – система позиционирования - Внешний осмотр компонентов на внешние повреждения. - Чистка компонентов системы. - Проверка работы системы. 2.6. Проверка качества наведения - Проверка качества наведения в соответствии с сервисным руководством и при необходимости калибровка |
|  | 7. Требования к заменяемым запасным частям |
|  | 7.1. Электромагнитная катушка: Принцип действия – электромагнитный; Форма катушки – цилиндрическая; Материал основания катушки – пластик; Генерация ударных волн посредством намотанного витками на катушку металлического провода и надетой сверху цилиндрической металлической мембраной; Количество высоковольтных контактов – 2; Рабочий канал в центре катушки для ультразвукового датчика и/или рентгеновского луча – наличие; Ресурс работы катушки, гарантируемый производителем - не менее 2 000 000 импульсов; Контакт заземления на катушке – наличие; Центральный воздушный мешок, закрывающий рабочий канал в центре катушки – наличие |
|  | 7.2. Резиновая подушка: Принцип действия - обеспечение сопряжения кожи пациента с источником ударной волны посредством нагнетания в подушку воды; Форма - цилиндрическая, гофрированная; Материал - силиконовая резина |
| 3 | Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на выполненные работы и замененные запчасти - не менее шести месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - гарантия на электромагнитную катушку – не менее 2 000 000 импульсов; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя |
| 4 | Требования к безопасности работ и (или) услуг: наличие у заявителя лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке |
| 5 | Требования к результатам работ и (или) услуг: составление акта оказанных услуг |
| 6 | Место выполнения работ и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А |
| 7 | Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – с момента подписания контракта до 31.12.2019 года |

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 30.11.2017 г. 16.00 по местному времени.

Исполнитель: Начальник отдела по сервисному обслуживанию оборудования Егоров К.П., тел. (391) 220-02-91